中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—20XX

银钨合金化学分析方法

第3部分：钴、铬、铜、镁、铁、钾、钠、锡、镍、硅、锌含量的测定

Methods for chemical analysis of silver tungsten alloys

Part 3: Determination of cobalt, chromium, copper, magnesium, iron, potassium, sodium, tin, nickel, silicon and zinc

(讨论稿)

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

CCS H 17

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/T ××××《银钨合金化学分析方法》的第3部分。YS/T ××××《银钨合金化学分析方法》分为以下几个部分：

——第1部分： ；

——第2部分： ；

——第3部分： 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：XXX

本文件主要起草人：XXX

银钨合金化学分析方法

第3部分：钴、铬、铜、镁、铁、钾、钠、锡、镍、硅、锌含量的测定

1 范围

本文件规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定银钨合金中钴、铬、铜、镁、铁、钾、钠、锡、镍、硅、锌含量的方法。

本文件适用于银钨合金中钴、铬、铜、镁、铁、钾、钠、锡、镍、硅、锌含量的测定。测定范围见表1 。

表1 测定范围

| 元素 | 测定范围 w/% |
| --- | --- |
| 钴 | 0.005~2.00 |
| 铬 | 0.005~2.00 |
| 铜 | 0.005~0.10 |
| 铁 | 0.005~0.10 |
| 钾 | 0.005~0.10 |
| 钠 | 0.005~0.10 |
| 镍 | 0.005~2.00 |
| 硅 | 0.005~0.05 |
| 镁 | 0.005~2.00 |
| 锡 | 0.005~2.00 |
| 锌 | 0.005~2.00 |

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 方法提要

称取适量的试样，试样用氢氟酸-硝酸溶解，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪，于推荐的分析线波长处测定各元素含量。

5 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682规定的一级水。

5.1 氢氟酸（ρ=1.16g/mL），优级纯。

5.2 硝酸（ρ=1.42g/mL），优级纯。

5.3单元素标准贮存溶液：采用国内外可以量值溯源的有证标准物质，其质量浓度为1000μg/mL。

5.4混合标准溶液：分别移取10.00mL钴、铬、铜、镁、铁、钾、钠、锡、镍、硅、锌单元素标准贮存溶液（1.4）置于100mL容量瓶内，加入5mL硝酸(1.4)和2mL氢氟酸(1.1)，加入稀释至刻度，摇匀，此溶液1mL含各元素均为100μg。

6 仪器

6.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配耐氢氟酸系统。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——光源：氩气等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.30kW。

——分辨率：200nm时光学分辨率不大于0.010nm；400nm时光学分辨率不大于0.020nm。

——仪器稳定性：在仪器的最佳工作条件下，用1mg/mL的铜标准溶液测量11次，其光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

6.2 电子天平：分度值0.0001g。

6.3 电热板：工作温度不小于200℃。

6.4 马弗炉：工作温度不小于1000℃。

7 样品

样品在105℃~110℃的烘箱中烘干2h，于干燥器中放置至室温。

8 分析步骤

8.1试料

称取0.2g试样，精确至0.0001g。

8.2  测定数量

称取两份试样进行平行测定，取平均值。

8.3  将试料（8.1）置于250mL聚四氟乙烯烧杯中（随同试料做空白试验），加入2mL氢氟酸（5.1）和5mL硝酸（5.2）低温加热至溶液清亮，取下冷却。移入100mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

8.4  工作曲线的绘制：分别移取0mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL混合标准溶液（5.4），置于一系列100mL塑料容量瓶中，补加2mL氢氟酸（5.1）和5mL硝酸（5.2），用水稀释至刻度，摇匀。根据实际情况可适当增加或调整标准曲线的标准点。

8.5 测定

8.5.1 用配制好的系列标准溶液（8.4），于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，调整仪器至选定的工作条件下测定标准溶液中各元素的光谱强度。查看电感耦合等离子体原子发射光谱仪自动绘制标准溶液曲线，若工作曲线线性不能满足r≥0.9995时，则进行标准曲线重复测定。

8.5.2测试空白试液及分析试液（8.3），仪器根据标准工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出各元素质量分数w(X)，数值以%表示。

9 分析结果的计算

各待测元素的含量以各待测元素质量分数wχ计，按式（1）计算：

……………………………………（1）

式中：

ρ—测得试料溶液中杂质元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0—测得空白试液中杂质元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V—试料溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）。

待测元素质量分数＜0.0010％时，计算结果保留一位有效数字；待测元素质量分数≥0.0010％时，计算结果保留两位有效数字。根据GB/T 8170进行数值修约。

10 精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r的情况不超过5%，重复性限r按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限

9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 再现性限

11  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

12 试验报告

- 试验报告应至少包含以下几个方面的内容：

- ——试验对象；

- ——本文件编号；

- ——使用的方法（如果文件中包括几个方法）；

- ——分析结果及其表示；

- ——与基本分析步骤的差异；

- ——观察的异常现象；

——试验日期