国家标准《硅片表面光泽度的测试方法》

编制说明（讨论稿）

- 工作简况

1.1  标准立项目的和意义

硅片表面的光泽度作为评价硅片表面质量的指标之一，逐渐被各半导体厂重视并加以控制。集成电路用大尺寸硅片的后道器件工艺制程中，不可避免地会使用到通过硅片背面进行工艺温度探测以及控温的制程设备，例如常见的HDPCVD薄膜沉积设备等。在这些设备上加工器件产品时，工艺温度的探测值和最终实际工艺功率/温度的输出会受到硅片背面光泽度的影响，硅片背面光泽度不一致会导致设备的实际制程温度出现偏差，进而导致产品参数的偏差，例如在HDPCVD薄膜沉积制程中，硅片背面光泽度不一致会导致薄膜沉积速率、薄膜厚度、薄膜中掺杂元素含量等参数的明显偏差，而这些薄膜参数的偏差又会直接导致集成电路器件产品的关键技术指标（例如击穿电压、漏电特性等等）的差异性和不稳定性，进而影响产品质量，所以对硅片表面光泽度（特别是背面光泽度）需要进行严格的控制。

国内外对硅片的表面光泽度测试没有明确的标准；国际上在其他行业中有ISO2813，对应GB/T 9754 《色漆和清漆不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽度的检测》；美国材料试验协会有制定ASTM D523：《镜面光泽度的标准试验方法》对镜面光泽度试验方法标准进行统一，但是主要的应用及示例均为漆膜、大理石板、塑料材料等，不涉及半导体材料。国内国标及推荐国标中光泽度测量针对的适用行业也都是建筑、塑料、建材、大理石板、清漆涂料等，也不涉及半导体。

本标准的应用，可为各企业在光泽度这一影响器件性能的技术参数的测量方法上提供统一的依据，便于生产方和使用方直接对产品规格提出具体要求，测试位置及晶向对应性明确；减少比对、协商的不确定性，可直接量化。

1.2  任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达第一批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2020]53号）的要求，由浙江金瑞泓科技股份有限公司负责国家标准《硅片表面光泽度的测试方法》的制定工作，计划编号为20204891-T-469。

经过原国标委工业一部、工业二部认可，半导体材料标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口，具体见标委工二函[2014]22号，已上传制修订系统。

1.3  主要工作过程

1.3.1  起草阶段

本项目在下达计划后，组织了专门的标准编制小组，进行了设备、用户要求、相关标准应用等方面的调研和收集；与同行、设备商进行了充分的沟通。结合多年的硅片光泽度测试实践，按照国家标准的格式要求起草了本标准，并于2021年3月形成了标准讨论稿。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1  编制原则

2.1  适用性原则：根据国内各硅片厂家实际生产的具体情况和用户需求，以及目前使用的设备情况，制定本标准的适用范围、测试原理、干扰因素以及校准、试验步骤等内容，满足国内外厂家及客户的需求。

2.2  规范性原则：标准在格式上严格按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

2.3  参照ISO 2813《色漆与清漆-非金属漆膜20°、60°和85°镜像光泽的测定》确定了标准中的测试原理、环境、校准等章节。

2.2  确定标准主要内容的依据

2.2.1  光泽度定义

在规定的光源和接收角的条件下，从物体镜向方向的反射光通量与折射率为1.567的玻璃上镜向方向的反射光通量的比值定义为光泽度，光泽度通常以数值计，单位为（GU）。

注：为了测定镜向光泽度对于20°、60°和85°几何角度采用折射率为1.567的完善抛光黑玻璃规定其光泽度值为100

2.2.2  方法原理的确定

光泽度计利用光反射原理对试样的光泽度进行测量。即：在规定入射角和规定光束的条件下照射试样，得到镜向反射角方向的光束。

光泽度计由光源、透镜、接收器和显示仪表等组成，光源射出一束光经过透镜L1到达被测面P，被测面将光反射到透镜L2，透镜L2将光束会聚到位于光阑B处的光电池处，光电池进行光电转换后，将电信号送往处理电路进行处理，后仪器显示测量结果（图1）；整个测量过程中默认光源稳定，不会发生变化。

图1、光泽度测试光路示意图

2.2.3  测试范围

本方法适用于表面平整的硅片。硅片包括切割片、研磨片、腐蚀片、抛光片；常规需进行光泽度测试的是研磨后平坦度较高的硅片。试样最好为完整硅片，碎片测试面积太小影响测试，碎片不能确认参考面方向，晶向相对位置不明确，影响测试结果准确性。

2.2.4  干扰因素

根据测试原理和实践，我们给出了干扰因素，以提示标准的使用者。

1）环境的影响是所有电子和光学测试的普遍要求，光泽度测试主要干扰是结露；需保持环境干燥，温差变化小；要求湿度小于80%；温度25±3℃。

2）背面光泽度受晶向影响，不同方向测试，得到的光泽度结果不同；要明确晶向与测试位置。

3）测试位置有气孔、拉丝不良影响光线的折射效果，不能保证测试结果的准确性。

2.2.5  校准

光泽度仪通常带有1块工作板用于设备验证，通常为自动校准。

- 标准水平分析

本方法没有相应的国际和国内标准，本标准的制定填补了硅片制备过程中抛光片背面处理的监控测试依据。标准中主要内容，特别是干扰因素、校准和测试过程等都是编制组在多年的实践中积累的经验。在精密度方面，后续对单个实验室和实验室间的巡回测试再提供数据重复性、再现性，进而评价该标准的标准水平。

- 与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系

本标准与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。

- 代替或废止现行有关标准的建议

本标准为新颁布标准。

- 其他需要说明的事项

无。

- 预期效果

本标准的制定将有利于硅片表面光泽度的测试规范，有利于行业的统一和对产品质量的把控，也有利于与国际先进水平产品接轨，该标准的制定与实施也将促进集成电路国有化的研究与发展。

标准编制组

2021年3月