铍合金化学分析方法

第3部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法

编制说明

（审定稿）

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司

2020.12

《铍合金化学分析方法 第3部分：硅含量的测定  钼蓝分光光度法》

编制说明

1  工作简况

1.1 任务来源

根据《工业和信息化部2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2019]126号）的文件精神，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司负责制订有色金属行业标准《铍合金化学分析方法 第3部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法》，该项目计划编号：2019-0422T-YS，本标准应在2021年完成。

1.2 项目背景

高铍铍合金（铍质量分数范围：60％～65％）结合了铍金属的低密度、高比强度、高比刚度和铝的易加工性能的特点，具有质量轻、比强度高、比刚度高、热稳定性好、高韧性、高模量、抗腐蚀性好等特点，是一种重要的结构材料被广泛应用于航空航天等领域。高铍铍合金中的杂质元素硅影响铸造铍合金的组织和性能，应严格控制其含量。准确测定铍合金中硅含量是高铍铍合金结构材料研发、应用与生产的重要保证。

本文件采用硫酸和硝酸溶解样品，于70℃水浴条件下，加入氟化铵与硅形成可溶性硅酸盐，用硼酸掩蔽剩余氟离子，调节pH为1.00～1.50，加入钼酸铵与正硅酸生成硅钼黄杂多酸。稳定15 min后，加入草酸掩蔽铁离子，用抗坏血酸将硅钼黄还原成硅钼蓝，稳定10 min后，于分光光度计波长680 nm处,测定其吸光度。

本文件能够满足铍合金中含量范围为0.050％～0.50％硅的测定，有利于产品质量控制和质量评定，促进铍合金产业的发展。

1.3 主要参加单位和工作成员及其所做的工作

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司（简称西材院），是国内唯一的铍材研究和生产基地，国家高新技术企业，建有稀有金属特种材料国家重点实验室。

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司通过多年的自主技术研发，研制出满足用户需求的铍合金产品。

本文件起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、五矿铍业股份有限公司、富蕴恒盛铍业有限责任公司。

本文件主要起草人：王佳丽、王巧、白英丽、马肖、温亚勇、冉梦璇、谢奕斌、孙洪涛。

其中西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司负责样品的收集和分发，完成分析方法研究工作，撰写标准文稿、编制说明和研究报告。五矿铍业股份有限公司、富蕴恒盛铍业有限责任公司提供实验样本的精密度数据，并对标准文稿等提出相应的修改意见。

1.4 主要工作过程

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司在接到该标准修订任务后，成立了标准制订编制组，召开了该标准制订编制启动会议，对标准修订编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.4.1起草阶段

1）2019年11月～12月，成立了《铍合金化学分析方法 第3部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法》标准编制组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排。

2）2019年12月4日～6日，在广东省深圳市召开的全国有色金属标准化技术委员会工作会议进行了任务落实，五矿铍业股份有限公司为第一验证单位，富蕴恒盛铍业有限责任公司为第二验证单位。

3）2020年4月～8月，编制组完成相关的分析方法试验，提交了有色金属行业标准《铍合金化学分析方法 第3部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法》的初稿、试验报告等。交五矿铍业股份有限公司、富蕴恒盛铍业有限责任公司进行意见征集，并连同验证样品一并寄往各验证单位。经过与各验证单位的讨论，形成了征求意见稿。

1.4.2 征求意见阶段

1）编制组通过发函，全国有色金属标准化技术委员会将《铍合金化学分析方法 第3部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法》征求意见资料在中国有色金属标准质量信息网（www.cnsmq.com）上挂网，向社会公开征求意见。征求意见的单位包括主要生产、经销、使用、科研、第三方检验机构等单位及大专院校，征求意见单位广泛且具有代表性。

2）2020年9月22日～24日由全国有色金属标准化技术委员会主持，在湖南省长沙市召开标准讨论会，来自宝鸡钛业股份有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、承德天大钒业有限责任公司、宁夏东方钽业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、深圳清华大学研究院等单位的四十多名专家代表参会，对本文件的征求意见稿、编制说明、试验报告进行了充分、细致的讨论，并提出修改意见。

3）2020年11月24日～26日由全国有色金属标准化技术委员会主持，在江苏徐州市召开标准讨论会，来自宝鸡钛业股份有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、承德天大钒业有限责任公司、宁夏东方钽业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、深圳清华大学研究院等单位的四十多名专家代表参会，对本文件的预审稿、编制说明进行了充分、细致的讨论，并提出修改意见。

4）征求意见阶段，共向24家单位发送了《铍合金化学分析方法 第3部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法》，收到回函的单位数为24家，回函并有建议或意见的单位数为10个，详见标准征求意见稿意见汇总处理表。征求意见范围广泛且具代表性，编制组根据意见对征求意见稿进行修改完善，形成《铍合金化学分析方法 第3部分 硅含量的测定：钼蓝分光光度法》（审定稿）。

2  标准的编制原则

2.1 符合性：按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2.2 合理性：满足国内铍合金分析检测的需要为原则，提高标准的适用性；以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性；充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

2.3 先进性：本方法操作方便规范，测定线性范围宽，准确度和精密度满足分析方法要求。

3  制订标准主要内容的依据

3.1 分析方法的确定

硅的常规测定方法有重量法、氟硅酸钾容量法、分光光度法、电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）、X射线荧光光谱法等。现有的关于铍合金中硅含量测定的报道，主要针对低铍铍合金采用电感耦合等离子体原子发射光谱法。ICP-AES法测定铍合金中硅时，首先由于铍合金中铍和铝的比例不同，使用基体匹配法配置标准溶液系列时比较繁琐；其次要考虑基体溶液中硅含量对测定结果的影响，且由于样品中高含量的银和主体铍的特性，只能用硫硝混酸溶解，硫酸粘度高会影响雾化效果。而用光度法测硅可以不用考虑铍和铝的比例，具有操作简便快速且结果准确的特点，目前已被国内外广泛应用。因此，本文件采用钼蓝分光光度法测定铍合金中硅含量。

3.2 元素测定范围的确定

在制定铍合金中硅元素测定范围时，根据产品客户的反馈要求及产品的要求，结合日常检测样品实际情况，对产品硅元素范围作了拓展，最终确定出本文件硅元素的测定范围数值，见表1。

表1 产品要求各元素范围与本标准各元素的测定范围的比较

| 元素 | 产品要求范围/％ | 本标准范围/％ |
| --- | --- | --- |
| Si | ≤0.25 | 0.050～0.50 |

3.3 试样预处理

将试料置于250 mL塑料烧杯中，缓慢加入6 mL硫酸，剧烈反应停止后，加入2 mL硝酸，再加入1.5 mL氟化铵溶液，控制试液体积60 mL左右，于70 ℃水浴加热10 min，至试料溶解完全。取下冷却。加入5 mL饱和硼酸溶液，混匀，用氨水调节pH为1.00～1.50，将溶液移入100 mL聚四氟乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.4 波长选择试验

对含40.00μg硅标准溶液，按分析步骤进行显色，在540 nm～760 nm波长范围内进行扫描，结果见图1。由图1可见：波长在670 nm～680 nm处吸光度基本稳定，选用680 nm。

图1 波长选择试验

3.5 显色酸度

硅与钼酸铵溶液的显色反应与溶液酸度有关，酸度过高或过低都不利于硅钼黄的形成。绘制校准曲线用的硅标准溶液在显色前补加0.50 mL硫硝混酸，与样品酸度保持匹配。见表2。

表2 不同显色酸度的测定结果

| 酸度 (mol/L) | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 A | 0.365 | 0.426 | 0.438 | 0.440 | 0.440 | 0.439 | 0.441 | 0.424 | 0.401 |

3.6 钼酸铵溶液加入量

考察了在显色反应中钼酸铵溶液加入量对测定结果的影响。分别移取6份含40.00 μg硅的标准溶液于25 mL比色管中，再分别加入3.0 mL、4.0 mL、5.0 mL、6.0 mL、7.0 mL、8.0 mL钼酸铵溶液，其他按照试验报告分析步骤进行试验。结果表明，钼酸铵溶液的用量在3.0 mL～6.0 mL之间时，吸光度基本不变。实验选择钼酸铵溶液加入量为5.0 mL。

3.7 校准曲线和检出限

移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00 mL、4.00mL硅标准工作溶液于5个25 mL比色管中，稀释至10 mL，加入0.50 mL硫酸-硝酸混合酸，在实验条件下测定标准溶液系列，以试剂空白溶液做参比，测其吸光度。以硅质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制校准曲线。结果表明，校准曲线线性回归方程y=0.0113 x+0.0134，相关系数r=1.000。在同样条件下对空白溶液连续测定8次，以3倍标准偏差计算方法中硅的检出限为0.0021％（质量分数），以10倍标准偏差计算方法中硅的测定下限为0.0071％（质量分数）。

3.8 加标回收试验

按照实验方法测定铍合金样品中的硅含量，并在样品中加入硅标准工作溶液进行加标回收试验，结果见表3和表4。

表3加标回收试验结果  (西材院)

| 样品编号 | 测定值/μg | 加标量/μg | 测定总值/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平1 | 10.51 | 10.00 20.00 | 20.32 30.69 | 98.10 100.90 |
| 水平2 | 35.13 | 20.00 40.00 | 54.98 75.03 | 99.25 99.75 |
| 水平3 | 51.24 | 20.00 40.00 | 71.09 91.68 | 99.25 101.10 |

表4 一验加标回收试验结果(五矿铍业)

| 样品编号 | 测定值/μg | 加标量/μg | 测定总值/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平1 | 11.09 | 10.00 20.00 | 21.22 30.95 | 101.13 99.30 |
| 水平2 | 34.89 | 20.00 40.00 | 54.25 75.03 | 96.80 100.35 |
| 水平3 | 51.22 | 20.00 40.00 | 71.48 90.68 | 101.30 98.65 |

由表3和表4数据可知，铍合金样品中硅元素的加标回收率在98.10%～101.30%之间，方法准确度良好。

3.9 主要实验（或验证）的分析

按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的内容，通过对西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、五矿铍业股份有限公司、富蕴恒盛铍业有限责任公司的试验数据和验证数据分别按照重复性和允许差的公式进行计算，得到了不同含量的重复性限和允许差。

3.9.1 样品数据对比

起草单位与验证单位的试验结果统计见表5。

表5 试验结果对比

| 试验单位 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | /% | s | /% | s | /% | s |
| 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | 起草 | 0.105 | 0.0033 | 0.352 | 0.0086 | 0.511 | 0.017 |
| 五矿铍业股份有限公司 | 一验 | 0.111 | 0.0032 | 0.349 | 0.0063 | 0.512 | 0.012 |
| 富蕴恒盛铍业有限责任公司 | 二验 | 0.108 | 0.0025 | 0.327 | 0.0071 | 0.519 | 0.013 |

采用格拉布斯检验方法，分别对三家单位的样品中的硅含量的数据进行异常值分析，结果见下表6～表8。

表6  不同硅含量水平样品分析结果异常值分析(西材院)

| 样品 | /% | SD/% | G1/% | Gn/% | 舍弃界限值/n=11,a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平1 | 0.105 | 0.0033 | 2.187 | 0.625 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平2 | 0.352 | 0.0066 | 1.970 | 2.121 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平3 | 0.511 | 0.017 | 0.950 | 1.400 | 2.234 | 无异常值 |

表7  一验 不同硅含量水平样品分析结果异常值分析(五矿铍业)

| 样品 | /% | SD/% | G1/% | Gn/% | 舍弃界限值/n=11,a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平1 | 0.111 | 0.0032 | 1.563 | 1.563 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平2 | 0.349 | 0.0063 | 1.452 | 1.452 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平3 | 0.512 | 0.012 | 1.167 | 2.000 | 2.234 | 无异常值 |

表8  二验 不同硅含量水平样品分析结果异常值分析(富蕴恒盛铍业)

| 样品 | /% | SD/% | G1/% | Gn/% | 舍弃界限值/n=11,a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平1 | 0.108 | 0.0025 | 2.000 | 1.600 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平2 | 0.327 | 0.0071 | 1.389 | 1.250 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平3 | 0.520 | 0.013 | 2.077 | 1.385 | 2.234 | 无异常值 |

3.9.2 方法的重复性限和允许差

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度原始数据参见附录A，在表9给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5％。重复性限（r）按表9数据采用线性内插法或外延法求得。

表9 重复性限

| wSi/％ | 0.10 | 0.35 | 0.51 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/％ | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

实验室之间分析结果的差值应不大于表10所列允许差。

表10  允许差

| wSi/％ | 允许差/％ |
| --- | --- |
| 0.050～0.10 | 0.03 |
| >0.10～0.35 | 0.05 |
| >0.35～0.50 | 0.10 |

4、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

5、预期达到的社会效益等情况

5.1  标准的必要性

铍合金作为重要的结构材料被广泛应用于航空航天等领域。高铍铍合金中的杂质元素硅影响铸造铍合金的组织和性能，应严格控制其含量。准确测定铍合金中硅含量是高铍铍合金结构材料研发、应用与生产的重要保证。

目前国内尚无铍合金化学分析方法标准，本文件采用光度法测定铍合金中硅，能够满足含量范围为0.050％～0.50％的铍合金中硅测定，有利于产品质量控制和质量评定，促进铍合金产业的发展。

5.2  标准的预期作用

本文件充分考虑了国内铍合金研制及生产企业和用户单位的生产工艺技术水平。本文件颁布执行后，将进一步规范铍合金中硅含量的分析检验工作，更好地指导相关行业铍合金的分析检测和应用水平；有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。

6、采用国际标准和国外先进标准的情况

6.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.2  国际、国外同类型标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.3  与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

7、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本文件与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

8、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按照既定编制原则进行编写，本文件制订过程中未发生重大的分歧意见。

9、标准作为强制性或推荐性标准的建议

本文件建议作为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

10、贯彻标准的要求和措施建议

本文件规范了铍合金中硅含量的测定，有利于整个行业分析水平的提升。生产企业和相关部门、单位应按照产品质量控制及分析检验的要求，认真贯彻实施本文件内容。

本文件在发布和实施的过渡期间，生产企业可以组织宣贯会，以及通过销售部门向采购单位和使用单位提供本文件，保证本文件能够得到及时推广和应用。

11、废止现行有关标准的建议

本文件为新制定文件，无废止其他标准的建议。

12、其他应予以说明的事项

无。

《铍合金化学分析方法》标准制订编制组

2020-12

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铍合金化学分析方法 第3部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法

承办人：马肖  共 2页 第 1 页       电话：0952-2098378

标准项目负责起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司   2021年4月5日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 将“H 14”修改为“CCS H 14”。 | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 正文 | 增加重要提示内容。 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 2 | 将2规范性引用文件部分“本文件没有规范性引用文件。”修改为：“下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定”。 | 承德天大钒业有限责任公司 | 采纳 |  |
| 4 | 4 | 删除4中“硫硝混酸介质下”。 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 5 | 5.6 | 将5.6“稀释至100 mL”修改为“稀释至100 mL聚四氟乙烯容量瓶中”。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 5 | 5章中，修改5.14、5.15试剂描述内容。 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 8 | 调整8.4测定及8.5标准溶液在配置顺序 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 8.4 | 将8.4“至试样溶解完全。”修改为“至试样溶解完全。取下冷却。” | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 9 | 修改9公式内容。 | 五矿铍业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 9 | 9章中，“计算结果保留两位有效数字，数字修约按GB/T 8170规定执行。”内容。 | 富蕴恒盛铍业有限责任公司 | 采纳 |  |
| 11 |  | 没有意见 | 浙江华友钴业股份有限公司 |  |  |
| 12 |  | 没有意见 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 |  |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铍合金化学分析方法 第3部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法

承办人：马肖   共 2页 第 2 页        电话：0952-2098378

标准项目负责起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司  2021年4月5日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 没有意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |
| 14 |  | 没有意见 | 江西晶安高科技股份有限公司 |  |  |
| 15 |  | 没有意见 | 青岛海关技术中心 |  |  |
| 16 |  | 没有意见 | 中核建中核燃料元件有限公司 |  |  |
| 17 |  | 没有意见 | 宁夏大学测试分析中心 |  |  |
| 18 |  | 没有意见 | 国合通用测试评价认证股份公司 |  |  |
| 19 |  | 没有意见 | 中核北方核燃料元件有限公司 |  |  |
| 20 |  | 没有意见 | 金川集团股份有限公司 |  |  |
| 21 |  | 没有意见 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |  |  |
| 22 |  | 没有意见 | 西部新锆核材料科技有限公司 |  |  |
| 23 |  | 没有意见 | 新疆有色金属研究所 |  |  |
| 24 |  | 没有意见 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司测 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：24个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 24个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 10个；

（4）没有回函的单位数： 0个。