ICS 77.120.99

CCS  H 64

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

粗碳酸锂化学分析方法

第5部分：氯离子含量的测定

氯化银比浊法

Methods for chemical analysis of crude lithium carbonate—                    Part 5：Determination of chloride content— Silver chloride nephelometry method

（本稿完成日期：2021-4-9） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/T XXXX《粗碳酸锂化学分析方法》的第5部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：氟离子含量的测定 离子选择性电极法；

——第4部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法；

——第5部分：氯离子含量的测定 氯化银比浊法；

——第6部分：盐酸不溶物的测定 重量法。。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 引  言

粗碳酸锂是含锂矿物、锂离子电池废料及其他含锂物料加工、回收得到的湿法冶炼中间产品，主要用于生产电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐。粗碳酸锂中碳酸锂、镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷、氟离子、氯离子、硫酸根等含量直接影响粗碳酸锂产品的价格，也对下游锂盐加工企业的生产工艺具有影响。因此，建立一套针对粗碳酸锂化学成分的分析方法标准是十分必要的。

YS/T XXXX《粗碳酸锂化学分析方法》由六个部分构成。

——第1部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：氟离子含量的测定 离子选择性电极法；

——第4部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法；

——第5部分：氯离子含量的测定 氯化银比浊法；

——第6部分：盐酸不溶物的测定 重量法。

本文件的制定为科学、准确的测定粗碳酸锂的化学成分提供了依据，对于提高粗碳酸锂产品质量、促进粗碳酸锂产业化发展及减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷具有重要作用。

粗碳酸锂化学分析方法                                     第5部分：氯离子含量的测定                                      氯化银比浊法

范围

本文件规定了粗碳酸锂中的氯离子含量的测定方法。

本文件适用于粗碳酸锂中的氯离子含量的测定。测定范围：0.050 %～1.00 %。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

试样用硝酸溶解，加入硝酸银形成悬浊液，于440 nm处测定吸光度，扣除试剂空白，从工作曲线查得氯离子的质量浓度。

试剂和材料

除非另有说明，本文件所用试剂均为分析纯及以上纯度的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的二级及以上纯度的水。

硝酸（ρ =1.42 g/mL）。

硝酸（1+1）。

硝酸银溶液（20 g/L）：称取2 g硝酸银溶解于100 mL水中，加入1 mL硝酸(5.3)。如有浑浊则过滤使用，储存于棕色瓶中。

氯离子标准贮存溶液：氯离子标准贮存溶液：称取1.6485 g经500 ℃ ～ 600 ℃灼烧至恒重的基准氯化钠于250 mL 烧杯中，加100 mL水溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1mg氯离子。

氯离子标准溶液A：移取10.00 mL氯离子标准贮存溶液（5.4）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg氯离子。

氯离子标准溶液B：移取20.00 mL氯离子标准贮存溶液（5.4）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20 μg氯离子。

仪器设备

分光光度计，附相应量程比色皿。

样品

样品粒度应不大于0.250 mm。

样品分析前应在250 ℃ ～ 260 ℃下烘干2 h，置于干燥器中冷却至室温。

试验步骤

试料

按表1称取样品（7），精确至0.000 1 g。

表1 试料、分取体积表

| wCl | 试料量/g | 分取试液/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.050～0.20 | 0.50 | 10.00 |
| 0.20～1.00 | 0.20 | 5.00 |

平行试验

平行做两份试验。

空白试验

随同试料做空白试验。

测定

将试料（8.1）置于100 mL烧杯中，加入5 mL硝酸（5.2），待试料溶解完全，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。用中速定量滤纸干过滤。按表1同时分取试液2份于50 mL容量瓶中。

一份溶液加入5 mL硝酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀后作为试剂空白溶液。于暗处放置10 min。

另一份溶液加入5 mL硝酸（5.2）、1 mL硝酸银溶液（5.3），用水稀释至刻度，混匀。于暗处放置10 min。

移取部分溶液（8.4.2和8.4.3）于3 cm吸收皿，以水为参比，随同空白溶液于分光光度计波长440 nm处测量吸光度。待测样品溶液（8.4.3）吸光度减去试剂空白溶液（8.4.2）吸光度即为实际样品吸光度，从工作曲线上查得相应的氯离子的质量浓度（溶液保证在50 min内完成测定）。

工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL氯离子标准溶液（5.6），分别置于6个50 mL容量瓶中，依次加入5 mL硝酸（5.2）、1 mL硝酸银溶液（5.3），用水稀释至刻度，混匀。于暗处放置10 min。移取部分溶液于3 cm比色皿中，以水为参比，于分光光度计波长440 nm处测量其吸光度。以氯离子质量浓度为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

试验数据处理

#### 氯离子含量以氯离子的质量分数ω(Cl-)计，按公式（1）计算：

.................................... (1)

式中：

ρ1——试样溶液中氯离子的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ2——空白溶液中氯离子的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V1——试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

V3——分取试液后定容的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g)；

V2——分取的体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后两位有效数字，按GB/T 8170的规定进行修约。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度实验原始数据参见附录A。在表1给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1  重复性限

| ω/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度实验原始数据参见附录A。在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  再现性限

| ω/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2021年由XX家实验室对X个不同水平的样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的样品在重复性条件下独立测定7～11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | n |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

_________________________________