ICS 77.120.99

CCS  H 64

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

粗碳酸锂化学分析方法

第2部分：镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of crude lithium carbonate— Part 2：Determination of nickel, cobalt, manganese, copper, aluminum, iron, calcium, magnesium, sodium,potassium, lead, cadmium, chromium, arsenic, phosphorus contents—Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（本稿完成日期：2021-4-9） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/T XXXX《粗碳酸锂化学分析方法》的第2部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：氟离子含量的测定 离子选择性电极法；

——第4部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法；

——第5部分：氯离子含量的测定 氯化银比浊法；

——第6部分：盐酸不溶物的测定 重量法。。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

- 引  言

粗碳酸锂是含锂矿物、锂离子电池废料及其他含锂物料加工、回收得到的湿法冶炼中间产品，主要用于生产电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐。粗碳酸锂中碳酸锂、镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷、氟离子、氯离子、硫酸根等含量直接影响粗碳酸锂产品的价格，也对下游锂盐加工企业的生产工艺具有影响。因此，建立一套针对粗碳酸锂化学成分的分析方法标准是十分必要的。

YS/T XXXX《粗碳酸锂化学分析方法》由六个部分构成。

——第1部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：氟离子含量的测定 离子选择性电极法；

——第4部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法；

——第5部分：氯离子含量的测定 氯化银比浊法；

——第6部分：盐酸不溶物的测定 重量法。

本文件的制定为科学、准确的测定粗碳酸锂的化学成分提供了依据，对于提高粗碳酸锂产品质量、促进粗碳酸锂产业化发展及减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷具有重要作用。

粗碳酸锂化学分析方法                                     第2部分：镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、
钾、铅、镉、铬、砷、磷含量的测定 
电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

本文件规定了粗碳酸锂中镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷含量的测定方法。

本文件适用于粗碳酸锂中镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷含量的测定。各元素的测定范围见表1。

- 各元素测定范围

| 元素 | 测定范围/% | 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni | 0.0050～0.50 | Na | 0.0050～3.00 |
| Co | 0.0050～0.50 | K | 0.0050～0.50 |
| Mn | 0.0050～0.50 | Pb | 0.0050～0.10 |
| Cu | 0.0050～0.50 | Cd | 0.0050～0.10 |
| Al | 0.0050～0.50 | Cr | 0.0050～0.10 |
| Fe | 0.0050～0.50 | As | 0.0050～0.20 |
| Ca | 0.0050～2.00 | P | 0.0050～1.00 |
| Mg | 0.0050～3.00 | — | — |

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试料用硝酸溶解后，在硝酸介质中，采用工作曲线法，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷的激发强度，自工作曲线上查得各元素质量浓度并计算其质量分数。

- 试剂和材料

除非另有说明，本文件所用试剂均为优级纯的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的二级及以上纯度的水。

  - 硝酸（ρ=1.19 g/mL）。

  - 硝酸（1+1）。

  - 镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷单元素标准贮存溶液（1 mg/mL），购买国家有证标准贮存溶液。

  - 镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾混合标准溶液A：各移取10.00 mL镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾标准贮存溶液（5.3）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀，移入干燥塑料瓶中。此溶液1 mL含100 μg镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾。

  - 镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾混合标准溶液B：移取10.00 mL镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾混合标准贮存溶液A（5.4）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀，移入干燥塑料瓶中。此溶液1 mL含10 μg镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾。

  - 铅、铬、镉混合标准溶液A：移取铅、铬、镉标准贮存溶液（5.3）各10.00 mL置于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg钠、镁、钙。

  - 铅、镉、铬混合标准溶液B：移取铅、镉、铬标准贮存溶液A（5.5）20.00 mL置于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20 μg铅、镉、铬。

  - 砷标准溶液A：移取砷标准贮存溶液（5.3）10.00 mL置于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg砷。

  - 砷标准溶液B：移取砷标准贮存溶液（5.7）20.00 mL置于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20 μg砷。

  - 磷标准溶液A：移取磷标准贮存溶液（5.3）各10.00 mL置于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg磷。

  - 磷标准溶液B：移取磷标准溶液A（5.10）各10.00 mL置于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 μg磷。

- 仪器设备

- 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

- ——200 nm时光学分辨率不大于0.007 nm；400 nm时光学分辨率不大于0.020 nm。

- 推荐的分析谱线见表2。

表2  推荐的分析谱线

| 元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Ni | 216.556 |
| Co | 228.616 |
| Mn | 294.920 |
| Cu | 327.393 |
| Al | 396.153 |
| Fe | 238.204 |
| Ca | 393.366 |
| Mg | 285.213 |
| Na | 589.592 |
| K | 766.490 |
| Pb | 214.440 |
| Cd | 214.440 |
| Cr | 283.563 |
| As | 178.200 |
| P | 216.556 |

- 样品

  - 样品粒度应不大于0.250 mm。

  - 样品分析前应在250 ℃ ～ 260 ℃下烘干2 h，置于干燥器中冷却至室温。

- 试验步骤

  - 试料

称取0.20 g样品（7），精确至0.000 1 g。

  - 平行试验

平行做两份试验。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

    - 将试料（8.1）置于100 mL烧杯中，缓慢加入10 mL硝酸（5.2），低温加热至微沸，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。干过滤。

    - 移取10. 00 mL试液（8.4.1），置于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（4.2.2），以水稀释至刻度，混匀。

    - 于电感耦合等离子体原子发射光谱仪（6）上，按表2推荐的分析谱线测定空白试液（8.3）和试液（8.4.1或8.4.2）中镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾、铅、镉、铬、砷、磷的激发强度。

注：当钙、镁、钠含量大于0.50%时，应按试验步骤（8.4.2）进行稀释。

  - 工作曲线的绘制

    - 镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾混合标准溶液B（5.5）和2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾混合标准溶液A（5.4），分别置于一组100 mL的容量瓶中，各加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀，移入干燥塑料瓶中。于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上按表2推荐的分析谱线测定镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾的激发强度，以待测元素的质量浓度为横坐标，对应的激发强度为纵坐标，绘制镍、钴、锰、铜、铝、铁、钙、镁、钠、钾的工作曲线。

    - 铅、镉、铬工作曲线的绘制

移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL铅、镉、铬混合标准溶液B（5.7），分别置于一组100 mL的容量瓶中，各加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上按表2推荐的分析谱线测定铅、镉、铬的激发强度，以待测元素的质量浓度为横坐标，对应的激发强度为纵坐标，绘制铅、镉、铬的工作曲线。

    - 砷工作曲线的绘制

移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL砷标准溶液B（5.9），分别置于一组100 mL的容量瓶中，各加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上按表2推荐的分析谱线测定砷的激发强度，以砷的质量浓度为横坐标，对应的激发强度为纵坐标，绘制砷的工作曲线。

    - 磷工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL磷标准溶液B（5.11）和5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL磷标准溶液A（5.10），分别置于一组100 mL的容量瓶中，各加入10 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上按表2推荐的分析谱线测定磷的激发强度，以磷的质量浓度为横坐标，对应的激发强度为纵坐标，绘制磷的工作曲线。

- 试验数据处理

各元素含量以该元素的质量分数wx计，按公式（1）计算：

ωx  = (ρ−ρ0)⋅VV10−6mV×100%…………………………………（1）

式中：

ρ  ——自工作曲线上查得试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0 ——自工作曲线上查得空白试液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V1——分取试液所定容的体积，单位为毫升（mL）；

V2——试液定容的总体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）；

V3——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

计算结果表示到小数点后两位，按GB/T 8170的规定进行修约。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度实验原始数据参见附录A。在表1给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

- 表1  重复性限

| ω/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

  - 再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度实验原始数据参见附录A。在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

- 表2  再现性限

| ω/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

- 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2021年由XX家实验室对X个不同水平的样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的样品在重复性条件下独立测定7～11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

_________________________________