前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是对GB/T 1819.1-2004《锡精矿化学分析方法 水分含量的测定》的修订，本文件与GB/T 1819.1-2004相比，主要有如下变动：

- 更改了测定方法名称（封面页由称量法改为热干燥法）；

b)  更改了分析天平（见5.1，见2004版3.1）；

c)  更改了“称样量”（500～1000g精确至0.01g，2004版500g精确至0.01g）；

d)  更改了干燥时间（视精矿样品性质干燥2h～4h,2004版烘2.5h取出）；

e)  增加了干燥后趁热立即称量（见7.3.3）；

f)  更改了恒重标准（见7.3.5，见2004版5.3）；

g)  更改了重复性（见9.1，见2004版7.1）；

h)  增加了再现性（见9.2）删除允许差（见2004版7.2）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：云南锡业股份有限公司，来宾华锡冶炼有限公司，云南省有色地质局三〇八队测试中心，防城海关综合技术服务中心，云南乘风有色金属股份有限公司，云南锡业股份大屯锡矿。

本文件主要起草人：陈太其、李志红、李鹏飞、张萌、黄旭、周梓翀、张丽微、刘锐、谢毓群、何龙凉、管葵、管俊、蒋庆、王娅芳

本文件所代替的历次版本发布情况为：

——1979年首次发布为GB/T 1819.1-1979，2004年第一次修订；

——本次为第二次修订。

锡精矿化学分析方法

第1部分：水分的测定

热干燥法

1  范围

本文件规定了锡精矿中水分的测定方法。

本文件适用于锡精矿中水分含量的测定。测定范围：0.10%～16.00%。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T14260  散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则。
3  术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法提要

称取锡精矿试样，在（105±5）℃的干燥箱内，干燥至恒重，质量减量既为样品水分含量。

5  设备和工具

5.1 分析天平：量程不小于2kg，精度为0.01g。

5.2 恒温鼓风干燥箱：具有可调控温装置，温度误差小于5 ℃。

5.3 盛样盘：表面光滑清洁的不锈钢金属盘或搪瓷盘，可容纳样层厚度不超过20 mm的试样，并预先于105℃的干燥箱中烘干并冷却备用。

5.4 混样板：塑料板(约1000 mm×1000 mm)。

5.5 混样刀：不锈钢制。

5.6 干燥器：分析用玻璃制干燥器，内盛干燥剂（变色硅胶）。

6  样品

6.1  水分试样按GB/T14260  散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则的规定进行采取制备。

6.2  样品粒度不大于2mm。

7  试验步骤

7.1  试料

称取500g～1000g样品，精确至0.01g。

7.2  平行试验

平行做两份试验。

7.3  测定

7.3.1  称量盛样盘的质量(m1)。

7.3.2  将水分试料（7.1）平铺于盛样盘内，使其厚度不超过20 mm，立即称量其质量(m2)。

7.3.3  将装有水分试样的盛样盘放入（105±5）℃的干燥箱内，视精矿样品性质干燥2 h～4 h后取出，趁热立即称量或在干燥器中冷却后称量。热称量时，应当用隔热材料隔离称量盘，以免对天平产生影响。

7.3.4  再次将盛样盘放入干燥箱，继续烘干0.5 h取出，趁热立即称量或在干燥器中冷却后称量。热称量时，应当用隔热材料隔离称量盘，以免对天平产生影响。

7.3.5  重复7.3.4操作，直至最后两次称量之差不大于水分试样初始质量的0.05%，即视为恒重。记录最后一次质量(m3)。

8  分析结果的计算

水分含量以水分的质量分数wH2O计，按公式(1)计算：

wH2O (%)=×100 ……………………(1)

式中：

m1── 盛样盘质量，单位为(g)；

m2── 干燥前试料及盛样盘质量，单位为克(g)；

m3── 干燥后试料及盛样盘质量，单位为克(g)。

计算结果表示到小数点后2位。

9  精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性

| WH2O /% | 0.91 | 3.45 | 6.77 | 8.75 | 10.62 | 14.83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r /% | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |

9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限（R）按以下表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3  再现性

| WH2O /% | 0.91 | 3.45 | 6.77 | 8.75 | 10.62 | 14.83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.13 | 0.25 | 0.28 | 0.46 | 0.52 | 0.60 |

10  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 样品；

——使用的标准，GB/T 1819.1-202X；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

—— 试验日期。

附录A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由5家实验室对不同水分含量的7个不同水平样品进行共同试验确定的。其中，1个实验室对每个水平的水分含量在重复性条件下独立测定了8次，4个实验室对每个水平的水分含量在重复性条件下独立测定9次。测量的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 水平数 | 实验室 | n |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.92 |
|  | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
|  | 3 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
|  | 4 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | — |
|  | 5 | 0.85 | 0.92 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.95 |
|  | 6 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| 2 | 1 | 3.32 | 3.34 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.27 | 3.29 | 3.26 | 3.25 |
|  | 2 | 3.46 | 3.46 | 3.45 | 3.48 | 3.47 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.44 |
|  | 3 | 3.53 | 3.49 | 3.47 | 3.43 | 3.45 | 3.50 | 3.48 | 3.49 | 3.47 |
|  | 4 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | — |
|  | 5 | 3.39 | 3.37 | 3.40 | 3.47 | 3.50 | 3.51 | 3.54 | 3.55 | 3.55 |
|  | 6 | 3.41 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 3.46 | 3.46 |
| 3 | 1 | 6.82 | 6.86 | 6.90 | 6.93 | 6.92 | 6.80 | 6.88 | 6.78 | 6.88 |
|  | 2 | 6.68 | 6.71 | 6.73 | 6.66 | 6.68 | 6.70 | 6.67 | 6.71 | 6.79 |
|  | 3 | 6.67 | 6.66 | 6.52 | 6.60 | 6.74 | 6.70 | 6.79 | 6.84 | 6.82 |
|  | 4 | 6.65 | 6.65 | 6.70 | 6.70 | 6.75 | 6.90 | 6.90 | 6.95 | — |
|  | 5 | 6.63 | 6.65 | 6.67 | 6.69 | 6.70 | 6.71 | 6.74 | 6.77 | 6.80 |
|  | 6 | 6.76 | 6.81 | 6.82 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.86 | 6.88 | 6.91 |
| 4 | 1 | 8.03 | 7.93 | 8.05 | 8.11 | 8.07 | 8.00 | 8.15 | 8.08 | 8.18 |
|  | 2 | 8.15 | 8.15 | 8.12 | 8.17 | 8.17 | 8.15 | 8.20 | 8.15 | 8.20 |
|  | 3 | 8.22 | 8.29 | 8.17 | 8.22 | 8.14 | 8.21 | 8.26 | 8.22 | 8.19 |
|  | 4 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.25 | 8.25 | — |
|  | 5 | 8.05 | 8.06 | 8.07 | 8.09 | 8.09 | 8.12 | 8.14 | 8.15 | 8.16 |
|  | 6 | 8.03 | 8.07 | 8.14 | 8.17 | 8.18 | 8.18 | 8.20 | 8.20 | 8.22 |
| 5 | 1 | 8.82 | 8.63 | 8.56 | 8.61 | 8.90 | 8.63 | 8.75 | 8.69 | 8.63 |
|  | 2 | 8.79 | 8.63 | 8.44 | 8.44 | 8.68 | 8.55 | 8.63 | 8.71 | 8.62 |
|  | 3 | 8.95 | 8.89 | 8.72 | 8.83 | 8.74 | 8.78 | 8.69 | 8.81 | 8.90 |
|  | 4 | 8.65 | 8.80 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.90 | 8.95 | 8.95 | — |
|  | 5 | 8.50 | 8.51 | 8.51 | 8.55 | 8.55 | 8.56 | 8.65 | 8.65 | 8.76 |
|  | 6 | 8.88 | 8.89 | 8.90 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.96 | 8.97 | 9.01 |
| 6 | 1 | 10.77 | 10.85 | 10.87 | 10.84 | 10.55 | 10.85 | 10.65 | 10.69 | 10.83 |
|  | 2 | 10.55 | 10.54 | 10.47 | 10.48 | 10.53 | 10.41 | 10.44 | 10.44 | 10.39 |
|  | 3 | 10.41 | 10.51 | 10.46 | 10.47 | 10.41 | 10.53 | 10.55 | 10.49 | 10.52 |
|  | 4 | 10.55 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.70 | 10.70 | — |
|  | 5 | 10.23 | 10.36 | 10.42 | 10.43 | 10.48 | 10.53 | 10.53 | 10.65 | 10.67 |
|  | 6 | 10.78 | 10.87 | 10.83 | 10.88 | 10.84 | 10.86 | 10.93 | 10.83 | 10.97 |
| 7 | 1 | 14.75 | 14.53 | 14.51 | 14.51 | 14.66 | 14.69 | 14.55 | 14.58 | 14.52 |
|  | 2 | 14.94 | 14.89 | 14.97 | 14.97 | 15.02 | 14.95 | 14.97 | 15.04 | 15.02 |
|  | 3 | 14.62 | 14.77 | 14.80 | 14.92 | 14.55 | 14.53 | 14.60 | 14.71 | 14.60 |
|  | 4 | 14.95 | 15.00 | 14.90 | 14.95 | 15.00 | 14.95 | 14.90 | 15.00 | — |
|  | 5 | 14.75 | 14.76 | 14.78 | 14.71 | 14.80 | 14.73 | 14.78 | 14.75 | 14.72 |
|  | 6 | 15.09 | 14.92 | 15.11 | 14.81 | 15.15 | 14.92 | 15.08 | 15.19 | 15.07 |

# Text boxes

202×-××-××实施

202×-××-××发布

锡精矿化学分析方法

第1部分：水分的测定

热干燥法

Methods for chemical analysis of tin concentrates

Part 1：Determination of moisture content

Heat drying method

（送审稿）

GB/T 1819.1-202X

代替GB/T 1819.1-2004

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.60

CCS H 13

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布