ICS 77.040

H 17



中华人民共和国国家标准

GB/T24582—XXXX

|  |
| --- |
| 代替 GB/T 24582-2009 |

多晶硅表面金属杂质含量的测定

酸浸取-电感耦合等离子质谱法

Test method for measuring surface metal impurity content of polycrystalline silicon- by acid extraction-inductively coupled plasma mass spectrometry method

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

|  |
| --- |
|  |
| （在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上) |

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施



前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 24582-2009《酸浸取-电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质》，与GB/T 24582-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)更改了标准名称为《多晶硅表面金属杂质含量的测定 酸浸取-电感耦合等离子质谱法》；

b)删除了范围中1.4内容（见2009年版的1.范围，1.4）；

c)增加了“SEMI M44 盐酸的详细说明和指导”（见规范性引用文件）；

d）删除了术语中酸空白内容（见2009年版3.1.1）；

e）删除了试剂部分过氧化氢（见2009年版6.4）；

f）更改了浸取混合酸，将浸取混合酸更改为（1：1：10）HNO3:HF:H2O（见2009年版6.6）；

g）更改了样品尺寸，将原有样品尺寸“3cm×3cm×3cm ” 更改为“3cm×3cm×1cm ”（见2009年版8.2）；

h）更改了实验用器皿清洗步骤描述；

i）更改了多晶硅块表面金属杂质浸取，（见2009年版9.2）

j）更改了分析结果计算中计算公式，将“M=（I-B）• DF”更改为“M=（I-B）• V/m”

k）组织多晶硅企业开展复验，重新确定精密度条款。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会(SAC/TC203/SC2)共同提出并归口。

本文件起草单位：亚洲硅业（青海）股份有限公司、青海省亚硅硅材料工程技术有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

*——*2009年首次发布为GB/T 24582-2009；

*——* 本次为第一次修订。

多晶硅表面金属杂质含量的测定 酸浸取-电感耦合等离子质谱法

**警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法律规定的条件。**

**警示——使用氢氟酸时要求带护目镜。建议戴手套。**

1. 范围

本文件规定了用酸从多晶硅块表面浸取金属杂质，并用电感耦合等离子质谱仪定量检测多晶硅表面上的金属杂质含量的测定方法。

本文件适用于碱金属、碱土金属和第一系列过渡元素如钠、钾、钙、铁、镍、铜、锌以及其他元素如铝含量的测定方法。

本文件适用于各种棒、块、粒、片状多晶表面金属污染物的检测。由于块、片或粒形状不规则，面积很难准确测定，故根据样品重量计算结果，使用的样品重量为20g～120g，检测限为0.01ng/g。

本文件适用于重量为50g～5000g的样品的测定，为了达到仲裁的目的，该实验方法规定样品的重量为约120g。

1. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO14644-1 洁净室和相应的受控环境—第一部分：空气中的悬浮粒子的分类。

SEMI C28氢氟酸的详细说明和指导。

SEMI C35硝酸的详细说明和指导。

ASTMD5127电子和半导体工业中用超纯水指南。

1. 术语、定义和缩略语
   1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

* + 1. 浸取空白 digested blank

不加样品，经过浸取和分析过程的一个酸样品，用于监控分析过程，包括酸的纯度、浸取瓶的洁净度、交叉污染和环境洁净度。

* + 1. 浸取 digestion

将多晶硅块浸入酸混合物中，直到表面金属污染物溶解在溶液中。

* 1. 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

* + 1. ICP/MS（inductively coupled plasma mass spectrometry）

电感耦合等离子质谱仪。

* + 1. PTFE（polytetrafluoroethylene）

聚四氟乙烯，一种耐氢氟酸材料，用于制作样品瓶、盖和夹子。

1. 原理

试料用硝酸、氢氟酸、水的混合液（1：1：10）浸取一定的时间，利用电感耦合等离子质谱仪（ICP/MS）测定浸取液中待分析金属元素的含量。

1. 干扰因素

在该试验方法中通常存在双原子离子、多原子离子、基体效应、背景噪声、元素间的干扰、交叉沾污和仪器漂移。

来自取样及操作过程中试剂纯度、设备的洁净度、室内的洁净度和操作技术造成的沾污的影响应严格考虑。该文件描述了一系列空白和控制标准，以监控和量化这些干扰。

本试验方法要求样品应具有代表性，由于表面污染物不能均匀分布在表面，因此选择的样品尺寸和量必须能代表一批样品，如果样品尺寸太小，样品可能不能代表该批样品，导致平行样品偏差过大。

1. 试剂

去离子水：所有的水应为ASTM D5127中描述的E-1型或其他品质相当的去离子水。

硝酸（ρ=1.42g/mL），相当于SEMI C35中的2级。

硝酸（1+19）。

氢氟酸（ρ=1.19g/mL），相当于SEMI C28中的2级。

浸取酸混合物：（1：1：10）HNO3:HF:H2O。

1. 仪器设备

ICP/MS:带动态反应池的电感耦合等离子质谱仪。

空气环境：用于样品采集、酸浸提和ICP/MS分析的区域必须封闭在洁净室内，洁净室最低标准为ISO14644-1中定义的6级。

样品瓶和夹子：样品瓶（体积为100mL）、盖和夹子为聚四氟乙烯（PTFE）材料或类似不被氢氟酸腐蚀并能清洗的聚合物材料制成。

分析天平：分度值为0.001 g。

耐酸腐蚀的电热板：表面有聚四氟乙烯涂层。

1. 样品

从一批样品中选出一袋不少于5kg产品用于取样，将其放在洁净室内以备取样，并且假设分析出的表面金属含量代表该批样品。如果必须在异地取样，而不是在分析实验室，则必须将样品封在双层袋中并送到实验室。取样过程中的沾污必须严格考虑并且必须避免。

为保证分析一致性及实验室间分析数值对比，对于块状样品选择一个标准重量和体积，为达到仲裁的目的，要求取三块样品，每块尺寸约为3cm×3cm×1cm，重量约为20g，样品总重量约为60g，三块样品中至少两块应该有生长外表面，生长外表面即多晶硅棒的表皮。

1. 试验步骤
   1. 多晶硅块表面金属杂质浸取

在实验室中按照标准洁净室操作规程打开双层袋，将样品块转到PTFE瓶中并称重，精确至0.01g，向每个样品瓶中加入约60mL浸取酸混合物液没过样品块。

将密封瓶放在通风橱中，置于70℃加热板上浸泡30min，该溶液用于金属污染物的检测。随同试样做两个浸取空白。

使用ICP/MS依次检测浸取空白、样品的离子计数值cps，从工作曲线上查出相应的待测元素的浓度。

* 1. 工作曲线的绘制

移取10µg/mL元素的标准溶液0mL、0.02mL、0.05mL、0.10mL、0.20mL、0.50mL 标准溶液于100mL容量瓶中，用HNO3溶液（6.3）稀释至刻度，混匀，配制成0 ng/mL、2.0ng/mL、5.0 ng/mL、10.0 ng/mL、20.0 ng/mL、50.0 ng/mL标准溶液。制备的标准溶液浓度范围应接近于估计的待分析元素的浓度。

在与样品溶液测定相同的条件下，测量标准溶液系列的离子计数值cps，以待测元素浓度为横坐标，离子计数值cps为纵坐标，绘制工作曲线。

1. 试验数据处理

多晶硅表面金属含量以质量浓度M计，按公式（1）计算:

………………………………（1）

式中：

M——多晶硅表面金属元素质量浓度，单位为纳克每克（ng/g）；

I——待测分析元素质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

B——空白的质量浓度，单位纳克每毫升（ng/mL）；

V——酸浸取体积，单位为毫升（mL）；

m——多晶硅样品质量，单位为克（g）。

1. 精密度

实验室内的RSD精密度值不大于表1。

表1%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | K | Na | Ca | Ni | Cu | Zn | Al | Fe | Cr |
| RSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 试验报告

试验报告应包含以下内容：

1. 多晶硅批样标识；
2. 使用的标准；
3. 仪器生产商、仪器型号；
4. 分析结果及其表示；
5. 操作者、测试日期、测试单位。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_