ICS 77.120.99

CCS H 14

中华人民共和国国家标准

稀土铁合金化学分析方法

第2部分：稀土杂质含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of rare earth ferroalloy－

Part 2:Determination of rare earth impurity contents－

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

GB/T 26416.2—202X

代替GB/T 26416.2—2010

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 26416《稀土铁合金化学分析方法》的第2部分。GB/T 26416已经发布了以下部分：

——第1部分：稀土总量的测定；

——第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、镍、锰、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第5部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法；

——第6部分：钼、钨、钛量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；

——第8部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第9部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法。

本文件代替GB/T 26416.2-2010《镝铁合金化学分析方法 第2部分：稀土杂质含量的测定》，与GB/T 26416.2-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了镝铁中14个稀土杂质量的测定范围（见第1章 范围，2010年版的第1章 范围）；

- 增加了镧铁、铈铁、钆铁、钬铁、钇铁五种合金的测定方法及适用范围。（见第1章 范围）；

- 增加了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 更改了镝基体溶液的配制（见5.24,2010年版的3.18）；

- 更改了适用仪器设备（见第6章,2010年版的第4章）；

- 更改了试料称取量由原方法2.7 g改为2.5 g（见8.1,2010年版的6.1）；

- 增加了空白试验（见8.3）

- 更改了系列标准溶液的配制（见8.8，2010年版的6.4）；

- 更改了部分分析谱线（见8.6.1，2010年版的6.5.1）；

- 增加了镧铁、铈铁、钆铁、钬铁、钇铁合金的分析谱线（见8.6.1）；

- 更改了分析结果的计算公式（见第9章，2010年版的第7章）；

- 更改了精密度（见第10章，2010年版的第8章）。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：江西南方稀土高技术股份有限公司、江苏金石稀土有限公司、赣州有色冶金研究所、国标（北京）检验认证有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司检测中心、包头天和磁材科技股份有限公司。

本文件主要起草人：XXXX、XXXX、XXXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为GB/T 26416.2-2010；

——本次为第一次修订。

引　言

随着稀土应用领域的拓展，稀土铁合金种类日益增多，市场需求越来越大，作为辅助市场发展的配套分析标准，需求将越来越明显，要求也将越来越高。稀土杂质含量为衡量稀土铁合金产品质量的重要指标之一。目前现行有效的稀土铁合金中稀土杂质含量的检测标准有5套，分别为：GB/T 26416.2-2010《镝铁合金化学分析方法 第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》、XB/T 616.2-2012《钆铁合金化学分析方法 第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》、XB/T 621.2-2016《钬铁合金化学分析方法 第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》、XB/T 624.1-2018《钇铁合金化学分析方法 第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》、XB/T 623.1-2018《铈铁合金化学分析方法 第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》，这5套标准标准内容中存在技术内容的交叉和重复问题、不能完全满足现产品标准的技术要求等问题。另外由于任一稀土元素或其中两个或两个以上元素加入铁即可成为一个新的稀土铁合金产品，同时，各个不同的稀土铁合金产品由于基体差别，检测方法不完全一致，导致近年来，申报稀土铁合金产品标准和化学成分分析的标准计划数量日渐增加。如果针对不同的稀土铁合金均建立产品标准和检测方法标准，那么，仅仅在稀土铁合金领域拟提出的标准计划将超过30项，其中90%以上为化学成分分析标准。将使稀土铁合金标准体系，因为交叉重复而变得体系庞大，将影响到整个稀土标准体系的发展。因此不管是从稀土铁合金产业的发展，还是从未来系列标准体系的清晰完善考虑，本标准的修订都是非常有意义的。

本标准的修订根据最新的标准化文件的结构和起草规则编写；依据最新的产品标准指标；标准中重复性限、再现性限数据根据GB/T 6379.2进行了规范的数据分析和处理；在原有镝铁合金中稀土杂质含量的测定方法基础上，纳入了镧铁合金、铈铁合金、钆铁合金、钬铁合金、钇铁合金中稀土杂质含量的测定方法，将起到一套标准保障多个系列产品质量检测的作用。同时结合实际运用情况对测定范围等各分析条件的确定，进行了深度考量，能胜任对标准所涵盖产品的日常或更苛刻条件下的检测运用。本标准除考虑了与产品兼容外，修订中还考虑了使用简单、快速准确、成本低的特点，能更好的满足客户及操作人员的要求。

稀土铁合金化学分析方法

第2部分：稀土杂质含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

本文件规定了稀土铁合金（镧铁、铈铁、钆铁、镝铁、钬铁、钇铁）中稀土杂质含量的测定方法。

本文件适用于稀土铁合金（镧铁、铈铁、钆铁、镝铁、钬铁、钇铁）中稀土杂质含量的测定。测定元素及范围见表1。

本文件不适用于稀土与铁比例范围超出现行产品标准外的各稀土铁合金中稀土杂质含量的测定。

表1  测定范围

| 元素 |  | 镧铁合金 | 铈铁合金 | 钆铁合金 | 镝铁合金 | 钬铁合金 | 钇铁合金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质 量 分 数 % | 镧 | / | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 铈 | 0.0050～0.25 | / | 0.0050～0.30 | 0.010～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 镨 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.25 | 0.010～0.30 | 0.010～0.30 | 0.010～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 钕 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 钐 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.010～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 铕 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 钆 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.25 | / | 0.010～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 铽 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.30 | 0.010～0.30 | 0.010～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 镝 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | / | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 钬 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.30 | 0.0050～0.30 | / | 0.0050～0.25 |
|  | 铒 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 铥 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 镱 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 镥 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 钇 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | / |

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14666  分析化学术语

GB/T 15676  稀土术语

JJG 768-2005  发射光谱仪器

- 3  术语和定义

GB/T 14666《分析化学术语》界定的术语和定义适用于本文件。

GB/T 15676《稀土术语》界定的术语和定义适用于本文件。

- 4　原理

用盐酸溶解铈铁、钆铁、镝铁、钬铁、钇铁合金试样，用硝酸溶解镧铁合金试样，在稀盐酸或稀硝酸介质中，以近似基体匹配法校正基体对测定的影响，直接以氩等离子体光源激发，用标准曲线法进行光谱测定。

- 5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.1  过氧化氢（30%）。

5.2  盐酸（1+1）。

5.3  硝酸（1+1）。

5.4  盐酸（1+19）。

5.5  硝酸（2+18）。

5.6 镧标准贮存溶液：准确称取0.1173 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镧[ω(REO)≥99.5%，ω(La2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2）低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镧。

5.7  铈标准贮存溶液：准确称取0.1228 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铈[ω(REO)≥99.5%，ω(CeO2/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（5.3），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铈。

5.8  镨标准贮存溶液：准确称取0.1208 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镨[ω(REO)≥99.5%，ω(Pr6O11/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镨。

5.9  钕标准贮存溶液：准确称取0.1166 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钕[ω(REO)≥99.5%，ω(Nd2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钕。

5.10  钐标准贮存溶液：准确称取0.1160 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钐[ω(REO)≥99.5%，ω(Sm2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钐。

5.11  铕标准贮存溶液：准确称取0.1158 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铕[ω(REO)≥99.5%，ω(Eu2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铕。

5.12  钆标准贮存溶液：准确称取0.1153 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钆[ω(REO)≥99.5%，ω(Gd2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钆。

5.13  铽标准贮存溶液：准确称取0.1176 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铽[ω(REO)≥99.5%，ω(Tb4O7/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（5.3），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铽。

5.14  镝标准贮存溶液：准确称取0.1148 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镝[ω(REO)≥99.5%，ω(Dy2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镝。

5.15  钬标准贮存溶液：准确称取0.1146 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钬[ω(REO)≥99.5%，ω(Ho2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钬。

5.16  铒标准贮存溶液：准确称取0.1144 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铒[ω(REO)≥99.5%，ω(Er2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铒。

5.17  铥标准贮存溶液：准确称取0.1142 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铥[ω(REO)≥99.5%，ω(Tm2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铥。

5.18  镱标准贮存溶液：准确称取0.1139 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镱[ω(REO)≥99.5%，ω(Yb2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镱。

5.19  镥标准贮存溶液：准确称取0.1137 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镥[ω(REO)≥99.5%，ω(Lu2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镥。

5.20  钇标准贮存溶液：准确称取0.1270 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钇[ω(REO)≥99.5%，ω(Y2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钇。

5.21  镧基体贮存溶液：准确称取1.7591 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镧[ω(REO)≥99.5%，ω(La2O3/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入25 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含15 mg镧。

5.22  铈基体贮存溶液：准确称取1.8425 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铈[ω(REO)≥99.5%，ω(CeO2/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入25 mL硝酸（5.3），加5 mL过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含15 mg铈。

5.23  钆基体贮存溶液：准确称取4.1494 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钆[ω(REO)≥99.5%，ω(Gd2O3/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含36 mg钆。

5.24  镝基体贮存溶液：准确称取4.5908 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镝[ω(REO)≥99.5%，ω(Dy2O3/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含40 mg镝。

5.25  钬基体贮存溶液：准确称取4.6964 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钬[ω(REO)≥99.5%，ω(Ho2O3/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含41 mg钬。

5.26  钇基体贮存溶液：准确称取7.9375 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钇[ω(REO)≥99.5%，ω(Y2O3/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入80 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含31.25 mg钇。

5.27  铁基体贮存溶液Ⅰ（配制镧铁、铈铁合金基体用）：称取6.0762 g经110 ℃烘干1 h的三氧化二铁[ω(Fe2O3)≥99.99%]置于300 mL烧杯中，加入60 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含42.5 mg铁。

5.28  铁基体贮存溶液Ⅱ（配制钆铁合金基体用）：称取2.0016 g经110 ℃烘干1 h的三氧化二铁[ω(Fe2O3)≥99.99%]置于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含14 mg铁。

5.29  铁基体贮存溶液Ⅲ（配制镝铁合金基体用）：称取1.4297 g经110 ℃烘干1 h的三氧化二铁[ω(Fe2O3)≥99.99%]置于200 mL烧杯中，加入15 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 mg铁。

5.30 铁基体贮存溶液Ⅳ（配制钬铁合金基体用）：称取1.2867 g经110 ℃烘干1 h的三氧化二铁[ω(Fe2O3)≥99.99%]置于200 mL烧杯中，加入15 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含9 mg铁。

5.31  铁基体贮存溶液Ⅴ（配制钇铁合金基体用）：称取2.6807 g经110 ℃烘干1 h的三氧化二铁[ω(Fe2O3)≥99.99%]置于250 mL烧杯中，加入25 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含18.75 mg铁。

5.32  混合稀土标准贮存溶液Ⅰ：分别移取标准贮存溶液（5.6～5.20）各10.00 mL于100 mL容量瓶中，以盐酸(5.4)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥各100 μg/mL。

5.33  混合稀土标准贮存溶液Ⅱ：分别移取标准贮存溶液（5.6～5.20）各10.00 mL于200 mL容量瓶中，以盐酸(5.4)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥各50 μg/mL。

5.34  混合稀土标准贮存溶液Ⅲ：移取混合稀土标准贮存溶液Ⅱ（5.33）10.00 mL于100 mL容量瓶中，以盐酸(5.4)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥各5 μg/mL。

5.35  氩气（体积分数≥99.99%）。

6　仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

在仪器正常工作状态下，凡达到下列指标均可使用：

——分辨率：小于0.006 nm（200 nm处），波长范围200 nm～800 nm。

——重复性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，连续10次测量标准溶液，计算10次测量值的相对标准偏差（RSD）≤1.5 %。

——稳定性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，在不少于2 h内，间隔15 min以上，重复6次测量标准溶液，计算6次测量值的相对标准偏差（RSD）≤2.0 %。

7　样品

将稀土铁合金样品去掉表面氧化层，取样后立即称量。

8　试验步骤

8.1  试料

称取2.50 g样品（7），精确至0.000 1 g。

8.2  平行试验

平行做两份试验。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  分析试液的制备

8.4.1  铈铁、钆铁、镝铁、钬铁、钇铁合金分析试液的制备：将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，用水润湿，缓慢加入25 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.1.1 钆铁、镝铁、钬铁合金分析试液的稀释：移取10.00 mL试液（8.4.1）于100 mL容量瓶中，用盐酸（5.4）稀释至刻度，混匀。

8.4.1.2 铈铁、钇铁合金分析试液的稀释：移取20.00 mL试液（8.4.1）于100 mL容量瓶中，用盐酸（5.4）稀释至刻度，混匀。

8.4.2  镧铁合金分析试液的制备：将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，用水润湿，缓慢加入25 mL硝酸（5.3），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2.1 镧铁合金分析试液的稀释：移取20.00 mL试液（8.4.2）于100 mL容量瓶中，用硝酸（5.5）稀释至刻度，混匀。

8.5  系列标准溶液的配制

8.5.1  空白系列标准溶液的配制

在不加稀土基体与铁基体的前提下，按表2标准溶液标号1、2、3量，用酸（5.4、5.5）与混合标准储备溶液（5.32～5.34），分别配制成各对应空白系列标准溶液。

8.5.2  分析系列标准溶液的配制

按表2量，用酸（5.4、5.5）与稀土基体标准贮存液（5.21～5.26）、铁基体标准贮存液（5.27～5.31）和混合稀土标准贮存溶液（5.32～5.34），分别配制成各对应分析系列标准溶液。

表2  系列标准溶液配制

单位为 μg/mL

| 标准溶液标号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钇铁合金基体浓度 | 钇 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
|  | 铁 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| 镧铁合金基体浓度 | 镧 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  | 铁 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 铈铁合金基体浓度 | 铈 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  | 铁 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇各浓度为 |  | 0 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 12.50 |
| 标准溶液标号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 钆铁合金基体浓度 | 钆 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
|  | 铁 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 镝铁合金基体浓度 | 镝 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | 铁 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 钬铁合金基体浓度 | 钬 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
|  | 铁 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇各浓度为 |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 1.25 | 2.50 | 7.50 |

8.6  测定

8.6.1  推荐分析线见表3。

表3  分析谱线波长

单位为 nm

| 元素 | 各稀土铁合金中推荐分析谱线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镧铁合金 | 铈铁合金 | 钆铁合金 | 镝铁合金 | 钬铁合金 | 钇铁合金 |
| La | / | 333.749 399.575 | 333.749 412.323 | 408.672 379.477 | 408.672 | 408.672 |
| Ce | 418.660 | / | 418.660 446.020 | 428.994 429.668 | 413.380 | 413.765 418.660 |
| Pr | 422.293 511.077 | 410.072 | 410.072 417.939 | 417.939 511.076 | 390.843 417.939 | 440.882 417.937 |
| Nd | 401.225 | 430.357 406.109 | 401.225 | 410.946 417.732 | 430.357 410.946 | 401.225 444.639 |

表3  分析谱线波长（续）

单位为 nm

| 元素 | 各稀土铁合金中推荐分析谱线 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镧铁合金 | 铈铁合金 | 钆铁合金 | 镝铁合金 | 钬铁合金 | 钇铁合金 |
| Sm | 443.432 | 359.260 388.528 | 442.434 363.427 | 442.434 | 443.432 446.734 | 428.097 443.432 |
| Eu | 381.965 | 381.966 412.974 | 381.966 | 381.966 272.778 | 381.966 420.504 | 381.967 390.710 |
| Gd | 376.840 | 310.051 335.048 | / | 376.840 385.098 | 385.098 354.936 | 335.047 376.839 |
| Tb | 332.440 | 332.440 | 356.174 332.440 384.873 | 384.873 332.440 | 384.873 370.285 | 400.547 350.917 |
| Dy | 353.170 | 340.784 | 353.602 353.170 | / | 394.469 407.797 | 353.170 |
| Ho | 345.600 | 345.600 | 345.600 404.544 | 404.544 345.600 | / | 339.898 345.600 |
| Er | 369.265 | 337.275 323.059 | 369.265 | 369.265 390.631 | 369.265 | 390.631 |
| Tm | 313.126 | 313.125 | 313.126 | 379.575 | 313.126 | 313.126 |
| Yb | 328.937 | 328.937 | 289.138 | 369.420 328.937 | 369.420 328.937 | 328.937 |
| Lu | 261.542 | 261.542 | 261.542 | 261.542 | 261.542 | 261.542 |
| Y | 371.029 | 377.433 371.029 | 371.029 | 377.433 371.029 | 360.192 371.029 | / |

8.6.2  工作曲线的绘制

在选定仪器工作条件下，将空白系列标准溶液（8.5.1）或分析系列标准溶液（8.5.2），用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。以光信号强度为纵坐标，系列标准溶液质量浓度为横坐标，绘制工作曲线，线性相关系数应≥0.9995。

8.6.3  分析试液的测定

在工作曲线绘制条件下，将空白溶液（8.3）或分析试液（8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.2.1），用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出空白溶液或分析试液中待测稀土元素的质量浓度。

9　试验数据处理

待测稀土元素含量以待测稀土元素的质量分数ω计，按公式（1）计算：

ω=(ρ1−ρ0)⋅V0V2×10−6mV1×100%  ………………………………………………………（1）

式中：

ρ1 ——分析试液（8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.2.1）中待测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0 ——空白试液（8.3）中待测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0 ——试液（8.4.1、8.4.2）总体积，单位为毫升（mL）；

V2——分析试液（8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.2.1）总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液（8.4.1、8.4.2）体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留2位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

10　精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表4、表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表4  重复性限

| 元素 | 镧铁合金 |  | 铈铁合金 |  | 钆铁合金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| La | / | / | 0.014 | 0.00050 | 0.011 | 0.00060 |
|  |  |  | 0.055 | 0.0017 | 0.063 | 0.0024 |
|  |  |  | 0.11 | 0.0029 | 0.11 | 0.0041 |
|  |  |  | 0.20 | 0.0081 | 0.21 | 0.0076 |
| Ce | 0.0054 | 0.00029 | / | / | / | / |
|  | 0.016 | 0.00048 |  |  | 0.011 | 0.00066 |
|  | 0.055 | 0.0011 |  |  | 0.062 | 0.0024 |
|  | 0.11 | 0.0033 |  |  | 0.11 | 0.0039 |
|  | 0.20 | 0.0045 |  |  | 0.20 | 0.0046 |
| Pr | 0.011 | 0.00053 | 0.012 | 0.00090 | 0.013 | 0.00096 |
|  | 0.050 | 0.0012 | 0.052 | 0.0027 | 0.063 | 0.0026 |
|  | 0.10 | 0.0037 | 0.100 | 0.0040 | 0.11 | 0.0045 |
|  | 0.20 | 0.0042 | 0.020 | 0.013 | 0.21 | 0.0071 |
| Nd | / | / | / | / | 0.0094 | 0.00064 |
|  | 0.011 | 0.00040 | 0.0096 | 0.00060 | 0.019 | 0.0010 |
|  | 0.051 | 0.00080 | 0.050 | 0.0019 | 0.068 | 0.0028 |
|  | 0.10 | 0.0030 | 0.10 | 0.0030 | 0.11 | 0.0037 |
|  | 0.20 | 0.0045 | 0.20 | 0.0079 | 0.21 | 0.0058 |
| Sm | 0.011 | 0.00045 | 0.0099 | 0.00072 | 0.012 | 0.00085 |
|  | 0.051 | 0.0024 | 0.050 | 0.0023 | 0.062 | 0.0025 |
|  | 0.10 | 0.0033 | 0.10 | 0.0060 | 0.11 | 0.0053 |
|  | 0.20 | 0.0065 | 0.20 | 0.011 | 0.21 | 0.0070 |
| Eu | 0.0099 | 0.0021 | 0.010 | 0.00059 | 0.010 | 0.00037 |
|  | 0.050 | 0.0011 | 0.051 | 0.0015 | 0.061 | 0.0021 |
|  | 0.10 | 0.0034 | 0.10 | 0.0041 | 0.10 | 0.0036 |
|  | 0.20 | 0.0043 | 0.20 | 0.0065 | 0.21 | 0.0059 |

表4  重复性限（续）

| 元素 | 镧铁合金 |  | 铈铁合金 |  |  | 钆铁合金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| Gd | 0.010 | 0.00027 |  | 0.0099 | 0.00075 |  | / | / |
|  | 0.050 | 0.0012 |  | 0.051 | 0.0025 |  |  |  |
|  | 0.10 | 0.0032 |  | 0.10 | 0.0055 |  |  |  |
|  | 0.20 | 0.0056 |  | 0.20 | 0.0085 |  |  |  |
| Tb | / | / |  | / | / |  | 0.035 | 0.0021 |
|  | 0.010 | 0.00032 |  | 0.0096 | 0.00065 |  | 0.044 | 0.0019 |
|  | 0.050 | 0.0012 |  | 0.050 | 0.0018 |  | 0.096 | 0.0034 |
|  | 0.10 | 0.0027 |  | 0.10 | 0.0040 |  | 0.14 | 0.0049 |
|  | 0.20 | 0.0057 |  | 0.20 | 0.0059 |  | 0.24 | 0.0059 |
| Dy | / | / |  | / | / |  | 0.050 | 0.0018 |
|  | 0.011 | 0.00058 |  | 0.0096 | 0.00063 |  | 0.060 | 0.0024 |
|  | 0.050 | 0.0013 |  | 0.050 | 0.0021 |  | 0.11 | 0.0031 |
|  | 0.10 | 0.0042 |  | 0.10 | 0.0038 |  | 0.16 | 0.0045 |
|  | 0.20 | 0.0045 |  | 0.20 | 0.0064 |  | 0.26 | 0.0078 |
| Ho | / | / |  | / | / |  | 0.018 | 0.0014 |
|  | 0.010 | 0.00052 |  | 0.010 | 0.0010 |  | 0.027 | 0.0014 |
|  | 0.050 | 0.0025 |  | 0.051 | 0.0035 |  | 0.075 | 0.0028 |
|  | 0.10 | 0.0043 |  | 0.10 | 0.0080 |  | 0.12 | 0.0070 |
|  | 0.20 | 0.0082 |  | 0.20 | 0.014 |  | 0.22 | 0.011 |
| Er | 0.010 | 0.00034 |  | 0.011 | 0.00088 |  | 0.012 | 0.00067 |
|  | 0.050 | 0.0015 |  | 0.051 | 0.0034 |  | 0.062 | 0.0023 |
|  | 0.10 | 0.0027 |  | 0.10 | 0.0055 |  | 0.10 | 0.0042 |
|  | 0.20 | 0.0048 |  | 0.20 | 0.0069 |  | 0.20 | 0.0060 |
| Tm | 0.0099 | 0.00028 |  | 0.0098 | 0.00085 |  | 0.012 | 0.00052 |
|  | 0.050 | 0.0011 |  | 0.051 | 0.0021 |  | 0.062 | 0.0018 |
|  | 0.10 | 0.0033 |  | 0.10 | 0.0054 |  | 0.10 | 0.0033 |
|  | 0.20 | 0.0074 |  | 0.20 | 0.013 |  | 0.20 | 0.0060 |
| Yb | 0.0098 | 0.00022 |  | 0.010 | 0.00082 |  | 0.010 | 0.00042 |
|  | 0.050 | 0.0018 |  | 0.052 | 0.0020 |  | 0.059 | 0.0025 |
|  | 0.098 | 0.0032 |  | 0.10 | 0.0059 |  | 0.10 | 0.0035 |
|  | 0.20 | 0.0051 |  | 0.21 | 0.017 |  | 0.20 | 0.0065 |
| Lu | 0.010 | 0.00026 |  | 0.010 | 0.00062 |  | 0.012 | 0.0005 |
|  | 0.050 | 0.0015 |  | 0.053 | 0.0024 |  | 0.063 | 0.0021 |
|  | 0.10 | 0.0033 |  | 0.10 | 0.0060 |  | 0.11 | 0.0029 |
|  | 0.20 | 0.0064 |  | 0.20 | 0.0090 |  | 0.20 | 0.0045 |
| Y | / | / |  | / | / |  | 0.0072 | 0.00050 |
|  | 0.010 | 0.00031 |  | 0.011 | 0.00063 |  | 0.017 | 0.00058 |
|  | 0.050 | 0.0013 |  | 0.053 | 0.0024 |  | 0.068 | 0.0023 |
|  | 0.10 | 0.0033 |  | 0.10 | 0.0056 |  | 0.11 | 0.0037 |
|  | 0.20 | 0.0072 |  | 0.20 | 0.0072 |  | 0.21 | 0.0047 |

表5  重复性限

| 元素 | 镝铁合金 |  | 钬铁合金 |  | 钇铁合金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| La | / | / | / | / | 0.0057 | 0.00025 |
|  | 0.011 | 0.00047 | 0.010 | 0.00059 | 0.016 | 0.00073 |
|  | 0.061 | 0.0021 | 0.062 | 0.0023 | 0.057 | 0.0025 |
|  | 0.10 | 0.0038 | 0.10 | 0.0036 | 0.11 | 0.0039 |
|  | 0.21 | 0.0066 | 0.21 | 0.0048 | 0.21 | 0.0074 |
| Ce | / | / | / | / | 0.0067 | 0.00059 |
|  | 0.010 | 0.00091 | 0.0089 | 0.00072 | 0.017 | 0.00091 |
|  | 0.060 | 0.0030 | 0.061 | 0.0021 | 0.057 | 0.0032 |
|  | 0.10 | 0.0034 | 0.10 | 0.0037 | 0.11 | 0.0052 |
|  | 0.21 | 0.0066 | 0.20 | 0.0047 | 0.21 | 0.0093 |
| Pr | 0.014 | 0.0010 | 0.014 | 0.00084 | 0.014 | 0.0011 |
|  | 0.064 | 0.0024 | 0.063 | 0.0025 | 0.057 | 0.0031 |
|  | 0.10 | 0.0041 | 0.10 | 0.0046 | 0.11 | 0.0047 |
|  | 0.21 | 0.0071 | 0.21 | 0.0058 | 0.21 | 0.0092 |
| Nd | 0.017 | 0.0014 | 0.018 | 0.0016 | 0.022 | 0.0090 |
|  | 0.028 | 0.0017 | 0.028 | 0.0013 | 0.032 | 0.0018 |
|  | 0.079 | 0.0039 | 0.079 | 0.0034 | 0.074 | 0.0031 |
|  | 0.12 | 0.0048 | 0.12 | 0.0058 | 0.12 | 0.0050 |
|  | 0.22 | 0.0079 | 0.22 | 0.0091 | 0.22 | 0.0095 |
| Sm | / | / | / | / | 0.0079 | 0.00040 |
|  | 0.0095 | 0.00084 | 0.010 | 0.00096 | 0.018 | 0.00091 |
|  | 0.063 | 0.0036 | 0.059 | 0.0028 | 0.058 | 0.0022 |
|  | 0.10 | 0.0039 | 0.10 | 0.0035 | 0.11 | 0.0035 |
|  | 0.21 | 0.0051 | 0.21 | 0.0051 | 0.21 | 0.0067 |
| Eu | 0.010 | 0.00046 | 0.0098 | 0.00056 | 0.0099 | 0.0029 |
|  | 0.060 | 0.0024 | 0.061 | 0.0018 | 0.050 | 0.0015 |
|  | 0.10 | 0.0044 | 0.10 | 0.0031 | 0.10 | 0.0035 |
|  | 0.21 | 0.0051 | 0.21 | 0.0057 | 0.21 | 0.0062 |
| Gd | 0.015 | 0.0011 | 0.011 | 0.00079 | 0.013 | 0.00073 |
|  | 0.066 | 0.0029 | 0.064 | 0.0037 | 0.054 | 0.0026 |
|  | 0.11 | 0.0044 | 0.10 | 0.0030 | 0.11 | 0.0038 |
|  | 0.22 | 0.0073 | 0.020 | 0.0057 | 0.21 | 0.0057 |
| Tb | 0.011 | 0.00074 | / | / | / | / |
|  | 0.021 | 0.0011 | 0.0099 | 0.0011 | 0.011 | 0.00033 |
|  | 0.071 | 0.0021 | 0.0062 | 0.0038 | 0.051 | 0.0019 |
|  | 0.11 | 0.0024 | 0.10 | 0.0045 | 0.10 | 0.0046 |
|  | 0.21 | 0.0053 | 0.21 | 0.0061 | 0.21 | 0.0067 |

表5  重复性限（续）

| 元素 | 镝铁合金 |  |  | 钬铁合金 |  |  |  | 钇铁合金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% |  | 重复性限(r)/% |  | 质量分数/% |  | 重复性限(r)/% |  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| Dy | / |  | / |  | 0.034 |  | 0.00096 |  | 0.0084 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  | 0.045 |  | 0.0016 |  | 0.019 | 0.00084 |
|  |  |  |  |  | 0.094 |  | 0.0039 |  | 0.059 | 0.0020 |
|  |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.0050 |  | 0.11 | 0.0052 |
|  |  |  |  |  | 0.23 |  | 0.0054 |  | 0.21 | 0.0077 |
| Ho | 0.018 |  | 0.0014 |  | / |  | / |  | / | / |
|  | 0.027 |  | 0.0012 |  |  |  |  |  | 0.014 | 0.00069 |
|  | 0.077 |  | 0.0020 |  |  |  |  |  | 0.055 | 0.0021 |
|  | 0.12 |  | 0.0043 |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.0041 |
|  | 0.22 |  | 0.013 |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.0045 |
| Er | / |  | / |  | 0.012 |  | 0.00054 |  | / | / |
|  | 0.011 |  | 0.00058 |  | 0.022 |  | 0.00088 |  | 0.011 | 0.00085 |
|  | 0.060 |  | 0.0026 |  | 0.073 |  | 0.0029 |  | 0.050 | 0.0026 |
|  | 0.10 |  | 0.0044 |  | 0.11 |  | 0.0032 |  | 0.10 | 0.0047 |
|  | 0.20 |  | 0.0058 |  | 0.22 |  | 0.0051 |  | 0.21 | 0.010 |
| Tm | 0.011 |  | 0.00061 |  | 0.0099 |  | 0.00056 |  | 0.010 | 0.00079 |
|  | 0.062 |  | 0.0015 |  | 0.056 |  | 0.0038 |  | 0.052 | 0.0030 |
|  | 0.10 |  | 0.0035 |  | 0.10 |  | 0.0057 |  | 0.10 | 0.0056 |
|  | 0.20 |  | 0.0052 |  | 0.20 |  | 0.0071 |  | 0.20 | 0.010 |
| Yb | 0.011 |  | 0.00046 |  | 0.010 |  | 0.00073 |  | 0.010 | 0.00042 |
|  | 0.060 |  | 0.0017 |  | 0.061 |  | 0.0023 |  | 0.052 | 0.0028 |
|  | 0.10 |  | 0.0023 |  | 0.10 |  | 0.0033 |  | 0.10 | 0.0044 |
|  | 0.20 |  | 0.0054 |  | 0.21 |  | 0.0041 |  | 0.20 | 0.0087 |
| Lu | 0.015 |  | 0.00053 |  | 0.014 |  | 0.00045 |  | 0.010 | 0.00070 |
|  | 0.064 |  | 0.0029 |  | 0.064 |  | 0.0021 |  | 0.052 | 0.0020 |
|  | 0.10 |  | 0.0031 |  | 0.11 |  | 0.0034 |  | 0.10 | 0.0056 |
|  | 0.21 |  | 0.0049 |  | 0.21 |  | 0.0066 |  | 0.20 | 0.0073 |
| Y | / | / |  | 0.0082 |  | 0.00055 |  | / |  | / |
|  | 0.011 | 0.00044 |  | 0.018 |  | 0.00069 |  |  |  |  |
|  | 0.061 | 0.0019 |  | 0.069 |  | 0.0021 |  |  |  |  |
|  | 0.10 | 0.0032 |  | 0.11 |  | 0.0030 |  |  |  |  |
|  | 0.20 | 0.0055 |  | 0.21 |  | 0.0058 |  |  |  |  |

10.1  允许差

各稀土铁合金实验室之间分析结果的差值，应不大于表6、表7、表8所列各对应允许差。

表6 镧铁、钇铁合金允许差

| 镧铁合金 |  |  | 钇铁合金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元 素 | 质量分数/% | 允许差/% | 元 素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y | 0.005～0.010 | 0.002 | La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu | 0.005～0.010 | 0.002 |
|  | >0.010～0.025 | 0.003 |  | >0.010～0.025 | 0.003 |
|  | >0.025～0.050 | 0.005 |  | >0.025～0.050 | 0.005 |
|  | >0.050～0.10 | 0.01 |  | >0.050～0.10 | 0.01 |
|  | >0.10～0.25 | 0.02 |  | >0.10～0.25 | 0.02 |

表7 铈铁、镝铁合金允许差

| 铈铁合金 |  |  | 镝铁合金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元 素 | 质量分数/% | 允许差/% | 元 素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| La、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y | 0.005～0.010 | 0.002 | La、Nd、Sm、Eu、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y | 0.005～0.010 | 0.002 |
|  | >0.010～0.025 | 0.003 |  | >0.010～0.025 | 0.003 |
|  | >0.025～0.050 | 0.005 |  | >0.025～0.050 | 0.005 |
|  | >0.050～0.10 | 0.01 |  | >0.050～0.10 | 0.01 |
|  | >0.10～0.25 | 0.02 |  | >0.10～0.30 | 0.03 |
| Pr、Nd、Sm、Gd | 0.010～0.025 | 0.003 | Ce、Pr、Gd、Tb | 0.010～0.025 | 0.003 |
|  | >0.025～0.050 | 0.005 |  | >0.025～0.050 | 0.005 |
|  | >0.050～0.10 | 0.01 |  | >0.050～0.10 | 0.01 |
|  | >0.10～0.25 | 0.02 |  | >0.10～0.30 | 0.03 |

表8 钆铁、钬铁合金允许差

| 钆铁合金 |  |  | 钬铁合金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元 素 | 质量分数/% | 允许差/% | 元 素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| La、Ce、Nd、Sm、Eu、Dy、Er、Tm、Yb、Lu、Y | 0.005～0.010 | 0.002 | La、Ce、Nd、Eu、Gd、Dy、Er、Tm、Yb、Lu、Y | 0.005～0.010 | 0.002 |
|  | >0.010～0.025 | 0.003 |  | >0.010～0.025 | 0.003 |
|  | >0.025～0.050 | 0.005 |  | >0.025～0.050 | 0.005 |
|  | >0.050～0.10 | 0.01 |  | >0.050～0.10 | 0.01 |
|  | >0.10～0.30 | 0.03 |  | >0.10～0.30 | 0.03 |
| Pr、Tb、Ho | 0.010～0.025 | 0.003 | Pr、Sm、Tb | 0.010～0.025 | 0.003 |
|  | >0.025～0.050 | 0.005 |  | >0.025～0.050 | 0.005 |
|  | >0.050～0.10 | 0.01 |  | >0.050～0.10 | 0.01 |
|  | >0.10～0.30 | 0.03 |  | >0.10～0.30 | 0.03 |