四氧化三钴化学分析方法

第4部分：钾钠含量的测定

火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法

Method for chemical analysis of cobalt tetroxide

Part 4：Determination of  potassium and sodium content

Flame atomic absorption spectroscopy and inductively coupled plasma emission spectrometry

（送审稿）

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.160

CCS H 16

YS/T XXXX.5—202X

202X-××-××发布

202X-××-××实施

前　　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 1057-202X 《四氧化三钴化学分析方法》的第4部分。YS/T 1507-202X 《四氧化三钴化学分析方法》已经发布了以下部分：

——第1部分： 钴含量的测定  电位滴定法；

——第2部分： 氯离子含量的测定  离子选择性电极法；

——第3部分： 硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分： 钾钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第5部分： 碳含量的测定  高频燃烧红外吸收光谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分为首次起草。

本文件起草单位：金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、广东邦普循环科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测科技有限公司、北京当升材料科技有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、贵州省分析测试研究院、福建紫金矿冶测试技术有限公司、深圳海关工业品检测技术中心、浙江华友钴业股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、中伟新材料、大冶有色设计研究院有限公司

本文件主要起草人：

引    言

四氧化三钴是锂离子电池正极材料钴酸锂的原料，四氧化三钴的质量将直接影响到钴酸锂的比容量的大小、充放电次数、安全性等。现阶段，国内外没有四氧化三钴中杂质钾、钠、硅、碳等的测定标准。本文件通过试验确定了钾钠测定的可行的分析方法，形成测定的行业标准。

本文件拟由5个部分组成，具体如下：

——第1部分： 磁性异物含量的测定  磁选-电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分： 氯离子含量的测定  离子选择性电极法；

——第3部分： 硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分： 钾钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第5部分： 碳含量的测定  高频燃烧红外吸收光谱法。

其中，本部分采用火焰原子吸收光谱法电感耦合等离子体原子发射光谱法测定四氧化三钴中钾和钠的含量，钾、钠的测试范围为0.001%～0.25%。本文件填补了我国四氧化三钴中钾钠检测方法标准的空白，有利于生产企业和使用加工企业采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。

四氧化三钴化学分析方法

第４部分：钾钠含量的测定

火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法

- 1  范围

本文件规定了四氧化三钴中钾钠含量的测定方法。

本文件适用于四氧化三钴中钾钠含量的测定。测定范围：0.0010%～0.20%。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　方法一 火焰原子吸收光谱法

- 4.1  方法提要

试样用盐酸分解，在硝酸介质中，于原子吸收光谱仪Na589.0nm、K766.5nm处用火焰原子吸收光谱法测定钾、钠吸光度值，按工作曲线法计算钠、钾含量。

- 4.2  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T6682规定的二级及以上纯度的水。

4.2.1  金属钴（wK ≤0.0001%, wNa≤0.0001%）

4.2.2  盐酸（ρ1.19g/ml）

4.2.3  硝酸（ρ1.42g/ml）

4.2.4  钾标准贮存溶液：称取氯化钾（wKcl≥99.9%）1.9066g，置于400ml烧杯中，加入少量水，盖上表皿，加热至微沸，溶解后冷却，移至1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入PE瓶中贮存。此溶液1ml含有1mg钾。

4.2.5  钾标准溶液：移取10.00ml钾标准贮存溶液（4.2.4）至1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入PE瓶中贮存。此溶液1ml含有10ug钾。

4.2.6  钠标准贮存溶液：将氯化钠（wNacl≥99.9%）置于110℃烘箱内烘干两小时，于干燥器中冷却至室温后称取氯化钠2.5420g，置于250ml烧杯中，用水溶解后，移至1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入PE瓶中贮存，此溶液1ml含有1mg钠。

4.2.7  钠标准溶液：移取10.00ml钠标准贮存溶液（4.2.6），置于1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入PE瓶中贮存。此溶液1ml含有10ug钠。

- 4.3  仪器设备

原子吸收光谱仪  附钾、钠空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度:在与测量试液基体相一致的溶液中，钾、钠的特征浓度应不大于0.027μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.80。

4.4 样品

样品为粉末状，应在100°C~105°C烘箱烘干1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

4.4 试验步骤

4.4.1试料

- 按表2称取试样并分取、稀释，准确至0.0001g。

- 表2 称样量及稀释体积

| - 含量，% | - 称样量，g | - 定容体积，mL | - 分取体积，mL | - 稀释体积，mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ≤0.002 | - 2.000 | - 100 | - 0 | - - |
| - ＞0.002-0.01 | - 2.000 | - 100 | - 25 | - 100 |
| - ＞0.01-0.02 | - 2.000 | - 100 | - 10 | - 100 |
| - ＞0.02-0.05 | - 2.000 | - 100 | - 5 | - 100 |
| - ＞0.05-0.2 | - 2.000 | - 100 | - 2 | - 200 |

- 4.4.2  平行试验

- 平行做两份试验，取其平均值。

- 4.4.3 空白试验

- 随同试料做空白试验。采用4.5工作曲线进行空白值的测定。

- 4.4.4试样处理

将试料（4.4.1）置于400 mL聚四氟乙烯或石英烧杯中，加入用少量水浸润，加入10ml盐酸（4.2.2）将烧杯置于电热板上，低温加热溶解样品至近干，加入5mL硝酸（4.2.3），加热至近干，加入2mL硝酸（4.2.3），约30mL水，用水清洗杯壁及表面皿，加热微沸，取下，冷却。将溶液移至100 mL容量瓶中，以水定容，混匀。

4.4.5  测定

在原子吸收光谱仪上按照附表所列仪器测定条件，选择相应的标准溶液系列（4.5.1）或（4.5.2）、（4.5.3）同时进行测定。以水调零，测量试液中被测元素的浓度，再扣除试剂空白的浓度值，即为所测试液中被测元素钾、钠的浓度值。

- 4.5 工作曲线的绘制

- 4.5.1  不含钴基体工作曲线的绘制

- 分别移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL钾标准溶液（4.2.5）和钠标准溶液（4.2.7）于系列100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（4.2.3），用水稀释至刻度，混匀，于原子吸收光谱仪上，测定钾、钠元素的吸光度值，以钾、钠的浓度值为横坐标，吸光度值为纵坐标，仪器自动拟合工作曲线。

4.5.2  4g/L钴基体工作曲线的绘制

分别称取5份金属钴（4.2.1）0.400g,置于400ml聚四氟乙烯或石英烧杯中，加入20ml硝酸，盖上表皿。低温加热至溶解完全，继续加热至湿盐状，冷却后纯水冲洗烧杯壁，继续加热至溶液清亮，冷却后用水移至5个100ml容量瓶中，用微量滴定管分别加入0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL钾标准溶液（3.6）和钠标准溶液（3.8），加入2mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，于原子吸收光谱仪上，测定钾、钠元素的吸光度值，以钾、钠的浓度值为横坐标，吸光度值为纵坐标，仪器自动拟合工作曲线。

4.5.3  15g/L钴基体工作曲线的绘制

分别称取5份金属钴（4.2.1）1.500g,置于400ml聚四氟乙烯或石英烧杯中，加入20ml硝酸，盖上表皿。低温加热至溶解完全，继续加热至湿盐状，冷却后纯水冲洗烧杯壁，继续加热至溶液清亮，冷却后用水移至5个100ml容量瓶中，用微量滴定管分别加入0.00ml、1.00ml、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00ml钾标准溶液（4.2.5）和钠标准溶液（4.2.7），加入2mL硝酸（4.2.3），用水稀释至刻度，混匀。于原子吸收光谱仪上，测定钾、钠元素的吸光度值，以钾、钠的浓度值为横坐标，吸光度值为纵坐标，仪器自动拟合工作曲线。

- 4.6试验数据的处理

按下式计算所测元素的质量分数wx，数值以%数表示，保留两位有效数字：

式中：

ρ——待测试液中的（Na、K）质量浓度，单位为ug/mL；

Ρ0——待测试剂空白溶液中的（Na、K）质量浓度，单位为ug/mL；

V ——待测试液体积，单位为毫升（mL）；

m——称样量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后两位。

n——试液稀释倍数。

- 4.7  精密度

4.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

| wK% | 0.0035 | 0.0062 | 0.050 | 0.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0008 | 0.0011 | 0.005 | 0.023 |  |
| wNa% | 0.0043 | 0.019 | 0.027 | 0.14 | 0.66 |
| r/% | 0.0005 | 0.004 | 0.005 | 0.02 | 0.04 |

4.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

| wK/% | 0.0035 | 0.0062 | 0.050 | 0.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0010 | 0.0011 | 0.008 | 0.027 |  |
| wNa/% | 0.0043 | 0.019 | 0.027 | 0.14 | 0.66 |
| R/% | 0.0008 | 0.005 | 0.006 | 0.04 | 0.08 |

5　电感耦合等离子发射光谱法

- 5.1方法提要

试样用盐酸溶解，在盐酸介质中，采用电感耦合等离子体发射光谱法测定钠、钾含量。

- 5.2. 试剂

如无特殊说明，所用试剂均为优级纯试剂，所用水为二级水或以上纯度的水。

5.2.1  金属钴（wK ≤0.0001%, wNa≤0.0001%）。

5.2.2  盐酸（ρ1.14g/ml）

5.2.3  硝酸（ρ1.42g/ml）

5.2.4  钾标准贮存溶液：称取氯化钾（wKcl≥99.9%）1.9066g，置于400ml烧杯中，加入少量水，盖上表皿，加热至微沸，溶解后冷却，移至1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入PE瓶中贮存。此溶液1ml含有1mg钾。

5.2.5  钾标准溶液A：移取10ml钾标准贮存溶液（5.2.4）至100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入PE瓶中贮存。此溶液1ml含有100ug钾。

5.2.6  钠标准贮存溶液：将氯化钠（wNacl≥99.9%）置于110℃烘箱内烘两小时，于干燥器中冷却至室温后称取2.5420g，置于150ml烧杯中，用水溶解后，移至1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入PE瓶中贮存。此溶液1ml含有1mg钠。

5.2.7  钠标准溶液：移取10ml钠标准贮存溶液（5.2.6），置于100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入PE瓶中贮存。此溶液1ml含有100ug钠。

- 5.3 仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪

- 在仪器的最佳工作条件下，钾、钠的检出限应大于0.1mg/L，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，光强度的相对标准偏差不超过1.5 %。

- 仪器推荐条件，见表1

- 仪器推荐条件

| 元素 | 谱线/nm | RF功率/w | 辅助气流量L/min | 雾化器气体流量L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na | 589.592 | 1100 | 0.80 | 0.20 |
| K | 766.490 | 1100 | 0.80 | 0.20 |

5.4 样品

样品为粉末状，应在100°C~105°C烘箱烘干1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

5.4 试验步骤

5.4.1试料

- 按表2称取样品，准确至0.0001g。

- 表2 称样量及稀释体积

| - 含量，% | - 称样量，g | - 定容体积，mL | - 分取体积，mL | - 稀释体积，mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ≤0.01 | - 2.000 | - 100 | - 不分取 | - - |
| - ＞0.01-0.05 | - 2.000 | - 100 | - 25 | - 100 |
| - ＞0.05-0.2 | - 2.000 | - 100 | - 5 | - 200 |

- 5.4.2 平行试验

- 平行做两份试验，取其平均值。

- 5.4.3  空白试验

随同试料做空白试验。采用工作曲线（5.5）测定空白浓度值。

- 5.4.4试样处理

5.4.4.1 将试料（5.4.1）置于400 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入用少量水浸润，加入10-20ml盐酸（5.2.2）将烧杯置于电热板上，低温加热溶解样品至小体积，用纯水清洗杯壁及表迷皿，加热微沸，取下，冷却。将溶液移至100 mL容量瓶中，用纯水清洗杯壁及表皿，将清洗液一起移入容量瓶中，以水定容，混匀。

5.4.5测定

在ICP光谱仪上按照仪器检测条件，按照称样量与相应的检测标准溶液系列（5.5.2）或（5.5.3）同时进行测定。以水调零，测量试液中被测元素的浓度，再扣除试剂空白的浓度值，即为所测试液中被测元素钾、钠的浓度值。

- 5.5 工作曲线的绘制

- 5.5.1  不含钴基体工作曲线的绘制

- 分别移取0.00mL、0.50mL 、1.00mL、2.50mL钾标准溶液（5.2.5）和钠标准溶液（5.2.7）于系列100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，于ICP光谱仪上，测定钾、钠元素的强度值，仪器自动拟合工作曲线。

5.5.2  4g/L钴基体工作曲线的绘制

分别称取4份金属钴（5.2.1）0.400g,置于400ml聚四氟乙烯烧杯中，加入20ml硝酸（5.2.3），盖上表皿。低温加热至溶解完全，继续加热至湿盐状，冷却后纯水冲洗烧杯壁，继续加热至溶液清亮，冷却后用水移至4个100ml容量瓶中，用微量滴定管分别加入0.00mL、1.00mL、2.00mL、2.50mL钾标准溶液（5.2.5）和钠标准溶液（5.2.7），加入2mL硝酸（5.2.3），用水稀释至刻度，混匀，于ICP光谱仪上，测定钾、钠元素的强度值，仪器自动拟合工作曲线。

5.5.3  15g/L钴基体工作曲线的绘制

分别称取4份金属钴（5.2.1）1.500g,置于400ml聚四氟乙烯烧杯中，加入20ml硝酸（5.2.3），盖上表皿。低温加热至溶解完全，继续加热至湿盐状，冷却后纯水冲洗烧杯壁，继续加热至溶液清亮，冷却后用水移至4个100ml容量瓶中，用微量滴定管分别加入0.00ml、0.50ml 、1.00ml、2.50mL钾标准溶液（5.2.5）和钠标准溶液（5.2.7），加入2mL硝酸（5.2.3），用水稀释至刻度，混匀。于ICP光谱仪上，测定钾、钠元素的强度值，仪器自动拟合工作曲线。

- 5.6试验数据的处理

按下式计算所测元素的质量分数wx，数值以%数表示，保留两位有效数字：

wx=ρ−ρ0×n×V×10−6m×100

式中：

ρ——待测试液中的（Na、K）质量浓度，单位为微克每毫升（ug/mL）；

ρ0——待测试剂空白溶液中的（Na、K）质量浓度，单位为微克每毫升（ug/mL）

V ——待测试液体积，单位为毫升（mL）；

m——称样量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后两位。

n——试液稀释倍数。

- 5.7  精密度

5.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  重复性限

| wK% | 0.0033 | 0.0066 | 0.051 | 0.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0004 | 0.0007 | 0.004 | 0.03 |  |
| wNa% | 0.0044 | 0.019 | 0.027 | 0.14 | 0.73 |
| r/% | 0.0005 | 0.002 | 0.003 | 0.02 | 0.05 |

5.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表4  再现性限

| wK/% | 0.0033 | 0.0066 | 0.051 | 0.269 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0006 | 0.0011 | 0.006 | 0.05 |  |
| wNa/% | 0.0044 | 0.019 | 0.027 | 0.14 | 0.73 |
| R/% | 0.0008 | 0.003 | 0.004 | 0.05 | 0.08 |

- 6  试验报告

试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由5家实验室对硅含量的4个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的硅含量在重复性条件下独立测定11次。测定的原始数据见表A.1。