铜阳极泥分析方法

铟含量的测定

火焰原子吸收光谱法

编制说明

（预审稿）

紫金矿业集团股份有限公司

2021.05

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2020〕263号）的要求，行业标准《铜阳极泥化学分析方法 第11部分：铟含量的测定 火焰原子吸收法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由紫金矿业集团股份有限公司有限公司牵头起草。该项目计划编号为2020-1549T-YS，项目计划完成时间为2022年。

1.2 主要参加单位和工作组成员及其工作

本文件起草单位有：紫金矿业集团股份有限公司、紫金铜业有限公司、北矿检测技术有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、白银有色集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、长春黄金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、北方铜业股份有限公司、吉林紫金铜业有限公司、阳谷祥光铜业有限公司。

其中紫金矿业集团股份有限公司负责统一样品的收集和分发，分析方法的实验研究，样品测试结果的收集和处理，标准文本、试验报告和编制说明的撰写。紫金铜业有限公司、北矿检测技术有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、白银有色集团股份有限公司为一验单位，负责对试验报告中的条件实验进行验证，提供精密度和准确度测试数据，并对标准文本提出修改意见。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、长春黄金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、北方铜业股份有限公司、吉林紫金铜业有限公司、阳谷祥光铜业有限公司为二验单位，负责提供精密度试验数据，并对标准文本提出修改意见。在本标准起草过程中，紫金铜业有限公司负责制备试验样品。

紫金矿业集团股份有限公司是以金铜等金属矿产资源勘查和开发及工程技术应用为主的大型跨国矿业集团，运营管理着紫金矿业集团分析测试中心和国家重点实验室，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，具备实验室认可、计量认证、地质实验测试（岩矿测试）甲级等八项资质。经CMA和CNAS认证认可检测能力达73类1114项，涵盖有色金属、贵金属、产品阴极铜等特色检测能力。自2007年参加国家/行业标准化工作以来，主导和参加国际标准3项；国家/行业标准177项（其中主导29项）；团体标准3项。制订企业标准133项。研制国家标准样品1套。获得国家发明专利4项、实用新型专利9项。获中国有色金属工业协会、黄金协会科技奖共计14项。

本文件主要起草人有：

各起草人在本文件编制过程中的工作职责见表1所示：

表1 各起草人及其工作职责

| 起草人姓名 | 工作职责 |
| --- | --- |
|  | 样品收集、起草试验研究，数据处理；标准文本、试验报告和编制说明的撰写 |
|  | 负责标准的工作指导、组织协调及编写的技术把关 |
|  | 试验方案和试验条件的验证；提供精密度和准确度测试数据；对标准文本提出修改意见 |
|  | 提供精密度测试数据；对标准文本提出修改意见 |

1.3 主要工作过程

紫金矿业集团股份有限公司在接到本标准制订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要工作过程经历以下阶段：

（1）任务落实：

2021年1月28日全国有色金属标准化技术委员会通过网络召开了《粗氢氧化镍钴化学分析方法 第9部分：水分含量的测定 烘箱干燥法》等9项国家及行业标准任务落实会，会上对《铜阳极泥化学分析方法》系列标准进行了任务落实。确定了由紫金矿业集团股份有限公司负责《铜阳极泥化学分析方法  第11部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的起草工作，由紫金铜业有限公司、北矿检测技术有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、白银有色集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、长春黄金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、北方铜业股份有限公司、吉林紫金铜业有限公司、阳谷祥光铜业有限公司等15家单位协助起草。会上确定采用火焰原子吸收光谱法测定铜阳极泥中质量分数为20.00g/t~300.00g/t的铟含量，同时确定了样品提供单位、制订计划、时间节点等事项，并形成了任务落实会的会议纪要。

- 样品收集及试验研究：

2021年2月紫金铜业有限公司开展试验样品的成分设计和制备，共收集到铜阳极泥中铟含量不同梯度的5种试验样品，经检验成分均匀，可以作为该标准试样研究的统一样品。

2021年2月~3月本编制组开展了大量试验研究工作，包括仪器条件的摸索、标准线性的考察、介质及酸度的确定、溶样方式的选择、共存元素干扰情况的研究，以及精密度试验和准确度试验，形成了标准文本和试验报告。

2021年3月通过紫金铜业有限公司、北矿检测技术有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、白银有色集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、长春黄金研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、北方铜业股份有限公司、吉林紫金铜业有限公司、阳谷祥光铜业有限公司等15家单位对《铜阳极泥化学分析方法 第11部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的标准意见收集汇总，对试验进行了仔细、认真的讨论，对标准文本、试验报告和编制说明进行完善修订。

- 试验验证：

2020年3月下旬~2021年5月中旬，本编制组将修改后标准讨论稿、试验报告连同统一样品寄给15家验证单位，开展验证试验。2021年5月中旬本编制组收到15家验证单位发来的验证报告和反馈意见，随即采用GB/T 6379对精密度试验数据进行汇总、统计和分析，完善标准征求意见稿和编制说明。各验证单位反馈意见建议如下：

- “2.2.4检出限”的结果，实际样品1#样品测定浓度和2#样品测定浓度，均未达到测定下限。起草单位仪器条件是达不到样品检出需求的。严格按照检出限定义重新进行试验验证。

- “2.3溶样方式的选择”所得溶液均有白色沉淀，溶液并不澄清。或者进行干过滤保证测定的准确性。建议再探索一下溶样方式或者用验证白色沉淀不影响铟的测定。干扰试验现象中白色沉淀主要为氯化银和氯化铅沉淀，溶液定容、放置后溶液澄清，不影响检测最终结果，该建议不予采纳。

- “2.3溶样方式的选择”试样用HNO3-酒石酸混合液及HCl溶解，检测结果与该方法一致。试验报告中增加该溶样方式的比对，比对结果基本一致，考虑酒石酸为有机酸，引入有机质，长时间会导致燃烧头会有积碳，故不采用酒石酸溶样。

- “2.4测定介质及酸度的选择”部分，表9应该显示的是吸光度，但文中给出的是测定浓度，建议统一为吸光度或者测定浓度。采纳该建议，试验报告中已补充完善。

- AAS测定铟已有很多报道，在水溶液中用AAS测定铟的最佳酸度为C(HNO3)=0.1mol/L,建议补加低浓度的酸介质条件实验。建议补充低浓度的酸介质条件试验。酸度选择主要综合考虑溶液中部分金属离子的水解性，该建议不予采纳。

- “2.5共存元素干扰试验”部分，希望给出干扰元素添加量的依据。该采纳该建议，试验报告中已增加。

- 行业标准草案应该按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写。采纳该建议。

二、标准编制原则

2.1 符合性：本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编制。

2.2 适用性和先进性：结合铜阳极泥生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。通过充分调研，采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的分析方法（火焰原子吸收光谱法），能很好地满足行业对铜阳极泥中铟含量的分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、确定标准主要内容的依据

本文件是首次制定，并且是在充分调研铜阳极泥生产和应用的实际情况以及相关标准、文献的基础上完成的。

3.1 测定范围的确定

本标准适用于铜阳极泥中铟含量的测定。铟是地壳中含量极小、分布极散的稀散金属，铟在铜阳极泥中含量也很低，为了能够充分覆盖产品标准中规定的含量范围，同时考虑到铜阳极泥中铟含量的研发，故本标准的测定范围确定为0.0020%~0.030%。

3.2 测定方法的确定

试样中低含量铟的测定方法主要有火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体法。火焰原子吸收光谱法是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法，是一种测量特定气态原子对光辐射的吸收的方法。电感耦合等离子体是由高频电流经感应线圈产生高频电磁场，使被气化后的工作气体形成等离子体，并呈现火焰状放电（等离子体焰炬）。考虑铜阳极泥中铜银等元素含量高，使用ICP对铟检测干扰严重，故选用火焰原子吸收光谱法测定铜阳极泥中铟含量。铜阳极泥中铟含量测定火焰原子吸收法主要是试样通过盐酸、硝酸溶解，在王水介质中，用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长303.9nm处，测定铟的吸光度，根据工作曲线计算试样中的铟含量。

火焰原子吸收光谱法是一种新型仪器分析方法，主要用于无机和有机样品中金属和非金属的含量，其灵敏度高、分析速度快、仪器组成简单、操作方便，特别适用于微量分析和痕量分析。

3.3 原子吸收光谱仪工作条件的选择

3.3.1灯电流选择

固定乙炔流量2.5L/min，燃烧器高度7mm，狭缝宽度0.7nm，改变灯电流，用原子吸收光谱仪测定2.00μg/mL In标准溶液的三次吸光度，其平均值及相对标准偏差结果见表2。

表2灯电流的选择

| 灯电流 | 8mA | 10mA | 12mA | 15mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS | 0.0373 | 0.0364 | 0.0375 | 0.0350 |
| RSD% | 1.02 | 0.33 | 0.15 | 0.68 |

从表2可知，从三次平行测定的平均结果看，灯电流为10mA时，吸光度较高且读数比较稳定，所以选择灯电流为10mA。

3.3.2狭缝选择

固定乙炔流量2.5L/min，燃烧器高度7mm，灯电流为10mA，改变狭缝宽度，用原子吸收光谱仪测定2.00μg/mL In标准溶液的三次平行吸光度，其平均结果见表3。

表3狭缝宽度的选择

| 狭缝宽度/nm | 0.2 | 0.7 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS | 0.0356 | 0.0362 | 0.0357 |
| RSD% | 0.58 | 0.68 | 0.69 |

由表3可以看出：狭缝宽度为0.2~2.0nm时，对测定样品的吸光度无影响，本实验选择常用的狭缝宽度0.7nm。

3.3.3乙炔流量的选择

固定灯电流10mA，狭缝为0.7nm，燃烧高度7mm，固定空气流量10L/min，改变乙炔流量，用原子吸收光谱仪测定2.00μg/mL In标准溶液的三次平行吸光度，其平均结果见表4。

表4 乙炔流量的选择

| 乙炔流量(L/min) | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS | 0.0349 | 0.0356 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0322 |
| RSD% | 1.06 | 0.51 | 0.46 | 0.30 | 0.53 |

由表4可以看出，乙炔流量为2.4~2.6L/min时，对样品测定的吸光度无影响，但当乙炔流量为2.7L/min时，吸光度开始降低，本试验选择乙炔流量为2.5L/min。

3.3.4燃烧头高度选择

固定灯电流10mA，狭缝为0.7nm，乙炔流量2.5L/min，改变燃烧头高度，用原子吸收光谱仪测定2.00μg/mL In标准溶液的三次平行吸光度，其平均结果见表5。

表5燃烧头高度的选择

| 燃烧头高度/mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS | 0.346 | 0.0356 | 0.0359 | 0.0358 | 0.0340 |
| RSD% | 1.39 | 0.90 | 0.43 | 0.34 | 1.27 |

由表5可以看出：燃烧高度为6~7mm时对测定样品的吸光度无影响，实验选择燃烧头高度为7mm。

3.3.5扣背景的选择

选择波长303.9nm、灯电流10mA、狭缝宽度0.7nm、燃烧器高度7 mm，乙炔流量2.5L/min，选择扣背景和不扣背景方法测定铟曲线标准点的三次平行均，其结果见表6。

表6 扣背景和不扣背景的选择

| 铟标（µg/mL） | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不扣背景 | ABS | 0.0021 | 0.0066 | 0.0101 | 0.0195 | 0.0380 |
|  | RSD% | 2.99 | 1.48 | 0.96 | 0.45 | 0.27 |
| 扣背景 | ABS | 0.0015 | 0.0049 | 0.0086 | 0.0176 | 0.0355 |
|  | RSD% | 9.72 | 6.16 | 3.65 | 1.07 | 1.12 |

图1不扣背景工作线性图                                           图2 扣背景工作线性图

由表6、图1和图2可见，在不扣背景情况下，铟各个标准点的吸光度更稳定，且线性更好。因此选择不扣背景方法。

综合考虑仪器的灵敏度和稳定性，本实验选择不扣背景方法，其仪器的工作条件如下：波长303.9nm、灯电流10mA、狭缝宽度0.7nm、燃烧器高度7 mm，乙炔流量2.5L/min。

3.4 仪器的综合性能

在选定的条件下，分别测定铟标准系列溶液的吸光度，见表7。

表7铟标准系列溶液的吸光度

| 铟标液浓度μg/mL | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/A | 0.0019 | 0.0056 | 0.0091 | 0.0187 | 0.0364 |
|  | 0.0020 | 0.0059 | 0.0093 | 0.0186 | 0.0367 |
|  | 0.0019 | 0.0055 | 0.0092 | 0.0184 | 0.0367 |
|  | 0.0018 | 0.0056 | 0.0094 | 0.0183 | 0.0365 |
|  | 0.0019 | 0.0057 | 0.0091 | 0.0185 | 0.0366 |
|  | 0.0019 | 0.0058 | 0.0091 | 0.0183 | 0.0365 |
|  | 0.0020 | 0.0050 | 0.0092 | 0.0182 | 0.0364 |
| 吸光度均值 | 0.0019 | 0.0056 | 0.0092 | 0.184 | 0.0365 |
| RSD（%） | 3.60 | 1.98 | 1.26 | 0.98 | 0.35 |

根据表7计算仪器性能如下：

2.2.1工作曲线及线性

以铟标准溶液浓度(μg/mL)为横坐标，测得吸光度的平均值为纵坐标，绘制工作曲线，见图3。

图3  工作曲线

将工作曲线按浓度平均分成五段，从表8可看出最高段吸光度的差值与最低段吸光度的差值之比大于0.7，满足工作曲线的要求。

表8工作曲线的线性

| 铟标（µg/mL） | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度（A） | 0.0001 | 0.0074 | 0.0147 | 0.0219 | 0.0292 | 0.0365 |
| 工作曲线线性 | R2=0.99996 |
| 说明 | (0.0365-0.0292 )/ (0.0074-0.0001) =1.00>0.7，工作曲线符合要求 |

2.2.2特征浓度

在工作曲线上选取的两个标准溶液浓度的差值为ΔC，这两个标准溶液对应的吸光度差值为ΔA。

按照下式计算特征浓度：

In的特征浓度为：0.24ug/mL

2.2.3工作曲线的精密度

用最高浓度的标准溶液测量11次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次吸光度，其标准偏差应不超过最高标准溶液平均吸光度的0.5%。测定数据见表9。

表9工作曲线的精密度

| 试液名称 | 吸光度 | 平均值 | 标准偏差 | 性能 要求值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低浓度铟标液0.10µg/mL | 0.0019、0.0020、0.0019、0.0018、0.0019、0.0019、0.0018、0.0018、0.0019、0.0019、0.0020 | 0.0019 | 0.00007 | 0.000182 | 符合 |
| 最高浓度铟标液 2.00µg/mL | 0.0364、0.0367、0.0367、0.0365、0.0366、0.0365、0.0365、0.0365、0.0365、0.0363、0.0367 | 0.0365 | 0.00013 | 0.000365 | 符合 |

2.2.4检出限

用吸光度接近于空白的0.02ug/mL溶液，重复测量其11次吸光度和浓度值，见表10。

表10检出限数据

| 试液名称 | 接近空白吸光度标准点0.02µg/m | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸光度ABS | 0.0002、0.0001、0.0004、0.0005、0.0004、0.0004、0.0003、0.0004、0.0003、0.0001、0.0000 | 0.00027 | 0.000158 |
| 浓度ug/mL | 0.0184、0.0030、0.0252、0.0350、0.0295、0.0272、0.0197、0.0291、0.0220、0.0127、0.0050 | 0.0207 | 0.0087 |

计算检出限D.L（k=3）=3S=3*0.0087ug/mL=0.026ug/mL，定量下限：10S*V/m=10*0.0087*50/0.3*10-6*100%=0.0014%

2.2.5 工作曲线补充试验

在选定的条件下，增加标准点到10.00ug/mL做曲线，分别测定铟标准系列溶液的吸光度（见表11），以铟标准溶液浓度(μg/mL)为横坐标，测得吸光度的平均值为纵坐标，绘制工作曲线，见图4。

表11增加标准点的铟标准曲线浓度及吸光度值

| 铟标µg/mL | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度（A） | 0.0001 | 0.0020 | 0.0057 | 0.0095 | 0.0188 | 0.0368 | 0.0549 | 0.0730 | 0.0909 | 0.1452 | 0.1807 |

图4 增加标准点的工作曲线

由于铟吸光度低，在2.1仪器条件均选用工作曲线最高点2.00ug/mL进行条件试验。由图4可以看出，在选定工作条件下，铟标准点至少可以做到10.00ug/mL，且曲线不弯曲。故2.00ug/mL在曲线范围内是稳定。

3.5 溶样方法选择

铜阳极泥主要元素有Cu、Pb、Zn、As、Sb、Bi、Pt、Pd、Te、Fe、Au、Ag等，本实验采用以下5种方案对1#和5#样品进行溶样条件实验。

方案1：HCl+HNO3+HF+HClO4溶解，称取0.30g（精确至0.0001g）试样于150mL聚四氟乙烯烧杯中，加入少量水润湿，加入10mL盐酸，低温加热5min~10min，取下稍冷，沿杯壁分别加入5mL硝酸、3mL氢氟酸和2mL高氯酸，加热至样品完全溶解，继续加热至冒高氯酸烟冒尽，取下稍冷，加入10mL王水（1+1），加热溶解盐类，冷却后转移至50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置，待测。

方案2：HCl+HNO3+HClO4溶解，称取0.30g（精确至0.0001g）试样于150mL石英烧杯中，加入10mL盐酸，低温加热5min~10min，取下稍冷，沿杯壁加入5mL硝酸，和2~3mL高氯酸，加热至试样完全溶解，继续加热至冒高氯酸烟冒尽，取下稍冷，加入10mL王水（1+1），加热溶解盐类，冷却后转移至50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置，待测。

方案3：HCl+HNO3(+溴)溶解，称取试样0.30g (精确至0.0001g)置于150mL烧杯中，加入少量水润湿摇散，加入10mL盐酸,，低温加热溶解3～5分钟，取下稍冷，加入5mL硝酸，继续低温加热蒸至小体积，取下稍冷，用水冲洗杯壁。加入10mL王水（1+1），加热使可溶性盐类溶解，取下冷却至室温，移入50mL容量瓶中，用纯水稀释至刻度，混匀，静置，待测。(注：加入硝酸后若溶液表面有硫漂浮，需加1mL~2mL溴，盖上表面皿，然后于低温下反应直至硫完全被反应。）

方案4：HCl+酒石酸+HNO3溶解，称取试样0.30g (精确至0.0001g)置于150mL烧杯中，加入少量水润湿摇散，加入10mL盐酸，低温加热溶解3～5分钟，取下稍冷，加入2mL~3mL酒石酸溶液（200g/L）,加入5mL硝酸，,继续低温加热蒸至小体积，取下稍冷，用水冲洗杯壁。加入10mL王水（1+1），加热使可溶性盐类溶解，取下冷却至室温，移入50mL容量瓶中，用纯水稀释至刻度，混匀，静置，待测。

方案5：：HCl+HNO3溶解后加酒石酸，称取试样0.30g (精确至0.0001g)置于150mL烧杯中，加入少量水润湿摇散，加入10mL盐酸，低温加热溶解3～5分钟，取下稍冷，加入5mL硝酸，继续低温加热蒸至小体积，取下稍冷，用水冲洗杯壁。加入2mL酒石酸溶液（200g/L）和10mL王水（1+1），加热使可溶性盐类溶解，取下冷却至室温，移入50mL容量瓶中，用纯水稀释至刻度，混匀，静置，待测。

采用不同的溶样方法，考察1#和5#试验样品的溶解情况，结果见表15所示。

表15 不同溶样方法对试验样品的溶解情况

| 样品编号 | 方案1 HCl+HNO3+HF+HClO4 | 方案2 HCl+HNO3+HClO4 | 方案3 HCl+HNO3(+溴) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | In(10-6) | 平均值(10-6) | 现象 | In (10-6) | 平均值(10-6) | 现象 | In(10-6) | 平均值(10-6) | 现象 |
| 1# | 32.63 | 32.57 | 样品分解完全，无黑色残渣 | 32.22 | 33.65 | 样品分解完全，无黑色残渣 | 34.02 | 33.10 | 样品分解完全，无黑色残渣 |
|  | 32.61 |  |  | 33.33 |  |  | 32.78 |  |  |
|  | 32.46 |  |  | 35.41 |  |  | 32.50 |  |  |
| 5# | 248.10 | 247.49 | 样品分解完全，无黑色残渣 | 247.94 | 248.73 | 样品分解完全，无黑色残渣 | 247.93 | 249.03 | 样品分解完全，无黑色残渣 |
|  | 247.34 |  |  | 249.92 |  |  | 248.75 |  |  |
|  | 247.02 |  |  | 248.34 |  |  | 250.42 |  |  |

由表15结果可以看出，三种溶样方式结果测定基本一致，但方案1和方案2溶样时间远远长于方案3。

增加使用酒石酸溶样比对试验，选1#和5#试验样品加酒石酸溶样比对，见表16所示。

表16样品加酒石酸试验比对结果

| 样品编号 | HCl+酒石酸+HNO3 | HCl+HNO3+酒石酸 |
| --- | --- | --- |
|  | In (10-6) | 平均值(10-6) | 现象 | In(10-6) | 平均值(10-6) | 现象 |
| 1# | 31.87 | 31.71 | 样品分解完全，无黑色残渣 | 32.79 | 31.78 | 样品分解完全，无黑色残渣 |
|  | 32.00 |  |  | 31.33 |  |  |
|  | 31.26 |  |  | 31.23 |  |  |
| 5# | 250.33 | 247.79 | 样品分解完全，无黑色残渣 | 244.89 | 247.74 | 样品分解完全，无黑色残渣 |
|  | 247.18 |  |  | 247.51 |  |  |
|  | 245.88 |  |  | 250.82 |  |  |

方案3结果和表16结果看，加入酒石酸，结果无明显差异。但是若引入有机酸（酒石酸），长期使用原子吸收测定，易使燃烧头产生积碳，影响检测及损毁仪器部件。综合可考虑，选择方案3溶样方式。

在选定方案3为溶样方式，做5个试验样品加溴与不加溴比对试验，见表17。

表17加溴与不加溴处理后试验比对

| 样品编号 | 加溴 | 不加溴 |
| --- | --- | --- |
|  | In (10-6) | In平均值(10-6) | 现象 | In (10-6) | 平均值(10-6) | 现象 |
| 1# | 35.29 | 36.46 | 样品分解完全，无黑色残渣 | 32.51 | 33.08 | 样品分解完全，无黑色残渣 |
|  | 37.62 |  |  | 33.66 |  |  |
| 2# | 82.43 | 83.68 | 样品分解完全，无黑色残渣 | 80.94 | 80.41 | 样品分解完全，无黑色残渣 |
|  | 84.94 |  |  | 79.88 |  |  |
| 3# | 130.04 | 129.51 | 样品分解完全，无黑色残渣 | 126.76 | 126.96 | 样品明显黑色残渣 |
|  | 128.98 |  |  | 127.17 |  |  |
| 4# | 186.65 | 188.61 | 样品分解完全，无黑色残渣 | 199.56 | 195.52 | 样品明显黑色残渣 |
|  | 190.57 |  |  | 191.47 |  |  |
| 5# | 241.77 | 244.14 | 样品分解完全，无黑色残渣 | 244.65 | 244.99 | 样品明显黑色残渣 |
|  | 246.51 |  |  | 245.33 |  |  |

由表17可以看出，样品溶样过程中加溴和不加溴结果无影响，但是试验现象看，加溴可以溶解黑色残渣，使溶液溶解更完全，且加溴对铟测定无影响，在溶样过程中个，有黑色漂浮物可以加溴使黑色残渣溶解。

3.6 测定介质及酸度选择

移取铟标准使用液5.00mL、10.00mL于三组一系列100mL容量瓶中，分别加入20mL王水（1+1）、10mL盐酸、10mL硝酸，稀释至刻度，摇匀。在选定仪器条件下三次平行测定铟的平均吸光度，测定结果见表18。

表18不同介质铟标吸光度

| 介质 | 10%王水 | 10%HCl | 10%HNO3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.50μg/mL | 1.00μg/mL | 0.50μg/mL | 1.00μg/mL | 0.50μg/mL | 1.00μg/mL |
| ABS | 0.0084 | 0.0167 | 0.0080 | 0.0159 | 0.0091 | 0.0183 |

由表18结果可见，三种介质吸光度均比较低，为更准确选择介质，分别配制盐酸、硝酸和王水三种介质的5%、10%和15%三浓度共9组标液，分别测定其标准曲线，并回测对应0.10μg/mL、0.50μg/mL和2.00μg/mL的三个标准点的浓度及吸光度，测定结果见表18。

表19  不同酸介质及酸度对测铟的影响

| 介质 | 介质浓度 | 0.10μg/mL | 0.50μg/mL | 2.00μg/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测定值 吸光度 | 测定值 吸光度 | 测定值 吸光度 |
| 盐酸 | 5% 10% 15% | 0.108 0.0025 0.100 0.0025 0.111 0.0027 | 0.483 0.0110 0.527 0.0145 0.508 0.0137 | 2.057 0.0428 1.999 0.0418 1.996 0.0427 |
| 硝酸 | 5% 10% 15% | 0.105 0.0026 0.106 0.0028 0.096 0.0027 | 0.500 0.0124 0.495 0.0126 0.485 0.0124 | 1.987 0.0498 1.992 0.0490 2.008 0.0479 |
| 王水 | 5% 10% 15% | 0.105 0.0023 0.100 0.0020 0.099 0.0021 | 0.496 0.0097 0.499 0.0092 0.498 0.0092 | 1.996 0.0367 2.002 0.0365 2.004 0.0367 |

表19结果表明：从吸光度的角度，同一种介质，不同浓度，对铟吸光度影响不大，不同介质对铟的测定吸光度有一定差异，盐酸和硝酸介质中铟的吸光度稍高于王水介质，对于浓度高的铟表现更明显。但从回测三个标准点数据看，在王水介质中相对更稳定。综合考虑，选取王水作为介质，考虑到试料中含有Sb、Bi等易水解元素，应保证溶液的一定酸度。所以本方法选择10%的王水介质进行测定。

3.7 共存元素干扰试验

通过测定铜阳极泥中杂质元素含量，结果见表20。由表可见，铜阳极泥中主要存在元素有Cu、Pb、Zn、As、Sb、Bi、Pt、Pd、Te、Fe、Au、Ag等。

表20 铜阳极泥主要元素含量

| 元素 | Cu | Pb | Zn | As | Sb | Bi | Se | Te | Fe | Ag | Sn | Ba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | 15-30 | 5~15 | 0~5 | 3~10 | 0.5~8 | 1~10 | 1~10 | 0~10 | 1~5 | 3.5-15 | 0~5 | 0~5 |

3.7.1单元素离子干扰试验

移取1.50mL、5.00mL铟标准使用液若干份分别置于150mL烧杯中，根据表20铜阳极泥杂质元素含量，以0.3g试样中最大含量的一倍为加入量，如表21中共存元素加入量。按照试验方法进行全过程分析测定。溶液最终配制成含杂质元素的0.30μg/mL和1.00μg/mL的铟标准溶液。按实验方法及选定的仪器工作条件测定其浓度值，结果见表21。

表21单元素对纯铟标全过程干扰试验

| 共存元素 | 共存元素加入量（mg） | 0.30μg/mL In溶液测定值（μg/mL） | 1.00μg/mL In溶液测定值（μg/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 90 | 0.301 | 1.011 |
|  |  | 0.285 | 0.989 |
| Pb | 45 | 0.301 | 1.009 |
|  |  | 0.294 | 1.017 |
| Zn | 15 | 0.293 | 1.032 |
|  |  | 0.281 | 1.011 |
| As | 30 | 0.288 | 0.999 |
|  |  | 0.290 | 0.984 |
| Sb | 24 | 0.280 | 1.029 |
|  |  | 0.306 | 1.007 |
| Bi | 30 | 0.295 | 1.000 |
|  |  | 0.299 | 0.993 |
| Se | 30 | 0.291 | 0.996 |
|  |  | 0.282 | 1.007 |
| Te | 30 | 0.290 | 0.981 |
|  |  | 0.305 | 1.009 |
| Fe | 15 | 0.297 | 1.022 |
|  |  | 0.311 | 1.010 |
| Ag | 45 | 0.283 | 1.000 |
|  |  | 0.295 | 1.002 |
| Sn | 15 | 0.292 | 1.009 |
|  |  | 0.288 | 0.974 |
| Ba | 15 | 0.281 | 0.995 |
|  |  | 0.278 | 1.014 |

表21结果表明，上述各共存元素对铟的测定没有影响，结果稳定。单元素全过程干扰试验过程中，加入单元素Pb和Ag，溶液中会产生白色沉淀，溶液定容后，静置后，溶液澄清

3.7.2混合离子干扰试验

3.7.2.1混合离子对纯铟标干扰试验

分别移取1.50mL、5.00mL铟标准使用液若干份于150mL烧杯中，同时加入混合基体元素（加入量按照单元素加入量混合加入），进行混合干扰全过程分析。按实验方法及选定的仪器工作条件测定铟标浓度值，混合离子和纯标干扰结果见表22。

表22混合离子对纯标全过程干扰试验

| 共存元素混合加入量/mg | 0.30μg/mL铟溶液测定值（μg/mL） | 1.00μg/mL铟溶液测定值（μg/mL） |
| --- | --- | --- |
| Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.291 | 0.999 |
| Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.305 | 1.031 |

表22结果表明，混合离子对铟的测定无影响。

3.7.2.2混合离子对试验样品干扰试验

称取0.3g2#和4#样品若干份于150mL烧杯中，同时加入混合基体元素（加入量按照单元素加入量混合加入），进行混合干扰全过程分析。按实验方法及选定的仪器工作条件测定样品和混合离子干扰的浓度值，并计算其对应样品含量，其结果见表23。

表23 混合离子和样品全过程干扰试验

| 共存元素混合加入量/mg | 2#铟测定值(10-6) | 4#铟测定值(10-6) |
| --- | --- | --- |
| / | 85.03 | 194.39 |
| Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 86.41 | 196.93 |
| Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 85.72 | 192.51 |

表23结果表明，混合离子对铜阳极泥样品的铟测定无影响。

一验单位紫金铜业有限公司、北矿检测技术有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、白银有色集团股份有限公司对该试验进行了验证，得到的结果与起草单位一致，见表24所示。

表24 验证单位对共存元素综合干扰的试验验证结果

| 紫金铜业有限公司 |
| --- |
| 序号 | 加入共存元素量 /mg | 0.3μg/mL铟标测定值（μg/mL） | 1.00μg/mL铟溶液测定值（μg/mL） |
| 1 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.293 | 1.015 |
| 北矿检测技术有限公司 |
| 序号 | 加入共存元素量 /mg | 0.3μg/mL铟标测定值（μg/mL） | 1.00μg/mL铟溶液测定值（μg/mL） |
| 1 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.298 | 0.999 |
| 2 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.298 | 1.001 |
| 云南华联锌铟股份有限公司 |
| 序号 | 加入共存元素量 /mg | 0.3μg/mL铟标测定值（μg/mL） | 1.00μg/mL铟溶液测定值（μg/mL） |
| 1 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.301 | 1.013 |
| 2 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.309 | 1.002 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 序号 | 加入共存元素量 /mg | 0.3μg/mL铟标测定值（μg/mL） | 1.00μg/mL铟溶液测定值（μg/mL） |
| 1 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.302 | 1.065 |
| 2 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.307 | 1.029 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 |
| 序号 | 加入共存元素量 /mg | 0.3μg/mL铟标测定值（μg/mL） | 1.00μg/mL铟溶液测定值（μg/mL） |
| 1 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.289 | 0.991 |
| 2 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.299 | 1.018 |
| 广东省工业分析检测中心 |
| 序号 | 加入共存元素量 /mg | 0.3μg/mL铟标测定值（μg/mL） | 1.00μg/mL铟溶液测定值（μg/mL） |
| 1 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.297 | 0.992 |
| 白银有色集团股份有限公司 |
| 序号 | 加入共存元素量 /mg | 0.3μg/mL铟标测定值（μg/mL） | 1.00μg/mL铟溶液测定值（μg/mL） |
| 1 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.293 | 0.994 |
| 2 | Cu90、Pb45、Zn15、As30、Sb24、Bi30、Se30、Te30、Fe15、Ag45、Sn15、Ba15 | 0.297 | 0.997 |

从表24可以看出，混合离子对铟的测定无影响。

3.7 精密度试验

3.7.1 起草单位的精密度试验

按照选定的试验方法对4种铜阳极泥样品中的铟含量进行7次独立测定，测定结果见表25。

表25 精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/(10-6) | 平均值/% | SD (10-6) | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 32.67、33.66、 32.34、33.98、33.77、34.81、32.09 | 33.33 | 0.99 | 2.97 |
| 2# | 84.73、87.09 、83.09、82.00 、84.65、 85.03、84.94 | 84.09 | 1.61 | 2.18 |
| 3# | 130.48、131.75、134.72、132.48、132.97、134.06、138.15 | 133.52 | 2.48 | 1.86 |
| 4# | 196.32 、199.67、200.53、201.52、 190.90、194.39、193.26 | 196.66 | 4.03 | 2.05 |
| 5# | 245.22、244.75、249.58、248.75、250.42、253.85、252.05 | 249.23 | 3.35 | 1.34 |

从表25结果可知，5种铜阳极泥样品精密度试验结果的RSD在2.97%~1.34%之间，小于5%，说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

采用格拉布斯（Grubbs）检验法对上述样品的精密度试验结果数据进行异常值检验，结果见表26所示。

表26 精密度试验数据异常值结果

| 样品编号 | 可疑值/(10-6) | Gmax | s/(10-6) | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 34.81 | 1.48 | 0.99 | 1.495 |
| 2# | 87.09 | 3.00 | 1.61 | 1.863 |
| 3# | 138.15 | 4.63 | 2.48 | 1.867 |
| 4# | 190.90 | 5.76 | 4.03 | 1.429 |
| 5# | 253.85 | 4.62 | 3.35 | 1.379 |

经查表，λ（0.05,7）的临界值为2.020。因此，上述5种铜阳极泥试验样品7次独立测定的结果均无异常值，表明该方法精密度良好。

为了考察本方法的精密度，15家验证单位按照起草单位制定的实验方案进行了验证试验，并对5种铜阳极泥样品分别独立测定7次，测定结果见表27。

表27 各验证单位精密度试验数据

| 各单位1#样品精密度试验数据（*10-6） |
| --- |
| 实验室i | 样品编号 | n | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | 1# | 34.32 | 33.08 | 30.88 | 31.71 | 30.71 | 33.33 | 33.00 | 32.43 | 1.35 | 4.18 |
| 2 | 1# | 34.68 | 37.07 | 38.69 | 33.52 | 36.25 | 36.89 | 36.11 | 36.17 | 1.68 | 4.64 |
| 3 | 1# | 32.58 | 30.94 | 34.68 | 32.23 | 33.34 | 34.02 | 34.23 | 33.15 | 1.31 | 3.96 |
| 4 | 1# | 28.54 | 27.84 | 27.78 | 28.82 | 28.83 | 28.48 | 27.30 | 28.23 | 0.59 | 2.09 |
| 5 | 1# | 34.38 | 38.98 | 35.45 | 36.21 | 32.48 | 35.99 | 34.58 | 35.44 | 2.00 | 5.65 |
| 6 | 1# | 36.51 | 34.30 | 31.32 | 32.45 | 34.30 | 32.68 | 31.34 | 33.27 | 1.88 | 5.65 |
| 7 | 1# | 32.50 | 33.00 | 32.33 | 31.67 | 34.00 | 34.83 | 30.17 | 32.64 | 1.52 | 4.67 |
| 8 | 1# | 42.36 | 43.25 | 41.16 | 43.24 | 39.39 | 40.64 | 38.64 | 41.24 | 1.82 | 4.41 |
| 9 | 1# | 23.71 | 29.97 | 28.15 | 25.83 | 26.79 | 27.43 | 24.79 | 26.67 | 2.11 | 7.91 |
| 10 | 1# | 33.72 | 34.99 | 32.28 | 33.39 | 34.36 | 30.78 | 34.19 | 33.39 | 1.43 | 4.29 |
| 11 | 1# | 32.29 | 32.19 | 33.30 | 33.28 | 33.85 | 34.26 | 33.48 | 33.24 | 0.76 | 2.29 |
| 12 | 1# | 35.21 | 37.62 | 34.72 | 36.55 | 37.75 | 36.60 | 35.67 | 36.30 | 1.16 | 3.20 |
| 13 | 1# | 36.60 | 33.24 | 37.72 | 37.90 | 38.99 | 34.08 | 35.08 | 36.23 | 2.15 | 5.93 |
| 14 | 1# | 38.99 | 37.53 | 36.05 | 37.85 | 39.01 | 38.77 | 38.77 | 38.14 | 1.09 | 2.85 |
| 15 | 1# | 32.08 | 30.27 | 32.86 | 31.38 | 30.69 | 32.52 | 31.05 | 31.55 | 0.97 | 3.06 |
| 各单位2#样品精密度试验数据（*10-6） |
| 实验室i | 样品编号 | n | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | 2# | 82.89 | 83.03 | 84.02 | 86.70 | 82.98 | 84.83 | 84.94 | 84.20 | 1.40 | 1.67 |
| 2 | 2# | 82.51 | 83.74 | 88.27 | 88.35 | 89.50 | 90.12 | 91.21 | 87.67 | 3.29 | 3.75 |
| 3 | 2# | 78.63 | 82.20 | 79.84 | 82.25 | 85.28 | 83.25 | 78.42 | 81.41 | 2.54 | 3.12 |
| 4 | 2# | 80.66 | 81.40 | 81.30 | 82.22 | 81.81 | 80.83 | 82.19 | 81.49 | 0.62 | 0.76 |
| 5 | 2# | 87.99 | 84.87 | 88.14 | 87.52 | 86.01 | 89.83 | 89.95 | 87.76 | 1.86 | 2.12 |
| 6 | 2# | 84.66 | 79.87 | 84.94 | 81.84 | 81.20 | 80.83 | 82.28 | 82.23 | 1.91 | 2.33 |
| 7 | 2# | 81.17 | 80.50 | 84.17 | 83.50 | 85.17 | 88.33 | 88.00 | 84.41 | 3.04 | 3.60 |
| 8 | 2# | 97.56 | 99.46 | 97.39 | 101.48 | 100.54 | 102.48 | 103.68 | 100.37 | 2.39 | 2.38 |
| 9 | 2# | 73.42 | 75.12 | 76.23 | 75.87 | 75.15 | 76.61 | 75.33 | 75.39 | 1.04 | 1.37 |
| 10 | 2# | 88.32 | 87.47 | 84.79 | 85.90 | 82.50 | 85.42 | 85.47 | 85.70 | 1.88 | 2.20 |
| 11 | 2# | 84.40 | 84.32 | 82.33 | 84.88 | 83.89 | 85.12 | 83.28 | 84.03 | 0.97 | 1.15 |
| 12 | 2# | 84.51 | 90.11 | 89.48 | 86.41 | 86.59 | 87.51 | 85.24 | 87.12 | 2.07 | 2.38 |
| 13 | 2# | 78.19 | 84.48 | 80.87 | 76.34 | 84.39 | 84.57 | 77.14 | 80.85 | 3.67 | 4.54 |
| 14 | 2# | 86.80 | 87.17 | 90.00 | 89.47 | 89.87 | 84.93 | 88.28 | 88.07 | 1.88 | 2.14 |
| 15 | 2# | 82.45 | 87.26 | 83.57 | 86.61 | 84.38 | 85.82 | 84.81 | 84.99 | 1.70 | 2.00 |
| 各单位3#样品精密度试验数据（*10-6） |
| 实验室i | 样品编号 | n | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | 3# | 133.75 | 130.45 | 132.63 | 139.24 | 133.81 | 136.98 | 137.48 | 134.91 | 3.09 | 2.29 |
| 2 | 3# | 145.91 | 143.26 | 137.49 | 136.15 | 136.46 | 134.26 | 139.52 | 139.01 | 4.19 | 3.02 |
| 3 | 3# | 131.08 | 138.25 | 136.57 | 139.10 | 137.49 | 131.83 | 134.37 | 135.53 | 3.16 | 2.33 |
| 4 | 3# | 132.16 | 133.83 | 132.08 | 134.09 | 134.33 | 133.62 | 134.65 | 133.54 | 1.02 | 0.77 |
| 5 | 3# | 139.98 | 141.56 | 139.61 | 131.48 | 141.18 | 139.91 | 135.89 | 138.52 | 3.61 | 2.60 |
| 6 | 3# | 131.16 | 125.43 | 127.03 | 131.16 | 125.43 | 128.45 | 132.77 | 128.78 | 2.97 | 2.31 |
| 7 | 3# | 138.17 | 135.67 | 133.67 | 136.50 | 135.00 | 132.50 | 135.83 | 135.33 | 1.86 | 1.37 |
| 8 | 3# | 141.59 | 140.66 | 140.45 | 138.79 | 142.56 | 139.64 | 143.73 | 141.06 | 1.70 | 1.21 |
| 9 | 3# | 135.86 | 132.69 | 128.41 | 133.68 | 128.74 | 127.28 | 136.97 | 131.95 | 3.84 | 2.91 |
| 10 | 3# | 136.35 | 132.07 | 136.18 | 137.44 | 137.50 | 138.19 | 136.75 | 136.35 | 2.02 | 1.48 |
| 11 | 3# | 129.53 | 133.68 | 131.45 | 133.55 | 131.54 | 135.68 | 131.27 | 132.39 | 2.04 | 1.54 |
| 12 | 3# | 133.87 | 138.41 | 137.90 | 134.74 | 132.03 | 132.07 | 131.65 | 134.38 | 2.81 | 2.09 |
| 13 | 3# | 136.33 | 130.21 | 133.46 | 125.96 | 136.25 | 133.30 | 137.46 | 133.28 | 4.05 | 3.04 |
| 14 | 3# | 145.35 | 140.17 | 141.62 | 144.48 | 144.28 | 147.16 | 145.15 | 144.03 | 2.37 | 1.65 |
| 15 | 3# | 138.39 | 135.69 | 134.23 | 139.75 | 132.49 | 133.77 | 136.31 | 135.80 | 2.59 | 1.90 |
| 各单位4#样品精密度试验数据（*10-6） |
| 实验室i | 样品编号 | n | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | 4# | 196.74 | 198.40 | 206.78 | 203.59 | 194.70 | 201.68 | 197.68 | 199.94 | 4.25 | 2.13 |
| 2 | 4# | 202.64 | 198.80 | 194.12 | 198.08 | 198.42 | 204.47 | 192.87 | 198.49 | 4.16 | 2.10 |
| 3 | 4# | 198.60 | 187.23 | 195.65 | 194.70 | 196.98 | 186.50 | 198.76 | 194.06 | 5.13 | 2.64 |
| 4 | 4# | 197.25 | 198.23 | 195.67 | 197.31 | 193.14 | 195.60 | 196.76 | 196.28 | 1.67 | 0.85 |
| 5 | 4# | 208.74 | 196.98 | 207.35 | 212.09 | 208.79 | 206.93 | 217.65 | 208.36 | 6.23 | 2.99 |
| 6 | 4# | 191.97 | 186.65 | 185.94 | 187.76 | 185.26 | 192.99 | 190.68 | 188.75 | 3.10 | 1.64 |
| 7 | 4# | 196.33 | 200.17 | 208.00 | 197.17 | 199.67 | 198.17 | 194.17 | 199.10 | 4.42 | 2.22 |
| 8 | 4# | 207.26 | 209.36 | 211.89 | 201.93 | 202.84 | 205.46 | 208.56 | 206.76 | 3.58 | 1.73 |
| 9 | 4# | 206.66 | 210.18 | 201.70 | 199.36 | 209.21 | 206.38 | 208.09 | 205.94 | 3.98 | 1.94 |
| 10 | 4# | 196.38 | 203.28 | 187.57 | 206.16 | 201.18 | 209.17 | 192.50 | 199.46 | 7.70 | 3.86 |
| 11 | 4# | 198.72 | 198.55 | 194.68 | 199.45 | 196.05 | 198.13 | 196.88 | 197.49 | 1.69 | 0.86 |
| 12 | 4# | 198.18 | 202.34 | 203.71 | 189.72 | 196.97 | 195.12 | 193.59 | 197.09 | 4.88 | 2.48 |
| 13 | 4# | 193.83 | 190.04 | 193.22 | 208.04 | 196.97 | 199.23 | 193.75 | 196.44 | 5.89 | 3.00 |
| 14 | 4# | 205.56 | 202.05 | 204.03 | 209.17 | 201.26 | 207.20 | 210.07 | 205.62 | 3.40 | 1.65 |
| 15 | 4# | 194.59 | 202.29 | 192.52 | 195.37 | 198.74 | 200.33 | 196.46 | 197.19 | 3.43 | 1.74 |
| 各单位5#样品精密度试验数据（*10-6） |
| 实验室i | 样品编号 | n | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | 5# | 262.54 | 254.98 | 264.96 | 258.00 | 256.30 | 259.80 | 254.23 | 258.69 | 3.98 | 1.54 |
| 2 | 5# | 266.30 | 251.18 | 262.16 | 258.39 | 259.16 | 258.18 | 249.29 | 257.81 | 5.91 | 2.29 |
| 3 | 5# | 253.59 | 249.83 | 242.08 | 253.40 | 247.65 | 243.93 | 243.42 | 247.70 | 4.76 | 1.92 |
| 4 | 5# | 254.58 | 248.00 | 258.67 | 257.42 | 252.75 | 250.34 | 248.50 | 252.89 | 4.21 | 1.67 |
| 5 | 5# | 269.26 | 259.69 | 268.47 | 270.65 | 263.59 | 267.65 | 259.68 | 265.57 | 4.57 | 1.72 |
| 6 | 5# | 239.45 | 236.67 | 237.45 | 245.05 | 238.00 | 240.27 | 243.75 | 240.09 | 3.20 | 1.33 |
| 7 | 5# | 253.83 | 262.67 | 256.50 | 262.33 | 257.17 | 252.83 | 265.83 | 258.74 | 4.92 | 1.90 |
| 8 | 5# | 257.55 | 258.33 | 257.56 | 273.76 | 260.65 | 265.63 | 272.59 | 263.72 | 7.04 | 2.67 |
| 9 | 5# | 258.85 | 263.06 | 266.70 | 262.41 | 265.57 | 257.40 | 261.89 | 262.27 | 3.33 | 1.27 |
| 10 | 5# | 244.41 | 266.30 | 253.66 | 264.17 | 264.10 | 247.86 | 256.41 | 256.70 | 8.58 | 3.34 |
| 11 | 5# | 259.00 | 255.56 | 256.59 | 255.38 | 254.55 | 253.78 | 253.53 | 255.48 | 1.88 | 0.74 |
| 12 | 5# | 255.72 | 257.78 | 251.21 | 253.23 | 259.62 | 256.04 | 262.18 | 256.54 | 3.72 | 1.45 |
| 13 | 5# | 244.53 | 250.43 | 253.90 | 240.76 | 244.26 | 250.19 | 255.67 | 248.53 | 5.49 | 2.21 |
| 14 | 5# | 272.19 | 268.38 | 264.68 | 261.96 | 263.46 | 265.24 | 260.80 | 265.24 | 3.92 | 1.48 |
| 15 | 5# | 257.39 | 269.59 | 260.72 | 267.35 | 262.17 | 265.43 | 264.24 | 263.84 | 4.13 | 1.56 |

从表27结果可知，15家实验室的1#、2#、3#、4#和5#样品重复测定7次结果的RSD均小于5%。仅有4家实验室1#样品测定结果RSD在5.65%~7.91%之间；说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

3.8 加标回收试验

为了考察本法的准确度，选取3个代表样，按拟定分析方法进行加标回收试验，结果见表28。

表28加标回收实验结果

| 样品编号 | 试样约0.3g中铟量μg | 加入铟量μg | 测得铟量μg | 回收率% | 平均回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 10.18 | 10 | 20.55 | 103.70 | 101.82 |
|  | 10.26 | 20 | 30.25 | 99.95 |  |
| 3# | 40.59 | 50 | 91.50 | 101.82 | 99.46 |
|  | 40.40 | 100 | 137.50 | 97.10 |  |
| 5# | 74.96 | 60 | 133.75 | 97.98 | 98.90 |
|  | 75.47 | 120 | 195.25 | 99.82 |  |

从上表试验结果，In的回收率在97.10%～103.70%之间。说明该方法准确度较高，能满足测定要求。

一验单位紫金铜业有限公司、北矿检测技术有限公司、云南华联锌铟股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、白银有色集团股份有限公司对该试验进行了验证，见表29所示。

表29 验证单位加标回收试验结果

| 紫金铜业有限公司 |
| --- |
| 样品编号 | 试样约0.3g中铟量μg | 加入铟量μg | 测得铟量μg | 回收率% | 平均回收率% |
| 1# | 9.73 | 10 | 19.62 | 98.90 | 100.58 |
|  |  | 20 | 30.18 | 102.25 |  |
| 3# | 40.47 | 50 | 90.96 | 100.98 | 98.32 |
|  |  | 100 | 136.13 | 95.66 |  |
| 5# | 77.61 | 60 | 137.00 | 98.98 | 98.77 |
|  |  | 120 | 195.88 | 98.56 |  |
| 北矿检测技术有限公司 |
| 样品编号 | 试样约0.3g中铟量μg | 加入铟量μg | 测得铟量μg | 回收率% | 平均回收率% |
| 1# | 10.85 | 10 | 20.56 | 97.08 | 98.31 |
|  |  | 20 | 30.76 | 99.54 |  |
| 3# | 41.70 | 50 | 92.01 | 100.62 | 100.24 |
|  |  | 100 | 141.57 | 99.87 |  |
| 5# | 77.34 | 60 | 137.78 | 100.73 | 100.60 |
|  |  | 120 | 197.89 | 100.46 |  |
| 云南华联锌铟股份有限公司 |
| 样品编号 | 试样约0.3g中铟量μg | 加入铟量μg | 测得铟量μg | 回收率% | 平均回收率% |
| 1# | 10.48 | 10 | 20.83 | 103.34 | 102.94 |
|  | 10.59 | 20 | 30.86 | 102.55 |  |
| 3# | 45.26 | 50 | 96.96 | 103.4 | 101.26 |
|  | 45.40 | 100 | 145.00 | 99.12 |  |
| 5# | 85.76 | 60 | 144.83 | 98.53 | 98.66 |
|  | 85.12 | 120 | 204.10 | 98.80 |  |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 样品编号 | 试样约0.3g中铟量μg | 加入铟量μg | 测得铟量μg | 回收率% | 平均回收率% |
| 1# | 8.69 | 10 | 18.54 | 99.20 | 100.61 |
|  |  | 20 | 29.27 | 102.02 |  |
| 3# | 36.35 | 50 | 85.65 | 99.19 | 97.70 |
|  |  | 100 | 131.18 | 96.21 |  |
| 5# | 69.65 | 60 | 124.60 | 96.10 | 96.49 |
|  |  | 120 | 183.73 | 96.88 |  |
| 国标（北京）检验认证有限公司 |
| 样品编号 | 试样约0.3g中铟量μg | 加入铟量μg | 测得铟量μg | 回收率% | 平均回收率% |
| 1# | 10.18 | 10 | 20.16 | 99.8 | 100.45 |
|  | 10.26 | 20 | 30.48 | 101.1 |  |
| 3# | 40.59 | 50 | 91.95 | 102.72 | 99.90 |
|  | 40.40 | 100 | 137.47 | 97.07 |  |
| 5# | 74.96 | 60 | 138.74 | 106.30 | 104.98 |
|  | 75.47 | 120 | 199.87 | 103.67 |  |
| 广东省工业分析检测中心 |
| 样品编号 | 试样约0.3g中铟量μg | 加入铟量μg | 测得铟量μg | 回收率% | 平均回收率% |
| 1# | 9.76 | 10 | 20.03 | 102.70 | 100.68 |
|  | 10.50 | 20 | 30.23 | 98.65 |  |
| 3# | 39.44 | 50 | 87.71 | 96.54 | 97.34 |
|  | 38.99 | 100 | 137.13 | 98.14 |  |
| 5# | 74.29 | 120 | 189.75 | 96.22 | 97.00 |
|  | 74.94 | 240 | 309.58 | 97.77 |  |
| 白银有色集团股份有限公司 |
| 样品编号 | 试样约0.3g中铟量μg | 加入铟量μg | 测得铟量μg | 回收率% | 平均回收率% |
| 1# | 9.79 | 10 | 19.85 | 100.60 | 102.65 |
|  |  | 20 | 30.73 | 104.70 |  |
| 3# | 40.60 | 50 | 90.87 | 100.54 | 98.61 |
|  |  | 100 | 137.28 | 96.68 |  |
| 5# | 77.62 | 60 | 137.50 | 99.80 | 97.88 |
|  |  | 120 | 192.78 | 95.97 |  |

从上表各单位回收率试验结果，In的回收率在回收率为95.66%~104.70%，表明该方法准确性较高，能够满足测定要求。

3.9 重复性和再现性

根据GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》对16家实验室精密度数据进行统计、分析和处理。以一个实验室和一个水平组合为精密度试验的一个单元，进行测试结果的一致性和离群值检查。其单元平均值见表30，单元离散度见表31。

表30 各实验室精密度数据单元平均值统计B

| 实验室i | 1#（10-6） | 2#（10-6） | 3#（10-6） | 4#（10-6） | 5#（10-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33.33 | 84.50 | 133.52 | 196.66 | 249.23 |
| 2 | 32.43 | 84.20 | 134.91 | 199.94 | 258.69 |
| 3 | 36.17 | 87.67 | 139.01 | 198.49 | 257.81 |
| 4 | 33.15 | 81.41 | 135.53 | 194.06 | 247.70 |
| 5 | 28.23 | 81.49 | 133.54 | 196.28 | 252.89 |
| 6 | 35.44 | 87.76 | 138.52 | 208.36 | 265.57 |
| 7 | 33.27 | 82.23 | 128.78 | 188.75 | 240.09 |
| 8 | 32.64 | 84.41 | 135.33 | 199.10 | 258.74 |
| 9 | 41.24 | 100.37 | 141.06 | 206.76 | 263.72 |
| 10 | 26.67 | 75.39 | 131.95 | 205.94 | 262.27 |
| 11 | 33.39 | 85.70 | 136.35 | 199.46 | 256.70 |
| 12 | 33.24 | 84.03 | 132.39 | 197.49 | 255.48 |
| 13 | 36.30 | 87.12 | 134.38 | 197.09 | 256.54 |
| 14 | 36.23 | 80.85 | 133.28 | 196.44 | 248.53 |
| 15 | 38.14 | 88.07 | 144.03 | 205.62 | 265.24 |
| 16 | 31.55 | 84.99 | 135.80 | 197.19 | 263.84 |
| 总平均值 | 540.59 | 1359.89 | 2168.28 | 3185.71 | 4103.54 |

表31 各实验室精密度数据单元离散度统计C

| 实验室i | 1#（10-6） | 2#（10-6） | 3#（10-6） | 4#（10-6） | 5#（10-6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.99 | 1.61 | 2.48 | 4.03 | 3.35 |
| 2 | 1.35 | 1.40 | 3.09 | 4.25 | 3.98 |
| 3 | 1.68 | 3.29 | 4.19 | 4.16 | 5.91 |
| 4 | 1.31 | 2.54 | 3.16 | 5.13 | 4.76 |
| 5 | 0.59 | 0.62 | 1.02 | 1.67 | 4.21 |
| 6 | 2.00 | 1.86 | 3.61 | 6.23 | 4.57 |
| 7 | 1.88 | 1.91 | 2.97 | 3.10 | 3.20 |
| 8 | 1.52 | 3.04 | 1.86 | 4.42 | 4.92 |
| 9 | 1.82 | 2.39 | 1.70 | 3.58 | 7.04 |
| 10 | 2.11 | 1.04 | 3.84 | 3.98 | 3.33 |
| 11 | 1.43 | 1.88 | 2.02 | 7.70 | 8.58 |
| 12 | 0.76 | 0.97 | 2.04 | 1.69 | 1.88 |
| 13 | 1.16 | 2.07 | 2.81 | 4.88 | 3.72 |
| 14 | 2.15 | 3.67 | 4.05 | 5.89 | 5.49 |
| 15 | 1.09 | 1.88 | 2.37 | 3.40 | 3.92 |
| 16 | 0.97 | 1.70 | 2.59 | 3.43 | 4.13 |
| 联合单元内标准偏差 | 1.50 | 2.15 | 2.87 | 4.48 | 4.82 |
| 标准偏差平方和 （10-12） | 36.02 | 74.02 | 132.11 | 321.48 | 371.92 |

3.9.1 测试结果一致性检查

采用曼德尔的h统计量和k统计量来检验实验室间的一致性。

表32实验室间一致性统计h

| 实验室i | 水平j |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | -0.144 | -0.097 | -0.539 | -0.499 | -0.996 |
| 2 | -0.399 | -0.156 | -0.166 | 0.138 | 0.310 |
| 3 | 0.662 | 0.509 | 0.936 | -0.144 | 0.189 |
| 4 | -0.197 | -0.689 | 0.001 | -1.002 | -1.207 |
| 5 | -1.592 | -0.674 | -0.534 | -0.572 | -0.490 |
| 6 | 0.454 | 0.525 | 0.804 | 1.772 | 1.261 |
| 7 | -0.161 | -0.532 | -1.813 | -2.033 | -2.258 |
| 8 | -0.339 | -0.116 | -0.051 | -0.025 | 0.317 |
| 9 | 2.100 | 2.937 | 1.488 | 1.461 | 1.006 |
| 10 | -2.035 | -1.840 | -0.961 | 1.303 | 0.805 |
| 11 | -0.128 | 0.131 | 0.223 | 0.046 | 0.036 |
| 12 | -0.171 | -0.188 | -0.843 | -0.336 | -0.132 |
| 13 | 0.699 | 0.403 | -0.307 | -0.414 | 0.014 |
| 14 | 0.679 | -0.795 | -0.602 | -0.541 | -1.092 |
| 15 | 1.220 | 0.586 | 2.286 | 1.241 | 1.216 |
| 16 | -0.649 | -0.005 | 0.076 | -0.396 | 1.022 |

经查，当显著水平为1%时，h(p=16)=2.33；当显著水平为5%时，h(p=16)=1.86。实验室7的4#、5#样品数据，实验室9的1#、2#样品数据、实验室10的1#样品数据和实验室15的3#样品数据应当予以关注。

表33 实验室间一致性统计k

| 实验室i | 水平j |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 0.659 | 0.747 | 0.863 | 0.900 | 0.694 |
| 2 | 0.903 | 0.652 | 1.075 | 0.948 | 0.826 |
| 3 | 1.120 | 1.528 | 1.459 | 0.928 | 1.227 |
| 4 | 0.876 | 1.183 | 1.100 | 1.145 | 0.987 |
| 5 | 0.393 | 0.287 | 0.356 | 0.373 | 0.874 |
| 6 | 1.334 | 0.865 | 1.255 | 1.391 | 0.948 |
| 7 | 1.252 | 0.890 | 1.033 | 0.691 | 0.664 |
| 8 | 1.016 | 1.414 | 0.646 | 0.986 | 1.020 |
| 9 | 1.212 | 1.111 | 0.592 | 0.799 | 1.461 |
| 10 | 1.405 | 0.482 | 1.338 | 0.889 | 0.692 |
| 11 | 0.954 | 0.875 | 0.702 | 1.718 | 1.779 |
| 12 | 0.508 | 0.449 | 0.709 | 0.378 | 0.390 |
| 13 | 0.773 | 0.964 | 0.977 | 1.089 | 0.772 |
| 14 | 1.431 | 1.705 | 1.411 | 1.314 | 1.139 |
| 15 | 0.725 | 0.875 | 0.826 | 0.758 | 0.813 |
| 16 | 0.644 | 0.790 | 0.900 | 0.766 | 0.856 |

经查，当显著水平为1%时，k(p=16,n=7)=1.63；当显著水平为5%时,k(p=16,n=7)=1.43。实验室3的2#、3#样品数据，实验室9的5#样品数据、实验室11的4#、5#样品数据和实验室14的1#/2#样品数据应当予以关注。

3.9.2离群值检验

3.9.2.1 柯克伦检验

采用科克伦（Cochran）检验法对实验室间标准方差的检验。先计算m组数据的各组n个数据的方差，再计算其中的最大方差与m个方差和之比：

科克伦（Cochran）检验见表34。

表34 柯克伦检验统计量

| 实验室i | 水平j |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 0.027 | 0.035 | 0.047 | 0.051 | 0.030 |
| 2 | 0.051 | 0.027 | 0.072 | 0.056 | 0.043 |
| 3 | 0.078 | 0.146 | 0.133 | 0.054 | 0.094 |
| 4 | 0.048 | 0.087 | 0.076 | 0.082 | 0.061 |
| 5 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.048 |
| 6 | 0.111 | 0.047 | 0.098 | 0.121 | 0.056 |
| 7 | 0.098 | 0.050 | 0.067 | 0.030 | 0.028 |
| 8 | 0.064 | 0.125 | 0.026 | 0.061 | 0.065 |
| 9 | 0.092 | 0.077 | 0.022 | 0.040 | 0.133 |
| 10 | 0.123 | 0.014 | 0.112 | 0.049 | 0.030 |
| 11 | 0.057 | 0.048 | 0.031 | 0.185 | 0.198 |
| 12 | 0.016 | 0.013 | 0.031 | 0.009 | 0.009 |
| 13 | 0.037 | 0.058 | 0.060 | 0.074 | 0.037 |
| 14 | 0.128 | 0.182 | 0.124 | 0.108 | 0.081 |
| 15 | 0.033 | 0.048 | 0.043 | 0.036 | 0.041 |
| 16 | 0.026 | 0.039 | 0.051 | 0.037 | 0.046 |

经查，对于p=16,n=7，柯克伦检验临界值在显著性水平为1%时为0.227；显著性水平为5%时为0.192。根据柯克伦统计量C≤5%临界值，则为正确值；5%临界值<C≤1%临界值，则为歧离值；C>1%l临界值，则为统计离群值。从表可知，实验室11的5#样品结果为岐离值，无离群值。

3.9.2.2 格拉布斯检验

对每个样品各实验室测定结果的平均值重新组成新的数据组，视为单次测定值（见表23）。采用格拉布斯（Grubbs）检验法对每个样品进行组内离群值检验和判定。判定方法：

1）对一个离群观测值得格拉布斯检验，大于表中1%临界值为离群值，大于表中5%临界值为岐离值；

2）对于两个离群观测值得格拉布斯检验，小于表中1%临界值为离群值，小于表中5%临界值为歧离值。

检验结果见表35所示。

表35 组内格拉布斯（Grubbs）离群值检验结果（1）

| 样品编号 | 一个离群观测值 | 两个离群观测值 | 检验类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单个最低 | 单个最高 | 两个最低 | 两个最高 |  |
| 1# | 2.035 | 2.100 | 0.4922 | 0.5541 | 格拉布斯检验 |
| 2# | 1.840 | 2.937 | 0.6990 | 0.3428 |  |
| 3# | 1.813 | 2.286 | 0.6827 | 0.4363 |  |
| 4# | 2.033 | 1.772 | 0.6137 | 0.5984 |  |
| 5# | 2.258 | 1.261 | 0.5058 | 0.7663 |  |
| 岐离值 | G（16,0.05）=2.585 | G（16,0.05）=0.3603 | 格拉布斯检验临界值 |
| 离群值 | G（16,0.01）=2.852 | G（16,0.01）=0.2767 |  |

表35Grubbs检验结果表明，1#、3#、4#、5#样品无组内离群值；2#样品9号实验室的测定结果为离群值，应剔除。将剔除离群值后的数据重新进行Grubbs检验，结果见表36。

表36 组内格拉布斯（Grubbs）离群值检验结果（2）

| 样品编号 | 一个离群观测值 | 两个离群观测值 | 检验类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单个最低 | 单个最高 | 两个最低 | 两个最高 |  |
| 2# | 2.556 | 1.215 | 0.4046 | 0.7749 | 格拉布斯检验 |
| 岐离值 | G（15,0.05）=2.549 | G（15,0.05）=0.3367 | 格拉布斯检验临界值 |
| 离群值 | G（15,0.01）=2.806 | G（15,0.01）=0.2530 |  |

表36Grubbs检验结果表明，实验室10的2#样品结果为歧离值，无离群值。

3.9.3 方法重复性限和再现性限计算

剔除离群值后，剩余各实验室的实验数据统计见表37所示。

表37剔除离群值后各参与单位的实验数据统计

| 样品编号 实验室i | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/10-6 | s/10-6 | s2 | n | 平均值/10-6 | s/10-6 | s2 | n | 平均值/10-6 | s/10-6 | s2 | n | 平均值/10-6 | s/10-6 | s2 | n | 平均值/10-6 | s/10-6 | s2 | n |
| 1 | 33.33 | 0.99 | 0.978 | 7 | 84.50 | 1.61 | 2.583 | 7 | 133.52 | 2.48 | 6.154 | 7 | 196.66 | 4.03 | 16.277 | 7 | 249.23 | 3.35 | 11.203 | 7 |
| 2 | 32.43 | 1.35 | 1.835 | 7 | 84.20 | 1.40 | 1.967 | 7 | 134.91 | 3.09 | 9.547 | 7 | 199.94 | 4.25 | 18.052 | 7 | 258.69 | 3.98 | 15.869 | 7 |
| 3 | 36.17 | 1.68 | 2.822 | 7 | 87.67 | 3.29 | 10.796 | 7 | 139.01 | 4.19 | 17.581 | 7 | 198.49 | 4.16 | 17.322 | 7 | 257.81 | 5.91 | 34.974 | 7 |
| 4 | 33.15 | 1.31 | 1.726 | 7 | 81.41 | 2.54 | 6.471 | 7 | 135.53 | 3.16 | 9.984 | 7 | 194.06 | 5.13 | 26.328 | 7 | 247.70 | 4.76 | 22.640 | 7 |
| 5 | 28.23 | 0.59 | 0.348 | 7 | 81.49 | 0.62 | 0.382 | 7 | 133.54 | 1.02 | 1.048 | 7 | 196.28 | 1.67 | 2.788 | 7 | 252.89 | 4.21 | 17.749 | 7 |
| 6 | 35.44 | 2.00 | 4.009 | 7 | 87.76 | 1.86 | 3.458 | 7 | 138.52 | 3.61 | 13.008 | 7 | 208.36 | 6.23 | 38.853 | 7 | 265.57 | 4.57 | 20.891 | 7 |
| 7 | 33.27 | 1.88 | 3.528 | 7 | 82.23 | 1.91 | 3.666 | 7 | 128.78 | 2.97 | 8.811 | 7 | 188.75 | 3.10 | 9.590 | 7 | 240.09 | 3.20 | 10.246 | 7 |
| 8 | 32.64 | 1.52 | 2.322 | 7 | 84.41 | 3.04 | 9.251 | 7 | 135.33 | 1.86 | 3.446 | 7 | 199.10 | 4.42 | 19.541 | 7 | 258.74 | 4.92 | 24.187 | 7 |
| 9 | 41.24 | 1.82 | 3.307 | 7 | / | / | / | / | 141.06 | 1.70 | 2.894 | 7 | 206.76 | 3.58 | 12.825 | 7 | 263.72 | 7.04 | 49.603 | 7 |
| 10 | 26.67 | 2.11 | 4.446 | 7 | 75.39 | 1.04 | 1.073 | 7 | 131.95 | 3.84 | 14.779 | 7 | 205.94 | 3.98 | 15.880 | 7 | 262.27 | 3.33 | 11.119 | 7 |
| 11 | 33.39 | 1.43 | 2.049 | 7 | 85.70 | 1.88 | 3.539 | 7 | 136.35 | 2.02 | 4.067 | 7 | 199.46 | 7.70 | 59.337 | 7 | 256.70 | 8.58 | 73.539 | 7 |
| 12 | 33.24 | 0.76 | 0.580 | 7 | 84.03 | 0.97 | 0.934 | 7 | 132.39 | 2.04 | 4.146 | 7 | 197.49 | 1.69 | 2.872 | 7 | 255.48 | 1.88 | 3.533 | 7 |
| 13 | 36.30 | 1.16 | 1.346 | 7 | 87.12 | 2.07 | 4.299 | 7 | 134.38 | 2.81 | 7.889 | 7 | 197.09 | 4.88 | 23.840 | 7 | 256.54 | 3.72 | 13.854 | 7 |
| 14 | 36.23 | 2.15 | 4.608 | 7 | 80.85 | 3.67 | 13.454 | 7 | 133.28 | 4.05 | 16.439 | 7 | 196.44 | 5.89 | 34.667 | 7 | 248.53 | 5.49 | 30.131 | 7 |
| 15 | 38.14 | 1.09 | 1.183 | 7 | 88.07 | 1.88 | 3.542 | 7 | 144.03 | 2.37 | 5.628 | 7 | 205.62 | 3.40 | 11.531 | 7 | 265.24 | 3.92 | 15.353 | 7 |
| 16 | 31.55 | 0.97 | 0.932 | 7 | 84.99 | 1.70 | 2.890 | 7 | 135.80 | 2.59 | 6.687 | 7 | 197.19 | 3.43 | 11.781 | 7 | 263.84 | 4.13 | 17.033 | 7 |
| 总平均值/10-6 | 33.84 | 83.99 | 135.52 | 199.22 | 256.44 |
| 重复性标准差sr2 | 2.25 | 4.60 | 8.26 | 20.09 | 23.25 |
| 实验室间标准差sL2 | 12.10 | 10.61 | 12.67 | 23.69 | 49.12 |
| 再现性标准差sR2 | 14.435 | 15.22 | 20.93 | 43.79 | 72.36 |
| sr | 1.50 | 2.15 | 2.87 | 4.48 | 4.82 |
| sR | 3.79 | 3.90 | 4.57 | 6.62 | 8.51 |

通过数据统计和计算，得到该方法的重复性限和再现性限，见表38所示。

表38 重复性限（r）和再现性限（R）

| wIn/% | 0.0034 | 0.0084 | 0.0136 | 0.0199 | 0.0256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 0.00042 | 0.00061 | 0.00081 | 0.00127 | 0.00136 |
| R | 0.00107 | 0.00110 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0024 |

- 标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

- 标准预期达到的社会效益等情况

5.1 标准编写的目的和意义

目前铜阳极泥中的金、银、铂、钯等贵金属已制定有YS/T745-2009行业标准方法，但是铜阳极泥中铟这一稀散金属尚未有标准方法。为有效管控铜阳极泥中铟这一稀散金属的流失，提高其回收率，拟建立本分析方法。

铟作为一种稀有金属，因其强的光渗透性和导电性而具有广泛应用，但是铟在地壳中的分布量小且很分散，此外，矿产资源日益枯竭，开发过程对环境危害大。因此，对铜阳极泥中的稀散金属进行综合回收利用是非常有必要的，既增加经济效益，又保护环境，同时可保障稀散金属原料稳定供应。

因目前没有铜阳极泥中铟量检测的标准分析方法，无法明确稀散金属迁移行为，难以实现稀散金属定向富集和高效提取，造成铟等稀散金属流失严重，回收率低，且生产管控困难，产品质量波动大。因此，亟需建立测定铜阳极泥中铟量的方法标准，为有效管控稀散金属流向，综合回收利用稀散金属提供数据支撑，有效的解决铜阳极泥的浪费，对社会经济效益和环境效益能协调发展有重要意义。

5.2 标准预期的作用和效益

本文件充分考虑了目前国内铜阳极泥生产、研发、应用和检测的实际技术水平。本文件颁布执行后，将在国内形成对铜阳极泥学成分的统一的分析测试标准，对于增加各机构检测数据之间的可靠性和可比性，助力我国铟产业的发展与综合回收发挥着十分重要的作用。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本文件为我国首次制定。经查询，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细、在编制过程中吸纳了国内相关先进技术，整体达到国内先进水平。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议向铜阳极泥研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

起草单位变更说明：根据工业和信息化部办公厅《关于印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2020〕263号）的文件精神，行业标准《铜阳极泥化学分析方法 第11部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的原牵头起草单位为紫金铜业有限公司和紫金矿业集团有限公司。在该标准任务落实会上，经过协商牵头起草单位变更为紫金矿业集团有限公司。

《铜阳极泥化学分析方法 第11部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法》编制组

2021年5月19日