铜阳极泥化学分析方法
第10部分：铱和铑含量的测定

镍锍试金富集-电感耦合等离子体质谱法
编制说明

（预审稿）

紫金铜业有限公司

2021年5月
铜阳极泥化学分析方法
第10部分：铱和铑含量的测定
镍锍试金富集-电感耦合等离子体质谱法

编制说明预审稿
一、工作简况

1.1任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2020〕263号）的文件精神， 行业标准《铜阳极泥化学分析方法 第10部分：铱和铑含量的测定 镍锍试金-电感耦合等离子体质谱法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由紫金铜业有限公司牵头制定。该项目计划编号为2020-1548T-YS，项目计划完成时间为2022年。

1.2主要参加单位和工作组成员及其工作

本文件起草单位有：紫金铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、北矿检测技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省工业分析检测中心、金川集团股份有限公司、北方铜业股份有限公司、白银有色集团股份有限公司、长春黄金研究院有限公司。

其中紫金铜业有限公司负责统一样品的收集和分发，分析方法的实验研究，样品测试结果的收集和处理，标准文本、试验报告和编制说明的撰写。紫金矿业集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、北矿检测技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司为一验单位，负责对试验报告中的条件实验进行验证，提供精密度和准确度测试数据，并对标准文本提出修改意见。广东省工业分析检测中心、金川集团股份有限公司、北方铜业股份有限公司、白银有色集团股份有限公司、长春黄金研究院有限公司为二验单位，负责提供精密度试验数据，并对标准文本提出修改意见。

紫金铜业有限公司化验室取得了“中国计量认证（CMA）”、“中国合格评定国家认可委员会（CNAS）”、“THE LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION（LBMA）”等资质认证，同时也评为“中华人民共和国人事部博士后科研工作站”、“铜冶炼生产及伴生资源综合利用，福建省重点实验室”、“福建省院士专家工作站”、“福建省龙岩学院化学与材料，实习实训基地”。紫金铜业有限公司化验室自2011年参加国家/行业标准方法制修订工作以来，已负责和参加25项国家/行业标准；制订的标准方法获得全国有色金属优秀标准奖3项。近5年紫金铜业有限公司取得国家发明专利16项、实用新型专利60余项；在国内外科技期刊上发表论文150余篇。

本文件主要起草人有：

各起草人在本文件编制过程中的工作职责见表1所示：

	起草人姓名
	工作职责

	
	样品收集、起草试验研究，数据处理；标准文本、试验报告和编制说明的撰写

	
	试验方案和试验条件的验证；提供精密度和准确度测试数据；对标准文本提出修改意见

	
	提供精密度测试数据；对标准文本提出修改意见


1.3主要工作过程

紫金铜业有限公司在接到该标准制订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要工作过程经历以下阶段：

1.3.1起草阶段

（1）任务落实：

2021年1月28日，全国有色金属标准化技术委员会通过网络召开了有色金属标准工作会议，来自云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、广东省工业分析检测中心、深圳海关工业品检测技术中心、铜陵有色金属集团控股有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司40余家单位60余名代表参加了会议。

会议对行业标准《铜阳极泥化学分析方法第10部分：铱和铑含量的测定镍锍试金富集-电感耦合等离子体质谱法》确定了项目验证单位，明确了样品的提供单位及各项工作时间进度要求。会上确定采用镍锍试金富集-电感耦合等离子体质谱法测定铜阳极泥中质量分数为10.00g/t-300.0g/t的铱含量和10.00g/t-500.0g/t的铑含量，同时确定了样品提供单位、制订计划、时间节点等事项，并形成了任务落实会的会议纪要。

（2）样品收集及试验研究：

2019年9月~2019年12月紫金铜业有限公司开展试验样品的制备。

2019年12月~2020年6月本编制组开展了大量试验研究工作，包括镍锍试金熔剂配料的考察、镍锍扣溶解酸度的考察、密封消解温度和时间的选择试验、共存元素干扰情况的研究，以及精密度试验和准确度试验，形成了标准文本、试验报告和编制说明的预审稿。

（3）试验验证：

2021年2月下旬~2021年5月中旬，本编制组将方法草案、试验报告连同统一样品寄给9家验证单位，开展验证试验。2021年5月中旬本编制组收到9家验证单位发来的验证报告和反馈意见，随即采用GB/T 6379对精密度试验数据进行汇总、统计和分析，完善标准预审稿和编制说明。各验证单位反馈意见建议如下表2：

	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	2.3.1.2 碳酸镍
	2.3.1.2 碳酸镍：NiCO3·2Ni(OH)2·4H2O优级纯，粉状。使用前先进行铱、铑元素空白试验。警示——剧毒化学品，小心 操作。（建议：碳酸镍应描述为碱式碳酸镍。）
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	已修改

	2
	2.3.1.15铱、铑标准混合贮存溶液
	2.3.1.14 铱、铑、铼、铊标准贮存溶液：1000μg/mL，市售国家标准溶液。（建议：体现单元素标准贮存溶液的配制过程。）
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	已修改

	3
	2.3.1.15铱、铑标准混合贮存溶液 
	2.3.1.15铱、铑标准混合贮存溶液：分别取上述铱标贮存溶液（2.3.1.13）（建议：应修改为2.3.1.14）、铑标贮存溶液（2.3.1.14）各1.00mL于100mL容量瓶中，加10mL王水（2.3.1.13），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铱、铑。（建议：稀释倍数为100倍，调整为逐级稀释。）
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳 
	已修改

	4
	2.3.2.5碎扣装置。
	2.3.2.5碎扣装置。（建议：补充说明或者图片）
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	已修改

	5
	2.5.4.1配料
	建议：配料表中的碳酸镍（2.3.1.2）修改为碱式碳酸镍。
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	已修改

	6
	2.5.5.2
	2.5.5.2用负压抽滤装置（2.3.2.9）趁热将溶液抽滤,用温热的稀盐酸(2.3.1.10)及水反复冲洗沉淀。将沉淀和滤膜，转移至封闭消解罐（2.3.2.8）中，加入约40 mL稀王水（2.3.1.14），置于烘箱中升温至140℃并保温消解3h。

建议：消解罐容积为50mL，加入40mL稀王水，溶液体积过大。考虑消解罐过大不便操作，可减少王水的用量。
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	已修改

	7
	3.3 密封消解温度和时间的选择
	在密封消解温度为140℃，密封消解时间为3h，试样和滤膜消解完全。起草方选择的密封消解温度为140℃，密封消解时间为3h，实验时个别样品还有未完全消解物。建议补充各温度段的检测数据，以便说明部分滤膜未完全消解是否影响检测结果。
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	已补充

	8
	3.5 检出限
	建议：补充具体的检测数据。
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	已补充

	9
	3.6混合离子干扰实验
	建议：1.应列明铜阳极泥中主要的干扰元素含量范围（建议以表格的列出各个厂家生产的铜阳极泥不同元素的范围）。

2.方法测定下限是10g/t,相同量的干扰对低含量铑铱的影响可能更大，建议选择高低含量的试样进行干扰试验。
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	已补充

	10
	3.8 精密度试验
	建议：方法测定范围下限为10g/t，补充铑低含量的试样进行试验。
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	正在试验补充

	11
	其他建议
	1、建议增加王水消解酸的用量和酸度试验
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	已补充

	12
	
	提供样品含量较高，远远超过标准曲线的最高点，可采取增加曲线最高点浓度、稀释等。
	铜陵有色金属集团控股有限公司
	采纳
	已补充

	13
	3.3 密封消解温度和时间的选择
	一定用水系滤膜才能完全消解，油系滤膜不行，另外消解时间建议延长2小时，否则结果容易偏低
	深圳中金岭南韶关冶炼厂
	试验报告已要求水系滤膜
	

	14
	其他
	测定溶液超过标准最高点浓度，应测定分取液。建议文本中增加不同含量分取体积表。
	深圳中金岭南韶关冶炼厂
	采纳
	已补充

	15
	
	无意见
	广东省科学院工业分析检测中心
	
	

	16
	
	无意见
	金川集团
	
	

	17
	
	无意见
	北方铜业股份有限公司
	
	

	18
	
	无意见
	白银有色集团股份有限公司铜业公司
	
	

	19
	
	无意见
	长春黄金研究院有限公司
	
	


二、标准编制原则

2.1 符合性

本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编制。

2.2 适用性和先进性

结合铜阳极泥生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。通过充分调研，采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的分析方法，能很好地满足行业对产品中铱和铑含量的分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、确定标准主要内容的依据

本文件是首次制定，并且是在充分调研了铜阳极泥生产和应用的实际情况以及相关标准、文献的基础上完成的。。

3.1 测定范围的确定

本标准适用于铜阳极泥中铱和铑含量的测定。本标准的测定范围以目前国内铜阳极泥生产和应用的实际情况，以及铱和铑量的调研为依据。为了能够充分覆盖各单位铱和铑含量范围，故本标准的测定范围确定为铱：10.00g/t-300.0g/t；铑：10.00g/t-500.0g/t。

3.2测定方法的确定

试样中低含量铱铑的测定方法主要先通过火法富集再使用电感耦合等离子体发射光谱法或电感耦合等离子质谱法测定。采用铅试金法处理样品时，铑和铱不与银形成合金，对铑和铱的富集效果较差，尽管加铂灰吹可以减少铑和铱的损失，但后续溶解比较麻烦；锑试金法虽然较为简便，但只适用于成分简单的样品。相比之下，锍镍试金法适用于处理复杂样品且对铑和铱的富集效果好。考虑铜阳极泥中铜银等元素含量高，使用ICP对铱铑检测干扰严重，故选用电感耦合等离子质谱法测定铜阳极泥中铱铑含量。电感耦合等离子体质谱具有灵敏度高、检出限低的特点。铜阳极泥中铱铑含量测定锍镍试金富集-电感等离子体质谱法主要是试样经锍镍试金法富集其中的铑和铱，通过盐酸溶解分离待测贵金属硫化物和杂质元素，趁热抽滤，选择封闭消解法溶解待测贵金属硫化物，以103Rh和191Ir为测定同位素，在王水介质中，应用电感耦合等离子质谱法测定试样中铑和铱量。
3.3试金熔剂配料

合理的锍镍试金配料的关键之一在于配料中的镍、硫比例，成功的锍镍试金需使镍全部被硫还原进入锍镍扣，与此同时，硫的含量也不能过高，否则会影响锍镍扣在盐酸中的溶解，此时得到的锍镍扣与熔渣易分离，扣光滑且易粉碎；此外，锍镍试金的熔渣应为酸性。基于上述原则，并结合铜阳极泥的化学成分，将不同比例的试金配料进行熔炼，观察其造渣和成扣情况。
称取3#试样0.30g （精确至0.0001g），通过改变试金溶剂配料进行试验，按表3中的溶剂量进行配料搅拌均匀后，覆盖约10 mm厚的覆盖剂。其余按实验步骤进行，试验过程中对镍锍扣质量外观考察，结果如下。
表3试金溶剂配料 

	序号
	配料（g）
	镍扣重
	造渣和成扣情况
	锍镍扣溶解及测定结果情况

	
	碳酸钠
	碳酸镍
	SiO2
	硼砂
	淀粉
	S
	
	
	

	1
	20
	1
	8
	10
	1
	1
	0.72
	扣偏小
	溶解时间较短，但测定结果偏低，试样中的待测元素未完全富集

	2
	20
	2
	8
	10
	1
	1
	1.42
	扣良好
	溶解过程中表面有大量的含硫漂浮物，影响过滤

	3
	20
	2
	8
	10
	1
	0.5
	1.37
	扣良好
	溶解过程无异常，测定结果稳定

	4
	20
	4
	8
	10
	1
	1
	2.58
	扣良好
	溶解时间长，过滤时有较多沉淀物易造成损失

	5
	20
	5
	8
	10
	1
	1
	3.03
	粘渣，扣不光滑
	/

	6
	10
	2
	3
	20
	0
	0.5
	0.48
	粘渣，扣不光滑
	/

	7
	10
	2
	3
	20
	0
	2
	1.33
	扣良好
	溶解过程中表面有大量的含硫漂浮物，

	8
	10
	0.8
	3
	20
	1
	0.5
	0.52
	扣偏小，不光滑
	/


从表3中不同溶剂配料造渣和成扣情况、锍镍扣溶解和测定结果看，溶剂配料：碳酸钠20g，碳酸镍2g，二氧化硅8g，硼砂10g，淀粉1g，升华硫0.5g较为合适。

一验单位紫金矿业集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对该试验条件进行了验证，得到的结果与起草单位一致。

3.4试样量试验

针对3#试样进行试样量试验，分别称取0.15、0.2、0.3、0.4g 3#试样（精确至0.0001g）以优化后的配料方案进行锍镍试金预富集，得到的锍镍扣光滑，易粉碎。

将粉碎后的镍扣采用1+1盐酸进行溶解，从溶解情况看，镍扣能完全溶解，但随着试样量增大，镍扣溶解时间相应的增长。以0.3g 3#试样为例说明，如下图1所示，图1（a）是镍扣溶解完全后情况，溶液澄清；（b）为过滤后情况，沉淀细密无大颗粒物质；（c）是将沉淀转移至消解罐中并加入约40mL的1+1王水，溶液未变色，从侧面可以反映出镍扣溶解过程中将大部分镍溶解在溶液中，通过过滤除去了；（d）为沉淀消解后情况，溶液为王水颜色，无其他杂质离子的颜色，再次可以说明杂质离子大部分被除去了。由此可见，试样量为0.3g是可行的。

[image: image1.wmf]S

X

X

G

min

min

-

=


图1 0.3g 3#试样溶解情况
3#试样测定结果如下表4所示。

表4 不同试样量测定结果
	试样量
	3#（g）

	
	0.15
	0.2
	0.3
	0.4

	测定结果（g/t）
	Rh
	187.25
	193.04
	190.20
	164.30

	
	Ir
	82.96
	87.97
	86.29
	79.74


3.5 镍锍扣溶解酸度试验

通过改变溶解镍锍扣的酸度，酸度分别为浓盐酸，1+1盐酸，1+2盐酸，1+3盐酸，和1+4盐酸，其余按实验步骤对3#试样进行试验，其溶解情况如下表所示。

表5不同浓度盐酸溶解锍镍扣结果

	样品编号
	盐酸浓度
	溶解现象
	溶解时间

	3#
	1+4
	加300mL 1+4盐酸溶解，溶解速度慢，随着反应时间增长，溶液不断减少，约反应至4.5h时补加了100mL1+4盐酸，溶液偏浑浊，不能完全反应
	约7h

	
	1+3
	加300mL 1+3盐酸溶解，溶解速度慢，随着反应时间增长，溶液不断减少，约反应至4h时补加了100mL1+3盐酸，溶液较澄清
	约6.5h

	
	1+2
	加300mL 1+2盐酸溶解，溶解速度较快，反应完后溶液澄清
	约6h

	
	1+1
	加300mL 1+1盐酸溶解，盐酸加入后立即发生反应，溶解速度快，反应完后溶液清澈透亮，呈亮绿色
	约4.5h

	
	浓盐酸
	加300mL 浓盐酸溶解，加入后立即发生反应，溶解速度很快，反应非常剧烈，反应完后溶液澄清，溶液颜色偏黄
	约2.5h


锍镍扣经不同浓度盐酸溶解后结果如下表所示。

表6锍镍扣经不同浓度盐酸溶解后测定结果（n=3）
	盐酸浓度
	浓盐酸
	1+1
	1+2
	1+3
	1+4

	测定结果（g/t）
	Rh
	189.39
	189.23
	196.03
	171.20
	173.98

	
	Ir
	87.55
	88.41
	88.32
	79.82
	77.32


从上表中溶解情况和测定结果看，盐酸浓度为1+2及以上浓度均能较好的将镍扣溶解，但是综合溶解时间，溶解现象及成本等考虑，采用1+1盐酸溶解镍扣时间较短，溶解完全，因此采用1+1盐酸溶解镍扣适宜。

一验单位紫金矿业集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对该试验条件进行了验证，得到的结果与起草单位一致，见表7所示。

表7验证单位对镍锍扣溶解酸度试验验证结果
	紫金矿业集团股份有限公司

	序号
	盐酸浓度
	溶解现象
	溶样时间 h
	Rh g/t
	Ir g/t

	1
	1+4
	/
	/
	184.76
	82.82

	2
	1+3
	/
	/
	186.95
	83.02

	3
	1+2
	/
	/
	194.71
	87.54

	4
	1+1
	/
	/
	195.72
	88.47

	5
	浓盐酸
	/
	/
	191.06
	86.06

	铜陵有色金属集团控股有限公司

	序号
	盐酸浓度
	溶解现象
	溶样时间 h
	Rh g/t
	Ir g/t

	1
	1+4
	溶解时间较长，需补酸。7h后仍未完全溶解，溶液略浑浊。
	7
	167.64
	79.69

	2
	1+3
	溶解时间较长，需补酸。溶液略浑浊。
	5
	172.86
	70.76

	3
	1+2
	溶解较好，溶液澄清。
	4.5
	185.07
	81.03

	4
	1+1
	溶解好，溶液澄清。
	4
	187.62
	83.93

	5
	1+1
	溶解好，溶液澄清。
	4.5
	182.56
	81.92

	6
	浓盐酸
	反应剧烈，溶液呈黄绿色，溶液澄清。
	2.5
	184.08
	85.22

	北矿检测技术有限公司

	序号
	盐酸浓度
	溶解现象
	溶样时间 h
	Rh g/t
	Ir g/t

	1
	1+4
	
	
	
	

	2
	1+3
	
	
	
	

	3
	1+2
	
	
	
	

	4
	1+1
	
	
	
	

	5
	浓盐酸
	
	
	
	

	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

	序号
	盐酸浓度
	溶解现象
	溶样时间 h
	Rh g/t
	Ir g/t

	1
	1+4
	/
	/
	135.2
	64.3

	2
	1+3
	/
	/
	160.2
	80.4

	3
	1+2
	/
	/
	169.4
	87.5

	4
	1+1
	/
	/
	170.5
	88.3

	5
	浓盐酸
	/
	/
	168.5
	86.8


3.6 密封消解温度和时间的选择

以3#试样为例，讨论了密封消解温度和时间对Rh和Ir测定的影响。在105℃—180℃范围内改变消解温度，0.5h至4h范围内改变消解时间，其余按试验步骤进行，分别考察消解温度和消解时间对Rh和Ir测定的影响。其消解情况如下表所示。

表8不同温度不同时间消解情况

	消解温度
	105℃
	120℃
	140℃
	160℃
	180℃
	/

	消解时间
	2h

	消解情况
	消解不完全，有黑色沉淀和滤膜残余
	消解不完全，有黑色沉淀和滤膜残余
	部分试样的滤膜未完全消解
	溶液澄清，消解完全
	溶液澄清，消解完全
	/

	测定结果（g/t）
	Rh105.63  Ir49.50
	Rh119.31  Ir52.95
	Rh172.56  Ir69.26
	Rh189.35  Ir84.52
	Rh188.96  Ir87.22
	/

	消解温度
	140℃

	消解时间
	0.5h
	1h
	2h
	3h
	4h
	5h

	消解情况
	消解不完全，有黑色沉淀和滤膜残余
	消解不完全，有黑色沉淀和滤膜残余
	部分试样的滤膜未完全消解
	溶液澄清，消解完全
	溶液澄清，消解完全
	溶液澄清，消解完全

	测定结果
	Rh113.27  Ir41.58
	Rh137.85  Ir56.17
	Rh105.63  Ir58.97
	Rh192.37  Ir87.02
	Rh190.56  Ir88.13
	Rh190.37  Ir87.25


综合考虑，在保证试样中Rh和Ir完全消解的前提下，试验中选择密封消解温度为140℃，密封消解时间为4h~5h。

一验单位紫金矿业集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对该试验条件进行了验证，得到的结果与起草单位一致。

3.7消解液用量和浓度的选择

以3#试样为例，讨论了密封消解液的浓度和用量对Rh和Ir测定的影响。分别改变消解液浓度（浓王水、1+1王水、1+2王水和1+4王水）和消解液用量（15mL、25mL、30mL、40mL），其余按试验步骤进行，分别考察消解液浓度和用量对Rh和Ir测定的影响。其结果如下表所示。

表9消解液不同浓度和不同用量消解情况

	王水浓度
	浓王水
	1+1
	1+2
	1+4

	王水用量
	30mL

	消解情况
	有溢出，剩余一半左右液体
	消解完全，溶液澄清
	消解完全，溶液澄清
	消解不完全，溶液浑浊有沉淀残余

	测定结果（g/t）
	Rh92.57  Ir35.61
	Rh188.75 Ir87.15
	Rh188.97  Ir88.33
	Rh142.56  Ir66.52

	王水浓度
	1+1

	王水用量
	15mL
	25mL
	30mL
	40mL

	消解情况
	消解完全，溶液澄清
	消解完全，溶液澄清
	消解完全，溶液澄清
	消解完全，溶液澄清

	测定结果
	Rh203.37  Ir85.27
	Rh197.67  Ir85.29
	Rh201.57  Ir88.09
	Rh195.41  Ir85.43


由上表结果可知，当王水浓度为1+1和1+2时均能将含铱铑沉淀物消解完全，当王水用量在15mL至40mL时，铱铑沉淀物均能完全消解。综合考虑，王水浓度选择1+1，王水用量选择20~30mL。

3.8 ICP-MS分析质量数和内标的选择
Rh和Ir的同量异位素和多原子干扰如下表7所示。在ICP-MS测定中，按照被测同位素无干扰、丰度高的原则，选择各待测元素的质量数。铑可选择质量数只有一个，选择103Rh进行测定。试样经锍镍试金预富集，锍镍扣经盐酸溶解后，试样中的待测元素与其他基体元素可以有效分离，因此，在实际测定中未见表8中的各多原子离子干扰。所以，最终选取103Rh和191Ir作为分析元素的质量数。

表10 Rh和Ir同量异位素和多原子离子干扰

	待测元素
	选用的同位素
	多原子离子

	Rh
	103Rh（100%）
	63Cu40Ar，87Sr16O1H

	Ir
	191Ir（37.30%）
	1H190Os，14N177Hf

	
	193Ir（62.7%）
	177Hf16O


Rh和Ir常用的内标元素有Ru、Re、Tl和Lu等，按照本试验方法测定处理试样，并分别在线加入浓度为0.1μg/mL的Ru、Re、Tl和Lu标准溶液作为内标元素，考察4种元素对ICP-MS测定Rh和Ir精密度的影响。通过对多次测量结果分析，185Re作为Rh的内标，203Tl作为Ir的内标可以有效消除基体效应带来的影响。
3.9 检出限

测定11次试剂空白溶液，铑结果分别是0.064μg/L、0.078μg/L、0.076μg/L、0.070μg/L、0.070μg/L、0.069μg/L、0.071μg/L、0.069μg/L、0.068μg/L、0.070μg/L、0.071μg/L，铱结果分别是0.021μg/L、0.026μg/L、0.023μg/L、0.021μg/L、0.019μg/L、0.019μg/L、0.019μg/L、0.019μg/L、0.018μg/L、0.019μg/L、0.018μg/L，计算标准偏差，以3倍的标准偏差为检出限，计算得出检出限，Rh的为0.011μg/L，Ir的为0.007μg/L，以10倍的标准偏差为检出下限，计算得出检出下限，Rh的为0.038μg/L，Ir的为0.024μg/L，能满足方法中的最低浓度要求。

一验单位紫金矿业集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、北矿检测技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对检出限进行了验证，各单位检出限见表11所示。

表11验证单位检出限和定量下限

	验证单位
	检出限（μg/L）
	检出下限（μg/L）

	
	Rh
	Ir
	Rh
	Ir

	紫金矿业集团股份有限公司
	0.0084
	0.013
	0.028
	0.043

	铜陵有色金属集团控股有限公司
	0.67
	0.29
	2.23
	0.97

	北矿检测技术有限公司
	
	
	
	

	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	0.031
	0.026
	0.10
	0.087


3.10混合离子干扰实验

铜阳极泥中主要存在的元素有Cu、Au、Ag、Pt、Pd、Pb、As、Sb、Bi、Se、Te，其含量范围见表12。

表12铜阳极泥中主要元素含量

	元素
	Cu
	Au*
	Ag*
	Pt**
	Pd**
	Pb
	As
	Sb
	Bi
	Se
	Te

	含量（%）
	15~30
	1~20
	35~200
	1~20
	10~100
	5~15
	3~10
	0.5~8
	1~10
	1~10
	1~10


注：*单位为Kg/t，**单位为g/t。
根据铜阳极泥中各元素的干扰，按本方法，称样量0.3g，分别向1#、5#、6#试样中加入各原试样中各元素含量的2倍进行混合离子干扰实验，结果如表13所示。

表13混合离子干扰实验测定结果

	试样
	共存离子
	原结果（g/t）
	测定结果（g./t）

	1#
	Cu（120mg），Au（2mg），Ag（40mg），Pt（4μg），Pd（20μg），Pb（55mg），As（30mg），Sb（12mg），Bi（28mg），Se（36mg），Te（15mg）
	Rh：85.21
Ir：10.13
	Rh：80.04
Ir：10.07

	5#
	Cu（120mg），Au（2mg），Ag（40mg），Pt（4μg），Pd（20μg），Pb（55mg），As（30mg），Sb（12mg），Bi（28mg），Se（36mg），Te（15mg）
	Rh：285.81

Ir：192.64
	Rh：291.03

Ir：193.04

	6#
	Cu（120mg），Au（2mg），Ag（40mg），Pt（4μg），Pd（20μg），Pb（55mg），As（30mg），Sb（12mg），Bi（28mg），Se（36mg），Te（15mg）
	Rh：423.67
Ir：253.78
	Rh：427.69
Ir：247.61


从表13可以看出，在±5%的误差允许范围内，上述混合离子加入量的条件下，共存离子对Rh和Ir元素干扰小，均可以不予考虑。

一验单位紫金矿业集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对该试验进行了验证，得到的结果与起草单位一致，见表14所示。

表14验证单位对共存元素综合干扰的试验验证结果

	紫金矿业集团股份有限公司

	试样
	共存离子
	原结果（g/t）
	测定结果（g./t）

	5#
	Cu（120mg），Au（2mg），Ag（40mg），Pt（4μg），Pd（20μg），Pb（55mg），As（30mg），Sb（12mg），Bi（28mg），Se（36mg），Te（15mg）
	Rh：286.95
Ir：190.47
	Rh：281.04
Ir：190.05

	铜陵有色金属集团控股有限公司

	5#
	Cu（120mg），Au（2mg），Ag（40mg），Pt（4μg），Pd（20μg），Pb（55mg），As（30mg），Sb（12mg），Bi（28mg），Se（36mg），Te（15mg）
	Rh：286.78 

Ir：195.24
	Rh：301.01

Ir：203.31

	北矿检测技术有限公司

	5#
	Cu（120mg），Au（2mg），Ag（40mg），Pt（4μg），Pd（20μg），Pb（55mg），As（30mg），Sb（12mg），Bi（28mg），Se（36mg），Te（15mg）
	Rh： 

Ir：
	Rh： 

Ir：

	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

	5#
	Cu（120mg），Au（2mg），Ag（40mg），Pt（4μg），Pd（20μg），Pb（55mg），As（30mg），Sb（12mg），Bi（28mg），Se（36mg），Te（15mg）
	Rh 263.0

Ir 192.7
	Rh 259.2
Ir 190.2


3.11加标回收试验
选取1#、4#试样，加入一定量的Rh和Ir标准溶液，按照试验方法处理样品，进行样品加标回收实验，分析结果见表16。

表16 加标回收实验结果（n=3）

	样品
	称样量（g）
	元素
	样品中含量（g/t）
	样品中量（μg）
	加入量（μg）
	测得含量（g/t）
	回收率（%）

	1#
	0.3
	Rh
	84.24
	25.27
	10
	117.14
	98.69

	
	
	
	
	
	20
	151.42
	100.78

	
	
	
	
	
	40
	221.24
	102.75

	
	
	Ir
	10.16
	3.05
	3
	19.66
	95.00

	
	
	
	
	
	6
	29.51
	96.75

	
	
	
	
	
	9
	38.49
	94.44

	4#
	0.3
	Rh
	211.33
	63.40
	30
	310.64
	99.31

	
	
	
	
	
	60
	416.82
	102.75

	
	
	
	
	
	120
	598.83
	96.88

	
	
	Ir
	136.32
	40.90
	20
	197.40
	91.62

	
	
	
	
	
	40
	260.83
	93.47

	
	
	
	
	
	80
	392.74
	94.72


由表16可见，Rh和Ir的加标回收率为91.62%~102.75%，方法可靠性较好。   

一验单位紫金矿业集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司对该试验进行了验证，回收率分别为91.71%~97.89%、89.05%~102.79%、92.3%~96.8%，表明该方法准确性较高，见表17所示。

表17验证单位加标回收试验结果

	紫金矿业集团股份有限公司

	样品
	称样量（g）
	元素
	样品中含量（g/t）
	样品中量（μg）
	加入量（μg）
	测得含量（g/t）
	回收率（%）

	1#
	0.3024
	Rh
	85.43
	25.83
	10
	117.80
	97.89

	
	0.3012
	
	
	25.73
	20
	147.59
	93.61

	
	0.3011
	
	
	25.72
	40
	207.85
	92.15

	
	0.3024
	Ir
	10.31
	3.12
	3
	19.71
	94.74

	
	0.3012
	
	
	3.11
	6
	29.05
	94.09

	
	0.3011
	
	
	3.10
	9
	39.14
	96.46

	4#
	0.3011
	Rh
	205.23
	61.79
	30
	296.80
	91.90

	
	0.3016
	
	
	61.90
	60
	392.92
	94.35

	
	0.3005
	
	
	61.67
	120
	571.47
	91.71

	
	0.3011
	Ir
	141.15
	42.50
	20
	203.69
	94.16

	
	0.3016
	
	
	42.57
	40
	262.90
	91.80

	
	0.3005
	
	
	42.42
	80
	386.06
	92.00

	铜陵有色金属集团控股有限公司

	样品
	元素
	质量 /g
	样品中含量  /g·t-1
	样品浓度 /ng·mL-1
	含量 /g·t-1
	加入量 μg
	回收率 %

	1#


	Rh
	0.3013
	86.13
	186.6
	120.05
	10
	98.33

	
	
	0.3006
	
	239.8
	155.73
	20
	102.36

	
	
	0.3085
	
	338.2
	215.53
	40
	100.38

	
	
	0.3041
	
	183.5
	119.43
	10
	99.80

	
	
	0.3012
	
	231
	152.12
	20
	97.40

	
	
	0.3088
	
	332.3
	213.99
	40
	99.35

	
	Ir
	0.3013
	10.60
	31.16
	19.99
	3
	92.72

	
	
	0.3006
	
	45.34
	29.48
	6
	93.63

	
	
	0.3085
	
	61.89
	39.45
	9
	99.20

	
	
	0.3041
	
	32.04
	20.27
	3
	97.33

	
	
	0.3012
	
	45.33
	29.28
	6
	92.97

	
	
	0.3088
	
	61.09
	38.77
	9
	97.00

	4#
	Rh
	0.3001
	211.36
	476.9
	314.00
	30
	98.31

	
	
	0.3073
	
	627.3
	404.53
	60
	99.29

	
	
	0.3088
	
	913.47
	587.91
	120
	97.34

	
	
	0.3036
	
	476.7
	312.78
	30
	100.73

	
	
	0.3069
	
	622.6
	404.49
	60
	99.00

	
	
	0.3081
	
	942.33
	610.47
	120
	102.79

	
	Ir
	0.3001
	135.34
	299.8
	199.11
	20
	91.49

	
	
	0.3073
	
	400.9
	260.24
	40
	96.29

	
	
	0.3088
	
	576.7
	372.84
	80
	92.10

	
	
	0.3036
	
	301.6
	197.87
	20
	93.10

	
	
	0.3069
	
	397.7
	258.37
	40
	94.60

	
	
	0.3081
	
	564.7
	365.77
	80
	89.05

	北矿检测技术有限公司

	样品
	称样量（g）
	元素
	样品中含量（g/t）
	样品中量（μg）
	加入量（μg）
	测得含量（g/t）
	回收率（%）

	1#
	0.3
	Rh
	
	
	10
	
	

	
	
	
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	
	40
	
	

	
	
	Ir
	
	
	3
	
	

	
	
	
	
	
	6
	
	

	
	
	
	
	
	9
	
	

	4#
	0.3
	Rh
	
	
	30
	
	

	
	
	
	
	
	60
	
	

	
	
	
	
	
	120
	
	

	
	
	Ir
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	
	40
	
	

	
	
	
	
	
	80
	
	

	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

	样品
	称样量（g）
	元素
	样品中含量（g/t）
	样品中量（μg）
	加入量（μg）
	测得含量（g/t）
	回收率（%）

	1#
	0.3
	Rh
	84.76
	25.43
	10
	116.3
	94.5

	
	
	
	
	
	20
	149.0
	96.3

	
	
	
	
	
	40
	212.1
	95.5

	
	
	Ir
	10.85
	3.62
	3
	21.75
	96.8

	
	
	
	
	
	6
	31.17
	95.5

	
	
	
	
	
	9
	41.11
	96.8

	4#
	0.3
	Rh
	191.4
	57.3
	30
	283.3
	92.3

	
	
	
	
	
	60
	378.0
	93.5

	
	
	
	
	
	120
	563.8
	93.2

	
	
	Ir
	142.3
	47.43
	20
	221.1
	94.5

	
	
	
	
	
	40
	285.2
	95.3

	
	
	
	
	
	80
	415.2
	96.4


3.9精密度试验

3.9.1起草单位的精密度试验
称取1#至8#试料各7份，按试验步骤进行平行测定，其分析结果如下表所示。
表18 Rh量精密度试验

	试样
	测定结果/g/t
	平均值(g/t)
	RSD(%)

	1#
	88.01
	84.42
	84.49
	89.18
	85.02
	80.73
	84.62
	85.21
	3.22

	2#
	126.45
	119.72
	131.63
	135.64
	124.91
	127.38
	135.23
	128.71
	4.50

	3#
	187.76
	192.47
	193.48
	191.36
	190.82
	200.25
	193.55
	192.81
	1.99

	4#
	205.46
	215.24
	217.21
	219.09
	213.22
	205.85
	222.92
	214.14
	3.06

	5#
	278.16
	296.92
	286.38
	296.34
	288.36
	273.26
	281.25
	285.81
	3.12

	6#
	425.37
	407.96
	410.13
	416.63
	428.08
	432.64
	444.88
	423.67
	3.10

	7#
	487.50
	504.59
	497.72
	513.90
	496.59
	517.62
	489.16
	501.01
	2.32

	8#
	21.65
	20.17
	20.22
	20.95
	22.66
	21.98
	22.21
	21.41
	4.57


表19 Ir量精密度试验

	试样
	测定结果/g/t
	平均值(g/t)
	RSD(%)

	1#
	10.57
	10.70
	9.89
	9.59
	10.18
	9.96
	10.05
	10.13
	3.83

	2#
	50.57
	46.72
	51.49
	52.26
	49.22
	49.93
	52.27
	50.35
	3.91

	3#
	86.14
	87.83
	87.48
	86.73
	85.29
	88.57
	85.58
	86.80
	1.40

	4#
	137.43
	133.87
	141.23
	143.72
	140.25
	139.67
	143.33
	139.93
	2.45

	5#
	188.89
	199.01
	189.41
	200.48
	195.50
	185.31
	189.90
	192.64
	2.97

	6#
	251.20
	239.74
	242.22
	271.06
	254.45
	255.63
	262.15
	253.78
	4.29

	7#
	279.44
	284.62
	279.23
	286.77
	277.99
	291.10
	274.76
	281.99
	2.02


由精密度测定结果可知，各元素的RSD在1.40%～4.50%之间，满足检测需要。

对上述样品数据进行分析，采用格拉布斯检验方法，查表，当n=7，α=0.05时临界值为2.020，其中
[image: image3.png]


,
[image: image2.wmf]S

X

X

G

-

=

max

max

，分析结果见表20。

表20试样测定结果异常值分析

	样品编号
	元素
	平均值
	标准偏差
	RSD/%
	Gmin
	Gmax
	舍弃界限值n=7，a=0.05
	结论

	1#
	Rh
	85.21
	2.74
	3.22
	1.632
	1.446
	2.020
	无异常值

	
	Ir
	10.13
	0.39
	3.83
	1.401
	1.456
	2.020
	无异常值

	2#
	Rh
	128.71
	5.79
	4.50
	1.552
	1.197
	2.020
	无异常值

	
	Ir
	50.35
	1.97
	3.91
	1.842
	0.973
	2.020
	无异常值

	3#
	Rh
	192.81
	3.83
	1.99
	1.319
	1.942
	2.020
	无异常值

	
	Ir
	86.80
	1.22
	1.40
	1.245
	1.454
	2.020
	无异常值

	4#
	Rh
	214.14
	6.55
	3.06
	1.326
	1.341
	2.020
	无异常值

	
	Ir
	139.93
	3.43
	2.45
	1.764
	1.104
	2.020
	无异常值

	5#
	Rh
	285.81
	8.93
	3.12
	1.406
	1.245
	2.020
	无异常值

	
	Ir
	192.64
	5.71
	2.97
	1.283
	1.371
	2.020
	无异常值

	6#
	Rh
	423.67
	13.12
	3.10
	1.198
	1.167
	2.020
	无异常值

	
	Ir
	253.78
	10.88
	4.29
	1.291
	1.589
	2.020
	无异常值

	7#
	Rh
	501.01
	11.61
	2.32
	1.164
	1.431
	2.020
	无异常值

	
	Ir
	281.99
	5.70
	2.02
	1.267
	1.598
	2.020
	无异常值

	8#
	Rh
	21.41
	0.98
	4.57
	1.262
	1.281
	2.020
	无异常值


因此，上述8个试验样品7次独立测定的结果均无异常值，表明该方法精密度良好。

为了考察本方法的精密度，9家验证单位按照起草单位制定的实验方案进行了验证试验，并对7个试验样品分别独立测定7次，测定结果见表21、22所示。

3.9.2起草单位和验证单位精密度试验
表21各单位Rh精密度试验数据

	单位
	试样
	测定结果/g/t
	平均值(g/t)
	RSD(%)

	1紫金铜业
	1#
	88.01
	84.42
	84.49
	89.18
	85.02
	80.73
	84.62
	85.21
	3.22

	2紫金矿业
	
	84.28
	86.22
	85.74
	85.86
	85.88
	85.43
	84.62
	85.43
	0.84

	3铜陵有色
	
	91.21
	80.07
	82.44
	84.20
	85.50
	83.43
	86.57
	84.77
	4.17

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	81.83
	82.92
	85.65
	83.36
	88.61
	82.42
	88.50
	84.76
	3.37

	6广东工业分析
	
	81.01
	80.35
	83.79
	86.18
	83.11
	86.44
	85.12
	83.71
	2.65

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	70.70
	76.77
	78.59
	74.28
	79.31
	74.89
	72.69
	75.32
	4.14

	9白银有色
	
	87.81
	85.73
	86.03
	89.26
	84.77
	84.13
	82.65
	85.77
	2.60

	10长春黄金研究院
	
	82.84
	83.56
	81.86
	83.48
	85.62
	83.65
	82.87
	83.41
	1.38

	1紫金铜业
	2#
	126.45
	119.72
	131.63
	135.64
	124.91
	127.38
	135.23
	128.71
	4.50

	2紫金矿业
	
	123.64
	128.21
	124.56
	127.00
	128.02
	126.84
	127.61
	126.55
	1.40

	3铜陵有色
	
	117.93
	129.04
	129.68
	121.45
	124.51
	122.32
	116.09
	123.00
	4.19

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	117.2
	122.3
	119.7
	123.8
	116.7
	120.4
	124.2
	120.6
	2.48

	6广东工业分析
	
	115.14
	114.48
	118.31
	126.29
	121.93
	126.25
	127.28
	121.38
	4.17

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	145.75
	150.46
	138.15
	149.30
	145.89
	151.46
	148.23
	147.03
	3.04

	9白银有色
	
	122.76
	122.81
	131.62
	133.42
	125.02
	133.31
	128.67
	128.23
	3.69

	10长春黄金研究院
	
	128.08
	128.45
	130.48
	132.34
	133.78
	132.36
	127.88
	130.48
	2.40

	1紫金铜业
	3#
	187.76
	192.47
	193.48
	191.36
	190.82
	200.25
	193.55
	192.81
	1.99

	2紫金矿业
	
	191.78
	193.20
	193.84
	193.22
	191.95
	192.83
	192.38
	192.74
	0.39

	3铜陵有色
	
	189.39
	193.83
	186.52
	185.24
	185.07
	187.62
	184.08
	187.39
	1.79

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	165.8
	163.5
	167.3
	169.3
	176.7
	172.2
	168.5
	169.0
	2.57

	6广东工业分析
	
	197.01
	195.22
	196.12
	174.43
	185.45
	202.5
	191.56
	191.76
	4.47

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	181.37
	184.38
	184.08
	173.32
	175.78
	191.60
	171.02
	180.22
	4.02

	9白银有色
	
	191.07
	191.66
	194.26
	185.64
	185.41
	196.87
	196.31
	191.60
	2.44

	10长春黄金研究院
	
	192.35
	188.65
	189.95
	192.44
	196.45
	190.58
	195.56
	192.28
	2.88

	1紫金铜业
	4#
	205.46
	215.24
	217.21
	219.09
	213.22
	205.85
	222.92
	214.14
	3.06

	2紫金矿业
	
	198.58
	195.51
	193.08
	214.55
	209.02
	212.83
	213.04
	205.23
	4.48

	3铜陵有色
	
	219.30
	200.29
	210.41
	221.27
	195.93
	208.83
	196.43
	207.49
	5.01

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	193.2
	189.7
	186.1
	191.7
	186.5
	195.4
	197.2
	191.4
	2.22

	6广东工业分析
	
	192.40
	196.42
	196.42
	202.10
	213.58
	218.38
	210.45
	204.25
	4.50

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	191.43
	195.85
	201.93
	203.37
	190.99
	185.98
	191.44
	194.43
	3.25

	9白银有色
	
	211.24
	219.62
	224.44
	221.84
	212.92
	206.07
	217.89
	216.29
	3.00

	10长春黄金研究院
	
	209.88
	203.56
	209.54
	211.75
	212.65
	208.48
	210.44
	209.47
	2.95

	1紫金铜业
	5#
	278.16
	296.92
	286.38
	296.34
	288.36
	273.26
	281.25
	285.81
	3.12

	2紫金矿业
	
	286.98
	283.72
	287.69
	286.91
	283.08
	290.48
	289.83
	286.95
	0.97

	3铜陵有色
	
	282.70
	270.51
	293.87
	287.41
	296.92
	288.17
	298.38
	288.28
	3.34

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	256.4
	259.6
	262.2
	275.5
	263.5
	266.2
	257.6
	263.0
	2.46

	6广东工业分析
	
	293.84
	293.04
	297.31
	300.70
	289.14
	285.26
	291.22
	292.93
	1.61

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	270.30
	262.86
	288.84
	269.88
	282.24
	275.00
	271.69
	274.40
	3.15

	9白银有色
	
	271.93
	297.89
	281.79
	296.32
	290.09
	282.23
	288.80
	287.01
	3.16

	10长春黄金研究院
	
	279.42
	283.84
	285.34
	283.53
	276.56
	285.48
	279.48
	281.95
	2.45

	1紫金铜业
	6#
	425.37
	407.96
	410.13
	416.63
	428.08
	432.64
	444.88
	423.67
	3.10

	2紫金矿业
	
	421.29
	427.21
	447.36
	419.46
	430.04
	425.65
	429.13
	428.59
	2.13

	3铜陵有色
	
	419.43
	430.90
	442.43
	438.01
	425.71
	425.97
	414.87
	428.19
	2.28

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	398.3
	384.8
	386.1
	393.1
	387.5
	395.9
	405.2
	393.0
	1.89

	6广东工业分析
	
	417.20
	419.92
	407.10
	410.23
	426.10
	430.55
	401.65
	416.11
	2.31

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	402.57
	391.65
	402.22
	397.96
	411.17
	429.92
	405.44
	405.85
	3.01

	9白银有色
	
	416.85
	422.95
	399.74
	400.13
	438.98
	434.76
	432.28
	420.81
	3.82

	10长春黄金研究院
	
	410.56
	418.62
	415.65
	420.55
	425.35
	421.42
	419.68
	418.83
	4.68

	1紫金铜业
	7#
	487.50
	504.59
	497.72
	513.90
	496.59
	517.62
	489.16
	501.01
	2.32

	2紫金矿业
	
	507.85
	509.98
	492.99
	499.55
	501.08
	510.08
	509.85
	504.49
	1.33

	3铜陵有色
	
	512.55
	484.91
	500.62
	491.78
	494.27
	496.68
	519.66
	500.07
	2.43

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	450.1
	454.1
	456.9
	467.6
	473.8
	463.6
	475.8
	463.1
	2.13

	6广东工业分析
	
	496.82
	486.09
	484.04
	499.04
	515.00
	489.24
	490.10
	494.33
	1.98

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	496.25
	482.05
	473.91
	508.01
	479.70
	474.92
	493.56
	486.91
	2.60

	9白银有色
	
	479.72
	509.71
	485.14
	505.43
	491.83
	517.69
	485.78
	496.47
	2.91

	10长春黄金研究院
	
	508.47
	509.65
	509.66
	502.08
	511.36
	501.24
	511.46
	507.70
	4.2


表22各单位Ir精密度试验数据

	单位
	试样
	测定结果/g/t
	平均值(g/t)
	RSD(%)

	1紫金铜业
	1#
	10.57
	10.70
	9.89
	9.59
	10.18
	9.96
	10.05
	10.13
	3.83

	2紫金矿业
	
	10.08
	10.35
	10.24
	10.41
	10.42
	10.24
	10.41
	10.31
	1.24

	3铜陵有色
	
	9.89
	10.33
	9.63
	9.99
	9.34
	10.48
	10.76
	10.06
	4.92

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	10.51
	10.38
	11.50
	10.59
	11.08
	10.84
	11.03
	10.85
	3.59

	6广东工业分析
	
	10.62
	10.62
	11.47
	11.60
	10.64
	12.10
	11.70
	11.25
	5.07

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	9.34
	9.08
	10.03
	8.87
	8.82
	8.85
	8.67
	9.09
	5.12

	9白银有色
	
	10.79
	10.27
	9.71
	9.69
	10.31
	10.11
	9.82
	10.10
	3.93

	10长春黄金研究院
	
	10.82
	10.32
	10.15
	10.78
	11.08
	10.65
	10.42
	10.60
	0.32

	1紫金铜业
	2#
	50.57
	46.72
	51.49
	52.26
	49.22
	49.93
	52.27
	50.35
	3.91

	2紫金矿业
	
	48.47
	49.31
	48.56
	48.57
	49.52
	49.62
	47.35
	48.77
	1.63

	3铜陵有色
	
	51.30
	51.00
	48.49
	50.60
	48.87
	52.89
	49.26
	50.34
	3.11

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	54.33
	53.85
	55.25
	50.14
	52.22
	55.44
	56.28
	53.93
	3.93

	6广东工业分析
	
	47.72
	49.92
	49.92
	48.52
	51.84
	51.23
	52.36
	50.22
	3.14

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	50.54
	49.85
	47.43
	45.78
	50.70
	46.17
	51.49
	48.85
	4.79

	9白银有色
	
	50.76
	49.36
	53.77
	52.71
	49.73
	48.09
	53.41
	51.12
	4.31

	10长春黄金研究院
	
	52.44
	51.98
	52.08
	50.55
	50.67
	51.75
	51.59
	51.58
	0.72

	1紫金铜业
	3#
	86.14
	87.83
	87.48
	86.73
	85.29
	88.57
	85.58
	86.80
	1.40

	2紫金矿业
	
	86.13
	86.11
	87.41
	87.97
	87.37
	88.71
	89.28
	87.57
	1.37

	3铜陵有色
	
	86.91
	86.55
	85.73
	85.02
	82.19
	81.03
	85.22
	84.66
	2.62

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	85.66
	89.55
	86.43
	87.89
	84.25
	90.44
	88.42
	87.52
	2.51

	6广东工业分析
	
	86.87
	85.22
	90.95
	91.29
	88.67
	86.90
	89.75
	88.52
	2.39

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	83.08
	76.99
	77.70
	75.30
	78.47
	85.52
	81.18
	79.75
	4.57

	9白银有色
	
	87.75
	87.46
	88.93
	85.63
	86.55
	86.94
	85.95
	87.03
	1.30

	10长春黄金研究院
	
	87.23
	85.35
	87.63
	86.57
	85.45
	88.13
	83.32
	86.24
	1.66

	1紫金铜业
	4#
	137.43
	133.87
	141.23
	143.72
	140.25
	139.67
	143.33
	139.93
	2.45

	2紫金矿业
	
	137.58
	136.63
	136.19
	146.37
	144.32
	143.25
	143.74
	141.15
	2.98

	3铜陵有色
	
	141.30
	132.90
	129.52
	133.55
	129.65
	140.33
	131.85
	134.16
	3.58

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	137.2
	136.5
	148.7
	145.2
	143.8
	143.2
	141.4
	142.3
	3.05

	6广东工业分析
	
	140.68
	144.72
	146.45
	135.15
	135.15
	140.45
	134.66
	139.61
	3.19

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	128.37
	125.81
	130.16
	124.28
	130.67
	131.43
	139.47
	130.03
	3.78

	9白银有色
	
	140.11
	130.77
	141.07
	146.94
	139.01
	140.18
	140.58
	139.81
	3.40

	10长春黄金研究院
	
	143.7
	142.86
	140.96
	140.68
	142.35
	139.35
	138.12
	141.15
	1.98

	1紫金铜业
	5#
	188.89
	199.01
	189.41
	200.48
	195.50
	185.31
	189.90
	192.64
	2.97

	2紫金矿业
	
	191.99
	191.06
	188.40
	190.84
	188.82
	194.19
	188.02
	190.47
	1.17

	3铜陵有色
	
	191.61
	199.32
	193.44
	193.88
	213.70
	184.55
	190.45
	195.28
	4.73

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	191.5
	192.1
	187.4
	193.5
	196.4
	195.6
	192.5
	192.7
	1.54

	6广东工业分析
	
	187.25
	184.46
	194.76
	206.66
	205.79
	190.92
	183.49
	193.33
	4.60

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	179.20
	179.94
	184.86
	168.23
	161.51
	178.99
	168.54
	174.47
	4.81

	9白银有色
	
	193.06
	200.84
	187.10
	195.68
	189.01
	190.10
	186.75
	191.79
	2.66

	10长春黄金研究院
	
	198.96
	197.65
	192.35
	190.56
	195.58
	193.92
	196.19
	195.03
	2.95

	1紫金铜业
	6#
	251.20
	239.74
	242.22
	271.06
	254.45
	255.63
	262.15
	253.78
	4.29

	2紫金矿业
	
	221.04
	230.02
	244.73
	252.30
	260.07
	261.16
	259.20
	251.25
	4.82

	3铜陵有色
	
	236.66
	262.83
	237.32
	258.96
	243.10
	264.36
	254.79
	251.15
	4.74

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	247.9
	250.9
	255.5
	252.2
	254.0
	240.9
	242.2
	249.1
	2.28

	6广东工业分析
	
	242.67
	237.84
	249.99
	251.54
	267.91
	255.00
	263.70
	252.66
	3.92

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	243.27
	243.52
	242.53
	236.08
	245.44
	238.86
	221.62
	238.76
	3.43

	9白银有色
	
	265.10
	247.33
	251.92
	258.72
	264.34
	260.02
	263.00
	258.63
	2.59

	10长春黄金研究院
	
	257.92
	257.89
	252.15
	250.68
	256.18
	255.52
	253.44
	254.83
	2.82

	1紫金铜业
	7#
	279.44
	284.62
	279.23
	286.77
	277.99
	291.10
	274.76
	281.99
	2.02

	2紫金矿业
	
	286.32
	281.39
	290.61
	295.71
	292.26
	292.04
	292.26
	290.71
	1.67

	3铜陵有色
	
	280.24
	294.05
	291.17
	271.58
	288.30
	294.17
	282.94
	286.06
	2.90

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	
	279.4
	285.7
	281.3
	286.4
	285.0
	286.5
	274.9
	282.7
	1.56

	6广东工业分析
	
	278.33
	290.94
	279.64
	286.68
	286.18
	270.22
	288.62
	282.94
	2.37

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	
	250.25
	269.21
	260.68
	261.12
	262.17
	258.61
	250.37
	258.92
	2.60

	9白银有色
	
	285.98
	287.34
	282.83
	280.25
	284.98
	283.88
	280.41
	283.67
	0.95

	10长春黄金研究院
	
	288.33
	286.65
	285.39
	285.47
	289.12
	278.12
	281.82
	284.99
	3.84


3.10重复性和再现性

3.10.1 Rh离群值检验

表23 各实验室Rh精密度数据平均值统计

	单位
	1#（g/t）
	2#（g/t）
	3#（g/t）
	4#（g/t）
	5#（g/t）
	6#（g/t）
	7#（g/t）

	1紫金铜业
	85.21
	128.71
	192.81
	214.14
	285.81
	423.67
	501.01

	2紫金矿业
	85.43
	126.55
	192.74
	205.23
	286.95
	428.59
	504.49

	3铜陵有色
	84.77
	123.00
	187.39
	207.49
	288.28
	428.19
	500.07

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	84.76
	120.6
	169.0
	191.4
	263.0
	393.0
	463.1

	6广东工业分析
	83.71
	121.38
	191.76
	204.25
	292.93
	416.11
	494.33

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	75.32
	147.03
	180.22
	194.43
	274.40
	405.85
	486.91

	9白银有色
	85.77
	128.23
	191.60
	216.29
	287.01
	420.81
	496.47

	10长春黄金研究院
	83.41
	130.48
	192.28
	209.47
	281.95
	418.83
	507.70

	总体平均值（g/t）
	83.32
	128.23
	189.34
	206.10
	283.94
	415.18
	488.66


3.10.2 Ir离群值检验

表24 各实验室Ir精密度数据平均值统计

	单位
	1#（g/t）
	2#（g/t）
	3#（g/t）
	4#（g/t）
	5#（g/t）
	6#（g/t）
	7#（g/t）

	1紫金铜业
	10.13
	50.35
	86.80
	139.93
	192.64
	253.78
	281.99

	2紫金矿业
	10.31
	48.77
	87.57
	141.15
	190.47
	251.25
	290.71

	3铜陵有色
	10.06
	50.34
	84.66
	134.16
	195.28
	251.15
	286.06

	4北矿
	
	
	
	
	
	
	

	5中金岭南
	10.85
	53.93
	87.52
	142.3
	192.7
	249.1
	282.7

	6广东工业分析
	11.25
	50.22
	88.52
	139.61
	193.33
	252.66
	282.94

	7金川集团
	
	
	
	
	
	
	

	8北方铜业
	9.09
	48.85
	79.75
	130.03
	174.47
	238.76
	258.92

	9白银有色
	10.10
	51.12
	87.03
	139.81
	191.79
	258.63
	283.67

	10长春黄金研究院
	10.60
	51.58
	86.24
	141.15
	195.03
	254.83
	284.99

	总体平均值（g/t）
	10.20 
	50.00 
	85.60 
	137.61 
	188.75 
	246.30 
	278.12 


四、标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

五、标准预期达到的社会效益等情况

5.1 标准编写的目的和意义

铱铑作为铂钯同族稀贵金属随着其用途的扩展、用量的增大，当前已属国际非常瞩目的金属，被誉为“现代工业的维他命”。目前铱铑都是靠开采铂矿资源中提取，而矿产资源是不可再生资源，随着社会的发展对矿产资源不断的需要，对矿产资源的不断开发，矿产资源日益枯竭，加之矿产资源开发过程中对环境造成的危害，不利于社会经济效益和环境效益协调发展，有悖于可持续发展。因此，需要最大限度地提高矿产资源的利用率和铱铑等贵金属循环使用率。由于贵金属的化学稳定性很高，为它们的再生回收利用提供了条件，加之其本身稀贵，再生回收有利可图。

所以我们秉着充分保护、合理开发和综合利用资源入手，充分利用铜冶炼厂电解提铜后生产的大量铜阳极泥，其富集大量的贵金属，其中常见的金、银、铜、铂、钯都有对应的行业标准方法《YS∕T 745.2-2016 铜阳极泥化学分析方法 第2部分：金量和银量的测定 火试金重量法》、《YS∕T 745.3-2010 铜阳极泥化学分析方法 第3部分：铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法》等，但铜阳极泥中富集的稀贵铱、铑金属含量没有对应的检测方法，因此无法明确铱、铑金属迁移行为，难以实现铱、铑金属定向富集和高效提取，从而导致了人们忽略了从铜阳极泥和其后续冶炼过程中间产物和废渣中综合回收铱、铑稀贵金属。

因此，亟需建立测定铜阳极泥中铱、铑量的行业标准方法，为有效的避免应生产铱铑稀贵金属而开采铂矿资源，避免铜阳极泥中富集的铱、铑稀贵金属的浪费，同时为铜冶炼行业中铜阳极泥中提纯铱、铑稀贵金属指导生产。在充分调研的基础上，本标准拟先采用锍镍试金富集后利用电感耦合等离子质谱法测定铜阳极泥中的铑和铱量。样品采用锍镍试金富集效果好，处理过程简单，电感耦合等离子体质谱法灵敏度和准确度高，检测效率高，可以为铜阳极泥中铱、铑稀贵金属管控提供数据支撑，适合在行业内推广应用。

5.2 标准预期的作用和效益

本文件充分考虑了目前国内铜阳极泥生产、研发、应用和检测的实际技术水平。本文件颁布执行后，将在国内形成对铜阳极泥中铱、铑统一的分析测试标准，对于增加各机构检测数据之间的可靠性和可比性，助力我国铜阳极泥产业的发展发挥着十分重要的作用。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

本文件为我国首次制定。经查询，本文件与国外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细、在编制过程中吸纳了国内相关先进技术，能够与现行产品标准YS∕T 991-2014《铜阳极泥》配套使用，整体达到国内先进水平。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议向铜阳极泥研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项
无。

《铜阳极泥化学分析方法第10部分：铱和铑含量的测定镍锍试金富集-电感耦合等离子体质谱法》编制组                                                        2021年5月20日
_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

