国家标准《硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换

红外光谱法》编制说明（送审稿）

一、工作简况

1、项目背景和立项意义

硅单晶是IC集成电路、半导体功率器件及太阳能光伏发电的基础材料，硅单晶的重要电学参数导电类型和电阻率取决于硅单晶中III、V族杂质的含量（受主杂质含量、施主杂质含量）。当晶体中的多数载流子为空穴时（晶体中III族元素多于V族元素），主要依靠空穴来导电，导电类型为P型，反之则为型N。硅单晶的电阻率则与补偿后的载流子浓度有直接关系。硅单晶是由高纯度的多晶硅经区熔或直拉的方式者拉制而成，因此多晶硅中III、V族杂质的含量是影响硅单晶产品质量的重要技术指标。目前多晶硅中III、V族杂质含量的测定一般是先通过气氛区熔工艺将多晶硅拉制成单晶，再采用低温傅立叶变换红外光谱法来进行测定。随着技术的不断进步，半导体及太阳能光伏对多晶硅的质量要求越来越高，为确保硅晶体中的III、V族杂质含量的测量准确性，原有标准GB/T 24581-2009已经不能充分适应目前半导体及太阳能光伏产业的需要，有必要对原标准进行修订。

本标准修订结合标准的实际使用情况对原标准的技术内容进行适当修改，同时增加多个实验室的测量精密度，提高了标准的实用性、可操作性及先进性，使GB/T 24581更为完善，从而更好地满足半导体及太阳能光伏产业发展的需要。

2、任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2020年推荐性国家标准计划(修订)的通知》（国标委发[2020] 6号）的要求，由乐山市产品质量监督检验所负责修订《硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法》，计划编号为20200800-T-469，要求任务完成时间为2021年。

3、主要工作过程

任务下达后，为顺利完成该项工作，2020年4月乐山市产品质量监督检验所成立了专门的标准编制组，明确了工作指导思想，制定了工作原则、任务分工和试验计划。

标准编制组通过收集、整理国内外相关技术资料，为标准修订提供技术参考和支撑。同时，组织专业技术人员进行测试方法的试验。在调研和试验工作的基础上，编制组拟定了该标准所涉及的适用范围、主要修订内容，于2020年5月完成本标准征求意见稿的编写工作。

标准征求意见稿于2020年5月发给14家相关单位征求意见，先后共收到回函3个，意见建议10条。标准编制组对意见回函进行了认真讨论研究，于2020年9月完成讨论稿的编写工作。

2020年10月，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会组织，在江苏省昆山市召开《硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法》第一次标准工作会议（讨论会），共有青海芯测科技有限公司、亚洲硅业（青海）有限公司、新特能源股份有限公司、有研半导体材料有限公司、中国计量科学研究院、浙江省硅材料检验质量中心等28家单位的38名专家参加了会议，与会专家对标准的讨论稿认真地进行了逐字逐句的讨论，对本标准的技术要点内容和文本质量进行了充分的讨论，会议对本标准的范围、规范性引用文件、术语和定义、方法原理、干扰因素、试剂和材料、仪器设备、试验步骤等提出了相应修改意见。根据昆山会议的要求，编制组对讨论稿进行了修改和补充、完善，于2021年1月完成了征求意见稿及编制说明。

标准征求意见稿于2021年1月发给21家相关单位征求意见，征求意见的单位包括主要的生产、使用、科研、检验等，征求意见单位广泛且具有代表性。标准编制组对意见回函进行了认真讨论研究，并在此基础上对标准征求意见稿进行修改形成了预审稿。

2021年4月，在江苏省南京市召开的《硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法》第二次标准工作会议（预审会）上，标准编制人员将标准征求意见、标准文稿修改变动及验证实验进展情况向与会专家进行了汇报，与会专家对标准的适用范围、仪器设备以及在验证实验中发现的问题等提出了相应意见和建议。

按照南京会议要求在10家实验室对5个厚度约2mm, III、V族杂质含量大于0.0110-9a的样品进行验证实验基础上，增加了在5家具备能安放约5mm～20mm厚度样品的专用样品架，且低温傅立叶变换红外光谱仪检测器采用恒定低温检测器（低于15K，波动小于1K）的实验室间对5个厚度约10mm,III、V族杂质含量接近或小于0.0110-9a的低含量样品验证实验。根据验证实验结果及与会专家的修改意见，编制组对预审稿进行了修改和补充、完善，于2021年6月完成了送审稿及编制说明。

4、项目承担单位概况

乐山市产品质量监督检验所是四川省乐山市质量技术监督局直属质检技术机构，是依据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国产品质量法》设置的法定检验机构，于1989年按照《计量法》规定首次通过计量认证和实验室审查认可。该所现有实验室面积约23000平方米，拥有价值超过8000万元的检验检测设备600多台套，能开展1000多项产品、3340个技术参数的检测。

乐山市产品质量监督检验所所属四川省硅产品质量监督检验中心现有工作人员10名，其中高级工程师4名，工程师2名，助理工程师3名；其中有多人长期从事半导体材料分析，具有丰富的半导体材料分析检测经验。中心有等离子质谱仪、等离子发射光谱仪、常温及低温傅立叶变换红外光谱仪等35台套大中型设备；所有测量设备定期维护和溯源检定，其能力符合开展半导体材料检验的资源配置的要求。乐山市产品质量监督检验所具备标准起草工作的实验条件和能力，在标准修订过程中牵头组织了试验复验工作，为标准技术内容的确定奠定了技术基础。

本文件的主要起草单位为乐山市产品质量监督检验所、青海芯测科技有限公司、亚洲硅业（青海）有限公司、新特能源股份有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、洛阳中硅高科技有限公司、……（最终根据工作情况确定），其中乐山市产品质量监督检验所为牵头单位，负责标准起草和试验复验工作，有色技经院对标准各环节的稿件进行了审查修改，确保标准符合GB/T 1.1的要求，乐山市产品质量监督检验所、……（最终根据工作情况确定）参与了复验工作或者在标准研制过程中积极反馈意见，为标准文本的完善做出了贡献。

本文件主要起草人梁洪、赵晓斌、万涛牵头起草标准、验证实验，杨素心负责标准结构、标准编写质量的把关，薛心禄、田润朝、邱艳梅、楚东旭、周延江、李朋飞、王彬、赵培芝、魏强（最终根据工作情况确定）参与了标准复验或是完善标准文本质量。

二、标准编制原则及确定标准主要内容的依据

1、编制原则

1) 本标准编制主要依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的原则进行起草。

2) 根据半导体及太阳能光伏材料生产的实际检测需求为主要依据对标准进行修订。标准规定的检测方法在同一实验室检测结果具有长期稳定性，不同实验室之间的检测结果具有一致性。标准能积极有效地规范硅单晶中III、V族杂质含量的分析方法，也能满足不同行业以及国内外进出口贸易市场对III、V族杂质含量的分析的需求。

2、标准主要内容的确定依据

本标准根据国内硅单晶中III、V族杂质含量的实际测试情况，结合我国半导体及太阳能光伏产业的发展现状对原标准的技术内容进行修订，进一步完善硅单晶中III、V族杂质含量测定的测试方法。本标准修订了范围、规范性引用文件、术语和定义、方法原理、干扰因素、仪器设备、试验步骤等章节的部分内容，以下是此次修订过程中主要技术内容变动的说明。

1）根据国家标准化管理委员会下达的项目名称将标准名称修订为《硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法》；

2）依据国家标准编制原则，删除第 1 章“目的”，将第 3 章“局限性”修改为第 5 章“干扰因素”，章条号顺延，删除第 16 章“偏差”，删除第 17 章“关键词”；在规范性引用文件中用相应的国家标准代替国外标准。

3）根据相关单位的意见、建议并通过验证实验确认，将硅单晶中的III、V族杂质的测定范围修改为（以原子数计）为2.1×1010cm-3～4.1×1014cm-3，以适应目前电子级多晶硅和太阳能级多晶硅的检测需要。

3）根据实际测试情况及相关单位的意见、建议，在第 5 章“干扰因素”中增加以下几条：

a) 增加5.6条“测量（以原子数计）5.0×1011cm-3以下的杂质含量时，建议采用5mm～20mm厚度的样品及恒定低温检测器（低于15K，波动小于1K）进行检测，以消除干扰，提高测量的准确性”。

b) 增加5.7条“磷（P）含量较高时，其P（316cm-1）的吸收谱带会出现削峰的现象，此时不能用该吸收谱带来计算磷（P）元素的含量，可采用磷（P）的次强吸收谱带P（275cm-1）来计算磷（P）元素的含量”；在表1中增加磷的次强吸收谱带P（275cm-1）的峰位置、基线和积分范围及校准因子，P（275cm-1）的校准因子由P（316cm-1）的测量值来计算。

c)	增加5.8条“对于掺杂单晶，其掺杂元素较高的吸收峰会干扰其它元素的测量，因此本方法不能作为测定掺杂单晶中III、V族杂质元素的仲裁方法”。

d)	增加5.11条“本方法虽然是多晶硅的重要质量评价方法，但由于多晶的晶界严重影响样品的红外吸收，因此，本方法应严格依据GB/T 29057将多晶转变成单晶后才可应用”。

4)	将7.4、7.4.1、7.4.2条合并为“傅立叶变换红外光谱仪，至少具有1cm-1的分辨率，具有优于270cm-1至1250cm-1范围的光学部件和检测器，具有足够灵敏度的检测器，在要求的光谱范围提供合适的信噪比”。

5) 增加第6章“试剂和材料”。

6)	将第7章“设备和材料”改为第7章“仪器设备”。

7)	将第8.3条改为“8.3 测量III、V族杂质含量，按以下厚度准备样品：a)电阻率大于2000Ω•cm的高纯度样品应具有3mm～5mm厚度，以达到较低的检测限。b)5mm～20mm厚度的样品可测量（以原子数计）5.0×1011cm-3以下的杂质含量。c)电阻率小于10Ω•cm的非重掺样品厚度宜采用1mm～2mm，以获得更大的红外光透射率。”。

8) 将第10章的章条号改为第9章，章条号顺延。

9) 将11.5条改为“10.5 对空的光孔采集至少200次扫描图谱，作为背景光谱”。

10) 将11.8条改为“10.8 对样品采集至少200次扫描图谱”。

11) 将第14章“报告”改为第13章“试验报告”，章条号顺延。

12）依据实验室间比对实验数据确定了本测试方法的精密度。

三、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准是对GB/T 24581-2009《低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的标准方法》的修订和补充，仅修订测试技术内容和格式，与现行的法律、法规及国家标准、国家军用标准、行业标准没有冲突，不涉及知识产权纠纷。

四、重大分歧意见的处理经过和依据。

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和试验工作，标准在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

五、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准是目前主流的硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测试方法，建议将本标准作为推荐性国家标准发布实施。

六、代替或废止现行有关标准的建议

本标准颁布后，将代替GB/T 24581-2009《低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的标准方法》，GB/T 24581-2009标准可废止。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准的实施与现有的其他标准没有冲突之处。本标准的制定和推广，能积极有效地规范硅单晶中III、V族杂质含量的分析方法，有利于规范行业的发展，从而更好地满足半导体及太阳能光伏产业发展的需要。标准发布后建议组织标准宣贯推广会，促进标准的实施。

标准编制组

2021年6月3日