ICS 77

H 00

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 442—20XX

代替 YS/T 442—2001

有色金属工业测量设备

A、B、C分类管理规范

Standard for Classified Management of Measuring Equipment

A, B and C in Non-ferrous Industry

（讨论稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替《有色金属工业测量设备A、B、C分类管理规范》YS/T 442-2001。本标准与YS/T 442-2001相比，主要变化如下：

——新增规范性引用文件和术语、定义；

——新增能源测量设备的分类和管理的内容；

——增加了计量确认以及计量确认标识的内容；

——删减原标准3.2.3,3.2.4,3.2.5的内容；

——增加关键测量设备或贵重测量设备采购前计量评审的内容。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位： 白银有色集团股份有限公司

本标准参加起草单位：江西铜业股份有限公司、云南铜业（集团）有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、金川集团股份有限公司

本标准主要起草人： 谢睿、许建

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 442-2001。

有色金属工业测量设备A、B、C分类管理规范

- 适用范围

本规范适用于有色金属企业测量设备的分类管理,同时也可以作为其他行业测量设备管理的参考。

- 主要内容

本规范包括测量设备的分类管理范围、测量设备分类管理办法及有色金属企业计量器具分级管理目录。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 17167    用能单位能源计量器具配备和管理通则

ISO10012/GB/T19022  测量管理体系-测量过程和测量设备管理

JJF 1001   通用计量术语及定义

JJF 1139   测量设备检定周期确定原则和方法

GB/T 20902  有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

4   术语、定义

4.1   校准calibration

在规定的条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与相对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。

4.2   检定 metrological  verification

查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。

4.2   测量设备  measuring  equipment

为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合。

4.3   测量标准 measurement standard，etalon【VIM5.1】

具有确定的量值和相关联的测量不确定度，实现给定量定义的参照对象。

4.4   工作测量标准 working measurement standard【VIM5.7】

简称工作标准（working standard）

用于日常校准或检定测量仪器或测量系统的测量标准。

4.5  部门和企事业最高计量标准 the highest standard of measurement

在该部门和该企事业单位内，该类计量标准中最高等级的计量标准。

4.6   计量确认 metrological confirmation

为确保测量设备处于满足预期使用要求的状态所需要的一组操作。

注：

a. 计量确认通常包括：校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。

b. 只有测量设备己被证实适合于预期使用并形成文件，计量确认才算完成。

c. 预期使用要求包括：测量范围、分辨力、最大允许误差等。

d. 计量要求通常与产品要求不同，并不在产品要求中规定。

5  测量设备分类管理范围

测量设备应按照使用的位置、用途、法制要求和重要程度实施分类管理。测量设备可以按不同的管理要求分为A、B、C三类。

5.1  A类测量设备

5.1.1凡列入《实施强制管理的计量器具目录》中监管方式为强制检定的测量设备。

5.1.1.1企业用于量值溯源的测量标准（部门和企事业最高计量标准、工作测量标准、标准物质）及其配套的测量设备。

5.1.1.2经省及以上市场监督管理局认证、授权的向社会提供检验、实验数据的测量设备。

5.1.2用于金属物料质量验收（计量与检验）各环节使用的测量设备。

5.1.3 用于产品质量检验和生产过程控制中关键参数检测、控制的测量设备。

5.1.4用于进出用能单位能源计量使用的能源测量设备。

5.1.5用于关键生产工艺过程中自动化、数字化、智能化系统（例：EMS、DCS系统等）软件，以周期开展软件测试的方式进行A类管理。

5.2 B类测量设备

B类设备是指：在法制要求、准确度等级和使用的重要程度方面低于A类测量设备，但其出具的测量数据对生产、经营、服务存在相当影响，需要对其进行周期检定或校准的测量设备。

5.2.1用于安全防护、环境监测、医疗卫生（职业健康）方面，有测量数据要求，但未列入强检工作测量设备目录内的测量设备。

5.2.2用于企业内部物料管理、工序产品质量检验和生产过程控制中有测量数据要求，但非关键参数检测、控制的测量设备。

5.2.3用于企业内部经济核算、物资、原材料等计量的测量设备。

5.2.4用于进出主要次级用能单位和主要用能设备的能源测量设备。

5.2.5固定安装在生产线或装置上，测量数据要求较高，但平时不允许拆装、实际校准周期必须和设备检修同步的测量设备。

5.2.6对测量数据有一定要求，但设备计量性能稳定，量值示值不易改变且使用不频繁的测量设备。

5.2.7用于企业内部普通加工、设备维修、设备点巡检或其他有一定测量数据要求的测量设备。

5.3 C类测量设备

C类设备是指：对准确度等级要求较低或仅做现场指示类的，无须实行周期检定，采取简约管理的测量设备。

5.3.1工具类（如电工试电笔、万用表等）测量设备 。

5.3.2生产过程中非关键过程，对测量数据无严格要求或仅要求功能正常即可的指示类无控制要求的测量设备。

5.3.3 对测量数据准确度要求不高，性能稳定，可靠性高，使用频次低，量值不易改变的测量设备。

5.3.4.使用环境恶劣、寿命短、低值易耗（例如金属液体温度测定使用的一次性热电偶等）的无严格准确度要求的以及自制专用的测量设备。

5.3.5成套设备配套的不能拆卸的指示仪表 ，盘装仪表等测量设备 。

5.3.6用于企业内部职工生活能源、福利方面物资分配的测量设备。

5.3.7国家计量行政部门明令允许一次性使用或实行有效期管理的测量设备 。

6 测量设备分类管理办法

6.1 Ａ类测量设备的管理

6.1.1 Ａ类管理的测量设备，其溯源间隔不宜超出《国家计量检定规程》规定的最长检定/校准周期。同时企业应根据国家有关规定和生产管理的实际，制定周期检定/校准计划，建立Ａ类测量设备台帐和履历记录，并形成文件化的程序。

6.1.2凡列为强制检定的测量设备，应严格按政府计量行政部门颁布的《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》执行，企业的最高计量标准应获得计量标准考核证书且在有效期内。

6.1.3对使用频繁、量值易变，而准确度要求又高的测量设备，为确保测量设备的可靠性，可参考JJF1139《测量设备检定周期确定原则和方法》来缩短溯源周期。

6.1.4对在连续运转装置上，运转期间不能拆卸的Ａ类测量设备，可按设备检修的自然周期同步安排随修性周期检定/校准。但应根据有关国家技术资料和可靠性数据资料，加强设备巡检以及日常维护，严格监督管理。

6.1.5测量设备的检定/校准，须执行国家规定的检定/校准规程。暂无检定规程的测量设备，企业应依照国家相关规定自行制定自校规范或比对方法，经企业计量管理部门备案并形成文件化的程序。

6.1.6 对于智能化数字化工艺过程涉及的提供重要数据并无法拆卸或者不具备校准条件的测量设备，每日进行数据记录，定期完成数据分析，从而反映该类设备的有效运行。

6.1.7用于关键生产工艺过程中自动化、数字化、智能化系统（例：EMS、DCS系统等）软件，定期进行软件测试，保留测试报告。

6.1.8须封存或报废的A类测量设备，应进行相关审批程序，并粘贴相应标识。

6.1.9凡使用强制检定测量设备的部门，应设专职或兼职人员进行管理，以保证严格按规程实施周期检定，并监督检查使用情况。

6.1.10为确保测量设备按期受检，以及修理期间的检测活动的正常进行，对Ａ类管理测量设备的配备数量，可按实际情况增加其配备系数。

6.2  B类测量设备的管理

6.2.1  B类管理的测量设备应根据国家有关规定和生产管理的实际，制定周期检定/校准计划，建立B类测量设备台帐和履历记录，并形成文件化的程序。

6.2.2  B类测量设备宜按国家计量检定规程确定的检定周期进行，在确保能满足计量要求的前提下，可根据测量设备的性能、使用的频次和所处的环境条件以及历年计量确认情况等。参考JJF1139《测量设备检定周期确定原则和方法》来确定测量设备溯源周期。

6.2.3对准确度要求较高，但性能稳定，使用不频繁的测量设备检定周期可适当延长。所延长的时间应以保证测量设备可靠性为原则。对使用频次高和需确保使用精度的测量设备，应酌情缩短检定周期。

6.2.4 对于连续运转的设备上拆装不便的Ｂ类测量设备，其溯源周期与管理办法参考6.1.4条办法。

6.2.5没有国家计量检定/校准规程或国内尚无能力进行检定/校准的测量设备，参考6.1.5条办法 。

6.2.6须封存或报废的B类测量设备，参考6.1.8条办法。

6.3  Ｃ类测量设备的管理

6.3.1 对Ｃ类测量设备可不安排溯源周期，只做首次计量确认或维修、调试后计量确认，根据其类别和使用情况，有的也视实际情况进行有效期管理。

6.3.2 对于一般部位，一般参数，准确度又无严格要求的工具类测量设备，可进行修后计量确认。

6.3.3 对各种分析检验中配制的标准溶液可实行有效期管理。

6.3.4 C类测量设备在使用中发生损坏必须进行更换或修复。修复后的测量设备应进行计量确认合格后方可继续使用。

6.3.5 用于生活福利方面的测量设备严禁流入生产和其他领域使用。

6.3.6对列入C级管理范围的其它测量设备，可根据其类别和使用情况，实行监督性管理。

6.3.7 对Ｃ类测量设备的管理要加强日常维护保养、功能检查。应建立巡检制度，发现使用不当应及时纠正，发现损坏及时更换 ，严禁使用不受控的测量设备。

6.4 附则

6.4.1各类管理的测量设备经检定/校准后应进行验证，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求，即实施计量确认。并根据计量确认的结果标贴相应的计量确认状态标识。计量确认状态标识可分合格、限用、禁用、封存和报废五类。

6.4.2 对于已确认用于某个特定的测量过程或某些测量过程的测量设备，可按其实际使用需要和检定规程要求，适当减少检定项目或只做部分检定/校准并验证，且应清楚地标识或受控，以防止未授权使用。

6.4.3  关键测量设备或贵重测量设备，采购前应根据计量要求进行测量设备选配的计量评审，且应逐台件的对测量设备的计量特性进行验收。

6.4.4各企业应根据本办法编制测量设备分级管理目录，目录中应注明测量设备类别、名称、适用范围和检定周期。

6.4.5  A B级计量器具必须有相应的检定合格证和检定原始记录。C级应有检定原始记录，或有相应的产品合格证。

6.4.6 重点用能单位的能源测量设备配备应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）的要求。

7 有色金属工业企业计量器具分级管理目录（参考）

有色金属企业计量器具分级管理目录（参考）

(一)A级计量器具管理目录

| 序号 | 类别 | 名 称 | 适 用 范 围 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强检 | 企业最高计量标准、工作用计量标准以及统一量值的标准物质。 | 用于企业内部量值传递。 | 按国家规定 |  |
| 2 |  | 经省及以上市场监督管理局认证、授权的向社会提供检验、实验数据的测量设备。 | SANAS认证机构、中国计量认证CMA第三方检测机构等。 | 按国家规定 |  |
| 3 |  | 列入国家强制检定目录的属强制检定测量设备。 | 用于企业贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的测量设备。 | 按国家规定 |  |
| 4 |  | 进厂金属物料计量及质量验收过程使用的设备。 | 汽车衡、轨道衡等计量设备；恒温干燥箱、电子天平、砝码以及品位测定使用的化验设备等。 | 按国家有关规定以及企业内部规定 |  |
| 5 |  | 产品质量检验和生产过程控制中关键参数检测、控制的测量设备。 | 电子台秤、砝码、含量分析用化验设备、关键过程控制中使用的压力表、真空表、温控表等。 | 按国家有关规定以及企业内部规定 |  |
| 6 |  | 能源（包括一次能源、二次能源）和载能工质在其分配、加工、转换、储运和消耗的全过程中使用的能源测量设备。 | 用于结算用的电能表、电三表、水表、流量计等。 | 按国家有关规定以及企业内部规定 |  |
| 7 |  | 关键生产工艺过程中自动化、数字化、智能化系统（例：EMS、DCS系统等）软件 | 自动化控制软件 | 测量管理体系以及企业内部规定 |  |
| ….. |  | ……. | ……. | ……… |  |

(二)B级计量器具管理目录

| 序号 | 类别 | 型号 | 名 称 | 适 用 范 围 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 未列入国家强检目录但是在安全防护、环境监测、医疗卫生（职业健康）方面，有测量数据要求的测量设备 |  | 企业内部规定 |  |
| 2 | 长度 |  | 千分尺、游标卡尺、百分表、水平仪、角量度器 | 用于机械制造测绘、机修及精密加工 | 企业内部规定 |  |
| 3 | 温度 |  | 工业热电偶、工业热电阻、温控仪 | 工艺过程控制 | 建议检修期进行检定或校准 |  |
| 4 |  |  | 变速器、控制器、调节器、液面计、料位计、 | 工艺过程控制 | 企业内部规定 |  |
| 5 | 压力 |  | 压力表、真空表、压力变送器 | 工艺过程控制 | 企业内部规定 |  |
| 6 | 质量 |  | 工作用电子天平、架盘天平、砝码、 | 产品质量检验 | 企业内部规定 |  |
| 7 | 测试类 |  | 水分测定仪、质量实验机 | 产品质量检验 | 企业内部规定 |  |
| 8 | 温度 |  | 恒温干燥箱、玻璃水银温度计、 | 产品质量检验 | 企业内部规定 |  |
| 9 | 理化 |  | 酸度计、电导率仪、 光电比色计、分光光度计、PH计、二氧化硫分析仪、 硅酸根分析仪、 散射光浊度计、 | 产品质量检验 | 企业内部规定 |  |
| 10 | 质量 |  | 台秤、地秤、皮带秤、吊钩秤、打包秤、失重秤 | 用于内部经济核算 | 企业内部规定 |  |
| 11 | 电学 |  | 三相电能表 、单相电能表、功率因数表、智能数字表 | 用于内部经济核算 | 企业内部规定 |  |
| 12 | 流量 |  | 工业用水表、液体流量计、气体流量计、瓦斯表 | 用于内部经济核算 | 企业内部规定 |  |
| ….. |  |  | ……. | ……. | ……… |  |

(三)C级计量器具管理目录

| 序号 | 类别 | 型号 | 名 称 | 适 用 范 围 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具类 |  | 万用表、秒表、钢卷尺 | 工具类 | 企业内部规定 |  |
| 2 | 电学 |  | 交直流电压表、交直流电流表、综合保护装置 | 一般测量用 | 企业内部规定 |  |
| 3 | 温度 |  | 工业热电偶、工业热电阻、温控仪、温度变送器、红外测温仪、干湿温度计、 | 一般测量用 | 企业内部规定 |  |
| 4 | 玻璃器皿 |  | 量筒、量杯、滴定管、移液管、容量瓶、 | 一般测量用 | 企业内部规定 |  |
| 5 | 压力 |  | 压力表、真空表、大气压力计、压力变送器 | 监视类 | 企业内部规定 |  |
| 6 | 热学 |  | 工业热电阻、电热偶 | 一次性测温使用 | 产品合格有效期 |  |
| 7 | 流量 |  | 水表 | 一般测量用 | 企业内部规定 |  |