有色金属行业标准

镍锰酸锂化学分析方法

第3部分：锂含量的测定

火焰原子吸收光谱法

编

制

说

明

（送审稿）

广东邦普循环科技有限公司

2021年6月

一、工作简况

1.1 任务来源与计划下达

1.1.1任务下达

根据工业和信息化部办公厅关于印发“2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知”（工信厅科函〔2019〕126号）的文件精神，行业标准《镍锰酸锂化学分析方法 第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口，项目计划编号：2019-0435T-YS，由广东邦普循环科技有限公司牵头起草，该标准计划完成年限2021年。

1.1.2项目编制组单位变化情况

根据标准编制工作任务量，重新调整了编制组构成，具体为：广东邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、江西省锂电产品质量监督检验中心、湖南长远锂科股份有限公司、长沙矿冶研究院有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、金川集团股份有限公司、清远佳致新材料研究有限公司、南通金通储能动力新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广州分析测试中心、青岛国合通用测试评价认证公司、赣州源滙通锂业股份有限公司、深圳清华大学研究院、天齐锂业股份有限公司、贵州省分析测试研究院、紫金矿冶测试评价有限公司、北矿检测技术有限公司等单位。

1.2主要参加单位和工作成员及其所作的工作

1.2.1 起草单位简介

邦普循环，创立于2005年，公司现有6大生产基地。广东邦普循环科技有限公司作为邦普循环总部，位于广东佛山三水工业园区，总注册资本13274.06892万元人民币。具有多个国家级和省级科研平台，如国家和省级的企业技术中心、广东省院士工作站和工程技术研究开发中心、国家地方联合工程研究中心（广东）、省级企业技术中心等，还有2个国家标准研制平台。

通过几年的快速发展，邦普已形成“电池循环、载体循环和循环服务”三大产业板块，专业从事数码电池（手机和笔记本电脑等数码电子产品用充电电池）和动力电池（电动汽车用动力电池）回收处理、梯度储能利用；传统报废汽车回收拆解、关键零部件再制造；以及高端电池材料和汽车功能瓶颈材料的工业生产、商业化循环服务解决方案的提供。

2019年，邦普销售锂离子电池正极材料2.32万吨、前驱体5.4万吨。邦普具有年处理废旧电池总量超过150 000吨、年生产镍钴锰氢氧化物100 000吨的产能。总收率超过98.58%，回收处理规模和资源循环产能已跃居亚洲首位。邦普通过独创的逆向产品定位设计技术，在全球废旧电池回收领域率先破解废料还原的行业性难题，并成功开发和掌握了废料与原料对接的定向循环核心技术，一举成为回收行业为数不多的新材料企业。

邦普是国内同时拥有电池回收和汽车回收双料资质的资源综合利用企业。邦普围绕电池和汽车回收产业，邦普作为广东省创新型试点企业和战略性新兴产业骨干培育企业，已全面投入电动汽车全产业链循环服务解决方案的研究，以静脉回收推动动脉制造产业升级，为国家循环经济和低碳经济多做贡献。

1.2.2主要参加单位情况

标准主编单位广东邦普循环科技有限公司在标准预研过程中，积极主动收集国内外的锂离子电池正极材料及其他含锂物料中锂的测定方法，分析对比，结合检测中心的测试方法，选择火焰原子吸收光谱法测定镍锰酸锂中锂含量予以立项申报。标准立项后，积极召集行业内相关单位参与标准的制定工作。标准编制过程中，从公司技术中心及其他供样单位收集样品，从检测中心召集经验丰富的分析测试工程师、取制样技术员，对本标准进行充分的试验论证。编制标准文本、试验报告及标准编制说明，对收集的意见进行汇总处理。

一验单位广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、江西省锂电产品质量监督检验中心等负责对试验报告中的条件试验及精密度试验进行验证，提供一验报告。

二验单位深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、清远佳致新材料研究有限公司、广州分析测试中心、金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、青岛国合通用测试评价认证公司、赣州源滙通锂业股份有限公司、深圳清华大学研究院、贵州省分析测试研究院、紫金矿冶测试评价有限公司、宁德邦普循环科技有限公司等负责对试验报告中的精密度试验进行验证工作，提供二验报告。

牵头起草单位广东邦普循环科技有限公司作为邦普循环总部，具有多个国家级和省级科研平台，如国家和省级的企业技术中心、广东省院士工作站和工程技术研究开发中心、国家地方联合工程研究中心（广东）、省级企业技术中心等，还有2个国家标准研制平台。邦普已形成“电池循环、载体循环和循环服务”三大产业板块，专业从事数码电池和动力电池回收处理、梯度储能利用；传统报废汽车回收拆解、关键零部件再制造；以及为高端电池材料和汽车功能瓶颈材料的工业生产、商业化循环服务解决方案的提供。

2019年，邦普销售锂离子电池正极材料2.32万吨、前驱体5.4万吨。邦普具有年处理废旧电池总量超过150 000吨、年生产镍钴锰氢氧化物100 000吨的产能，回收处理规模和资源循环产能已跃居亚洲首位。邦普年回收拆解报废汽车设计总量为20000辆、回收和再生产钢炉精料18000吨、有色金属900吨、非金属及其他材料5000吨。

1.2.3主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及其工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 李长东、余海军、张学梅、季师青 | 负责开展试验论证，标准文本、标准编制说明的撰写，意见汇总处理，参加标准讨论和审定会议 |
| XXX | 负责对试验报告进行验证，对标准技术进行审核，参加标准工作会议等 |

1.3 主要工作过程

1、立项阶段

2018年9月，广东邦普循环科技有限公司向全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分会（SAC/TC243/SC1）提交行业标准《镍锰酸锂化学分析方法 第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》项目建议书。

2018年10月31日在合肥市召开的全有有色金属标准化技术委员会年会上通过专家论证。

2019年5月31日，工业和信息化部印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知（工信厅科函〔2019〕126号），行业标准《镍锰酸锂化学分析方法 第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》立项成功。

2、起草阶段

2019年10月28日，全国有色金属标准化技术委员会在山东泰安组织召开了有色标准工作会议，来自广东邦普循环科技有限公司、清远佳致新材料研究有限公司、北矿检测技术有限公司、青岛国合通用评价认证有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、赣州源滙通锂业股份有限公司、深圳清华大学研究院、贵州省分析测试研究院、江西省锂电产品质量监督检验中心、广州分析测试中心、紫金矿冶测试评价有限公司、金川集团股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、蜂巢能源科技有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、乳源东阳光磁性材料有限公司、格林美股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司等单位参加了会议，会议对《镍锰酸锂化学分析方法 第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》进行了任务落实。

2020年3月，广东邦普循环科技有限公司接受任务后，成立了标准编制工作组，主要由分析检测工作人员组成，根据产品的要求，结合火焰原子吸收光谱法测定锂的原理，形成了标准草案。

2020年4月至5月，广东邦普循环科技有限公司联合清远佳致新材料研究有限公司、江西省锂电产品质量监督检验中心、湖南长远锂科股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司等公司，收集镍锰酸锂样品用于试验。

2020年6月至10月，广东邦普循环科技有限公司根据标准草案，制备3个锂含量不同的梯度样品，并进行条件试验论证，得到科学合理的试验条件。11月，标准编制工作组撰写标准文本、试验报告及标准编制说明，形成讨论稿。

2020年11月24日~26日全国有色金属标准化技术委员会在江苏省徐州市组织召开了行业标准《镍锰酸锂化学分析方法》的讨论会。来自国标（北京）检验认证有限公司、广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、天齐锂业股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、北京当升材料科技股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司等单位的30余位专家对《镍锰酸锂化学分析方法 第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的标准讨论稿和编制说明进行了仔细、认真的讨论，并提出了修改意见和建议。

2020年12月下旬~2021年2月底，本编制组将修改后的标准讨论稿、试验报告连同统一样品寄给18家验证单位，开展验证试验。2021年4月共收到18家验证单位发来的验证报告和反馈意见，对精密度试验数据进行汇总、统计和分析，完善标准征求意见稿和编制说明，形成征求意见稿。

3、征求意见阶段

本编制组通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议讨论等形式对《镍锰酸锂化学分析方法 第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准征求意见稿进行意见征询，形成了标准预审稿。

2021年4月21日-22日，全国有色金属标准化技术委员会在贵州贵阳市召开了有色金属标准工作会议，来自广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、天齐锂业股份有限公司、格林美股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等20多家单位的45余名代表参加了工作会议，对《镍锰酸锂化学分析方法 第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》进行了预审。会议上对标准文本表述不当的地方进行了修改，对实验不足的地方提出了补充意见，讨论了测试方法的精密度试验数据。此次会议得到各参与单位的认可，一致认为经过修改后具备审定的条件。

提出意见如下：

1）各验证单位补充试验数据至11次；

2）章节号2中，将“仅该注日期对应的版本适用于本文件”中的“注”字删除；

3）平行试验部分改为“平行做两份试验，取其平均值”；

4）章节号8中，试验数据公式中的字母表示在试验步骤中体现；

5）章节号11中，删除“使用的方法（如标准中包括几个方法）”，将引导文字修改为“试验报告应包含以下几个方面的内容”；

6）附录A中，将“资料性附录”改为“资料性”；

7）删除章节号5.1；

8）章节号5.2中，明确30%是体积分数还是质量分数；

9）章节号6中，特征浓度修改为0.10 μg/mL；

10）章节号9中，公式中字母与字母之间增加点，V3后面改为句号；

11）建议重复性限和再现性限合为一个。

2021年5月~6月，本编制组根据预审会议中的建议对标准文本、实验方法等进行完善，形成送审稿。

4、审查阶段

二、 标准编制原则

1、完全按照GB/T 1.1—2020的要求编写。

2、试验方法选择遵循测定结果准确度高、精密度高的原则，同时考虑检测成本、便捷等问题。确保标准的制定符合科学性、先进性，提高标准的适用性和可操作性。

3、满足国内锂离子电池正极材料的研究、生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

三、确定标准主要内容的依据

3.1 测定范围的确定

本标准测定的试样为镍锰酸锂，根据镍锰酸锂产品标准GB/T 37202—2018中镍的含量规定为3.6%～4.0%。一般测定范围需包含合格产品的范围，因此标准推荐检测范围为3.00%～5.00%。

3.2 方法的确定

目前常用的锂的测定方法有火焰光度法、火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子发射光谱法。

火焰原子吸收光谱法测定电池正极材料中锂含量的文献：张玲等用硝酸溶解试样用火焰原子吸收光谱法测定电池正极材料中锂的含量，并消除其他金属离子的干扰，回收率达到97.3%～102.7%，平均相对标准偏差小于1.6%；胡丽娜等用火焰原子吸收光谱法测定磷酸亚铁锂正极材料中锂的含量，在硝酸介质中，以KCl为电离剂，铁对铝含量的测定基本没有影响，当磷酸根含量低于磷酸亚铁锂中锂离子理论值含量的50%时，对其锂含量的测定没有干扰，利用拟定方法测定三种磷酸亚铁锂样品，发现其中锂的含量和理论值接近，回收率为98.86%。

火焰光度法有YS/T 1028.2—2015 《磷酸铁锂化学分析方法 第2部分：锂量的测定 火焰光度法》，磷酸铁锂用盐酸溶解，过滤不溶物碳后，在硫酸介质中，采用火焰光度计测定磷酸铁锂中锂的含量。

电感耦合等离子发射光谱法有YS/T 1006.2—2014 《镍钴锰酸锂化学分析方法 第2部分：锂、镍、钴、锰、钠、镁、铝、钾、铜、钙、铁、锌和硅量的测定 电感耦合等离子发射光谱法》，镍钴锰酸锂试样用盐酸溶解后，在盐酸介质中，采用工作曲线法，利用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定锂量，采用加钇标准溶液作为内标进行测定。

其中火焰光度法是测定碱金属最理想的方法，稳定性和重复性最好，原子吸收光谱法次之，ICP效果最差。而且ICP仪器价格昂贵，极少有公司配备，因此排除ICP法。由于原子吸收光谱仪较火焰光度计更常用，且原子吸收光谱仪具有如下特点：（1）灵敏性高，采用火焰原子化方式，锂元素测定灵敏的可达ppm级。（2）选择性好，原子吸收线比原子发射线少，光谱干扰少，加之采用单元素制成的空芯阴极灯，光谱较纯，不易产生背景发射干扰。（3）操作方便快速。（4）抗干扰能力强，从玻尔兹曼方程可知，火焰温度的波动对发射光谱的谱线强度影响很大，而对原子吸收分析的影响则要小的多。（5）准确度好，空芯阴极灯辐射出的特征谱线仅被其特定元素所吸收。所以，原子吸收分析的正确度较高。因此本标准选择用原子吸收光谱法测定镍锰酸锂中锂的含量。

3.3 方法提要的确定

根据方法的选择和试液溶解方式、原子吸收光谱仪测锂使用的火焰以及测定锂的波长，确定方法提要为：试料用硝酸和过氧化氢溶解，以空气-乙炔贫燃性火焰，于原子吸收分光光度计波长670.8 nm处，测量锂的吸光度，计算锂的含量。

3.4 试剂或材料的确定

镍锰酸锂中锂含量在3.6%～4.0%，含量较高，分析过程中试剂中的杂质对锂量的测定干扰较小，选择分析纯试剂及以上纯度的试剂即可，实验室用水采用三级及以上纯度的水即可。根据方法提要和分析步骤，我们选择使用如下试剂硝酸（ρ =1.42 g/mL）、过氧化氢（30%）、锂标准溶液。

3.5 仪器的确定

根据方法选择，本标准需要使用原子吸收分光光度计，并附带锂空心阴极灯。

- 在仪器最佳条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

- ——特征浓度：在与测定溶液基体相一致的溶液中，锂的特征浓度应分别不大于0.09 g /mL。

- ——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

- ——工作线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.8。

3.6 样品的确定

为保证待测的试样具有代表性，测试结果的重复性好，准确度高，试样需要均匀，根据产品标准GB/T 37202—2018规定的粒度为不大于0.040 mm，考虑不合格产品的可能，确定粒度不大于0.150 mm。为减少试样中水分对测定的干扰，需对试样进行烘干处理，确定试样分析前应在100 ℃ ～ 105 ℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

3.7 起草单位广东邦普循环科技有限公司试验报告

1  原子吸收光谱仪测定条件选择

  - 分析线选择

参照原子吸收光谱仪锂推荐分析线波长为670.8 nm，次灵敏线波长为323.3 nm，通常有限选择灵敏度高的谱线作为分析线，在浓度高等具体条件下可选择次灵敏线作为分析线。鉴于本标准测定范围3.00 %～5.00 %，测定试液锂浓度约在2.4 μg/mL～4.0 μg/mL之间，属于低浓度范围，所以选择分析线670.8 nm。

1.2乙炔流量选择

固定狭缝为0.4 nm，灯电流3.0 mA，燃烧器高度6 mm，改变乙炔流量，测定3.0 μg/mL锂标准溶液的吸光度，结果下表。

表2  不同乙炔流量测定锂的吸光度

| 乙炔流量，L/min | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.278 | 0.281 | 0.282 | 0.285 | 0.291 |
| RSD/% | 0.98 | 1.16 | 0.75 | 1.08 | 1.27 |

试验表明，乙炔流量越大，吸光度变大，乙炔流量在1.6 L/min时吸光度稳定性更好，本实验选择燃气流量1.6 L/min。

1.3 灯电流的选择

固定狭缝带为0.4 nm，乙炔流量为1.6 L/min，燃烧器高度6 mm，改变灯电流，测定3.0 μg/mL锂标准溶液的吸光度，结果见下表。

表3 不同灯电流测定锂的吸光度

| 灯电流，mA | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.287 | 0.284 | 0.282 | 0.280 | 0.278 |
| RSD/% | 1.26 | 1.38 | 0.72 | 0.98 | 1.15 |

试验表明，灯电流越小，吸光度越高，灵敏度越高，这是因为灯电流小，灯发射的谱线的多普勒变宽和自吸效应减少，元素等发射线半宽变窄。但灯电流太小，元素灯放电不稳定，当使用较低电流时，为保证必要的信号输出，需要增加负高压，这将引起噪声增加，使信噪比变坏，读数不稳定，测定精密度变差。兼顾灵敏度和稳定性，为了选择合适的灯电流，本实验选择灯电流为3.0 mA。

1.4狭缝宽度的选择

固定灯电流3.0 mA，乙炔流量1.6 L/min，燃烧头高度6 mm，改变狭缝宽度，测定3.0 μg/mL锂标准溶液的吸光度，结果见下表。

表4 不同狭缝宽度测定锂的吸光度

| 狭缝宽度，nm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.281 | 0.280 | 0.282 | 0.282 | 0.280 |

试验表明，狭缝宽度影响较小，本文选择单色器通带0.4 nm。

1.5 燃烧器高度的选择

固定单色器通带0.4 nm，乙炔流量1.6 L/min，灯电流为3.0 mA，改变燃烧器高度，测定3.0 μg/mL锂标准溶液的吸光度，结果见下表。

表5 不同燃烧器高度测定锂的吸光度

| 燃烧头高度，mm | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.283 | 0.284 | 0.282 | 0.282 | 0.283 |
| RSD/% | 1.01 | 0.95 | 0.81 | 0.98 | 1.22 |

试验表明，燃烧头高度对测定吸光度影响不大，燃烧头高度在6.0 mm习惯度较稳定，本实验选择燃烧器高度为6.0 mm。

1.6 测定条件确认

综和得出最佳测定条件见下表。

表6 测定条件

| 分析线 | 灯电流 | 通带宽度 |  | 燃烧器高度 |  | 乙炔流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 670.8nm | 3.0 mA |  | 0.4 nm |  | 6.0 mm | 1.6 L/min |

2  酸性介质的选择

将锂浓度为2.00 g/mL、4.00 g/mL的溶液配在0%～10%的盐酸和硝酸介质中，在以纯水介质标准曲线下测定其含量，验证不同酸及不同酸度下对测定的影响。结果见下表。

表7 盐酸介质下测定锂影响

| 盐酸介质 | 0 | 2.5% |  | 5.0% |  | 10.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果/g/mL | 2.02 |  | 1.81 |  | 1.46 | 0.98 |
|  | 3.99 |  | 3.57 |  | 2.99 | 2.07 |

表8 硝酸介质下测定锂影响

| 硝酸介质 | 0 | 2.5% |  | 5.0% |  | 10.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果/g/mL | 2.01 |  | 1.99 |  | 1.98 | 2.02 |
|  | 3.98 |  | 3.97 |  | 3.99 | 4.02 |

试验表明，在硝酸介质中测定结果随酸度增加变化不大。但在盐酸介质中，测定结果随着酸度的增加急剧减小，酸度影响很大。本文选择硝酸介质，推荐选择酸度5%，有利于保存标准溶液。

3试料溶解方法

因为本文选择硝酸介质，故试验了用硝酸溶解试样。结果表明，镍锰酸锂作为碱性氧化物，其中镍、锰为高价氧化价态，不易溶于具有氧化性的硝酸中，易溶于具有氧化还原性的盐酸中，加热能促进溶解。由于盐酸介质对于测定影响较大，不建议采用盐酸溶解试样。可加入具有还原性的过氧化氢助溶，在加热条件下可以完全溶解。本文推荐硝酸（1+1）用量10 mL ，双氧水用量1 mL。

4  共存元素干扰试验

镍锰酸锂中主要共存元素有Ni（16%）、Mn（46%），及少量的Fe、Ca、Cu、Zn、Na、K、Si等含量，由于杂质元素含量非常低（≤0.05%），不考虑对测定的影响，只选择镍、锰作为基体元素，研究对锂测定的影响。

下表试验了Ni、Mn对测定的干扰。配制锂标准浓度为2.00 g/mL、4.00 g/mL的溶液，结果表明，在加入最高量的基体的溶液测定结果合未加任何基体测定值无明显差异，所以基体镍、锰不会对测定结果造成影响，故测定过程不需要考虑基体的影响，可直接采用工作曲线法测定锂含量。

表9 基体对测定的影响

| 基体元素 | 无共存元素 | 镍基体（12.8 g/mL） | 锰基体（36.8 g/mL） | 加镍锰（12.8+36.8） g/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.00/ g/mL | 1.98 | 2.03 | 2.04 | 1.99 |
| 4.00/ g/mL | 4.05 | 4.03 | 4.03 | 4.02 |

5 电离干扰实验

电离干扰是由于原子在火焰中电离而引起的效应，元素在火焰中形成自由原子之后又发生电离，使基态原子数目减少，导致元素测定灵敏度降低，工作曲线向上弯曲。锂元素属于第一主族，也叫碱金属族，是最容易电离的一族，测定需要考虑电离干扰。电离干扰消除的方法通常是加入消电离剂，最好的当然是铯、铷，由于锂在碱金属一族中电离电位最高，添加钾即可满足消除电离干扰的要求，本实验采用硝酸钾作为消电离剂进行实验。

配制4组锂质量浓度为2.00 g/mL、4.00 g/mL的标准溶液，配制时每组分别加入0、1 mL、2.5 mL、5 mL硝酸钾溶液。于原子吸收光谱仪上测定4组系列标准溶液的吸光度。测定结果下表，试验表明，加入消电离剂硝酸钾后相同浓度锂溶液吸光度更低，即灵敏度降低，所以锂的测定不需要加消电离剂。

表10 电离干扰实验测定吸光度值

| 硝酸钾溶液/mL | 0 | 1 | 2.5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.00/ g/mL | 0.188 | 0.183 | 0.180 | 0.167 |
| 4.00/ g/mL | 0.378 | 0.372 | 0.365 | 0.339 |

6  仪器综合性能

6.1 工作线性

配制硝酸介质为5%，锂质量浓度为0、1.00 g/mL、2.00g/mL、3.00g/mL、4.00 g/mL、5.00 g/mL的系列标准溶液，在原子吸收光谱仪仪器最佳工作条件下，按浓度由低到高依次测定吸光度，绘制工作曲线（若吸光度太高，可偏转燃烧头），数据见下表。

表11 系列标准溶液测定吸光度值

| 锂/g/mL | 0 | 1.00 |  | 2.00 |  | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0 |  | 0.103 |  | 0.199 | 0.284 | 0.378 | 0.469 |

根据数据绘制工作曲线如图1，锂工作曲线的线性方程为：y=0.093x+0.0063，线性相关系数R2=0.9993。将工作曲线按浓度等分为五段，最高段与最低段差值比为=（0.469-0.378）/（0.103）=0.88≥0.8。

图1 工作曲线图

6.2 特征浓度

根据表10和图1，灵敏度SC=dA/dρ=0.187/4.0=0.0468（A/g/mL），特征浓度ρc=0.0044/SC=0.094 g/mL。

6.3 稳定性

在最高浓度标准溶液和最低浓度标准溶液各测定10次吸光度，其标准偏差相对其平均吸光度的比值为0.44%和0.35%。

7  精密度实验

按分析实验步骤对3个样品进行锂含量的测定，结果见下表。 结果表明精密度RSD不大于0.85%，具有较高的精密度。

表12  精密度实验

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.40 | 3.32 | 3.32 | 3.37 | 3.31 | 3.34 | 3.35 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.37 | 3.35 | 0.85 |
| 2# | 3.93 | 3.95 | 3.94 | 3.94 | 3.98 | 3.96 | 3.93 | 3.97 | 3.91 | 3.95 | 3.98 | 3.95 | 0.58 |
| 3# | 4.38 | 4.38 | 4.45 | 4.44 | 4.39 | 4.44 | 4.39 | 4.46 | 4.42 | 4.40 | 4.38 | 4.41 | 0.69 |

8加标回收率实验

- 按分析步骤对样品进行测定锂含量的加标回收率，结果见下表。可知，回收率为98.5%~101.3%。

表13 加标回收率实验

| 序号 | 原测定值(μg) | 加标量（μg) | 测得量(μg) | 回收量（μg） | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6764 | 6000 | 12675 | 5911 | 98.5 |
| 2 | 8062 | 5000 | 13129 | 5067 | 101.3 |
| 3 | 8860 | 4000 | 12891 | 4031 | 100.8 |

9 结论

镍锰酸锂用硝酸和双氧水溶解后，在5%的硝酸介质中于火焰原子吸收光谱仪工作曲线法测定锂的含量，方法操作简便，干扰少，精密度RSD不大于0.85%，回收率在98.5%~101.3%之间，测定结果可靠，推荐为有色金属行业分析方法标准。

3.8 一验单位试验报告

表14  广东佳纳精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.27 | 3.29 | 3.27 | 3.28 | 3.29 | 3.31 | 3.29 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 3.29 | 0.35 |
| 2# | 3.94 | 3.99 | 4.03 | 4.02 | 3.97 | 4.03 | 4.04 | 3.98 | 4.01 | 4.02 | 4.00 | 4.00 | 0.72 |
| 3# | 4.48 | 4.50 | 4.49 | 4.56 | 4.58 | 4.59 | 4.50 | 4.50 | 4.49 | 4.56 | 4.49 | 4.52 | 0.87 |

表15  长远锂科精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.37 | 3.36 | 3.39 | 3.38 | 3.34 | 3.35 | 3.41 | 3.37 | 3.34 | 3.35 | 3.38 | 3.37 | 0.62 |
| 2# | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 3.91 | 3.96 | 3.93 | 3.98 | 3.94 | 3.97 | 3.93 | 3.99 | 3.95 | 0.61 |
| 3# | 4.44 | 4.41 | 4.45 | 4.46 | 4.38 | 4.41 | 4.42 | 4.49 | 4.38 | 4.43 | 4.46 | 4.43 | 0.74 |

表16  江西锂电精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.48 | 3.48 | 3.49 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 3.47 | 3.49 | 3.48 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 0.28 |
| 2# | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.11 | 4.11 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.09 |
| 3# | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.48 | 4.47 | 4.46 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.46 | 4.46 | 4.47 | 0.13 |

3.9 二验单位试验报告

表17  浙江华友精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2.98 | 3.07 | 3.13 | 3.07 | 3.09 | 3.09 | 3.04 | 3.11 | 3.09 | 3.13 | 3.12 | 3.08 | 1.36 |
| 2# | 3.52 | 3.64 | 3.64 | 3.67 | 3.72 | 3.70 | 3.72 | 3.66 | 3.70 | 3.75 | 3.72 | 3.68 | 1.63 |
| 3# | 4.06 | 4.14 | 4.17 | 4.09 | 4.08 | 4.18 | 4.09 | 4.17 | 4.12 | 4.11 | 4.16 | 4.12 | 0.97 |

表18  盟固利精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.33 | 3.32 | 3.28 | 3.31 | 3.29 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 3.32 | 3.31 | 0.41 |
| 2# | 3.93 | 3.95 | 3.93 | 3.92 | 3.95 | 3.93 | 3.94 | 3.95 | 3.90 | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 0.38 |
| 3# | 4.41 | 4.42 | 4.42 | 4.41 | 4.41 | 4.43 | 4.41 | 4.42 | 4.44 | 4.41 | 4.43 | 4.42 | 0.23 |

表19  金川精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.31 | 3.30 | 3.28 | 3.29 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 3.30 | 3.29 | 0.30 |
| 2# | 3.94 | 3.91 | 3.90 | 3.88 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.93 | 3.89 | 3.89 | 3.90 | 0.43 |
| 3# | 4.48 | 4.41 | 4.41 | 4.40 | 4.48 | 4.49 | 4.45 | 4.46 | 4.43 | 4.40 | 4.44 | 4.44 | 0.72 |

表20  清远佳致精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.38 | 3.34 | 3.28 | 3.34 | 3.32 | 3.33 | 3.34 | 3.35 | 3.33 | 3.36 | 3.37 | 3.34 | 0.77 |
| 2# | 3.92 | 3.94 | 3.92 | 3.95 | 3.96 | 3.95 | 3.95 | 3.93 | 3.87 | 3.94 | 3.93 | 3.91 | 0.59 |
| 3# | 4.39 | 4.40 | 4.43 | 4.41 | 4.41 | 4.44 | 4.40 | 4.42 | 4.44 | 4.38 | 4.41 | 4.41 | 0.42 |

表21  广东省工业分析检测中心精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.35 | 3.36 | 3.25 | 3.29 | 3.32 | 3.31 | 3.33 | 3.34 | 3.31 | 3.32 | 3.30 | 3.32 | 0.87 |
| 2# | 3.90 | 3.94 | 3.91 | 3.95 | 3.92 | 3.93 | 3.95 | 3.90 | 3.82 | 3.91 | 3.88 | 3.91 | 0.91 |
| 3# | 4.40 | 4.42 | 4.39 | 4.37 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.38 | 4.45 | 4.36 | 4.43 | 4.41 | 0.61 |

表22  青岛国合精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.20 | 3.25 | 3.28 | 3.23 | 3.25 | 3.22 | 3.25 | 3.23 | 3.21 | 3.25 | 3.26 | 3.24 | 0.69 |
| 2# | 4.01 | 3.93 | 4.02 | 3.97 | 3.94 | 3.95 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 4.01 | 3.95 | 3.98 | 0.73 |
| 3# | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.43 | 4.49 | 4.45 | 4.47 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.47 | 0.46 |

表23  长沙矿冶研究院精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.22 | 3.27 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.22 | 3.25 | 3.23 | 3.22 | 3.20 | 3.22 | 0.72 |
| 2# | 3.87 | 3.86 | 3.87 | 3.86 | 3.86 | 3.82 | 3.85 | 3.83 | 3.82 | 3.84 | 3.80 | 3.84 | 0.58 |
| 3# | 4.31 | 4.30 | 4.30 | 4.36 | 4.34 | 4.37 | 4.36 | 4.29 | 4.32 | 4.34 | 4.31 | 4.33 | 0.62 |

表24  贵州省分析测试研究院精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.31 | 3.38 | 3.29 | 3.34 | 3.30 | 3.27 | 3.39 | 3.35 | 3.33 | 3.26 | 3.29 | 3.32 | 1.23 |
| 2# | 3.88 | 3.93 | 3.95 | 3.92 | 3.89 | 3.93 | 3.96 | 3.84 | 3.91 | 3.89 | 3.92 | 3.91 | 0.83 |
| 3# | 4.35 | 4.37 | 4.39 | 4.41 | 4.35 | 4.37 | 4.39 | 4.44 | 4.38 | 4.36 | 4.43 | 4.39 | 0.66 |

表25  紫金矿业精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.34 | 3.36 | 3.32 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.31 | 3.32 | 3.33 | 3.34 | 3.33 | 0.43 |
| 2# | 3.93 | 3.98 | 4.00 | 3.99 | 3.96 | 3.95 | 3.97 | 3.93 | 3.95 | 3.94 | 3.94 | 3.96 | 0.58 |
| 3# | 4.41 | 4.39 | 4.41 | 4.42 | 4.40 | 4.42 | 4.38 | 4.40 | 4.39 | 4.41 | 4.38 | 4.40 | 0.31 |

表26  北矿检测精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.20 | 3.17 | 3.17 | 3.18 | 3.24 | 3.19 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.22 | 3.22 | 3.20 | 0.93 |
| 2# | 3.85 | 3.84 | 3.85 | 3.85 | 3.86 | 3.83 | 3.89 | 3.90 | 3.91 | 3.87 | 3.84 | 3.86 | 0.65 |
| 3# | 4.38 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.39 | 4.43 | 4.37 | 4.39 | 4.41 | 4.40 | 4.39 | 4.40 | 0.47 |

表27  南通金通精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.27 | 3.22 | 3.22 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 3.25 | 0.56 |
| 2# | 3.95 | 3.98 | 3.94 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | 3.94 | 3.98 | 3.97 | 3.96 | 3.98 | 3.95 | 0.52 |
| 3# | 4.43 | 4.46 | 4.41 | 4.45 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.41 | 4.45 | 4.47 | 4.48 | 4.44 | 0.51 |

表28  深圳清华精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.37 | 3.36 | 3.35 | 3.37 | 3.36 | 3.37 | 3.36 | 3.38 | 3.37 | 3.36 | 3.35 | 3.36 | 0.26 |
| 2# | 3.96 | 3.97 | 3.95 | 3.97 | 3.98 | 3.96 | 3.97 | 3.96 | 3.95 | 3.98 | 3.96 | 3.96 | 0.25 |
| 3# | 4.43 | 4.44 | 4.42 | 4.43 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.43 | 4.44 | 4.43 | 4.43 | 0.19 |

表29  中金岭南精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.23 | 3.17 | 3.25 | 3.21 | 3.24 | 3.27 | 3.22 | 3.15 | 3.27 | 3.24 | 3.14 | 3.22 | 1.35 |
| 2# | 3.78 | 3.81 | 3.87 | 3.9 | 3.86 | 3.88 | 3.78 | 3.78 | 3.88 | 3.79 | 3.83 | 3.83 | 1.16 |
| 3# | 4.31 | 4.36 | 4.31 | 4.34 | 4.36 | 4.38 | 4.27 | 4.17 | 4.22 | 4.27 | 4.24 | 4.29 | 1.47 |

表30  赣州源滙通精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.32 | 3.35 | 3.29 | 3.31 | 3.3 | 3.35 | 3.37 | 3.35 | 3.33 | 3.34 | 3.38 | 3.34 | 0.81 |
| 2# | 3.92 | 3.91 | 3.93 | 3.88 | 3.95 | 3.89 | 3.92 | 3.97 | 3.94 | 3.96 | 3.93 | 3.93 | 0.67 |
| 3# | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.38 | 4.39 | 4.41 | 4.35 | 4.41 | 4.39 | 4.38 | 4.36 | 4.40 | 0.62 |

表31  天齐锂业精密度实验结果

| 编号 | 锂含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 3.35 | 3.33 | 3.31 | 3.28 | 3.28 | 3.3 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 3.37 | 3.32 | 3.32 | 0.89 |
| 2# | 3.88 | 3.93 | 3.91 | 3.92 | 3.94 | 3.95 | 3.98 | 3.96 | 3.94 | 3.95 | 3.94 | 3.94 | 0.64 |
| 3# | 4.41 | 4.42 | 4.41 | 4.36 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.39 | 4.38 | 4.44 | 4.42 | 4.40 | 0.55 |

3.10 精密度计算

表32 平均值统计

| 实验室pi 水平qj |  | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、广东邦普 | 平均值/% | 3.35 | 3.95 | 4.41 |
|  | s | 0.027 | 0.021 | 0.029 |
|  | RSD/% | 0.80 | 0.53 | 0.67 |
| 2、广东佳纳 | 平均值/% | 3.29 | 4.00 | 4.52 |
|  | s | 0.011 | 0.29 | 0.40 |
|  | RSD/% | 0.35 | 0.72 | 0.87 |
| 3、长远锂科 | 平均值/% | 3.37 | 3.95 | 4.43 |
|  | s | 0.021 | 0.024 | 0.033 |
|  | RSD/% | 0.62 | 0.61 | 0.74 |
| 4、江西锂电 | 平均值/% | 3.49 | 4.10 | 4.47 |
|  | s | 0.010 | 0.004 | 0.006 |
|  | RSD/% | 0.28 | 0.09 | 0.13 |
| 5、浙江华友 | 平均值/% | 3.08 | 3.68 | 4.12 |
|  | s | 0.042 | 0.060 | 0.040 |
|  | RSD/% | 1.36 | 1.63 | 0.97 |
| 6、盟固利 | 平均值/% | 3.31 | 3.94 | 4.42 |
|  | s | 0.013 | 0.015 | 0.010 |
|  | RSD/% | 0.41 | 0.38 | 0.23 |
| 7、金川 | 平均值/% | 3.29 | 3.90 | 4.44 |
|  | s | 0.010 | 0.017 | 0.032 |
|  | RSD/% | 0.30 | 0.43 | 0.72 |
| 8、清远佳致 | 平均值/% | 3.34 | 3.93 | 4.41 |
|  | s | 0.026 | 0.023 | 0.018 |
|  | RSD/% | 0.77 | 0.59 | 0.42 |
| 9、广东省工业分析检测中心 | 平均值/% | 3.32 | 3.91 | 4.41 |
|  | s | 0.029 | 0.035 | 0.027 |
|  | RSD/% | 0.87 | 0.91 | 0.61 |
| 10、青岛国合 | 平均值/% | 3.24 | 3.98 | 4.47 |
|  | s | 0.022 | 0.029 | 0.021 |
|  | RSD/% | 0.69 | 0.73 | 0.46 |
| 11、长沙矿冶研究院 | 平均值/% | 3.22 | 3.84 | 4.33 |
|  | s | 0.023 | 0.022 | 0.027 |
|  | RSD/% | 0.72 | 0.58 | 0.62 |
| 12、贵州省分析测试研究院 | 平均值/% | 3.32 | 3.91 | 4.39 |
|  | s | 0.041 | 0.033 | 0.029 |
|  | RSD/% | 1.23 | 0.83 | 0.66 |
| 13、紫金矿业 | 平均值/% | 3.33 | 3.96 | 4.40 |
|  | s | 0.014 | 0.023 | 0.014 |
|  | RSD/% | 0.43 | 0.58 | 0.31 |
| 14、北矿检测 | 平均值/% | 3.20 | 3.86 | 4.40 |
|  | s | 0.030 | 0.025 | 0.021 |
|  | RSD/% | 0.93 | 0.65 | 0.47 |
| 15、南通金通 | 平均值/% | 3.25 | 3.95 | 4.44 |
|  | s | 0.018 | 0.021 | 0.023 |
|  | RSD/% | 0.56 | 0.52 | 0.51 |
| 16、深圳清华 | 平均值/% | 3.36 | 3.96 | 4.43 |
|  | s | 0.009 | 0.010 | 0.009 |
|  | RSD/% | 0.26 | 0.25 | 0.19 |
| 17、赣州源滙通 | 平均值/% | 3.34 | 3.93 | 4.40 |
|  | s | 0.027 | 0.026 | 0.027 |
|  | RSD/% | 0.81 | 0.67 | 0.62 |
| 18、天齐锂业 | 平均值/% | 3.31 | 3.92 | 4.39 |
|  | s | 0.025 | 0.023 | 0.023 |
|  | RSD/% | 0.77 | 0.58 | 0.52 |
| 19、中金岭南 | 平均值/% | 3.22 | 3.83 | 4.29 |
|  | s | 0.043 | 0.045 | 0.063 |
|  | RSD/% | 1.35 | 1.16 | 1.47 |

通过对比各实验室数据，发现浙江华友各水平数据与其他实验室存在明显偏差，结合试验论证问题沟通，判定为离群实验室予以剔除，因此参与实验室数减少1个，为18个。

柯克伦检验：对n=6，p=18，科克伦检验5%临界值为0.189，1%临界值为0.223（柯克伦检验没有n=11时的临界值可查询，按n=6时的临界值进行离群值的排除）。检验数据见下表。

表33  柯克伦检验异常统计（1）

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| smax | 0.0433 | 0.0445 | 0.0630 |
| ∑s2 | 0.0108 | 0.0116 | 0.0142 |
| 统计量C | 0.173 | 0.171 | 0.280 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | Y |

柯克伦检验的结果表明水平3有离群值，将水平3中的异常值予以保留。

格拉布斯检验：对p=18，格拉布斯检验5%临界值为2.651，1%临界值为2.932。检验结果见下表。

表35  格拉布斯检验统计（1）

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均值最大值 | 3.49 | 4.102 | 4.522 |
| 均值最小值 | 3.199 | 3.833 | 4.327 |
| 均值 | 3.309 | 3.936 | 4.421 |
| s | 0.0682 | 0.0607 | 0.0405 |
| Gmax | 2.660 | 2.726 | 2.478 |
| 歧离值（Y/N） | Y | Y | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N |
| Gmin | 1.605 | 1.708 | 2.325 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N |

格拉布斯检验结果表明水平1和水平2的最大值有岐离值，将水平1和水平2中的异常值予以剔除，并再次用格拉布斯检验：对p=17，格拉布斯检验5%临界值为2.620，1%临界值为2.894。剔除后重新检验，结果无异常。

表37  重复性限和再现性限计算情况

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均值 | 3.298128342 | 3.926631016 | 4.414343434 |
| T1 | 616.75 | 734.28 | 874.04 |
| T2 | 2034.622355 | 2883.616473 | 3858.789236 |
| T3 | 187 | 187 | 198 |
| T4 | 2057 | 2057 | 2178 |
| T5 | 0.107404959 | 0.115752066 | 0.141785124 |
| Sr2 | 0.000635532 | 0.000684923 | 0.000787695 |
| SL2 | 0.002792789 | 0.002039156 | 0.002476525 |
| SR2 | 0.003428322 | 0.00272408 | 0.00326422 |
| Sr | 0.025209766 | 0.026171043 | 0.028065907 |
| SR | 0.058551873 | 0.052192717 | 0.057133355 |
| 2.8Sr | 0.070587345 | 0.073278919 | 0.078584539 |
| 2.8SR | 0.163945243 | 0.146139607 | 0.159973393 |

由于水平1、水平2和水平3的重复性限和再现性限较接近，因此将水平2的重复性限和再现性限由0.08、0.15调至0.09、0.18，将水平2的重复性限和再现性限由0.08、0.16调至0.10、0.19。见下表。

表38 各水平重复性限和再现性限计算

| 水平/% | 3.30 | 3.93 | 4.41 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| R/% | 0.17 | 0.18 | 0.19 |

五、预期达到的社会效益等情况

（一）标准制定的必要性

1、行业需求

镍锰酸锂是一种新型的尖晶石型锂离子正极材料，具有4.7V的高电压平台，其理论比容量高达146.7mAh/g，具有输出电压高、成本低、环境友好等特点，广泛应用于电动汽车、无人机、军工等领域。最显著的特点是比容量高、功率系数大、使用寿命长，能满足当今电池发展趋势中储能效率高、性价比高、安全性好、绿色环保的要求，是非常具有潜力的电池新材料。作为新型的材料，镍锰酸锂随着存量市场的开发和增量市场的渗透，增长速度明显快于电池行业整体发展速度。镍锰酸锂应具有独特的性能，在市场上占据一定的市场份额。目前已在国内商业化，生产企业有四川兴能新能源科技公司、蜂巢新能源科技有限公司、广东邦普循环科技有限公司、济宁市无界科技有限公司、哈尔滨博尔特能源科技有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、东莞迈科新能源有限公司、中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿分公司、中海油能源发展股份有限公司、四川科能锂电有限公司、湖南长远锂科股份有限公司等。使用企业有合肥国轩高科动力能源有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、深圳沃特玛电池有限公司、四川剑兴锂电池有限公司、上海中聚佳华电池科技有限公司、河南鹏辉能源科技有限公司、河南科隆集团有限公司等国内一些电池制造厂家。

2、产品标准无配套分析方法标准

产品标准GB/T 37202—2018《镍锰酸锂》于2018年12月28日发布，2019年11月1日实施，目前已经实施1年多，该标准对产品的化学成分进行了规定。镍锰酸锂产品中对其化学成分要求多并严格，如对主元素镍、锰、锂的含量进行了规定，对金属杂质离子进行严格的限制，如新增了硫酸根和氯离子含量的要求，而该产品标准中对产品的化学成分的测定规定为按供需双方协商认可的现有方法进行。镍锰酸锂产品的化学成分直接影响到产品质量的好坏，而目前尚无相应的配套分析方法标准，这对于把控产品质量，是非常不利的。基于市场中供应商、客户的需求，在行业形成统一的技术规格，统一产品的化学分析方法可以避免误差的产生，减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷，同时也给供需双方选择材料提供可依据的三方标准。因此，建立一套针对镍锰酸锂化学成分的分析方法标准是十分必要。

3、符合政策要求

2016年9月28日，工业和信息化部印发《有色金属工业发展规划（2016－2020年）》（工信部规〔2016〕316号），该文件将大力发展高端材料列为主要任务，以满足我国新一代节能与新能源汽车等高端领域的关键基础材料为重点，提升材料质量的均一性，降低成本，提高中高端有效供给能力和水平。围绕储能与新能源汽车等领域需求，重点发展大容量长寿命电池正极材料。

2017年1月23日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部四部委联合印发《新材料产业发展指南》（工信部联[2016]454号），在“四、重点任务”—“（一）突破重点应用领域急需的新材料”中指出：要紧紧围绕节能环保等重点领域需求，提高关键战略材料生产研发比重。并在“专栏1”—“节能与新能源汽车材料”中指出：要提升镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、富锂锰基材料安全性、性能一致性与循环寿命，实现先进电池材料合理配套。

2018年10月16日，工信部、科技部、商务部、市场监管总局联合印发《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》（工信部联科[2018]198号），该文件在“二、行动目标”中指出：要明显提高我国原材料产品质量，特别是在有色金属行业中的节能与新能源汽车等重点领域应用有色金属材料质量均一性提高。

2019年10月30日，发展改革委印发《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该文件在“十六、汽车”—“3、新能源汽车关键零部件”中将高安全性能量型动力电池单体、正极材料列入目录中。

镍锰酸锂正极材料属于上述四个政策支持的新能源材料，其分析方法的制定对于促进正极材料的健康发展具有重要作用，符合国家的政策要求。

（二）标准制定的可行性

火焰原子吸收光谱法已广泛应用于锂离子电池正极材料和含锂废料中锂的测定，如YS/T 1263.3—2018 《镍钴铝酸锂化学分析方法 第3部分：锂量的测定 火焰原子吸收光谱法》、YS/T 1342.4—2019《二次电池废料化学分析方法第4部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》。对于低含量锂的测定结果准确、可靠，干扰少。且该方法简单、测定较快速，值得推广。

（三）标准预期产生的经济效益和社会效益

本标准的制定规范了镍锰酸锂产品的化学成分的检测方法，实现了先进正极材料配套相应的分析方法标准。使得镍锰酸锂生产企业、使用企业及第三方检测机构有标准可依，减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷。本标准的制定对于落实国家的政策要求，促进了新能源汽车动力用高端镍锰酸锂正极材料的发展，对于进一步满足国家新一代节能与新能源汽车的需求具有重要作用。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

4.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的标准。

4.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

九、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

由于本标准反映了镍锰酸锂行业的需求，因此可积极向厂家及国内外用户推荐采用本标准。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

《镍锰酸锂化学分析方法 第3部分：锂含量的测定

火焰原子吸收光谱法》标准编制组

二〇二一年六月