ICS 77.160

CCS  H 16

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

镍锰酸锂化学分析方法

第6部分：钾、钠、钙、铁、铜、

铬、镉含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of lithium nickel manganses oxide               — Part 6：Determination of potassium, sodium, calcium, iron, copper,chromium and cadmium contents—Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（本稿完成日期：2021-6-10） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T XXXX《镍锰酸锂化学分析方法》的第6部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法；

——第2部分：锰含量的测定 电位滴定法；

——第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：硫酸根离子含量的测定 离子色谱法；

——第5部分：氯离子含量的测定 离子选择性电极法；

——第6部分：钾、钠、钙、铁、铜、铬、镉含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

- 引  言

镍锰酸锂是一种新型的尖晶石型锂离子正极材料，具有4.7V的高电压平台，其理论比容量高达146.7mAh/g，具有输出电压高、成本低、环境友好等特点，在电动汽车、无人机、军工等领域具有广阔的应用前景。产品标准GB/T 37202—2018《镍锰酸锂》已于2018年12月28日发布，并于2019年11月1日实施。镍锰酸锂产品的化学成分直接影响到产品质量的好坏，然而由于缺少与产品标准配套的试验方法标准，在产品标准中规定其化学成分测定方法由供需双方协商，这对于把控产品质量是非常不利的。因此，建立一套针对镍锰酸锂化学成分的试验方法标准是十分必要的。

YS/T XXXX《镍锰酸锂化学分析方法》由六个部分构成。

——第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法。目的在于规定镍锰酸锂中主元素镍含量的测试方法及其精密度。

——第2部分：锰含量的测定 电位滴定法。目的在于规定镍锰酸锂中主元素锰含量的测试方法及其精密度。

——第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法。目的在于规定镍锰酸锂中主元素锂含量的测试方法及其精密度。

——第4部分：硫酸根离子含量的测定 离子色谱法。目的在于规定镍锰酸锂中杂质硫酸根离子含量的测试方法及其精密度。

——第5部分：氯离子含量的测定 离子选择性电极法。目的在于规定镍锰酸锂中杂质氯离子含量的测试方法及其精密度。

——第6部分：钾、钠、钙、铁、铜、铬、镉含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。目的在于规定镍锰酸锂中金属杂质元素含量的测试方法及其精密度。

镍锰酸锂中金属杂质元素的含量对正极材料的性能有较大影响，其含量需要严格控制。由于各金属杂质元素含量均非常低，其中钾、钠、钙、铁、铜含量要求不大于0.05%，铬、镉含量要求不大于0.005%，普通的化学分析方法难以满足其测定范围要求。电感耦合等离子体原子发射光谱法具有操作简便、检出限低、精密度高、能同时测定多个元素等优点，是测定正极材料中金属杂质元素含量的理想方法。本文件的制定为镍锰酸锂生产企业、研发企业、使用企业及第三方检测机构在测定镍锰酸锂中金属杂质元素含量时有据可依，对于提高镍锰酸锂产品质量及减少供需之间因检测误差造成的商业纠纷具有重要作用，有力的促进了镍锰酸锂产业化发展。

镍锰酸锂化学分析方法                                     第6部分：钾、钠、钙、铁、铜、铬、镉含量的测定                   电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

本文件规定了镍锰酸锂中钾、钠、钙、铁、铜、铬、镉含量的测定方法。

本文件适用于镍锰酸锂中钾、钠、钙、铁、铜、铬、镉含量的测定。各元素的测定范围见表1。

表1 各元素测定范围

| 元 素 | 测定范围（质量分数）/% |
| --- | --- |
| 钾 | 0.005～0.10 |
| 钠 | 0.005～0.10 |
| 钙 | 0.005～0.10 |
| 铁 | 0.005～0.10 |
| 铜 | 0.005～0.10 |
| 铬 | 0.002～0.10 |
| 镉 | 0.002～0.10 |

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试料用盐酸溶解后，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定钾、钠、钙、铁、铜、铬、镉的激发强度，自工作曲线上查得各元素质量浓度并计算其质量分数。

- 试剂和材料

除非另有说明，本文件所用试剂均为优级纯的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的二级及以上纯度的水。

  - 盐酸（1+1）。

  - 钾标准贮存溶液：称取1.906 8 g基准氯化钾（预先在500 ℃～600 ℃灼烧至恒重）置于250 mL烧杯中，溶于水，移入1 000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于干燥的聚乙烯瓶中。此溶液 1 mL含1 mg钾。

  - 钠标准贮存溶液：称取2.542 1 g基准氯化钠（预先在500 ℃～600 ℃灼烧至恒重）置于250 mL烧杯中，溶于水，移入1 000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于干燥的聚乙烯瓶中。此溶液 1 mL含1 mg钠。

  - 钙标准贮存溶液：称取2.497 3g碳酸钙[w(CaCO3)≥99.99 %]置于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.1），低温加热至溶解完全，微沸驱除二氧化碳，冷却至室温。移入1 000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钙。。

  - 铁标准贮存溶液：称取1.000 0 g金属铁（wFe≥99.99 %）置于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.1），低温加热溶解完全，冷却至室温。移入1 000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

  - 铜标准贮存溶液：称取1.000 0 g金属铜（wCu≥99.99 %）置于250 mL烧杯中，加入10 mL水，加入20 mL硝酸，低温加热至溶解完全，微沸驱除氮的氧化物，冷却至室温。移入1 000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

  - 铬标准贮存溶液：称取2.847 8 g基准重铬酸钾[w(K2Cr2O7)≥99.99 %]置于100 mL烧杯中，用水溶解，移入1 000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铬。

  - 镉标准贮存溶液：称取1.000 0 g金属镉（wCd≥99.99 %）置于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.1），低温加热至溶解完全，微沸数分钟，冷却至室温。移入1 000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镉。

  - 钾、钠混合标准溶液A：各移取10.00 mL钾标准贮存溶液（5.2）、钠标准贮存溶液（5.3）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg钾、钠。

  - 钙、铁、铜、铬、镉混合标准溶液A：各移取10.00 mL钙标准贮存溶液（5.4）、铁标准贮存溶液（5.5）、铜标准贮存溶液（5.6）、铬标准贮存溶液（5.7）、镉标准贮存溶液（5.8）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg钙、铁、铜、铬、镉。

  - 钾、钠混合标准溶液B：移取10.00 mL钾、钠混合标准溶液A（5.9）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 μg钾、钠。

  - 钙、铁、铜、铬、镉混合标准溶液B：移取10.00 mL钙、铁、铜、铬、镉混合标准溶液（5.10）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 μg钙、铁、铜、铬、镉。

  - 镍溶液：称取2.00 g金属镍（wNi≥99.98%），置于250 mL烧杯中，加入30 mL盐酸（5.1）和10 mL硝酸，低温加热至溶解完全，继续蒸发至湿盐状，加入50 mL水，加热至完全溶解。取下冷却至室温，移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含4 mg镍。

  - 锰溶液：称取5.65 g金属锰（wMn≥99.98%），置于250 mL烧杯中，加入20 mL水，缓慢滴加盐酸（5.1），待完全溶解后，加入5 mL盐酸（5.1），微沸数分钟。取下冷却至室温，移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含11.3 mg锰。

  - 锂溶液：称取2.66 g经烘干后的基准碳酸锂[w(Li2CO3)≥99.99%]置于250mL烧杯中，缓慢滴加10 mL盐酸（5.1），待溶解后完全，微沸数分钟。取下冷却至室温，移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL中含1 mg锂。

- 仪器设备

- 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

- ——200 nm时光学分辨率不大于0.007 nm；400 nm时光学分辨率不大于0.020 nm。

- 推荐的分析谱线见表2。

表2 推荐的分析谱线

| 元 素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| 钾 | 766.490 |
| 钠 | 589.592 |
| 钙 | 393.366 |
| 铁 | 238.204 |
| 铜 | 327.393 |
| 铬 | 283.563 |
| 镉 | 214.440 |

- 样品

  - 样品粒度应不大于0.150 mm。

  - 样品分析前应在105 ℃ ± 2 ℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

- 试验步骤

  - 试料

称取0.25 g（m）样品（7），精确至0.000 1 g。

  - 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

    - 将试料（8.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，用少量水润湿，加入10 mL盐酸（5.1），盖上表面皿，低温加热至试样完全溶解，冷却至室温。移入100 mL（V）容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

    - 于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，按表2推荐的分析谱线测定空白试液（8.3）和试液（8.4.1）中钾、钠、钙、铁、铜、铬、镉的激发强度，自工作曲线上查得空白试液（8.3）中各元素的质量浓度（ρ0）和试液（8.4.1）中各元素的质量浓度（ρ）。

  - 工作曲线绘制

    - 钾、钠工作曲线绘制

移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、25.00 mL钾、钠混合标准溶液B（5.11）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，混匀，贮存于干燥塑料瓶中。于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，按表2推荐的分析谱线测定钾、钠的激发强度，以待测元素的质量浓度为横坐标，对应的激发强度（减去系列标准溶液中“零”浓度溶液中待测元素的发射强度）为纵坐标，绘制钾、钠的工作曲线。

    - 钙、铁、铜、铬、镉工作曲线绘制

移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、25.00 mL钙、铁、铜、铬、镉混合标准溶液B（5.12）置于100 mL的容量瓶中，各加入10 mL镍溶液（5.13）、10 mL锰溶液（5.14）、10 mL锂溶液（5.15）、10 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，混匀。于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，按表2推荐的分析谱线测定钙、铁、铜、铬、镉的激发强度。以待测元素的质量浓度为横坐标，对应的激发强度（减去系列标准溶液中“零”浓度溶液中待测元素的发射强度）为纵坐标，绘制钙、铁、铜、铬、镉的工作曲线。

- 试验数据处理

- 各含量以该元素的质量分数wx计，按公式（1）计算：

wx  = ×100%…………………………………（1）

- 式中：

- ρ ——自工作曲线上查得试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- ρ0——自工作曲线上查得空白试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- V ——试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

- m ——试料的质量，单位为克（g）。

- 计算结果表示到小数点后两位有效数字，按GB/T 8170的规定进行修约。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据参见附录A。

表3 重复性限

| 元素 | ωx/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- |
| 钾 | 0.0034 | 0.0008 |
|  | 0.011 | 0.002 |
|  | 0.045 | 0.003 |
|  | 0.085 | 0.004 |
| 钠 | 0.011 | 0.002 |
|  | 0.047 | 0.003 |
|  | 0.073 | 0.005 |
| 钙 | 0.0082 | 0.0012 |
|  | 0.012 | 0.002 |
|  | 0.046 | 0.003 |
|  | 0.085 | 0.005 |
| 铁 | 0.0047 | 0.0006 |
|  | 0.011 | 0.001 |
|  | 0.045 | 0.003 |
|  | 0.085 | 0.005 |
| 铜 | 0.0057 | 0.0007 |
|  | 0.014 | 0.002 |
|  | 0.051 | 0.003 |
|  | 0.095 | 0.005 |
| 铬 | 0.0030 | 0.0005 |
|  | 0.0099 | 0.0014 |
|  | 0.050 | 0.003 |
|  | 0.094 | 0.005 |
| 镉 | 0.0019 | 0.0003 |
|  | 0.0059 | 0.0005 |
|  | 0.027 | 0.002 |
|  | 0.050 | 0.003 |
|  | 0.087 | 0.004 |

  - 再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据参见附录A。

表4 再现性限

| 元素 | ωx/% | 重复性限R/% |
| --- | --- | --- |
| 钾 | 0.0034 | 0.0012 |
|  | 0.011 | 0.004 |
|  | 0.045 | 0.006 |
|  | 0.085 | 0.008 |
| 钠 | 0.011 | 0.003 |
|  | 0.047 | 0.006 |
|  | 0.073 | 0.009 |
| 钙 | 0.0082 | 0.0020 |
|  | 0.012 | 0.003 |
|  | 0.046 | 0.006 |
|  | 0.085 | 0.008 |
| 铁 | 0.0047 | 0.0011 |
|  | 0.011 | 0.002 |
|  | 0.045 | 0.005 |
|  | 0.085 | 0.010 |
| 铜 | 0.0057 | 0.0014 |
|  | 0.014 | 0.003 |
|  | 0.051 | 0.006 |
|  | 0.095 | 0.009 |
| 铬 | 0.0030 | 0.0009 |
|  | 0.0099 | 0.0020 |
|  | 0.050 | 0.005 |
|  | 0.094 | 0.010 |
| 镉 | 0.0019 | 0.0005 |
|  | 0.0059 | 0.0008 |
|  | 0.027 | 0.003 |
|  | 0.050 | 0.005 |
|  | 0.087 | 0.008 |

- 试验报告

试验报告应包含以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2021年由19家实验室对3个或4个不同水平的样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的样品在重复性条件下独立测定11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1 钾精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 0.0038 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0034 |
|  | 2 | 0.0116 | 0.0123 | 0.0120 | 0.0117 | 0.0116 | 0.0117 | 0.0121 | 0.0119 | 0.0122 | 0.0118 | 0.0119 |
|  | 3 | 0.0445 | 0.0444 | 0.0446 | 0.0454 | 0.0440 | 0.0463 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0451 | 0.0455 | 0.0442 |
|  | 4 | 0.0845 | 0.0864 | 0.0853 | 0.0855 | 0.0848 | 0.0857 | 0.0865 | 0.0854 | 0.0849 | 0.0860 | 0.0838 |
| 2 | 1 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0035 | 0.003 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0032 |
|  | 2 | 0.0117 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0120 | 0.0114 | 0.0117 | 0.0110 | 0.0118 | 0.0111 | 0.0107 | 0.0113 |
|  | 3 | 0.0470 | 0.0478 | 0.0477 | 0.0470 | 0.0453 | 0.0497 | 0.0472 | 0.0470 | 0.0452 | 0.0450 | 0.0478 |
|  | 4 | 0.0876 | 0.0864 | 0.0868 | 0.0869 | 0.0868 | 0.0857 | 0.0853 | 0.0863 | 0.0857 | 0.0869 | 0.0870 |
| 3 | 1 | 0.0037 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0033 |
|  | 2 | 0.0113 | 0.0119 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0117 | 0.0115 | 0.0118 | 0.0114 | 0.0115 |
|  | 3 | 0.0458 | 0.0457 | 0.0459 | 0.0468 | 0.0453 | 0.0477 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0465 | 0.0469 | 0.0455 |
|  | 4 | 0.0862 | 0.0881 | 0.0870 | 0.0872 | 0.0865 | 0.0874 | 0.0882 | 0.0871 | 0.0866 | 0.0877 | 0.0855 |
| 4 | 1 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0042 | 0.0040 | 0.0043 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0037 |
|  | 2 | 0.0128 | 0.0129 | 0.0128 | 0.0122 | 0.0129 | 0.0115 | 0.0127 | 0.0126 | 0.0129 | 0.0121 | 0.0121 |
|  | 3 | 0.0483 | 0.0484 | 0.0496 | 0.0485 | 0.0471 | 0.0469 | 0.0485 | 0.0487 | 0.0494 | 0.0470 | 0.0478 |
|  | 4 | 0.0935 | 0.0891 | 0.0896 | 0.0898 | 0.0893 | 0.0892 | 0.0904 | 0.0882 | 0.0881 | 0.0880 | 0.0880 |
| 5 | 1 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0031 | 0.0037 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0036 |
|  | 2 | 0.0109 | 0.0116 | 0.0115 | 0.0117 | 0.0112 | 0.0111 | 0.0113 | 0.0116 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0114 |
|  | 3 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0449 | 0.0437 | 0.0450 | 0.0444 | 0.0446 | 0.0437 | 0.0443 | 0.0438 |
|  | 4 | 0.0842 | 0.0856 | 0.0845 | 0.0855 | 0.0835 | 0.0858 | 0.0849 | 0.0837 | 0.0850 | 0.0845 | 0.083 |
| 6 | 1 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0028 |
|  | 2 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0108 | 0.0110 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0110 | 0.0108 | 0.0110 |
|  | 3 | 0.0433 | 0.0438 | 0.0434 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0436 | 0.0441 | 0.0438 | 0.0434 | 0.0444 | 0.0441 |
|  | 4 | 0.083 | 0.0829 | 0.0828 | 0.0811 | 0.0811 | 0.0823 | 0.0823 | 0.0822 | 0.0815 | 0.0816 | 0.0813 |
| 7 | 1 | 0.0014 | 0.0012 | 0.00137 | 0.0014 | 0.00133 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
|  | 2 | 0.0087 | 0.0085 | 0.00854 | 0.0083 | 0.00847 | 0.0089 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0087 |
|  | 3 | 0.0432 | 0.0438 | 0.04262 | 0.0433 | 0.04357 | 0.0429 | 0.0435 | 0.0434 | 0.0428 | 0.0427 | 0.0439 |
|  | 4 | 0.0774 | 0.0786 | 0.07821 | 0.0794 | 0.08072 | 0.0820 | 0.0798 | 0.0797 | 0.0839 | 0.0822 | 0.0822 |
| 8 | 1 | 0.004 | 0.0042 | 0.0044 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0042 | 0.0044 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0041 |
|  | 2 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0100 | 0.0104 | 0.0093 | 0.0100 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0108 | 0.0102 |
|  | 3 | 0.0444 | 0.0403 | 0.0399 | 0.0456 | 0.0430 | 0.0452 | 0.0434 | 0.0426 | 0.0468 | 0.0446 | 0.0421 |
|  | 4 | 0.0856 | 0.0842 | 0.0856 | 0.0839 | 0.0843 | 0.0872 | 0.0866 | 0.0867 | 0.0848 | 0.0832 | 0.0838 |
| 9 | 1 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0040 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0039 | 0.0037 |
|  | 2 | 0.0119 | 0.0121 | 0.0119 | 0.0118 | 0.0121 | 0.0120 | 0.0123 | 0.0119 | 0.0122 | 0.0124 | 0.0119 |
|  | 3 | 0.0441 | 0.0439 | 0.0452 | 0.0444 | 0.0428 | 0.0466 | 0.0451 | 0.0449 | 0.0448 | 0.0435 | 0.0439 |
|  | 4 | 0.0846 | 0.0841 | 0.0855 | 0.0843 | 0.0874 | 0.0844 | 0.0834 | 0.0871 | 0.0859 | 0.0861 | 0.0871 |
| 10 | 1 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0037 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0036 |
|  | 2 | 0.0125 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0121 | 0.0123 | 0.0119 | 0.0121 | 0.0118 | 0.0123 | 0.0118 | 0.0121 |
|  | 3 | 0.0445 | 0.0449 | 0.0453 | 0.0451 | 0.0453 | 0.0449 | 0.0452 | 0.0443 | 0.0452 | 0.0451 | 0.0449 |
|  | 4 | 0.0844 | 0.0858 | 0.0857 | 0.0853 | 0.0859 | 0.0849 | 0.0863 | 0.0858 | 0.0853 | 0.0859 | 0.0852 |
| 11 | 1 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0031 | 0.0030 |
|  | 2 | 0.0112 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0120 | 0.0121 | 0.0118 | 0.0122 | 0.0119 | 0.0118 | 0.0120 | 0.0119 |
|  | 3 | 0.0447 | 0.0442 | 0.0450 | 0.0452 | 0.0449 | 0.0451 | 0.0444 | 0.0457 | 0.0442 | 0.0458 | 0.0453 |
|  | 4 | 0.0849 | 0.0851 | 0.0862 | 0.0858 | 0.0856 | 0.0851 | 0.0863 | 0.0864 | 0.0847 | 0.0856 | 0.0862 |
| 12 | 1 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0032 |
|  | 2 | 0.0121 | 0.0122 | 0.0118 | 0.0116 | 0.0115 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0123 | 0.0122 | 0.0124 | 0.0118 |
|  | 3 | 0.0449 | 0.0441 | 0.0442 | 0.0448 | 0.0443 | 0.0455 | 0.0443 | 0.0442 | 0.0441 | 0.044 | 0.0447 |
|  | 4 | 0.0843 | 0.0859 | 0.0861 | 0.0866 | 0.0852 | 0.0868 | 0.0848 | 0.0853 | 0.0842 | 0.0861 | 0.0857 |
| 13 | 1 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0033 |
|  | 2 | 0.0103 | 0.0109 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0108 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0111 | 0.0109 | 0.0108 |
|  | 3 | 0.0430 | 0.0426 | 0.0439 | 0.0443 | 0.0433 | 0.0436 | 0.0441 | 0.0439 | 0.0441 | 0.0435 | 0.0433 |
|  | 4 | 0.0839 | 0.0848 | 0.0836 | 0.0851 | 0.0822 | 0.0843 | 0.0832 | 0.0846 | 0.0852 | 0.0845 | 0.0837 |
| 14 | 1 | 0.0031 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0036 |
|  | 2 | 0.0111 | 0.0117 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0115 | 0.0117 | 0.0112 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0116 |
|  | 3 | 0.0445 | 0.0459 | 0.0444 | 0.0441 | 0.0445 | 0.0438 | 0.0451 | 0.0449 | 0.0443 | 0.0452 | 0.0446 |
|  | 4 | 0.0846 | 0.0859 | 0.0845 | 0.0853 | 0.0839 | 0.0841 | 0.0837 | 0.0845 | 0.0848 | 0.0857 | 0.0841 |
| 15 | 1 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0038 | 0.0033 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0035 |
|  | 2 | 0.0109 | 0.0107 | 0.0118 | 0.0112 | 0.0103 | 0.0105 | 0.0101 | 0.0105 | 0.0103 | 0.0107 | 0.0105 |
|  | 3 | 0.0490 | 0.0487 | 0.0474 | 0.0487 | 0.0487 | 0.0485 | 0.0482 | 0.0485 | 0.0491 | 0.0489 | 0.0487 |
|  | 4 | 0.0877 | 0.0877 | 0.0875 | 0.0863 | 0.0872 | 0.0865 | 0.0862 | 0.0859 | 0.0843 | 0.0862 | 0.0885 |
| 16 | 1 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0036 |
|  | 2 | 0.0109 | 0.0116 | 0.0110 | 0.0113 | 0.0115 | 0.0121 | 0.0112 | 0.0104 | 0.0118 | 0.0121 | 0.0119 |
|  | 3 | 0.0460 | 0.0462 | 0.0474 | 0.0471 | 0.0459 | 0.0470 | 0.0476 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0461 |
|  | 4 | 0.0852 | 0.0847 | 0.0847 | 0.0837 | 0.0843 | 0.0853 | 0.0859 | 0.0866 | 0.0853 | 0.0862 | 0.0849 |
| 17 | 1 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0021 |
|  | 2 | 0.0085 | 0.0084 | 0.0080 | 0.0082 | 0.0080 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0082 | 0.0080 | 0.0080 |
|  | 3 | 0.0381 | 0.0380 | 0.0384 | 0.0368 | 0.038 | 0.0374 | 0.0372 | 0.0378 | 0.0377 | 0.0386 | 0.0386 |
|  | 4 | 0.0658 | 0.0685 | 0.0681 | 0.0677 | 0.0668 | 0.0664 | 0.0685 | 0.0662 | 0.0669 | 0.0692 | 0.0696 |
| 18 | 1 | 0.0033 | 0.0030 | 0.0036 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0030 | 0.0036 | 0.0032 |
|  | 2 | 0.0114 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0124 | 0.0118 | 0.0124 | 0.0115 | 0.0117 | 0.0123 |
|  | 3 | 0.0448 | 0.0453 | 0.0447 | 0.0446 | 0.0449 | 0.0444 | 0.0442 | 0.0433 | 0.0447 | 0.0438 | 0.0429 |
|  | 4 | 0.0835 | 0.0853 | 0.0844 | 0.0849 | 0.0829 | 0.0861 | 0.0822 | 0.0826 | 0.0834 | 0.0837 | 0.0838 |
| 19 | 1 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0030 |
|  | 2 | 0.0117 | 0.0124 | 0.0116 | 0.0109 | 0.0119 | 0.0113 | 0.0118 | 0.0109 | 0.0116 | 0.0120 | 0.0113 |
|  | 3 | 0.0442 | 0.044 | 0.0432 | 0.0439 | 0.0445 | 0.0448 | 0.0436 | 0.0442 | 0.0448 | 0.0451 | 0.0449 |
|  | 4 | 0.0859 | 0.0862 | 0.0884 | 0.0850 | 0.0849 | 0.0842 | 0.0874 | 0.0862 | 0.0889 | 0.0856 | 0.0889 |

表A.2  钠精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 0.0483 | 0.0493 | 0.0494 | 0.0488 | 0.0465 | 0.0476 | 0.0469 | 0.0466 | 0.0479 | 0.0482 | 0.0471 |
|  | 2 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0115 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0116 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0112 | 0.0108 |
|  | 3 | 0.0717 | 0.0721 | 0.0785 | 0.0767 | 0.0712 | 0.0708 | 0.0741 | 0.0722 | 0.0745 | 0.0736 | 0.0728 |
| 2 | 1 | 0.0469 | 0.0469 | 0.0481 | 0.0488 | 0.0486 | 0.0487 | 0.0463 | 0.0487 | 0.0491 | 0.0488 | 0.0489 |
|  | 2 | 0.0113 | 0.0117 | 0.0106 | 0.0108 | 0.0119 | 0.0109 | 0.0114 | 0.0119 | 0.0109 | 0.0102 | 0.0102 |
|  | 3 | 0.0739 | 0.0741 | 0.0775 | 0.0765 | 0.0729 | 0.0725 | 0.0738 | 0.0747 | 0.0729 | 0.0760 | 0.0771 |
| 3 | 1 | 0.0473 | 0.0483 | 0.0484 | 0.0478 | 0.0456 | 0.0466 | 0.0460 | 0.0457 | 0.0469 | 0.0472 | 0.0462 |
|  | 2 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0112 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0113 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0109 | 0.0105 |
|  | 3 | 0.0739 | 0.0743 | 0.0809 | 0.0790 | 0.0733 | 0.0729 | 0.0763 | 0.0744 | 0.0767 | 0.0758 | 0.0750 |
| 4 | 1 | 0.0495 | 0.0486 | 0.0495 | 0.0506 | 0.0501 | 0.0489 | 0.0494 | 0.0482 | 0.0494 | 0.0494 | 0.0493 |
|  | 2 | 0.0137 | 0.0139 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0134 | 0.0133 | 0.0135 | 0.013 | 0.0129 | 0.0124 |
|  | 3 | 0.0735 | 0.0725 | 0.0734 | 0.0731 | 0.0723 | 0.0728 | 0.0719 | 0.0712 | 0.0709 | 0.0711 | 0.0702 |
| 5 | 1 | 0.0485 | 0.0488 | 0.0484 | 0.0475 | 0.0466 | 0.0474 | 0.0472 | 0.0470 | 0.0477 | 0.0478 | 0.0469 |
|  | 2 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0107 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0114 | 0.0112 | 0.0100 | 0.0108 | 0.0107 |
|  | 3 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0759 | 0.0747 | 0.0718 | 0.0718 | 0.0739 | 0.0736 | 0.0733 | 0.0736 | 0.0726 |
| 6 | 1 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0426 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0431 | 0.0434 | 0.0435 | 0.0428 | 0.0435 | 0.0436 |
|  | 2 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0098 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0099 | 0.0093 |
|  | 3 | 0.0730 | 0.0729 | 0.0732 | 0.0732 | 0.0731 | 0.0730 | 0.0722 | 0.0740 | 0.0739 | 0.0706 | 0.0708 |
| 7 | 1 | 0.0398 | 0.0396 | 0.0403 | 0.0400 | 0.0394 | 0.0403 | 0.0392 | 0.0394 | 0.0394 | 0.0402 | 0.0396 |
|  | 2 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0105 | 0.0108 | 0.0105 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0106 |
|  | 3 | 0.0642 | 0.0656 | 0.0642 | 0.0648 | 0.0657 | 0.0661 | 0.0653 | 0.0665 | 0.0661 | 0.0639 | 0.0658 |
| 8 | 1 | 0.0435 | 0.0431 | 0.0430 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0447 | 0.0441 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0441 |
|  | 2 | 0.0103 | 0.0107 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0109 | 0.0105 | 0.0108 | 0.0106 |
|  | 3 | 0.0673 | 0.0681 | 0.0679 | 0.0684 | 0.0680 | 0.0689 | 0.0687 | 0.0691 | 0.068 | 0.0682 | 0.0682 |
| 9 | 1 | 0.0456 | 0.0467 | 0.0465 | 0.0466 | 0.0459 | 0.0478 | 0.0477 | 0.0469 | 0.0476 | 0.0486 | 0.0474 |
|  | 2 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0109 | 0.0115 | 0.0111 | 0.0117 | 0.0119 | 0.0109 | 0.0110 | 0.0111 | 0.0114 |
|  | 3 | 0.0709 | 0.0719 | 0.0764 | 0.0775 | 0.0704 | 0.0709 | 0.0725 | 0.0738 | 0.0725 | 0.0737 | 0.0729 |
| 10 | 1 | 0.0480 | 0.0483 | 0.0472 | 0.0487 | 0.0489 | 0.0476 | 0.0469 | 0.0478 | 0.0483 | 0.0489 | 0.0478 |
|  | 2 | 0.0108 | 0.0113 | 0.0116 | 0.011 | 0.0117 | 0.0113 | 0.0115 | 0.0108 | 0.0118 | 0.0113 | 0.0115 |
|  | 3 | 0.0722 | 0.0745 | 0.0756 | 0.0735 | 0.0762 | 0.0754 | 0.0722 | 0.0745 | 0.0762 | 0.0756 | 0.0735 |
| 11 | 1 | 0.0491 | 0.0488 | 0.0488 | 0.0489 | 0.0478 | 0.0486 | 0.0487 | 0.0479 | 0.0476 | 0.0477 | 0.0476 |
|  | 2 | 0.0116 | 0.0109 | 0.0111 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0115 | 0.0111 | 0.0108 | 0.0117 | 0.0113 | 0.0113 |
|  | 3 | 0.0728 | 0.0726 | 0.0740 | 0.0736 | 0.0738 | 0.0745 | 0.0752 | 0.0749 | 0.0738 | 0.0746 | 0.0737 |
| 12 | 1 | 0.0477 | 0.0482 | 0.0491 | 0.0498 | 0.0477 | 0.0481 | 0.0475 | 0.0482 | 0.0477 | 0.0493 | 0.0484 |
|  | 2 | 0.0111 | 0.0105 | 0.0117 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0118 | 0.0112 | 0.0115 | 0.0117 |
|  | 3 | 0.0745 | 0.0732 | 0.0743 | 0.0721 | 0.0762 | 0.0729 | 0.0749 | 0.0752 | 0.0731 | 0.0738 | 0.0743 |
| 13 | 1 | 0.0476 | 0.0476 | 0.0473 | 0.0462 | 0.0467 | 0.0471 | 0.0475 | 0.0477 | 0.0473 | 0.0463 | 0.0469 |
|  | 2 | 0.0109 | 0.0110 | 0.0107 | 0.0102 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0111 | 0.0108 | 0.0111 | 0.0104 | 0.0105 |
|  | 3 | 0.0748 | 0.0744 | 0.0733 | 0.0726 | 0.0724 | 0.0728 | 0.0736 | 0.0737 | 0.0732 | 0.0743 | 0.0725 |
| 14 | 1 | 0.0479 | 0.0482 | 0.0476 | 0.0481 | 0.0459 | 0.0472 | 0.0495 | 0.0489 | 0.0483 | 0.0491 | 0.0483 |
|  | 2 | 0.0115 | 0.0109 | 0.0114 | 0.0111 | 0.0108 | 0.0117 | 0.0113 | 0.0107 | 0.0110 | 0.0113 | 0.0115 |
|  | 3 | 0.0729 | 0.0735 | 0.0738 | 0.0722 | 0.0719 | 0.0737 | 0.0731 | 0.0725 | 0.0733 | 0.0729 | 0.0736 |
| 15 | 1 | 0.0486 | 0.0492 | 0.0485 | 0.0488 | 0.0497 | 0.0486 | 0.0496 | 0.0491 | 0.0489 | 0.0485 | 0.0492 |
|  | 2 | 0.0119 | 0.0125 | 0.0124 | 0.0118 | 0.0127 | 0.0124 | 0.0125 | 0.0124 | 0.0126 | 0.0121 | 0.0125 |
|  | 3 | 0.0760 | 0.077 | 0.0767 | 0.0759 | 0.0775 | 0.0770 | 0.0771 | 0.0775 | 0.0769 | 0.0768 | 0.0771 |
| 16 | 1 | 0.0351 | 0.0350 | 0.0357 | 0.0353 | 0.0359 | 0.0362 | 0.0354 | 0.0355 | 0.0348 | 0.0364 | 0.0341 |
|  | 2 | 0.0088 | 0.0084 | 0.0085 | 0.0089 | 0.0088 | 0.0084 | 0.0087 | 0.0092 | 0.0083 | 0.0087 | 0.0088 |
|  | 3 | 0.0589 | 0.0588 | 0.0593 | 0.0571 | 0.0586 | 0.0587 | 0.0585 | 0.0599 | 0.0591 | 0.0592 | 0.0601 |
| 17 | 1 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0403 | 0.0488 | 0.0459 | 0.0444 | 0.0451 | 0.0443 | 0.0450 | 0.0460 | 0.0458 |
|  | 2 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0118 | 0.0108 | 0.0107 | 0.0098 | 0.0104 | 0.0116 | 0.0099 | 0.0104 | 0.0105 |
|  | 3 | 0.0698 | 0.0702 | 0.0703 | 0.0737 | 0.0703 | 0.0689 | 0.0710 | 0.0685 | 0.0699 | 0.0695 | 0.0713 |
| 18 | 1 | 0.0475 | 0.0496 | 0.0458 | 0.0466 | 0.0477 | 0.0452 | 0.0469 | 0.0475 | 0.0488 | 0.0457 | 0.0481 |
|  | 2 | 0.0100 | 0.0108 | 0.0122 | 0.0119 | 0.0125 | 0.0114 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0103 | 0.0100 | 0.0116 |
|  | 3 | 0.0762 | 0.0733 | 0.0728 | 0.0739 | 0.0744 | 0.0751 | 0.0722 | 0.0776 | 0.0745 | 0.0743 | 0.0771 |
| 19 | 1 | 0.0475 | 0.0482 | 0.0479 | 0.0488 | 0.0472 | 0.0476 | 0.0501 | 0.0484 | 0.0472 | 0.0465 | 0.0474 |
|  | 2 | 0.0125 | 0.0118 | 0.0114 | 0.0110 | 0.0115 | 0.0112 | 0.0120 | 0.0117 | 0.0114 | 0.0118 | 0.0120 |
|  | 3 | 0.0734 | 0.0738 | 0.0711 | 0.0760 | 0.0740 | 0.0719 | 0.0723 | 0.0731 | 0.0756 | 0.0724 | 0.0786 |

表A.3  钙精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 0.0085 | 0.0083 | 0.0087 | 0.0083 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0076 | 0.0078 | 0.0082 | 0.0076 | 0.008 |
|  | 2 | 0.0113 | 0.0118 | 0.0116 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0114 | 0.0112 | 0.0115 | 0.0116 | 0.0115 |
|  | 3 | 0.0452 | 0.0458 | 0.0471 | 0.0469 | 0.0450 | 0.0454 | 0.0453 | 0.0452 | 0.0461 | 0.0455 | 0.0463 |
|  | 4 | 0.0840 | 0.0848 | 0.0835 | 0.0844 | 0.0855 | 0.0834 | 0.0820 | 0.0842 | 0.0851 | 0.0844 | 0.0836 |
| 2 | 1 | 0.0085 | 0.0092 | 0.0090 | 0.0089 | 0.0076 | 0.0090 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0087 | 0.0083 | 0.0083 |
|  | 2 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0119 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0109 | 0.0112 | 0.0117 | 0.0104 |
|  | 3 | 0.0464 | 0.0472 | 0.0474 | 0.0471 | 0.0463 | 0.0451 | 0.0466 | 0.0470 | 0.0471 | 0.0459 | 0.0463 |
|  | 4 | 0.0862 | 0.0853 | 0.0872 | 0.0876 | 0.0894 | 0.0853 | 0.0859 | 0.0843 | 0.0862 | 0.0847 | 0.0851 |
| 3 | 1 | 0.0083 | 0.0081 | 0.0085 | 0.0081 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0074 | 0.0076 | 0.0080 | 0.0074 | 0.0078 |
|  | 2 | 0.0110 | 0.0114 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0111 | 0.0109 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0112 |
|  | 3 | 0.0466 | 0.0472 | 0.0485 | 0.0483 | 0.0464 | 0.0468 | 0.0467 | 0.0466 | 0.0475 | 0.0469 | 0.0477 |
|  | 4 | 0.0857 | 0.0865 | 0.0852 | 0.0861 | 0.0872 | 0.0851 | 0.0836 | 0.0859 | 0.0868 | 0.0861 | 0.0853 |
| 4 | 1 | 0.0084 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0081 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0089 |
|  | 2 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0117 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0122 | 0.0121 | 0.0122 | 0.0118 | 0.0127 |
|  | 3 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0457 | 0.0468 | 0.0470 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0463 | 0.0463 | 0.0462 | 0.0466 |
|  | 4 | 0.0855 | 0.0858 | 0.0852 | 0.0857 | 0.0843 | 0.0844 | 0.0877 | 0.0848 | 0.0844 | 0.0840 | 0.0853 |
| 5 | 1 | 0.0085 | 0.0084 | 0.0086 | 0.0088 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0077 | 0.0081 |
|  | 2 | 0.0122 | 0.0124 | 0.0122 | 0.0120 | 0.0122 | 0.0112 | 0.0118 | 0.0124 | 0.0117 | 0.0122 | 0.0121 |
|  | 3 | 0.0469 | 0.0469 | 0.0478 | 0.0478 | 0.0461 | 0.0462 | 0.0461 | 0.0470 | 0.0465 | 0.0464 | 0.0467 |
|  | 4 | 0.0850 | 0.0845 | 0.0857 | 0.086 | 0.0859 | 0.0848 | 0.0840 | 0.0865 | 0.0870 | 0.0862 | 0.0846 |
| 6 | 1 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0072 | 0.0078 | 0.0080 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 |
|  | 2 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0111 | 0.0110 | 0.0107 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0107 |
|  | 3 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0454 | 0.0453 | 0.0453 | 0.0450 | 0.0449 | 0.0446 | 0.0444 | 0.0445 | 0.0443 |
|  | 4 | 0.0857 | 0.0859 | 0.0858 | 0.0844 | 0.0832 | 0.0830 | 0.0828 | 0.0830 | 0.0825 | 0.0837 | 0.0833 |
| 7 | 1 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0053 | 0.0061 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0056 |
|  | 2 | 0.0100 | 0.0102 | 0.0111 | 0.0107 | 0.0108 | 0.011 | 0.0101 | 0.0100 | 0.0107 | 0.0105 | 0.0106 |
|  | 3 | 0.0426 | 0.0429 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0416 | 0.0450 | 0.0461 | 0.0414 | 0.0429 | 0.0431 | 0.0425 |
|  | 4 | 0.0783 | 0.0810 | 0.0802 | 0.0800 | 0.0816 | 0.0814 | 0.0816 | 0.0840 | 0.0881 | 0.0845 | 0.0842 |
| 8 | 1 | 0.0078 | 0.0076 | 0.0083 | 0.0078 | 0.0085 | 0.0096 | 0.0079 | 0.0084 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0084 |
|  | 2 | 0.0132 | 0.0135 | 0.0133 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0133 | 0.0132 | 0.0133 | 0.0131 | 0.0130 | 0.0128 |
|  | 3 | 0.0480 | 0.0482 | 0.0437 | 0.0511 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0487 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0492 |
|  | 4 | 0.0901 | 0.0908 | 0.0884 | 0.0882 | 0.0882 | 0.0899 | 0.0899 | 0.0896 | 0.0888 | 0.0888 | 0.0908 |
| 9 | 1 | 0.0085 | 0.0082 | 0.0089 | 0.0079 | 0.0087 | 0.0086 | 0.0081 | 0.0091 | 0.0089 | 0.0086 | 0.0084 |
|  | 2 | 0.0119 | 0.0118 | 0.0120 | 0.0119 | 0.0114 | 0.0118 | 0.0115 | 0.0116 | 0.0117 | 0.0114 | 0.0118 |
|  | 3 | 0.0455 | 0.0459 | 0.0469 | 0.0470 | 0.0449 | 0.0445 | 0.0456 | 0.0450 | 0.0462 | 0.0475 | 0.0459 |
|  | 4 | 0.0845 | 0.0848 | 0.0849 | 0.0850 | 0.0842 | 0.0865 | 0.0836 | 0.0849 | 0.0834 | 0.0846 | 0.0834 |
| 10 | 1 | 0.0077 | 0.0087 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0085 | 0.0075 | 0.0084 | 0.0086 | 0.0079 | 0.0087 | 0.0091 |
|  | 2 | 0.0114 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0115 | 0.0114 | 0.0117 | 0.0116 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0117 |
|  | 3 | 0.0448 | 0.0452 | 0.0476 | 0.0467 | 0.0453 | 0.0472 | 0.0456 | 0.0465 | 0.0467 | 0.0474 | 0.0476 |
|  | 4 | 0.0823 | 0.0834 | 0.0838 | 0.0829 | 0.0834 | 0.0833 | 0.0845 | 0.0823 | 0.0838 | 0.0829 | 0.0833 |
| 11 | 1 | 0.0088 | 0.0084 | 0.0080 | 0.0082 | 0.0079 | 0.0083 | 0.0081 | 0.0085 | 0.0079 | 0.0087 | 0.0076 |
|  | 2 | 0.0115 | 0.0120 | 0.0119 | 0.0117 | 0.0121 | 0.0120 | 0.0122 | 0.0121 | 0.0115 | 0.0114 | 0.0121 |
|  | 3 | 0.0466 | 0.0455 | 0.0454 | 0.0455 | 0.046 | 0.0462 | 0.0465 | 0.0462 | 0.0451 | 0.0449 | 0.0453 |
|  | 4 | 0.0834 | 0.0856 | 0.0848 | 0.0845 | 0.0852 | 0.0849 | 0.0845 | 0.0836 | 0.0858 | 0.0862 | 0.0848 |
| 12 | 1 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0085 | 0.0086 | 0.0081 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0088 | 0.0084 | 0.0087 | 0.0082 |
|  | 2 | 0.0115 | 0.0109 | 0.0113 | 0.0118 | 0.0116 | 0.0118 | 0.0114 | 0.0119 | 0.0117 | 0.0109 | 0.0115 |
|  | 3 | 0.0462 | 0.0451 | 0.0476 | 0.0449 | 0.0451 | 0.0457 | 0.0455 | 0.0452 | 0.0461 | 0.0467 | 0.0461 |
|  | 4 | 0.0846 | 0.0823 | 0.0841 | 0.0827 | 0.0837 | 0.0849 | 0.0825 | 0.0841 | 0.0832 | 0.0836 | 0.0845 |
| 13 | 1 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0083 | 0.0087 | 0.0081 | 0.0078 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0083 | 0.0079 | 0.0081 |
|  | 2 | 0.0132 | 0.0131 | 0.0128 | 0.0126 | 0.0127 | 0.0122 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0127 | 0.0126 | 0.0128 |
|  | 3 | 0.0485 | 0.0479 | 0.0484 | 0.0486 | 0.0471 | 0.0470 | 0.0468 | 0.0473 | 0.0468 | 0.0469 | 0.0472 |
|  | 4 | 0.0861 | 0.0850 | 0.0879 | 0.0876 | 0.0863 | 0.0862 | 0.0865 | 0.0869 | 0.0852 | 0.0857 | 0.0861 |
| 14 | 1 | 0.0078 | 0.0089 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0077 | 0.0081 | 0.0085 | 0.0082 | 0.0078 | 0.0086 |
|  | 2 | 0.0118 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0111 | 0.0115 | 0.0108 | 0.0116 |
|  | 3 | 0.0462 | 0.0449 | 0.0456 | 0.0471 | 0.0457 | 0.0448 | 0.0453 | 0.0452 | 0.0455 | 0.0458 | 0.0459 |
|  | 4 | 0.0825 | 0.0839 | 0.0824 | 0.0833 | 0.0839 | 0.0848 | 0.0841 | 0.0838 | 0.0841 | 0.0832 | 0.0839 |
| 15 | 1 | 0.0081 | 0.0084 | 0.0085 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0082 | 0.0083 |
|  | 2 | 0.0127 | 0.0129 | 0.0130 | 0.0129 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0131 | 0.0129 | 0.0128 | 0.0133 | 0.0131 |
|  | 3 | 0.0513 | 0.0512 | 0.0518 | 0.0521 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0518 | 0.0516 | 0.0511 | 0.0521 | 0.0525 |
|  | 4 | 0.0900 | 0.0920 | 0.0923 | 0.0924 | 0.0921 | 0.0916 | 0.0931 | 0.0925 | 0.0914 | 0.0932 | 0.0918 |
| 16 | 1 | 0.0082 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0081 | 0.0076 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0079 | 0.0077 | 0.0082 | 0.0080 |
|  | 2 | 0.0117 | 0.0115 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0118 | 0.0122 | 0.0116 | 0.0115 | 0.0117 | 0.0118 | 0.0118 |
|  | 3 | 0.0459 | 0.0456 | 0.0465 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0452 | 0.0457 | 0.0453 | 0.0447 | 0.0448 | 0.0441 |
|  | 4 | 0.0850 | 0.0867 | 0.0859 | 0.0858 | 0.0856 | 0.0870 | 0.0855 | 0.0859 | 0.0855 | 0.0843 | 0.0859 |
| 17 | 1 | 0.0081 | 0.0083 | 0.0099 | 0.0090 | 0.0094 | 0.0091 | 0.0090 | 0.0075 | 0.0078 | 0.0080 | 0.0082 |
|  | 2 | 0.0114 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0120 | 0.0115 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0115 | 0.0116 |
|  | 3 | 0.0431 | 0.0433 | 0.0432 | 0.0416 | 0.0432 | 0.0423 | 0.0435 | 0.0453 | 0.0434 | 0.0430 | 0.0432 |
|  | 4 | 0.0799 | 0.0790 | 0.0803 | 0.0794 | 0.0801 | 0.0792 | 0.0786 | 0.0808 | 0.0784 | 0.0799 | 0.0809 |
| 18 | 1 | 0.0088 | 0.0074 | 0.0069 | 0.0088 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0077 | 0.0072 | 0.0075 | 0.0086 | 0.0074 |
|  | 2 | 0.0115 | 0.0108 | 0.0112 | 0.0099 | 0.0095 | 0.0108 | 0.0114 | 0.0112 | 0.0109 | 0.0103 | 0.0107 |
|  | 3 | 0.0448 | 0.0432 | 0.0460 | 0.0456 | 0.0468 | 0.0472 | 0.0456 | 0.0455 | 0.0481 | 0.0438 | 0.0470 |
|  | 4 | 0.0854 | 0.0844 | 0.0851 | 0.0832 | 0.0825 | 0.0845 | 0.0866 | 0.0827 | 0.0853 | 0.0867 | 0.0836 |
| 19 | 1 | 0.0088 | 0.0094 | 0.0087 | 0.0086 | 0.0091 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0086 | 0.0084 | 0.0087 | 0.0079 |
|  | 2 | 0.0104 | 0.0109 | 0.0113 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0114 | 0.0107 | 0.0119 | 0.0112 | 0.0110 | 0.0107 |
|  | 3 | 0.0444 | 0.0460 | 0.0444 | 0.0443 | 0.0449 | 0.0464 | 0.0433 | 0.0470 | 0.0460 | 0.0462 | 0.0460 |
|  | 4 | 0.0766 | 0.0763 | 0.0800 | 0.0730 | 0.0727 | 0.0716 | 0.0771 | 0.0706 | 0.0722 | 0.0742 | 0.0727 |

表A.4  铁精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 0.0051 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0046 | 0.0048 | 0.005 | 0.0048 | 0.0047 |
|  | 2 | 0.0114 | 0.0115 | 0.0114 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0116 |
|  | 3 | 0.0436 | 0.0437 | 0.0462 | 0.0460 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0428 | 0.0436 | 0.0453 | 0.0444 | 0.0459 |
|  | 4 | 0.0832 | 0.0837 | 0.083 | 0.0821 | 0.0837 | 0.0821 | 0.0819 | 0.0821 | 0.0816 | 0.0824 | 0.0842 |
| 2 | 1 | 0.0050 | 0.0053 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0046 | 0.0049 | 0.0050 | 0.0047 | 0.0048 |
|  | 2 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0115 | 0.0122 | 0.0117 | 0.0115 | 0.0119 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0117 | 0.0121 |
|  | 3 | 0.0482 | 0.0471 | 0.0482 | 0.0469 | 0.0478 | 0.0478 | 0.0489 | 0.048 | 0.0469 | 0.0482 | 0.0485 |
|  | 4 | 0.0931 | 0.0936 | 0.0917 | 0.0903 | 0.0915 | 0.0921 | 0.0910 | 0.0908 | 0.0911 | 0.0913 | 0.0925 |
| 3 | 1 | 0.0050 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0049 | 0.0047 | 0.0046 |
|  | 2 | 0.0111 | 0.0112 | 0.0111 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0110 | 0.0109 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0113 |
|  | 3 | 0.0449 | 0.0450 | 0.0476 | 0.0474 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0441 | 0.0449 | 0.0467 | 0.0457 | 0.0473 |
|  | 4 | 0.0849 | 0.0854 | 0.0847 | 0.0837 | 0.0854 | 0.0837 | 0.0835 | 0.0837 | 0.0832 | 0.0840 | 0.0859 |
| 4 | 1 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0043 | 0.0047 |
|  | 2 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0115 | 0.0117 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0117 | 0.0115 |
|  | 3 | 0.0449 | 0.0447 | 0.0449 | 0.0451 | 0.0453 | 0.0452 | 0.0455 | 0.0460 | 0.0456 | 0.0447 | 0.0448 |
|  | 4 | 0.0863 | 0.0867 | 0.0858 | 0.0864 | 0.0856 | 0.0857 | 0.0854 | 0.0857 | 0.0855 | 0.0891 | 0.0859 |
|  | 2 | 0.0120 | 0.0123 | 0.0115 | 0.0118 | 0.0117 | 0.0119 | 0.0120 | 0.0125 | 0.0116 | 0.0121 | 0.0119 |
|  | 3 | 0.0457 | 0.0454 | 0.0465 | 0.0466 | 0.0451 | 0.0447 | 0.0443 | 0.0446 | 0.0467 | 0.0457 | 0.0466 |
|  | 4 | 0.0845 | 0.0839 | 0.0844 | 0.0834 | 0.0840 | 0.0839 | 0.0812 | 0.0815 | 0.0826 | 0.0830 | 0.0842 |
| 6 | 1 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0041 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0045 |
|  | 2 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0105 |
|  | 3 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0449 | 0.0416 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0421 | 0.0432 | 0.0433 |
|  | 4 | 0.0833 | 0.0835 | 0.0825 | 0.0854 | 0.0812 | 0.0822 | 0.0823 | 0.0826 | 0.0811 | 0.0805 | 0.0802 |
| 7 | 1 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0040 |
|  | 2 | 0.0110 | 0.0107 | 0.0116 | 0.0110 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0110 |
|  | 3 | 0.0442 | 0.0436 | 0.0442 | 0.0435 | 0.0436 | 0.0441 | 0.0440 | 0.0429 | 0.0417 | 0.0416 | 0.0412 |
|  | 4 | 0.0887 | 0.0902 | 0.0849 | 0.0816 | 0.0904 | 0.0887 | 0.0843 | 0.0843 | 0.0897 | 0.0855 | 0.0905 |
| 8 | 1 | 0.0046 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0045 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0043 |
|  | 2 | 0.0122 | 0.0126 | 0.0120 | 0.0121 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 |
|  | 3 | 0.0478 | 0.0482 | 0.0435 | 0.0479 | 0.0473 | 0.0482 | 0.0481 | 0.0481 | 0.0478 | 0.0483 | 0.0475 |
|  | 4 | 0.0928 | 0.0926 | 0.0928 | 0.0921 | 0.0923 | 0.0919 | 0.0936 | 0.0932 | 0.0928 | 0.0924 | 0.0935 |
| 9 | 1 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0052 |
|  | 2 | 0.0113 | 0.0117 | 0.0120 | 0.0116 | 0.0114 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0110 | 0.0109 | 0.0113 | 0.0115 |
|  | 3 | 0.0438 | 0.0436 | 0.0441 | 0.0438 | 0.0424 | 0.0452 | 0.0436 | 0.0443 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0446 |
|  | 4 | 0.0827 | 0.0851 | 0.0816 | 0.0815 | 0.0828 | 0.0811 | 0.0814 | 0.0846 | 0.0830 | 0.0848 | 0.0834 |
| 10 | 1 | 0.0049 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0050 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0048 |
|  | 2 | 0.0113 | 0.0115 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0118 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0116 | 0.0114 | 0.0117 |
|  | 3 | 0.0439 | 0.0444 | 0.0435 | 0.0439 | 0.0454 | 0.0459 | 0.0437 | 0.0459 | 0.0441 | 0.0457 | 0.0467 |
|  | 4 | 0.0814 | 0.0818 | 0.0824 | 0.0833 | 0.0818 | 0.0837 | 0.0822 | 0.0816 | 0.0828 | 0.0833 | 0.0824 |
|  | 5 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0014 | 0.0018 |
| 11 | 1 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0050 | 0.0052 | 0.0046 | 0.0048 |
|  | 2 | 0.0120 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0115 | 0.0118 | 0.0113 | 0.0118 | 0.0111 | 0.0118 | 0.0117 | 0.0112 |
|  | 3 | 0.0439 | 0.0442 | 0.0440 | 0.0442 | 0.0448 | 0.0451 | 0.0458 | 0.0456 | 0.0433 | 0.0446 | 0.0436 |
|  | 4 | 0.0834 | 0.0835 | 0.0830 | 0.0831 | 0.0831 | 0.0833 | 0.0836 | 0.0835 | 0.0826 | 0.0830 | 0.0824 |
| 12 | 1 | 0.0049 | 0.0048 | 0.005 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0051 |
|  | 2 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0111 | 0.0117 | 0.0118 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0117 | 0.0109 | 0.0116 | 0.0114 |
|  | 3 | 0.0457 | 0.0431 | 0.0452 | 0.0446 | 0.0449 | 0.0439 | 0.0449 | 0.0451 | 0.0446 | 0.0441 | 0.0451 |
|  | 4 | 0.0832 | 0.0827 | 0.0845 | 0.0825 | 0.0837 | 0.0846 | 0.0836 | 0.0841 | 0.0826 | 0.0837 | 0.0827 |
| 13 | 1 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0051 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0049 |
|  | 2 | 0.0126 | 0.0131 | 0.0123 | 0.0121 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0126 | 0.0124 | 0.0125 | 0.0121 | 0.0123 |
|  | 3 | 0.0478 | 0.0471 | 0.0467 | 0.0471 | 0.0472 | 0.0463 | 0.0457 | 0.0465 | 0.0466 | 0.0459 | 0.0463 |
|  | 4 | 0.0853 | 0.0840 | 0.0858 | 0.0847 | 0.0843 | 0.0857 | 0.0837 | 0.0834 | 0.0843 | 0.0839 | 0.0835 |
| 14 | 1 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0043 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0049 | 0.0046 | 0.0044 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0048 |
|  | 2 | 0.0115 | 0.0104 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0106 | 0.0113 | 0.0105 | 0.0107 | 0.0109 | 0.0103 | 0.0112 |
|  | 3 | 0.0441 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0425 | 0.0445 | 0.0436 | 0.0432 | 0.0435 | 0.0439 | 0.0441 | 0.0445 |
|  | 4 | 0.0822 | 0.0819 | 0.0832 | 0.0839 | 0.0816 | 0.0828 | 0.0824 | 0.0819 | 0.0824 | 0.0822 | 0.0827 |
| 15 | 1 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0026 |
|  | 2 | 0.0098 | 0.0107 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0105 | 0.0102 | 0.0104 | 0.0101 | 0.0098 |
|  | 3 | 0.0447 | 0.0474 | 0.0467 | 0.0468 | 0.0459 | 0.0461 | 0.0458 | 0.0469 | 0.0452 | 0.0439 | 0.0458 |
|  | 4 | 0.0888 | 0.0887 | 0.0885 | 0.0883 | 0.0887 | 0.0883 | 0.0886 | 0.0889 | 0.0879 | 0.0891 | 0.0879 |
| 16 | 1 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0043 | 0.0040 |
|  | 2 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0108 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0117 | 0.0118 | 0.0113 |
|  | 3 | 0.0465 | 0.0458 | 0.0461 | 0.0452 | 0.0454 | 0.0465 | 0.0466 | 0.0460 | 0.0456 | 0.0468 | 0.0472 |
|  | 4 | 0.0880 | 0.0879 | 0.0863 | 0.0867 | 0.0861 | 0.0878 | 0.0869 | 0.0878 | 0.0881 | 0.0868 | 0.0872 |
| 17 | 1 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0040 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0044 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0040 |
|  | 2 | 0.0102 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0103 |
|  | 3 | 0.0423 | 0.0427 | 0.0430 | 0.0412 | 0.0429 | 0.0418 | 0.0430 | 0.0431 | 0.0429 | 0.0426 | 0.0431 |
|  | 4 | 0.0823 | 0.0822 | 0.0820 | 0.0813 | 0.0821 | 0.0818 | 0.0823 | 0.0823 | 0.0815 | 0.0831 | 0.0830 |
| 18 | 1 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 |
|  | 2 | 0.0105 | 0.0117 | 0.0101 | 0.0109 | 0.0115 | 0.0098 | 0.0113 | 0.0106 | 0.0116 | 0.0101 | 0.0098 |
|  | 3 | 0.0457 | 0.0441 | 0.0436 | 0.0445 | 0.0456 | 0.0443 | 0.0455 | 0.0428 | 0.0436 | 0.0433 | 0.0445 |
|  | 4 | 0.0833 | 0.0827 | 0.0826 | 0.0841 | 0.0819 | 0.0822 | 0.0811 | 0.0844 | 0.0825 | 0.0839 | 0.0835 |
| 19 | 1 | 0.0049 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0043 | 0.0047 | 0.0043 |
|  | 2 | 0.0114 | 0.0118 | 0.0114 | 0.0110 | 0.0115 | 0.0112 | 0.0120 | 0.0117 | 0.0114 | 0.0118 | 0.0114 |
|  | 3 | 0.0446 | 0.0427 | 0.0430 | 0.0440 | 0.0451 | 0.0444 | 0.0432 | 0.0445 | 0.0434 | 0.0447 | 0.0436 |
|  | 4 | 0.0836 | 0.0841 | 0.0830 | 0.0832 | 0.0832 | 0.0825 | 0.0836 | 0.0833 | 0.0817 | 0.0825 | 0.0818 |

表A.5  铜精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0058 | 0.006 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0059 |
|  | 2 | 0.0142 | 0.0144 | 0.0143 | 0.0142 | 0.0141 | 0.0143 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0141 | 0.0141 | 0.0143 |
|  | 3 | 0.0523 | 0.0526 | 0.0525 | 0.0530 | 0.0523 | 0.0516 | 0.0518 | 0.0519 | 0.0533 | 0.0524 | 0.0518 |
|  | 4 | 0.0968 | 0.0977 | 0.0962 | 0.0967 | 0.0962 | 0.0956 | 0.0945 | 0.0953 | 0.0968 | 0.0965 | 0.0951 |
| 2 | 1 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0047 | 0.005 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0048 | 0.005 |
|  | 2 | 0.0127 | 0.0130 | 0.0133 | 0.0131 | 0.0128 | 0.0129 | 0.0127 | 0.0133 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0132 |
|  | 3 | 0.0490 | 0.0491 | 0.0490 | 0.0483 | 0.049 | 0.0519 | 0.0495 | 0.0484 | 0.0501 | 0.0506 | 0.0519 |
|  | 4 | 0.0932 | 0.0937 | 0.0925 | 0.0918 | 0.0947 | 0.0957 | 0.0967 | 0.0956 | 0.0959 | 0.0948 | 0.0964 |
| 3 | 1 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0058 | 0.006 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0058 | 0.0058 |
|  | 2 | 0.0138 | 0.0140 | 0.0139 | 0.0138 | 0.0137 | 0.0139 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0137 | 0.0137 | 0.0139 |
|  | 3 | 0.0539 | 0.0542 | 0.0541 | 0.0546 | 0.0539 | 0.0531 | 0.0534 | 0.0535 | 0.0549 | 0.0540 | 0.0534 |
|  | 4 | 0.0987 | 0.0997 | 0.0981 | 0.0986 | 0.0981 | 0.0975 | 0.0964 | 0.0972 | 0.0987 | 0.0984 | 0.0970 |
| 4 | 1 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0053 |
|  | 2 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0130 | 0.0131 | 0.0128 | 0.0131 | 0.0128 | 0.0129 | 0.0131 | 0.0129 | 0.0130 |
|  | 3 | 0.0494 | 0.0492 | 0.0491 | 0.0482 | 0.0492 | 0.0480 | 0.0497 | 0.0493 | 0.0492 | 0.0485 | 0.0485 |
|  | 4 | 0.0877 | 0.0915 | 0.0908 | 0.0916 | 0.0908 | 0.0908 | 0.0905 | 0.0911 | 0.0903 | 0.0897 | 0.0906 |
| 5 | 1 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0056 | 0.0061 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0060 |
|  | 2 | 0.0141 | 0.0142 | 0.0140 | 0.0145 | 0.0138 | 0.0143 | 0.0139 | 0.0142 | 0.0138 | 0.0144 | 0.0142 |
|  | 3 | 0.0515 | 0.0510 | 0.0521 | 0.0523 | 0.0522 | 0.0514 | 0.0525 | 0.0521 | 0.0529 | 0.0519 | 0.0518 |
|  | 4 | 0.0950 | 0.0965 | 0.0962 | 0.0960 | 0.0966 | 0.0942 | 0.0941 | 0.0945 | 0.0948 | 0.0968 | 0.0954 |
| 6 | 1 | 0.0061 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0058 |
|  | 2 | 0.0139 | 0.0140 | 0.0139 | 0.0138 | 0.0134 | 0.0133 | 0.0143 | 0.0142 | 0.0136 | 0.0142 | 0.0138 |
|  | 3 | 0.0519 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0525 | 0.0528 | 0.0523 | 0.0524 | 0.0525 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0511 |
|  | 4 | 0.0977 | 0.0936 | 0.0948 | 0.0963 | 0.0956 | 0.0958 | 0.0955 | 0.0945 | 0.0944 | 0.0945 | 0.0941 |
| 7 | 1 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0046 | 0.00453 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0045 | 0.0045 |
|  | 2 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0124 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0121 | 0.0124 | 0.0123 | 0.0122 | 0.0121 | 0.0122 |
|  | 3 | 0.0482 | 0.0486 | 0.0482 | 0.0481 | 0.0493 | 0.0487 | 0.0479 | 0.0479 | 0.0487 | 0.0481 | 0.0476 |
|  | 4 | 0.0886 | 0.0908 | 0.0904 | 0.0907 | 0.0905 | 0.0931 | 0.0886 | 0.0912 | 0.0929 | 0.0943 | 0.0928 |
| 8 | 1 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
|  | 2 | 0.0141 | 0.0146 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0141 | 0.0141 | 0.0140 | 0.0142 | 0.0139 | 0.0141 | 0.0140 |
|  | 3 | 0.0513 | 0.0517 | 0.0467 | 0.0513 | 0.0510 | 0.0518 | 0.0514 | 0.0516 | 0.0515 | 0.0516 | 0.0505 |
|  | 4 | 0.0959 | 0.0956 | 0.0955 | 0.0951 | 0.0954 | 0.0950 | 0.0968 | 0.0965 | 0.0958 | 0.0957 | 0.0966 |
| 9 | 1 | 0.0062 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0063 | 0.0062 | 0.0061 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0063 |
|  | 2 | 0.0145 | 0.0142 | 0.0140 | 0.0143 | 0.0144 | 0.0149 | 0.0144 | 0.0145 | 0.0147 | 0.0146 | 0.0142 |
|  | 3 | 0.0511 | 0.0519 | 0.0520 | 0.0532 | 0.0525 | 0.0518 | 0.0516 | 0.0526 | 0.0517 | 0.0523 | 0.0518 |
|  | 4 | 0.0969 | 0.0948 | 0.0969 | 0.0948 | 0.0954 | 0.0937 | 0.0941 | 0.0968 | 0.0954 | 0.0940 | 0.0955 |
| 10 | 1 | 0.0057 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0061 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0061 |
|  | 2 | 0.0142 | 0.0141 | 0.0139 | 0.0142 | 0.0139 | 0.0142 | 0.0141 | 0.0144 | 0.0141 | 0.0138 | 0.0141 |
|  | 3 | 0.0514 | 0.0523 | 0.0528 | 0.0519 | 0.0521 | 0.0528 | 0.0516 | 0.0527 | 0.0519 | 0.0523 | 0.0516 |
|  | 4 | 0.0966 | 0.0953 | 0.0961 | 0.0975 | 0.0971 | 0.0969 | 0.0971 | 0.0966 | 0.0969 | 0.0971 | 0.0958 |
| 11 | 1 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0056 |
|  | 2 | 0.0146 | 0.0144 | 0.0140 | 0.0139 | 0.0138 | 0.0142 | 0.0141 | 0.0139 | 0.0142 | 0.0139 | 0.0136 |
|  | 3 | 0.0528 | 0.0522 | 0.0521 | 0.0522 | 0.0528 | 0.0530 | 0.0526 | 0.0532 | 0.0526 | 0.0521 | 0.0523 |
|  | 4 | 0.0958 | 0.0972 | 0.0960 | 0.0970 | 0.0952 | 0.0957 | 0.0966 | 0.0974 | 0.0954 | 0.0966 | 0.0967 |
| 12 | 1 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0061 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0058 |
|  | 2 | 0.0137 | 0.0146 | 0.0141 | 0.0143 | 0.0139 | 0.0144 | 0.0139 | 0.0145 | 0.0147 | 0.0143 | 0.0145 |
|  | 3 | 0.0513 | 0.0525 | 0.0518 | 0.0522 | 0.0519 | 0.0526 | 0.0515 | 0.0519 | 0.0522 | 0.0518 | 0.0516 |
|  | 4 | 0.0967 | 0.0952 | 0.0955 | 0.0978 | 0.0963 | 0.0969 | 0.0958 | 0.0961 | 0.0954 | 0.0965 | 0.0966 |
| 13 | 1 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0056 |
|  | 2 | 0.0139 | 0.0139 | 0.0137 | 0.0138 | 0.0141 | 0.0142 | 0.0138 | 0.0141 | 0.0136 | 0.0137 | 0.0136 |
|  | 3 | 0.0510 | 0.0504 | 0.0517 | 0.0516 | 0.0519 | 0.0511 | 0.0516 | 0.0505 | 0.0518 | 0.0515 | 0.0513 |
|  | 4 | 0.0944 | 0.0934 | 0.0955 | 0.0954 | 0.0957 | 0.0948 | 0.0957 | 0.0951 | 0.0949 | 0.0952 | 0.0945 |
| 14 | 1 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0058 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0055 |
|  | 2 | 0.0132 | 0.0141 | 0.0146 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0139 | 0.0137 | 0.0135 | 0.0138 | 0.0144 | 0.0141 |
|  | 3 | 0.0522 | 0.0519 | 0.0525 | 0.0518 | 0.0508 | 0.0531 | 0.0529 | 0.0520 | 0.0528 | 0.0511 | 0.0519 |
|  | 4 | 0.0956 | 0.0969 | 0.0962 | 0.0949 | 0.0946 | 0.0955 | 0.0961 | 0.0963 | 0.0959 | 0.0955 | 0.0967 |
| 15 | 1 | 0.0045 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0046 | 0.0042 | 0.0045 | 0.0047 |
|  | 2 | 0.0124 | 0.0133 | 0.0132 | 0.0131 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0131 | 0.0132 | 0.0129 | 0.0128 | 0.0131 |
|  | 3 | 0.0489 | 0.0529 | 0.0519 | 0.0518 | 0.0514 | 0.0514 | 0.0516 | 0.0520 | 0.0524 | 0.0521 | 0.0518 |
|  | 4 | 0.0927 | 0.1001 | 0.0983 | 0.0979 | 0.0976 | 0.0968 | 0.0984 | 0.0983 | 0.0979 | 0.0986 | 0.0975 |
| 16 | 1 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0055 |
|  | 2 | 0.0134 | 0.0141 | 0.0139 | 0.0137 | 0.0134 | 0.0140 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0139 | 0.0139 | 0.0136 |
|  | 3 | 0.0506 | 0.0493 | 0.0509 | 0.0503 | 0.0503 | 0.0512 | 0.0511 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0520 | 0.0524 |
|  | 4 | 0.093 | 0.0930 | 0.0919 | 0.0928 | 0.0929 | 0.0952 | 0.0947 | 0.0954 | 0.0950 | 0.0923 | 0.0938 |
| 17 | 1 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0056 |
|  | 2 | 0.0126 | 0.0127 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0119 | 0.0120 | 0.0126 | 0.0127 | 0.0124 |
|  | 3 | 0.0458 | 0.0459 | 0.0464 | 0.0452 | 0.0458 | 0.0451 | 0.0462 | 0.0461 | 0.0460 | 0.0456 | 0.0465 |
|  | 4 | 0.0884 | 0.0856 | 0.0854 | 0.0845 | 0.0848 | 0.0845 | 0.0848 | 0.0842 | 0.0841 | 0.0860 | 0.0863 |
| 18 | 1 | 0.0061 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0060 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0061 |
|  | 2 | 0.0144 | 0.0153 | 0.0142 | 0.0136 | 0.0155 | 0.0138 | 0.0133 | 0.0134 | 0.0136 | 0.0125 | 0.0136 |
|  | 3 | 0.0511 | 0.0525 | 0.0508 | 0.0533 | 0.0522 | 0.0528 | 0.0519 | 0.0526 | 0.0517 | 0.0509 | 0.0507 |
|  | 4 | 0.0960 | 0.0978 | 0.0954 | 0.0948 | 0.0969 | 0.0973 | 0.0983 | 0.0952 | 0.0947 | 0.0993 | 0.0982 |
| 19 | 1 | 0.0055 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0060 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0058 |
|  | 2 | 0.0140 | 0.0147 | 0.0139 | 0.0140 | 0.0143 | 0.0149 | 0.014 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0149 | 0.0144 |
|  | 3 | 0.0502 | 0.0523 | 0.0496 | 0.0519 | 0.0501 | 0.0530 | 0.0515 | 0.0514 | 0.0511 | 0.0523 | 0.0508 |
|  | 4 | 0.0965 | 0.0976 | 0.0956 | 0.0941 | 0.0927 | 0.0947 | 0.0935 | 0.0931 | 0.0927 | 0.0936 | 0.0936 |

表A.6  铬精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0028 |
|  | 2 | 0.0101 | 0.0099 | 0.0101 | 0.0097 | 0.0099 | 0.0094 | 0.0098 | 0.0103 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0102 |
|  | 3 | 0.0486 | 0.0507 | 0.0496 | 0.0495 | 0.0516 | 0.0488 | 0.0509 | 0.0533 | 0.0522 | 0.0501 | 0.0499 |
|  | 4 | 0.0973 | 0.0950 | 0.0939 | 0.0935 | 0.0941 | 0.0948 | 0.0969 | 0.0930 | 0.0944 | 0.0960 | 0.0948 |
| 2 | 1 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0032 |
|  | 2 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0105 | 0.0102 |
|  | 3 | 0.0508 | 0.0511 | 0.0508 | 0.0496 | 0.0505 | 0.0494 | 0.0503 | 0.0512 | 0.0504 | 0.0493 | 0.0512 |
|  | 4 | 0.0944 | 0.0964 | 0.0955 | 0.0963 | 0.0979 | 0.0938 | 0.0949 | 0.0959 | 0.0933 | 0.0963 | 0.0958 |
| 3 | 1 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.003 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 | 0.003 | 0.0027 |
|  | 2 | 0.0098 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0094 | 0.0096 | 0.0091 | 0.0095 | 0.0100 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0099 |
|  | 3 | 0.0501 | 0.0522 | 0.0511 | 0.0510 | 0.0531 | 0.0503 | 0.0524 | 0.0549 | 0.0538 | 0.0516 | 0.0514 |
|  | 4 | 0.0992 | 0.0969 | 0.0958 | 0.0954 | 0.0960 | 0.0967 | 0.0988 | 0.0949 | 0.0963 | 0.0979 | 0.0967 |
| 4 | 1 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0030 |
|  | 2 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0097 | 0.0095 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0097 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0096 |
|  | 3 | 0.0479 | 0.0478 | 0.0480 | 0.0471 | 0.0483 | 0.0484 | 0.0484 | 0.0482 | 0.0477 | 0.0472 | 0.0477 |
|  | 4 | 0.0850 | 0.0893 | 0.0887 | 0.089 | 0.0890 | 0.0893 | 0.0883 | 0.0895 | 0.0882 | 0.0881 | 0.0885 |
| 5 | 1 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0032 |
|  | 2 | 0.0104 | 0.0100 | 0.0102 | 0.0101 | 0.0104 | 0.0098 | 0.0101 | 0.0107 | 0.0099 | 0.0102 | 0.0106 |
|  | 3 | 0.0502 | 0.0509 | 0.0512 | 0.0505 | 0.0515 | 0.0502 | 0.0509 | 0.0531 | 0.0514 | 0.0512 | 0.0506 |
|  | 4 | 0.0970 | 0.0953 | 0.0948 | 0.0945 | 0.0939 | 0.0951 | 0.0968 | 0.0955 | 0.0937 | 0.0955 | 0.0942 |
| 6 | 1 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0025 |
|  | 2 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0090 | 0.0095 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0092 | 0.0091 | 0.0081 | 0.0091 |
|  | 3 | 0.0508 | 0.0501 | 0.0508 | 0.0509 | 0.0500 | 0.0511 | 0.0500 | 0.0497 | 0.0495 | 0.0499 | 0.0499 |
|  | 4 | 0.0898 | 0.0886 | 0.0956 | 0.0949 | 0.0955 | 0.0956 | 0.0899 | 0.0944 | 0.0968 | 0.0952 | 0.0925 |
| 7 | 1 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0027 |
|  | 2 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0095 | 0.0094 | 0.0093 | 0.0094 | 0.0093 | 0.0094 | 0.0092 | 0.0093 | 0.0093 |
|  | 3 | 0.0481 | 0.0479 | 0.0481 | 0.0478 | 0.0486 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0482 | 0.0474 | 0.0475 | 0.0470 |
|  | 4 | 0.0872 | 0.0906 | 0.0885 | 0.0897 | 0.0895 | 0.0900 | 0.0882 | 0.0873 | 0.0909 | 0.0916 | 0.0924 |
| 8 | 1 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0032 |
|  | 2 | 0.0102 | 0.0107 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0104 | 0.0101 | 0.0103 | 0.0102 |
|  | 3 | 0.0501 | 0.0506 | 0.0454 | 0.0504 | 0.0495 | 0.0509 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0503 | 0.0508 | 0.0494 |
|  | 4 | 0.0939 | 0.0936 | 0.0938 | 0.0928 | 0.0926 | 0.0925 | 0.0941 | 0.0951 | 0.0934 | 0.0928 | 0.0933 |
| 9 | 1 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0029 | 0.003 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0029 |
|  | 2 | 0.0098 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0097 | 0.0096 | 0.0100 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0105 |
|  | 3 | 0.0491 | 0.0499 | 0.0501 | 0.0498 | 0.0508 | 0.0489 | 0.0511 | 0.0515 | 0.0516 | 0.0510 | 0.0501 |
|  | 4 | 0.0977 | 0.0958 | 0.0934 | 0.0969 | 0.0945 | 0.0952 | 0.0937 | 0.0972 | 0.0974 | 0.0964 | 0.0973 |
| 10 | 1 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0030 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0029 |
|  | 2 | 0.0099 | 0.0096 | 0.0101 | 0.0089 | 0.0098 | 0.0097 | 0.0103 | 0.0094 | 0.0095 | 0.0101 | 0.0098 |
|  | 3 | 0.0493 | 0.0497 | 0.0517 | 0.0521 | 0.0499 | 0.0517 | 0.0522 | 0.0497 | 0.0521 | 0.0517 | 0.0509 |
|  | 4 | 0.0944 | 0.0952 | 0.0949 | 0.0957 | 0.0959 | 0.0965 | 0.0954 | 0.0969 | 0.0954 | 0.0949 | 0.0957 |
| 11 | 1 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0027 |
|  | 2 | 0.0101 | 0.0103 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0102 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0102 | 0.0095 | 0.0096 |
|  | 3 | 0.0498 | 0.0506 | 0.0501 | 0.0502 | 0.0505 | 0.0506 | 0.0496 | 0.0504 | 0.0502 | 0.0513 | 0.0512 |
|  | 4 | 0.0946 | 0.0955 | 0.0955 | 0.0951 | 0.0958 | 0.0950 | 0.0956 | 0.0968 | 0.0958 | 0.0947 | 0.0954 |
|  | 5 | 0.0857 | 0.0867 | 0.0851 | 0.0875 | 0.0870 | 0.0872 | 0.0864 | 0.0868 | 0.0884 | 0.0891 | 0.0874 |
| 12 | 1 | 0.0031 | 0.0029 | 0.003 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0033 |
|  | 2 | 0.0102 | 0.0105 | 0.0097 | 0.0099 | 0.0101 | 0.0095 | 0.0097 | 0.0103 | 0.0100 | 0.0098 | 0.0097 |
|  | 3 | 0.0516 | 0.0501 | 0.0513 | 0.0507 | 0.0505 | 0.0493 | 0.0505 | 0.0511 | 0.0498 | 0.0507 | 0.0509 |
|  | 4 | 0.0966 | 0.0951 | 0.0964 | 0.0946 | 0.0952 | 0.0949 | 0.0957 | 0.0964 | 0.0942 | 0.0949 | 0.0953 |
| 13 | 1 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0033 |
|  | 2 | 0.0107 | 0.0101 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0109 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0106 | 0.0103 | 0.0108 | 0.0107 |
|  | 3 | 0.0518 | 0.0511 | 0.0527 | 0.0514 | 0.0513 | 0.0516 | 0.0509 | 0.0503 | 0.0515 | 0.0519 | 0.0502 |
|  | 4 | 0.0966 | 0.0955 | 0.0957 | 0.0954 | 0.0936 | 0.0954 | 0.0967 | 0.0941 | 0.0961 | 0.0951 | 0.0967 |
| 14 | 1 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0027 |
|  | 2 | 0.0095 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0103 | 0.0099 | 0.0098 | 0.0102 | 0.0105 | 0.0101 |
|  | 3 | 0.0492 | 0.0511 | 0.0513 | 0.0499 | 0.0508 | 0.0482 | 0.0505 | 0.0497 | 0.0499 | 0.0502 | 0.0489 |
|  | 4 | 0.0966 | 0.0939 | 0.0945 | 0.0962 | 0.0949 | 0.0963 | 0.0947 | 0.0944 | 0.0951 | 0.0957 | 0.0953 |
| 15 | 1 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0023 |
|  | 2 | 0.0091 | 0.0097 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0094 | 0.0095 | 0.0094 | 0.0097 | 0.0096 | 0.0095 |
|  | 3 | 0.0483 | 0.0508 | 0.0502 | 0.0499 | 0.0497 | 0.0497 | 0.0492 | 0.0503 | 0.0508 | 0.0498 | 0.0495 |
|  | 4 | 0.0919 | 0.0964 | 0.0955 | 0.0950 | 0.0949 | 0.0943 | 0.0956 | 0.0946 | 0.0951 | 0.0964 | 0.0921 |
| 16 | 1 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 |
|  | 2 | 0.0098 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0100 | 0.0095 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0107 |
|  | 3 | 0.0505 | 0.0492 | 0.0503 | 0.0497 | 0.0499 | 0.0504 | 0.0502 | 0.0497 | 0.0491 | 0.0501 | 0.0509 |
|  | 4 | 0.0948 | 0.0941 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0941 | 0.0950 | 0.0924 | 0.0944 | 0.0925 | 0.0910 | 0.0945 |
| 17 | 1 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |
|  | 2 | 0.0096 | 0.0099 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 |
|  | 3 | 0.0448 | 0.0454 | 0.0456 | 0.0429 | 0.0452 | 0.0444 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0454 | 0.0499 | 0.0455 |
|  | 4 | 0.0829 | 0.0836 | 0.0837 | 0.0829 | 0.0842 | 0.0837 | 0.0846 | 0.0832 | 0.0834 | 0.0843 | 0.0844 |
| 18 | 1 | 0.0031 | 0.003 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0029 | 0.003 | 0.0029 |
|  | 2 | 0.0099 | 0.0100 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0100 | 0.0105 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0097 | 0.0105 | 0.0104 |
|  | 3 | 0.0498 | 0.0504 | 0.0511 | 0.0489 | 0.0485 | 0.0496 | 0.0508 | 0.0510 | 0.0511 | 0.0499 | 0.0502 |
|  | 4 | 0.0955 | 0.0987 | 0.0961 | 0.0976 | 0.0955 | 0.0988 | 0.0941 | 0.0955 | 0.0947 | 0.0950 | 0.0936 |
| 19 | 1 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0027 | 0.0034 |
|  | 2 | 0.0099 | 0.0104 | 0.0097 | 0.0099 | 0.0103 | 0.0099 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0101 | 0.0096 | 0.0097 |
|  | 3 | 0.0502 | 0.0507 | 0.0500 | 0.0525 | 0.0519 | 0.0502 | 0.0516 | 0.0508 | 0.0512 | 0.0492 | 0.0495 |
|  | 4 | 0.0966 | 0.0961 | 0.0938 | 0.0945 | 0.0970 | 0.0965 | 0.0941 | 0.0947 | 0.0929 | 0.0926 | 0.0923 |

表A.7  镉精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 0.0019 | 0.002 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 |
|  | 2 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0060 | 0.006 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0059 |
|  | 3 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0273 | 0.0267 | 0.0266 | 0.0264 | 0.0266 | 0.026 | 0.0271 | 0.0269 |
|  | 4 | 0.0502 | 0.0506 | 0.0510 | 0.0504 | 0.0501 | 0.0496 | 0.0497 | 0.0498 | 0.0501 | 0.0495 | 0.0505 |
|  | 5 | 0.0846 | 0.0876 | 0.0839 | 0.0857 | 0.0890 | 0.0896 | 0.0874 | 0.0878 | 0.0883 | 0.0865 | 0.0851 |
| 2 | 1 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0022 |
|  | 2 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0062 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0062 | 0.0060 | 0.0061 | 0.0063 |
|  | 3 | 0.0273 | 0.0275 | 0.0274 | 0.0270 | 0.0271 | 0.0265 | 0.0273 | 0.0275 | 0.0272 | 0.0267 | 0.0273 |
|  | 4 | 0.0527 | 0.0529 | 0.0516 | 0.0520 | 0.0537 | 0.0538 | 0.0531 | 0.0528 | 0.0519 | 0.0527 | 0.0523 |
|  | 5 | 0.0902 | 0.0909 | 0.0914 | 0.0897 | 0.0907 | 0.0910 | 0.0908 | 0.0898 | 0.0910 | 0.0906 | 0.0897 |
| 3 | 1 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 |
|  | 2 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0057 |
|  | 3 | 0.0274 | 0.0274 | 0.0274 | 0.0281 | 0.0275 | 0.0274 | 0.0272 | 0.0274 | 0.0268 | 0.0279 | 0.0277 |
|  | 4 | 0.0512 | 0.0516 | 0.0520 | 0.0514 | 0.0511 | 0.0506 | 0.0507 | 0.0508 | 0.0511 | 0.0505 | 0.0515 |
|  | 5 | 0.0863 | 0.0894 | 0.0856 | 0.0874 | 0.0908 | 0.0914 | 0.0891 | 0.0896 | 0.0901 | 0.0882 | 0.0868 |
| 4 | 1 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0019 | 0.002 | 0.0019 |
|  | 2 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 |
|  | 3 | 0.0267 | 0.0263 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0256 | 0.0257 | 0.0256 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0256 | 0.0255 |
|  | 4 | 0.0491 | 0.0490 | 0.0488 | 0.0487 | 0.0487 | 0.0485 | 0.0484 | 0.0485 | 0.0480 | 0.0479 | 0.0479 |
|  | 5 | 0.0883 | 0.0866 | 0.0867 | 0.0865 | 0.0876 | 0.0877 | 0.0873 | 0.0873 | 0.0878 | 0.0881 | 0.0869 |
| 5 | 1 | 0.0019 | 0.002 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0019 | 0.002 | 0.0019 | 0.0018 |
|  | 2 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0060 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0060 | 0.006 | 0.0059 | 0.0063 | 0.0059 | 0.0061 |
|  | 3 | 0.0267 | 0.0266 | 0.0272 | 0.0269 | 0.0268 | 0.0269 | 0.0265 | 0.0273 | 0.0260 | 0.0272 | 0.0269 |
|  | 4 | 0.0500 | 0.0495 | 0.0515 | 0.0505 | 0.0518 | 0.0505 | 0.0501 | 0.0511 | 0.049 | 0.0503 | 0.0506 |
|  | 5 | 0.0862 | 0.0889 | 0.0857 | 0.0868 | 0.0884 | 0.0868 | 0.0878 | 0.0887 | 0.0863 | 0.0865 | 0.0860 |
| 6 | 1 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 |
|  | 2 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0055 |
|  | 3 | 0.0257 | 0.0276 | 0.0277 | 0.0276 | 0.0245 | 0.0244 | 0.0265 | 0.0264 | 0.0265 | 0.0267 | 0.0276 |
|  | 4 | 0.0501 | 0.0502 | 0.0500 | 0.0489 | 0.0479 | 0.0499 | 0.0511 | 0.0509 | 0.0496 | 0.0505 | 0.0501 |
|  | 5 | 0.0866 | 0.0852 | 0.0875 | 0.0874 | 0.0865 | 0.0852 | 0.0853 | 0.0869 | 0.0856 | 0.0854 | 0.0863 |
| 7 | 1 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | 2 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0059 |
|  | 3 | 0.0262 | 0.0266 | 0.0262 | 0.0265 | 0.0269 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0265 | 0.0259 | 0.0260 | 0.0259 |
|  | 4 | 0.0486 | 0.0518 | 0.0520 | 0.0503 | 0.0520 | 0.0527 | 0.0491 | 0.0476 | 0.0495 | 0.0516 | 0.0530 |
|  | 5 | 0.0958 | 0.0909 | 0.0902 | 0.0969 | 0.0901 | 0.0922 | 0.0932 | 0.0880 | 0.0870 | 0.0927 | 0.0950 |
| 8 | 1 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | 2 | 0.0062 | 0.0066 | 0.0062 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0061 |
|  | 3 | 0.0272 | 0.0277 | 0.0247 | 0.0274 | 0.0272 | 0.0273 | 0.0274 | 0.0276 | 0.0274 | 0.0274 | 0.0270 |
|  | 4 | 0.0522 | 0.0524 | 0.0525 | 0.0521 | 0.052 | 0.0521 | 0.0532 | 0.0526 | 0.0525 | 0.0524 | 0.0526 |
|  | 5 | 0.0892 | 0.0891 | 0.0887 | 0.0893 | 0.0888 | 0.089 | 0.0889 | 0.0888 | 0.0900 | 0.0911 | 0.0905 |
| 9 | 1 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0020 | 0.002 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0019 |
|  | 2 | 0.0060 | 0.0064 | 0.0060 | 0.0061 | 0.0059 | 0.0063 | 0.006 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0060 | 0.0056 |
|  | 3 | 0.0272 | 0.0267 | 0.0271 | 0.0269 | 0.0265 | 0.0262 | 0.0267 | 0.0264 | 0.0261 | 0.0253 | 0.0270 |
|  | 4 | 0.0503 | 0.0496 | 0.0511 | 0.0504 | 0.0506 | 0.0503 | 0.0514 | 0.0495 | 0.0518 | 0.0489 | 0.0505 |
|  | 5 | 0.0865 | 0.0856 | 0.0853 | 0.0845 | 0.0868 | 0.0885 | 0.0841 | 0.0851 | 0.0877 | 0.0865 | 0.0887 |
| 10 | 1 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0019 |
|  | 2 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0063 | 0.0060 | 0.0062 | 0.0059 | 0.0063 | 0.0058 |
|  | 3 | 0.0273 | 0.0269 | 0.0274 | 0.0262 | 0.0276 | 0.0269 | 0.0273 | 0.0257 | 0.0261 | 0.0267 | 0.0273 |
|  | 4 | 0.0499 | 0.0503 | 0.0509 | 0.0507 | 0.0499 | 0.0502 | 0.0506 | 0.0503 | 0.0507 | 0.0512 | 0.0509 |
|  | 5 | 0.0871 | 0.0858 | 0.0841 | 0.0861 | 0.0845 | 0.0856 | 0.0867 | 0.0876 | 0.0881 | 0.0871 | 0.0858 |
| 11 | 1 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0018 |
|  | 2 | 0.0060 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0059 |
|  | 3 | 0.0272 | 0.0273 | 0.0271 | 0.0272 | 0.0266 | 0.0265 | 0.0266 | 0.0267 | 0.0269 | 0.0274 | 0.0268 |
|  | 4 | 0.0503 | 0.0511 | 0.0501 | 0.0502 | 0.0505 | 0.0506 | 0.0502 | 0.0498 | 0.0499 | 0.0508 | 0.0504 |
|  | 5 | 0.0857 | 0.0867 | 0.0851 | 0.0875 | 0.0870 | 0.0872 | 0.0864 | 0.0868 | 0.0884 | 0.0891 | 0.0874 |
| 12 | 1 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0019 |
|  | 2 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0060 | 0.0061 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0059 |
|  | 3 | 0.0258 | 0.0269 | 0.0272 | 0.0261 | 0.0277 | 0.0253 | 0.0265 | 0.0266 | 0.0263 | 0.0264 | 0.0265 |
|  | 4 | 0.0483 | 0.0492 | 0.0489 | 0.0491 | 0.0498 | 0.0501 | 0.0487 | 0.0505 | 0.0492 | 0.0493 | 0.0491 |
|  | 5 | 0.0872 | 0.0851 | 0.0842 | 0.0866 | 0.0887 | 0.0853 | 0.0853 | 0.0866 | 0.0862 | 0.0871 | 0.0875 |
| 13 | 1 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 |
|  | 2 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0061 | 0.0059 | 0.0061 |
|  | 3 | 0.0268 | 0.0265 | 0.0277 | 0.0264 | 0.0268 | 0.0271 | 0.0266 | 0.0271 | 0.0267 | 0.0269 | 0.0266 |
|  | 4 | 0.0508 | 0.0501 | 0.0520 | 0.0506 | 0.0507 | 0.0511 | 0.0505 | 0.0503 | 0.0512 | 0.0509 | 0.0513 |
|  | 5 | 0.0888 | 0.0892 | 0.0876 | 0.0879 | 0.0868 | 0.0872 | 0.0873 | 0.0869 | 0.0875 | 0.0883 | 0.0891 |
| 14 | 1 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0016 |
|  | 2 | 0.0056 | 0.0062 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0063 |
|  | 3 | 0.0256 | 0.0271 | 0.0269 | 0.0261 | 0.0257 | 0.0253 | 0.0268 | 0.0258 | 0.0263 | 0.0269 | 0.0264 |
|  | 4 | 0.0489 | 0.0492 | 0.0498 | 0.0492 | 0.0503 | 0.0495 | 0.0507 | 0.0497 | 0.0499 | 0.0491 | 0.0505 |
|  | 5 | 0.0876 | 0.0856 | 0.0863 | 0.0865 | 0.0859 | 0.0851 | 0.0879 | 0.0858 | 0.0863 | 0.0866 | 0.0871 |
| 15 | 1 | 0.0020 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0019 |
|  | 2 | 0.0061 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0058 | 0.0054 | 0.0061 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0061 |
|  | 3 | 0.0270 | 0.0242 | 0.0250 | 0.0253 | 0.0255 | 0.0257 | 0.0251 | 0.0255 | 0.0249 | 0.0245 | 0.0251 |
|  | 4 | 0.0518 | 0.0467 | 0.0481 | 0.0485 | 0.0492 | 0.0494 | 0.0511 | 0.0487 | 0.0498 | 0.0486 | 0.0497 |
|  | 5 | 0.0898 | 0.0823 | 0.0841 | 0.0847 | 0.0858 | 0.0863 | 0.0892 | 0.0887 | 0.0869 | 0.0875 | 0.0879 |
| 16 | 1 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0014 |
|  | 2 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0054 |
|  | 3 | 0.0264 | 0.0258 | 0.0261 | 0.026 | 0.0256 | 0.0264 | 0.0262 | 0.0259 | 0.0256 | 0.0261 | 0.0266 |
|  | 4 | 0.0507 | 0.0509 | 0.0501 | 0.0515 | 0.0509 | 0.0518 | 0.0519 | 0.0515 | 0.0517 | 0.0497 | 0.0507 |
|  | 5 | 0.0922 | 0.0927 | 0.0928 | 0.0926 | 0.0917 | 0.0918 | 0.0909 | 0.0906 | 0.0903 | 0.0913 | 0.0914 |
| 17 | 1 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 |
|  | 2 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 |
|  | 3 | 0.0238 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0228 | 0.0240 | 0.0236 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0240 |
|  | 4 | 0.0457 | 0.0454 | 0.0456 | 0.0454 | 0.0457 | 0.0454 | 0.0458 | 0.0459 | 0.0457 | 0.0459 | 0.0462 |
|  | 5 | 0.0819 | 0.0811 | 0.0810 | 0.0809 | 0.0812 | 0.0820 | 0.0818 | 0.0818 | 0.0816 | 0.0812 | 0.0828 |
| 18 | 1 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0019 |
|  | 2 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0061 | 0.0057 | 0.0058 |
|  | 3 | 0.0258 | 0.0266 | 0.0271 | 0.0270 | 0.0255 | 0.0266 | 0.0268 | 0.0254 | 0.0267 | 0.0253 | 0.0261 |
|  | 4 | 0.0501 | 0.0489 | 0.0492 | 0.0503 | 0.0511 | 0.0502 | 0.0507 | 0.0509 | 0.0498 | 0.0505 | 0.0500 |
|  | 5 | 0.0844 | 0.0849 | 0.0851 | 0.0866 | 0.0865 | 0.0868 | 0.0855 | 0.0853 | 0.0855 | 0.0849 | 0.0866 |
| 19 | 1 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0018 |
|  | 2 | 0.0057 | 0.0062 | 0.0059 | 0.0056 | 0.0062 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0056 | 0.0059 |
|  | 3 | 0.0278 | 0.0272 | 0.0263 | 0.0253 | 0.0265 | 0.0266 | 0.0268 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0275 | 0.0253 |
|  | 4 | 0.0512 | 0.0508 | 0.0511 | 0.0479 | 0.0506 | 0.0495 | 0.0496 | 0.0490 | 0.0491 | 0.0507 | 0.0506 |
|  | 5 | 0.0840 | 0.0878 | 0.0897 | 0.0871 | 0.0884 | 0.0873 | 0.0868 | 0.0891 | 0.0882 | 0.0834 | 0.0841 |

_________________________________