标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：富铟物料中铟含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

承办人： 冯祺                                                        共2页 第1页

标准项目负责起草单位：云南云铜锌业股份有限公司

联系电话：13518756486                                               2021年7月14日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.4.1 | 可适量减少高氯酸用量，采用2 mL高氯酸即可，既节能环保也能达到样品处理效果。 | 中国有色林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 采用体积定容（ / ）测定结果与定容称重（/ ）测定结果无明显差异。建议改用更为方便的体积定容进行计量。 |  | 采纳 |  |
| 2 | 1.9 | 宜稀释10倍，此处取稀释后内标5mL，减少分取内标带来的误差。 | 中金岭南 | 采纳 |  |
| 3 | 8.4.1 | 消解一般样品，盐酸、硝酸的加入量可以适当减少，盐酸6mL，硝酸2mL，氢氟酸用量适当增加至3mL，这样一般样品可以消解完全，如果遇到特别难消解的样品，可视残渣情况适当补加，直至样品消解完全。 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 采纳 |  |
| 4 | 8.1 | 建议不同含量的铟的称样量保持一致。 | 广西中检检测技术服务有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 本方法采用质量法，在验证过程中，我们对比了体积法，发现两种方法的结果一致。由于质量法需要反复称重，检测周期比较长，所以是否可以用通常的体积法。 |  |  |  |
|  | 8.4.1 | - 建议在溶样中注明：溶解样品至溶液清亮。 | - 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | - 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |  |  |  |
| 6 |  | 建议取消对待测溶液（含容量瓶）、配置的标准曲线溶液（含容量瓶）等进行称重，直接采用配置准确浓度标准曲线的方式进行检测、计算。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 采纳 |  |
| 7 |  | 无意见 | 驰宏锌锗、文山锌铟、昆明冶金研究院、富民薪冶、金鼎锌业、罗平锌电、永昌铅锌 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 15 ；

共2页 第2页

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14  ；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个  ；

（4）没有回函的单位数：1个 。