前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T XXXX《钼铼合金化学分析方法》的第4部分。YS/T XXXX《钼铼合金化学分析方法》已经发布了以下部分：

——第1部分：铼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第2部分：钼含量的测定 钼酸铅重量法

——第3部分：铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、硅、锡、钛、钨含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第4部分：铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

——第5部分：碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法

——第6部分：氧和氮含量的测定 惰性气体熔融-红外吸收法和热导法

——第7部分：氢含量的测定 惰性气体熔融-红外吸收法和热导法

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研亿金股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、紫金铜业有限公司、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、北矿检测技术有限公司、中铼新材料有限公司。

本文件主要起草人：

引    言

钼铼合金（Mo-Re Alloy）是一种以钼、铼为主要化学成分的二元合金材料。钼铼合金具有良好的优异性能在航空航天、加热设备、电子技术、核工业、医疗器械等高科技领域具有广泛的应用。研究表明，钼铼合金的性能与其化学成分之间有着密切关系。然而国内关于钼铼合金只有相应的产品标准YS/T 1305-2019《钼铼合金片》，缺乏与之相配套的化学分析方法标准；且自该产品标准发布、实施以来，行业内对钼铼合金的化学分析方法研究日趋完善。因此，建立一套针对钼铼合金化学成分的分析方法标准是十分必要的。

YS/T XXXX 拟由以下7个部分组成：

——第1部分：铼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第2部分：钼含量的测定 钼酸铅重量法

——第3部分：铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、硅、锡、钛、钨含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第4部分：铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

——第5部分：碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法

——第6部分：氧和氮含量的测定 惰性气体熔融-红外吸收法和热导法

——第7部分：氢含量的测定 惰性气体熔融-红外吸收法和热导法

本文件的制定为行业内形成对钼铼合金中铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨等杂质元素含量的科学、统一的测试评价提供了重要依据，填补了国内外空白，对于提高检测结果的可靠性和可比性、减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷、助力钼铼合金产业化发展具有十分重要的作用。

钼铼合金化学分析方法

第4部分：铝、钙、铜、铁、镁、

锰、镍、锡、钨含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

## 1  范围

本文件规定了钼铼合金中铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨含量的测定方法。

本文件适用于钼铼合金中铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨含量的测定。铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨的测定范围：0.0001%~0.010%。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

## 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用硝酸氢氟酸混酸分解，在选定的仪器条件下，以钪、铯为内标元素，采用电感耦合等离子体质谱仪测定待测元素同位素的强度值，并按照工作曲线计算各待测元素的质量分数。

## 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682要求的实验室三级水及以上纯度的水。

### 5.1 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

### 5.2 氢氟酸（MOS级）。

5.3标准贮存溶液（100 μg/mL）：Al、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、Sn、W采用有效期内有证书的单元素标准贮存溶液，浓度为100μg/mL。

### 5.4钪、铯内标混合贮存溶液（100 μg/mL）：Sc、Cs采用有效期内有证书的单元素标准贮存溶液，浓度为100μg /mL。

### 5.5待测元素混合标准溶液A（1 μg/mL）：分别移取1.00mL各待测元素标准贮存溶液（5.3）于100mL聚四氟容量瓶中，加入5mL硝酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg待测元素Al、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、Sn、W。

5.6内标元素混合标准溶液B（1 μg/mL）：移取1.00mL钪、铯内标混合贮存溶液（5.4）于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg内标元素Sc、Cs。

## 6  仪器设备

### 6.1电感耦合等离子体质谱仪，质量分辨率≤0.8u。

### 6.2待测元素推荐质量数见表1。

表1 元素推荐质量数

| 元素 | 同位素质量数 | 元素 | 同位素质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg* | 24 | Ni | 60 |
| Al* | 27 | Cu | 63 |
| Ca* | 40 | Sn | 118 |
| Sc | 45 | W | 184 |
| Mn | 55 | Cs | 133 |
| Fe | 56 | — | — |
| 注：Ca、Fe采用碰撞反应池模式测定；带*元素采用Sc作为内标元素，其它待测元素用Cs作为内标元素 |

7 样品

### 将样品加工成粉末或碎屑。

8 试验步骤

8.1  试料

### 称取0.10 g样品（7），精确至0.0001 g 。

8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

### 随同试料做空白试验。

8.4  测定

### 8.4.1 将试料（8.1）置于100 mL聚四氟烧杯中，依次加入1 mL硝酸（5.1），1 mL氢氟酸（5.2）盖上聚四氟烧杯盖，于电炉上低温加热至完全溶解，取下，冷却。

### 8.4.2 将试液（8.4.1）移入100 mL容量瓶中，加入1 mL内标元素混合标准溶液B（5.6），以水稀释至刻度，混匀。

### 8.4.3 在选定的仪器工作条件下，用电感耦合等离子体质谱仪进行测定，从相应的工作曲线上查得元素的浓度。

### 8.5 工作曲线的绘制

### 8.5.1 移取0 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL、12.00 mL待测元素混合标准溶液A（5.5）于一组100 mL容量瓶中，加入2mL硝酸（5.1）、1 mL内标元素混合标准溶液B（5.6），以水稀释至刻度，混匀。

### 8.5.2 将系列标准溶液（8.5.1）于电感耦合等离子体质谱仪进行测量，各元素工作曲线线性相关系数应≥0.99。

## 9  试验数据处理

### 待测元素含量的质量分数w，数值以%表示，按公式（1）计算：

w.......................................(1)

式中：

ρ—— 仪器测出的样品试液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0  ——仪器测出的空白试液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V    ——测定试液体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）；

当质量分数＜0.0010%时，计算结果保留1位有效数字；质量分数≥0.0010%时，保留两位有效数字。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

## 10  精密度

### 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| w/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

### 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 再现性限

| w/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

## 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——结果；

——观测到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2021年由7家实验室对铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨含量在重复性条件下独立测定7次。统计数据见表A.1~ A.13。

A.1  Mg精密度数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | Mg 质量分数w/%( n=7) | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Mg | 国标检验 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0021 | 0.0021 | 0.002 | 0.0021 | 0.002 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0069 | 0.007 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00018 |
|  | 有研亿金 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0017 | 0.0020 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0019 | 0.00016 |
|  |  | 3# | 0.0073 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0072 | 0.00011 |
|  | 金堆城 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0021 | 0.002 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0022 | 0.002 | 0.0021 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0069 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0073 | 0.0070 | 0.00017 |
|  | 西安汉唐 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0022 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0071 | 0.007 | 0.007 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0071 | 0.00005 |
|  | 紫金铜业 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0024 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0023 | 0.00011 |
|  |  | 3# | 0.0078 | 0.0069 | 0.0072 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0072 | 0.00034 |
|  | 国合青岛 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0020 | 0.00004 |
|  |  | 3# | 0.0072 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0071 | 0.00008 |
|  | 北矿院 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0021 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0070 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00010 |
|  | 资环院 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0020 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00013 |
|  |  | 3# | 0.0073 | 0.0069 | 0.0072 | 0.0069 | 0.0072 | 0.0070 | 0.0072 | 0.0071 | 0.00016 |

A.2  Al精密度数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | Al 质量分数w/%( n=7) | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Al | 国标检验 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00007 |
|  |  | 3# | 0.0070 | 0.0070 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0078 | 0.0073 | 0.0073 | 0.00027 |
|  | 有研亿金 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0026 | 0.0031 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0028 | 0.00020 |
|  |  | 3# | 0.0076 | 0.0073 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0076 | 0.0076 | 0.00031 |
|  | 金堆城 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0022 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00015 |
|  |  | 3# | 0.0071 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.007 | 0.007 | 0.0070 | 0.00008 |
|  | 西安汉唐 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0023 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0073 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00005 |
|  | 紫金铜业 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0020 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0068 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0068 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0070 | 0.0071 | 0.00023 |
|  | 国合青岛 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0020 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0069 | 0.0069 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.00005 |
|  | 北矿院 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0023 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0071 | 0.0072 | 0.0077 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0073 | 0.00021 |
|  | 资环院 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0023 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00011 |
|  |  | 3# | 0.0075 | 0.0071 | 0.0077 | 0.0072 | 0.0075 | 0.0077 | 0.0072 | 0.0074 | 0.00025 |

A.3  Ca 精密度数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | Ca 质量分数w/%( n=7) | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Ca | 国标检验 | 1# | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0023 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0020 | 0.00016 |
|  |  | 3# | 0.0067 | 0.0065 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0070 | 0.0068 | 0.0068 | 0.00015 |
|  | 有研亿金 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0021 | 0.00016 |
|  |  | 3# | 0.0068 | 0.0070 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0069 | 0.0073 | 0.0071 | 0.00023 |
|  | 金堆城 | 1# | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0021 | 0.00015 |
|  |  | 3# | 0.0069 | 0.0068 | 0.0069 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0072 | 0.0069 | 0.00014 |
|  | 西安汉唐 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00000 |
|  |  | 2# | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0065 | 0.0065 | 0.00007 |
|  | 紫金铜业 | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00004 |
|  |  | 2# | 0.0024 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0023 | 0.00013 |
|  |  | 3# | 0.0070 | 0.0075 | 0.0069 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0066 | 0.0072 | 0.0071 | 0.00029 |
|  | 国合青岛 | 1# | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00004 |
|  |  | 3# | 0.0068 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.00005 |
|  | 北矿院 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00004 |
|  |  | 2# | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0066 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.00007 |
|  | 资环院 | 1# | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0022 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | 0.00013 |
|  |  | 3# | 0.0067 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0078 | 0.0070 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0069 | 0.00043 |

A.4  Mn 精密度数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | Mn 质量分数w/%( n=7) | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Mn | 国标检验 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00004 |
|  |  | 3# | 0.0076 | 0.0076 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0075 | 0.0078 | 0.00019 |
|  | 有研亿金 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0020 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0019 | 0.00010 |
|  |  | 3# | 0.0072 | 0.0075 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0069 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0070 | 0.00030 |
|  | 金堆城 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0020 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0071 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0069 | 0.0070 | 0.00013 |
|  | 西安汉唐 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0077 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0077 | 0.00008 |
|  | 紫金铜业 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0025 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00012 |
|  |  | 3# | 0.0080 | 0.0079 | 0.0072 | 0.0070 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0075 | 0.00036 |
|  | 国合青岛 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0019 | 0.00006 |
|  |  | 3# | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0070 | 0.00005 |
|  | 北矿院 | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00004 |
|  |  | 2# | 0.0025 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0075 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0074 | 0.0076 | 0.0075 | 0.00009 |
|  | 资环院 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0022 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00011 |
|  |  | 3# | 0.0075 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.00010 |

A.5  Fe 精密度数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | Fe 质量分数w/%( n=7) | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Fe | 国标检验 | 1# | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00004 |
|  |  | 2# | 0.0036 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.00013 |
|  |  | 3# | 0.0090 | 0.0092 | 0.0091 | 0.0093 | 0.0094 | 0.0093 | 0.0091 | 0.0092 | 0.00014 |
|  | 有研亿金 | 1# | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00007 |
|  |  | 2# | 0.0031 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0029 | 0.00025 |
|  |  | 3# | 0.0083 | 0.0085 | 0.0089 | 0.0085 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0087 | 0.0087 | 0.00028 |
|  | 金堆城 | 1# | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00010 |
|  |  | 2# | 0.0034 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0034 | 0.00013 |
|  |  | 3# | 0.0092 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0094 | 0.0092 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094 | 0.00016 |
|  | 西安汉唐 | 1# | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0034 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0034 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0092 | 0.0093 | 0.0092 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | 0.00005 |
|  | 紫金铜业 | 1# | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00004 |
|  |  | 2# | 0.0033 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0035 | 0.0034 | 0.00012 |
|  |  | 3# | 0.0098 | 0.0092 | 0.0090 | 0.0091 | 0.0092 | 0.0095 | 0.0093 | 0.0095 | 0.00025 |
|  | 国合青岛 | 1# | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.00007 |
|  |  | 2# | 0.0036 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0035 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0083 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0084 | 0.0084 | 0.00010 |
|  | 北矿院 | 1# | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0033 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0033 | 0.00007 |
|  |  | 3# | 0.0082 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0082 | 0.00005 |
|  | 资环院 | 1# | 0.0008 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00009 |
|  |  | 2# | 0.0030 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0032 | 0.0033 | 0.00018 |
|  |  | 3# | 0.0093 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0091 | 0.0093 | 0.0092 | 0.0093 | 0.0091 | 0.00018 |

A.6  Ni 精密度数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | Ni 质量分数w/%( n=7) | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Ni | 国标检验 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0026 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0077 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0082 | 0.0080 | 0.0081 | 0.0079 | 0.0080 | 0.00016 |
|  | 有研亿金 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0026 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0077 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0082 | 0.0080 | 0.0081 | 0.0079 | 0.0080 | 0.00016 |
|  | 金堆城 | 1# | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0025 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0025 | 0.00013 |
|  |  | 3# | 0.0076 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0076 | 0.0075 | 0.0074 | 0.00021 |
|  | 西安汉唐 | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0082 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.00005 |
|  | 紫金铜业 | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0034 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0034 | 0.00016 |
|  |  | 3# | 0.0073 | 0.0075 | 0.0072 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0072 | 0.00023 |
|  | 国合青岛 | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0026 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0026 | 0.00014 |
|  |  | 3# | 0.0072 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0071 | 0.00008 |
|  | 北矿院 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00000 |
|  |  | 2# | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0024 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0074 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.00005 |
|  | 资环院 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0025 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00007 |
|  |  | 3# | 0.0092 | 0.0090 | 0.0092 | 0.0093 | 0.0091 | 0.0090 | 0.0091 | 0.0091 | 0.00011 |

A.7  Cu 精密度数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | Cu 质量分数w/%( n=7) | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Cu | 国标检验 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00000 |
|  |  | 2# | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00004 |
|  |  | 3# | 0.0073 | 0.0073 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0074 | 0.0075 | 0.00016 |
|  | 有研亿金 | 1# | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00005 |
|  |  | 2# | 0.0019 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0021 | 0.00021 |
|  |  | 3# | 0.0067 | 0.0069 | 0.0070 | 0.0066 | 0.0075 | 0.0070 | 0.0076 | 0.0070 | 0.00038 |
|  | 金堆城 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00000 |
|  |  | 2# | 0.0023 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0075 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0075 | 0.0077 | 0.0075 | 0.00015 |
|  | 西安汉唐 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00000 |
|  |  | 2# | 0.0022 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0076 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0075 | 0.00005 |
|  | 紫金铜业 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00000 |
|  |  | 2# | 0.0024 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0023 | 0.00011 |
|  |  | 3# | 0.0070 | 0.0075 | 0.0079 | 0.0073 | 0.0075 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0074 | 0.00030 |
|  | 国合青岛 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00000 |
|  |  | 2# | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0074 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0074 | 0.00005 |
|  | 北矿院 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00004 |
|  |  | 2# | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0073 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0074 | 0.00005 |
|  | 资环院 | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00004 |
|  |  | 2# | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00007 |
|  |  | 3# | 0.0077 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0075 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0077 | 0.00010 |

A.8  Sn 精密度数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | Sn 质量分数w/%( n=7) | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Sn | 国标检验 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0070 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.00007 |
|  | 有研亿金 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0019 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00018 |
|  |  | 3# | 0.0070 | 0.0070 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00013 |
|  | 金堆城 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00010 |
|  |  | 3# | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0077 | 0.0072 | 0.00023 |
|  | 西安汉唐 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.00007 |
|  |  | 3# | 0.0071 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0070 | 0.00008 |
|  | 紫金铜业 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0025 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00013 |
|  |  | 3# | 0.0073 | 0.0075 | 0.0072 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0072 | 0.00023 |
|  | 国合青岛 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0069 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0068 | 0.00008 |
|  | 北矿院 | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00004 |
|  |  | 2# | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.00007 |
|  |  | 3# | 0.0073 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0072 | 0.00007 |
|  | 资环院 | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - |
|  |  | 2# | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0021 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0073 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0072 | 0.00011 |

A.9  W 精密度数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | W 质量分数w/%( n=7) | 平均值 | 标准偏差S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| W | 国标检验 | 1# | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0025 | 0.00011 |
|  |  | 2# | 0.0055 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0053 | 0.00016 |
|  |  | 3# | 0.0082 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0086 | 0.0087 | 0.0086 | 0.0084 | 0.0085 | 0.00017 |
|  | 有研亿金 | 1# | 0.0025 | 0.0023 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0026 | 0.00024 |
|  |  | 2# | 0.0060 | 0.0057 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0055 | 0.0057 | 0.00021 |
|  |  | 3# | 0.0089 | 0.0090 | 0.0092 | 0.0093 | 0.0088 | 0.0089 | 0.0088 | 0.0090 | 0.00020 |
|  | 金堆城 | 1# | 0.0027 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00010 |
|  |  | 2# | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0054 | 0.00011 |
|  |  | 3# | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0087 | 0.0088 | 0.0084 | 0.00025 |
|  | 西安汉唐 | 1# | 0.0024 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00008 |
|  |  | 2# | 0.0051 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0051 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.00005 |
|  | 紫金铜业 | 1# | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00011 |
|  |  | 2# | 0.0058 | 0.0052 | 0.0056 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00025 |
|  |  | 3# | 0.0083 | 0.0085 | 0.0089 | 0.0084 | 0.0088 | 0.0083 | 0.0086 | 0.0085 | 0.00024 |
|  | 国合青岛 | 1# | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00000 |
|  |  | 2# | 0.0055 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0054 | 0.00010 |
|  |  | 3# | 0.0081 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0081 | 0.00011 |
|  | 北矿院 | 1# | 0.0025 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00004 |
|  |  | 2# | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 0.00005 |
|  |  | 3# | 0.0096 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0097 | 0.0096 | 0.00008 |
|  | 资环院 | 1# | 0.0026 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00008 |
|  |  | 2# | 0.0055 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0054 | 0.00008 |
|  |  | 3# | 0.0088 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0085 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.00019 |

表A.10  水平1#精密度试验统计数据

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数 据个数 | 平均值 /% | 重复性标准差 Sr | 再现性标准差 SR | 重复性限 r | 再现性限 R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 8 | 56 | <0.0001 |  |  |  |  |
| Al | 8 | 56 | <0.0001 |  |  |  |  |
| Ca | 8 | 56 | 0.0002 |  |  |  |  |
| Mn | 7 | 49 | <0.0001 |  |  |  |  |
| Fe | 8 | 56 | 0.0008 |  |  |  |  |
| Ni | 8 | 56 | 0.0002 |  |  |  |  |
| Cu | 8 | 55 | 0.0002 |  |  |  |  |
| Sn | 7 | 49 | <0.0001 |  |  |  |  |
| W | 7 | 49 | 0.0025 |  |  |  |  |

表A.11  水平2# 精密度试验统计数据

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数 据个数 | 平均值 /% | 重复性标准差 Sr | 再现性标准差 SR | 重复性限 r | 再现性限 R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 8 | 56 | 0.0021 |  |  |  |  |
| Al | 7 | 49 | 0.0022 |  |  |  |  |
| Ca | 8 | 56 | 0.0021 |  |  |  |  |
| Mn | 8 | 56 | 0.0021 |  |  |  |  |
| Fe | 7 | 49 | 0.0034 |  |  |  |  |
| Ni | 8 | 55 | 0.0026 |  |  |  |  |
| Cu | 7 | 49 | 0.0022 |  |  |  |  |
| Sn | 8 | 56 | 0.0022 |  |  |  |  |
| W | 8 | 56 | 0.0055 |  |  |  |  |

表A.12  水平3# 精密度试验统计数据

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数 据个数 | 平均值 /% | 重复性标准差 Sr | 再现性标准差 SR | 重复性限 r | 再现性限 R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 7 | 49 | 0.0071 |  |  |  |  |
| Al | 8 | 55 | 0.0072 |  |  |  |  |
| Ca | 7 | 49 | 0.0068 |  |  |  |  |
| Mn | 7 | 49 | 0.0074 |  |  |  |  |
| Fe | 8 | 52 | 0.0089 |  |  |  |  |
| Ni | 8 | 56 | 0.0073 |  |  |  |  |
| Cu | 7 | 49 | 0.0075 |  |  |  |  |
| Sn | 8 | 55 | 0.0071 |  |  |  |  |
| W | 8 | 53 | 0.0086 |  |  |  |  |

# Text boxes

# ICS 77.120.99

# CCS H 14

中华人民共和国工业和信息化部 发布

20××-××-××实施

20××-××-××发布

钼铼合金化学分析方法

第4部分：铝、钙、铜、铁、镁、锰、

镍、锡、钨含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of molybdenum rhenium alloy—

Part 4: Determination of aluminum, calcium, copper, iron, magnesium, manganese, nickel, tin and tungsten contents—

Inductively coupled plasma mass spectrometry

（预审稿）

YS/T XXXX.4—20XX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准