钼铼合金化学分析方法

第4部分：铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

编制说明

（预审稿）

主编单位：国合通用测试评价认证股份公司

2021年7月

钼铼合金化学分析方法

第4部分：铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

编制说明（预审稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2020年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2019]276号）的文件精神，行业标准《钼铼合金化学分析方法 第4部分：铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由国合通用测试评价认证股份公司负责起草，由有研亿金股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、西安汉唐分析检测有色公司、国合（青岛）分析检测有限公司、紫金铜业有限公司参与起草。该项目计划编号为2019-1735T-YS，项目计划完成时间为2021年。

1.2 主要参加单位介绍

本文件起草单位有：国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研亿金股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、西安汉唐分析检测有色公司、国合（青岛）分析检测有限公司、紫金铜业有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、北矿检测技术有限公司、中铼新材料有限公司。

其中国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司负责统一样品的收集和分发，分析方法的实验研究，样品测试结果的收集和处理，标准文本、试验报告和编制说明的撰写。有研亿金股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司为一验单位，负责对试验报告中的条件实验进行验证，提供精密度和准确度测试数据，并对标准文本提出修改意见。西安汉唐分析检测有色公司、国合（青岛）分析检测有限公司、紫金铜业有限公司为二验单位，负责提供精密度试验数据，并对标准文本提出修改意见。安泰天龙钨钼科技有限公司和中铼新材料有限公司负责提供钼铼样品。

起草单位国合通用测试评价认证股份公司于2017年8月17日成立，注册资金5亿元，其实际控制人为有研科技集团有限公司，是我国有色金属行业规模最大的综合性研究开发机构之一。公司自成立以来，承担着“国家新材料测试评价平台-主中心”建设项目，积极整合完善现有测试评价、设计应用、大数据等平台资源，逐步形成立足北京、布点全国、服务全行业的国家新材料测试评价平台。国标（北京）检验认证有限公司作为国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构。国标（北京）检验认证有限公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。

1.3 主要工作过程

国合通用测试评价认证股份公司在接到该标准制订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要工作过程安排如下：

1.3.1 起草阶段

（1）任务落实：

2020年7月17日全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分标委召开了全国有色金属标准网络工作会议，会上对《钼铼化学分析方法》行业标准进行了任务落实。确定了由国合通用测试评价认证股份公司，由有研亿金股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、国合（青岛）分析检测有限公司、紫金铜业有限公司、有研资环院有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、北矿检测技术有限公司、中铼新材料有限公司等9家单位参与起草。其中有研亿金股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司作为本标准的第一验证单位，主要验证标准的主要条件试验和精密度数据；西安汉唐分析检测有限公司、国合（青岛）分析检测有限公司、紫金铜业有限公司、有研资环院有限公司、北矿检测技术有限公司、中铼新材料有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司作为本标准二验单位；中铼新材料有限公司和安泰天龙钨钼科技有限公司负责提供钼铼样品。会上还确定采用电感耦合等离子体质谱法测定钼铼中的铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钛、钨元素的含量，测定范围为0.0001%~0.010%；。

（2）标准制定过程：

2020年8月~2021年1月 起草单位完成样品采集工作；

2021年1月~2021年4月主起草单位完成主要试验工作，形成编制说明与标准文本的征求意见稿。

2021年4月起草单位将搜集到的样品与标准文本、编制说明发给各验证单位；

2021年5月参加全国稀有金属标准化技术委员会在杭州召开的标准讨论会。会上广东省科学院工业分析检测中心、西安汉唐分析检测有限公司、国合（青岛）分析检测有限公司、紫金铜业有限公司、有研资环院有限公司、北矿检测技术有限公司等单位的四十余位专家代表对本标准（讨论稿）提出了修改意见。

2021年6月~2021年7月验证单位完成验证工作，将验证报告返给主起草单位，主起草单位进行数理统计，形成标准预审稿；

二、标准编制原则

2.1 符合性

本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编制。

2.2 适用性和先进性：

依据YS/T 1305-2019《钼铼合金片》产品标准的要求，并结合钼铼合金材料生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。通过充分调研，采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的电感耦合等离子体质谱法，能很好地满足行业对钼铼合金材料的分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、确定标准主要内容的依据

3.1 测定元素种类与范围的确定

本标准测定基体为钼铼合金，关于钼铼合金国内现行的产品标准YS/T 1305-2019《钼铼合金片》中规定的杂质元素的含量范围见表1，其中规定杂质元素铝、钙、铁、镍的含量（质量分数）≤0.002%，镁的含量（质量分数）≤0.001%。而ASTM F3273-2017《外科植入物用变形钼-47.5铼合金标准规范（UNS R03700）》规定外科植入物用变形钼-47.5铼合金中铜、铁、锰、镍、锡、钛的含量（质量分数）≤0.01%，钨的含量（质量分数）≤0.05%。然而目前国内外还没有与上述产品标准相配套的分析测试标准。现行的一套电子行业军用标准SJ 20865-2003《钼铼合金分析方法》采用原子吸收光谱法分别测定铝、镁、铁、镍、铜、钙、锰的含量，然而该方法分析效率低，无法满足多种元素同时分析的快速检测需求。电感耦合等离子体质谱法具有灵敏度高、检测下限低、可同时测定多种元素等优点。而钛元素的质量数有46、47、48、49、50，基体钼的质量数为92、94、95、96、97、98、100，钛元素所有质量数都与钼元素的双电荷重叠，导致检测结果偏高。实验数据验证如下：相同的钼铼样品，利用ICP-MS检测Ti元素，46Ti、47Ti、48Ti、49Ti、50Ti的检测结果分别为0.0073%、0.0068%、0.0032%、0.013%、0.0050%，而利用分辨率较高的辉光放电质谱GDMS检测结果为0.0017%，因此利用电感耦合等离子质谱检测钼铼基体中的钛元素无论选择哪个质量数都是存在较大的误差，故本方法将待测元素Ti取消，因此本标准利用电感耦合等离子质谱仪测定钼铼合金中的铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨，共九种元素。

本标准制定一项针对钼铼合金中铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨等杂质元素的电感耦合等离子体质谱法的分析测试标准具有一定的必要性。本标准是首次制定，并且是在充分调研了钼铼材料生产和应用的实际情况以及相关标准、文献的基础上完成的。

表1 《钼铼合金片》化学成分要求

| 牌号 | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | Al | Ca | Fe | Mg | Ni | Si | C | N | O |
| MoRe35 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.005 |
| MoRe47.5 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.005 |
| MoRe50 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.005 |

3.1 测定范围的确定

本标准适用于钼铼合金中杂质元素含量的测定。本标准的测定范围以国内现行的产品标准YS/T 1305-2019《钼铼合金片》中规定的杂质元素的含量范围为依据，如表1所示。为了能够充分覆盖产品标准中规定的含量范围，同时考虑到以后新配方钼铼合金的研发和生产，故本标准铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨测定范围由标准立项项目中的0.0001%~0.0050%扩大为0.0001%~0.010%。

3.2 样品的溶解

钼铼合金的溶解，试验发现，加入1mL硝酸和1mL氢氟酸，低温加热后可以使0.10g钼铼样品溶解完全。冷却后转入到100mL容量瓶中，加入内标后定容，摇匀。经过一验单位有研亿金和金堆城钼业的验证，有研亿金、金堆城钼业验证结果与起草单位结果一致。紫金铜业意见2#、3#样品加入硝酸的量可能不够，表面还有漂浮物且稀释定容时易浑浊，建议适当增加硝酸的用量。分析原因有可能时由于杯子大，温度较高，酸度降低，导致定容时出现浑浊。

3.3 质量数选择

按照被测元素同位素丰度高和无干扰的原则进行待测元素同位素选择。40Ca+受到40Ar+同量异位素干扰；56Fe+受到40Ar16O+双原子离子干扰；需要在氢气反应池模式下进行测定，其余元素分别常规氩气模式测定即可，选择的质量数见表2。经过一验单位有研亿金和金堆城钼业的验证，验证单位结果与起草单位结果一致。

表2  各元素推荐质量数

| 元素 | 同位素质量数 | 元素 | 同位素质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | 24 | Ni | 60 |
| Al | 27 | Cu | 63 |
| Ca | 40 | Sn | 118 |
| Mn | 55 | W | 184 |
| Fe | 56 | — | — |

3.4基体效应影响和内标选择

改变基体浓度，当钼铼基体浓度分别为0、0.2 mg/mL、0.5 mg/mL、0.8 mg/mL、1.0 mg/mL时测定20 ng/mL的混合标准溶液中镁、铝、钙、锰、铁、镍、铜、锡、钨等杂质元素的信号强度，结果见表3。可知，随着基体浓度的升高，各杂质元素的信号强度均呈现下降趋势，表明钼铼基体对杂质元素信号响应具有抑制作用。

表3  基体浓度对杂质元素信号的影响

| 元素 | 基体浓度 |
| --- | --- |
|  | 0 mg/mL | 0.2 mg/mL | 0.5 mg/mL | 1.0 mg/mL |
| Mg | 131910 | 123995 | 110804 | 102890 |
| Al | 153919 | 144684 | 129292 | 120057 |
| Ca | 134764 | 126678 | 113202 | 105116 |
| Mn | 195482 | 183753 | 164205 | 152476 |
| Fe | 175451 | 164924 | 147379 | 136852 |
| Ni | 33352 | 31351 | 28016 | 26015 |
| Cu | 76691 | 72090 | 64420 | 59819 |
| Sn | 47078 | 44253 | 39546 | 36721 |
| W | 63332 | 59532 | 53199 | 49399 |

校正基体效应影响的方法通常有内标法和基体匹配法。一方面高纯试剂较难得，另一方面钼铼合金产品中钼铼比例不固定，因此优先选择内标校正法。当基体浓度为1mg/mL时，20 ng/mL的混合标准溶液采用内标校正法进行测定，分别以钪、铯为内标素，计算各杂质元素的回收率，结果见表4。由结果可知，质量数小的Mg~Mn推荐Sc为内标较好，Fe、Ni、Cu、Sn、W推荐Cs为内标。经过一验单位有研亿金和金堆城钼业的验证，验证单位结果与起草单位结果一致。

表4  内标校正回收情况

| 元素 | Sc内标 | Cs内标 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度/ng/mL | 回收率/% | 浓度/ng/mL | 回收率/% |
| Mg | 19.8 | 99 | 19.2 | 96 |
| Al | 19.9 | 99.5 | 19.4 | 97 |
| Ca | 20.1 | 100.5 | 18.9 | 94.5 |
| Mn | 21.1 | 105.5 | 20.1 | 100.5 |
| Fe | 21 | 105 | 19.9 | 99.5 |
| Ni | 20.3 | 101.5 | 20.2 | 101 |
| Cu | 22.5 | 112.5 | 20.1 | 100.5 |
| Sn | 22.1 | 110.5 | 20.4 | 102 |
| W | 19.8 | 99 | 19.2 | 96 |

3.5 检出限和测定下限

配制质量浓度依次为0 mL、10ng/mL、20ng/mL、50ng/mL、100ng/mL的镁、铝、钙、锰、铁、镍、铜、锡、钨的混合标准溶液。以标准溶液中待测元素的质量浓度为横坐标，待测元素与内标元素的信号强度比值为纵坐标，绘制工作曲线。对11份全流程空白溶液进行测定，计算标准偏差，以3倍标准偏差对应的浓度计算检出限，以10倍标准偏差对应的浓度计算测定下限，结果见表5。经过一验单位有研亿金和金堆城钼业的验证，验证单位结果与起草单位结果一致。

表5 方法的检出限和检测下限

| 元素 | 范围 （ng/mL） | 线性方程 | 相关系数 | 检出限 （ng/mL） | 测定下限 （ng/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 0.0005～0.010 | Y=0.0594X+0.1892 | 1.0000 | 0.031 | 0.10 |
| Al | 0.0005～0.010 | Y=0.0412X+0.0157 | 0.9999 | 0.056 | 0.18 |
| Ca | 0.0005～0.010 | Y=0.0503X+0.0122 | 0.9990 | 0.10 | 0.33 |
| Mn | 0.0005～0.010 | Y=0.0017X+0.0388 | 0.9996 | 0.054 | 0.18 |
| Fe | 0.0005～0.010 | Y=0.2070X+0.0707 | 0.9992 | 0.043 | 0.14 |
| Ni | 0.0005～0.010 | Y=0.0077X+0.0088 | 0.9997 | 0.018 | 0.059 |
| Cu | 0.0005～0.010 | Y=0.0456X+0.0346 | 1.0000 | 0.062 | 0.20 |
| Sn | 0.0005～0.010 | Y=0.0119X+0.0388 | 1.0000 | 0.025 | 0.083 |
| W | 0.0005～0.010 | Y=0.0316X+0.2499 | 0.9999 | 0.040 | 0.13 |

3.6准确度实验

为了验证本方法的准确性，对1#样品进行加标回收实验。分别加入10μg/g、20μg/g杂质元素，统计测得值，计算回收率，测定结果见表7。

表7 加标回收率（%）

| 元素 | 原测定值 (ng/mL) | 加标10ng/mL | 加标20 ng/mL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测得值/ (ng/mL) | 回收率/% | 测得值/ ng/mL | 回收率/% |
| Mg | 0.01 | 10.2 | 102 | 20.1 | 100.5 |
| Al | 0.01 | 10.1 | 101 | 20.2 | 101 |
| Ca | 2.0 | 12.2 | 102 | 22.1 | 100.5 |
| Mn | 0.01 | 9.8 | 98 | 19.8 | 99 |
| Fe | 7.0 | 17.5 | 105 | 27.2 | 101 |
| Ni | 2.0 | 12.1 | 101 | 22.1 | 100.5 |
| Cu | 2.0 | 11.9 | 99 | 22.3 | 101.5 |
| Sn | 0.01 | 10.1 | 101 | 19.9 | 99.5 |
| W | 26 | 36.1 | 101 | 46.1 | 100.5 |

由表7可知：样品中各元素的回收率在98%~105%之间，加标回收令人满意。经过一验单位有研亿金和金堆城钼业的验证，验证单位结果与起草单位结果一致。

3.7精密度实验

3.7.1 起草单位精密度实验

按照实验方法，对1#MoRe47.5、2# 为2#MoRe5加标20ng/mL模拟样品、3# MoRe35加标70 ng/mL模拟样品三个不同配比的钼铼合金中杂质元素进行测定，精密度结果如表6所示。如表6数据所示，起草单位的精密度实验RSD在0.97%~19%之间，精密度数据良好。

3.7.2 验证单位精密度数据统计

为了考察本方法的重复性和再现性，在国内选择7家实验室，按照起草单位制定的实验方案进行了协同试验，其中一验单位并对条件实验进行验证，对3种杂质含量低中高水平钼铼样品分别独立测定7次，测定结果见表7~表13所示。

表6 起草单位精密度

| 元素 | 样品编号 | 质量分数w/% | 平均值w/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Mg | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00003 | 1.7 |
|  | 3# | 0.0069 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0002 | 2.3 |
| Al | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0001 | 2.6 |
|  | 3# | 0.0070 | 0.0070 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0078 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0003 | 3.8 |
| Ca | 1# | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.00003 | 16 |
|  | 2# | 0.0023 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0002 | 7.6 |
|  | 3# | 0.0067 | 0.0065 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0070 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0001 | 2.1 |
| Mn | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00003 | 1.5 |
|  | 3# | 0.0076 | 0.0076 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0075 | 0.0078 | 0.0002 | 2.5 |
| Fe | 1# | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00004 | 5.6 |
|  | 2# | 0.0036 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0001 | 4.0 |
|  | 3# | 0.0090 | 0.0092 | 0.0091 | 0.0093 | 0.0094 | 0.0093 | 0.0091 | 0.0092 | 0.0001 | 1.4 |
| Ni | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00005 | 19 |
|  | 2# | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0001 | 3.0 |
|  | 3# | 0.0077 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0082 | 0.0080 | 0.0081 | 0.0079 | 0.0080 | 0.0002 | 2.1 |
| Cu | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00001 | 5.1 |
|  | 2# | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00004 | 1.6 |
|  | 3# | 0.0073 | 0.0073 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0002 | 2.1 |
| Sn | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0001 | 3.8 |
|  | 3# | 0.0070 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0001 | 0.97 |
| W | 1# | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0001 | 3.6 |
|  | 2# | 0.0055 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0002 | 3.4 |
|  | 3# | 0.0082 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0086 | 0.0087 | 0.0086 | 0.0084 | 0.0085 | 0.0002 | 2.1 |

表7 有研亿金精密度

| 元素 | 样品编号 | 质量分数w/% | 平均值w/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Mg | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0017 | 0.002 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.002 | 0.0018 | 0.0019 | 0.00009 | 4.7 |
|  | 3# | 0.0073 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0001 | 1.5 |
| Al | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0026 | 0.0031 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0029 | 0.003 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0001 | 3.7 |
|  | 3# | 0.0076 | 0.0073 | 0.0079 | 0.008 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0076 | 0.0075 | 0.0002 | 3.2 |
| Ca | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.002 | 0.0023 | 0.002 | 0.0021 | 0.0002 | 7.4 |
|  | 3# | 0.0068 | 0.007 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0069 | 0.0073 | 0.007 | 0.0002 | 2.4 |
| Mn | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.002 | 0.0019 | 0.0018 | 0.002 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0019 | 0.002 | 0.00008 | 3.8 |
|  | 3# | 0.0072 | 0.0075 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0069 | 0.007 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0002 | 3.1 |
| Fe | 1# | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00005 | 6.7 |
|  | 2# | 0.0031 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0032 | 0.003 | 0.0002 | 5.9 |
|  | 3# | 0.0083 | 0.0085 | 0.0089 | 0.0085 | 0.009 | 0.009 | 0.0087 | 0.0088 | 0.00022 | 2.5 |
| Ni | 1# | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00005 | 20.8 |
|  | 2# | 0.0025 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0025 | 0.00008 | 3.1 |
|  | 3# | 0.0075 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0079 | 0.0076 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0002 | 2.6 |
| Cu | 1# | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00005 | 28.5 |
|  | 2# | 0.0019 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0024 | 0.002 | 0.0019 | 0.0022 | 0.002 | 0.00007 | 3.5 |
|  | 3# | 0.0067 | 0.0069 | 0.007 | 0.0066 | 0.0075 | 0.007 | 0.0076 | 0.0072 | 0.0001 | 1.6 |
| Sn | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0019 | 0.002 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0001 | 5.1 |
|  | 3# | 0.007 | 0.007 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0001 | 1.8 |
| W | 1# | 0.0025 | 0.0023 | 0.003 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0026 | 0.00009 | 3.5 |
|  | 2# | 0.006 | 0.0057 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0002 | 3 |
|  | 3# | 0.0089 | 0.009 | 0.0092 | 0.0093 | 0.0088 | 0.0089 | 0.0088 | 0.009 | 0.0002 | 2.2 |

表8金堆城精密度

| 元素 | 样品编号 | 质量分数w/% | 平均值w/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Mg | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0021 | 0.002 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0022 | 0.002 | 0.0021 | 0.00007 | 3.2 |
|  | 3# | 0.0069 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0073 | 0.007 | 0.0001 | 2.1 |
| Al | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0022 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0001 | 5.6 |
|  | 3# | 0.0071 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.007 | 0.007 | 0.0071 | 0.00008 | 1.2 |
| Ca | 1# | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00004 | 24.2 |
|  | 2# | 0.0021 | 0.0021 | 0.002 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0023 | 0.002 | 0.0021 | 0.0001 | 6.7 |
|  | 3# | 0.0069 | 0.0068 | 0.0069 | 0.007 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0072 | 0.0069 | 0.0001 | 1.7 |
| Mn | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.002 | 0.002 | 0.0022 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0021 | 0.002 | 0.00008 | 4.1 |
|  | 3# | 0.0071 | 0.0071 | 0.007 | 0.007 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0069 | 0.007 | 0.0001 | 1.6 |
| Fe | 1# | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00009 | 11.5 |
|  | 2# | 0.0034 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0001 | 4 |
|  | 3# | 0.0092 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0094 | 0.0092 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0001 | 1.5 |
| Ni | 1# | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.00001 | 4.5 |
|  | 2# | 0.0025 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0001 | 4.5 |
|  | 3# | 0.0076 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0076 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0002 | 2.6 |
| Cu | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00002 | 9.7 |
|  | 2# | 0.0023 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.00007 | 3.2 |
|  | 3# | 0.0075 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0075 | 0.0077 | 0.0075 | 0.0001 | 1.9 |
| Sn | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0021 | 0.002 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0001 | 4.7 |
|  | 3# | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0071 | 0.007 | 0.0077 | 0.0072 | 0.0002 | 3.2 |
| W | 1# | 0.0027 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0028 | 0.00008 | 2.8 |
|  | 2# | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0001 | 2.0 |
|  | 3# | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0087 | 0.0088 | 0.0084 | 0.0002 | 2.9 |

表9西安汉唐精密度

| 元素 | 样品编号 | 质量分数w/% | 平均值w/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Mg | 1# | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0022 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00229 | 0.000075 | 3.3 |
|  | 3# | 0.0071 | 0.007 | 0.007 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.007 | 0.00706 | 0.000052 | 0.73 |
| Al | 1# | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0023 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0023 | 0.00226 | 0.000055 | 2.4 |
|  | 3# | 0.0073 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00724 | 0.000055 | 0.76 |
| Ca | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.000000 | 0 |
|  | 2# | 0.0021 | 0.0021 | 0.002 | 0.0021 | 0.0021 | 0.002 | 0.0021 | 0.00207 | 0.000052 | 2.5 |
|  | 3# | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0065 | 0.00649 | 0.000075 | 1.2 |
| Mn | 1# | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0021 | 0.002 | 0.0021 | 0.0021 | 0.002 | 0.0021 | 0.002 | 0.00206 | 0.000052 | 2.5 |
|  | 3# | 0.0077 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0078 | 0.00773 | 0.000075 | 0.97 |
| Fe | 1# | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.00066 | 0.000055 | 8.3 |
|  | 2# | 0.0034 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0034 | 0.00336 | 0.000055 | 1.6 |
|  | 3# | 0.0092 | 0.0093 | 0.0092 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0092 | 0.0092 | 0.00924 | 0.000055 | 0.59 |
| Ni | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00027 | 0.000052 | 19 |
|  | 2# | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00234 | 0.000055 | 2.3 |
|  | 3# | 0.0082 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.000063 | 0.77 |
| Cu | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.000000 | 0 |
|  | 2# | 0.0022 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 | 0.00224 | 0.000055 | 2.4 |
|  | 3# | 0.0076 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0076 | 0.00754 | 0.000052 | 0.68 |
| Sn | 1# | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.002 | 0.0021 | 0.0021 | 0.002 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00221 | 0.00209 | 0.000052 | 2.5 |
|  | 3# | 0.0071 | 0.007 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0071 | 0.007 | 0.00704 | 0.000084 | 1.2 |
| W | 1# | 0.0024 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0025 | 0.00246 | 0.000084 | 3.4 |
|  | 2# | 0.0051 | 0.0051 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.00514 | 0.000082 | 1.6 |
|  | 3# | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.00846 | 0.000055 | 0.65 |

表10紫金铜业精密度

| 元素 | 样品编号 | 质量分数w/% | 平均值w/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Mg | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.002 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0019 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0001 | 3.8 |
|  | 3# | 0.0068 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0068 | 0.0074 | 0.0072 | 0.007 | 0.0071 | 0.0002 | 3.2 |
| Al | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 13.2 |
|  | 2# | 0.0024 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0001 | 5.5 |
|  | 3# | 0.007 | 0.0075 | 0.0069 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0066 | 0.0072 | 0.007 | 0.0003 | 3.7 |
| Ca | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 |
|  | 2# | 0.0024 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0001 | 5 |
|  | 3# | 0.007 | 0.0075 | 0.0079 | 0.0073 | 0.0075 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0074 | 0.0003 | 4.1 |
| Mn | 1# | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 7.3 |
|  | 2# | 0.0033 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0001 | 3.6 |
|  | 3# | 0.0098 | 0.0092 | 0.0090 | 0.0091 | 0.0092 | 0.0095 | 0.0093 | 0.0095 | 0.0003 | 2.6 |
| Fe | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0024 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0001 | 4.8 |
|  | 3# | 0.0078 | 0.0069 | 0.0072 | 0.007 | 0.0069 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0003 | 4.6 |
| Ni | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0025 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0001 | 5 |
|  | 3# | 0.008 | 0.0079 | 0.0072 | 0.007 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0075 | 0.0004 | 4.8 |
| Cu | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 16.3 |
|  | 2# | 0.0034 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0002 | 4.6 |
|  | 3# | 0.0073 | 0.0075 | 0.0072 | 0.007 | 0.0069 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0002 | 3.2 |
| Sn | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0025 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0001 | 5.4 |
|  | 3# | 0.0073 | 0.0075 | 0.0072 | 0.007 | 0.0069 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0002 | 3.2 |
| W | 1# | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0001 | 4.6 |
|  | 2# | 0.0058 | 0.0052 | 0.0056 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0002 | 4.6 |
|  | 3# | 0.0083 | 0.0085 | 0.0089 | 0.0084 | 0.0088 | 0.0083 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0002 | 2.8 |

表11国合青岛精密度

| 元素 | 样品编号 | 质量分数w/% | 平均值w/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Mg | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0021 | 0.002 | 0.002 | 0.00003 | 1.5 |
|  | 3# | 0.0072 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 | 0.007 | 0.0071 | 0.0071 | 0.00007 | 1 |
| Al | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.002 | 0.002 | 0.0019 | 0.002 | 0.0019 | 0.0019 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 2.5 |
|  | 3# | 0.0069 | 0.0069 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.00005 | 0.7 |
| Ca | 1# | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | - | - |
|  | 2# | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00003 | 1.7 |
|  | 3# | 0.0068 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.00005 | 0.7 |
| Mn | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.002 | 0.0019 | 0.00005 | 2.6 |
|  | 3# | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.0071 | 0.007 | 0.007 | 0.0071 | 0.007 | 0.00005 | 0.7 |
| Fe | 1# | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.00006 | 8.6 |
|  | 2# | 0.0036 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0035 | 0.00007 | 2 |
|  | 3# | 0.0083 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0084 | 0.0085 | 0.00009 | 1.1 |
| Ni | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00005 | 25 |
|  | 2# | 0.0026 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0026 | 0.00013 | 5 |
|  | 3# | 0.0072 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0071 | 0.007 | 0.007 | 0.0071 | 0.000076 | 1.1 |
| Cu | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 50 |
|  | 2# | 0.002 | 0.0021 | 0.002 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.000045 | 2.1 |
|  | 3# | 0.0074 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0074 | 0.000045 | 0.6 |
| Sn | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0019 | 0.002 | 0.0019 | 0.002 | 0.0019 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 2.5 |
|  | 3# | 0.0069 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.00007 | 1 |
| W | 1# | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 |
|  | 2# | 0.0055 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0054 | 0.00009 | 1.7 |
|  | 3# | 0.0081 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0001 | 1.2 |

表12北矿检测精密度

| 元素 | 样品编号 | 质量分数w/% | 平均值w/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Mg | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - | - |
|  | 2# | 0.0021 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.00004 | 2.2 |
|  | 3# | 0.0070 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00008 | 1.2 |
| Al | 1# | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | - | - | - |
|  | 2# | 0.0023 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00007 | 3.2 |
|  | 3# | 0.0071 | 0.0072 | 0.0077 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0073 | 0.00020 | 2.7 |
| Ca | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00002 | 12.1 |
|  | 2# | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00008 | 3.7 |
|  | 3# | 0.0066 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.00009 | 1.3 |
| Mn | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00004 | 13 |
|  | 2# | 0.0025 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00004 | 1.8 |
|  | 3# | 0.0075 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0074 | 0.0076 | 0.0075 | 0.00011 | 1.4 |
| Fe | 1# | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00004 | 3.1 |
|  | 2# | 0.0033 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0033 | 0.00005 | 2 |
|  | 3# | 0.0082 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0083 | 0.00005 | 0.6 |
| Ni | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00002 | 6.8 |
|  | 2# | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0024 | 0.00002 | 0.7 |
|  | 3# | 0.0074 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.00007 | 0.9 |
| Cu | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00003 | 13 |
|  | 2# | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00003 | 1.5 |
|  | 3# | 0.0073 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0074 | 0.00007 | 1.0 |
| Sn | 1# | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00002 | 7.3 |
|  | 2# | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.00005 | 2.2 |
|  | 3# | 0.0073 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0072 | 0.00007 | 1.0 |
| W | 1# | 0.0025 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00005 | 2.2 |
|  | 2# | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 0.00007 | 1.1 |
|  | 3# | 0.0096 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0097 | 0.0096 | 0.00006 | 0.7 |

表13资环院精密度

| 元素 | 样品编号 | 质量分数w/% | 平均值w/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Mg | 1# | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0020 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.002114 | 0.00013 | 5.9 |
|  | 3# | 0.0073 | 0.0069 | 0.0072 | 0.0069 | 0.0072 | 0.007 | 0.0072 | 0.0071 | 0.00016 | 2.1 |
| Al | 1# | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0023 | 0.002 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0022 | 0.002186 | 0.00011 | 4.5 |
|  | 3# | 0.0075 | 0.0071 | 0.0077 | 0.0072 | 0.0075 | 0.0077 | 0.0072 | 0.007414 | 0.00025 | 3.1 |
| Ca | 1# | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.000243 | 0.00005 | 20.4 |
|  | 2# | 0.0022 | 0.0019 | 0.0018 | 0.002 | 0.0021 | 0.002 | 0.0019 | 0.001986 | 0.00013 | 6.3 |
|  | 3# | 0.0067 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0078 | 0.007 | 0.0066 | 0.0067 | 0.006886 | 0.00043 | 5.7 |
| Mn | 1# | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0022 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0022 | 0.002214 | 0.00011 | 4.5 |
|  | 3# | 0.0075 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0077 | 0.007657 | 0.00010 | 1.2 |
| Fe | 1# | 0.0008 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0007 | 0.000714 | 0.00009 | 11.7 |
|  | 2# | 0.003 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0032 | 0.003257 | 0.00018 | 5.2 |
|  | 3# | 0.0093 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0091 | 0.0093 | 0.0092 | 0.0093 | 0.009143 | 0.00018 | 1.8 |
| Ni | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.000229 | 0.00005 | 19.8 |
|  | 2# | 0.0025 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0026 | 0.002614 | 0.00007 | 2.4 |
|  | 3# | 0.0092 | 0.009 | 0.0092 | 0.0093 | 0.0091 | 0.009 | 0.0091 | 0.009129 | 0.00011 | 1.1 |
| Cu | 1# | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.000186 | 0.00004 | 18.8 |
|  | 2# | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0022 | 0.002186 | 0.00007 | 2.9 |
|  | 3# | 0.0077 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0075 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0077 | 0.00010 | 1.2 |
| Sn | 1# | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | - | - |
|  | 2# | 0.0021 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | 0.002 | 0.0022 | 0.002143 | 0.00008 | 3.4 |
|  | 3# | 0.0073 | 0.007 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0073 | 0.007171 | 0.00011 | 1.4 |
| W | 1# | 0.0026 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0026 | 0.002571 | 0.00008 | 2.7 |
|  | 2# | 0.0055 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0053 | 0.005357 | 0.00008 | 1.4 |
|  | 3# | 0.0088 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0085 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.008429 | 0.00019 | 2.1 |

对各试验室数据进行柯克伦检验，试验数据统计过程见表14。对n=7 p=8 柯克伦检验5%临界值为0.3362   1%临界值为0.3932。计算原始数据得出表14，将离群值剔除，不参与后续计算。

表14     柯克伦检验数据统计

| 水平 | 元素 | Smax | C | 离群值（Y/N） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mn | 0.000038 | 1.0 | Y |
|  | Cu | 0.000053 | 0.50 | Y |
|  | Sn | 0.000038 | 1.0 | Y |
|  | W | 0.000244 | 0.558 | Y |
| 2 | Cu | 0.000215 | 0.588 | Y |
|  | Al | 0.000195 | 0.419 | Y |
|  | Fe | 0.0000251 | 0.401 | Y |
| 3 | Mg | 0.000335 | 0.488 | Y |
|  | Ca | 0.000426 | 0.484 | Y |
|  | Mn | 0.000304 | 0.397 | Y |
|  | Cu | 0.000378 | 0.475 | Y |

采用格拉布斯（Grubbs）检验法对上述样品的精密度试验结果数据进行异常值检验，结果见表15所示。格拉布斯检验：对p=8，n=7格拉布斯检验1%临界值为2.274，5%临界值为2.126。格拉布斯检验如表15所示：

表15 精密度试验数据异常值结果

| 样品编号 | 元素 | 可疑值/% | s/% | Gi | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | Mg |  |  |  |  |
|  | Al |  |  |  |  |
|  | Ca |  |  |  |  |
|  | Mn |  |  |  |  |
|  | Fe |  |  |  |  |
|  | Ni |  |  |  |  |
|  | Cu |  |  |  |  |
|  | Sn |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |
| 2# | Mg |  |  |  |  |
|  | Al |  |  |  |  |
|  | Ca |  |  |  |  |
|  | Mn |  |  |  |  |
|  | Fe |  |  |  |  |
|  | Ni |  |  |  |  |
|  | Cu |  |  |  |  |
|  | Sn |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |
| 3# | Mg |  |  |  |  |
|  | Al |  |  |  |  |
|  | Ca |  |  |  |  |
|  | Mn |  |  |  |  |
|  | Fe |  |  |  |  |
|  | Ni |  |  |  |  |
|  | Cu |  |  |  |  |
|  | Sn |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |

剔除离群值后对数据进行重复性限和再现性限数理统计，结果如表16所示：

表16精密度数据统计

| 样品编号 | 元素 | 平均值 | SL | SR | Sr | r | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | Mg |  |  |  |  |  |  |
|  | Al |  |  |  |  |  |  |
|  | Ca |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn |  |  |  |  |  |  |
|  | Fe |  |  |  |  |  |  |
|  | Ni |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu |  |  |  |  |  |  |
|  | Sn |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |
| 2# | Mg |  |  |  |  |  |  |
|  | Al |  |  |  |  |  |  |
|  | Ca |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn |  |  |  |  |  |  |
|  | Fe |  |  |  |  |  |  |
|  | Ni |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu |  |  |  |  |  |  |
|  | Sn |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |
| 3# | Mg |  |  |  |  |  |  |
|  | Al |  |  |  |  |  |  |
|  | Ca |  |  |  |  |  |  |
|  | Mn |  |  |  |  |  |  |
|  | Fe |  |  |  |  |  |  |
|  | Ni |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu |  |  |  |  |  |  |
|  | Sn |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |

- 标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

- 标准预期达到的社会效益等情况

5.1 标准编写的目的和意义

钼铼合金（Mo-Re Alloy）是一种以钼、铼为主要化学成分的二元合金材料。钼的脆性一直以来都是影响其应用的一个重要原因。而向钼中添加没有塑脆转变温度点的铼，可以有效提高钼的塑性和强度，大幅降低塑脆转变温度，使材料具有良好的低温性能；同时铼可以提高钼合金的再结晶温度、减弱钼的各向异性，使材料具有优异的高温性能、加工性能和热电性能。因此铼的添加极大地扩展了钼及钼合金在航空航天、加热设备、电子技术、核工业、医疗器械等高科技领域的应用。

研究表明，钼铼合金的理化性能与其化学成分之间有着紧密联系。铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钛、钨等均属于钼铼合金中的杂质元素。钼铼合金中杂质元素含量过高会导致合金的微观组织结构不均匀，从而使合金的塑性和冲击韧性降低、脆性增加，故而需要在制备工艺上严格控制这些杂质元素的含量，因此准确测定钼铼合金中这些杂质元素的含量就显得尤为重要。目前国内外现行的和正在制定的钼铼合金产品标准规定的其杂质元素的含量上限都很低，因此需要采用电感耦合等离子体质谱法进行测定。而本标准的研究和建立对于研究材料的理化性能、改进制备工艺、把控产品质量具有十分重要的支撑作用。

5.2 标准预期的作用和效益

本文件充分考虑了目前国内钼铼合金生产、研发、应用和检测的实际技术水平。本文件颁布执行后，将在国内形成对钼铼合金化学成分的统一的分析测试标准，对于增加各机构检测数据之间的可靠性和可比性，助力我国钼铼产业的发展发挥着十分重要的作用。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本文件为我国首次制定。经查询，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细、在编制过程中吸纳了国内相关先进技术，能够与现行产品标准YS/T 1305-2019《钼铼合金片》配套使用，整体达到国内先进水平。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议向钼铼合金研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。

《钼铼合金化学分析方法铝、钙、铜、铁、镁、锰、镍、锡、钨含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》编制组

2021年7月