国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会发布

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

稀土铁合金化学分析方法

第5部分：氧量的测定

脉冲-红外吸收法

Chemical analysis method for rare earth ferro-alloy—Part 5: Determination of oxygen content—

Impulse-infrared absorption method

(送审稿)

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

CCSH 14

GB/T 26416.5—202x

代替GB/T 26416.5-2010

引  言

稀土铁合金是指含有铁和一种或多种稀土元素的合金，一般采用熔盐电解法或熔配法制得，主要用于钕铁硼永磁材料、磁致伸缩材料、光磁记录材料等磁性材料或钢铁材料的稀土添加剂。化学成分是稀土铁合金产品的重要考核指标。科学、准确的化学成分分析方法标准，通过明确适用范围，规范试剂和材料、试验设备和步骤，并经过反复多次的试验和验证给出精密度数据，可以增强不同试验室间数据的一致性和可比性，为稀土铁合金产品的品质核查提供严谨、规范的技术手段，有利于促进稀土铁合金产品的生产与贸易。在稀土铁合金产品化学成分分析领域，我国目前现行有效的分析标准有GB/T 26416-2010《镝铁合金化学分析方法》、XB/T 616-2012《钆铁合金化学分析方法》、XB/T 621-2016《钬铁合金化学分析方法》、XB/T 623-2018《铈铁合金化学分析方法》、XB/T 624-2018《钇铁合金化学分析方法》。

本系列标准GB/T 26416《稀土铁合金化学分析方法》重点针对镧铁、铈铁、镧铈铁、钕铁、镝铁、钆铁、钬铁和钇铁等稀土铁合金的稀土总量、稀土杂质和非稀土杂质的检测，共由9个部分构成。

——第1部分：稀土总量的测定；

——第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、镍、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第5部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法；

——第6部分：钼、钨、钛量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；

——第8部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第9部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法。

本系列标准以GB/T 26416-2010为基础，合并了XB/T 616-2012、XB/T 621-2016、XB/T 623-2018、XB/T 624-2018等标准，最后形成对镧铁、铈铁、镧铈铁、钕铁、镝铁、钆铁、钬铁和钇铁等稀土铁合金中稀土总量、稀土杂质和非稀土杂质的综合分析方法标准系列。经修订的方法标准引用了先进的检测方法，并基本覆盖了镧铁、铈铁、镧铈铁、钕铁、镝铁、钆铁、钬铁和钇铁等现有的稀土铁合金产品。本系列标准方法的建立为稀土铁合金化学成分的测定提供了快捷、准确的方法规范，具有良好的操作性。

本系列标准根据最新的标准化文件的结构和起草规则编写，所有标准方法均通过多家实验室试验、验证，修改“允许差”条款为“再现性”条款，在标准中给出了至少覆盖高、中、低的重复性、再现性限值，使方法的精密度要求更趋于完善。

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件是GB/T 26416《稀土铁合金化学分析方法》的第5部分。GB/T 26416已发布了以下部分：

第1部分：稀土总量的测定  草酸盐重量法；

第2部分：稀土杂质含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

第3部分：钙、镁、铝、镍、锰、钛、钼、钨含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

第4部分：铁量的测定  重铬酸钾滴定法；

第5部分：氧含量的测定  脉冲-红外吸收法；

本文件代替GB/T 26416.5-2010《镝铁合金化学分析方法 第5部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法》。与GB/T 26416.5-2010 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了标准应用范围，修改为：“本文件规定了稀土铁合金中氧量的测定方法；本文件适用于稀土铁合金中氧量的测定，测定范围：0.0050%～0.60 %”（见第1章）

b）增加了规范性引用文件；（见第2章）

c）增加了术语和定义；（见第3章）

d）详细描述了方法原理，修改为“将试样与助熔剂加入高温脱气的石墨坩埚中，在惰性气体（氦气或氩气）保护下加热熔融，试样中氧与石墨坩埚中碳结合生成一氧化碳和少量二氧化碳，混合气体被载气载入红外检测器，一氧化碳直接检测或经加热的氧化铜转化成二氧化碳后被检测，最终，由计算系统通过与标准样品氧量比对给出试样的氧量。”（见第3章）

e）更改了助熔剂，由带盖镍囊更改为镍篮或镍囊。(见4.2，GB/T 26416.5-2010版3.1)

f）更改了称样量，由0.1g～0.2g更改为0.10g～0.30g。（见7.1,GB/T 26416.5-2010版6.1）

g）修改了样品制备要求,由“放入四氯化碳中保存，测量前取出，快速吹干，在10min以内测定”更改为“样品呈块状时，立即测试；样品呈片状时，应放入丙酮或四氯化碳中保存，测量前取出，快速冷吹，快速测试。”增加了镧铁、铈铁样品制备注意要求。(见第6章)

h）将“允许差”修改为“再现性”（见9.2，GB/T 26416.5-2010版8.2）

i）删除了质量保证和控制

j）增加了精密度试验原始数据（见附录A）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：国家钨与稀土产品质量监督检验中心、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、内蒙古自治区稀土产品质量监督检验研究院、国标（北京）检验认证有限公司、广东工业、有研稀土新材料股份有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

——GB/T 26416.5-2010

稀土铁合金化学分析方法

第5部分：氧量的测定

脉冲-红外吸收法

1  范围

本文件规定了稀土铁合金中氧量的测定方法。

本文件适用于稀土铁合金中氧量的测定。测定范围：0.0050%～0.60 %。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 6379.2 测量与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

将试料与助熔剂加入高温脱气的石墨坩埚中，在惰性气体（氦气或氩气）保护下加热熔融，试样中氧与石墨坩埚中碳结合生成一氧化碳和少量二氧化碳，混合气体被载气载入红外检测器，一氧化碳直接检测或经加热的氧化铜转化成二氧化碳后被检测，最终，由计算系统通过与标准样品氧量比对给出试样的氧量。

5  试剂或材料

- 5.1  丙酮或四氯化碳。

- 5.2  镍篮或镍囊：ω（O）≤0.0010 %。

- 5.3  石墨坩埚。

- 5.4  标准样品：在氧含量0.0050 %~0.60 %范围内选择合适的标准样品。

- 5.5  高纯氦气或氩气（体积分数不小于99.99 %）。

6  仪器设备

6.1  脉冲-红外氧氮仪：温度大于2 000 ℃，检测器灵敏度0.001 μg/g

6.2  电子天平：感量0.1 mg。

7  样品

样品呈块状时，先打磨、剥皮，深度剥离后露出新鲜光亮的表面，再剪成小块，立即测试；样品呈片状时，应放入丙酮或四氯化碳(5.1)中保存，测量前取出，快速冷吹，快速测试。

注1：镧铁、铈铁打磨时易着火，应在惰性气体氛围下制备，保证不被氧化；

注2：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

8  试验步骤

- 8.1  试料

称取0.10 g~0.30 g样品（7），精确至0.0001 g。置于镍篮或镍囊（5.2）中。

- 8.2  平行试验

称取两份试料（8.1）进行平行测定，取其平均值。

- 8.3  空白试验

打开脉冲炉，将镍篮或镍囊（5.2）投入加料器中，将石墨坩埚（5.3）置于下电极。输入空白，下电极上升，石墨坩埚（5.3）脱气，加热熔融，脉冲-红外氧氮仪（6.1）显示空白值，重复测定3~5次，取平均值。

- 8.4  工作曲线的绘制

- 称取三个适当含量的标准样品（5.4）于镍篮或镍囊（5.2）内，按（8.5）操作方法测定，校正工作曲线。

- 8.5  测定

称取试料（8.1）装入镍篮或镍囊（5.2）投入加料器中，打开脉冲炉，将石墨坩埚（5.3）置于下电极。输入质量，闭合下电极，分析自动进行，坩埚（5.3）脱气后，试料（8.1）进入石墨坩埚（5.3）中加热熔融，由计算机系统（6.1）显示测定值。

9  试验数据处理

氧含量以氧的质量分数wO计，按式（1）计算：

ωO=ω2−aω1¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨（1）

式中：

w1——空白试验氧质量分数，单位为百分数（%）；

w2——镍篮或镍囊和试料中氧质量分数，单位为百分数（%）；

a ——镍篮或镍囊与试料的质量比（在1.0~3.0之间）。

计算结果保留小数点后 2 位有效数字。数值修约按照 GB/T 8170 的规定执行

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度试验原始数据参见附录A。在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）或者超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1 重复性限（r）

| wO/% | r/% |
| --- | --- |
| 0.0220 | 0.0011 |
| 0.0390 | 0.0014 |
| 0.0420 | 0.0012 |
| 0.0470 | 0.0016 |
| 0.0800 | 0.0014 |
| 0.193 | 0.0037 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度试验原始数据参见附录A。在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值差不超过再现性限（R）或者超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 再现性限（R）

| wO/% | R/% |
| --- | --- |
| 0.0220 | 0.0038 |
| 0.0390 | 0.0071 |
| 0.0420 | 0.0068 |
| 0.0470 | 0.0058 |
| 0.0800 | 0.0080 |
| 0.193 | 0.0046 |

11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

a)测试实验室名称和地址；

b)试验报告发布日期；

c)本文件的编号；

d)试样本身必要的详细说明；

e)结果；

f)标准样品名称和结果；

g)观察到的异常现象。

附 录 A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由7家实验室对钬铁、钕铁、镧铈铁、镝铁等6个不同氧含量水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平样品的氧含量在重复性条件下独立测定7次。测量的原始数据见表A.1，结果单位为%。精密度数据结果根据拉依达准则，将组内超过两倍标准偏差的数据作为异常值舍去。

表A.1 精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0433 | 0.0432 | 0.0428 | 0.0417 | 0.0426 | 0.041 | 0.0417 |
|  | 2 | 0.0511 | 0.0484 | 0.0456 | 0.0453 | 0.0511 | 0.0487 | 0.0492 |
|  | 3 | 0.0211 | 0.0224 | 0.022 | 0.0231 | 0.0226 | 0.0229 | 0.0235 |
|  | 4 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0383 | 0.0371 | 0.0402 | 0.0408 | 0.0401 |
|  | 5 | 0.0777 | 0.0821 | 0.0821 | 0.0795 | 0.0803 | 0.0797 | 0.0797 |
|  | 6 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.190 | 0.192 | 0.185 | 0.190 |
| 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2 | 0.0517 | 0.0498 | 0.0454 | 0.0473 | 0.0531 | 0.0511 | 0.0194 |
|  | 3 | 0.0206 | 0.0199 | 0.0203 | 0.0219 | 0.0221 | 0.0197 | 0.0411 |
|  | 4 | 0.0403 | 0.0377 | 0.0382 | 0.0412 | 0.0397 | 0.0402 | 0.0802 |
|  | 5 | 0.0790 | 0.0822 | 0.0830 | 0.0801 | 0.0814 | 0.0804 | 0.0802 |
|  | 6 | 0.197 | 0.203 | 0.201 | 0.203 | 0.196 | 0.193 | 0.195 |
| 3 | 1 | 0.0412 | 0.0409 | 0.0398 | 0.0417 | 0.042 | 0.0401 | 0.0411 |
|  | 2 | 0.0467 | 0.048 | 0.0488 | 0.0499 | 0.0472 | 0.0481 | 0.049 |
|  | 3 | 0.0219 | 0.0202 | 0.0231 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0204 | 0.021 |
|  | 4 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 5 | 0.0772 | 0.0767 | 0.0784 | 0.0794 | 0.0832 | 0.0783 | 0.0792 |
|  | 6 | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 1 | 0.0382 | 0.0375 | 0.0394 | 0.0399 | 0.0404 | 0.0385 | 0.0405 |
|  | 2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 3 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 4 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 5 | 0.0770 | 0.0807 | 0.0798 | 0.0794 | 0.0805 | 0.0767 | 0.0802 |
|  | 6 | 0.191 | 0.199 | 0.193 | 0.190 | 0.191 | 0.191 | 0.192 |
| 5 | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2 | 0.0504 | 0.0500 | 0.0463 | 0.0481 | 0.046 | 0.0468 | 0.0451 |
|  | 3 | 0.0228 | 0.0219 | 0.0230 | 0.0227 | 0.0209 | 0.0235 | 0.0237 |
|  | 4 | 0.0408 | 0.0392 | 0.0363 | 0.0381 | 0.0395 | 0.0377 | 0.0389 |
|  | 5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 6 | 0.188 | 0.180 | 0.190 | 0.187 | 0.189 | 0.187 | 0.182 |
| 6 | 1 | 0.0467 | 0.0436 | 0.0427 | 0.0436 | 0.0445 | 0.0455 | 0.0409 |
|  | 2 | 0.0433 | 0.0416 | 0.0421 | 0.0455 | 0.0426 | 0.0427 | 0.0441 |
|  | 3 | 0.0299 | 0.0298 | 0.0305 | 0.0275 | 0.0281 | 0.0283 | 0.0280 |
|  | 4 | 0.0395 | 0.0358 | 0.0368 | 0.0335 | 0.0369 | 0.0395 | 0.0377 |
|  | 5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 6 | 0.201 | 0.199 | 0.199 | 0.196 | 0.191 | 0.202 | 0.206 |
| 7 | 1 | 0.0433 | 0.0416 | 0.0421 | 0.0455 | 0.0406 | 0.0427 | 0.0471 |
|  | 2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 3 | 0.0213 | 0.0204 | 0.0205 | 0.0202 | 0.0208 | 0.0202 | 0.0209 |
|  | 4 | 0.0347 | 0.0350 | 0.0362 | 0.0342 | 0.0371 | 0.0346 | 0.0347 |
|  | 5 | 0.0767 | 0.0769 | 0.0768 | 0.0777 | 0.0797 | 0.0781 | 0.0787 |
|  | 6 | / | / | / | / | / | / | / |