稀土国家标准《稀土铁合金化学分析方法

第5部分：氧含量的测定 脉冲-红外吸收法》

（送审稿）编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

根据2020年3月6号,国家标准化管理委员会<关于下达2020年推荐性国家标准计划(修订)的通知>(国标委发[2020]6号)的要求 ,国家标准<稀土铁合金化学分析方法 氧量的测定 脉冲红外吸收法>修订项目由全国稀土标准技术委员会归口,计划编号:20200861-T-469,项目周期18个月,完成年限2021年,标准起草单位为: 国家钨与稀土产品质量监督检验中心、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、内蒙古自治区稀土产品质量监督检验研究院、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、有研稀土新材料股份有限公司。

1.2  主要参加单位和工作成员及其所作的工作

国家钨与稀土产品质量监督检验中心于2007年6月经国家质检总局批准筹建，2008年建成，2009年投入运行，2010年10月正式通过国家质检总局和国家认监委验收，是全国唯一的钨与稀土产品质量监督国家级法定技术机构，直属于江西省市场监督管理局，是独立公正的第三方检测机构。其主要职能是开展钨与稀土等有色金属矿产品检验、地质实验测试、环境监测与检验、检测技术培训和有色金属领域内科学技术研究、开发与推广，以及标准研究与制定等工作。近年来，中心参与了我国首批1个稀土国际标准的立项申请工作，以及2个稀土国家标准外文版翻译校核工作；主导制定国家标准1项、行业标准5项、省地方标准7项；参与制定国家和行业标准12项。

本文件起草单位：国家钨与稀土产品质量监督检验中心、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、内蒙古自治区稀土产品质量监督检验研究院、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、有研稀土新材料股份有限公司。本文件主要起草人： 其中国家钨与稀土产品质量监督检验中心负责样品的收集和分发，完成了分析方法研究工作，撰写了标准文稿、编制说明和研究报告。赣州晨光稀土新材料股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司负责提供实验样品、对研究报告中条件实验进行了验证，并提供了实验样本的精密度数据。内蒙古自治区稀土产品质量监督检验研究院、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、有研稀土新材料股份有限公司提供了实验样本的精密度数据，并对标准文稿等提出了相应的修改意见。

1.3  主要工作过程

国家钨与稀土产品质量监督检验中心在接到标准制订任务后，立刻成立了标准编制组，并召开了标准编制工作启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.3.1起草阶段

（1）2020年4月，接到稀土标委会标准制定任务通知《关于落实2020年首批稀土国家标准与英文版翻译计划项目任务的通知》（稀土标委[2020] 12号）后，填写了“推荐性国家标准项目任务书”，并成立了标准编制小组。

（2）2020年4-5月，编制组填写了“标准制（修）订项目落实任务书”，开展了国内外标准查新工作，研究参考了相关技术资料，编制小组据此确定了本标准制定的基本技术路线。

（3）2020年5月7号以网络会议形式对本标准任务进行了落实，虔东稀土集团有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司为第一验证单位，国合通用测试评价认证股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、内蒙古自治区稀土产品质量监督检验研究院、有研稀土新材料股份有限公司等4家单位为第二验证单位。

（4）2020年5～11月标准编制工作组完成了相应分析方法样品的收集和相关研究工作，形成了《稀土铁合金化学分析方法 氧量的测定 脉冲红外吸收法》的讨论稿、试验报告、征求意见表等，并连同验证样品一起分别寄往各验证单位。

（5）2020年12月，陆续收到各验证单位的研究报告及反馈意见，对参与验证单位的意见和建议进行汇总处理，对预审稿进行修改，完善实验报告，撰写编制说明。

（6）2021年4由全国稀土标准化技术委员会主持，在湖南长沙召开标准预审会，来自包头稀土研究院、虔东稀土集团股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、内蒙古自治区稀土产品质量监督检验研究院、中国工程物理研究院化工材料研究所、国标（北京）检验认证有限公司、有研稀土新材料有限公司、宁波韵升股份有限公司、四川乐山锐丰冶金有限公司等单位的三十余位专家代表单位的余位专家代表参会，会上各位专家对本标准（讨论稿）提出了修改意见。

1.3.2  征求意见阶段

（1）编制组通过发函、电话联系等形式对《稀土铁合金化学分析方法 第5部分：氧含量的测定 脉冲-红外吸收法》征求意见稿征询意见。

（2）2021年4月26日～29日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在湖南长沙召开的标准预审会。会上包头稀土研究院、虔东稀土集团股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、内蒙古自治区稀土产品质量监督检验研究院、中国工程物理研究院化工材料研究所、国标（北京）检验认证有限公司、有研稀土新材料有限公司、宁波韵升股份有限公司、四川乐山锐丰冶金有限公司等单位的三十余位专家代表，对本标准征求意见稿、编制说明、试验报告进行了细致的讨论。

（3）征求意见阶段，共向42家单位发送了《稀土铁合金化学分析方法 第5部分：氧含量的测定 脉冲-红外吸收》（征求意见稿），收到回函的单位数为18个，回函并有建议或意见的单位数为11个，详见征求意见稿意见汇总处理表。征求意见覆盖了生产企业、使用企业、科研院所、检测机构等，范围广泛且具代表性，编制组根据意见对征求意见稿进行修改完善，于2020年4月形成了《稀土铁合金化学分析方法 第5部分：氧含量的测定 脉冲-红外吸收》（送审稿）。

二、标准化文件编制原则

2.1  符合性：本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.2  合理性：本标准是在进行充分调研的基础上编制的，符合相关企业的需求，具有非常重要的现实意义。

2.3  先进性：本文件涉及的内容，技术水平不低于当前国内先进水平。

三、标准化文件主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

本文件是第一次修订，是在充分调研了相关企业的实际生产水平及需求后完成的。增加检测范围，完善了脉冲红外吸收测定稀土铁合金中氧量测定的分析方法。

3.1空白试验和助溶剂对比试验

本方法样品为金属颗粒或金属碎屑，需进行包裹进样，参考GB/T 12690.4-2015标准中采用锡粒作为助溶剂测定氧量，将市面上普遍使用的镍篮、锡片、镍粒、锡箔、镍囊这五种助溶剂引入的空白值进行实验，国家钨与稀土产品质量监督检验中心各种助熔剂氧含量见表1，虔东稀土集团股份有限公司各种助熔剂氧含量见表2，赣州晨光稀土新材料股份有限公司各种助熔剂氧含量见表3。

表1  助熔剂氧含量(国家钨与稀土产品质量监督检验中心)

| 助熔剂 | 镍篮 | 镍篮+锡片 | 镍篮+镍粒 | 镍篮+锡箔 | 镍囊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧含量/% | 0.00072 0.00080 0.00064 0.00076 0.00070 0.00071 | 0.00070 0.00074 0.00087 0.00088 0.00072 0.00078 | 0.00099 0.00075 0.00089 0.00126 0.00075 0.00135 | 0.0037 0.0028 0.0048 0.0032 0.0024 0.0045 | 0.00040 0.00060 0.00060 0.00032 0.00042 0.00039 |
| 平均值/% | 0.00072 | 0.00078 | 0.0010 | 0.0036 | 0.00047 |
| RSD/% | 7.33 | 9.65 | 25.56 | 26.6 | 26.82 |

表2  助熔剂中氧含量（虔东稀土集团股份有限公司）

| 助熔剂 | 镍篮 | 锡囊 | 锡囊+镍粒 | 锡囊+锡箔 | 镍囊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧含量/% | 0.00139 0.00099 0.0011 0.0011 0.00103 0.00098 | 0.0015 0.0011 0.0014 0.0011 0.0012 0.0012 | 0.0024 0.0026 0.0020 0.0021 0.0025 0.0022 | 0.0054 0.0049 0.0047 0.0050 0.0053 0.0049 | 0.00040 0.00047 0.00032 0.00032 0.00034 0.00039 |
| 平均值/% | 0.0011 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0050 | 0.00037 |
| RSD/% | 13.84 | 13.15 | 10.29 | 5.28 | 15.68 |

表3  助熔剂中氧含量（赣州晨光稀土新材料股份有限公司）

| 助熔剂 | 镍篮 | 镍篮+锡片 | 镍篮+镍粒 | 镍篮+锡箔 | 镍囊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧含量/% | 0.00070 0.00075 0.00079 0.00066 0.00069 0.00073 | 0.00065 0.00078 0.00080 0.00079 0.00082 0.00071 | 0.00088 0.00070 0.00105 0.00081 0.00140 0.00119 | 0.0045 0.0048 0.0037 0.0026 0.0022 0.0039 | 0.00051 0.00033 0.00066 0.00040 0.00050 0.00063 |
| 平均值/% | 0.00072 | 0.00076 | 0.0010 | 0.0036 | 0.00050 |
| RSD/% | 7.56 | 8.56 | 25.90 | 28.48 | 25.25 |

由表1，2，3结果可知，镍篮、镍篮+锡片，镍篮+镍粒中氧含量低，但镍粒的稳定性不如锡片，因此，样品状态为金属颗粒的情况下用镍篮或镍篮+锡片助熔剂比较合适；当样品制备成金属碎屑时，比较镍篮+锡箔或镍囊两种助熔方式，镍囊氧含量较低，锡箔氧含量高且稳定性差，因此当样品制备成金属碎屑时用镍囊助熔比较合适。

3.2 样品制备实验

由于稀土元素化学活性很强，极易与空气中的氧，氮发生氧化反应。因此，在测定稀土铁合金元素氧含量的过程中，取样方式的不同对测定结果的影响较大。各种制样方式的选择分别见表4（国家钨与稀土产品质量监督检验中心），表5（虔东稀土集团股份有限公司），表6（赣州晨光稀土新材料股份有限公司）。

表4 制样方式的选择（国家钨与稀土产品质量监督检验中心）

| 制样方式 | 氧含量（%） | 出峰曲线、熔体熔融情况 |
| --- | --- | --- |
| 碎屑样品 | 0.247，0.228，0.237 | 峰形正常，熔体散开、表面光滑、有金属光泽 |
| 颗粒样品（锤） | 0.0442，0.0446，0.0447 | 峰形正常，熔体散开、表面光滑、有金属光泽 |
| 颗粒样品（剪） | 0.0286，0.0262，0.0274 | 峰形正常，熔体散开、表面光滑、有金属光泽 |

表5 制样方式的选择（虔东稀土集团股份有限公司）

| 制样方式 | 氧含量（%） | 出峰曲线、熔体熔融情况 |
| --- | --- | --- |
| 碎屑样品 | 0.286，0.320，0.414 | 峰形正常，熔体散开、表面光滑、有金属光泽 |
| 颗粒样品（锤） | 0.0624，0.0731，0.0751 | 峰形正常，熔体散开、表面光滑、有金属光泽 |
| 颗粒样品（剪） | 0.0312，0.0303，0.0308 | 峰形正常，熔体散开、表面光滑、有金属光泽 |

表6 制样方式的选择（赣州晨光稀土新材料股份有限公司）

| 制样方式 | 氧含量（%） | 出峰曲线、熔体熔融情况 |
| --- | --- | --- |
| 碎屑样品 | 0.269，0.251，0.249 | 峰形正常，熔体散开、表面光滑、有金属光泽 |
| 颗粒样品（锤） | 0.0411，0.0426，0.0438 | 峰形正常，熔体散开、表面光滑、有金属光泽 |
| 颗粒样品（剪） | 0.0266，0.0275，0.0280 | 峰形正常，熔体散开、表面光滑、有金属光泽 |

通过制样方式对比试验，发现颗粒样品比碎屑样品氧含量低，老虎剪去除氧化层后制备的颗粒样品与直接制备的颗粒样品相比较，去除氧化层的颗粒样品测定结果低且稳定。因此，本方法适合采用老虎剪去除氧化层剪成绿豆大小的颗粒状此种样品制备方式。

3.3　分析功率选择实验

称取0.1-0.3g铈铁(5#)颗粒样品于镍篮中，在脱气功率5800W，分析功率3500-5500w进行试验，测试结果见表7。

表7　分析功率的选择

| 测试单位 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 |  | 虔东稀土集团股份有限公司赣州艾科锐检测技术有限公司 |  | 赣州晨光稀土新材料有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析功率/Ｗ | 氧含量（%） | 出峰曲线，熔体熔融情况 | 氧含量（%） | 出峰曲线，熔体熔融情况 | 氧含量（%） | 出峰曲线，熔体熔融情况 |
| 3500 | 0.015 | 峰形不顺畅，熔体未完全散开 | 0.018 | 峰形不顺畅，熔体未完全散开 | 0.019 | 峰形不顺畅，熔体未完全散开 |
| 4000 | 0.025 | 峰形顺畅，熔体散开，表面光滑、有金属光泽 | 0.028 | 峰形顺畅，熔体散开，表面光滑、有金属光泽 | 0.030 0.028 0.026 0.027 | 峰形顺畅，熔体散开，表面光滑、有金属光泽 |
| 4500 | 0.024 |  | 0.029 |  |  |  |
| 5000 | 0.022 |  | 0.029 |  |  |  |
| 5500 | 0.023 |  | 0.027 |  |  |  |

以上结果和试验现象表明：分析功率小于4000W时，出峰不顺畅，熔体未完全散开，在分析功率在4000-5500W时，氧含量结果无明显差异，熔融情况均良好。由于本试验采用钢铁类标准样品进行校准，为保证标准样品中氧含量完全释放，建议采用分析功率4500-5000W。

3.4 检出限及测定下限实验

在选定的测定条件下，用低含量的LaCeFe(6#)稀土合金样品测定11次，计算其标准偏差，以其3倍的标准偏差作为检出限；又以其10倍的标准偏差作为测定下限，测定结果见表8：

表8  检出限与检出下限

| 测试单位 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 | 虔东稀土集团股份有限公司赣州艾科锐检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定次数 | 氧含量（%） | 氧含量（%） | 氧含量（%） |
| 1 | 0.0098 | 0.0083 | 0.0129 |
| 2 | 0.0104 | 0.0108 | 0.0122 |
| 3 | 0.0097 | 0.0101 | 0.0117 |
| 4 | 0.0088 | 0.0094 | 0.0119 |
| 5 | 0.0087 | 0.0091 | 0.0134 |
| 6 | 0.0101 | 0.0100 | 0.0133 |
| 7 | 0.0095 | 0.0106 | 0.0125 |
| 8 | 0.0087 | 0.0101 | 0.0131 |
| 9 | 0.0106 | 0.0089 | 0.0128 |
| 10 | 0.0090 | 0.0085 | 0.0138 |
| 11 | 0.0101 | 0.0098 | 0.0127 |
| 平均值 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0128 |
| 标准偏差 | 0.00068 | 0.00082 | 0.00065 |
| 检出限 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0020 |
| 检出下限 | 0.0068 | 0.0082 | 0.0065 |

由表8可见，该方法中氧含量的测定下限分别为0.0068%，0.0082%，0.0065%，方法检出限低，确定该方法氧量的检出下限为0.0082%。但标准预审会期间，经过专家讨论，认为因无法找到低含量的样品从而无法获得更低的检测下限并不能代表该方法的检测下限，建议改用钢铁合金标准样品代替低含量的稀土合金样品进行检出下限的测定。

后续,在选定的测定条件下，改用钢铁合金标准样品代替低含量的稀土合金样品测定7次，计算其标准偏差，以其3倍的标准偏差作为检出限；又以其10倍的标准偏差作为测定下限，共有三家验证单位参与，其测定结果见表9：

表9 检出限与检出下限

| 测试单位 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 | 虔东稀土集团股份有限公司赣州艾科锐检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定次数 | 氧含量（%） | 氧含量（%） | 氧含量（%） |
| 1 | 0.0027 | 0.0011 | 0.0035 |
| 2 | 0.0020 | 0.0016 | 0.0038 |
| 3 | 0.0017 | 0.00098 | 0.0037 |
| 4 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0039 |
| 5 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0038 |
| 6 | 0.0017 | 0.00081 | 0.0037 |
| 7 | 0.0020 | 0.0017 | 0.0038 |
| 平均值 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0037 |
| 标准偏差 | 0.00050 | 0.00041 | 0.00013 |
| 检出限 | 0.0015 | 0.0012 | 0.00039 |
| 检出下限 | 0.0050 | 0.0041 | 0.0013 |

由表9可见，该方法中氧含量的测定下限分别为0.0050%，0.0041%，0.0013%，方法检出限低，考虑到不同仪器的差异，最终，确定该方法氧量的检出下限为0.0050%。

3.5 回收率试验

因高含量的稀土铁合金样品难以获取，标准测定上限根据经验定为0.60%，为验证标准的检测范围，故在镧铈铁5#中加入已知氧含量的铁粉标准502-702和GSB04-2403-6-2008 9#，按表10第1列所示的样重称取镧铈铁5#，记录试样重M1，加入标样至总重为M，用镍篮+锡片的方式进行包裹，上机测量得到总氧值为WT,测量结果如表10、11、12所示。表中氧值W1为镧铈铁5#试样的平均值（见表10），W2为标准样品的氧值，标样重M2＝M－M1，标样WM和回收率由下列公式得到：

WM=WT×M-W1×M1M2，回收率=WMW2100%,

表10　镧铈铁5#平均值

| 测试单位 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 | 赣州晨光稀土新材料有限公司 | 虔东稀土集团股份有限公司赣州艾科锐检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定次数 | 氧含量（%） | 氧含量（%） | 氧含量（%） |
| 1 | 0.0122 | 0.0132 | 0.0204 |
| 2 | 0.00949 | 0.0115 | 0.0233 |
| 3 | 0.00871 | 0.0127 | 0.0238 |
| 4 | 0.0120 | 0.0121 | 0.0215 |
| 5 | 0.00862 | 0.0113 | 0.0220 |
| 6 | 0.00912 | 0.0095 | 0.0209 |
| 7 | 0.0111 | 0.0102 | 0.0217 |
| 平均值 | 0.0102 | 0.0115 | 0.0219 |
| 标准偏差 | 0.00155 | 0.00122 | 0.00123 |
| RSD | 15.21 | 10.61 | 5.59 |

| 总样重M | 总氧值WT | 试样重M1 | 试样碳值W1 | 标样重M2 | 标样碳值W2 | 标样测量值WM | 回收率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2800 | 0.733 | 0.092 | 0.011 | 0.1880 | 1.10 | 1.09 | 98.8 |
| 0.2939 | 0.558 | 0.1343 | 0.011 | 0.1596 | 1.10 | 1.02 | 92.6 |
| 0.2876 | 0.807 | 0.1058 | 0.011 | 0.1818 | 1.10 | 1.27 | 115.5 |
| 0.2836 | 0.331 | 0.1932 | 0.011 | 0.0904 | 1.10 | 1.01 | 92.3 |
| 0.2934 | 0.446 | 0.1778 | 0.011 | 0.1156 | 1.10 | 1.12 | 101.4 |
| 0.2988 | 0.632 | 0.1176 | 0.011 | 0.1812 | 1.10 | 1.04 | 94.1 |
| 0.3043 | 0.375 | 0.2070 | 0.011 | 0.0973 | 1.10 | 1.15 | 104.5 |
| 1.1234 | 0.0508 | 0.0875 | 0.011 | 1.0359 | 0.0479 | 0.0542 | 113.1 |
| 1.1118 | 0.0452 | 0.149 | 0.011 | 0.9690 | 0.0479 | 0.0505 | 105.3 |
| 1.0915 | 0.0524 | 0.0854 | 0.011 | 1.0061 | 0.0479 | 0.0559 | 116.7 |
| 1.1227 | 0.0425 | 0.1545 | 0.011 | 0.9682 | 0.0479 | 0.0475 | 99.2 |
| 1.0889 | 0.0503 | 0.1213 | 0.011 | 0.9676 | 0.0479 | 0.0552 | 115.3 |
| 1.1126 | 0.0424 | 0.1436 | 0.011 | 0.9690 | 0.0479 | 0.0471 | 98.2 |
| 1.0648 | 0.0442 | 0.0948 | 0.011 | 0.9701 | 0.0479 | 0.0474 | 99.0 |

表11 国检中心镧铈铁5#标准样品加入试验

表12 赣州晨光稀土新材料有限公司镧铈铁5#标准样品加入试验

| 总样重M | 总氧值WT | 试样重M1 | 试样碳值W1 | 标样重M2 | 标样碳值W2 | 标样测量值WM | 回收率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2514 | 0.7293 | 0.0952 | 0.012 | 0.1562 | 1.10 | 1.16 | 105.4 |
| 0.2464 | 0.7514 | 0.0937 | 0.012 | 0.1527 | 1.10 | 1.20 | 109.1 |
| 0.2381 | 0.6662 | 0.0942 | 0.012 | 0.1439 | 1.10 | 1.28 | 116.3 |
| 0.2856 | 0.5386 | 0.1488 | 0.012 | 0.1368 | 1.10 | 1.11 | 100.9 |
| 0.2592 | 0.6309 | 0.1095 | 0.012 | 0.1494 | 1.10 | 1.08 | 98.2 |
| 0.2563 | 0.5308 | 0.1350 | 0.012 | 0.1213 | 1.10 | 1.11 | 100.9 |
| 0.2651 | 0.4739 | 0.1578 | 0.012 | 0.1073 | 1.10 | 1.15 | 104.5 |
| 1.0893 | 0.0474 | 0.0862 | 0.012 | 1.0031 | 0.0489 | 0.0506 | 103.4 |
| 1.1462 | 0.0456 | 0.1437 | 0.012 | 1.0025 | 0.0489 | 0.0499 | 102.1 |
| 1.0772 | 0.0478 | 0.0724 | 0.012 | 1.0048 | 0.0489 | 0.0504 | 103.6 |
| 1.1668 | 0.0469 | 0.1592 | 0.012 | 1.0076 | 0.0489 | 0.0528 | 107.9 |
| 1.1042 | 0.0491 | 0.1014 | 0.012 | 1.0028 | 0.0489 | 0.0530 | 108.4 |
| 1.1531 | 0.0462 | 0.1499 | 0.012 | 1.0032 | 0.0489 | 0.0515 | 105.3 |
| 1.0947 | 0.0468 | 0.0902 | 0.012 | 1.0045 | 0.0489 | 0.0502 | 102.6 |

表13 虔东稀土集团镧铈铁5#标准样品加入试验

| 总样重M | 总氧值WT | 试样重M1 | 试样碳值W1 | 标样重M2 | 标样碳值W2 | 标样测量值WM | 回收率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2378 | 0.721 | 0.0808 | 0.022 | 0.1570 | 1.10 | 1.08 | 98.2 |
| 0.2872 | 0.583 | 0.1481 | 0.022 | 0.1391 | 1.10 | 1.18 | 107.3 |
| 0.2581 | 0.619 | 0.1139 | 0.022 | 0.1442 | 1.10 | 1.09 | 99.1 |
| 0.2477 | 0.601 | 0.1092 | 0.022 | 0.1385 | 1.10 | 1.06 | 96.1 |
| 0.2575 | 0.668 | 0.1054 | 0.022 | 0.1521 | 1.10 | 1.12 | 101.4 |
| 0.2687 | 0.595 | 0.1277 | 0.022 | 0.1410 | 1.10 | 1.11 | 101.3 |
| 0.2648 | 0.506 | 0.1363 | 0.022 | 0.1285 | 1.10 | 1.02 | 92.7 |
| 1.1037 | 0.0655 | 0.1037 | 0.022 | 1.0000 | 0.0675 | 0.0700 | 103.7 |
| 1.1275 | 0.0610 | 0.1275 | 0.022 | 1.0000 | 0.0675 | 0.0660 | 97.7 |
| 1.1373 | 0.0618 | 0.1373 | 0.022 | 1.0000 | 0.0675 | 0.0673 | 99.7 |
| 1.1157 | 0.0633 | 0.1157 | 0.022 | 1.0000 | 0.0675 | 0.0681 | 100.9 |
| 1.1239 | 0.0615 | 0.1239 | 0.022 | 1.0000 | 0.0675 | 0.0664 | 98.4 |
| 1.1085 | 0.0607 | 0.1085 | 0.022 | 1.0000 | 0.0675 | 0.0649 | 96.1 |
| 1.1206 | 0.0673 | 0.1206 | 0.022 | 1.0000 | 0.0675 | 0.0728 | 107.9 |

由表10可见，本方法对于高含量的铁合金样品的测定，精密度较好。同时，由表11、12、13亦可见，镧铈铁中氧的加标回收率在92.3%-115.5%之间，说明本检测方法准确性也较好。

3.6 精密度试验

因为稀土铁中间合金涉及的试样种类较多，试验选取钬铁、钆铁、镝铁、镧铈铁、钕铁作为统一样，包含了轻、中、重稀土金属，具有一定的代表性。由精密度试验数据汇总最终给出方法的重复性限及再现性限。

表14　国家钨与稀土产品质量监督检验中心试验数据统计表

| 测定次数 | 钬铁 | 钆铁 | 镝铁 | 镧铈铁 | 钕铁1 | 钕铁2 | 钕铁3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0433 | 0.0262 | 0.0511 | 0.0211 | 0.0387 | 0.0777 | 0.195 |
| 2 | 0.0432 | 0.0259 | 0.0484 | 0.0224 | 0.0387 | 0.0821 | 0.195 |
| 3 | 0.0428 | 0.0288 | 0.0456 | 0.0220 | 0.0383 | 0.0821 | 0.195 |
| 4 | 0.0417 | 0.0286 | 0.0453 | 0.0231 | 0.0371 | 0.0795 | 0.190 |
| 5 | 0.0426 | 0.0262 | 0.0511 | 0.0226 | 0.0402 | 0.0803 | 0.192 |
| 6 | 0.041 | 0.0274 | 0.0487 | 0.0229 | 0.0408 | 0.0797 | 0.185 |
| 7 | 0.0417 | 0.0281 | 0.0492 | 0.0235 | 0.0401 | 0.0797 | 0.190 |
| 平均值 | 0.0423 | 0.0273 | 0.0485 | 0.0225 | 0.039 | 0.0802 | 0.192 |
| 标准偏差 | 0.00081 | 0.00113 | 0.00216 | 0.00073 | 0.00120 | 0.00144 | 0.00345 |
| RSD | 1.91 | 4.15 | 4.46 | 3.25 | 3.07 | 1.79 | 1.80 |

表15　虔东稀土集团试验数据统计表

| 测定次数 | 钆铁 | 镝铁 | 镧铈铁 | 钕铁1 | 钕铁2 | 钕铁3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0312 | 0.0517 | 0.0206 | 0.0403 | 0.0790 | 0.197 |
| 2 | 0.0303 | 0.0498 | 0.0199 | 0.0377 | 0.0822 | 0.203 |
| 3 | 0.0308 | 0.0454 | 0.0203 | 0.0382 | 0.0830 | 0.201 |
| 4 | / | 0.0473 | 0.0219 | 0.0412 | 0.0801 | 0.203 |
| 5 | / | 0.0531 | 0.0221 | 0.0397 | 0.0814 | 0.196 |
| 6 | / | 0.0511 | 0.0197 | 0.0402 | 0.0804 | 0.193 |
| 7 | / | 0.0194 | 0.0411 | 0.0802 | 0.195 | 0.195 |
| 平均值 | 0.0308 | 0.0499 | 0.0206 | 0.0398 | 0.0809 | 0.198 |
| 标准偏差 | 0.00045 | 0.0027 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0040 |
| RSD | 1.46 | 5.33 | 4.85 | 3.42 | 1.69 | 2.04 |

表16　内蒙古自治区稀土产品质量监督检验研究院试验数据统计表

| 测定次数 | 钬铁 | 镝铁 | 镧铈铁 | 钕铁2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0412 | 0.0467 | 0.0219 | 0.0772 |
| 2 | 0.0409 | 0.0480 | 0.0202 | 0.0767 |
| 3 | 0.0398 | 0.0488 | 0.0231 | 0.0784 |
| 4 | 0.0417 | 0.0499 | 0.0198 | 0.0794 |
| 5 | 0.0420 | 0.0472 | 0.0216 | 0.0832 |
| 6 | 0.0401 | 0.0481 | 0.0204 | 0.0783 |
| 7 | 0.0411 | 0.049 | 0.0210 | 0.0792 |
| 平均值 | 0.0410 | 0.0483 | 0.0211 | 0.0789 |
| 标准偏差 | 0.00074 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0020 |
| RSD | 1.80 | 2.10 | 5.03 | 2.50 |

表17　广州有色金属研究院试验数据统计表

| 测定次数 | 钬铁 | 钕铁2# | 钕铁3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0382 | 0.0770 | 0.191 |
| 2 | 0.0375 | 0.0807 | 0.199 |
| 3 | 0.0394 | 0.0798 | 0.193 |
| 4 | 0.0399 | 0.0794 | 0.190 |
| 5 | 0.0404 | 0.0805 | 0.191 |
| 6 | 0.0385 | 0.0767 | 0.191 |
| 7 | 0.0405 | 0.0807 | 0.192 |
| 平均值 | 0.0392 | 0.0792 | 0.192 |
| 标准偏差 | 0.0012 | 0.0020 | 0.0031 |
| RSD | 3.061224 | 2.66 | 1.61 |

表18　赣州晨光稀土新材料股份有限公司试验数据统计表

| 测定次数 | 钆铁 | 镝铁 | 镧铈铁 | 钕铁1# | 钕铁3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0239 | 0.0504 | 0.0228 | 0.0408 | 0.188 |
| 2 | 0.0236 | 0.0500 | 0.0219 | 0.0392 | 0.180 |
| 3 | 0.0264 | 0.0463 | 0.0230 | 0.0363 | 0.190 |
| 4 | 0.0257 | 0.0481 | 0.0227 | 0.0381 | 0.187 |
| 5 | 0.0247 | 0.0460 | 0.0209 | 0.0395 | 0.189 |
| 6 | 0.0240 | 0.0468 | 0.0235 | 0.0377 | 0.187 |
| 7 | 0.0279 | 0.0451 | 0.0237 | 0.0389 | 0.182 |
| 平均值 | 0.0247 | 0.0479 | 0.0225 | 0.0386 | 0.187 |
| 标准偏差 | 0.0011 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0035 |
| RSD | 4.45 | 3.97 | 4.13 | 4.07 | 1.89 |

表19　国标（北京）检验认证有限公司试验数据统计表

| 测定次数 | 钬铁 | 镝铁 | 镧铈铁 | 钕铁1# | 钕铁3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0467 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0395 | 0.201 |
| 2 | 0.0436 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0358 | 0.199 |
| 3 | 0.0427 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0368 | 0.199 |
| 4 | 0.0436 | 0.0455 | 0.0455 | 0.0335 | 0.196 |
| 5 | 0.0445 | 0.0426 | 0.0406 | 0.0369 | 0.191 |
| 6 | 0.0455 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0395 | 0.202 |
| 7 | 0.0409 | 0.0441 | 0.0471 | 0.0377 | 0.206 |
| 平均值 | 0.0439 | 0.0431 | 0.0433 | 0.0371 | 0.199 |
| 标准偏差 | 0.0019 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0047 |
| RSD | 4.33 | 3.02 | 5.31 | 5.66 | 2.36 |

表20　有研稀土新材料股份有限公司试验数据统计表

| 测定次数 | 钬铁 | 镧铈铁 | 钕铁1# | 钕铁2# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0299 | 0.0213 | 0.0347 | 0.0767 |
| 2 | 0.0298 | 0.0204 | 0.0350 | 0.0769 |
| 3 | 0.0305 | 0.0205 | 0.0362 | 0.0768 |
| 4 | 0.0275 | 0.0202 | 0.0342 | 0.0777 |
| 5 | 0.0281 | 0.0208 | 0.0371 | 0.0797 |
| 6 | 0.0283 | 0.0202 | 0.0346 | 0.0781 |
| 7 | 0.0280 | 0.0209 | 0.0347 | 0.0787 |
| 平均值 | 0.0287 | 0.206 | 0.0352 | 0.0778 |
| 标准偏差 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0011 |
| RSD | 3.80 | 0.19 | 2.95 | 1.47 |

表21 各验证单位各水平算术平均值

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 实验室i | yij | nij | yij | nij | yij | nij | yij | nij | yij | nij | yij | nij | yij | nij |
| 1 | 0.042 | 7 | 0.027 | 7 | 0.048 | 7 | 0.023 | 7 | 0.039 | 7 | 0.080 | 7 | 0.192 | 7 |
| 2 | / | / | 0.031 | 3 | 0.050 | 7 | 0.021 | 7 | 0.040 | 7 | 0.081 | 7 | 0.198 | 7 |
| 3 | 0.041 | 7 | / | / | 0.048 | 7 | 0.021 | 7 | / | / | 0.079 | 7 | / | / |
| 4 | 0.039 | 7 | 0.025 | 7 | / | / | / | / | / | / | 0.075 | 7 | 0.192 | 7 |
| 5 | / | / | / | / | 0.048 | 7 | 0.023 | 7 | 0.039 | 7 | / | / | 0.186 | 7 |
| 6 | 0.044 | 7 | / | / | 0.043 | 7 | / | / | 0.037 | 7 | / | / | 0.199 | 7 |
| 7 | / | / | / | / | / | / | 0.021 | 7 | 0.035 | 7 | 0.078 | 7 | / | / |

表22 各验证单位各实验数据的标准差

| 实验室i | 水平i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
|  | yij | nij | yij | nij | yij | nij |  | yij | nij | yij | nij | yij | nij | yij | nij |
| 1 | 0.0008 | 7 | 0.0011 | 7 | 0.0022 | 7 |  | 0.0007 | 7 | 0.0012 | 7 | 0.0014 | 7 | 0.0035 | 7 |
| 2 | / | / | 0.0005 | 3 | 0.0027 | 7 |  | 0.0010 | 7 | 0.0014 | 7 | 0.0014 | 7 | 0.0040 | 7 |
| 3 | 0.0007 | 7 | / | / | 0.0010 | 7 |  | 0.0011 | 7 | / | / | 0.0020 | 7 | / | / |
| 4 | 0.0012 | 7 | / | / | / | / |  | / | / | / | / | 0.0015 | 7 | 0.0031 | 7 |
| 5 | / | / | 0.0011 | 7 |  |  |  | 0.0019 | 7 | 0.0009 | 7 | / | / | 0.0035 | 7 |
| 6 | 0.0019 | 7 | / | / | 0.0013 | 7 |  | / | / | 0.0021 | 7 | / | / | 0.0047 | 7 |
| 7 | / | / | / | / | / | / |  | 0.0004 | 7 | 0.0010 | 7 | 0.0011 | 7 | / | / |

根据格拉布斯检验方法，分别对5家单位中氧含量的平均数据进行离群值情况分析，结果见表23。

表23 5家验证单位各水平算术平均值的格拉布斯检验

| 水平 | 低值 | 高值 | 检验类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.243 | 0.136 | 格拉布斯检验统计量 |
| 2 | 0.113 | 0.090 |  |
| 3 | 0.189 | 0.061 |  |
| 4 | 0.093 | 0.053 |  |
| 5 | 0.102 | 0.077 |  |
| 歧离值 | 1.715 | 1.715 | 格拉布斯检验临界值 |
|  | 1.764 | 1.764 |  |

数据表明，这5家单位数据没有离群值。

3.7 重复性和再现性数据

本部分标准有6家单位进行了标准验证，各验证单位试验的重复性标准差和再现性标准差见表24，由表可见的ＲＳＤ均小于6.0％，其结果稳定可靠，重复性标准差为0.0017%，再现性标准差为0.0064%，说明本方法精密度较高，各水平样品分析数据的相对标准偏差（变异系数）满足GB/T 27417-2017的实验室内变异系数要求，表明了《稀土铁中间合金化学分析方法  第七部分：氧含量的测定 脉冲-红外吸收法》能准更好地为科研、生产、检测、应用等方面提供最基本的技术标准依据。

表24 各验证单位的重复性标准差和再现性标准差

| 水平j | 实验室数p | 总平均值m | srj | SRj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0.042 | 0.0012 | 0.0068 |
| 2 | 3 | 0.027 | 0.0011 | 0.0092 |
| 3 | 4 | 0.047 | 0.0016 | 0.0058 |
| 4 | 5 | 0.022 | 0.0011 | 0.0038 |
| 5 | 5 | 0.039 | 0.0014 | 0.0071 |
| 6 | 5 | 0.080 | 0.0014 | 0.0080 |
| 7 | 5 | 0.193 | 0.0037 | 0.0046 |

3.6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表25给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）或者超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表25数据采用线性内插法或外延法求得。

表25 重复性限

| wO/% | r/% |
| --- | --- |
| 0.0220 | 0.0011 |
| 0.0390 | 0.0014 |
| 0.0420 | 0.0012 |
| 0.0470 | 0.0016 |
| 0.0800 | 0.0014 |
| 0.193 | 0.0037 |

3.6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表26给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对值差不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表26数据采用线性内插法或外延法求得。

表26 再现性限

| wO/% | R/% |
| --- | --- |
| 0.0220 | 0.0038 |
| 0.0390 | 0.0071 |
| 0.0420 | 0.0068 |
| 0.0470 | 0.0058 |
| 0.0800 | 0.0080 |
| 0.193 | 0.0046 |

- 标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益等情况

5.1 标准的必要性

随着稀土应用领域的拓展，稀土铁合金种类日益增多，如镧铁（LaFe）、铈铁（CeFe）和镧铈铁（LaCe-Fe）合金主要用作冶金领域添加剂，添加至钢中起到净化、变质和微合金化作用，可显著提高钢材的塑性，冲压性能、低温冲击性能、耐磨性能和耐腐蚀性能；镝铁（DyFe）、钆铁（GdFe）、钬铁（HoFe）、钇铁（ YFe）合金由于较高的性价比，可取代部分单一重稀土金属成为钕铁硼磁性材料中比较合适的备选材料，为扩大钕铁硼永磁材料的应用领域提供良好的原料条件；钇铁（ YFe）合金是近几年开发的一种新型稀土铁合金产品，已形成约为5000吨/年规模化工业生产能力，广范应用于超磁致伸缩材料、光记录材料、钢铁的添加剂、球墨铸铁的球化剂、蠕化剂等。因此，随着稀土铁中间合金产品种类和应用领域的不断开发，供需双方对标准的需求日益明显。稀土铁中间合金中的氧量既是其产品标准要求控制的指标，又是其下游应用严格把关的检测项目，因此，准确测定稀土铁中间合金中氧含量，对合金的加工合成、品质指标及下游应用具有重要意义。然而，目前现行有效的稀土铁合金产品标准中，现行有效的测定镝铁、钆铁、铈铁、钬铁等不同稀土铁中间合金的氧含量的标准仅有GB/T 26416.5-2010《镝铁合金化学分析方法 第五部分：氧量的测定 脉冲红外吸收法》，但不同稀土中间合金产品成分差异较大，简单参照并不适用。因此，制定一套高质量、规范性、统一的稀土铁中间合金氧含量GB/T 26416.5—202x国家标准方法，不仅为科研提供理论数据，更为生产实验提供分析检测数据，为产品提供质量保障。

5.2 标准的可行性

惰性气体熔融红外法测定氧仍是现今为止在测定范围、检出限、分析速度等方面均有优异表现的气体元素分析方法，是当下气体分析的热点研究领域，也被国内众多稀土生产企业采用，适合作为国家标准来规范测定。

国家钨与稀土产品质量监督检验中心设备配套先进，拥有美国力可ONH-600氧氮氢分析仪、在稀土产品氧含量元素检测方面进行了大量的实验工作，积累了丰富的经验，具有很强的技术能力，同时，中心还参与了我国首批1个稀土国际标准的制定工作，以及2个稀土国家标准外文版翻译校核工作；主导制定国家标准1项、行业标准5项、省地方标准7项；参与制定国家、行业、地方标准29项，推动企业制定国家标准、行业标准65项。基于中心长期在钨与稀土材料检测、环境保护、标准起草等方面积累的丰富经验，其有能力发挥自身优势保证GB/T 26416.5—202x国家标准方法项目的顺利推进。

5.3 标准的预期作用

标准完成后可建立了统一的，规范的稀土铁中间合金氧含量测定的方法，避免了不同稀土铁中间合金氧含量分析方法的重复建立，给分析工作者带来了方便，为稀土铁中间合金产业化发展奠定了质量技术基础，为产品交易提供可靠、准确的分析方法，为促进产业技术进步和产品的质量提升，规范我国稀土行业的生产及贸易起到了积极的推动作用，产生良好的经济效益和社会效益。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

经查，国内外无相同类型的国际标准。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本文件与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本文件起草过程中未发生重大的分歧意见。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

根据标准法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

1、首先应站在实施前保证标准文本的充足供应，使每个生产企业及检测机构等都能及时获得本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

2、本次修订的《稀土铁合金化学分析方法 氧量的测定 脉冲红外吸收法》，不仅与生产企业有关，而且与监管部门、检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。并有侧重点地进行标准宣贯。

- 废止现行有关标准的建议

在本标准发布实施之日起，代替GB/T 26416.5-2010《镝铁合金化学分析方法 第5部分 氧量的测定 脉冲红外吸收法》

- 其他应予说明的事项

本标准稀土铁合金化学分析方法标准之一，适用于稀土铁中间合金中氧含量的测定。该标准整合了稀土铁合金的检测范围、助溶剂的种类和制样方式，适用范围更广，方法更加快捷、高效，满足检测市场上更多客户的需求，便于数据检测向产业化发展，预计未来可产生可观的经济效益。

《稀土铁合金化学分析方法 第5部分：氧含量的测定 脉冲-红外吸收法》编写组

2021年07月