金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试

三电极体系测试法

预审稿编制说明

国合通用测试评价认证股份公司

2021年9月

稀土行业标准《金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》编制说明

- 一、工作简况

- 1.1 任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2020年第二批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发〔2020〕37号）、《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第一批行业标准制修订项目计划的通知》（工信厅科函〔2020〕114号）、《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2020〕181号），全国稀土标准化技术委员会于2020年9月10日至12日在陕西省西安市召开了2020年第五次稀土标准制修订工作会，会议落实了16项稀土国家、行业标准和国家标准外文版计划，其中行业标准《金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》即是在此次会议上进行了任务落实，项目由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口，由国合通用测试评价认证股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司负责起草，项目计划编号为2020-0224T-XB，周期为18个月。

1.2 标准编写的目的和意义

为规范金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料市场，科学地评价规模化生产产品性能的稳定性，急需一套系统和标准的测试方法和体系，以满足企业对产品品质控制的要求。目前国内对金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料的性能测试方法不尽相同，经调研发现，目前对于稀土系贮氢合金负极材料的电化学性能各指标的检测方法主要有两种：一种是制成工作电池式的检测方法，一种是三电极体系模拟电池的检测方法。这导致贮氢合金负极材料的不同上下游企业之间与科研院所测试对标结果差异过大。经调研发现，贮氢合金电化学性能的工作电池式检测方法，主要对应于电池生产厂家采购贮氢合金负极材料后对所购材料进行的工作电池性能检测。但材料制备厂家及科研单位等不一定都有工作电池的制备设备，因而，对于材料制备厂家及科研单位，大多利用电极式三电极体系进行贮氢合金材料的电化学性能检测。三电极体系的电化学性能检测方法简便易行，不需要工作电池的制备设备，只需要玻璃或石英质的三电极电解池体系及电性能测试仪即可实现。

目前国内关于金属氢化物镍电池用贮氢合金负极材料电化学性能检测方法的标准有：YS/T 484-2005《金属氢化物　镍电池负极用储氢合金　比容量的测定》，该标准是用模拟电池体系对贮氢合金的比容量检测方法进行了规范，只是规范了单一的电化学性能关键指标--比容量，而贮氢合金负极材料的电化学性能是一个体系，除了比容量之外，还有循环寿命、荷电保持率（自放电性能）、温度性能、倍率性能等其他一些电化学性能评价指标，尤其是作为动力电池使用时，其温度性能及倍率性能更重要。其它电化学性能评价指标的检测方法还没有建立相关的标准。同时，随着行业发展，贮氢合金的比容量测试方法也逐渐发生变化，与YS/T 484-2005《金属氢化物　镍电池负极用储氢合金　比容量的测定》中关于比容量测试的方法存在一些差异，所以也亟需重新建立贮氢合金比容量的检测标准。

本课题研究所得的《金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》，简便易行，不需要工作电池的制备设备，只需要玻璃或石英质的模拟三电极电解池体系及电性能测试仪即可实现，使电化学性能的检测方法更加实用。同时，本课题建立的检测方法中，包括放电比容量、循环寿命、荷电保持率、高温性能、低温性能、倍率性能等多项电化学性能评价指标，综合、系统地建立了整套的贮氢合金分析评价方法，为进一步提高贮氢合金负极材料的电化学性能提供评价依据，最终为贮氢合金负极材料的生产工艺改进提供有益的参考。

1.3 主要参加单位情况

本文件由国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研工程技术研究院有限公司、厦门钨业股份有限公司、安泰环境工程技术有限公司、包头稀土研究院、山东钢研中铝稀土科技有限公司等七家单位共同编制。

国合通用测试评价认证股份公司（以下简称国合通测）隶属于有研科技集团有限公司，是国家新材料测试评价平台-主中心承建单位，为中国新材料测试评价联盟秘书处挂靠单位。公司自成立以来，积极整合完善现有测试评价、设计应用、大数据等平台资源，逐步形成立足北京、布点全国、服务全行业的国家新材料测试评价平台。国标（北京）检验认证有限公司作为国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构。国标（北京）检验认证有限公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。在贮氢合金负极材料方面，国合通用测试评价认证股份公司隶属的原北京有色金属研究总院承担了“十五”863课题“特种工艺方法制取低成本、高性能新型储氢材料的研究及批量化生产——低成本高性能储氢材料的研制”的研究，制备出了低成本高性能的低钴AB5型稀土储氢合金功能材料。原北京有色金属研究总院分析测试技术研究所（现国标公司）参加了工信部的创新方法专项项目，对储氢合金材料功能特性的测试技术与测试方法进行了探索性研究，初步探索了储氢合金功能材料的极片式及电池式电化学性能测试方法和p-c-t曲线的初步检测技术，同时对储氢合金的结构特征参数与电性能特征测试之间进行了初步的关联分析，对储氢合金的快速表征方法进行初探，为本项目的研究奠定了坚实的基础。国合通测和国标公司是本项目的负责单位。

有研工程技术研究院有限公司（以下简称有研工研院）是国务院国资委管理的中央企业有研科技集团有限公司（以下简称有研集团）的二级全资子公司。2018年1月11日在北京市怀柔科学城注册成立， 2019年10月被认定为国家级高新技术企业，2020年4月入选国务院国资委“科改示范企业”。主要从事有色金属新材料战略高技术和前沿技术研发，产业化关键技术和行业共性技术开发，中试生产和成果孵化转化。拥有有色金属材料制备加工国家重点实验室、智能传感功能材料国家重点实验室、国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心、军用有色金属材料多品种小批量科研生产基地等四个国家级创新平台，担负国家第二批“大众创业、万众创新”示范基地的建设任务。下设有色金属结构材料事业部、先进电子材料事业部、新能源与生态环境材料事业部、特种加工技术与装备事业部和新材料应用技术中心五大研发主体。有研工研院下属单位历史上先后为“两弹一星”、“神舟飞船”、“载人航天”、“探月工程”等国家重点工程和有色金属行业提供了一大批新材料、新工艺、新技术和新设备，为我国有色金属工业体系建立和国防建设提供了强有力的科技支撑。面向未来，有研工研院将秉承“创业求实，创新致远”的企业精神，努力为我国战略性新兴产业、有色金属行业共性技术、国防军工发展做出新的更大贡献。该单位是本项目的验证单位，参加了本标准中贮氢合金电化学性能三电极体系检测方法的总体体系具体条件的确定试验及后续各电化学性能指标的稳定性验证试验，提供了相应的数据验证支撑，同时，也在整个项目研究过程中，对贮氢合金电化学性能中应涉及到的电性能指标参数等提出很好的建议，在整个标准的研发及起草工作中发挥了非常重要的作用。

厦门钨业股份有限公司是在上海证券交易所上市的集团型股份公司。在稀土产业领域，作为全国六大稀土集团之一，公司形成了从稀土矿山开发、冶炼分离、稀土功能材料和科研应用等较为完整的产业体系。在电池材料领域，公司贮氢负极材料以及锂电正极材料产销规模位居国内前列，是国内最具竞争力的能源新材料产业基地之一。厦门钨业贮氢合金项目起始于2002年,联合了国内贮氢界的院士、专家组成了XTC专家委员会，并在各个研究院所成立理论研究室；在厦门钨业成立新能源研究中心研究室。现厦钨拥有国内最为先进的年产5000吨的生产线，并拥有多项专利。产品主要应用于镍氢电池负极材料市场，远销国内知名厂家，市场占有率全国第一。厦钨贮氢这几年不断坚持精益生产，持续改进，不断坚守优质客户的市场份额。并成功进入了汽车动力电池领域，并受到丰田的认可和好评，成为国内唯一一家进入汽车合金粉配套企业。本项目标准研制过程中，公司积极为提供公共试验所用样品，保证项目得以顺利进行。并对实验中需要检测的指标提出相应的建议，在整个标准的起草过程中发挥了非常重要的作用。

安泰环境工程技术有限公司为中国钢研科技团有限公司（以下简称“中国钢研”）下属三级科技型子企业，是中国钢研的氢能业务承接单位。中国钢研是国务院国资委直属的大型科技型央企，是国家首批103家创新型企业试点单位之一，拥有中国科学院、中国工程院院士11人，国家级有突出贡献中青年专家29人，依托于中国钢研建立的国家工程中心、国家实验室等国家级研发机构21个，国家级产业技术创新战略联盟6个。安泰环境成立5年来，承担各类研发项目24项，获研究经费超过6000万，所形成的成果获省部级奖励7项，世界行业协会产品奖1项，获专利授权33项，软著9项，主持/参与国家标准2项。公司已获得高新技术企业认证、工信部两化融合管理体系贯标认证、国家技术标准创新基地（氢能）共建单位，国家绿色工厂认证、节能环保产业创新示范单位。该单位是本项目的验证单位，对本标准中的贮氢合金电化学性能三电极体系检测方法的建立及稳定性验证提供了相应的数据验证支撑，同时，也在项目整体实施过程中，对贮氢合金电化学性能中应涉及到的电性能指标参数等提出很好的建议，在整个标准的研发及起草编制工作中发挥了非常重要的作用。

包头稀土研究院，包头稀土研究院成立于1963年，直属原冶金工业部。1992年进入包钢（集团）公司，是全国最大的综合性稀土科技研发机构。本院是以稀土资源的综合开发、利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及在高新技术领域的应用、稀土提升传统产业的技术水平、稀土分析检测、稀土情报信息为研究重点的，多专业、多学科的综合性研发机构。本院拥有国家级“稀土冶金及功能材料国家工程研究中心”、“白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室”、“国家新材料测试评价平台行业中心-稀土新材料行业”、“北方稀土国家企业技术中心”、“稀土材料国际科技合作基地”；内蒙古自治区级“内蒙古希苑稀土功能材料工程技术研究中心”、“内蒙古自治区稀土生产力促进中心”、“内蒙古自治区稀土高温冶金工程技术研究中心”以及“内蒙古自治区铌冶金工程实验室”。包头稀土研究院理化检测中心是本院的重要组成部分，拥有中国合格评定国家认可实验室认证（CNAS）、内蒙古技术监督局的计量认证（CMA）、全国分析检测人员能力培训和考核中心（NTC）等资质。主要从事稀土矿石、合金、金属、化合物及稀土新材料的检测工作，同时承接黑色金属、有色金属、选冶、新材料、土壤、铝材和生物样品的分析检测工作，为包头市、内蒙古地区稀土产品进出口以及国内外各企业、贸易公司服务，出色地完成了大量国内外委托的检测业务。建院以来承担50%以上的国家稀土标准分析方法的研究和标准样品的研制工作，在国内稀土产品检测领域地位突出。截止目前，理化检测中心完成国家稀土标准分析方法的相关起草工作100多项，曾获七五、八五攻关科研奖，多次获得中国有色金属工业科学技术二、三等奖等荣誉。该单位是本项目研究中的验证单位，对本标准中的贮氢合金电化学性能三电极体系检测方法的建立及稳定性验证提供了相应的数据验证支撑，在整个标准的研发及起草工作中发挥了重要的作用。

山东钢研中铝稀土科技有限公司，成立于2015年8月，集稀土矿石采选、稀土精矿冶炼分离、稀土材料加工应用于一身。其子公司微山钢研稀土材料有限公司专业从事稀土储氢材料研发及生产，拥有先进的稀土储氢材料检测和制备技术。聚焦稀土分离提纯、稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土催化材料，合力打造国家级稀土材料研发基地、稀土材料应用技术研发与产业化示范基地。该单位是在2021年3月份申请参与本标准的研制，是本项目研究中的验证单位，并积极进行数据检测的验证，在标准研发工作中发挥了重要作用。

在上述起草及验证单位的共同努力下，行业标准《金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》必将顺利、高质量地完成。

1.4主要工作过程

1.4.1 起草阶段

全国稀土标准化技术委员会于2020年9月10日至12日在陕西省西安市召开了2020年第五次稀土标准制修订工作会，会议落实了16项稀土国家、行业标准和国家标准外文版计划，其中行业标准《金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》即是在此次会议上进行了任务落实。会议确定负责起草单位为国合通用测试评价认证股份公司和国标（北京）检验认证有限公司；厦门钨业股份有限公司、安泰环境工程技术有限公司、包头稀土研究院等单位参与该方法起草；有研工程技术研究院有限公司，在项目立项过程中即参加了相关工作，因为当时不是全国稀土标准化技术委员会的会员单位，因而没有接到会议通知，没能参加项目的任务落实会议，在会后该单位积极联系稀土标委会并申请成为稀土标准化技术委员会的会员单位，正式加入本项目的研制团队。后于2021年3月初，山东钢研中铝稀土科技有限公司也申请加入本方法的研制工作，通过全国稀土标准化技术委员会同意后，成为本方法的研制单位之一。所以，本方法的研制工作共有7家单位参加。在任务落实会上，厦门钨业股份有限公司提出为本项目提供公共试验用样品。会议初步确定了项目的时间进度安排，预计在2021年5月召开预审会。后因山东钢研中铝稀土科技有限公司的加入时间较晚，研制组经与全国稀土标准化技术委员会商议决定将预审会延期。

国合通用测试评价认证股份有限公司接受任务后，立即成立了行业标准《金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》研发小组，通过总结以往对贮氢合金的研究经验及调研相关生产厂家和研究单位对贮氢合金研究用的测试方法后，初步形成《金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》的检测体系构成及装配检测过程，并从贮氢合金电化学性能指标中选出常用的可用三电极体系检测的电化学性能指标，如放电比容量、循环寿命、荷电保持率、倍率性能及温度性能等，后经过和各参与研制单位的主要研究人员沟通后，确定各关键检测指标的表征方式及计算方法，初步形成贮氢合金电化学性能三电极体系的检测方法及关键指标的研究试验方案。

2020年10月12日，厦门钨业股份有限公司将试验用的公共样品邮寄到国合通用测试评价认证股份公司。收到后，国合通用测试评价认证股份公司对试验用样品进行初步检验并登记后，将试验用的样品于2020年10月22日分别寄送给各参与单位准备试验。由于本标准涉及到的检测方法，是贮氢合金材料的多个电化学性能关键指标的检测方法，并且其中的循环寿命检测需要时间较长，所以是各参与单位同时按约定的检测方法及检测条件进行检测，为的是能够缩短本标准整体的研制时间。2021年3月初，山东钢研中铝稀土科技有限公司申请加入本标准的研制任务后，国合通用测试评价认证股份公司又于2021年3月15日将试验用样品发给山东钢研中铝稀土科技有限公司。经过各参与单位的同时进行试验检测后，于2021年7月底收集到大部分检测数据。国合通用测试评价认证股份公司对已收集到的实验数据进行初步的数理统计分析后，未发现明显的离散值，各参与单位的检测数据有效可用，并能符合数理统计要求，证明方法准确可靠。

2021年6-9月，国合通用测试评价认证股份公司对试验数据进行整理，完成了行业标准《金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》的征求意见稿，在将征求意见稿发给各研制单位及部分相关单位征求意见的基础上，初步修改调整了征求意见稿的相关内容，形成了现在的预审稿，并撰写了方法研究报告。

1.4.2 征求意见阶段

2021年6月下旬开始，在初步完成行业标准《金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》（征求意见稿）的基础上，为了更好地完善预审稿的内容，及时将该初步完成的征求意见稿发给各参与单位及其他相关的单位进行预审稿的征求意见工作。有研工程技术研究院有限公司、安泰环境工程技术有限公司、包头稀土研究院、厦门钨业股份有限公司、山东钢研中铝稀土科技有限公司等各参与单位都给出了非常中肯的意见和建议。在参与单位之外，又将征求意见稿发给13个相关单位征求意见，已有9家单位回复，其中内蒙古科技大学提出了非常好的意见及建议，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、四会市达博文实业有限公司、深圳豪鹏电池科技有限公司、四川大学、滨州学院、太原科技大学、江苏赛尔电池有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司等各单位回复无意见。另有一些单位目前还没有得到反馈意见。具体的反馈意见和建议情况见意见汇总处理表。在对反馈意见进行整理汇总的基础上，对征求到的意见和建议与各参与单位的老师们分别进行分析讨论，采纳了其中部分意见和建议，并同时对征求意见稿进行相应的修改，形成目前的预审稿版本。另有部分建议留待会议上进行多单位专家进行讨论后进行定夺。

- 二、标准编制原则

本文件起草过程中遵循以下原则：

2.1 符合性

1）以满足国内金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金负极材料的实际生产、使用需要为原则，提高标准的适用性。

2）按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

2.2 先进性

本文件建立了金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的三电极体系测试方法，同时规定了贮氢合金电化学性能中放电比容量、循环寿命、荷电保持率、低温性能、高温性能、倍率性能等多个关键指标的检测程序及验证和计算方法，在一个文件中同时包含了多个关键的电化学性能指标，应用范围更广，普适性更强，体现了检测技术的进步，适应稀土产业的发展，符合国家政策法规、导向，符合目前国内贮氢合金材料的生产和用户需求情况。本文件规定的内容遵循充分满足市场要求原则、指导生产的原则。通过标准的实施，提高贮氢合金材料的生产技术水平，促进相关技术的进步，为国内相关产业提供技术指导，满足用户的需求，促进贮氢合金负极材料行业的不断发展，对国内稀土生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。

2.3 适用性

本文件以满足我国稀土产品金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料的实际检测需求为原则，宜于应用，能够更好的满足客户对多种不同电化学性能指标的检测需求。

- 标准主要内容、确定依据及主要试验（或验证）情况分析

3.1  标准主要内容

本文件正文部分共分为8部分，其中第1、2部分为规范性一般要素，包括范围、规范性引用文件，第3、4、5、6、7、8部分为规范性技术要素。

第1部分为范围：本文件规定了金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试方法中的三电极体系测试方法。

本文件适用于金属氢化物-镍电池负极用各种贮氢合金材料的电化学性能测试方法中的三电极体系电化学性能测试。

第2部分为规范性引用文件，将本文件中涉及到的相关标准进行说明。

第3部分为术语和定义；将本文件中涉及到的贮氢合金电化学性能指标放电比容量、循环寿命、荷电保持率、低温性能、高温性能及倍率性能等进行规范性定义。

第4部分为原理部分，阐述本文件中规定的检测方法的原理来源。

第5部分为仪器设备，规定了本文件第7部分测试章节需要用到的各种仪器设备清单，所述仪器设备按照其在本文件中出现的先后顺序列出，便于前后对照。本部分中只规定和列出了潜在影响实际试验效果的关键必备设备及其具体参数的要求，对于试验台、口罩、手套等与试验开展相关且必须的共性或公知要求，不在本部分及第6部分列出。

第6部分为试剂或材料，规定了本文件第7部分测试章节需要用到的各种原料或试剂清单,所述试剂或材料按照其在本文件中出现的先后顺序列出，便于前后检索对照。对于试剂或材料只给出了潜在影响实际试验效果的关键参数的要求，对于可商品化采购的标准件，不再阐述各个部件的具体细节及参数。

第7部分为测试部分，又具体分为研究电极负极片制备、辅助电极制备、参比电极、装配、导线连接及参数设置等6个小节。本部分规定了本文件中试验电池体系的制备、测试要求及各个电化学性能指标的参数设置、计算公式及单位要求等，是本文件中核心章节。本章节按照时间序和操作流程序的方式进行编排，重点关注试验步骤的科学性、规范性、可操作性，对于可能引起重大分歧不宜给出特别具体的参数要求的步骤条款，本部分以给出范围和规定过程要求的方式进行处理。在7.6 参数设置一节，对本文件中涉及到的多个贮氢合金电化学性能指标进行逐个的详细说明，共包括放电比容量、循环寿命、荷电保持率、低温性能、高温性能、倍率性能等六个关键指标，不仅说明了每个电化学性能指标的检测过程中相关检测参数的设置方法，而且对每个电化学性能指标的计算公式、单位要求及计算的精度要求等试验数据的处理方法做出了详细说明。

第8部分检测报告，规定了报告所包含的必备要求内容，包括样品名称、批次、检测结果、检测日期、本文件没有规定的各种操作、可能影响检测结果的情况及本文件的编号。

3.2 确定依据

目前，国内关于金属氢化物镍电池用贮氢合金负极材料的标准有：《YS/T 484-2005金属氢化物　镍电池负极用储氢合金　比容量的测定》[1]、《GB/T 26412-2010 金属氢化物-镍电池负极用稀土系AB5型贮氢合金粉》[2]、《GB/T 31963-2015 金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格贮氢合金粉》[3]，其中《GB/T 26412-2010  金属氢化物-镍电池负极用稀土系AB5型贮氢合金粉》和《GB/T 31963-2015  金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格贮氢合金粉》两个标准主要是产品标准，其中主要涉及到对关键指标的数值范围等进行规范，但对于产品关键指标该如何检测并没有进行详细规定或规范。《YS/T 484-2005金属氢化物　镍电池负极用储氢合金　比容量的测定》是用模拟电池体系，对贮氢合金的比容量检测方法进行了规范，只是规范了单一的电化学性能关键指标--比容量，而贮氢合金负极材料的电化学性能是一个体系，除了比容量之外，还有循环寿命、荷电保持率等其他一些基础的电化学性能评价指标。同时，针对贮氢合金作为金属氢化物镍电池的负极材料来说，还会涉及到高低温性能及高倍率放电性能等评价指标，尤其是作为动力电池使用时，其温度性能及倍率性能更重要。可是目前除了比容量检测方法有个行业标准之外，其它各重要的电化学性能指标均没有建立相关的检测方法标准，因此本文件中，除了规定放电比容量的检测方法之外，还同时规定了循环寿命、荷电保持率、高低温性能及倍率性能等，以期满足行业中对各个关键电化学性能指标的检测要求。

关于检测方法的确定：目前对于稀土系贮氢合金负极材料的电化学性能各指标的检测方法主要有两种，一种是三电极体系模拟电池的检测方法，一种是装备成工作电池进行相关性能的检测。三电极体系的电化学性能检测方法，主要是贮氢合金生产厂家及各科研机构用得多，因为该方法简便易行，不需要工作电池的制备设备，只需要玻璃或石英质的模拟三电极电解池及电性能测试仪即可实现。贮氢合金电化学性能的工作电池式检测方法，一般是电池厂家在购入贮氢合金前后进行的性能检测，材料制备厂家及科研单位等不一定都有工作电池的制备设备，因而，对于材料制备厂家及科研单位，一般均利用电极式三电极体系进行贮氢合金材料的电化学性能检测。同时，对于三电极体系的检测方法，在YS/T 484-2005《金属氢化物 镍电池负极用储氢合金比容量的测定》中对模拟电池体系下对贮氢合金比容量的检测方法进行了一般性的规定，其中的检测方法也被其他产品标准进行借鉴。但该标准发布实施已十几年，其中的部分技术要素的编排及规范性技术要素中具体试验步骤详略、可操作性等随着电池材料技术的进步已不太适宜，有一些诸如活性物质与羰基镍粉的配比、极片的大小等参数均有一些变化；而且该标准中只涉及到放电比容量这一个电化学性能指标，对于其他各电化学性能标准没有提及。确定本文件中的贮氢合金多个电化学性能关键指标检测方法时，借鉴了部分YS/T 484-2005《金属氢化物 镍电池负极用储氢合金比容量的测定》中对模拟电池体系的一般方法，再结合近几年的文献调研，并与行业内各单位进行征询意见的基础上，形成本文件中的最基本的三电极体系检测方法。同时，针对电化学性能各具体检测指标的确定，及各检测指标具体检测参数的设定范围等，在文献调研的基础上，主要是与行业内及参与标准制定单位的各位专家进行探讨的基础上进行大致范围的确定，再对各参数范围进行试验检测的基础上，进行最后的具体参数范围确定。

有鉴于此，本文件结合贮氢合金材料的特性，制定了适用于贮氢合金电化学性能测试中放电比容量、循环寿命、荷电保持率、低温性能、高温性能、倍率性能等各关键电化学性能指标的测试方法标准。

- 3.3  主要试验（或验证）情况

- 3.3.1样品及检测项目总体情况简介

3.3.1.1样品情况

本标准研制项目的测试样品由厦门钨业股份有限公司提供。厦门钨业股份有限公司提供的样品均为AB5型，共有寿命型、容量型、倍率型三大类，每一类包含三种样品，共9种样品，具体明细见下表：

表3.1 厦门钨业股份有限公司提供样品明细表

| 类型 | 型号 | 批号 | 重量（克） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿命型 | 长寿命 | SY2020-01 | 100 |  |
|  | 中寿命 | SY2020-032 | 100 |  |
|  | 低寿命 | SY2020-36 | 100 |  |
| 容量型 | 高容量 | RY2020-11 | 100 |  |
|  | 中容量 | RY2020-031 | 100 |  |
|  | 低容量 | RY2020-412 | 100 |  |
| 倍率型 | 高倍率 | BY2020-06 | 100 |  |
|  | 中倍率 | BY2020-033 | 100 |  |
|  | 低倍率 | BY2020-411 | 100 |  |

由于本标准主要是研制贮氢合金电化学性能检测方法的建立，不涉及到贮氢合金样品种类的规定，所以初步选出9种样品中的3种典型样品：长寿命SY2020-01、高容量RY2020-11、高倍率BY2020-06进行不同指标的电化学性能检测。如后期发现有数据需要增加时再启用其他种类样品。

- 3.3.1.2 不同样品的检测项目

本标准研制项目中，包含放电比容量、循环寿命、荷电保持率（自放电性能）、温度性能（高温和低温性能）及倍率性能等电化学性能指标的检测方法建立，其中的放电比容量、循环寿命、荷电保持率、高温性能和低温性能等指标，是一般贮氢合金都关注的电化学性能指标，因而三种样品均需检测此5种电化学性能指标，而倍率性能对贮氢合金样品有一定的要求，因而对于倍率性能的检测只是对高倍率BY2020-06样品进行检测。具体检测样品种类及电性能检测项目如下：

表3.2检测项目明细表

| 样品型号 | 样品批号 | 检测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 放电比容量 | 循环寿命 | 荷电保持率 | 高温性能 | 低温性能 | 倍率性能 |
| 长寿命 | SY2020-01 | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 高容量 | RY2020-11 | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 高倍率 | BY2020-06 | √ | √ | √ | √ | √ | 3C、5C |

3.3.2试验验证单位情况简介

参加本项目验证试验的单位有国合通用测试评价认证股份公司、有研工程技术研究院有限公司、安泰环境工程技术有限公司、包头稀土研究院、山东钢研中铝稀土科技有限公司5家单位。其中国合通用测试评价认证股份有限公司为主要试验单位，对本标准启用的三种样品的6项检测指标中不同电化学性能指标各进行5次试验，以验证本项目拟建立的各个电化学性能指标检测方法的可靠性、重复性及稳定性。有研工程技术研究院有限公司、安泰环境工程技术有限公司、包头稀土研究院、山东钢研中铝稀土科技有限公司等四家单位，只需对每种样品的每一项电化学性能指标进行两次平行测试即可，经过对不同单位每种样品不同指标的检测结果进行比对分析后，验证不同参与单位间测试结果的一致性。

3.3.3 约定检测条件

由于本标准研制所涉及到的样品检测项目，包含贮氢合金的放电比容量、循环寿命、荷电保持率、低温性能、高温性能、倍率性能等多个电化学性能指标，每一项指标的检测试验都需要将贮氢合金样品活化后才能进行试验，而贮氢合金的活化就需要至少6-7天左右时间，所以每一项电化学性能指标的检测周期比较长，至少也在7天以上，其中的循环寿命检测甚至需要2个月以上的试验时间，因而本次试验的安排，各家单位都是在约定的验证条件基础上进行的平行实验。约定的验证条件也是在各家研制单位之间互相征求意见后汇总形成的。具体约定的试验检测条件包括各电化学性能指标的检测参数设定及计算公式等，本试验约定检测条件主要基于标准预审稿中所述测试方法的内容进行。

总体约定的测试条件：在三电极检测体系下，不同的电化学性能指标采用不同的参数设置方式进行检测，检测温度除了高温性能及低温性能有特定检测温度约定外，其他电化学性能指标的检测均在水浴设定25±1℃的环境中进行。对仪器设备（预审稿第5部分）、试剂或材料（预审稿第6部分）、试验步骤（预审稿第7部分）等要求进行了规定。关于测试方法细节及关键参数、关键步骤、关键试剂或材料的选取和使用细节及解读，见标准文件预审稿正文第4、5、6、7、8章和本编制说明文件的3.1（标准主要内容）小节。

3.3.3.1三电极测试系统的确定

三电极体系所用的测试体系，包括三部分：工作电极用电解池、辅助电极用电解池、参比电极用电解池，原理上只要包含工作电极、辅助电极及参比电极用的三个电解池即可。但由于要检测的是贮氢合金负极的电化学性能，所以要求其辅助电极Ni/Ni(OH)2正极的放电容量要远高于贮氢合金负极的放电容量，以减少正极在检测过程中的影响。目前行业中普遍采用的电极体系基本符合行业标准Y/ST 484-2005中的装置要求，所以本标准约定按照Y/ST 484-2005中的装置要求进行验证测试，测试装置如图1所示。

图1 约定的验证测试装置示意图

3.3.3.2 测试前的准备

1、测试电极（贮氢合金电极）极片制作：

称重压片及有效质量的计算：按照1:4的比例，准确称取M合金=0.2±0.02g待测试贮氢合金粉和M镍粉=0.8±0.02g羟基镍粉，在玛瑙研钵中混合均匀。采用冷压法制备测试电极，把混合均匀的合金粉末放入Φ15±2mm成型模具中，然后将成型模具放置在压片机上加压，在20MPa的压力保持2min，得到Φ15±2mm、厚度1±0.5mm的负极圆片，并在天平上重新称重，记为M1。根据公式（1）计算出活性物质的有效质量M2。

M2=M1×M合金/（M合金+M镍粉）…………………………………（1）

包覆泡沫镍：将泡沫镍裁成长75±5mm，宽24±2mm的小片，对折，然后将压制好的负极圆片放在对折后的泡沫镍的中间位置包覆好，将负极圆片周围的泡沫镍压紧，负极圆片与泡沫镍之间压紧，保证泡沫镍能紧密包覆住负极圆片，得到负极片研究电极试样，试样周边应有2-3mm泡沫镍空边。在包覆贮氢合金极片并压实后的长方形泡沫镍的一端点焊15±0.2cm长的镍带作为负极极耳，贮氢合金研究电极负极片见下图。

贮氢合金圆形极片

泡沫镍

镍带极耳

贮氢合金电极极片成型图

2、辅助电极制备：

辅助电极为电化学容量远高于研究电极的烧结式氢氧化镍电极（Ni(OH)2/ NiOOH），将烧结氢氧化镍电极片裁成(25.0mm±0.5mm）×（40.0mm±0.5mm），在烧结氢氧化镍电极片的上方中间处去掉部分氢氧化镍后漏出金属网状物，在金属网状物上点焊连接镍带，引出连接点，制备出辅助电极。

3、装配

首先将参比电极放置好，引出电极的连接金属丝。然后将研究电极负极片放置在有鲁金毛细管的电解池中，将研究电极极片的正面正对鲁金毛细管口，并距离鲁金毛细管口2mm±0.5mm，将极耳引出电解池。将辅助电极烧结氢氧化镍极片放置于与研究电极负极片所在的电解池相邻的电解池中，将极耳引出电解池。向各电解池中加入电解液，至电解池高度2/3处，电解液面需超出正负极片及参比电极高度。将研究电极负极片所在的电解池口与辅助电极的电解池口都用合适的耐碱橡胶塞堵住并固定极耳。浸泡24±1h，控制测试环境温度。

4、导线连接

将研究电极负极片试样的极耳和烧结氢氧化镍极耳分别与电极材料自动充放电测试仪相应的正负极导线相连接，参比电极与电性能测试仪的电位线连接，以准确获取研究电极相对于参比电极的电位数据，建立测试系统。

3.3.3.3 电性能指标的检测参数的确定

1、放电比容量测试

放电比容量测试的参数设置为：测试温度25±1℃。静置24h±1h后，开始充放电循环。充电电流密度（IA）取65mA·g-1，充电6.0h，充电后搁置时间为10min；放电电流密度（IA）取65mA·g-1，相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV，放电后搁置时间为10min；如此循环测试10个周期。取其中放电容量达到的最大稳定值即为标称放电比容量。该10次循环周期亦为贮氢合金电极的活化过程，达到最大放电比容量稳定值时的次数n活化可表征贮氢合金的活化性能。

放电比容量计算：贮氢合金试样每一次充放电循环的放电比容量Cn计算如下：

Cn=CBM2                  …………………………………（2）

式中：

Cn—— 第n次循环的放电比容量，单位为毫安时每克（mAh·g-1）；

CB—— 放电至终止电压-600mV（vs. Hg/HgO）时的容量，单位为毫安时（mAh）；

M2——贮氢合金粉样品的质量，单位为克（g）。

2、循环寿命的测试

循环寿命测试的参数设置：测试温度25±1℃。静置24h±1h后，充放电电流密度（IA）取65mA·g-1，充电6.0h，充电后搁置时间为10min，放电后搁置时间为10min，相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV，充放电循环10个周期；再以“取充放电电流密度（IA）300mA·g-1，充电1.2h，充电后搁置时间为10min，放电后搁置时间为10min，相对于Hg/HgO 6mol·L-1 KOH参比电极的截止电位为-600mV”的充放电参数进行循环，至连续3次放电比容量低于300mA·g-1放电比容量的80%时截止。即把放电比容量达到300mA·g-1放电比容量C的80%时的充放电循环周期数n视为循环寿命。

300mA·g-1放电比容量C：贮氢合金在25±1℃温度下活化后，继续以“充放电电流密度（IA）选取300mA·g-1，充电1.2h，充电后搁置时间为10min，放电后搁置时间为10min，相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV”进行充放电循环，放电比容量达到最大稳定值即为300mA·g-1放电比容量，记为C。C的计算参照公式（2）进行。

3、荷电保持率的测试

荷电保持率测试的参数设置：测试温度25±1℃。静置24h±1h后，充放电电流密度（IA）取65mA·g-1，充电6.0h，充电后搁置时间为10min，放电后搁置时间为10min，相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV，充放电循环10个周期；再用65mA·g-1，充电6.0h后静置7天（168h）。7天后用65mA·g-1放电至相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV。将第10个周期放电比容量记为C0d，静置7天后的放电比容量记为C7d。

荷电保持率的计算：以25±1℃下搁置7天（168h)后的放电比容量C7d与活化最后一个放电周期的放电比容量C0d的比值（SoC）来表征贮氢合金粉的荷电保持率。计算公式如下：

SoC=C7dC0d×100%            …………………………………（3）

式中，

C0d——活化最后一个放电周期的放电比容量；

C7d——在25℃±1℃下搁置7天（168h）的放电比容量。

4、低温性能的测试

低温性能测试的参数设置：首先进行贮氢合金电极的活化，活化温度25±1℃。静置24h±1h后，充放电电流密度（IA）取65mA·g-1，充电6.0h，充电后搁置时间为10min，放电后搁置时间为10min，相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV，充放电循环10个周期。将活化后的测试体系于-20±1℃环境下静置4h，并在-20±1℃下以充放电电流密度（IA）65mA·g-1充电6.0h，充电后搁置时间为10min，放电后搁置时间为10min，相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV，充放电循环5个周期。取该5个周期中的最大放电比容量来表征贮氢合金粉的低温性能，记为C-20℃。

5、高温性能的测试

高温性能测试的参数设置：首先进行贮氢合金电极的活化，活化温度25±1℃。静置24h±1h后，充放电电流密度（IA）取65mA·g-1，充电6.0h，充电后搁置时间为10min，放电后搁置时间为10min，相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV，充放电循环10个周期。将活化后的测试体系于55±1℃环境下静置4h，并在55±1℃下以充放电电流密度（IA）65mA·g-1充电6.0h，充电后搁置时间为10min，放电后搁置时间为10min，相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV，充放电循环5个周期。该5个周期中的最大放电比容量来表征贮氢合金粉的高温性能，记为C55℃。

6、倍率性能的测试：

3C倍率性能的参数设置：测试温度25±1℃。静置24h±1h后，充放电电流密度（IA）取65mA·g-1，充电6.0h，充电后搁置时间为10min，放电后搁置时间为10min，相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV，充放电循环10个周期；此后，再用“65mA·g-1，充电6.0h，搁置10min后，放电电流密度设定为900mA·g-1，放电截止电位设定为相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极-600mV，静置10min，再以65mA·g-1放电至相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV，静置10min”的充放电参数循环5个周期。记录该5个周期中900mA·g-1时的最大放电比容量C900及同一周期中65mA·g-1时的放电残余比容量C65。

3C倍率性能的计算：以900mA·g-1放电电流密度下的最大放电比容量与总放电比容量的比值（HRD900）来表征贮氢合金粉的3C倍率放电性能。计算公式如下：

HRD900=C900C900+C65×100%

式中，

C900——900mA·g-1放电电流密度下的最大放电比容量；

C65——900mA·g-1电流放电后再以65mA·g-1小电流放电的残余比容量。

5C倍率性能的参数设置：测试温度25±1℃。静置24h±1h后，充放电电流密度（IA）取65mA·g-1，充电6.0h，充电后搁置时间为10min，放电后搁置时间为10min，相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV，充放电循环10个周期；此后，再用“65mA·g-1，充电6.0h，搁置10min后，放电电流密度设定为1500mA·g-1，放电截止电位设定为相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极-600mV，静置10min，再以65mA·g-1放电至相对于Hg/HgO/6mol·L-1KOH参比电极的截止电位为-600mV，静置10min”的充放电参数循环5个周期。记录该5个周期中1500mA·g-1时的最大放电比容量C1500及同一周期中65mA·g-1时的放电残余比容量C65。

5C倍率性能的计算：以1500mA·g-1放电电流密度下的最大放电比容量与总放电比容量的比值（HRD1500）来表征贮氢合金粉的5C倍率放电性能。计算公式如下：

HRD1500=C1500C1500+C65×100%

式中，

C1500——1500mA·g-1放电电流密度下的最大放电比容量；

C65——1500mA·g-1电流放电后再以65mA·g-1小电流放电的残余比容量。

- 四、标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

4.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的标准。本文件达到了国内先进水平。

4.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，本文件与现有标准及制定中的标准协调配套。

- 五、预期达到的社会效益、经济效益等情况

5.1 经济效益

随着国家持续加大环保整治工作力度，针对电池行业出台了一系列环保政策，并调整电池税收政策，镍氢电池也将迎来广阔的发展空间。稀土贮氢合金作为镍氢电池的负极材料，其性能的优劣很大程度上决定了镍氢电池性能的好坏。如何准确评价稀土贮氢合金的电化学性能，是行业中亟需统一的一个最基本的问题。本文件建立了金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的三电极体系测试方法，同时规定了贮氢合金电化学性能中放电比容量、循环寿命、荷电保持率、低温性能、高温性能、倍率性能等多个关键指标的检测方法，在一个文件中同时包含了多个关键的电化学性能指标，应用范围更广，普适性更强，在制定材料测试标准化的基础上，能更为有效地指导厂商对产品进行工艺参数方面的改进和改善，使相关的研发企业少走弯路，更为有效地进行新材料与新产品的开发和制造，同时，研发成本将得到有效地缩减。

5.2 社会效益

稀土贮氢合金材料的发展符合重点发展产业要求，是未来动力及储能电池中所采用的主力材料之一，规范材料的电化学性能测试方法是研发及规模化生产稀土贮氢合金材料的前提和基础，对其进行测试方法的标准化是极其必要的。本文件建立了金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的三电极体系测试方法，同时规定了贮氢合金电化学性能中放电比容量、循环寿命、荷电保持率、低温性能、高温性能、倍率性能等多个关键指标的检测程序及验证和计算方法，在一个文件中同时包含了多个关键的电化学性能指标，应用范围更广，普适性更强，体现了检测技术的进步，适应稀土产业的发展，符合国家政策法规、导向，符合目前国内贮氢合金材料的生产和用户需求情况。本文件规定的内容遵循充分满足市场要求原则、指导生产的原则。通过标准的实施，提高贮氢合金材料的生产技术水平，促进相关技术的进步，为国内相关产业提供技术指导，满足用户的需求，促进贮氢合金负极材料行业的不断发展，对国内稀土生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。本课题研究所得的贮氢合金电化学性能的三电极体系检测方法，简便易行，不需要工作电池的制备设备，只需要玻璃或石英质的模拟三电极电解池及电性能测试仪即可实现，使电化学性能的检测方法更加实用，为进一步提高贮氢合金负极材料的电化学性能提供评价依据，最终为贮氢合金负极材料的生产工艺改进提供有益的参考。

- 六、标准中涉及专利的知识产权的说明

无。

- 七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

- 九、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性行业标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

本文件反映了贮氢合金电化学性能多个指标的具体测试方法，建议发布后6个月实施。

- 十一、废止现行有关标准的建议

无。

- 十二、其他应予说明的事项

无。

《金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试

三电极体系测试法》标准编制组

2021年9月23日

参考文献

- 谢元锋、康志君、蒋利军、王玉民. 《金属氢化物 镍电池负极用储氢合金比容量的测定》.中华人民共和国有色金属行业标准，YS/T 484-2005.

[2] 朱惜林、韩树民、李培良、高军伟、张永健、朱桂容、闫慧忠.《金属氢化物-镍电池负极用稀土系AB5型贮氢合金粉》.中华人民共和国国家标准，GB/T 26412-2010.

[3] 王常春、闫慧忠、赵栋梁、于洪帅、肖方明、王立民、吴建民、吉力强、任权兵、姜波、迟新宇、沈欣.《金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格贮氢合金粉》.中华人民共和国国家标准，GB/T 31963-2015.