国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会发布

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质

化学分析方法

第1部分：碳、硫量的测定

高频-红外吸收法

Chemical analysis methods for non-rare earth impurity of

rare earth metals and their oxides-

Part 1：Determination of carbon and sulfur contents-

High frequency-infrared absorption method

(送审稿)

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

CCSH 14

GB/T 12690.1—202x

代替GB/T 12690.1-2015

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 12690《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》的第1部分。GB/T 12690已经发布了以下部分：

——第1部分：碳、硫量的测定  高频-红外吸收法；

——第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定  重量法；

——第3部分：稀土氧化物中水分量的测定  重量法；

——第4部分：氧、氮量的测定  脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法；

——第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定；

——第6部分：铁量的测定  硫氰酸钾、1,10-二氮杂菲分光光度法；

——第7部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第8部分：钠量的测定；

——第9部分：氯量的测定   硝酸银比浊法；

——第10部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法；

——第11部分：镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第12部分：钍量的测定；

——第13部分：钼、钨量的测定；

——第14部分：钛量的测定；

——第15部分：钙量的测定；

——第16部分：氟量的测定  离子选择性电极法；

——第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定；

——第18部分：锆量的测定；

——第19部分：砷、汞量的测定。

本文件代替GB/T 12690.1-2015《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第1部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法》。与GB/T 12690.1-2015 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了测定下限，由0.0050%更改为0.0020%。（见第1章，GB/T 12690.1-2015版第1章）；

b）增加了规范性引用文件（见第2章）；

c）增加了术语和定义（见第3章）；

d）详细描述了原理，由“试料在助熔剂存在下，于高频感应炉内，氧气氛中高频燃烧，碳呈二氧化碳释出，硫呈二氧化硫释出，以红外线吸收法测定。”更改为“在助熔剂存在下，在高频感应炉内通入氧气流，使试料在高温下燃烧，碳生成二氧化碳气体，硫生成二氧化硫气体。混合气体被载带先进入二氧化硫红外池测定硫含量，然后经过催化氧化，二氧化硫转化为三氧化硫并被吸收。载气再将二氧化碳载带进入二氧化碳红外池检测碳的含量。”（见第4章，GB/T 12690.1-2015版第2章）；

e）增加了清洗剂，增加了“丙酮（分析纯）”（见5.8）；

f）更改了标准样品碳、硫含量范围及数量：由“在含碳、硫量0.0050%~1.00% 范围内选择 5个合适的标样”更改为“在含碳、硫量0.0020%~1.00% 范围内选择合适的标准样品” （见5.4，GB/T 12690.1-2015版3.5）；

g）增加了试剂，增加了“惰性磁珠（碱石棉）、高氯酸镁（见5.6，5.7）；

h）更改了仪器，由“仪器”更改为“仪器设备”（见第6章，GB/T 12690.1-2015版第4章）；

i）增加了设备，增加了电子天平（见6.2）；

j）更改了“试料”，由“试料”更改为“样品”（见第7章，GB/T 12690.1-2015版第5章）；

k）增加了清洗步骤，增加了“用丙酮（5.8）清洗并风干，”（见7.1， GB/T 12690.1-2015版5.1）；

l）增加了稀土氧化物的干燥时间，由“稀土氧化物试样于105℃电热恒温干烘箱中烘干后立即分析。”更改为“稀土氧化物样品于105℃烘箱中烘1 h，立即分析。”（见7.2， GB/T 12690.1-2015版第5.2）；

m）更改了“分析步骤”，将“分析步骤”更改为“试验步骤” （见第8章，GB/T 12690.1-2015版第6章）；

n）增加了通用操作说明（见8.1）；

o）更改了称样量，由“0.30g稀土金属或0.20g稀土氧化物”更改为“稀土金属或稀土氧化物0.25g” （见8.2，GB/T 12690.1-2015版6.1）；

p）将“空白校正”更改为“空白试验”，删除了6.3.1、6.3.2；由“在坩埚（3.4）中加入1.3g钨助熔剂（3.1）、0.1g 锡助熔剂（3.2）和0.3g 纯铁助熔剂（3.3），于高频-红外碳硫仪进行测定，按仪器说明书校正空白。”更改为“随同试料进行3~5次空白试验，取其平均值。”（见8.3，GB/T 12690.1-2015版6.3、6.3.1、6.3.2、6.3.3）；

q）更改了工作曲线校正，由“在坩埚（3.4）中加入1.2 g钨助熔剂（3.1）、0.1g 锡助熔剂（3.2）和0.3g 纯铁助熔剂（3.3），约0.30 g适当含量的标准样品（3.5），于高频 - 红外碳硫仪进行平行测定，按仪器说明书校正工作曲线。”更改为“利用仪器自带工作曲线对试料（8.2）进行粗测后，根据测试结果，选取一个与待测含量相近的标准样品，按（8.6）操作方法测定，单点校正工作曲线。用另外一个标准样品进行校准验证。标准样品的测定值不应超出认定值的不确定度范围内，否则应找出原因并重新校准。”（见8.5，GB/T 12690.1-2015版6.4）；

r）更改了助熔剂、标准样品的加入量及顺序：由“在坩埚（3.4）中加入1.2 g钨助熔剂（3.1）、0.1g 锡助熔剂（3.2）和0.3g 纯铁助熔剂（3.3），加入试料（6.1）”更改为“在坩埚（5.4）中依次加入0.2 g锡助熔剂（5.2）、试料( 8.2 )，覆盖1.3g钨助熔剂（5.1）和0.4g纯铁助熔剂（5.3）”（见8.6，GB/T 12690.1-2015版6.5）；

s）更改了计算公式，由“”更改为“”。（见第9章，GB/T 12690.1-2015版第7章）

t）将“允许差”更改为“再现性”（见10.2，GB/T 12690.1-2015版8.2）；

u）删除了质量保证和控制（见GB/T 12690.1-2015版第9章）；

v）增加了精密度试验原始数据（见附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：国合通用测试评价认证股份有限公司、包头稀土研究院、国标（北京）检验认证有限公司、赣州有色冶金研究所、四川省乐山锐丰冶金有限公司、江西南方稀土高技术股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本文件及所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

——1990年首次发布为GB/T 12690.13-1990；

——2002年第一次修订为GB/T 12690.1-2002；

——2015年第二次修订为GB/T 12690.1-2015；

——本次为第三次修订。

引  言

随着科学技术的发展与进步，稀土作为特殊的工业材料在能源、信息、环保和国防等各方面获得了重要的应用。而高纯稀土作为稀土功能材料的基础物质保障，确保了从原子、电子层次研究稀土材料组织结构与性能关系顺利开展，体现稀土元素本征性质。含稀土元素的晶体材料、光纤材料、光学玻璃、显示发光材料、电子材料、超磁致伸缩材料等需要5N以上的纯稀土来保障其高性能，而且对Fe、Al等非稀土金属杂质均有很高的要求，常在ppm-ppb范围内；高纯稀土金属所制备的靶材是新一代集成电路制造的关键材料，痕量、超痕量杂质元素的含量是半导体领域应用的高纯稀土金属产品的一项重要指标。

目前的稀土金属及化合物测试方法中，单一稀土的纯度仅能测到99.99%，大部分非稀土杂质元素含量也仅能测到ppm级，而高纯、超高纯稀土纯度达到99.999%甚至更高，杂质的要求更是达到ppb级。因此，与之相适应科学、规范、统一的测试标准的建立就显得十分必要。目前已有的国家标准为GB/T12690.1-2015《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 高频-红外吸收法测定碳、硫量》。其中碳、硫的检测范围为 0.0050%~1.00%。随着检测技术的不断发展和新产品的涌现，急需检测下限更低的检测方法满足生产和科研的需求。

本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的。本标准以满足我国稀土产品生产和使用的实际需求，确定测定范围，易于应用，能够满足行业对稀土金属及其氧化物中碳、硫含量的分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

本系列标准根据最新的标准化文件的结构和起草规则编写，所有标准方法均通过多家实验室试验、验证，修改“允许差”条款为“再现性”条款，在标准中给出了至少覆盖高、中、低的重复性、再现性限值，使方法的精密度要求更趋于完善。本系列方法标准的建立为稀土金属及其氧化物中非稀土杂质含量的测定提供了快捷、准确的方法规范，具有良好的操作性。

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法               第1部分：碳、硫量的测定

高频-红外吸收法

1  范围

本文件规定了稀土金属及其氧化物中碳、硫含量的测定方法。

本文件适用于稀土金属及其氧化物中碳、硫量含量的测定。测定范围：0.0020%~1.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件，然而，鼓励根据本文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法；

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定。

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

在助熔剂存在下，在高频感应炉内通入氧气流，使试料在高温下燃烧，碳生成二氧化碳气体，硫生成二氧化硫气体。混合气体被载带先进入二氧化硫红外池测定硫含量，然后经过催化氧化，二氧化硫转化为为三氧化硫并被吸收。载气再将二氧化碳载带进入二氧化碳红外池检测碳的含量。

5  试剂或材料

5.1  钨助熔剂：wC <0.0008%，wS<0.0008%。

5.2  锡助熔剂：wC <0.0008%，wS<0.0008%。

- 5.3  纯铁助熔剂：wC <0.0008%，wS<0.0008%。

  - 碳硫专用坩埚：经1200℃灼烧2 h，自然冷却后置于干燥器中备用。

- 5.5 标准样品：在含碳、硫含量0.0020%~1.00%范围内选择合适的标准样品。

5.6  惰性磁珠（碱石棉），用氢氧化钠浸渍，粒度为0.7mm~1.2mm。

- 5.7  高氯酸镁，粒度为0.7mm~1.2mm。

- 5.8  丙酮（分析纯）。

- 5.9  氧气（≥99.5%）。

6  仪器设备

6.1  高频 - 红外碳硫仪，检测器灵敏度：0.01 μg/g

6.2  电子天平：分度值0.1 mg。

7  样品

7.1 稀土金属样品制成屑状或每块 0.1g 以下小块。用丙酮（5.8）清洗并风干，应立即分析。

7.2 稀土氧化物样品于105℃烘箱中烘1 h，取出并在干燥器中冷却至室温，立即分析。

7.3 加工、处理样品时，确保样品清洁，防止污染。

8  试验步骤

- 8.1  通用操作说明

采用装有氢氧化钠浸渍的惰性磁珠（碱石棉）（5.6）和高氯酸镁（5.7）的管子供给的氧气。待机时维持静止的流速。安装一个玻璃棉过滤器或不锈钢网作为灰尘捕集器。必要时赢清洗和更换。燃烧室、基座柱、过滤井应经常清洁，以除去积存的氧化物。

停机一段时间后开机，应根据仪器厂商推荐的稳定时间，使仪器的各项指标达到稳定。

清洁燃烧室和/或更换过滤器，或仪器停用一段时间后，进行分析前应先燃烧几个与被测样品类型相似的样品稳定仪器。

给仪器通氧并调节零点。

如果仪器直接给出碳的百分含量，按下列方法调节每一个校准范围的仪器读数。

选择一个碳含量接近校准系列中最高点的有证参考物质，按8.6 规定的方法测量有证参考物质的碳含量。

将仪器读数调至标准值。

注．这种调节应在8.6规定的校准曲线建立之前进行 ，不能代替或修正校准曲线。

- 8.2  试料

称取0.25g样品（7），精确至0.0001g。

- 8.3 平行试验

称取两份试料（8.2）进行平行测定，取其平均值。

- 8.4  空白试验

随同试料进行3~5次空白试验，取其平均值。

- 8.5  工作曲线的校正

利用仪器自带工作曲线对试料（8.2）进行粗测后，根据测试结果，选取一个与待测含量相近的标准样品，按（8.6）操作方法测定，单点校正工作曲线。用另外一个标准样品进行校准验证。标准样品的测定值不应超出认定值的不确定度范围内，否则应找出原因并重新校准。

- 8.6  测定

在坩埚（5.4）中依次加入0.2 g锡助熔剂（5.2）、试料（8.2），覆盖1.3 g钨助熔剂（5.1）和0.4 g纯铁助熔剂（5.3），在高频 - 红外碳硫仪上进行平行测定，两份测定值的差值不大于表1中相应重复性限时，取其平均值。如仪器不能自动显示分析结果，按式（1）进行结果计算。

9  试验数据处理

碳、硫含量以碳、硫的质量分数w计，按式（1）计算：

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨（1）

式中：

w1——空白试验碳或硫含量，单位为百分数（%）；

w2——测定后碳或硫含量，单位为百分数（%）；

k ——助熔剂与试料的质量比。

计算结果保留2位有效数字。数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

10  精密度

10.1精密度原始数据及统计分析

碳精密度数据是在2020年由8家试验室对4个不同含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的稀土总量在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见表A.1。硫精密度数据是由7家试验室对硫含量的4个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的硫含量在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见表B.1。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

- 10.2 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表9数据采用线性内插法或外延法求得。

表1 重复性限（r）

| 碳量 （质量分数）/ % | 重复性限（r） | 硫量 （质量分数）/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0029 | 0.0006 | 0.0026 | 0.0004 |
| 0.013 | 0.002 | 0.012 | 0.002 |
| 0.38 | 0.014 | 0.018 | 0.002 |
| 0.88 | 0.030 | 0.20 | 0.014 |

10.3 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表10数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 再现性

| 碳量 （质量分数）/ % | 再现性限（R） | 硫量 （质量分数）/ % | 再现性限（R） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0029 | 0.002 | 0.0026 | 0.0008 |
| 0.013 | 0.005 | 0.012 | 0.004 |
| 0.38 | 0.031 | 0.018 | 0.005 |
| 0.88 | 0.065 | 0.20 | 0.020 |