1  草案建议和意见处理

| 序号 | 标准章条标号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 范围中各元素的测定范围与表2各元素质量分数不符 | 北方铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 3.1 | 铜（质量分数≥99.99%）。固体是否需要预处理，最好将固体配置成铜标准溶液，便于操作。 | 北方铜业股份有限公司 | 不采纳 | 铜（质量分数≥99.99%）的纯度满足要求，其作用仅作基体使用，不需预处理 |
| 3 | 其它 | 文件中“X量的测定”统一为“X含量的测定”；数字与单位之间加空格 | 北方铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 1和8.1 | 第1部分范围中规定的各元素测定范围与8.1的表3中测定范围不一致 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 其它 | 标准文本章节条款建议参照现行标准修改，如：工作曲线的绘制通常在测定之后 | 金川集团 | 采纳 |  |
| 6 | 8.5 | 建议分别写为铅、锌、镍和锡混合标准溶液A和B，并在8.5中写明待测溶液与标准溶液的对应关系 | 金川集团 | 采纳 |  |
| 7 | 表2 | 表2放在8.5.3之后 | 金川集团 | 不采纳 | 表2放在8.1更合适 |
| 8 | 表1 | 表1 在6.3之后 | 金川集团 | 采纳 |  |

注  （1）发送《征求意见稿》的单位数：13个

- 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：13个

- 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个。

2  验证单位建议和意见处理

| 序号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将三部分样品按比例称样、分别处理后转移合并至同一个容量瓶中进行测定。 | 北矿检测技术有限公司 | 未采纳 | B试样占比较低（4%左右），称样量不够，没有代表性 |
| 2 | 为了保证标准曲线和试样在空白上的一致性，建议均使用分析纯的试剂。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 建议在步骤8.4.1.2“反应过程不断补加硝硫混酸，直至反应完全至近干，取下稍冷”后直接用少量水冲洗表面皿及杯壁，再加入25mL盐酸溶解盐类，省去加入盐酸、过氧化氢、酒石酸溶至小体积的步骤。 | 北矿检测技术有限公司 | 未采纳 | 省去加入盐酸、过氧化氢、酒石酸溶液测定结果比原结果稍稍偏低，且溶液更加浑浊。建议溶样过程加入盐酸、过氧化氢、酒石酸溶液。（结果见补充试验） |
| 4 | B、C试料分析方法的选择中，建议采用试样B、C做分析方法选择实验，而不是用标准溶液。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 见补充试验 |
| 5 | 提出“A试料中铜质量分数为60%～85%，会对待测元素的测定产生干扰，因此采用铜基体匹配”，建议补充相应的试验数据。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 见补充试验 |
| 6 | 表 2各元素的质量分数范围与1范围中各元素测定范围不一致 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 无须在测定过程中插入钇内标，建议删去钇内标及标准曲线Ⅲ。 | 北矿检测技术有限公司 | 未采纳 | B、C试样铜铁基体含量范围跨度很大，无法做基体匹配，补充实验结果表明增加内标元素基体干扰效应降低 |
| 8 | A试样溶样方法选择YS/T 716.6-2009 | 北矿检测技术有限公司 | 未采纳 | A试样本方法溶样（用盐酸，过氧化氢溶样）测量范围广，适用性更强 |
| 9 | 起草单位的数据来看（起草单位实验报告7.6部分），盐酸酸度从5%增至20%，测定结果呈下降趋势，相差约10%，可看出酸度对测定影响较大，建议起草单位重测此部分数据。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 我单位重新做实验，结果与试验报告7.6基本吻合，深圳市中金岭南有色金属有限公司和大冶有色设计研究院有限公司的一验结果与起草单位结果一致，即盐酸酸度从5%增至20%，测定结果呈下降趋势 |
| 10 | 铅、锌、镍、锡与铜无光谱干扰,标准溶液Ⅱ就能满足分析要求。 | 深圳市中金岭南有色金属有限公司 | 未采纳 | 补充实验表明A试样不加铜基体对待测元素干扰严重，B、C试样增加内标元素基体效应可降低 |
| 11 | 根据各家仪器选择最佳的测量参数和相应元素波长。 | 深圳市中金岭南有色金属有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 8.5中系列标准溶液浓度建议为Pb、Zn、Sn为0、1、5、10、20、40μg/mL，Ni为0、0.5、1、5、10、20μg/mL； | 金川集团股份有限公司 | 未采纳 | 不影响测定结果 |
| 13 | 8.4.1.2试样B、C的溶解，“反应一段时间后加入2 mL硝硫混酸（5.10），反应过程不断补加硝硫混酸（5.10）直至反应完全至近干……”；建议首次加入5mL硝硫混酸（5.10），然后依据样品溶解情况每次补加2 mL硝硫混酸（5.10），直至反应完全至近干……”， | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 内标钇溶液建议可直接配制为5.00ug/mL，测定时采用三通进样装置与样品同时进样测定，可有效减少每次移取内标钇溶液时产生的误差及可提高操作流程的简捷性。 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 为减少个人能理解差异，保持酸度一致，建议将8.4.1.1和8.4.1.2中“待反应稳定后放置低温溶解，溶至小体积”改为“待反应稳定后放置低温溶解，溶至3~5mL”。 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | “8.4.1.1将试料A（6.1）于250 mL三角烧杯中，加入少量水润湿，加入10 mL盐酸（5.2），7.5 mL酒石酸溶液（5.11），盖上表面皿，置于电热板上低温加热使其溶解”。在验证过程中A试料中加入盐酸、酒石酸溶液，加热后不能完全溶解。建议改为“置于电热板上低温加热XX分钟”。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | “8.4.1.2分别将试料B (8.1)、试料C（8.1）置于250 mL三角烧杯中，….，加入10 mL盐酸（5.2），7.5 mL酒石酸溶液（5.11），逐滴加入2 mL过氧化氢（5.5），待反应稳定后放置低温溶解，溶至小体积”。在验证过程中，如蒸干会出现黑色不溶物。溶至“小体积”不易控制，建议注明大致的体积。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 18 | 5.18混合标准溶液中，锌含量为200ug，按标准配制成曲线后，最高点浓度为40ug/mL，上机后曲线显二次线性，建议将曲线浓度降低一半，将锌含量为100ug。 | 郴州市产商品质量监督检验所 | 未采纳 | 锌最高点40ug/ml未发现会影响线性 |
| 19 | 6.4各元素分析线的选择，建议增加分析线的能级，特别是Ｐb220.353，有两个能级。 | 郴州市产商品质量监督检验所 | 未采纳 |  |
| 20 | 8.4.1.1中，建议将三角烧杯，改为烧杯，便于转移试样，且三角烧杯在实验室不多见。 | 郴州市产商品质量监督检验所 | 未采纳 | 两种烧杯都可行，推荐使用三角烧杯 |
| 21 | 8.4.1.1中，“置于电热板上低温加热使其溶解”的表达不将确，在试验过程中，试步骤不能使样品完全溶解，只有在加入过氧化氢后才能完全溶解，建议改为“置于电热板上低温加热5min,”。 | 郴州市产商品质量监督检验所 | 采纳 |  |
| 22 | 8.4.1.1中，“待反应稳定后放置低温溶解”表达有问题，建议改为“待反应稳定后置于电热板上低温溶解”。 | 郴州市产商品质量监督检验所 | 采纳 |  |
| 23 | 8.4.1.2中，试样C样品浮于水上，建议用少量酒精润湿。 | 郴州市产商品质量监督检验所 | 不采纳 | 不影响消解，不需加酒精 |
| 24 | 8.4.1.2中，“反应一段时间后加入5 mL硝硫混酸（5.10），反应过程不断补加硝硫混酸（5.10）直至反应完全至近干取下，稍冷”，建议改为“反应一段时间后,取下稍冷，加入2 mL过氧化氢（5.5），待反应稳定后，置于电热板上低温溶解10mim,取下，加入5 mL硫酸，加热至硫酸冒烟5min（炭化有机物），沿杯壁逐滴加入硝酸至碳反应完全，加热至近干，取下，加入25 mL盐酸（5.2），7.5 mL酒石酸溶液煮沸，冷却”。 | 郴州市产商品质量监督检验所 | 不采纳 | 加入5ml硫酸冒烟5min，碳化时间不够，后续加硝酸除碳效果不好 |

注：

（1）发送验证试样的单位数：一验4个，二验9个；

（2）收到验证报告后，回函的单位数：13个

（3）收到验证报告后，回函并有建议或意见的单位数：7个。