行业标准《稀土熔盐电解回收料化学分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》

（预审稿）编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

根据全国稀土标准化技术委员会稀土标委[2020] 45号文件的要求，包头稀土研究院承担了《稀土熔盐电解回收料化学分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》行业标准的起草任务，任务编号2020-0736T-XB。项目完成周期为12个月。

（二）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

1. 主要参加单位情况

本文件由包头稀土研究院、国标（北京）检验认证有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、定南大华新材料资源有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、中化地质矿山总局浙江地质勘察院、包头华美稀土高科有限公司共七家单位共同编制。

包头稀土研究院是本项目的负责起草单位，成立于1963年，直属原冶金工业部。1992年进入包钢（集团）公司，是以稀土资源的综合开发、利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及在高新技术领域的应用、稀土提升传统产业的技术水平、稀土分析检测、稀土情报信息为研究重点的多专业、多学科的综合性研发机构。包头稀土研究院在标准起草过程中，负责提出标准起草的试验方案、试验报告，负责统一样品的制备与发放，汇总精密度数据，并进行数据处理，随后与其他标准参加单位共同形成标准征求意见稿，进行广泛的意见征集，最终形成报批稿，协助稀土标准化技术委员会秘书处完成标准的报批工作。

国标（北京）检验认证有限公司是本项目的一验单位。国标（北京）检验认证有限公司作为国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，管理并运营着国家有色金属及电子材料分析测试中心与国家有色金属质量监督检验中心。在标准起草期间，该单位按照试验报告提供的方法对统一样品进行了分析，完成验证，提供验证报告及意见，同时提供了精密度数据。

虔东稀土集团股份有限公司是本项目的一验单位，始创于1988年，现拥有控股子公司14家，致力于稀土资源及其应用产品开发和产业化，是稀土基础材料、稀土功能材料及应用、稀土加工装备等领域的高科技企业。已建立了较完整的科研、试验、生产、检测体系，具有国内先进水平的稀土分离、金属、磁性材料、结构陶瓷、发光材料、催化剂材料、资源回收和加工设备制造等生产线，主要生产稀土化合物、稀土金属、稀土合金等60余种产品。在标准起草期间，该单位按照试验报告提供的方法对统一样品进行了分析，完成验证，提供验证报告及意见，同时提供了精密度数据。

定南大华新材料资源有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、 中化地质矿山总局浙江地质勘察院、包头华美稀土高科有限公司是本项目的二验单位。上述单位按照试验报告提供的方法对统一样品进行了分析，完成验证，提供验证报告及意见，同时提供了精密度数据。

2、主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1  主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 包香春 | 负责方法的起草，各阶段标准文本、编制说明的编写、数据统计及组织协调。 |
| 刘丹娜、张红 | 协助完成方法起草，协助完成精密度数据。 |
| 张鑫、墨淑敏、郑佳乐、 温斌、江媛、龙学梅 | 作为一验，对标准方法条件实验进行了验证，并完成精密度数据。 |
| 陈添连、王宝华、陈文梅、 薛建萍 | 作为二验，提供验证方法的精密度数据。 |

（三）研制背景

1、 项目的必要性简述

稀土熔盐电解法生产稀土及稀土合金过程中会产生一定量具有回收价值的含稀土废料，即稀土熔盐电解回收料。稀土作为不可再生的稀缺资源，从稀土废料中回收稀土受到越来越多的关注。针对稀土熔盐电解回收料，国内早已形成贸易和回收加工产业链，主要用于稀土元素的回收再利用。

稀土熔盐电解过程中经常接触不锈钢工具，同时不可避免的存在与其它含锌、铝废料交叉回收、堆放等情况，造成回收料中铬、镍、锌、铝等元素含量高，对稀土熔盐电解回收料的再生工艺和再生产品质量造成重要的影响。为确保稀土熔盐电解回收料的高效回收和再生产品质量，需要控制回收料中铬、镍、锌、铝的含量。

稀土熔盐电解工艺涉及产品种类多，且存在地区和企业差异，致使回收料成分复杂，目前国内外尚无合适的分析标准。为贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》要求，为能更好地给产业链供需双方带来方便，配套产品标准，亟需研究并建立稀土熔盐电解回收料中铬、镍、锌、铝的标准分析方法。该标准的建立将进一步完善我国稀土分析标准体系，对促进稀土资源的回收利用具有重要意义。

2、 项目的可行性简述

电感耦合等离子体质谱法因具有灵敏度高、检出限低、线性范围宽、可多元素同时测定等优势，在铬、镍、锌、铝等元素的测定领域应用越来越广泛。通过系统的试验和多家实验室的验证，表明氢氧化钠-过氧化钠熔融试样，采用电感耦合等离子体质谱法测定稀土熔盐电解回收料中铬、镍、锌、铝量可行，具有操作简单、快速、准确的优势，有利于在各类检测机构推广应用，对于促进我国稀土产品的生产和贸易具有重要意义。

（四）主要工作过程

1、预研阶段

包头稀土研究院在总结对日常各类稀土熔盐电解回收料检测经验的基础上，考察不同的溶解方法，根据被测元素铬、镍、锌、铝的性质查阅了大量文献，与生产企业就稀土熔盐电解回收料的再生工艺进行多次交流，对稀土熔盐电解回收料进行条件试验，初步形成试验方法，提交立项申请。

2、立项阶段

全国稀土标准化技术委员会对本项目进行任务落实，确定负责起草单位为包头稀土研究院，参与起草单位为国标（北京）检验认证有限公司、虔东稀土集团股份有限公司等6家单位。

3、起草阶段

包头稀土研究院接受任务后，立即成立了2020-0736T-XB《稀土熔盐电解回收料化学分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》研发小组，认真总结了前期的工作经验，通过各种条件试验完善实验报告，2021年4月初包头稀土研究院完成了对统一样品的精密度、加标回收等试验，处理实验数据，编写了2020-0736T-XB《稀土熔盐电解回收料化学分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》的研究报告，并将其连同统一样品邮寄给验证单位进行进一步的验证工作。

2021年8月底，一验单位、二验单位均完成验证工作，将验证报告返回至起草单位。

在验证过程中，各验证单位广泛提出意见。除文字上的修改，在验证过程中各验证单位提出的意见如下：

⑴国标（北京）检验认证有限公司提出“铑和铯做内标的比对试验，尤其统一样1和2。”处理意见：未采纳，因为基体效应和内标选择实验中已做比对试验。

⑵虔东稀土集团股份有限公司提出“氢氧化钠量提高至2.5g，过氧化钠提高至1.5g，2#~5#样品才能完全打开，统一样1#需将氢氧化钠量提高至2.5g，过氧化钠提高至2.5g才能将样品完全打开。”处理意见：部分采纳，氢氧化钠量调整为2.0g，过氧化钠量调整为1.0g。

⑶福建省长汀金龙稀土有限公司提出“建议增加在线内标测试方式。”处理意见：采纳。

⑷福建省长汀金龙稀土有限公司提出“酸度的选择试验建议描述清楚测定过程。”处理意见：采纳。

⑸福建省长汀金龙稀土有限公司提出“除了加标回收率之外，建议增加其他分析方法的测试结果比对。”处理意见：未采纳，因为统一样中被测元素含量低，只有统一样1#，2#，4#中铝含量大于0.1%，且与AES结果吻合。

⑹包头华美稀土高科有限公司提出“建议在4.5.3铬、镍、锌标准系列溶液中增加1ng，删除75ng。原标准系列溶液设定为：每1.00mL含0ng、2.50ng、10.00ng、20.00ng、50.00ng、75.0ng的铬、镍、锌。根据检出限试验结果，铬、镍、锌的检出限分别为：每1.00mL含0.54ng、0.51ng、0.30ng。因此建议标准系列溶液设定为：每1.00mL含0ng、1.0ng、2.50ng、10.00ng、20.00ng、50.00ng的铬、镍、锌。”处理意见：未采纳，因为标准系列溶液中各被测元素质量浓度2.50~ 75.00ng/mL已覆盖被测元素含量范围0.0050~ 0.10%。

⑺包头华美稀土高科有限公司提出“建议将熔融时间改为15-20min。在试验过程中，3#（La电解渣）、4#（LaCe电解渣）在马弗炉中熔融15min，样品可完全熔解。1#（DyFe电解渣）、2#（HoFe电解渣）、5#（PrNd电解渣）在马弗炉中熔融20min，样品才完全熔解。因此，建议将熔融时间改为15-20min。”处理意见：未采纳，因为样品溶解效果差，与过氧化钠的有效性有关。

⑻包头华美稀土高科有限公司提出“建议5#（PrNd电解渣）在酸化溶解时，加过氧化氢2-3滴。”处理意见：未采纳，用硝酸酸化，无需加入过氧化氢。

⑼包头华美稀土高科有限公司提出“建议增加熔融实验，确定过氧化钠的量和熔融的时间。”处理意见：未采纳，因为样品溶解效果差，与过氧化钠的有效性有关。

⑽包头华美稀土高科有限公司提出“过氧化钠属于易制爆试剂，目前市场购买比较困难，尤其是优级纯更是难买，分析纯可以满足分析，建议是否可以用分析纯过氧化钠。”处理意见：采纳。

综合各验证单位反馈的意见，起草单位对研究报告进行修改完善，形成了2020-0736T-XB《稀土熔盐电解回收料化学分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》的讨论稿。各验证单位对讨论稿的反馈意见见表2。

表2 验证单位对讨论稿的反馈意见

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 确认方法名称 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 验证人员为张鑫、墨淑敏、郑佳乐 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 10 精密度 | 铝的含量前两组含量离得太近，后两组没有差异，不合理 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 封面 | 删除英文翻译 the amount of | 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 2 | 引用的文件在文中未提及 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 4 | “方法提要”改为“原理” | 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 5 | “试剂”改为“试剂或材料” | 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 5.6 | “过氧化钠，分析纯”改为“过氧化钠，分析纯，含量≥99%” | 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 8.4 | 配制系列标准溶液时，熔剂空白中待测元素的含量应检测出来加到标准系列元素含量中。或者须注明每次检测时现配系列标准溶液，且和制样过程所用熔剂要同一批次，无需扣除空白值 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 附录 | 应附附录精密度检测数据，各实验室用代号表示 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 未采纳 | 数据保密 |
| 11 | 前言 | 单位名称为“包头华美稀土高科有限公司”，无“责任”二字 | 包头华美稀土高科有限公司 | 采纳 |  |

4、征求意见阶段

根据各验证单位反馈的意见，起草单位对讨论稿进行修改完善，形成了2020-0736T-XB《稀土熔盐电解回收料化学分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》的征求意见稿。并向赣州晨光稀土新材料有限公司、四川省乐山锐丰冶金有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、包头市宏博特科技有限责任公司、湖南稀土院、江阴加华新材料资源有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、江西省钨与稀土质检中心、四川江铜稀土有限责任公司、江西南方稀土高技术股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、国家稀土产品质量监督检验中心、四川冕宁方兴稀土公司等13家单位发函，对《稀土熔盐电解回收料化学分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》征求意见稿进行征询意见。编制组根据征求意见对征求意见稿进行修改完善，形成《稀土熔盐电解回收料化学分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》预审稿。各单位对征求意见稿的反馈意见详见《征求意见汇总表》。

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

本标准起草过程中遵循以下原则：

（一）规范性原则：本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的。

（二）先进性：本标准制定属首次，制订了稀土熔盐电解回收料中测定铝、铬、镍、锌量的方法，体现了检测技术的进步，对国内稀土生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。

（三）适用性：本标准以满足我国稀土产品实际检测需求为原则，操作简单、准确、快速，能够满足企业及客户对检测质量及时效的要求。

（四）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

三、标准主要内容、确定依据及主要试验和验证情况分析

（一）标准的主要内容、确定的依据

本标准为首次制定标准，在标准的起草过程中主要对以下几个方面进行了确认：

- 测定方法

本项目提出制定时，充分考虑稀土熔盐电解生产过程中产生的具有回收价值的含稀土废料日益增多，采用电感耦合等离子体质谱法，建立统一的、易推广的推荐性行业标准，解决稀土熔盐电解回收料贸易及回收加工产业链的产品检测需求。

2、适用范围

2020-0736T-XB《稀土熔盐电解回收料化学分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》适用于稀土熔盐电解回收料中铝、铬、镍、锌量的测定。测定范围：铝：0.020%～0.80%；铬、镍、锌：0.0050%～0.10%。

（二）主要试验

1 原理

试样经氢氧化钠-过氧化钠熔融后，用热水提取，用硝酸酸化。在稀硝酸介质中，以氩等离子体光源激发，进行质谱测定。采用内标法校正基体效应。

2 条件实验

2.1溶样方法的选择

试样采用硝酸-高氯酸于200℃电热板上冒烟处理时，铬的回收率为40%~70%，无法满足检测要求；采用铂坩埚H3BO3-Na2CO3混合熔剂熔融时，铝受BO+的质谱干扰，且干扰量不可忽视；故实验选用银坩埚，用氢氧化钠-过氧化钠于710℃马弗炉中熔融试样，取出冷却，置于250 mL聚四氟乙烯烧杯中，沸水提取，用30 mL硝酸（1+1）酸化，冷却后定容于 250 mL塑料容量瓶中，测定铝、铬、镍、锌含量。

2.2 测量同位素的选择

考察1mg/mL的Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ca、Fe等基体元素产生的质谱干扰情况。实验数据表明，27Al、52Cr、53Cr、66Zn不受基体元素的质谱干扰；试样中铁含量高时不可用58Ni，试样中钙含量高时不可用60Ni。最终选择各元素的测量同位素为27Al、52Cr、53Cr、58Ni、60Ni、66Zn。

2.3 测定酸度的选择

配制4份10.00 ng/mL铝、铬、镍和锌混合标准溶液于100 mL容量瓶中，分别加入1.00、2.00、3.00、5.00 mL硝酸，用水稀释至刻度，混匀并测定。实验结果表明，在此酸度范围内，酸度对被测元素测定结果的影响不大。考虑到酸度大时对进样系统有腐蚀作用，实验选择2%（V/V）的硝酸介质进行测定。

2.4 基体效应和内标选择实验

选择试样中含量极低的铯、铑作为备用内标。考虑到试样中主要基体元素Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu（各元素最高含量99%）、Ca和溶解试样时引入的熔剂量，选用1mg/mL的Y、La、Pr、Eu、Dy、Lu和Ca单元素标准溶液，配制基体浓度为0mg/mL、0.025mg/mL、0.075mg/mL的单元素标准溶液，加入被测元素标准溶液和内标溶液使其浓度均为10.00ng/mL，加入熔剂空白溶液使其浓度为1.2mg/mL，考察被测元素受到的基体效应及内标元素与被测元素的匹配情况。以基体浓度为0mg/mL的溶液中所测得元素信号值作为100，其它信号值与其相比。实验结果表明，基体对被测元素和内标元素Rh、Cs无显著的基体效应。考虑到试液中被测元素的含量范围及稀释倍数，最大进样浓度选择0.060mg/mL。

为了补偿基体效应及仪器的信号漂移，测量时需要用内标校正，在0.060mg/mL基体中加入被测元素标准溶液和内标溶液使其浓度均为10.00ng/mL，加入熔剂空白溶液使其浓度为1.2mg/mL，分别用Rh和Cs内标进行校正时回收率分别为92~108%和91~110%，Rh和Cs均能满足测定要求。考虑到试样中的少量锶对铑的质谱干扰，本文选用Cs内标。`

2.5 检出限及方法测定限

以11份流程空白溶液的测定结果计算标准偏差，以3倍标准偏差所对应的浓度作为检出限；按10倍标准偏差所对应的浓度并结合稀释倍数（Al：10000倍，Cr、Ni、Zn：2500倍），计算测定限。结果被测元素测定下限在0.0016%~0.014%之间，故实验中铝的测定下限定为<0.020%，铬、镍、锌的测定下限定为<0.0050%。

- 2.6 加标回收率

准确称取钬铁电解渣、镧铈电解渣两个统一样品，置于预先盛有2g氢氧化钠的银坩埚中混匀，覆盖1.0g过氧化钠，按照实验方法进行前处理并测定。按含量范围分取不同体积试液，向试液中加入不同量的铝、铬、镍、锌标准溶液，进行回收率实验，回收率为92%～109%，表明本方法的准确度令人满意。

2.7 方法精密度

制备5个统一样品，分别是1#（DyFe电解渣）、2#（HoFe电解渣）、3#（La电解渣）、4#（LaCe电解渣）、5#（PrNd电解渣）。其中因个别元素含量小于测定下限，故加入相应元素的标准溶液，测定其精密度。对统一样进行11次测定，计算样品测定的标准偏差和相对标准偏差，结果RSD%在3.65%~12.08%之间，此方法稳定可靠。

3 结论

本方法确定被测元素测定范围为铝：0.020%～0.80%；铬、镍、锌：0.0050%～0.10%。试样经氢氧化钠-过氧化钠于银坩埚中熔融，保证样品快速完全熔解，且流程空白低；采用内标法校正基体效应，以氩等离子体光源激发，进行质谱测定。铝的测定下限为<0.020%，铬、镍、锌的测定下限为<0.0050%，该方法加标回收率为92%～109%，精密度在3.65~12.08%。方法准确可靠，适用于稀土熔盐电解回收料中铝、铬、镍、锌量的测定。

（三）验证情况分析，技术经济论证，预期的经济效果

1、验证试验情况

《稀土熔盐电解回收料化学分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》研究报告经国标（北京）检验认证有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、定南大华新材料资源有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、 中化地质矿山总局浙江地质勘察院、包头华美稀土高科有限公司验证，方法再现性令人满意，符合稀土熔盐电解回收料化学分析方法要求。

2、标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

铝、铬、镍、锌含量是确定稀土熔盐电解回收料的重要参数。《稀土熔盐电解回收料化学分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》属首次制定，服务于稀土生产企业稀土资源的回收利用，服务于下游企业和国内外贸易需求，对于促进我国稀土行业的发展具有重要意义。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

查阅、调研有关文献与标准，目前国内外尚未发现稀土熔盐电解回收料化学分析方法。本标准制定属首次，本标准具有准确性好、分析速度快、操作简单、方法容易掌握的优点，能满足稀土生产企业、下游企业的检测需求和国内外贸易需求，填补国内外对该产品检测的空白，已达到国内先进水平。

五、采用国际标准和国外先进标准的情况

经查，国外无相同类型的标准。本标准未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。

六、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准的关系

《稀土熔盐电解回收料分析方法 第3部分：铝、铬、镍、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法》为行业标准首次制定，包头稀土研究院在收集相关资料与标准的过程中，主要参考了《GB/T 12690.5-2017稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定》等标准。本标准与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。

七、重大分歧意见的处理和依据

无重大分歧。

八、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利和知识产权问题。

九、贯彻国家标准的要求及措施建议

建议该标准为推荐性行业标准。

建议稀土产品的生产和检测单位积极组织本标准的学习与宣贯，可向企业、公司和科研院校（所）推荐本标准。

十、其它应予说明的事项

本标准为首次制定，该系列标准分析方法具有准确性好、分析速度快、操作简单、方法容易掌握等特点。

稀土熔盐电解回收料化学分析方法编制组

2021.11.14