ICS 77.150.99

CCS H13

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-202X

粗氢氧化镍钴化学分析方法

第5部分： 锰含量的测定

电位滴定法

Method for chemical analysis of crude nickel cobalt hydroxide

Part 5: Determination of manganese content

—— Potentiometric titration method

(预审稿)

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件为YS/T XXXX《粗氢氧化镍钴化学分析方法》的第5部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：铬、磷、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：氟离子含量的测定  离子选择电极法；

——第4部分：盐酸不溶物含量的测定 重量法；

——第5部分：锰含量的测定  电位滴定法；

——第6部分：铜、铝、锂、锌、镉、铅、砷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

——第7部分：水分含量的测定  烘箱干燥法

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本文件起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司、金川集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、金驰能源材料有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、紫金铜业有限公司、深圳清华大学研究院、华友新能源科技（衢州）有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、瑞士万通中国有限公司。

本文件主要起草人：

- 引    言

本文件拟由六部分组成。

——第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：铬、磷、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：氟离子含量的测定  离子选择电极法；

——第4部分：盐酸不溶物含量的测定 重量法；

——第5部分：锰含量的测定  电位滴定法；

——第6部分：铜、铝、锂、锌、镉、铅、砷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

——第7部分：水分含量的测定  烘箱干燥法

本文件采用电位滴定法测定锰含量，填补了国内外在粗氢氧化镍钴化学成分检测领域的空白，规范了粗氢氧化镍钴中锰含量的检测方法，对于控制粗氢氧化镍钴的产品质量、完善其研发和生产工艺起到了很大的作用。

粗氢氧化镍钴化学分析方法

第5部分：锰含量的测定

电位滴定法

- 范围

本部分规定了粗氢氧化镍钴中锰含量测定方法。

本部分适用于粗氢氧化镍钴中锰含量的测定，测定范围：1.00 %～30.00 %。

- 方法提要

试料经盐酸、硝酸分解后，在焦磷酸钠饱和溶液中，调节pH值为6~7，用高锰酸钾标准滴定溶液滴定至电位突跃即为终点。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682要求的实验室三级及以上纯度的水。

3.1 盐酸（ρ=1.19 g /mL）。

3.2 硝酸（ρ=1.42 g /mL）。

3.3 硫酸（1+1）。

3.4 氨水（1+1）。

3.5 焦磷酸钠饱和溶液：称取300 g焦磷酸钠于1 000 mL烧杯中，加900 mL纯水。（放置24 h后使用）

3.6 锰标准溶液：称取1.000 0 g金属锰（w ≥ 99.95 %）（精确至0.000 1 g）于400 mL烧杯中，加20 mL硫酸（3.4），加热溶解至清亮。冷却，移入1 000 mL容量瓶中，用纯水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锰。

3.7 高锰酸钾贮存溶液[c（1/5KMnO4）≈0.1 mol/L]：称取3.20 g高锰酸钾溶于1 000 mL纯水中，煮沸1 h，冷却，放置7 d。用3号玻璃砂芯漏斗过滤于棕色玻璃瓶中，混匀，于暗处保存备用。

3.8 高锰酸钾标准滴定溶液[c（1/5KMnO4）≈0.01 mol/L]的配制

移取100 mL高锰酸钾标准贮存溶液（3.7）于1000 mL棕色容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，于暗处保存备用。

3.9 高锰酸钾标准滴定溶液[c（1/5KMnO4）≈0.01 mol/L]的标定

移取三份10.00 mL锰标准溶液（3.6）（V1），分别置于250 mL烧杯中，加入50 mL焦磷酸钠饱和溶液（3.5），在搅拌下，用硫酸（3.3）或氨水（3.4）调节溶液pH值为6~7），在电位滴定仪上，用高锰酸钾标准滴定溶液（3.8）滴定至电位突跃即为终点，记录消耗的高锰酸钾标准滴定溶液体积（V2）。现用现标。

随同标定做空白测定，记录消耗的高锰酸钾标准滴定溶液体积（V0）。

平行标定三份，所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液体积的极差值不应超过0.05 mL，取其平均值。否则，重新标定。

高锰酸钾标准滴定溶液的浓度以c计，数值以mol/L表示，按公式（1）计算：

c=V1⋅ρV2−V0×54.94                           ………………….（1）

式中：

V1——移取锰标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

ρ——锰标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V2——标定时，滴定锰标准溶液时所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定空白溶液时所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

54.94——锰的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

所得结果表示四位有效数字。

4  仪器

电位滴定仪，附磁力搅拌器、与仪器匹配的氧化还原电极（铂-钨电极或铂-铂电极或复合电极或其它符合要求的电极）。

5  试样

5.1  样品粒度不大于0.154 mm。

5.2  分析样品预先按双方协商的条件烘干，从烘箱中取出即迅速置于干燥器中，冷却至室温后立即称取。

6  分析步骤

6.1试料

称取1.00 g试样（m），精确至0.000 1 g。

6.2 平行试验

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3 空白试验

- 随同试料做空白试验，记录消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积（V0）。

6.4测定

将试料（6.1）置于250 mL烧杯中，用少量水润湿，加入10 mL盐酸（3.1），盖上表面皿，置于电热板上低温加热至完全溶解，取下，冷却。加入5 mL硝酸（3.2），继续加热并蒸至近干，取下，冷却。用少量水吹洗表面皿及烧杯壁，加热溶解盐类。取下，冷却，移入250 mL容量瓶中（V4），用水稀释至刻度，混匀。干过滤。

移取20.00 mL滤液（V5）于250 mL烧杯中，在搅拌下，加入75 mL焦磷酸钠饱和溶液（3.5），用硫酸（3.3）或氨水（3.4）调节溶液pH值为6~7，在电位滴定仪上，用高锰酸钾标准滴定溶液（3.9）滴定至电位突跃即为终点，记录消耗的高锰酸钾标准滴定溶液体积（V3）。

- 分析结果的计算

锰的含量以锰的质量分数wMn计，按公式（2）计算：

wMn=V3−V0⋅c⋅V4×54.94×10−3m⋅V5×100%                ...................（2）

式中：

V3——滴定试料溶液时所消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定空白溶液时所消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——高锰酸钾标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V4——试液稀释的体积，单位为毫升（mL）；

54.94——锰的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m——试料的量，单位为克（g）；

V5——分取滤液的体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示至小数点后两位，数字修约按GB/T 8170的规定执行。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度实验原始数据参见附录A。在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1 重复性限

| w Mn / % | 1.37 | 4.94 | 10.22 | 19.89 | 27.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ % | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.19 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度实验原始数据参见附录A。在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 再现性限

| w Mn / % | 1.37 | 4.94 | 10.22 | 19.89 | 27.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.35 |

9 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2021年由16家实验室对锰含量的5个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的锰含量在重复性条件下独立测定9次~11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平 | 测定次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1# | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.37 | 1.36 |
|  | 2# | 4.92 | 4.92 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.92 | 4.95 | 4.94 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
|  | 3# | 10.27 | 10.23 | 10.31 | 10.26 | 10.28 | 10.25 | 10.21 | 10.20 | 10.17 | 10.16 | 10.20 |
|  | 4# | 19.86 | 19.89 | 19.86 | 19.78 | 19.79 | 19.82 | 19.92 | 19.88 | 19.83 | 19.78 | 19.79 |
|  | 5# | 28.01 | 28.01 | 27.97 | 27.95 | 27.96 | 27.85 | 27.95 | 27.90 | 28.00 | 27.99 | 27.97 |
| 2 | 1# | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
|  | 2# | 4.91 | 4.92 | 4.93 | 4.93 | 4.91 | 4.93 | 4.92 | 4.93 | 4.94 | 4.92 | 4.93 |
|  | 3# | 10.19 | 10.20 | 10.22 | 10.18 | 10.22 | 10.16 | 10.14 | 10.17 | 10.15 | 10.17 | 10.14 |
|  | 4# | 19.83 | 19.81 | 19.83 | 19.81 | 19.83 | 19.80 | 19.77 | 19.85 | 19.86 | 19.83 | 19.86 |
|  | 5# | 27.76 | 27.77 | 27.83 | 27.81 | 27.85 | 27.80 | 27.78 | 27.73 | 27.70 | 27.71 | 27.72 |
| 3 | 1# | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.40 | 1.41 | 1.36 | 1.41 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.37 |
|  | 2# | 4.91 | 4.94 | 4.92 | 4.92 | 4.93 | 4.93 | 4.92 | 4.92 | 4.93 | 4.97 | 4.97 |
|  | 3# | 10.16 | 10.27 | 10.15 | 10.17 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.16 | 10.19 | 10.18 | 10.23 |
|  | 4# | 19.96 | 19.92 | 19.95 | 19.79 | 19.86 | 19.97 | 19.85 | 19.89 | 19.89 | 20.00 | 19.93 |
|  | 5# | 27.98 | 27.99 | 27.99 | 27.74 | 27.76 | 27.84 | 27.82 | 27.90 | 27.89 | 27.90 | 27.79 |
| 4 | 1# | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.38 |
|  | 2# | 4.98 | 5.01 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 4.97 | 4.95 | 5.00 | 4.98 | 4.96 | 4.96 |
|  | 3# | 10.32 | 10.29 | 10.30 | 10.13 | 10.15 | 10.24 | 10.24 | 10.21 | 10.18 | 10.23 | 10.21 |
|  | 4# | 20.17 | 20.18 | 20.00 | 20.01 | 20.00 | 20.05 | 20.08 | 20.18 | 20.20 | 20.35 | 20.04 |
|  | 5# | 28.09 | 28.23 | 28.11 | 28.12 | 28.13 | 28.29 | 28.10 | 28.01 | 28.14 | 28.15 | 28.10 |
| 5 | 1# | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | 1.44 | 1.42 |
|  | 2# | 4.92 | 4.91 | 4.97 | 4.96 | 4.95 | 4.96 | 4.97 | 4.95 | 4.93 | 4.97 | 4.98 |
|  | 3# | 10.17 | 10.16 | 10.17 | 10.25 | 10.26 | 10.21 | 10.17 | 10.18 | 10.17 | 10.15 | 10.16 |
|  | 4# | 19.78 | 19.68 | 19.76 | 19.78 | 19.80 | 19.78 | 19.71 | 19.77 | 19.82 | 19.79 | 19.68 |
|  | 5# | 27.85 | 27.86 | 27.88 | 27.78 | 27.89 | 27.75 | 27.76 | 27.77 | 27.70 | 27.76 | 27.80 |
| 6 | 1# | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.38 | 1.36 | 1.36 |
|  | 2# | 4.91 | 4.97 | 4.96 | 4.98 | 4.97 | 4.99 | 4.90 | 4.93 | 4.96 | 4.95 | 4.96 |
|  | 3# | 10.17 | 10.18 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.20 | 10.18 | 10.22 | 10.19 | 10.21 | 10.16 |
|  | 4# | 19.77 | 19.88 | 19.87 | 19.85 | 19.81 | 19.78 | 19.83 | 19.79 | 19.84 | 19.91 | 19.82 |
|  | 5# | 27.78 | 28.00 | 27.88 | 27.99 | 27.78 | 28.01 | 27.87 | 27.91 | 27.96 | 27.93 | 27.88 |
| 7 | 1# | 1.30 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.33 | 1.33 | 1.29 | 1.32 |
|  | 2# | 4.91 | 4.88 | 4.87 | 4.86 | 4.91 | 4.83 | 4.82 | 4.84 | 4.82 | 4.90 | 4.85 |
|  | 3# | 10.14 | 10.11 | 10.17 | 10.19 | 10.14 | 10.22 | 10.13 | 10.23 | 10.18 | 10.10 | 10.19 |
|  | 4# | 19.62 | 19.84 | 19.68 | 19.78 | 19.79 | 19.71 | 19.76 | 19.63 | 19.71 | 19.82 | 19.69 |
|  | 5# | 27.94 | 27.78 | 27.86 | 27.89 | 27.86 | 27.98 | 27.87 | 27.75 | 27.83 | 27.86 | 27.91 |
| 8 | 1# | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | \ | \ |
|  | 2# | 4.94 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.97 | 4.99 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | \ | \ |
|  | 3# | 10.34 | 10.34 | 10.28 | 10.26 | 10.29 | 10.29 | 10.32 | 10.32 | 10.31 | \ | \ |
|  | 4# | 19.93 | 19.99 | 20.12 | 20.05 | 20.15 | 20.15 | 20.16 | 20.09 | 20.19 | \ | \ |
|  | 5# | 28.02 | 28.11 | 28.17 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 27.90 | 27.93 | 27.93 | \ | \ |

表A.1  精密度试验原始数据（续）

| 实验室 | 水平 | 测定次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | 1# | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | 1.35 | 1.34 |
|  | 2# | 4.95 | 4.94 | 4.93 | 4.91 | 4.96 | 4.97 | 4.93 | 4.98 | 4.92 | 4.95 | 4.96 |
|  | 3# | 10.22 | 10.28 | 10.30 | 10.27 | 10.33 | 10.21 | 10.32 | 10.27 | 10.25 | 10.34 | 10.18 |
|  | 4# | 19.83 | 19.77 | 19.82 | 19.83 | 19.94 | 19.85 | 19.97 | 19.86 | 19.88 | 19.93 | 19.87 |
|  | 5# | 27.79 | 27.88 | 27.91 | 27.94 | 27.73 | 27.98 | 28.03 | 28.05 | 27.81 | 28.05 | 27.85 |
| 10 | 1# | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.34 |
|  | 2# | 4.93 | 4.90 | 4.89 | 4.89 | 4.92 | 4.90 | 4.89 | 4.89 | 4.93 | 4.91 | 4.92 |
|  | 3# | 10.16 | 10.17 | 10.17 | 10.14 | 10.17 | 10.16 | 10.15 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.15 |
|  | 4# | 19.81 | 19.76 | 19.81 | 19.75 | 19.79 | 19.80 | 19.76 | 19.81 | 19.79 | 19.74 | 19.79 |
|  | 5# | 27.87 | 27.86 | 27.85 | 27.84 | 27.87 | 27.91 | 27.96 | 27.91 | 27.86 | 27.84 | 27.96 |
| 11 | 1# | 1.41 | 1.38 | 1.44 | 1.38 | 1.33 | 1.36 | 1.46 | 1.38 | 1.42 | 1.36 | 1.40 |
|  | 2# | 4.94 | 4.94 | 5.07 | 4.97 | 4.96 | 4.96 | 4.95 | 5.03 | 5.00 | 4.98 | 5.06 |
|  | 3# | 10.22 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.20 | 10.29 | 10.27 | 10.21 | 10.28 | 10.23 | 10.24 |
|  | 4# | 19.92 | 19.96 | 20.00 | 19.85 | 20.10 | 19.97 | 20.02 | 20.01 | 19.98 | 19.90 | 19.83 |
|  | 5# | 28.07 | 27.99 | 27.83 | 27.99 | 28.02 | 28.08 | 27.99 | 28.08 | 28.04 | 27.96 | 28.03 |
| 12 | 1# | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.35 |
|  | 2# | 4.92 | 4.92 | 4.96 | 4.94 | 4.95 | 4.95 | 4.93 | 4.94 | 4.96 | 4.93 | 4.92 |
|  | 3# | 10.25 | 10.27 | 10.22 | 10.20 | 10.27 | 10.25 | 10.22 | 10.20 | 10.19 | 10.27 | 10.30 |
|  | 4# | 19.88 | 19.79 | 19.84 | 19.90 | 19.91 | 19.89 | 19.79 | 19.83 | 19.92 | 19.86 | 19.84 |
|  | 5# | 28.00 | 28.01 | 27.98 | 27.90 | 27.88 | 27.92 | 27.99 | 27.94 | 27.89 | 27.97 | 28.02 |
| 13 | 1# | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | \ | \ |
|  | 2# | 4.93 | 4.92 | 4.91 | 4.93 | 4.95 | 4.91 | 4.94 | 4.94 | 4.91 | \ | \ |
|  | 3# | 10.28 | 10.27 | 10.14 | 10.14 | 10.18 | 10.20 | 10.22 | 10.27 | 10.13 | \ | \ |
|  | 4# | 19.92 | 19.84 | 19.81 | 19.82 | 19.88 | 19.80 | 19.81 | 19.83 | 19.77 | \ | \ |
|  | 5# | 28.03 | 27.97 | 27.86 | 27.82 | 27.85 | 27.89 | 27.93 | 27.88 | 27.93 | \ | \ |
| 14 | 1# | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.37 |
|  | 2# | 4.89 | 4.93 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.94 | 4.90 | 4.92 | 4.90 | 4.91 | 4.91 |
|  | 3# | 10.21 | 10.21 | 10.14 | 10.18 | 10.16 | 10.18 | 10.31 | 10.24 | 10.22 | 10.23 | 10.18 |
|  | 4# | 20.06 | 20.07 | 20.07 | 20.12 | 20.13 | 19.93 | 20.21 | 20.14 | 19.99 | 20.14 | 20.06 |
|  | 5# | 27.84 | 27.90 | 27.74 | 27.82 | 27.68 | 27.73 | 27.69 | 27.70 | 27.80 | 27.76 | 27.84 |
| 15 | 1# | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.42 |
|  | 2# | 5.00 | 4.98 | 5.03 | 4.96 | 4.97 | 5.01 | 5.02 | 4.95 | 5.01 | 4.99 | 5.02 |
|  | 3# | 10.19 | 10.17 | 10.27 | 10.22 | 10.25 | 10.21 | 10.24 | 10.20 | 10.26 | 10.25 | 10.29 |
|  | 4# | 19.91 | 19.85 | 19.84 | 19.87 | 20.01 | 19.99 | 19.80 | 19.95 | 19.92 | 19.83 | 19.89 |
|  | 5# | 28.03 | 28.01 | 28.15 | 27.99 | 28.06 | 28.10 | 28.12 | 28.02 | 28.03 | 28.14 | 28.08 |
| 16 | 1# | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
|  | 2# | 4.90 | 4.90 | 4.92 | 4.92 | 4.91 | 4.89 | 4.89 | 4.91 | 4.93 | 4.98 | 4.92 |
|  | 3# | 10.34 | 10.35 | 10.31 | 10.36 | 10.37 | 10.43 | 10.40 | 10.35 | 10.41 | 10.44 | 10.44 |
|  | 4# | 19.85 | 19.85 | 19.86 | 19.87 | 19.87 | 19.85 | 19.83 | 19.86 | 19.84 | 19.84 | 19.85 |
|  | 5# | 27.88 | 27.88 | 27.81 | 27.81 | 27.93 | 27.88 | 27.91 | 27.74 | 27.91 | 27.83 | 27.79 |

__________________________