行业标准《氮化镓化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法》（讨论稿）编制说明

一 工作简况

1.立项目的及意义

随着半导体材料的不断发展,以GaN为代表的第三代半导体材料以其宽禁带宽度、高击穿场强和高电子饱和度等特点引起了广泛的研究。主要用于高亮度发光二极管(LED)、激光二极管以及高温、高频和高功率电子器件等领域。但是使用MOCVD在异质衬底上外延生长的其他晶面的GaN都存在较高的位错密度,同时在生长过程中会引入背景杂质从而导致了大量的点缺陷。检测这些材料中的杂质含量以及了解这些材料中的杂质是如何影响GaN基器件性能和发光特性是制备高性能器件的基础。而GaN一种性能稳定的化合物，在室温下，不溶于水、酸和碱，在热的碱溶液中溶解缓慢。 传统的将样品溶解后检测的手段不能满足GaN中杂质的检测。近年来，辉光放电质谱法（GDMS）采用固体直接进样，灵敏度高，检出限低，受到广泛关注，因此建立GDMS分析GaN中杂质元素，表征GaN纯度，知道GaN生产，具有重要意义。

2.任务来源

2020年11月工业和信息化部下达第三批项目计划通知，文件编号：工信厅科函【2020】263号，下达该标准的制定任务，标准计划号2020-1508T-YS，项目起止时间为2020年11月～2022年11月，由国标（北京）检验认证有限公司负责《氮化镓化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》的起草工作；

于2021年3月24于山东省德州市召开的任务落实会，会上明确了由东莞市中镓半导体科技有限公司提供试验用样品，广东先导稀材股份有限公司、天津46所、集萃新材料研发有限公司进行验证工作。

3.承担单位简况

国标（北京）检验认证有限公司隶属于有研科技集团有限公司，是国家新材料测试评价平台-主中心承建单位，为中国新材料测试评价联盟秘书处挂靠单位。公司自成立以来，积极整合完善现有测试评价、设计应用、大数据等平台资源，逐步形成立足北京、布点全国、服务全行业的国家新材料测试评价平台。国标（北京）检验认证有限公司作为国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构。国标（北京）检验认证有限公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。

4.主要工作过程

4.1预研阶段

2019年，国标（北京）检验认证有限公司组织相关专业技术人员成立标准起草小组，针对氮化镓中痕量杂质元素的测定的实际需求情况进行了充分调研，开展了大量的氮化镓中痕量杂质元素含量的测定实验研究工作， 于2019年12月国标（北京）检验认证有限公司于宁波会议上提出制订《氮化镓化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》有色行业标准的建议书。

4.2 立项阶段

2020年11月工业和信息化部以工信厅科函【2020】263号文下达该标准的制定任务，标准计划号为2020-1508T-YS。标准名称《氮化镓化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》，技术归口单位为技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。标准起草单位为国标（北京）检验认证有限公司，由东莞市中镓半导体科技有限公司提供试验用样品，广东先导稀材股份有限公司、天津46所、集萃新材料研发有限公司进行验证工作。

4.3起草阶段

标准编制组对标准文本做了多次修改，严格按照行业标准的编写格式、结构和表述规则撰写标准讨论稿。2021年12月，由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持，在云南省昆明市召开了讨论会，共有南京国盛电子有限公司、北京天科合达半导体股份有限公司、东莞市中镓半导体科技有限公司、合肥中晶新材料有限公司、北京三平泰克科技有限责任公司、南京理工宇龙新材料科技股份有限公司、江苏秦烯新材料有限公司、江苏卓远半导体有限公司等12家与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论，形成了修改意见（见讨论会会议纪要）。根据会上修改意见对讨论稿进行了修改，形成了征求意见稿。

  - 征求意见阶段

  - 审查阶段

  - 报批阶段

# 二 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1.标准的编制原则

本标准标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

3）按照GB/T 1.1-2020的编写要求进行格式和结构编写。

2. 标准主要内容说明

2.1本标准的题目完全能够高度概括标准主旨和中心，能够反映出氮化镓中痕量杂质元素的测定分析方法标准的作用。

2.2 适用范围

根据用户需求以及方法本身检测能力，本标准规定了氮化镓中73中杂质元素的测定，各元素测定范围见表1。

表1 测定范围

| 元素 | 测定范围 /μg/g | 元素 | 测定范围/μg/g | 元素 | 测定范围 /μg/g | 元素 | 测定范围 /μg/g | 元素 | 测定范围 /μg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 0.001~50 | Cr | 0.001~50 | Mo | 0.001~50 | Sm | 0.001~50 | Au | 0.001~50 |
| Be | 0.001~50 | Mn | 0.001~50 | Ru | 0.001~50 | Eu | 0.001~50 | Hg | 0.001~50 |
| B | 0.001~50 | Fe | 0.001~50 | Rh | 0.001~50 | Gd | 0.001~50 | Tl | 0.001~50 |
| N | 基体 | Co | 0.001~50 | Pd | 0.001~50 | Tb | 0.001~50 | Pb | 0.001~50 |
| F | 0.05~50 | Ni | 0.001~50 | Ag | 0.001~50 | Dy | 0.001~50 | Bi | 0.001~50 |
| Na | 0.005~50 | Cu | 0.001~50 | Cd | 0.001~50 | Ho | 0.001~50 | Th | 0.001~50 |
| Mg | 0.005~50 | Zn | 0.001~50 | In | 0.001~50 | Er | 0.001~50 | U | 0.001~50 |
| Al | 0.005~50 | Ga | 基体 | Sn | 0.001~50 | Tm | 0.001~50 | / | / |
| Si | 0.005~50 | Ge | 0.005~50 | Sb | 0.001~50 | Yb | 0.001~50 | / | / |
| P | 0.005~50 | As | 0.005~50 | I | 0.001~50 | Lu | 0.001~50 | / | / |
| S | 0.05~50 | Br | 0.05~50 | Te | 0.001~50 | Hf | 0.001~50 | / | / |
| K | 0.05~50 | Se | 0.05~50 | Cs | 0.001~50 | Ta | 0.001~50 | / | / |
| Cl | 0.05~50 | Rb | 0.001~50 | Ba | 0.001~50 | W | 0.001~50 | / | / |
| Ca | 0.005~50 | Sr | 0.005~50 | La | 0.001~50 | Re | 0.001~50 | / | / |
| Sc | 0.001~50 | Y | 0.001~50 | Ce | 0.001~50 | Os | 0.001~50 | / | / |
| Ti | 0.001~50 | Zr | 0.001~50 | Pr | 0.001~50 | Ir | 0.001~50 | / | / |
| V | 0.001~50 | Nb | 0.005~50 | Nd | 0.001~50 | Pt | 0.001~50 | / | / |

2.3 方法原理

氮化镓样品作为放电阴极进行辉光放电，其表面原子被等离子体中带电粒子轰击发生溅射，溅射产生的原子被离子化后，离子束通过电场加速进入质谱仪进行测定。在每一待测元素选择的同位素质量处以预设的扫描点数和积分时间对应谱峰积分，所得面积为谱峰强度。无标准样品时，计算机根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”自动计算出各元素的质量分数；有标准样品时，需通过与被测试样相同的分析条件、离子源结构以及测试条件下对标准样品进行独立测定获得相对灵敏度因子，应用该相对灵敏度因子计算出各元素的质量分数。

2.4 仪器工作条件

辉光放电质谱仪：质量分辨率大于3000，测定元素及同位素见表2。测定时要求基体同位素69Ga信号强度不小于1.6×10-10A，峰形符合分辨率要求。用仪器检测器校正样品和仪器质量数校正样品对仪器进行检测器校正和质量数校正。

表2 同位素

| 元素 | 同位素 | 元素 | 同位素 | 元素 | 同位素 | 元素 | 同位素 | 元素 | 同位素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 7 | Mn | 55 | Ru | 101 | Eu | 153 | Hg | 202 |
| Be | 9 | Fe | 56 | Rh | 103 | Gd | 158 | Tl | 205 |
| B | 11 | Co | 59 | Pd | 106 | Tb | 159 | Pb | 208 |
| F | 19 | Ni | 60 | Ag | 107 | Dy | 164 | Bi | 209 |
| Na | 23 | Cu | 63 | Cd | 114 | Ho | 165 | Th | 232 |
| Mg | 24 | Zn | 64 | In | 115 | Er | 166 | U | 238 |
| Al | 27 | Ga | 69 | Sn | 119 | Tm | 169 | / | / |
| Si | 28 | Ge | 73 | Sb | 121 | Yb | 174 | / | / |
| P | 31 | As | 75 | I | 127 | Lu | 175 | / | / |
| S | 32 | Br | 79 | Te | 130 | Hf | 178 | / | / |
| K | 39 | Se | 82 | Cs | 133 | Ta | 181 | / | / |
| Cl | 35 | Rb | 85 | Ba | 136 | W | 184 | / | / |
| Ca | 44 | Sr | 88 | La | 139 | Re | 187 | / | / |
| Sc | 45 | Y | 89 | Ce | 140 | Os | 192 | / | / |
| Ti | 48 | Zr | 90 | Pr | 141 | Ir | 193 | / | / |
| V | 51 | Nb | 93 | Nd | 142 | Pt | 195 | / | / |
| Cr | 52 | Mo | 98 | Sm | 152 | Au | 197 | / | / |

2.5 样品制备

氮化镓需制成直径＜1mm的颗粒，采用铟粘附的方法辅助装载样品：将超高纯铟（6.10）压成片状，依次使用硝酸（6.2）、水、无水乙醇（6.3）浸泡清洗，干燥后，再将颗粒样品置于超高纯铟片的中间位置摊平为直径约0.5mm的圆形薄层，压实压紧，备用。

2.6  测定

- 2.6.1半定量分析

半定量分析时，根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”可用作被测元素的相对灵敏度因子。

- 2.6.2定量分析

定量分析时，使用铑标准物质（待测元素的含量比检出限大100倍且小于100 μg/g）进行实验，连续3次的测定数据满足表2要求时，取3次测定数据的平均值，按式（1）得出被测元素相对灵敏度因子(RSF)。

………………… (1)

式中：

RSF（X/Ga）     在特定辉光放电条件下测定Ga中元素X的相对灵敏度因子；

ω（X）      元素X的质量分数，单位为微克每克（μg/g）；

A（Xi）      元素X的i同位素丰度；

I（Gaj）      元素Ga的j同位素谱峰强度；

ω（Ga）     基体元素Ga的质量分数定义为1.00×106， 单位为微克每克（μg/g）；

A（Gaj）     基体元素Ga的j同位素丰度；

I（Xi）      元素X的i同位素谱峰强度；

表2相对灵敏度因子测定、预溅射、等离子体稳定性试验所需的相对标准偏差

| 分析含量范围μg/g | RSD％ |
| --- | --- |
| 0.001~0.01 | 100 |
| 0.01~0.05 | 50 |
| 0.05~0.5 | 30 |
| 0.5~5 | 20 |
| 5~50 | 10 |

- 2.6.3样品测量

- 2.6.3.1将仪器调节处在最佳状态，在预分析溅射条件下开始辉光放电。

- 2.6.3.2在确定相对灵敏度因子相同的分析条件下，测定样品中痕量元素的含量。连续三次测量数据的相对标准偏差应满足表2， 则应对测量数据进行确认，并计算最后3个测量数据的平均值。

2.7  试验结果处理

被测元素的含量以质量分数ω(X/Ga)计,按式(2)计算：

…………………(2)

式中：

ω(X/Ga)——待测元素的质量分数，单位为微克每克（µg/g）；

RSF(X/Ga)——待测元素的相对灵敏度因子；

I X——待测元素的同位素谱峰强度，以每秒计数（cps）表示；

IGa——Ga元素的同位素谱峰强度，以每秒计数（cps）表示；

A X——待测元素的同位素丰度；

AGa——Ga元素的同位素丰度；

ωGa ——Ga元素的质量分数定义为1.00106，单位为微克每克（µg/g）；

STF ——校正系数，为0.83。

分析结果由计算机直接给出。元素含量一般以µg/g表示，结果如小于0.01µg/g，取小数点后一位有效

数字；如大于0.01µg/g并小于10µg/g，取两位有效数字。

11 精密度

实验室内与实验室间在重复性条件和再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，其相对标准偏差应不大于表4所列允许相对标准偏差。

表4  允许相对偏差

| 元素含量范围 µg/g | 实验室内允许相对偏差 % | 实验室间允许相对偏差 % |
| --- | --- | --- |
| ≥0.005～0.1 |  |  |
| ≥0.1～1 |  |  |
| ≥1～10 |  |  |
| ≥10～50 |  |  |

12 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

试样名称及编号；

使用的标准（包括发布或出版年号）；

分析结果及其表示；

与基本分析步骤的差异（若有）；

测定中观察到的异常现象（若有）；

试验日期。

三、标准水平分析

目前并未检索到国内相关国家标准或行业标准。

四、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

五、标准中涉及到的专利

无

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

七、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

无

九、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十、其他应予说明的事项

无