国家标准《硅块和硅片中非平衡载流子复合寿命的测试 非接触涡流感应法》编制说明（讨论稿）

一、工作简况

1、立项目的和意义

光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业，也是我国具有国际竞争优势的战略性、朝阳性产业。大力发展光伏产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，近年来，在政策引导和市场需求双轮驱动下，我国光伏产业快速发展，产业规模迅速扩大，产业链各环节市场占有率多年位居全球首位，已成为世界上重要的光伏大国。“十四五”期间，可再生能源发电势头迅猛，光伏成为电力增量主体，全球能源转型大势所趋，碳达峰、碳中和助推光伏行业高质量发展。

我国光伏市场已进入快速发展新阶段，其中单晶由于成本与效率的技术优势，已占据主导地位，大尺寸、高功率产品将快速放量。大尺寸化是降本增效的重要途径，可有效提升组件效率，降低制造及发电成本。预计2021年182mm和210mm尺寸的硅片占比将达到50%左右，助推光伏市场进入平价时代。同时对产品品质的要求也越来越严格，少子寿命作为硅片中的主要技术指标，对电池效率的影响及其重要。

目前光伏行业中对少子寿命的测试主要采用非接触涡流感应法进行少子寿命的测试，而当前我国还没有该测试方法的国家标准，导致目前各厂家执行的标准不一致，上下游之间非平衡载流子复合寿命的对标出现问题。随着单晶市场占比越来越大，本标准的制定迫在眉睫，2017年工业和信息化部办公厅印发的《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》的通知中本标准被列入待研究行列中。

综上所述，拟建该标准的目的在于解决我国光伏用硅单晶非平衡载流子复合寿命测试标准的问题。

- 任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2020年第四批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2020]53号）的要求，由内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司负责牵头编制《硅块和硅片中非平衡载流子复合寿命的测试 非接触涡流感应法》，计划编号为：20204895-T-469。标准前言中的归口单位按标委工函[2014]22号的规定表述为“本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。”

- 项目承担单位概况

内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司（以下简称：中环协鑫）成立于2017年11月2日，注册资本63.03亿人民币，为内蒙古中环光伏材料有限公司原四期项目，主要从事太阳能硅棒及相关产品的制造销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工等相关工作，已请示呼和浩特市经济和信息化委员会和呼和浩特市生态环境局，完成建设单位名称变更备案。依托中环半导体高效太阳能电池用单晶硅生长技术优势，生产高效N型、P型太阳能级单晶硅材料，产品品质保持着较高水平。并在此基础上不断创新研发，降本增效。

目前晶体产能达85GW，在宁夏新建的6期项目产品55GW，项目达成后总产能将达到135GW。综合开发能力、产品技术、产业自动化水平全球领先，单晶晶体晶片的综合实力、整体产销规模位列全球前列，高效N型硅片市场占有率全球第一。公司产品在国内外市场享有盛誉。

中环协鑫注重科技创新，一方面源于国内外光伏市场发展迅速的压力，一方面源于中环协鑫重视科技研发工作，依托于企业技术研发中心，同时引进光伏行业优秀人才组建中环协鑫创新团队，创新团队是以从事太阳能材料生产和研究的高级工程师为带头人，由专业的生产、研发人员和一批熟练的技术人员共同组成，以公司研发中心为平台，负责研发项目的前期设计、实验、中试和工艺完善等技术管理及指导工作，承担着中环光协鑫的科技研发及技术指导工作，同时引入IPD集成产品开发模式，以Teamwork团队协助方式加快技术创新。

2019年8月公司发布全球首创G12超大尺寸单晶硅片，打破行业现有8英寸的技术框架，填补国内外同类产品的空白，技术达到国内外领先水平，市场前景良好。依靠全新的工艺设计，依托全产业链设备改造，以及供应链配套升级，缔造全新G12产业链协同平台，同时引领制造模式从自动化、信息化向数字化转变，G12产品的开发，使光伏制造开启了持续降低LCOE的向智能化进程迈进的步伐。

中环协鑫生产的单晶硅各项技术指标都处于国内外领先水平，生产成本也大幅下降。依托单晶硅技术和成本优势，以提升客户价值为核心，保障了单晶硅市场需求。

- 主要工作过程

4.1 起草阶段

2020年《硅块和硅片中非平衡载流子复合寿命的测试 非接触涡流感应法》国家标准正式下达计划。由内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司主导，内蒙古中环光伏材料有限公司、天津中环领先材料技术有限公司、弘元新材料（包头）有限公司、宁夏协鑫晶体科技发展有限公司、西安隆基硅材料股份有限公司、瑟米莱伯贸易（上海）有限公司、北京合能阳光新能源技术有限公司作为主要参与单位，组建标准起草工作组，涉及单位单晶硅片市场占比70%以上。编制组收集整理了相关的测试设备、用户要求、标准应用等方面的专业资料做为本标准起草的依据。同时，编制组大量查阅了与本标准相关的标准、论文、专著等文献资料，特别是对国外先进标准SEMI PV-13进行了深入的分析。结合近年来国内外用户对硅单晶少子寿命的要求和测试技术发展，完成了本标准讨论稿。同时与弘元新材料（包头）有限公司、宁夏协鑫晶体科技发展有限公司进行了三组巡回实验检测工作。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1、编制原则

本标准起草单位接受起草任务后，成立了标准编制组负责收集统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息，初步确定了《硅块和硅片中非平衡载流子复合寿命的测试 非接触涡流感应法》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1） 按照GB/T 1.1的要求进行格式和结构编写；

2） 查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

3） 根据国内各家少子寿命的测试的具体测试技术情况，力求做到标准的合理性和实用性；

4） 组织了三组巡回实验，做本标准涉及到的相关数据支持。

- 确定标准主要内容的论据

本标准根据行业内硅单晶少子寿命测试的实际测试情况，结合我国光伏行业的发展现状制定而成。详细描述了硅块少子寿命的测试过程，包括两种测试方式，确定了测试范围、所用试样与设备、测试环境以及数据处理与分析评价等技术内容。目前多晶已退出市场，针对硅锭未开展测试，建议标准名称变更为《硅块和硅片中非平衡载流子复合寿命的测试 非接触涡流感应法》

具体涉及到的内容如下：

2.1 范围

本标准规定了非接触式涡流传感技术测试硅块和硅片中非平衡载流子复合寿命的方法。本标准适用于非平衡载流子复合寿命为在0.1μs～15000μs之间，电阻率在0.1Ω·cm～10000Ω·cm之间，非平衡载流子浓度在1×1013cm-3～5×1015cm-3之间的硅块试样（厚度大于10mm）和1×1013cm-3～2×1016cm-3之间的硅片试样（厚度小于等于1mm）。

测试范围参考SEMI PV-13的关于非平衡载流子复合寿命的测试范围以及目前行业内使用设备的测试范围作为依据。

2.2 规范性引用文件

根据实际引用情况，对本标准中直接引用的标准，列入到了第2章，规范性引用文件中，分别为GB/T 1551、GB/T 6618、GB/T 13389、GB/T 14264（详见第2章）。

2.3 术语和定义

GB/T 14264 界定的术语和定义适用于本文件。除此之外，定义了与本标准有关的相关名词，包括陷阱，具体术语解释详见第3章。

2.4 方法原理

本标准包括两种测试方法，其中包括瞬态光电导衰减法和准稳态光电导衰减法。

- 瞬态光电导衰减法，将样品置于短脉冲光源下照射，光照停止后，载流子会重新分布，测量光电导随时间的缓慢衰减的变化，将每个时间点的电导转换为平均过剩载流子浓度，然后对其按时间进行微分得出寿命值。

（2）准稳态光电导衰减法，用一个长缓衰型脉冲光照射样品，同时测量样品的光电导和光照强度随时间的变化，将每个时间点的电导转换为平均过剩载流子浓度，将每个时间点测到的光照强度转换为电子-空穴对的产生率，计算得出寿命值。

2.5 干扰因素

本标准中规定的方法影响因素众多。根据多年来编制组的测试经验，标准中从人、机、料、法、环5个方面，总结了本标准的干扰因素（具体见标准第5章）。

2.6 仪器设备

仪器由以下四部分组成。

涡流传感器，此传感器包含一个可调节其位置的机械结构。其输出电压与硅样品薄层电阻之间存在一个单调函数关系。

光源，可以是波长在350nm-1150nm范围内的单色光，或者是配备带滤光片的宽带光源。无论哪种情况，光源的光谱是可以被表征的。

基准光强探测器（以下简称“光强探测器”），该光强探测器对照射在样品上的所有可用波长都有响应。光强探测器的响应时间要比准稳态模式下光源响应时间快10倍。当使用准稳态模式时，光强探测器必须对样品中产生电子-空穴对的光源波长具有光谱响应。

数据采集系统，该系统能够以足够的时间和电压分辨率记录来自光强探测器和仪器的电压。对于瞬态模式，采样率必须是寿命时间常数的10倍以上，对于准稳态模式,采样率必须是光强度变化的10倍以上。

2.7 试样

硅块（瞬态模式和准稳态模式）：样品厚度大于10mm，样品检测区域需大于涡流传感器所感测范围之外至少5mm。样品表面可以被切割，但是将样品抛光至1200目粒度或者更细有利于得到更好的测试结果。

硅片（瞬态模式和准稳态模式）：样品厚度在0.01mm到1mm之间，样品面积需大于涡流传感器所感测的面积。

2.8 校准

由均匀掺杂的单晶硅片制备至少以四个样品为一组的硅片组，依据GB/T 6618测试厚度，依据GB/T 1551测试电阻率。薄层电阻是电阻率除以样品厚度，该校准的范围涵盖了电导和光电导的测量范围。

在非照明条件下，将每个样品依次放置在靠近涡流传感器的位置上，利用最小二乘法优化的二次拟合，确定电导与校准硅片输出电压的函数关系。生成的曲线用于将电压测量数据转换为表面电导的绝对单位。

准稳态模式和瞬态模式测试硅块试样时，需要至少4个15mm厚（或者更厚）的均匀掺杂的样品，重复8.1和8.2步骤并确定一个二次函数关系来作为电导率的输出函数。对于电导率，GB/T 1551的方法是适用的。

探测深度是由四探针法所测的电阻率（Ω·cm）除以至少15mm厚的硅块试样的薄层电阻（Ω）得到的。

使用以下四种方法之一，确定被测硅样品中光产生的比例常数，作为光强探测器的输出信号的函数。瞬态测量模式不需要进行此校准。

使用在测试设备下具有相同光生作用的硅样品：如相同的厚度、表面处理、表面粗糙度、电介质（类型和厚度）以及载流子复合寿命在100-1000μs范围内。使用瞬态模式（不需要使用光强探测器)和准稳态模式测试硅样品的载流子复合寿命。利用瞬态模式重复测试寿命来确定校准光强探测器。

使用一个已经校准的仪器测量一组硅样品的寿命。再用已知寿命值的硅样品对新设备进行校准。

利用光源发光光谱模拟测试硅样品中光生作用和光强探测器中的输出信号。这是通过构造一个太阳能电池模型来实现的，在这个模型中，光强探测器的已知光谱响应被用来确定它的输出信号。然后将硅样品模型的光生信号（有正确的硅厚度和介电层）与具有光源的相同光谱输入的光强探测器输出信号进行比较。校准结果的比率，是来自同一光源光强探测器产生的单位信号在试样中的光生作用。

如果已知硅样品的透射光谱和反射光谱，光源光谱的光生就可被计算为吸收光子的总和乘以一个电子的电荷数。这个值再除以来自同一光源的光强探测器电压就是比例常数。

2.9 测试步骤

测试设备开机后，按设备操作说明初步设定仪器工作条件，本标准编制过程中，收集了3家厂家的测试数据，做为本标准的选择参考（详见附件1）。

2.10 精密度

对收集3家的测试数据进行精密度分析，做为本标准的选择参考（详见附件1）。

- 标准水平分析

通过文献检索、网上查询可知，《硅块和硅片中非平衡载流子复合寿命的测试 非接触涡流感应法》制定之前尚无相应的国家标准和行业标准。本标准编制过程中参考了国外先进标准SEMI PV-13。

本标准的主要目的是规范和统一硅单晶少子寿命的测量过程，细化不同电阻率对应不同的测试方式，确保测试数据的可靠性与可重复性，有利于太阳能级硅单晶的质量控制与品质提升。本标准的制定填补了国内太阳能硅片领域的标准空白，达到了国际水平。

- 与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系

本标准属于太阳能硅片领域的测试方法标准，本领域没有强制性标准，与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和实验工作，标准在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准为硅块、硅片少子寿命的测试分析方法之一，适用于太阳能电池用硅单晶、硅片，建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。

- 代替或废止现行有关标准的建议

无

- 贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准是首次制定，实施本标准与现有的其他标准没有冲突之处。本标准的制定和推广，有利于规范行业的发展，有利于国内光伏材料、特别是大尺寸太阳能硅片的质量监控与品质提升，有利于提高国内太阳能硅片的国内与国际市场竞争能力。标准发布后建议组织标准宣贯推广会，促进标准的实施。

九、其他需要说明的事项

本标准根据目前国内太阳能硅块、硅片少子寿命常用测试技术制定，如果以后该项测试技术和测试设备有较大更新，可在下一版中进行补充修订。

标准编制组

2021年12月19日