ICS 77.120.99

CCS H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.18—20××

钨精矿化学分析方法

第18部分：钡含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates——

Part 18：Determination of Barium Content——

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（征求意见稿）

20××-××-××发布bubu布

20××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 6150《钨精矿化学分析方法》的18部分。GB/T 6150已经发布了以下部分：

——第1部分： 三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

——第2部分： 锡量的测定  碘酸钾容量法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第3部分： 磷量的测定  磷钼黄分光光度法

——第4部分： 硫量的测定  高频-红外吸收法

——第5部分： 钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

——第6部分： 湿存水量的测定  重量法

——第7部分： 钽铌量的测定  等离子体发射光谱法和分光光度法

——第8部分： 钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

——第9部分： 铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第10部分： 铅量的测定  氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法

——第11部分： 锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分： 二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和重量法

——第13部分： 砷量的测定  原子荧光光谱法和DDTC-Ag分光光度法

——第14部分： 锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

——第15部分： 铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第16部分： 铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

——第17部分： 锑量的测定  原子荧光光谱法

——第18部分： 钡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国家钨与稀土产品质量监督检验中心、赣州有色冶金研究所、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、金堆城钼业股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、崇义章源钨业股份有限公司。

本文件主要起草人：

- 引    言

钨精矿是一种重要的战略资源，以其作为重要工业原料生产的钨及钨合金，由于具有高熔点、高比重、高硬度的特点，广泛应用于机械加工、冶金、采矿、电子电讯、建筑工业、兵器工业、航空航天等领域。GB/T 6150旨在通过实验研究过建立一套完整、切实可行、且适应于钨精矿产品生产和贸易需求的化学成分分析的方法标准。限于文件篇幅、使用需求、适用范围以及各分析方法之间的技术独立性等方面原因，GB/T 6150拟由18个部分组成。

——第1部分： 三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

——第2部分： 锡量的测定  碘酸钾容量法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第3部分： 磷量的测定  磷钼黄分光光度法

——第4部分： 硫量的测定  高频-红外吸收法

——第5部分： 钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

——第6部分： 湿存水量的测定  重量法

——第7部分： 钽铌量的测定  等离子体发射光谱法和分光光度法

——第8部分： 钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

——第9部分： 铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第10部分： 铅量的测定  氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法

——第11部分： 锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分： 二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和重量法

——第13部分： 砷量的测定  原子荧光光谱法和DDTC-Ag分光光度法

——第14部分： 锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

——第15部分： 铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第16部分： 铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

——第17部分： 锑量的测定  原子荧光光谱法

——第18部分： 钡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

钨精矿化学分析方法系列标准化文件主要依据钨精矿产品标准中技术指标而起草，其适用的产品标准已于2015年进行了一次修订（YS/T 231-2015），新增了钡元素含量要求，钨行业上下游客户对钡含量的测定也有了新的要求。本文件的制定可以满足市场对钨精矿质量检验的需求，同时新标准方法的建立有利于大家采用统一的分析方法开展产品质量检测工作，有利于市场公平交易环境的形成。

钨精矿化学分析方法

第18部分：钡含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1　范围

本文件规定了钨精矿中钡含量的测定方法。

本文件适用于钨精矿中钡含量的测定。测定范围：0.050%～5.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用无水碳酸钠、氢氧化钠、过氧化钠和氯化锶熔融，水浸取后过滤，滤渣用硝酸、高氯酸溶解。在稀硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

5　试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅适用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1 无水碳酸钠。

5.2 氢氧化钠。

5.3 过氧化钠。

5.4 氯化锶。

5.5 硝酸（ρ =1.42 g/mL）。

5.6 高氯酸（ρ =1.68 g/mL）。

5.7 碳酸钠溶液（20 g/L）。

5.8 钡标准贮备液：称取1.4371 g经105±5 ℃烘1 h并在干燥器中冷却至室温的基准碳酸钡，置于100 mL烧杯中，加20 mL水，滴加盐酸至完全溶解，低温加热煮沸驱除二氧化碳，冷却至室温。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 μg钡。亦可购买市售有证标准物质。

5.9 钡标准溶液：移取10.00 mL钡标准贮存溶液（5.7），置于100 mL容量瓶中，用硝酸（1+99）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg钡。

5.10 氩气（体积分数不小于99.99 %）。

- 6　仪器设备

6.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪，分辨率小于0.007 nm（200 nm处）。

6.2  推荐分析线为Ba：455.40 nm，233.53 nm。

7　样品

7.1 样品粒度应小于0.074 mm。

7.2 样品分析前应在105±5 ℃烘1 h，置于干燥器中冷却至室温备用。

8　试验步骤

8.1　试料

按表1称取试料（7），精确至0.0001 g。

表1  试料量

| 钡的质量分数/% | 试料量/g | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.050～0.20 | 0.50 | 100 | 全量 |
| >0.20～2.00 | 0.50 | 100 | 10.0 |
| >2.00～5.00 | 0.20 | 100 | 10.0 |

8.2 平行试验

平行做两份试验。

8.3 空白试验

随同试料做空白试验。

8.4 测定

8.4.1  将试料（8.1）置于预先盛有2 g无水碳酸钠（5.1）的30 mL银坩埚中，覆盖1 g氢氧化钠（5.2）、1 g过氧化钠（5.3）和0.1g氯化锶（5.4）。将银坩埚置于马弗炉中，从低温升至700 ℃后熔融15 min取出，冷却。

8.4.2  将银坩埚（8.4.1）置于预先盛有100 mL热水的250 mL烧杯中浸取，低温加热至微沸，待熔块完全溶解后，用水洗出坩埚，置于电炉上煮沸后取下，冷却至室温。用中速定量滤纸过滤，用碳酸钠溶液（5.5）洗涤烧杯2~3次及沉淀4~5次，弃去滤液。

8.4.3  将沉淀连同滤纸置于原烧杯中，加20 mL硝酸（5.5），5 mL高氯酸（5.6）。盖上表面皿，加热至冒高氯酸浓烟，直至近干，取下稍冷，加入5 mL硝酸（5.5），用水吹洗表面皿和杯壁，煮沸使可溶性盐类溶解，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。干过滤。

8.4.4  根据试料中钡含量，按表1分取试液（8.4.3），置于100 mL容量瓶中，补加5 mL硝酸（5.5）,用水稀释至刻度，摇匀。

8.4.5  于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，测量工作曲线系列溶液，当工作曲线线性r≥0.999时，测试空白试液及分析溶液（8.4.3或8.4.4），仪器根据标准工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出钡元素含量。

8.5  工作曲线的绘制

移取0mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL钡标准溶液（5.9），置于一组100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.5）,用水稀释至刻度，摇匀。该系列溶液钡的质量浓度分别为：0 ug/mL、0.50 ug/mL、1.00 ug/mL、2.00 ug/mL、5.00 ug/mL、10.00 ug/mL。

9  试验数据处理

钡含量以钡的质量分数wBa计，按式（1）计算：

wBa=(ρ1−ρ0)⋅V0⋅V1×10−6m0⋅V2×100%  ……………（1）

式中:

ρ1——自工作曲线上查得的被测试液中钡的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白试液中钡的的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升(mL)；

V1 ——测定试液体积，单位为毫升(mL)；

V2 ——分取试液体积，单位为毫升(mL)；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果小于等于 1% 保留2位有效数字，计算结果大于 1% 保留至小数点后两位。数字修约按GB/T 8170执行。

10　精密度

10.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度试验原始数据参见附录A。在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表2

| wBa/% | r/% |
| --- | --- |
| 0.054 | 0.003 |
| 0.65 | 0.025 |
| 3.15 | 0.086 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度试验原始数据参见附录A。在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值差不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表3

| wBa/% | R/% |
| --- | --- |
| 0.054 | 0.011 |
| 0.65 | 0.046 |
| 3.15 | 0.27 |

11  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2021年由7家实验室对钡含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的钡含量在重复性条件下独立测定11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 0.0533 | 0.0542 | 0.0543 | 0.0539 | 0.0526 | 0.0530 | 0.0524 | 0.0538 | 0.0526 | 0.0538 | 0.0543 |
|  | 2 | 0.655 | 0.665 | 0.652 | 0.657 | 0.642 | 0.675 | 0.668 | 0.649 | 0.653 | 0.670 | 0.646 |
|  | 3 | 3.202 | 3.136 | 3.254 | 3.142 | 3.134 | 3.158 | 3.259 | 3.145 | 3.195 | 3.248 | 3.194 |
| 2 | 1 | 0.0462 | 0.0473 | 0.0473 | 0.0484 | 0.0451 | 0.0484 | 0.0451 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0451 | 0.0473 |
|  | 2 | 0.617 | 0.636 | 0.616 | 0.646 | 0.615 | 0.624 | 0.614 | 0.614 | 0.635 | 0.625 | 0.625 |
|  | 3 | 3.146 | 3.126 | 3.127 | 3.168 | 3.106 | 3.200 | 3.127 | 3.179 | 3.127 | 3.137 | 3.127 |
| 3 | 1 | 0.0563 | 0.0534 | 0.0523 | 0.0536 | 0.0516 | 0.0526 | 0.0519 | 0.0534 | 0.0546 | 0.0519 | 0.0513 |
|  | 2 | 0.655 | 0.648 | 0.635 | 0.624 | 0.634 | 0.645 | 0.649 | 0.645 | 0.655 | 0.658 | 0.622 |
|  | 3 | 3.215 | 3.241 | 3.218 | 3.289 | 3.243 | 3.218 | 3.236 | 3.226 | 3.215 | 3.226 | 3.233 |
| 4 | 1 | 0.0557 | 0.0547 | 0.0555 | 0.0528 | 0.0539 | 0.0528 | 0.0554 | 0.0540 | 0.0529 | 0.0548 | 0.0557 |
|  | 2 | 0.646 | 0.647 | 0.648 | 0.649 | 0.667 | 0.647 | 0.647 | 0.650 | 0.648 | 0.647 | 0.647 |
|  | 3 | 2.955 | 2.988 | 2.944 | 2.928 | 2.953 | 2.944 | 3.015 | 3.032 | 2.945 | 2.967 | 2.968 |
| 5 | 1 | 0.0598 | 0.0590 | 0.0598 | 0.0592 | 0.0595 | 0.0592 | 0.0592 | 0.0591 | 0.0601 | 0.0596 | 0.0595 |
|  | 2 | 0.645 | 0.652 | 0.654 | 0.648 | 0.650 | 0.652 | 0.643 | 0.645 | 0.649 | 0.644 | 0.650 |
|  | 3 | 3.075 | 3.042 | 3.038 | 3.051 | 3.048 | 3.075 | 3.031 | 3.072 | 3.042 | 3.072 | 3.078 |
| 6 | 1 | 0.0525 | 0.0534 | 0.0516 | 0.0523 | 0.0529 | 0.0526 | 0.0530 | 0.0528 | 0.0534 | 0.0527 | 0.0533 |
|  | 2 | 0.674 | 0.679 | 0.660 | 0.669 | 0.665 | 0.663 | 0.668 | 0.663 | 0.659 | 0.658 | 0.645 |
|  | 3 | 3.255 | 3.265 | 3.182 | 3.166 | 3.174 | 3.164 | 3.133 | 3.156 | 3.216 | 3.187 | 3.198 |
| 7 | 1 | 0.0569 | 0.0572 | 0.0541 | 0.0543 | 0.0574 | 0.0593 | 0.0570 | 0.0562 | 0.0573 | 0.0616 | 0.0555 |
|  | 2 | 0.645 | 0.656 | 0.645 | 0.646 | 0.655 | 0.673 | 0.657 | 0.657 | 0.651 | 0.665 | 0.672 |
|  | 3 | 3.212 | 3.189 | 3.229 | 3.188 | 3.227 | 3.213 | 3.178 | 3.247 | 3.214 | 3.179 | 3.212 |
| 8 | 1 | 0.0531 | 0.0528 | 0.0524 | 0.0522 | 0.0535 | 0.0519 | 0.0525 | 0.0528 | 0.0533 | 0.0521 | 0.0527 |
|  | 2 | 0.666 | 0.677 | 0.669 | 0.659 | 0.672 | 0.682 | 0.668 | 0.675 | 0.658 | 0.667 | 0.671 |
|  | 3 | 3.201 | 3.189 | 3.197 | 3.224 | 3.156 | 3.185 | 3.216 | 3.175 | 3.193 | 3.208 | 3.199 |