中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—20××

钨基高比重合金化学分析方法

第2部分：铁、镍、铜量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemial Analysis Methods of Tungsten Base，High-density Alloy

— Part 2 Determination of Iron, Nickel, Copper Content

— Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometr

（草案）

Chemical analysis for alloys——Determination of  content

第 部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Part ：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.99

H 14

- 前  言

- YS/T xx 《钨基高比重合金化学分析方法》分为2部分：

- YS /T xx.1  钨基高比重合金化学分析方法 第1部分：钨量的测定 辛克宁重量法

- YS /T xx.2  钨基高比重合金化学分析方法 第2部分：铁、镍、铜量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 本部分为YS /T xx的第2部分。

- 本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

- 本部分由中国有色金属工业协会提出。

- 由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

- 本部分起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、国合通用测试评价认证股份公司。

- 本部分主要起草人：

钨基高比重合金化学分析方法

铁、镍、铜量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了高比重合金中铁、镍、铜含量的测定方法。

本部分方法适用于高比重合金中铁、镍、铜含量的测定。测定范围见表1。

表1

| 元素 | 测定范围 w/% |
| --- | --- |
| 铁 | 0.50~5.0 |
| 镍 | 1.0~8.0 |
| 铜 | 1.0~5.0 |

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法提要

样品经氢氟酸和硝酸分解后，在稀酸介质中，按优化的仪器工作条件，采用工作曲线法，利用电感耦合等离子体原子发射光谱法，测定铁、镍、铜的含量。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T6682规定的二级水。

5.1 氢氟酸（ρ=1.16g/mL），优级纯

5.2 硝酸（ρ=1.42g/mL），优级纯

5.3 金属钨（ww≥99.95％）。

5.4称取0.1000 g金属铁（质量分数99.99%以上），置于300 mL烧杯中，加入20 mL硝酸，加热至完全溶解，取下，冷却，移入100 mL塑料容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，移取10.00 mL到100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg铁。

5.5称取0.1000 g金属镍（质量分数99.99%以上），置于300 mL烧杯中，缓慢加入20 mL硝酸，盖上表面皿，低温加热至完溶解，取下，冷却，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，移取10.00 mL到100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg镍。

5.6称取0.1000 g金属铜（质量分数99.99%以上），置于300 mL烧杯中，缓慢加入20 mL硝酸，盖上表面皿，低温加热至完溶解，取下，冷却，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，移取10.00 mL到100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg铜。

6  仪器

6.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-AES）

——仪器的实际分辨率：200 nm处光谱分辨率应小于0.01 nm。

——仪器的短期稳定性：测量10次最高浓度的标准溶液的净光强，计算其标准偏差，其相对标准偏差应小于1％。

6.1.1 光谱线

推荐的分析线参见表2。

表2

| 元素 | 分析线/nm | 检出限(mg/L) | 测定下限/(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 238.204, 259.940 | 0.00259 | 0.00216 |
| 镍 | 231.604 | 0.00259 | 0.00632 |
| 铜 | 327.395 | 0.00412 | 0.00343 |

6.1.2 仪器最小光谱带宽

谱线的半高宽不大于0.030nm。

6.1.3 仪器检出限及测定下限

在基体存在下求出检出限及测定下限，其值一般应不大于表2所列。

仪器的检出限不大于表2中所列数据。

6.1.4 仪器的短期稳定性

被测元素最大质量浓度溶液连续测量5次，其发射光绝对强度的相对标准偏差应小于0.8%。

6.1.5 工作曲线的线性

工作曲线的线性，其相关系数应大于0.999。

7  试样

7.1 试样的制备

将试样制成质量不大于0.10g的小块试样。

8  分析步骤

8.1  试料

称取0.10g试样，精确至0.0001g。

8.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验

8.4  试料处理

将试料（7.1）放入聚四氟乙烯烧杯中，吹入少量水，加入5mL硝酸（5.2）和3mL氢氟酸（5.1），放在电热板上待试料全部溶解，取下，冷却后转移入250mL聚四氟容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.5  工作曲线的制备

工作曲线标准溶液：分别称取与试料对等浓度的钨基体（5.3）于一组100 mL聚四氟乙烯烧杯中，按步骤8.4将其溶解完全，取下冷却至室温，分别转移入一组100 mL塑料容量瓶中。依次加入0.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL 、20.00 mL、25.00 mL铜标准贮存溶液（5.6）、铁标准贮存溶液（5.4）和0.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL 、30.00 mL、40.00 mL镍标准贮存溶液（5.5），用水稀释至刻度，混匀。使各元素的质量浓度同表3所列一致。

表3  工作曲线

| 元素 | 标准系列元素浓度/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7 |
| Cu | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Fe | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Ni | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |

8.6  测定

于电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在选定的波长处，测定工作曲线溶液（8.5），当工作曲线线性r≥0.999时，进行试液（8.4）的测定，检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出铁、镍、铜元素的质量浓度。

9  分析结果的计算

杂质元素含量以质量分数w计，按公式（1）计算：

wCo=(ρ−ρ0)⋅V⋅R×10−6m×100%…………………………（1）

式中：

ρ——自工作曲线上查得分析试液中杂质元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得空白溶液中杂质元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液定容体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后二位；若含量小于0.10％时，表示至小数点后三位。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r情况不超过5%，重复性限r按表2数据采用线性内插法求得。

表2  重复性限

| wCo / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

| wCo / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（GB/T 20931.12-20XX）；

——结果；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。