前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 871《高纯铝化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电光谱法》的第1部分。YS/T 871已经发布了以下部分：

——高纯铝化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法

本文件代替YS/T 871-2013《高纯铝化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法》，与YS/T 871-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)增加元素F、S、Cl、Sc、Br、Rb、Y、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Te、I、La、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Hg、Tl等34种元素的测定。

b)修改了标准的测定范围，硫、氯为0.05 mg/kg ~5 mg/kg，其它元素测定范围为0.005mg/kg~5 mg/kg（见1范围，2013版的1范围）。

c)增加2 规范性引用文件、 6.3.1 样品装入、6.3.4.2、6.3.5.1、11 报告、附录A 检出限测定和附录B 干扰因素条款。

d)2 方法提要中删除“依据式（1）由仪器软件计算出杂质元素的含量”增加“进行半定量分析时，控制仪器操作的计算机中的软件中的“典型相对灵敏度因子”自动计算出各元素的质量分数；进行定量分析时，通过在与被测试样相同的分析条件、离子源结构以及测试条件下对标准样品进行独立测定获得相对灵敏度因子，应用该相对灵敏度因子计算出各元素的质量分数。”。

e)3.5 删除“≥99.99%”增加“（等离子体工作用氩气的纯度（体积分数）应大于或等于99.999%，吹扫用氩气的纯度（体积分数）应大于或者等于99.99%）”。

f)增加“3.7有证或具有溯源性”，“3.8背景空白样品”，“3.9质量校正标准样品”，“3.10仪器检测器校正标准样品”条款，增加“6.1 仪器准备工作”和“6.2 空白试验条款”

h)删除“6.2测定次数”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准附录A和附录B为资料性附录。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位:国标（北京）检验认证有限公司 ，国合通用测试评价认证股份公司，新疆众合股份有限公司、昆明冶金研究院、包头铝业股份有限公司、深圳市万泽中南研究院有限公司、金川集团股份有限公司。

本文件主要起草人：xxxxx

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布，202X年第一次修订；

——本次为第一次修订。

引    言

高纯铝具有良好的延展性、高的电导率等优异性能，主要被应用于科学研究、电子工业、化学工业及制造高纯合金、激光材料及一些其他特殊用途，成为一类不可或缺的材料。目前纯铝的分析方法GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》、YS/T 870《纯铝化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》主要是针对杂质元素含量在微量及痕量范围的分析方法。纯铝的相关产品标准有GB/T 1196《重熔用铝锭》、YS/T 665《重熔用精铝锭》、YS/T 275《高纯铝锭》和GB/T 33912 《高纯金属为原料的变形铝及铝合金铸锭》，这些产品标准中存在某些GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》及YS/T 870《纯铝化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》不能解决的元素，因此通过修订YS/T 871《高纯铝化学分析方法痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法》来满足产品标准的要求，修订的主要内容为待测元素由39种元素Li、Be、B、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Co、 Zn、Ga、Ge、As、Se、Sr、Zr、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Cs、Ba、Ce、W、Pt、Au、Pb、Bi、Th、U增加元素F、S、Cl、Sc、Br、Rb、Y、Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Te、I、La、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Hg、Tl(34种)至73种元素。分析方法服务于产品，修订此标准既满足了产品标准的要求，又能满足铝行业高纯铝的检测需求。

本文件的修订旨在建立一套完整、切实可行、适应于高纯铝行业生产、检测、贸易需求的化学成分的分析方法，完善了铝的整个分析方法标准体系，为行业内形成高纯铝中痕量杂质元素的科学、统一的测试评价提供了重要依据。

高纯铝化学分析方法

痕量杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

# 1.范围

本文件规定了采用高质量分辨率辉光放电质谱法测定高纯铝中73种痕量元素的测试方法。

本文件适用于高纯铝中73种痕量元素含量的测定。硫，氯为0.05 mg/kg ~10 mg/kg，其它元素测定范围为0.005 mg/kg ~10 mg/kg。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过稳重的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 背景空白样品:6N或者6N以上的铝样品（比被测杂质元素含量更低）作为背景空白样品，检测仪器的背景空白。

3.2质量校正标准样品：已知化学成分的黄铜合金材料，用于对辉光放电质谱仪进行精确质量校正。

3.3仪器检测器校正标准样品：高纯钽材料，进行仪器检测器校正。

4 原理

将一个作为阴极的试样安装到等离子体放电室，利用惰性气体(氩气)在高压条件下电离产生的离子撞击样品表面使之发生溅射，从试样表面溅射出来的原子被离子化，通过双聚焦扇形磁场质量分析仪聚焦为离子束，进而被质谱分析器收集检测。在每一元素质量数处以预设的扫描点数和积分时间对相应谱峰积分，所得面积即为谱峰强度。进行半定量分析时，控制仪器操作的计算机中的软件中的“典型相对灵敏度因子”自动计算出各元素的质量分数；进行定量分析时，通过在与被测试样相同的分析条件、离子源结构以及测试条件下对标准样品进行独立测定获得相对灵敏度因子，应用该相对灵敏度因子计算出各元素的质量分数。

# 5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682要求的实验室三级水及以上纯度的水。

5.1 乙醇（ρ=0.789g/mL），优级纯。

5.2 盐酸（ρ=1.19g/mL），优级纯。

5.3 盐酸(1+1)

5.4氮气[w(N2)]≥99.99%。

5.5氩气[w(Ar)]（等离子体工作用氩气的纯度（体积分数）应大于或等于99.999%，吹扫用氩气的纯度（体积分数）应大于或者等于99.99%）。

5.6去离子水：电阻率要求达到18.2MΩ·cm。

5.7 高纯铝标准物质：条件允许的情况下，利用有证或具有溯源性的高纯铝标准物质生成待测元素的相对灵敏度因子RSFx。

5.8 背景空白样品:6N或者6N以上的铝样品（比被测杂质元素含量更低）作为背景空白样品，检测仪器的背景空白。

5.9质量校正标准样品：已知化学成分的黄铜合金材料，用于对辉光放电质谱仪进行精确质量校正。

5.10仪器检测器校正标准样品：高纯钽材料，能使仪器产生同时位于不同检测器线性动态范围内的稳定信号，用于在相同分析种使用不同的离子收集器测量离子流的情况下检定高分辨率辉光放电质谱仪检测系统的离子计数效率。

# 6 仪器设备

6.1高分辨率辉光放电质谱仪（GDMS）：质量分辨率可达到9000。

6.2机械加工设备，能够使样品和参比样品制成所需的几何形状并得到光滑的表面。

# 7样品

7.1试样具有均匀性和代表性。

7.2试样不应采取母材的表面，将试样制备成为块状，要求至少有一个用于辉光放电的光滑平面；试样大小要求能放入辉光放电样品夹空腔内并且其光滑平面能覆盖住样品夹上的放电孔；试样的厚度要求将样品装入样品夹后不影响离子源室的闭合。

7.3 需要时，在装样之前，试料的表面应通过腐蚀清洗：用乙醇(3.1)清洗样品表面上的油污，后用超纯水清洗，用盐酸(5.3)腐蚀8min，用超纯水反复冲洗后，分析前用高纯氮气(5.4)吹干待测。

# 8试验步骤

# 8.1 仪器准备工作

8.1.1质量校正：使用黄铜标准样品（3.9）对辉光放电质谱仪进行精确质量校正，确定质量峰的位置。

8.1.2将辉光放电质谱仪调节到分析所需的质量分辨能力和合适的质量峰形状。

8.1.3如果该仪器在相同分析中使用不同的离子收集器测量离子流，则需要用仪器检测器校正标准样品（5.10）测定每个检测器相对于其他检测器的测量效率以确保检测系统性能正常。

# 8.2 空白试验

条件允许，应在与试样相同的条件下测量背景空白样品（5.8）。

# 8.3 测定

# 8.3.1试样装入

试样清洗吹干完毕后，应迅速装载到辉光放电离子源中，并使试样的清洁表面在实验室环境的暴露时间最小化。将制备好的试样装入到高分辨率辉光放电质谱仪离子源中，开启辉光放电。

# 8.3.2试样预溅射

在正式采集数据前进行一段时间的预溅射，然后将辉光放电离子源溅射条件调节到分析所需要的条件。调节GDMS (4.1)参数直到分析时所需的质量分辨率（中分辨率达到4000左右，在高分辨率达到9000左右），合适的信号强度和合适的基体质量扫描峰形状。

# 8.3.3同位素与分辨率的选择

对于GDMS 中多原子离子等干扰是确实存在的，为了得到准确的分析结果, 必须将影响准确测定离子强度的干扰排除或者减小到最低的程度。选择合适的质量数和选择合适的分辨率，如表1所示：

表1 待测元素所选择的质量数和分辨率

| 测定 元素 | 质量数 | 分辨率 | 测定 元素 | 质量数 | 分辨率 | 测定 元素 | 质量数 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 7 | 中分辨 | As | 75 | 高分辨 | Sm | 147 | 中分辨 |
| Be | 9 | 中分辨 | Se | 82 | 高分辨 | Eu | 151 | 中分辨 |
| B | 11 | 中分辨 | Br | 79 | 高分辨 | Gd | 157 | 中分辨 |
| F | 19 | 中分辨 | Rb | 85 | 中分辨 | Tb | 159 | 中分辨 |
| Na | 23 | 中分辨 | Sr | 88 | 中分辨 | Dy | 163 | 中分辨 |
| Mg | 24 | 中分辨 | Y | 89 | 中分辨 | Ho | 165 | 中分辨 |
| Al | 27 | 中高分辨 | Zr | 92 | 中分辨 | Er | 166 | 中分辨 |
| Si | 28 | 中分辨 | Nb | 93 | 中分辨 | Tm | 169 | 中分辨 |
| P | 31 | 中分辨 | Mo | 95 | 中分辨 | Yb | 172 | 中分辨 |
| S | 32 | 中分辨 | Ru | 101 | 中分辨 | Lu | 175 | 中分辨 |
| Cl | 35 | 中分辨 | Rh | 103 | 中分辨 | Hf | 178 | 中分辨 |
| K | 39 | 高分辨 | Pd | 106 | 中分辨 | Ta | 181 | 中分辨 |
| Ca | 44 | 中分辨 | Ag | 109 | 中分辨 | W | 184 | 中分辨 |
| Sc | 45 | 中分辨 | Cd | 114 | 中分辨 | Re | 187 | 中分辨 |
| Ti | 47 | 中分辨 | In | 115 | 中分辨 | Os | 190 | 中分辨 |
| V | 51 | 中分辨 | Sn | 118 | 中分辨 | Ir | 191 | 中分辨 |
| Cr | 52 | 中分辨 | Sb | 123 | 中分辨 | Pt | 195 | 中分辨 |
| Mn | 55 | 中分辨 | Te | 128 | 中分辨 | Au | 197 | 中分辨 |
| Fe | 56 | 中分辨 | I | 127 | 中分辨 | Hg | 200 | 中分辨 |
| Co | 59 | 中分辨 | Cs | 133 | 中分辨 | Tl | 205 | 中分辨 |
| Ni | 60 | 中分辨 | Ba | 138 | 中分辨 | Pb | 208 | 中分辨 |
| Cu | 63 | 中分辨 | La | 139 | 中分辨 | Bi | 209 | 中分辨 |
| Zn | 64,67 | 中分辨 | Ce | 140 | 中分辨 | Th | 232 | 中分辨 |
| Ga | 71 | 高分辨 | Pr | 141 | 中分辨 | U | 238 | 中分辨 |
| Ge | 72 | 高分辨 | Nd | 146 | 中分辨 | - |  | - |

8.3.4  相对灵敏度因子的测定

8.3.4.1半定量分析

半定量分析时，根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”可用作被测元素的相对灵敏度因子。

8.3.4.2定量分析

定量分析时，使用铝标准物质（待测元素的含量比检出限大100倍且小于100mg/kg）进行实验，连续4次的测定数据满足表3要求时，取4次测定数据的平均值，按式（1）得出被测元素相对灵敏度因子(RSF)。

………………… (1)

式中：

RSF（X/Al）     在特定辉光放电条件下测定Al中元素X的相对灵敏度因子；

ω（X）       元素X的质量分数，单位为微克每千克（μg/kg）；

A（Xi）      元素X的i同位素丰度；

I（Alj）      元素Al的j同位素谱峰强度；

ω（Al）      基体元素Al的质量分数定义为1.00×109， 单位为微克每千克（μg/kg）；

A（Alj）     基体元素Al的j同位素丰度；

I（Xi）       元素X的i同位素谱峰强度；

表3相对灵敏度因子测定所需的相对标准偏差（RSD）

| 分析含量范围（mg/kg） | RSD % |
| --- | --- |
| 100-1000 | 5 |
| 1-100 | 10 |
| 0.5-1 | 20 |

# 8.3.5样品测量

8.3.5.1按照6. 1将仪器调节处在最佳状态，在预分析溅射条件下开始辉光放电。

8.3.5.2在确定相对灵敏度因子相同的分析条件下，测定样品中痕量元素的含量。最后三次测量数据的相对标准偏差应满足表4， 则应对测量数据进行确认，并计算最后三个测量数据的平均值。

表4：等离子体稳定性测试所需的相对标准偏差（RSD）

| 分析含量范围/(mg/kg) | 相对标准偏差/％ |
| --- | --- |
| 5~10 | 10 |
| 0.5~5 | 30 |
| 0.05~0.5 | 50 |
| 0.01~0.05 | 80 |
| 0.005~0.01 | 100 |

# 9实验数据处理

被测元素的含量以质量分数wx计，以µg/kg表示，按公式（1）计算：

……………………………… (1)

式中：

wx          待测元素质量分数，单位为微克每千克µg/kg

RSF(x/Al)     特定辉光放电条件下测定Al中X元素的校正系数，即“典型相对灵敏度因子”

Ix           待测元素X的同位素谱峰强度，cps

IAl                元素的同位素谱峰强度，cps

AAl          Al元素的同位素丰度

Ax                待测元素X的同位素丰度

WAl               Al的质量分数定义为1.00×109，µg/kg。

数值修约按GB/T 8170的规定执行。

# 10精密度

# 10.1重复性

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的分析方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的相对偏差不超过表5所列的重复性条件下的允许相对偏差。精密度实验原始数据见附录C。

# 表5 重复性条件下的允许相对偏差

| 元素含量范围（mg/kg） | 允许差/% |
| --- | --- |
| >0.005～0.10 | 150 |
| >0.10～0.50 | 100 |
| >0.50～5.0 | 50 |
| >5.0～10.0 | 25 |

# 10.2 再现性

在不同的实验室，由不同操作者使用不同设备，按相同的分析方法，对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的相对偏差不超过表6所列的再现性条件下的允许相对偏差。精密度实验原始数据见附录C。

# 表6再现性条件下的允许相对偏差

| 元素含量范围（mg/kg） | 允许差/% |
| --- | --- |
| >0.005～0.10 | 200 |
| >0.10～0.50 | 150 |
| >0.50～5.0 | 100 |
| >5.0～10.0 | 50 |

# 11 报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——结果；

——观测到的异常现象；

——试验日期。

# 12质量保证和控制

应用标准样品或控制样品，根据日常样品检测工作量定期校核本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附录A

（规范性附录）

检出限值测定

A.1 概述

质量为Mi的同位素的离子流等于测量到的总离子流减去来自所有其他干扰源的离子流。 干扰源的离子流中, 一部分可能单独源自 离子检测器(检测器噪声); 另 一部分可能是由 于与质量接近但不等于Mi 之同位素或分子的离子的质量分辨不完全。 在这些情况下, 应对干扰贡献部分进行评估, 并应从所测量的信号中扣除。 如果无法明确测定出在M i 下对所测量离子流有贡献部分干扰的来源, 则所测量的离子流减去已识别来源的干扰贡献部分构成了此同位素导致离子流的检出限值的上限。

A.2	三种类型的检出限值得测定

A.2.1类型Ⅰ检出限值

如果相应质量的被测元素信号无法从可能的干扰离子信号中识别出来, 被测元素信号与一个相关同位素的相似信号不能质量分辨, 则认为整个信号或质量峰是源于被测元素的, 计算出的被测元素浓度构成其实际含量的上限值。

A.2.2类型Ⅱ检出限值

如果一个被测元素和一个干扰离子质量分辨不完全, 信号内 部没有局部最小值来确认质量峰至少有两个独立贡献部分(被测元素加上干扰离子)的存在, 则应从被测元素质量位置开始, 向远离干扰离子质量方向在该元素半峰高处的半峰宽度( HWHM , 半值半宽) 质量范围内 对整个离子信号进行积分后,再将结果加倍(见图 A.1 ), 估算出被测元素浓度的上限值。

注：图中公式用于检出限计算

图A.1 	类型Ⅱ检出限值

A.2.3类型Ⅲ检出限值

如果被测元素和任何可能的干扰离子之间的质量差值大于质量峰的 1.5 FWHM ( FWHM , 半值全宽: 半峰高处的全峰宽度), 则被测元素信号将叠加到检测器噪声信号或质量相近离子的松散信号上(见图 A.2 ), 检出 限值按下列步骤计算:

a )如果在质量 M 的信号 FWMH 范围内的离子计数总数为 N , 则检出 限值由 式( A.1 )计算:d.l. =3 +5 N……………………( A.1 )

b )对于被测元素信号与一个变化平滑的非零背景信号相叠加的检出 限值的等效计算如下: 在一个以 M 为中心、宽度等于 FWMH 的质量区间 内 记录下测得信号的下限值, 从 FWMH 的质量区间内的每一个测量信号上减去这个下限值, 当判断必要时可以 剔除最多达 5% 的测量值以排除极端测量值, 计算这些差值在质量区间 内 的总和, 这个总和, 即 被测元素的合适定量,构成了质量为 M 的同位素的检出限值。

注：图中公式用于检出限计算

图A.1 	类型Ⅲ检出限值

附 录B

（资料性附录）

干扰因素

B.1 铝基体、等离子体气体（氩气）、大气杂质（氢、碳、氮、氧）和来自离子源部件背景的原子和分子组合的多原子离子可能会显著干扰所选定待测元素同位素在痕量级别质量分数下的离子流的测定。

示例：

27Al1H+干扰28Si+                     40Ar12C+ 干扰52Cr+

38Ar++干扰19F+                       40Ar16O+干扰56Fe +

12C16O+干扰28Si+                     36Ar27Al+干扰63Cu+

(16O2)+干扰32S+                      40Ar35Cl+干扰75As+

38Ar1H+干扰39K+                     40Ar36Ar1H+干扰77Se+

40Ar+干扰39K+                       40Ar38Ar1H+干扰79Br+

12C16O2+干扰44Ca+                    (40Ar2)+干扰79Br+

40Ar36Ar27Al+干扰103Rh+               40Ar36Ar38Ar+干扰114Cd+

181Ta16O+干扰197Au+

B.2 当试样外表的表面不规则（例如,粗糙度或尖锐边缘）增加时，测量的准确度和精密度可能降低。通过制备合适的试样表面和试样形状（例如，通过化学机械抛光、电化学抛光或酸蚀处理）可控制或避免这种降低。

B.3 若仪器的分辨率达不到要求，方法不正确，或者仪器状态不正常都可能导致测试结果的偏差。

B.4 检出限值的测定依据ASTM F 1593-08规定。

附录C

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020~2022年有5家实验室对高纯铝的2个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的73种元素在重复性条件下独立测定7次，统计数据见表C1~C。

表C1 水平1#精密度数据

| 元素 | 实验室1分析结果（n=7） | 平均值 w/(mg/kg) | RSD % |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.005 | - |
| Be | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.005 | - |
| B | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | <0.005 | - |
| F | 0.4 | 0.398 | 0.399 | 0.402 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.4 | 0.35 |
| Na | 0.082 | 0.079 | 0.077 | 0.067 | 0.072 | 0.081 | 0.072 | 0.076 | 7.07 |
| Mg | 0.111 | 0.11 | 0.106 | 0.111 | 0.108 | 0.112 | 0.11 | 0.11 | 1.82 |
| Si | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.013 | 0.48 |
| P | 0.84 | 0.854 | 0.848 | 0.863 | 0.84 | 0.869 | 0.85 | 0.852 | 1.29 |
| S | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - |
| Cl | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - |
| K | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.053 | 0.05 | 0.051 | 0.049 | 4.25 |
| Ca | 0.079 | 0.068 | 0.082 | 0.087 | 0.057 | 0.062 | 0.077 | 0.073 | 15.3 |
| Sc | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.015 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 14.12 |
| Ti | 0.081 | 0.098 | 0.097 | 0.116 | 0.1 | 0.101 | 0.105 | 0.1 | 10.47 |
| V | 0.128 | 0.141 | 0.134 | 0.135 | 0.135 | 0.131 | 0.132 | 0.134 | 3.24 |
| Cr | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.06 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.63 |
| Mn | 0.039 | 0.044 | 0.04 | 0.046 | 0.046 | 0.041 | 0.045 | 0.043 | 6.6 |
| Fe | 0.626 | 0.631 | 0.629 | 0.631 | 0.64 | 0.619 | 0.637 | 0.631 | 1.11 |
| Co | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.8 |
| Ni | 0.243 | 0.269 | 0.236 | 0.21 | 0.23 | 0.234 | 0.237 | 0.237 | 7.41 |
| Cu | 1.216 | 1.129 | 1.15 | 1.17 | 1.21 | 1.168 | 1.184 | 1.175 | 2.63 |
| Zn | 0.421 | 0.383 | 0.372 | 0.363 | 0.367 | 0.377 | 0.424 | 0.387 | 6.59 |
| Ga | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  |
| Ge | 0.017 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 13.83 |
| As | 0.078 | 0.061 | 0.098 | 0.087 | 0.083 | 0.058 | 0.072 | 0.077 | 18.63 |
| Se | 0.469 | 0.434 | 0.439 | 0.423 | 0.438 | 0.424 | 0.461 | 0.441 | 3.96 |
| Br | 0.273 | 0.263 | 0.24 | 0.198 | 0.258 | 0.268 | 0.275 | 0.253 | 10.68 |
| Rb | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Sr | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Y | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Zr | 0.033 | 0.026 | 0.026 | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 8.81 |
| Nb | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 4.74 |
| Mo | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 8.94 |
| Ru | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | #VALUE! |
| Rh | 0.13 | 0.132 | 0.13 | 0.13 | 0.131 | 0.131 | 0.13 | 0.131 | 0.54 |
| Pd | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 12.53 |
| Ag | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.03 | 0.034 | 0.033 | 5.1 |
| Cd | 0.054 | 0.059 | 0.051 | 0.061 | 0.052 | 0.057 | 0.061 | 0.056 | 7.34 |
| In | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Sn | 0.022 | 0.021 | 0.029 | 0.03 | 0.033 | 0.033 | 0.025 | 0.028 | 18.05 |
| Sb | 0.029 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 3.78 |
| Te | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| I | 0.013 | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 0.007 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 22.99 |
| Cs | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Ba | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| La | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 10.91 |
| Ce | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Pr | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Nd | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.01 | 16.12 |
| Sm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | <0.005 | - |
| Eu | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Gd | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Tb | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Dy | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Ho | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Er | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 14.48 |
| Tm | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 6.58 |
| Yb | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Lu | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Hf | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Ta | 0.129 | 0.129 | 0.127 | 0.134 | 0.132 | 0.13 | 0.129 | 0.13 | 1.65 |
| W | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 4.07 |
| Re | 0.096 | 0.077 | 0.082 | 0.075 | 0.073 | 0.075 | 0.065 | 0.077 | 12.13 |
| Os | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Ir | 0.061 | 0.061 | 0.06 | 0.06 | 0.062 | 0.06 | 0.056 | 0.06 | 3.12 |
| Pt | 0.048 | 0.052 | 0.049 | 0.046 | 0.043 | 0.056 | 0.048 | 0.049 | 8.23 |
| Au | 0.08 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.08 | 0.075 | 0.078 | 0.078 | 2.06 |
| Hg | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 8.6 |
| Tl | 0.016 | 0.012 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 13.53 |
| Pb | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 8.89 |
| Bi | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Th | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| U | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |

表C2 水平1#精密度数据

| 元素 | 实验室2分析结果（n=7） | 平均值 w/(mg/kg) | RSD % |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.0084 | 0.002 | 158.6 |
| Be | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.0025 | 180.4 |
| B | 0.0268 | 0.0136 | 0 | 0.0352 | 0.0389 | 0.0292 | 0.0376 | 0.0259 | 55.20 |
| F |  |  |  |  |  |  |  | <0.005 | - |
| Na | 0.0139 | 0.016 | 0.022 | 0.0076 | 0.0096 | 0.0145 | 0.0137 | 0.0139 | 33.30 |
| Mg | 0.081 | 0.0645 | 0.0738 | 0.0833 | 0.078 | 0.108 | 0.0714 | 0.08 | 17.30 |
| Si | 0.6154 | 0.8113 | 0.8786 | 0.9311 | 0.8415 | 0.7224 | 0.6619 | 0.7803 | 15.00 |
| P | 0.382 | 0.378 | 0.5972 | 0.5483 | 0.3213 | 0.4873 | 0.4951 | 0.4585 | 21.90 |
| S | 0.0241 | 0.0164 | 0.0393 | 0.0336 | 0.02709 | 0.01516 | 0.01941 | 0.025 | 36.00 |
| Cl | 0.1795 | 0.2755 | 0.3942 | 0.3277 | 0.3937 | 0.3053 | 0.3779 | 0.322 | 24.10 |
| K | 0.0209 | 0.0304 | 0.0145 | 0.0083 | 0.0111 | 0.0064 | 0.0066 | 0.014 | 63.10 |
| Ca | 0.048 | 0.0386 | 0.0531 | 0.0725 | 0.074 | 0.0358 | 0.0412 | 0.0519 | 30.30 |
| Sc | 0.0134 | 0.0109 | 0.0291 | 0.015 | 0.0145 | 0.0178 | 0.0287 | 0.0185 | 40.10 |
| Ti | 0.1559 | 0.1892 | 0.2345 | 0.2545 | 0.1806 | 0.163 | 0.1648 | 0.1918 | 19.90 |
| V | 0.2187 | 0.239 | 0.2107 | 0.2484 | 0.3439 | 0.3593 | 0.2022 | 0.2603 | 24.80 |
| Cr | 0.0332 | 0.0322 | 0.0348 | 0.0526 | 0.0398 | 0.0398 | 0.046 | 0.0398 | 18.60 |
| Mn | 0.0463 | 0.0592 | 0.0341 | 0.0659 | 0.0558 | 0.0327 | 0.0411 | 0.0479 | 26.80 |
| Fe | 0.535 | 0.432 | 0.4289 | 0.5273 | 0.6406 | 0.483 | 0.4695 | 0.5023 | 14.70 |
| Co | 0 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0008 | 207.8 |
| Ni | 0.2429 | 0.1523 | 0.2624 | 0.216 | 0.2375 | 0.1455 | 0.13 | 0.1981 | 27.30 |
| Cu | 0.6068 | 0.704 | 0.5433 | 0.534 | 0.6028 | 0.6172 | 0.5096 | 0.5882 | 11.20 |
| Zn | 1.0105 | 0.896 | 0.8435 | 1.0932 | 0.8929 | 0.9271 | 0.8225 | 0.9265 | 10.30 |
| Ga | 0.0096 | 0.029 | 0.0099 | 0.0264 | 0.0153 | 0.00735 | 0.0159 | 0.0162 | 52.30 |
| Ge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| As | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0 | 0 | 0.0023 | - |
| Se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Br | 0.0279 | 0.0047 | 0 | 0.0302 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0.0111 | 114.80 |
| Rb | 0.0063 | 0.0032 | 0.0024 | 0.0029 | 0 | 0.0014 | 0.0024 | 0.0027 | 72.70 |
| Sr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Zr | 0.0054 | 0.0165 | 0.0267 | 0.0253 | 0.0234 | 0 | 0.0183 | 0.0165 | 61.90 |
| Nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0002 | 264.6 |
| Mo | 0 | 0.0222 | 0 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0.0037 | 223.60 |
| Ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rh | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 264.60 |
| Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ag | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 264.60 |
| Cd | 0.0094 | 0.038 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.0096 | 140.20 |
| In | 0.0166 | 0.016 | 0.0078 | 0.0064 | 0.0157 | 0.0188 | 0.0102 | 0.0131 | 37.10 |
| Sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0438 | 0 | 0 | 0.0063 | 264.60 |
| Sb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cs | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 264.60 |
| Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| La | 0.0008 | 0.0017 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0015 | 50.90 |
| Ce | 0.0024 | 0.0043 | 0.0084 | 0.01 | 0 | 0.0024 | 0.0089 | 0.0052 | 74.70 |
| Pr | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.0005 | 171.20 |
| Nd | 0.0096 | 0 | 0.0065 | 0.0031 | 0.0315 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0093 | 110.00 |
| Sm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gd | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 264.60 |
| Tb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dy | 0.0039 | 0.0061 | 0.006 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.0023 | 0.0036 | 80.30 |
| Ho | 0.0015 | 0.0026 | 0.0015 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0.0029 | 0.0014 | 71.90 |
| Er | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 264.60 |
| Tm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Lu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ta | 0.0427 | 0.0265 | 0.0607 | 0.0226 | 0.037 | 0.0284 | 0.052 | 0.0386 | 36.60 |
| W | 0.0099 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.0072 | 0.0037 | 0 | 0.0034 | 113.40 |
| Re | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0002 | 264.60 |
| Os | 0 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0107 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.0032 | 123.90 |
| Ir | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0.0064 | 0.0015 | 159.80 |
| Pt | 0 | 0 | 0.0188 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0.0034 | 206.40 |
| Au |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Hg | 0.0213 | 0.0088 | 0 | 0.0123 | 0.0139 | 0 | 0.0196 | 0.0108 | 78.70 |
| Tl | 0.0099 | 0.0061 | 0.006 | 0.0076 | 0 | 0.0045 | 0.0023 | 0.0052 | 63.40 |
| Pb | 0.0092 | 0.021 | 0.0112 | 0.0142 | 0.0342 | 0.0168 | 0.0106 | 0.0167 | 52.00 |
| Bi | 0 | 0.001 | 0.0044 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.0017 | 0.0014 | 119.30 |
| Th | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0009 | 86.80 |
| U | 0.0019 | 0.0033 | 0.0019 | 0.0012 | 0 | 0.0036 | 0.0007 | 0.0018 | 72.90 |

表C3 水平1#精密度数据

| 元素 | 实验室3分析结果（n=7） | 平均值 w/(mg/kg) | RSD % |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | 0.0052 | 0.0051 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0031 | 0.005 | 28.1 |
| Be | 0.0025 | 0.0035 | 0.0066 | 0.0027 | 0.0063 | 0.0072 | 0.0061 | 0.005 | 40.51 |
| B | 0.0183 | 0.0149 | 0.0089 | 0.0176 | 0.0191 | 0.0156 | 0.0104 | 0.015 | 26.32 |
| F | 0.0279 | 0.0325 | 0.0431 | 0.0216 | 0.0211 | 0.0313 | 0.0225 | 0.029 | 27.7 |
| Na | 0.0028 | 0.0029 | 0.009 | 0.004 | 0.0055 | 0.0082 | 0.0062 | 0.006 | 44.62 |
| Mg | 0.0117 | 0.0384 | 0.0265 | 0.0242 | 0.0148 | 0.0494 | 0.0114 | 0.025 | 57.13 |
| Si | 1.1267 | 0.6931 | 0.603 | 0.4943 | 0.45 | 0.4464 | 0.4237 | 0.61 | 41.26 |
| P | 0.1257 | 0.1395 | 0.1478 | 0.1764 | 0.1676 | 0.1604 | 0.187 | 0.16 | 13.61 |
| S | 0.0732 | 0.0465 | 0.0819 | 0.046 | 0.0475 | 0.0603 | 0.0341 | 0.056 | 30.48 |
| Cl | 0.0259 | 0.0248 | 0.0242 | 0.0212 | 0.0199 | 0.021 | 0.0211 | 0.023 | 10.35 |
| K | 0.0712 | 0.028 | 0.0663 | 0.02 | 0.043 | 0.0363 | 0.045 | 0.044 | 42.57 |
| Ca | 0.0195 | 0.0125 | 0.049 | 0.0135 | 0.0434 | 0.0239 | 0.0248 | 0.027 | 53.39 |
| Sc | 0.0025 | 0.0057 | 0.0085 | 0.0043 | 0.0033 | 0.0121 | 0.0078 | 0.006 | 53.52 |
| Ti | 0.0472 | 0.0654 | 0.0788 | 0.0688 | 0.0292 | 0.0636 | 0.0746 | 0.061 | 28.28 |
| V | 0.0246 | 0.0282 | 0.0319 | 0.0315 | 0.031 | 0.0267 | 0.0301 | 0.029 | 9.4 |
| Cr | 0.0218 | 0.025 | 0.0278 | 0.0107 | 0.0265 | 0.0263 | 0.0276 | 0.024 | 25.63 |
| Mn | 0.0058 | 0.0145 | 0.0133 | 0.0079 | 0.0074 | 0.0135 | 0.0078 | 0.01 | 35.73 |
| Fe | 0.1982 | 0.1112 | 0.1105 | 0.1131 | 0.1163 | 0.1 | 0.1146 | 0.12 | 27.06 |
| Co | 0.0256 | 0.0184 | 0.0225 | 0.0279 | 0.0232 | 0.0273 | 0.0265 | 0.024 | 13.7 |
| Ni | 0.1293 | 0.0928 | 0.0968 | 0.1556 | 0.0944 | 0.0932 | 0.0919 | 0.11 | 23.18 |
| Cu | 0.5867 | 0.4973 | 0.4991 | 0.585 | 0.1056 | 0.664 | 0.491 | 0.49 | 36.95 |
| Zn | 0.3259 | 0.3645 | 0.3801 | 0.301 | 0.5129 | 0.294 | 0.4232 | 0.37 | 20.8 |
| Ga | 0.0087 | 0.0024 | 0.002 | 0.0015 | 0.0089 | 0.0033 | 0.0038 | <0.005 | - |
| Ge | 0.0181 | 0.025 | 0.0154 | 0.0204 | 0.0231 | 0.0157 | 0.0258 | 0.021 | 20.88 |
| As | 0.0343 | 0.0385 | 0.0258 | 0.0297 | 0.0254 | 0.0196 | 0.0101 | 0.026 | 35.96 |
| Se | 0.2943 | 0.2395 | 0.387 | 0.2567 | 0.2239 | 0.2832 | 0.2157 | 0.27 | 21.59 |
| Br | 0.088 | 0.0683 | 0.0885 | 0.0746 | 0.0875 | 0.0871 | 0.0954 | 0.084 | 11.08 |
| Rb | 0.0005 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.0007 | <0.005 | - |
| Sr | 0.0067 | 0.0046 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0085 | 0.0052 | 0.0024 | 0.005 | 55.93 |
| Y | 0.0079 | 0.0091 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0103 | 0.0054 | 0.0037 | 0.007 | 36.83 |
| Zr | 0.0082 | 0.0051 | 0.0097 | 0.0069 | 0.0042 | 0.0013 | 0.0028 | 0.005 | 54.8 |
| Nb | 0.0033 | 0.0032 | 0.0052 | 0.0075 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0062 | 0.005 | 29.44 |
| Mo | 0.0061 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0013 | 0.0032 | 0.0057 | 0.0055 | 0.005 | 38.56 |
| Ru | 0.0007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0002 | <0.005 | - |
| Rh | 0.0141 | 0.0158 | 0.0294 | 0.0176 | 0.0132 | 0.013 | 0.0178 | 0.017 | 32.97 |
| Pd | 0.026 | 0.039 | 0.028 | 0.0352 | 0.031 | 0.0287 | 0.0371 | 0.032 | 15.52 |
| Ag | 0.0128 | 0.0109 | 0.0159 | 0.017 | 0.0156 | 0.0122 | 0.0148 | 0.014 | 15.7 |
| Cd | 0.067 | 0.072 | 0.025 | 0.0277 | 0.0256 | 0.028 | 0.0218 | 0.038 | 56.48 |
| In | 0.0012 | 0.0014 | 0.0084 | 0.0028 | 0.003 | 0.0029 | 0.0018 | <0.005 | - |
| Sn | 0.023 | 0.011 | 0.0654 | 0.0389 | 0.013 | 0.037 | 0.0258 | 0.031 | 61.1 |
| Sb | 0.023 | 0.019 | 0.052 | 0.025 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.024 | 55.18 |
| Te | 0.0007 | 0 | 0.0005 | 0.0004 | 0.003 | 0.0009 | 0.001 | <0.005 | - |
| I | 0.0074 | 0.0068 | 0.0082 | 0.0007 | 0.0065 | 0.0047 | 0.0032 | 0.005 | 49.63 |
| Cs | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Ba | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| La | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0043 | 0.0012 | 0.0003 | 0 | <0.005 | - |
| Ce | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | 0 | <0.005 | - |
| Pr | 0.0035 | 0.0022 | 0.0013 | 0.0024 | 0 | 0.0051 | 0.0044 | <0.005 | - |
| Nd | 0.019 | 0.0262 | 0.0083 | 0.0142 | 0.012 | 0.0154 | 0.0239 | 0.017 | 37.85 |
| Sm | 0.0181 | 0.0008 | 0.0154 | 0.0144 | 0.0273 | 0.0178 | 0.0098 | 0.015 | 55.01 |
| Eu | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Gd | 0.0029 | 0.0034 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0029 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Tb | 0.0001 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Dy | 0.0017 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0015 | 0 | <0.005 | - |
| Ho | 0.0074 | 0.0062 | 0.0019 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | <0.005 | - |
| Er | 0.0154 | 0.0157 | 0.0298 | 0.0218 | 0.0183 | 0.0144 | 0.0165 | 0.019 | 28.75 |
| Tm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0002 | <0.005 | - |
| Yb | 0.0011 | 0.0047 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Lu | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0043 | 0.0055 | 0.0002 | <0.005 | - |
| Hf | 0.0147 | 0.0125 | 0.0122 | 0.0142 | 0.0157 | 0.019 | 0.0192 | 0.015 | 18.43 |
| Ta | 0.017 | 0.013 | 0.0103 | 0.0182 | 0.0129 | 0.0121 | 0.0233 | 0.015 | 29.5 |
| W | 0.0108 | 0.0458 | 0.0011 | 0.0307 | 0.0328 | 0.0234 | 0.0342 | 0.026 | 59.46 |
| Re | 0.0125 | 0.0098 | 0.0081 | 0.0273 | 0.034 | 0.0178 | 0.0189 | 0.018 | 51.62 |
| Os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | <0.005 | - |
| Ir | 0.0245 | 0.0698 | 0.0257 | 0.0342 | 0.0314 | 0.0469 | 0.0287 | 0.037 | 43.28 |
| Pt | 0.0357 | 0.0408 | 0.0389 | 0.0441 | 0.0544 | 0.0165 | 0.0239 | 0.036 | 34.85 |
| Au | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0006 | <0.005 | - |
| Hg | 0 | 0.0039 | 0.0039 | 0 | 0.009 | 0.0087 | 0.0047 | <0.005 | - |
| Tl | 0.0381 | 0.034 | 0.0295 | 0.0237 | 0.0148 | 0.0414 | 0.0479 | 0.033 | 34.1 |
| Pb | 0.0043 | 0.0027 | 0.006 | 0.0033 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0026 | <0.005 | - |
| Bi | 0 | 0.0041 | 0.0052 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0026 | <0.005 | - |
| Th | 0.0042 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| U | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | <0.005 | - |

表C4水平1#精密度数据

| 元素 | 实验室4分析结果（n=7） | 平均值 w/(mg/kg) | RSD % |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | 0 | 0 | 0.006 | 0.0008 | 0.0055 | 0.0005 | 0 | <0.005 | - |
| Be | 0.0026 | 0.0221 | 0.0187 | 0.0081 | 0.011 | 0.0248 | 0 | 0.013 | 67.62 |
| B | 0.1776 | 0.2191 | 0.1306 | 0.1716 | 0.2258 | 0.3329 | 0.3354 | 0.23 | 34.89 |
| F | 0.2586 | 0.2381 | 0.2423 | 0.2102 | 0.188 | 0.3217 | 0.2813 | 0.25 | 17.85 |
| Na | 0.0302 | 0.0302 | 0.0296 | 0.0232 | 0.0343 | 0.0245 | 0.0288 | 0.029 | 13.09 |
| Mg | 0.0806 | 0.0892 | 0.0945 | 0.0633 | 0.0877 | 0.0652 | 0.0659 | 0.078 | 16.74 |
| Si | 1.6219 | 1.7116 | 1.6455 | 1.6114 | 1.5669 | 1.694 | 1.6801 | 1.65 | 3.11 |
| P | 0.8563 | 0.8094 | 0.6923 | 0.7057 | 0.8179 | 0.871 | 0.7546 | 0.79 | 8.98 |
| S | 1.133 | 0.9869 | 0.8175 | 0.7898 | 0.8041 | 0.8892 | 0.9744 | 0.91 | 13.73 |
| Cl | 0.3174 | 0.2107 | 0.1971 | 0.1398 | 0.119 | 0.135 | 0.1315 | 0.18 | 39.46 |
| K | 0.0294 | 0.0157 | 0.02 | 0.0117 | 0.0118 | 0.0171 | 0.0161 | 0.017 | 34.74 |
| Ca | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0002 | 0.0054 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Sc | 0.0265 | 0.0197 | 0.0228 | 0.0224 | 0.0174 | 0.0188 | 0.0176 | 0.021 | 15.99 |
| Ti | 0.1232 | 0.1258 | 0.1435 | 0.1309 | 0.1304 | 0.0997 | 0.121 | 0.12 | 10.67 |
| V | 0.1619 | 0.1585 | 0.153 | 0.1461 | 0.1662 | 0.1486 | 0.1502 | 0.15 | 4.8 |
| Cr | 0.0327 | 0.0299 | 0.023 | 0.0543 | 0.0486 | 0.0402 | 0.0359 | 0.038 | 28.69 |
| Mn | 0.0315 | 0.0412 | 0.0369 | 0.0346 | 0.0337 | 0.0368 | 0.0348 | 0.036 | 8.61 |
| Fe | 0.7158 | 0.7292 | 0.6809 | 0.6871 | 0.6477 | 0.6601 | 0.697 | 0.69 | 4.2 |
| Co | 0.0063 | 0.0055 | 0.0089 | 0.0073 | 0.0051 | 0.0016 | 0.0056 | 0.0058 | 39.07 |
| Ni | 0.2124 | 0.227 | 0.2425 | 0.1823 | 0.2023 | 0.1659 | 0.204 | 0.21 | 12.58 |
| Cu | 0.4349 | 0.4022 | 0.3943 | 0.4024 | 0.3758 | 0.4047 | 0.3569 | 0.4 | 6.19 |
| Zn | 0.6347 | 0.5005 | 0.504 | 0.4808 | 0.439 | 0.7572 | 0.6474 | 0.57 | 20.32 |
| Ga | 0.045 | 0.0342 | 0.0441 | 0.0542 | 0.032 | 0.0227 | 0.027 | 0.037 | 30.14 |
| Ge | 0 | 0.0329 | 0 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 184.48 |
| As | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0139 | 0.0084 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Se | 0.2218 | 0.2173 | 0.2367 | 0.204 | 0.1306 | 0.2751 | 0.2206 | 0.22 | 20.27 |
| Br | 0.0043 | 0.0057 | 0.0032 | 0.0018 | 0.0043 | 0 | 0.003 | <0.005 | - |
| Rb | 0.0038 | 0.0022 | 0 | 0.0023 | 0.0045 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Sr | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Y | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0046 | 0 | <0.005 | - |
| Zr | 0.0104 | 0.0159 | 0.041 | 0.0207 | 0.0416 | 0.0295 | 0.0143 | 0.025 | 51.6 |
| Nb | 0.0022 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Mo | 0.0127 | 0.0306 | 0.0186 | 0.0188 | 0.0261 | 0.0173 | 0.0257 | 0.021 | 29.08 |
| Ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0016 | <0.005 | - |
| Rh | 0 | 0.0043 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0.0052 | <0.005 | - |
| Pd | 0.0726 | 0.0527 | 0.0498 | 0.0252 | 0.0543 | 0.0359 | 0.0812 | 0.053 | 36.52 |
| Ag | 0.0119 | 0.0356 | 0.0189 | 0.0217 | 0.0262 | 0.012 | 0.0186 | 0.021 | 40.13 |
| Cd | 0.013 | 0.0252 | 0.051 | 0.0645 | 0.0649 | 0.0521 | 0.0273 | 0.043 | 48.43 |
| In | 0.0008 | 0.0064 | 0.0057 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Sn | 0.0195 | 0.0143 | 0.016 | 0.0174 | 0.0437 | 0.016 | 0.0122 | 0.02 | 54.12 |
| Sb | 0.0172 | 0.0429 | 0.0308 | 0.0498 | 0.0314 | 0.0553 | 0.0176 | 0.035 | 42.76 |
| Te | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | <0.005 | - |
| I | 0.0022 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0015 | <0.005 | - |
| Cs | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.0066 | 0.0047 | 0 | <0.005 | - |
| Ba | 0.0021 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0013 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| La | 0.0014 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0035 | 0.0005 | 0 | <0.005 | - |
| Ce | 0.0019 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0023 | 0.0014 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Pr | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Nd | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.0198 | 0 | <0.005 | - |
| Sm | 0 | 0 | 0.0066 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Eu | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.0052 | 0.0042 | 0.0042 | <0.005 | - |
| Gd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Tb | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0006 | 0.009 | 0.0017 | 0 | <0.005 | - |
| Dy | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0.0017 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Ho | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0049 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Tm | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0029 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Yb | 0.0034 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Lu | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Hf | 0.0238 | 0.0138 | 0.0218 | 0.0236 | 0.0269 | 0.0112 | 0.02 | 0.02 | 28.21 |
| Ta | 0.0211 | 0.0191 | 0.0187 | 0.0202 | 0.021 | 0.0163 | 0.02 | 0.019 | 8.53 |
| W | 0.0115 | 0.0212 | 0.0509 | 0.0599 | 0.0201 | 0.057 | 0.0551 | 0.039 | 52.76 |
| Re | 0.0306 | 0.0296 | 0.0183 | 0.032 | 0.0313 | 0.0225 | 0.0451 | 0.03 | 28.21 |
| Os | 0 | 0.0083 | 0 | 0.0125 | 0.0126 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Ir | 0 | 0.0039 | 0.008 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Pt | 0.0315 | 0.0379 | 0 | 0.0232 | 0.0707 | 0 | 0 | 0.023 | 112.81 |
| Au | 0 | 0.0038 | 0 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Hg | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0.0003 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Tl | 0.0143 | 0.0246 | 0.0124 | 0.0189 | 0.019 | 0.0125 | 0.0122 | 0.016 | 28.98 |
| Pb | 0.0128 | 0.0069 | 0.002 | 0.0056 | 0.0213 | 0.002 | 0.002 | 0.0075 | 96.16 |
| Bi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.005 | - |
| Th | 0.002 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | <0.005 | - |
| U | 0.0039 | 0.0005 | 0 | 0.0049 | 0.0055 | 0.0023 | 0 | <0.005 | - |

表C5水平2#精密度数据

| 元素 | 实验室1分析结果（n=7） | 平均值 w/(mg/kg) | RSD % |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | 0.002 |  |  |  |  |  |  | <0.005 | - |
| Be |  |  | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.006 | - |
| B |  |  |  |  |  |  |  | <0.005 | - |
| F | 0.880 | 0.891 | 0.880 | 0.877 | 0.897 | 0.886 | 0.879 | 0.88 | 0.81 |
| Na | 0.327 | 0.304 | 0.315 | 0.315 | 0.309 | 0.402 | 0.291 | 0.32 | 11 |
| Mg | 0.950 | 0.958 | 0.982 | 0.958 | 0.919 | 0.928 | 0.837 | 0.93 | 5.1 |
| Si | 6.745 | 6.430 | 6.506 | 6.544 | 6.780 | 6.521 | 6.569 | 6.59 | 1.9 |
| P | 0.348 | 0.354 | 0.351 | 0.350 | 0.350 | 0.352 | 0.350 | 0.35 | 0.53 |
| S | 0.032 | 0.032 | 0.037 | 0.045 | 0.049 | 0.032 | 0.033 | <0.05 | - |
| Cl |  |  |  |  |  |  |  | <0.05 | - |
| K | 0.139 | 0.172 | 0.168 | 0.193 | 0.171 | 0.100 | 0.138 | 0.15 | 20 |
| Ca | 0.064 | 0.062 | 0.062 | 0.059 | 0.047 | 0.061 | 0.061 | 0.059 | 9.3 |
| Sc | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 6.6 |
| Ti | 0.404 | 0.423 | 0.428 | 0.476 | 0.422 | 0.442 | 0.456 | 0.44 | 5.6 |
| V | 0.733 | 0.761 | 0.742 | 0.773 | 0.738 | 0.774 | 0.768 | 0.76 | 2.3 |
| Cr | 1.175 | 1.121 | 1.142 | 1.131 | 1.034 | 1.012 | 1.072 | 1.09 | 5.5 |
| Mn | 4.572 | 4.620 | 4.573 | 4.611 | 4.593 | 4.638 | 4.750 | 4.62 | 1.3 |
| Fe | 4.126 | 4.110 | 4.090 | 4.116 | 4.108 | 4.132 | 4.151 | 4.12 | 0.47 |
| Co | 4.124 | 4.110 | 4.119 | 4.125 | 4.119 | 4.118 | 4.107 | 4.12 | 0.16 |
| Ni | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 12 |
| Cu | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.052 | 1.7 |
| Zn | 2.013 | 2.038 | 2.035 | 2.054 | 2.018 | 2.002 | 2.120 | 2.04 | 1.9 |
| Ga | 7.020 | 7.021 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.021 | 7.022 | 7.02 | 0.012 |
| Ge | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| As | 0.183 | 0.178 | 0.182 | 0.185 | 0.183 | 0.179 | 0.176 | 0.18 | 1.8 |
| Se | 0.187 | 0.178 | 0.170 | 0.180 | 0.160 | 0.170 | 0.174 | 0.17 | 4.9 |
| Br | 0.703 | 0.742 | 0.812 | 0.790 | 0.742 | 0.735 | 0.724 | 0.750 | 5.1 |
| Rb | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Sr | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Y | 0.013 | 0.007 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 26 |
| Zr | 0.431 | 0.435 | 0.421 | 0.398 | 0.440 | 0.394 | 0.409 | 0.418 | 4.4 |
| Nb | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 19 |
| Mo | 0.501 | 0.507 | 0.504 | 0.503 | 0.505 | 0.504 | 0.501 | 0.503 | 0.41 |
| Ru | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Rh | 0.048 | 0.040 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.045 | 0.043 | 5.8 |
| Pd | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 12 |
| Ag | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 10 |
| Cd | 0.058 | 0.065 | 0.059 | 0.055 | 0.052 | 0.065 | 0.061 | 0.059 | 8.3 |
| In | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Sn | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 15 |
| Sb | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.024 | 0.019 | 0.020 | 8.9 |
| Te | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| I | 0.026 | 0.028 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.026 | 6.8 |
| Cs | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Ba | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| La | 0.097 | 0.100 | 0.101 | 0.107 | 0.135 | 0.133 | 0.121 | 0.114 | 14 |
| Ce | 0.110 | 0.091 | 0.097 | 0.098 | 0.095 | 0.095 | 0.109 | 0.099 | 7.4 |
| Pr | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Nd | 0.029 | 0.036 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.029 | 0.035 | 0.032 | 9.8 |
| Sm | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 12 |
| Eu | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Gd | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Tb | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Dy | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Ho | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Er | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 1.5 |
| Tm | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Yb | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Lu | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Hf | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Ta | 0.192 | 0.188 | 0.191 | 0.192 | 0.183 | 0.192 | 0.191 | 0.190 | 1.8 |
| W | 0.070 | 0.053 | 0.061 | 0.060 | 0.058 | 0.068 | 0.078 | 0.064 | 13 |
| Re | 0.249 | 0.203 | 0.211 | 0.181 | 0.176 | 0.213 | 0.187 | 0.203 | 12 |
| Os | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 5.3 |
| Ir | 0.214 | 0.189 | 0.198 | 0.192 | 0.195 | 0.221 | 0.252 | 0.209 | 11 |
| Pt | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.024 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.033 | 12 |
| Au | 0.214 | 0.209 | 0.209 | 0.202 | 0.213 | 0.190 | 0.190 | 0.204 | 5.0 |
| Hg | 0.035 | 0.036 | 0.039 | 0.036 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 5.2 |
| Tl | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 11 |
| Pb | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 9.4 |
| Bi | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| Th | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - |
| U | 0.039 | 0.042 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 2.3 |

表C6水平2#精密度数据

| 元素 | 实验室2分析结果（n=7） | 平均值 w/(mg/kg) | RSD % |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | 0.078 | 0.065 | 0.033 | 0.056 | 0.104 | 0.067 | 0.081 | 0.069 | 39 |
| Be | 0.007 | 0.014 | 0.035 | 0.020 | 0.014 | 0.035 | 0.021 | 0.021 | 31 |
| B | 0.964 | 1.253 | 1.302 | 1.046 | 1.174 | 1.461 | 1.128 | 1.190 | 9.7 |
| F |  |  |  |  |  |  |  | <0.005 | - |
| Na | 0.069 | 0.094 | 0.082 | 0.058 | 0.074 | 0.062 | 0.052 | 0.070 | 22 |
| Mg | 0.817 | 0.780 | 0.891 | 0.840 | 0.958 | 0.943 | 0.902 | 0.876 | 7.3 |
| Si | 5.573 | 6.352 | 6.313 | 5.725 | 6.329 | 5.472 | 5.780 | 5.935 | 6.9 |
| P | 0.145 | 0.103 | 0.072 | 0.106 | 0.087 | 0.104 | 0.110 | 0.104 | 26 |
| S | 0.562 | 0.445 | 0.484 | 0.479 | 0.375 | 0.445 | 0.509 | 0.471 | 15 |
| Cl | 0.117 | 0.170 | 0.125 | 0.155 | 0.152 | 0.123 | 0.133 | 0.139 | 18 |
| K | 0.015 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.017 | 0.008 | 63 |
| Ca | 0.080 | 0.030 | 0.015 | 0.052 | 0.064 | 0.033 | 0.055 | 0.047 | 79 |
| Sc | 0.013 | 0.011 | 0.016 | 0.004 | 0.017 | 0.010 | 0.019 | 0.013 | 54 |
| Ti | 0.696 | 0.718 | 0.762 | 0.730 | 0.719 | 0.827 | 0.801 | 0.751 | 2.9 |
| V | 0.989 | 0.935 | 1.027 | 0.936 | 1.127 | 1.035 | 1.137 | 1.026 | 7.7 |
| Cr | 0.730 | 0.773 | 0.870 | 0.783 | 0.842 | 0.959 | 1.036 | 0.856 | 5.9 |
| Mn | 3.548 | 3.702 | 3.720 | 3.933 | 3.502 | 4.346 | 4.279 | 3.862 | 3.9 |
| Fe | 1.818 | 1.931 | 1.812 | 1.774 | 1.650 | 1.815 | 1.990 | 1.827 | 5.6 |
| Co | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 50 |
| Ni | 0.021 | 0.034 | 0.044 | 0.000 | 0.077 | 0.034 | 0.000 | 0.030 | 84 |
| Cu | 0.016 | 0.033 | 0.035 | 0.012 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 48 |
| Zn | 4.305 | 4.002 | 4.027 | 4.631 | 5.415 | 4.314 | 4.239 | 4.419 | 14 |
| Ga | 5.010 | 4.930 | 4.741 | 4.304 | 4.811 | 4.795 | 4.827 | 4.774 | 5.7 |
| Ge | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.015 | 0.000 | 0.003 | 23 |
| As | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
| Se | 0.017 | 0.008 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | - |
| Br | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | - |
| Rb | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
| Sr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
| Y | 0.050 | 0.031 | 0.050 | 0.060 | 0.038 | 0.052 | 0.065 | 0.049 | 22 |
| Zr | 0.470 | 0.408 | 0.438 | 0.457 | 0.547 | 0.547 | 0.463 | 0.476 | 9.5 |
| Nb | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.009 | 0.010 | 16 |
| Mo | 0.676 | 0.718 | 0.727 | 0.639 | 0.740 | 0.740 | 0.701 | 0.706 | 5.6 |
| Ru | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
| Rh | 0.000 | 0.031 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | - |
| Pd | 0.000 | 0.075 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | - |
| Ag | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | - |
| Cd | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.002 | - |
| In | 0.010 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.004 | 181 |
| Sn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
| Sb |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Te | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
| I | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
| Cs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| Ba | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 53 |
| La | 0.366 | 0.339 | 0.351 | 0.385 | 0.409 | 0.377 | 0.365 | 0.370 | 7.3 |
| Ce | 0.497 | 0.507 | 0.517 | 0.465 | 0.485 | 0.539 | 0.435 | 0.492 | 3.8 |
| Pr | 0.010 | 0.018 | 0.010 | 0.021 | 0.020 | 0.017 | 0.024 | 0.017 | 31 |
| Nd | 0.098 | 0.088 | 0.083 | 0.111 | 0.094 | 0.078 | 0.043 | 0.085 | 14 |
| Sm | 0.006 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.038 | 0.045 | 0.020 | 0.018 | 34 |
| Eu | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
| Gd | 0.028 | 0.014 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.024 | 0.026 | 41 |
| Tb | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 55 |
| Dy | 0.017 | 0.046 | 0.049 | 0.013 | 0.042 | 0.033 | 0.038 | 0.034 | 51 |
| Ho | 0.007 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.008 | 0.008 | 27 |
| Er | 0.018 | 0.011 | 0.000 | 0.023 | 0.019 | 0.014 | 0.028 | 0.016 | 67 |
| Tm | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 54 |
| Yb | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 61 |
| Lu | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 95 |
| Hf | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | - |
| Ta | 0.074 | 0.067 | 0.055 | 0.051 | 0.075 | 0.065 | 0.069 | 0.065 | 17 |
| W | 0.278 | 0.220 | 0.163 | 0.252 | 0.203 | 0.164 | 0.129 | 0.201 | 27 |
| Re | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | - |
| Os | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 147 |
| Ir | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.004 | 0.018 | 0.009 | 0.006 | 18 |
| Pt | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.014 | 0.005 | 0.020 | 0.014 | 297 |
| Au |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Hg | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | - |
| Tl | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | - |
| Pb | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.014 | 0.019 | 0.011 | 16 |
| Bi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | - |
| Th | 0.010 | 0.023 | 0.018 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.014 | 50 |
| U | 0.151 | 0.159 | 0.203 | 0.169 | 0.151 | 0.156 | 0.156 | 0.164 | 14 |

表C7 水平2#精密度数据

| 元素 | 实验室3分析结果（n=7） | 平均值 w/(mg/kg) | RSD % |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.004 | 0.005 | 67 |
| Be | 0.009 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 37 |
| B | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | <0.005 | - |
| F | 0.319 | 0.235 | 0.196 | 0.253 | 0.234 | 0.195 | 0.191 | 0.230 | 20 |
| Na | 0.125 | 0.136 | 0.113 | 0.153 | 0.115 | 0.136 | 0.149 | 0.130 | 12 |
| Mg | 0.140 | 0.140 | 0.137 | 0.162 | 0.129 | 0.137 | 0.130 | 0.140 | 7.9 |
| Si | 2.514 | 2.360 | 2.382 | 3.622 | 2.355 | 2.475 | 2.496 | 2.600 | 18 |
| P | 0.552 | 0.364 | 0.324 | 0.165 | 0.423 | 0.345 | 0.341 | 0.360 | 32 |
| S | 0.005 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 65 |
| Cl | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | <0.005 | - |
| K | 0.100 | 0.094 | 0.096 | 0.087 | 0.093 | 0.086 | 0.102 | 0.090 | 6.5 |
| Ca | 0.014 | 0.051 | 0.058 | 0.026 | 0.025 | 0.064 | 0.028 | 0.038 | 51 |
| Sc | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 8.5 |
| Ti | 0.189 | 0.108 | 0.149 | 0.122 | 0.105 | 0.181 | 0.177 | 0.150 | 24 |
| V | 0.110 | 0.125 | 0.133 | 0.101 | 0.123 | 0.118 | 0.125 | 0.120 | 8.9 |
| Cr | 1.113 | 1.126 | 1.126 | 1.132 | 1.121 | 1.124 | 1.129 | 1.120 | 0.5 |
| Mn | 3.643 | 3.665 | 3.665 | 3.608 | 3.695 | 3.695 | 3.687 | 3.670 | 0.9 |
| Fe | 3.348 | 3.373 | 3.380 | 3.317 | 3.333 | 3.369 | 3.361 | 3.350 | 0.7 |
| Co | 2.574 | 2.568 | 1.988 | 1.887 | 2.523 | 2.126 | 2.115 | 2.250 | 13 |
| Ni | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 50 |
| Cu | 0.011 | 0.046 | 0.058 | 0.063 | 0.011 | 0.022 | 0.034 | 0.035 | 61 |
| Zn | 1.497 | 1.656 | 1.606 | 1.584 | 1.730 | 1.643 | 1.607 | 1.620 | 4.4 |
| Ga | 2.982 | 2.982 | 2.937 | 2.983 | 2.032 | 2.965 | 2.128 | 2.720 | 16 |
| Ge | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | <0.005 | - |
| As | 0.084 | 0.098 | 0.152 | 0.189 | 0.151 | 0.123 | 0.174 | 0.120 | 28 |
| Se | 0.092 | 0.094 | 0.096 | 0.096 | 0.100 | 0.093 | 0.092 | 0.100 | 2.9 |
| Br | 0.382 | 0.433 | 0.475 | 0.414 | 0.386 | 0.313 | 0.268 | 0.380 | 18 |
| Rb | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Sr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Y | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 16 |
| Zr | 0.169 | 0.180 | 0.097 | 0.163 | 0.169 | 0.105 | 0.091 | 0.140 | 28 |
| Nb | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | <0.005 | - |
| Mo | 0.172 | 0.173 | 0.175 | 0.166 | 0.143 | 0.192 | 0.188 | 0.170 | 9.4 |
| Ru | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Rh | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | <0.005 | - |
| Pd | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 44 |
| Ag | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 87 |
| Cd | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 24 |
| In | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Sn | 0.011 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 21 |
| Sb | 0.008 | 0.010 | 0.003 | 0.008 | 0.010 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 41 |
| Te | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| I | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | <0.005 | - |
| Cs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | <0.005 | - |
| Ba | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| La | 0.034 | 0.043 | 0.043 | 0.033 | 0.033 | 0.036 | 0.041 | 0.038 | 12 |
| Ce | 0.039 | 0.049 | 0.052 | 0.035 | 0.036 | 0.049 | 0.046 | 0.044 | 16 |
| Pr | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | <0.005 | - |
| Nd | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.007 | 40 |
| Sm | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 82 |
| Eu | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Gd | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | <0.005 | - |
| Tb | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | <0.005 | - |
| Dy | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | <0.005 | - |
| Ho | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | <0.005 | - |
| Er | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 66 |
| Tm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | <0.005 | - |
| Yb | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Lu | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Hf | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | <0.005 | - |
| Ta | 0.099 | 0.090 | 0.072 | 0.098 | 0.100 | 0.076 | 0.085 | 0.089 | 13 |
| W | 0.009 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.006 | 67 |
| Re | 0.085 | 0.095 | 0.099 | 0.100 | 0.088 | 0.085 | 0.087 | 0.091 | 7.1 |
| Os | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Ir | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 35 |
| Pt | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 22 |
| Au | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 11 |
| Hg | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 47 |
| Tl | 0.032 | 0.059 | 0.053 | 0.035 | 0.052 | 0.050 | 0.005 | 0.041 | 46 |
| Pb | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.005 | - |
| Bi | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Th | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.005 | - |
| U | 0.018 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.024 | 0.030 | 0.021 | 23 |

表C7 水平2#精密度数据

| 元素 | 实验室4分析结果（n=7） | 平均值 w/(mg/kg) | RSD % |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | 0.041 | 0.030 | 0.025 | 0.036 | 0.029 | 0.045 | 0.027 | 0.033 | 23 |
| Be | 0.026 | 0.032 | 0.047 | 0.029 | 0.035 | 0.029 | 0.039 | 0.034 | 22 |
| B | 3.575 | 3.568 | 3.892 | 3.545 | 3.425 | 3.261 | 3.610 | 3.550 | 5.4 |
| F | 0.227 | 0.156 | 0.151 | 0.129 | 0.118 | 0.092 | 0.100 | 0.140 | 33 |
| Na | 0.031 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.032 | 0.029 | 0.022 | 0.032 | 16 |
| Mg | 0.724 | 0.845 | 0.725 | 0.870 | 0.829 | 0.823 | 0.808 | 0.800 | 7.1 |
| Si | 10.789 | 9.811 | 10.583 | 9.505 | 9.921 | 9.441 | 10.276 | 10.050 | 5.2 |
| P | 0.171 | 0.190 | 0.192 | 0.213 | 0.181 | 0.165 | 0.199 | 0.190 | 8.9 |
| S | 0.422 | 0.359 | 0.364 | 0.345 | 0.167 | 0.275 | 0.217 | 0.310 | 29 |
| Cl | 0.407 | 0.303 | 0.252 | 0.250 | 0.189 | 0.162 | 0.130 | 0.240 | 38 |
| K | 0.021 | 0.021 | 0.013 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.005 | 0.012 | 55 |
| Ca | 0.034 | 0.042 | 0.009 | 0.067 | 0.017 | 0.025 | 0.025 | 0.031 | 61 |
| Sc | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 20 |
| Ti | 0.614 | 0.597 | 0.569 | 0.563 | 0.558 | 0.563 | 0.535 | 0.570 | 4.6 |
| V | 0.694 | 0.675 | 0.693 | 0.678 | 0.674 | 0.683 | 0.616 | 0.670 | 4.0 |
| Cr | 0.656 | 0.575 | 0.626 | 0.490 | 0.679 | 0.596 | 0.548 | 0.600 | 11 |
| Mn | 3.128 | 3.127 | 3.098 | 3.263 | 3.152 | 3.124 | 3.087 | 3.140 | 1.9 |
| Fe | 2.271 | 2.164 | 2.235 | 2.298 | 2.238 | 2.162 | 2.100 | 2.210 | 3.2 |
| Co | 0.018 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 23 |
| Ni | 0.086 | 0.086 | 0.052 | 0.070 | 0.069 | 0.060 | 0.065 | 0.070 | 18 |
| Cu | 0.037 | 0.028 | 0.022 | 0.030 | 0.029 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 16 |
| Zn | 1.188 | 1.158 | 1.269 | 1.251 | 1.111 | 1.134 | 1.175 | 1.180 | 4.9 |
| Ga | 4.190 | 4.230 | 4.260 | 4.393 | 4.323 | 4.053 | 4.347 | 4.260 | 2.7 |
| Ge | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| As | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | <0.005 | - |
| Se | 0.092 | 0.134 | 0.052 | 0.040 | 0.081 | 0.092 | 0.117 | 0.087 | 38 |
| Br | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | <0.005 | - |
| Rb | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | <0.005 | - |
| Sr | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Y | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.023 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 16 |
| Zr | 0.383 | 0.417 | 0.371 | 0.372 | 0.412 | 0.370 | 0.364 | 0.380 | 5.6 |
| Nb | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | <0.005 | - |
| Mo | 0.369 | 0.366 | 0.392 | 0.301 | 0.333 | 0.345 | 0.292 | 0.340 | 11 |
| Ru | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Rh | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Pd | 0.049 | 0.041 | 0.031 | 0.039 | 0.049 | 0.051 | 0.043 | 0.043 | 16 |
| Ag | 0.025 | 0.016 | 0.013 | 0.025 | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 23 |
| Cd | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | <0.005 | - |
| In | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | <0.005 | - |
| Sn | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | <0.005 | - |
| Sb | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 22 |
| Te | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.028 | 0.030 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 34 |
| I | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | <0.005 | - |
| Cs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Ba | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | <0.005 | - |
| La | 0.256 | 0.233 | 0.238 | 0.249 | 0.255 | 0.252 | 0.221 | 0.240 | 5.4 |
| Ce | 0.268 | 0.273 | 0.244 | 0.252 | 0.242 | 0.237 | 0.217 | 0.250 | 7.7 |
| Pr | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 18 |
| Nd | 0.044 | 0.040 | 0.042 | 0.036 | 0.046 | 0.039 | 0.038 | 0.041 | 8.6 |
| Sm | 0.005 | 0.000 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 0.006 | <0.005 | - |
| Eu | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | <0.005 | - |
| Gd | 0.015 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.005 | 0.012 | 0.008 | 0.011 | 51 |
| Tb | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.005 | - |
| Dy | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 26 |
| Ho | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.005 | - |
| Er | 0.002 | 0.010 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 59 |
| Tm | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.005 | - |
| Yb | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | <0.005 | - |
| Lu | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | <0.005 | - |
| Hf | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 26 |
| Ta | 0.018 | 0.020 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.014 | 0.020 | 15 |
| W | 0.084 | 0.053 | 0.109 | 0.073 | 0.059 | 0.059 | 0.075 | 0.073 | 26 |
| Re | 0.012 | 0.007 | 0.013 | 0.010 | 0.021 | 0.022 | 0.013 | 0.014 | 39 |
| Os | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Ir | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | <0.005 | - |
| Pt | 0.017 | 0.011 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.009 | 0.014 | 0.013 | 21 |
| Au | 0.011 | 0.004 | 0.006 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.003 | <0.005 | - |
| Hg | 0.040 | 0.030 | 0.037 | 0.053 | 0.057 | 0.048 | 0.029 | 0.042 | 27 |
| Tl | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.041 | 0.014 | 0.014 | 0.036 | 0.023 | 46 |
| Pb | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | <0.005 | - |
| Bi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <0.005 | - |
| Th | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | <0.005 | - |
| U | 0.098 | 0.082 | 0.101 | 0.091 | 0.077 | 0.097 | 0.083 | 0.090 | 10 |

# Text boxes

高纯铝化学分析方法

痕量杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

Method for chemical analysis of high purity aluminium-

Determination of trace impurity elements contents-

Glow discharge mass spectrometry

（预审稿）

202x-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

# ICS 77.120.40

# H 13

YS/T 871-20xx

YS

202x-xx-xx发布

中华人民共和国有色金属行业标准