前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 575的第7部分。YS/T 575已经发布了以下部分：

——第1部分:氧化铝含量的测定  EDTA滴定法；

——第2部分:二氧化硅含量的测定  重量-钼蓝光度法；

——第3部分:二氧化硅含量的测定  钼蓝光度法；

——第4部分:三氧化二铁含量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第5部分:三氧化二铁含量的测定  邻二氮杂菲光度法；

——第6部分:二氧化钛含量的测定  二安替吡啉甲烷光度；

——第7部分:氧化钙含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第8部分:氧化镁含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第9部分:氧化钾、氧化钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第10部分:氧化锰含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第11部分:三氧化二铬含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第12部分:五氧化二钒含量的测定  苯甲酰苯胲光度法；

——第13部分:锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第14部分:稀土氧化物总量的测定  三溴偶氮胂光度法；

——第15部分:三氧化二镓含量的测定  罗丹明B萃取光度法；

——第16部分:五氧化二磷含量的测定  钼蓝光度法；

——第17部分:硫含量的测定  燃烧-碘量法；

——第18部分:总碳含量的测定  燃烧-非水滴定法；

——第19部分:烧减量的测定  重量法；

——第20部分:预先干燥试样的制备；

——第21部分:有机碳含量的测定  滴定法；

——第22部分:分析样品中湿存水含量的测定  重量法；

——第23部分:化学成分含量的测定 X射线荧光光谱法；

——第24部分:碳和硫含量的测定  红外吸收法；

——第25部分：硫含量的测定 库伦滴定法。

本文件代替YS/T 575.7-2007《铝土矿石化学分析方法 第7部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法》，与YS/T 575.7-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了5.5氯化锶溶液的配制过程；

——增加了5.8铝基体溶液和5.9基体溶液；

——将6.1中称样质量0.1g改为8.1中的0.25g，称取质量精确至0.001 g改为精确至0.0001 g；

——将6.4.1 中100mL容量瓶改为8.4.2中250mL容量瓶；

——将6.4.1中预先盛有20mL盐酸（3.2），改为8.4.2中加入40mL盐酸（5.3）；

——将6.4.2 中玻璃漏斗（φ70mm），改为将6.4.2 中玻璃漏斗（φ10cm）；

——将6.4.2 中分取20mL溶液，改为8.4.2中分取10mL～25mL溶液；

——将6.4.1中用2%热盐酸洗净坩埚改为8.4.2分三次共加入3mL热盐酸（5.4）洗净坩埚；

——增加8.4.3 表1 分取溶液范围；

——将6.5中依次加入1mL盐酸（3.3），改为8.5中移取25mL基体溶液（5.9）；

——增加11 试验报告。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本文件负责起草单位：XXX、XXX、XXX

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2006年首次发布为YS/T 575.7-2006（原GB/T 3257.7-1999），2007年发布YS/T 575.7-2007，为第一次修订，本次为第二次修订。

引   言

铝土矿石是氧化铝生产的重要原材料，中国是氧化铝生产大国，全球超过一半以上的氧化铝均由国内生产，在铝土矿石的大宗原材料贸易过程中，除了使用主量元素评价铝土矿石品质外，也需要考察矿石中的杂质元素含量情况。钙作为铝土矿中的杂质元素，虽含量不高，但也是评价铝土矿石品质的重要指标之一。火焰原子吸收光谱法作为一种传统的化学分析方法，具有灵敏度高、检出限低、精密度高、操作方便、价格廉价等优点，被广泛应用于铝土矿中钙的测定。

YS/T 575系列标准为《铝土矿石化学分析方法》，共有25个部分组成，本文件规定了使用火焰原子吸收光谱法测定铝土矿石中氧化钙的操作技术要求。1982年，首次制定了GB/T 3257.7-1982，标准使用EDTA容量法测定铝土矿石中的氧化钙。1999年，对GB/T 3257.7-1982进行了修订，改为GB/T 3257.7-1999，将分析方法由EDTA容量法改为原子吸收分光光度法。2006年，将原标准号GB/T 3257.7-1999改为YS/T 575.7-2006，标准内容不变。2007年，又对YS/T 575.7-2006进行修订，统一了试样干燥温度，增加了精密度。但标准中依然存在着一些缺点，如在试样碱提取时，操作困难；工作曲线的绘制中未考虑钠基体和铝基体的影响；在分取测试溶液时，稀释比选取不适合；由于钙的吸光度较低，氧化钙含量小于0.10%时，仪器精密度达不到等问题。

鉴于此，对YS/T 575.7重新进行修订，本次修订增加了新的释放剂氧化镧，增加了基体溶液的配制，改变了称样质量和定容体积，增加了溶液的分取体积范围，并给出了相应溶液中氧化钙的含量，改进了样品碱熔块提取定容的方法，在工作曲线的配制中加入了基体溶液，考虑了钠基体和铝基体对结果的影响。通过本次修订，修订后的标准在技术路线上更加完善，在保证准确度的基础上，使分析人员操作过程更加方便，测量结果更加准确，增强了标准的实用性和广泛适用性，能够更好的满足目前我国铝土矿检测和质量控制的要求，大大促进我国铝工业生产质量控制和贸易规范化，对我国铝工业的发展起到技术支撑作用。

铝土矿化学分析方法

第7部分：氧化钙含量的测定

火焰原子吸收光谱法

警示—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝土矿石中氧化钙含量的测定方法。

本部分适用于铝土矿石中氧化钙含量的测定。测定范围：≤5.00%。

2 规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

试料碱熔、浸取、酸分解后，加锶盐或镧盐做释放剂，抑制干扰，于原子吸收分光光度计上波长422.7nm处，以空气-乙炔火焰进行氧化钙的测定。

5 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的一级水。

5.1  氢氧化钠，优级纯。

5.2  盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

5.3  盐酸（1+1），优级纯。

5.4  盐酸（1+3），优级纯。

5.5  氯化锶溶液（150g/L），优级纯。

称取30g优级纯氯化锶（SrCl2·H2O）置于250mL烧杯中，加入200mL水，搅拌至溶解完全。

5.6  氧化镧溶液（50g/L），光谱纯。

称取15g高纯氧化镧（ω%≥99.99%），置于400mL烧杯中，加入少量水湿润，搅拌下加入46mL盐酸（1+1），加热煮沸至溶液清凉冷却，加水至300mL，摇匀。此时溶液1L含有La2O3 50g。

5.7  氧化钙标准贮存溶液：准确称取1.7857g基准碳酸钙（预存在110℃烘箱中烘1h，并置于干燥器中冷却至室温）于250mL烧杯中。加20mL水，滴加盐酸（5.3）至完全溶解，过量10mL。煮沸3min驱除二氧化碳，冷却至室温。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg氧化钙。

5.8  氧化钙标准溶液：移取50.00mL氧化钙标准贮存溶液（5.7），置于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg氧化钙。

5.9  铝基体溶液：称取1.3235g金属铝（ω%≥99.99%），加入30mL盐酸（5.3），微热至完全溶解后，移入500mL容量瓶中。此溶液1mL含5mg氧化铝。

5.10  基体溶液：称取12g氢氧化钠（5.1）于250mL烧杯中，用水溶解，冷却后小心加入160mL盐酸（5.3），和100mL铝基体溶液（5.9）（按照氧化铝含量50%添加），冷却，用水稀释至1000mL，混匀。

5.11  银坩埚：30mL。

6 仪器设备

原子吸收光谱仪，附有钙空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是零浓度）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段得空吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

7 试样

将试样用研钵研磨通过74μm筛，将研好的试样置于110℃±5℃下烘干干燥2h，置于干燥器中，冷却至室温备用。

8试验步骤

8.1 试样

称取0.25 g 试样(5)，精确至0.0001 g。

8.2 平行试验

平行做二份试验。

8.3空白试验

随同试料做空白试验。

8.4 测定

8.4.1  将试料（8.1）放入30mL银坩埚中，加3g氢氧化钠（5.1）覆盖于其上，盖上坩埚盖，低温放入置于750℃±10℃的马弗炉中，熔融20min（空白熔融5min）。取出，旋转坩埚，使熔融物均匀附着在坩埚内壁。冷却。

8.4.2  把坩埚（8.4.1）放入玻璃漏斗（φ10cm）中，用热水将试料移入已加有40mL盐酸（5.3）的250mL容量瓶中，用热水洗净坩埚，分三次共加入3mL热盐酸（5.4）洗净坩埚，用热水再次洗涤坩埚及漏斗，摇匀溶液使熔块全部溶解。冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。 分取10mL～25mL溶液于50mL容量瓶中，补加基体溶液（5.9）量见表1加入5mL氯化锶溶液（5.5）或氧化镧溶液（5.6），用水稀释至刻度，混匀。

8.4.3  在原子吸收分光光度计上，于波长422.4nm处，以空气-乙炔火焰与标准系列溶液同时测定氧化钙的吸光度。从标准曲线上查处氧化钙的相应量。

表1  分取溶液范围

| CaO含量范围 % | 分取溶液 mL | 补加基体溶液（5.9）mL | 定容体积 mL |  | 溶液Ca含量范围 μg/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10～2.50 | 25 | 0 | 50 |  | 1.79～8.93 |
| 2.5～5.00 | 10 | 15 | 50 |  | 3.57～7.15 |

8.5 工作曲线的绘制

移取0.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL氧化钙标准溶液（5.7）分别置于一组50mL容量瓶中，移取25mL 基体溶液（5.9），5mL氯化锶溶液（5.5）或氧化镧溶液（5.6），用水冲至刻度，混匀。在原子吸收分光光度计上，于波长422.7nm处，测定氧化钙的吸光度。以氧化钙质量浓度为横坐标，吸光度（减去零浓度的吸光度）为纵坐标，绘制校准曲线。

9 试验数据处理

按公式计算氧化钙的质量百分数（%）：

……………………………（1）

式中：

——自校准曲线上查得氧化钙质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——被测溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——分取溶液相当试样量（或称样量），单位为克（g）；

分析结果表示到小数点后二位。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插外延法求得：

表2 重复性限

| 组分 | 含量 % | r % |
| --- | --- | --- |
| CaO | xxxx | xxxx |
|  | xxxx | xxxx |
|  | xxxx | xxxx |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按以下数据采用线性内插外延法求得：

表3 再现性限

| 组分 | 含量 % | R % |
| --- | --- | --- |
| CaO | xxxx | xxxx |
|  | xxxx | xxxx |
|  | xxxx | xxxx |

11  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

YS

铝土矿化学分析方法

第7部分：氧化钙含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of bauxite

—Part 7：Determination of calcium oxide content

—Flame atomic absorption spectrophotometric method

（草案）

YYS/T 575.7-XXXX

代替YS /T 575.7-2007

ICS 71.040.40

CCS H 30

中华人民共和国有色金属行业标准

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布