202×-××-××发布                             202×-××-××实施

ICS 71.100.10

Q 52

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 575.27 -202X

铝土矿石化学分析方法

第27部分：元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of bauxite - Part：27 Determination of element contents by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(草案）

- 前    言

YS/T 575《铝土矿石化学分析方法》共有30部分：

——第1部分：氧化铝含量的测定  EDTA滴定法；

——第2部分：二氧化硅含量的测定  重量-钼蓝光度法；

——第3部分：二氧化硅含量的测定  钼蓝光度法；

——第4部分：三氧化二铁含量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第5部分：三氧化二铁含量的测定  邻二氮杂菲光度法；

——第6部分：二氧化钛含量的测定  二安替吡啉甲烷光度法；

——第7部分：氧化钙含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：氧化镁含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：氧化钾、氧化钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：氧化锰含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第11部分：三氧化二铬含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第12部分：五氧化二钒含量的测定  苯甲酰苯胲光度法；

——第13部分：锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第14部分：稀土氧化物总量的测定  三溴偶氮胂光度法；

——第15部分：三氧化二镓含量的测定  罗丹明B萃取光度法；

——第16部分：五氧化二磷含量的测定  钼蓝光度法；

——第17部分：硫含量的测定  燃烧-碘量法；

——第18部分：总碳含量的测定  燃烧-非水滴定法；

——第19部分：烧减量的测定  重量法；

——第20部分：预先干燥试样的制备；

——第21部分：有机碳含量的测定  滴定法；

——第22部分：湿存水含量的测定  重量法；

——第23部分：X射线荧光光谱法测定元素含量；

——第24部分：碳和硫含量的测定  红外吸收法；

——第25部分：硫含量的测定  库仑滴定法；

——第26部分：硫酸根含量的测定  硫酸钡重量法；

——第27部分：元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：氧化锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第29部分：元素含量的测定  X荧光光谱法。

本部分为第27部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、XXX、XXX。

本部分主要起草人：XXX、XXX、 XXX、XXX。

引    言

YS/T 575.27—202X 《铝土矿石化学分析方法和物理性能测定方法第27部分 元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》是铝土矿石化学分析方法的系列标准之一，该系列标准共有29部分在氧化铝生产过程中、实验室间分析比对及生产设备和工艺的改进等多领域应用广泛。

YS/T 575.27—202X 《铝土矿石化学分析方法和物理性能测定方法第27部分 元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》是有色行业氧化铝生产过程中质量控制的重要标准，也是有色行业分析检测的基础标准之一。该标准基于先进成熟的光谱检测技术，查阅国际标准和国外先进国家或组织发布的标准均没有相同内容和规范。

本文件条款详细，有助于分析检测领域相关人员参照执行，为企业间分析铝土矿石中的元素含量提供重要依据。

铝土矿化学分析方法

第27部分 元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 警示—使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝土矿石中元素含量的测定方法。（用氧化物表示为K2O、Na2O、CaO、MgO、Li2O、ZnO、Fe2O3、V2O5、TiO2、Ga2O3、	MnO2、SiO2）。

本部分适用于铝土矿石中元素含量的测定，测定范围见表1。

表1

| 元素（以氧化物计） | 质量分数/% | 元素（以氧化物计） | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| K2O | 0.015～2.50 | Fe2O3 | 1.5～30.00 |
| Na2O | 0.03～3.00 | V2O5 | 0.02～2.00 |
| CaO | 0.015～1.50 | TiO2 | 0.02～5.00 |
| MgO | 0.02～2.00 | Ga2O3 | 0.0015～0.02 |
| Li2O | 0.010～1.00 | MnO2 | 0.005～0.2 |
| ZnO | 0.0015～1.50 | SiO2 | 5.0～21.00 |

2  方法提要

本部分包含两种方法：

——试料用氢氧化钠在银坩埚中熔融分解、在盐酸介质中浸取熔融物；

——试料用偏硼酸锂在铂坩埚中熔融分解，在硝酸介质中浸取熔融物；

试液引入电感耦合等离子体光谱仪，以氩等离子体光源激发，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

3  试剂

3.1  过氧化氢(ρ约1.10 g/mL)。

3.2  盐酸（1+1）。

3.3  盐酸（1+3）。

3.4  硝酸（1+1）。

3.5  氢氧化钠（优级纯）。

3.6  无水偏硼酸锂（优级纯）。

3.7  高纯铝（Al≥99.99%）。

3.8  铝基体溶液（10 mg/mL）:称取10.00g高纯铝（3.7）置于1000mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为350mL盐酸（3.2），置于电热板上缓慢加热至完全溶解，然后加入数滴过氧化氢（3.1），煮沸数分钟后取下，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度摇匀，待用。

3.9  氢氧化钠基体溶液Ⅰ:称取3.0g氢氧化钠（3.5）置于300mL烧杯中，盖上表皿，加入80mL水，置于电热板上缓慢加热至完全溶解，取下，冷却，将溶液移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度摇匀，待用。

3.10 氢氧化钠基体溶液Ⅱ:称取1.5g氢氧化钠（3.5）置于300mL烧杯中，盖上表皿，加入50mL水，置于电热板上缓慢加热至完全溶解，取下，冷却，将溶液移入100mL容量瓶中，待用。

3.11 偏硼酸锂基体溶液Ⅰ:称取1.0g偏硼酸锂（3.6）置于300mL烧杯中，盖上表皿，加入80mL水，置于电热板上缓慢加热至完全溶解，取下，冷却，将溶液移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度摇匀，待用。

3.12  偏硼酸锂基体溶液Ⅱ:称取0.5g偏硼酸锂（3.6）置于300mL烧杯中，盖上表皿，加入50mL水，置于电热板上缓慢加热至完全溶解，取下，冷却，将溶液移入100mL容量瓶中，待用。

3.13  各分析元素标准贮存溶液的配制方法见附录A。 推荐使用有证系列国家标准溶液1000 μg/mL。

3.14  标准溶液

3.14.1 多元素标准溶液的配制原则：互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰的元素应分组配制。

3.14.2 将标准贮存溶液（3.13）稀释为100 μg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

4  仪器

4.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪（高盐雾化器）。

4.2 铂金皿 100 mL。

4.3银坩埚  30mL。

4.4 烘箱：200℃±5℃。

4.5 干燥器：用硅胶做干燥剂。

4.6 马弗炉，额定温度不小于1000 ℃，控温精度±5 ℃。

5  试样

5.1试样用研钵研磨应通过75μm筛。

5.2将研好的试样置于110℃±5℃烘箱（4.4）中烘2h，置于干燥器（4.5）中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.200g试样，精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4 分析试液的制备

6.4.1 溶样方法Ⅰ

- 此方法适用于铝土矿石中氧化钾、氧化钙、氧化镁、氧化锂、氧化锌、三氧化二铁、五氧化二钒、二氧化钛、三氧化二镓、氧化锰、二氧化硅含量的测定。

6.4.1.1将试料(6.1)置于30mL银坩埚中，加入3±0.001g氢氧化钠（3.5），置于750℃马弗炉中熔融30min后取出，旋转坩埚，使熔融物均匀附着在坩埚内壁，冷却。将坩埚放在内径≥7.5cm的玻璃短颈漏斗上，漏斗插入已加有50mL盐酸（1+1）的200mL容量瓶中，加少量沸水于坩埚中，待剧烈反应后，再加入沸水于坩埚中，直至熔块全部浸出为止。用热水洗涤坩埚，再用少量盐酸（1+3）洗净坩埚，最后用热水冲洗坩埚和漏斗，趁热将容量瓶中溶液摇匀，冷却至室温后用水稀释至刻度，混匀。

6.4.1.2移取5.00mL溶液（6.4.1.1）于100mL容量瓶中，加10mL盐酸（1+1）（3.2），用水稀释至刻度，摇匀 。

- 6.4.2  溶样方法Ⅱ

此方法适用于铝土矿石中氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、氧化锌、三氧化二铁、五氧化二钒、二氧化钛、三氧化二镓、氧化锰含量的测定。

6.4.2.1将试料(6.1)放入预先盛有1.000g偏硼酸锂（3.6）的铂坩埚中，用铂丝搅匀，置于850℃马弗炉中熔融30min后取出,加入30 mL水和5mL 硝酸（1+1）置于低温电热板上加热，熔块溶解大半后再加入5mL 硝酸（1+1）和少量水至熔块溶解完全，取下冷至室温， 溶液移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。（若试料由于成分不同出现白色沉淀物时需进行过滤操作）。

6.4.2.2移取5.00mL溶液（6.4.2.1）于100mL容量瓶中，加10mL硝酸（1+1）（3.4），用水稀释至刻度，摇匀。

6.5 系列标准溶液的配制

采用熔样方法Ⅰ

6.5.1 当1.0μg/mL≤元素含量≤25μg/mL时移取0mL、0.5mL、1mL、5mL、10、15mL标准溶液（3.14.2）于100mL容量瓶中，各加入5mL氢氧化钠基体溶液Ⅰ（3.9）和0.25mL铝基体溶液（3.8），10mL盐酸（3.2）加水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 当0.01μg/mL≤元素含量≤1.0μg/mL时：移取0mL、0.2 mL 、0.5mL、1.0mL、5.0mL、10.00mL 标准溶液（3.13.2）于系列已盛氢氧化钠基体溶液Ⅱ（3.10）的100mL容量瓶中，各加入5mL铝基体溶液（3.8）、10mL盐酸（3.2），加水稀释至刻度，混匀。

采用熔样方法Ⅱ

6.5.3 当1.0μg/mL≤元素含量≤25μg/mL时移取0mL、0.5mL、1mL、5mL、10、15mL标准溶液（3.14.2）于100mL容量瓶中，各加入5mL偏硼酸锂基体溶液Ⅰ（3.11）和0.25mL铝基体溶液（3.8），10mL硝酸（3.4）加水稀释至刻度，混匀。

6.5.4 当0.01μg/mL≤元素含量≤1.0μg/mL时移取0mL、0.2mL 、0.5mL、1.0mL、5.0mL、10.00mL标准溶液（3.14.2）于系列已盛偏硼酸锂基体溶液Ⅱ（3.12）的100mL容量瓶中，各加入5mL铝基体溶液（3.8）、10mL硝酸（3.4），加水稀释至刻度，混匀。

6.5.5 以不加待测元素标准溶液的基体试液作为空白溶液.

6.6  测定

6.6.1 推荐的各元素分析线见表2。

6.6.2 分析条件

将系列标准溶液（6.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，输入仪器最佳测定条件，在各元素选定的波长处，测定系列标准溶液中各元素的强度，当工作曲线的线性相关系数≥0.999时，即可进行分析试液（6.4）的测定。

表2

| 元素 | 分析线/nm | 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 766.491 | Fe | 259.940 |
| Na | 589.592 | V | 292.402 |
| Ca | 393.366 | Ti | 336.121 |
| Mg | 285.213 | Ga | 294.364 |
| Li | 670.784 | Mn | 257.610 |
| Zn | 213.856 | Si | 251.612 |

7  分析结果的计算

铝土矿中各待测元素氧化物的质量分数按式（1）计算：

ω(MeO)=（(c−c0)）×V×n×10−6m0×100×R   …………………………(1)

式中：ω(MeO)——待测元素氧化物的质量分数%；

c	——自工作曲线上查得被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0——自工作曲线上查得空白试验溶液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）；

n——稀释系数；

R ——氧化物与其单质换算系数。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

表3

| 质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按以下数据采用线性内插法求得。

表4

| 质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限R/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（规范性附录）

标准贮存溶液的制备

A.1 钾标准贮存溶液 （1.0mg/mL）：

准确称取2.5900克于120℃～130℃干燥至恒重的硝酸钾（优级纯），溶于水，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。（贮存于聚乙烯瓶中）。

A.2 钠标准贮存溶液 （1.0mg/mL）：

准确称取2.5400克于500℃～600℃灼烧至恒重的氯化钠（优级纯），溶于水，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。（贮存于聚乙烯瓶中）。

A.3钙标准贮存溶液（1.0mg/mL）：

准确称取2.4971g碳酸钙（基准试剂）置于400mL烧杯中，加入20mL水，滴加盐酸（1+1）至完全溶解并过量20mL，煮沸数分钟，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

A.4镁标准贮存溶液（1.0mg/mL）：

准确称取1.0000g镁（≥99.99%）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入40mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

A.5锂标准贮存溶液（1.0mg/mL）：

准确称取5.3228g碳酸锂（光谱纯）置于500mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入125mL硝酸（1+9），加热至溶解完全，煮沸数分钟，冷却至室温。将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.6锌标准贮存溶液（1.0mg/mL）：

准确称取1.0000g锌（≥99.99%）置于500mL烧杯中，盖上表皿，加入40mL硝酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

A.7 铁标准贮存溶液（1.0mg/mL）：

准确称取1.0000g高纯铁（≥99.99%）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入40mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

A.8 钒标准贮存溶液(1.0mg/mL)：

准确称取0.2300g偏钒酸铵（优级纯），溶于水（必要时温热溶解），移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

A.9钛标准贮存溶液（1.0mg/mL）：

准确称取0.1670g预先在800℃灼烧1h的二氧化钛（≥99.99%），加入5g硫酸铵（优级纯），加入10mL硫酸（ρ1.84g/mL），加热溶解，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.10 镓标准贮存溶液（1.0mg/mL）：

准确称取0.1340g预先在800℃灼烧1h的三氧化二镓（≥99.99%）置于300mL烧杯中，盖上表皿，加入5mL硫酸（ρ1.84g/mL），缓慢加热至完全溶解，小心地用水稀释，冷却，将溶液移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。

A.11锰标准贮存溶液（1.0mg/mL）：

准确称取1.0000g金属锰（≥99.99%）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入20mL硫酸（1+1）和约80mL水，溶解完全后，煮沸3min，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.12硅标准贮存溶液（0.1mg/mL）：

准确移取1mg/mL硅标准贮存溶液10 mL于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含0.1 mg硅。