YS/T 273.7-202X

0020

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

第7部分：三氧化二铁含量的测定

邻二氮杂菲分光光度法

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite—

Part 7：Determination of iron content —

orthophenantholine photometric method

（草案）

201X－XX－XX 发布                         202X－XX－XX实施

前    言

- 本文件是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件是YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》的第7部分，YS/T 273 已发布了如下部分：

- ——第1部分：湿存水含量的测定  重量法；

- ——第2部分：灼烧减量的测定  重量法；

- ——第3部分：氟含量的测定；

- ——第4部分；铝含量的测定  EDTA容量法；

- ——第5部分：钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第6部分：二氧化硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

- ——第7部分：三氧化二铁含量的测定  邻二氮杂菲分光光度法；

- ——第8部分：硫酸根含量的测定  硫酸钡重量法；

- ——第9部分：五氧化二磷含量的测定  钼蓝分光光度法；

- ——第10部分：游离氧化铝含量的测定  重量法；

- ——第11部分：钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第12部分：钙含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第13部分：试样的制备和贮存；

- ——第14部分：元素含量的测定  X射线荧光光谱法；

- ——第15部分：镁含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第16部分：锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第17部分：元素含量的测定  ICP-AES法；

- ——第18部分：物相定性分析  X—射线衍射法。

- 本文件是对YS/T 273.7-2006《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第7部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法》的修订，本文件与YS/T 273.7-2006相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

——增加了规范性引用文件；

——修改了称样量，称样量由“1.0g”修改为“0.5g”

——修改了熔剂用量，由“12g无水碳酸钠+4g硼酸”修改为“6g无水碳酸钠+2g硼酸”

——修改了三氧化二铁的测量范围，由“≤0.25%”修改为“0.0050% ~ 0.50%”

——修改了熔融温度和时间，熔融温度和时间由825℃，15min修改为850℃，30min。

——将提取熔块用硝酸（1+1）修改为硫酸（1+1）。

——将精密度中允许差修改为再现性限；

——确认重复性限与再现性限；

——删除质量保证与控制；

——增加了“实验报告”。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件由中铝郑州有色金属研究院有限公司、多氟多化工股份有限公司、XXX起草。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第7部分：三氧化二铁含量的测定

邻二氮杂菲分光光度法

警示——使用本标准的人员应有正规的实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了冰晶石中三氧化二铁含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中三氧化二铁的测定。测定范围（质量分数）：0.0050%~0.50%。（以Fe2O3表示）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682       分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的术语和定义适用于本文件。

4  方法提要

试样用Na2CO3-H3BO3或焦硫酸钾熔融，热水浸取，酸化后用盐酸羟胺将Fe3+还原为Fe2+，在乙酸-乙酸钠缓冲溶液中（pH3.5～4.2）Fe2+与邻二氮杂菲形成红色络合物，在波长510nm处测量其吸光度。

5  试剂

5.1 无水碳酸钠（优级纯）。

5.2 硼酸（优级纯）。

5.3 焦硫酸钾：碎块。

5.4 硫酸（ρ=1.84 g/mL），优级纯。

5.5 盐酸（ρ=1.19 g/mL），优级纯。

5.6 冰乙酸（ρ=1.05 g/mL），优级纯。

5.7 硫酸（1+1）。

5.8 盐酸（1+1）

5.9 盐酸羟胺溶液（10 g/L）。

5.10 邻二氮杂菲溶液（2.5 g/L）。

5.11 乙酸-乙酸钠缓冲溶液（pH 4.9）：称取272 g三水合乙酸钠溶解于500 mL水中，加入240 mL冰乙酸（5.6），用水稀释至1 L，混匀。

5.12 三氧化二铁标准贮存溶液：1 mL含0.200 mg三氧化二铁，下面有两种方法可任选用一种。

5.12.1 称取0.952 g六水合硫酸亚铁铵[Fe(NH4)2· 6H2O]，置于100 mL烧杯中，加少量水溶解，再加入20 mL硫酸（5.4），移入1 L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.12.2 称取0.200 g预先在600 ℃灼烧并在干燥器中冷却的三氧化二铁（w[Fe2O3]>99.90 %以上），置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（5.5），慢慢加热至完全溶解，冷却，移入1 L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.13 三氧化二铁标准溶液（用时现配）：移取50.00 mL三氧化二铁标准贮存溶液（5.12）于1 L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.010 mg三氧化二铁。

6  仪器

6.1 铂皿：直径70 mm，高35 mm，带铂盖。

6.2 高温炉：能控制温度在850 ℃±10 ℃。

7  试样

试样应符合YS／T 273.13中3.3的要求。

8  分析步骤

8.1 试料

称取0.50 g试样，精确至0.0001g。

8.2 测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料做空白试验。

8.4 测定

8.4.1 试验溶液的制备

8.4.1.1 碱熔融

将试料（8.1）置于铂皿（6.1）中，加入6 g无水碳酸钠（5.1）和2 g硼酸（5.2），小心地用铂勺混匀，盖上铂盖。将铂皿置于850 ℃±20 ℃的高温炉（6.2）中熔融30 min（空白熔5 min），取出，冷却至室温。向铂皿中加入热水并加热至熔块完全溶解，将试液移入盛有10 mL硫酸溶液（5.7）的300 mL聚四氟乙烯烧杯中，用6 mL硫酸溶液（5.7）溶解粘在皿壁上的残渣（主要是三氧化二铁），并小心用热水洗涤皿及皿盖，洗液合并于烧杯中，加热使盐类全部溶解，冷却至室温。将试液移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.1.2 酸熔融

将试料（8.1）置于铂皿（6.1）中，加入10 g焦硫酸钾（5.3），小心地用铂勺混匀，盖上铂盖。将铂皿置于850 ℃±20 ℃的高温炉（6.2）中熔融30 min（空白熔5 min），取出，冷却至室温。向铂皿中加入热水和10 mL盐酸（5.8），加热至熔块完全溶解，将试液移入250 mL容量瓶中，用热水洗涤皿盖及皿壁，洗液合并于容量瓶中，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2 按表1分取试液（8.4.1.1或8.4.1.2），置于100 mL容量瓶中。

表1

| 三氧化二铁的质量分数／％ | 分取试液量／mL |
| --- | --- |
| ＞0.0050～0.10 | 50.00 |
| ＞0.10～0.25 | 25.00 |
| ＞0.25～0.50 | 10.00 |

8.4.3 用水将体积稀释至50 mL，加入5 mL盐酸羟胺溶液（5.9）、5 mL邻二氮杂菲溶液（5.10）和25 mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（5.11），用水稀释至刻度，混匀，放置15min。

8.4.4 将部分溶液（8.4.3）移入1cm吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长510 nm处测量其吸光度。减去空白吸光度后，从工作曲线上查出相应的三氧化二铁量。

8.5 工作曲线的绘制

8.5.1 分别移取0.00 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL和20.00 mL三氧化二铁标准溶液（5.13），置于一组100 mL容量瓶中，以下按分析步骤8.4.3进行。

8.5.2 将部分溶液（8.5.1）移入1cm吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长510 nm处测量其吸光度。减去试剂空白溶液吸光度后，以三氧化二铁量为横坐标，相应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  分析结果的计算

按公式（1）计算三氧化二铁的质量分数（％）：

…………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的三氧化二铁量，单位为克（g）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——移取试液体积，单位为毫升（mL）。

10  精密度

10.1  重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5％。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

表2

| ωFe2O3/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

10.2  再现性限

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按以下数据采用线性内插法或外延法求得。

表3

| ωFe2O3/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

11  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试验方法标准编号及名称；

——关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

——以适当的形式表达试验结果；

——试验过程中出现的异常现象；

——在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作；

——试验、审核等相关责任人的签名。

# Text boxes

ICS 71.100.10

H 21

中华人民共和国工业和信息化部 发布