YS

中华人民共和国有色金属行业标准

代替YS/T254.6 -1994

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第8部分：氧化铍、三氧化二铁、氧化钙、

磷量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods  for  chemical  analysis  of  beryllium concentrate  and  beryl—Part  8:Determination  of  beryllium oxide  calcium  oxide  ferric oxide  phosphorus  content— Inductively  coupled  plasma  atomic  emission  spectrometry

（讨论稿)

20×× - ×× - ××发布

20×× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

发布

ICS 73.060

D 43

YS/T 254.8 -20XX

- 前    言

YS/T 254《铍精矿、绿柱石化学分析方法》分为以下部分：

———第1部分：氧化铍量的测定  磷酸盐重量法；

———第2部分：三氧化二铁量的测定  EDTA滴定法、磺基水杨酸分光光度法；

———第3部分：磷量的测定  磷钼钒酸分光光度法；

———第4部分：氧化锂量的测定  火焰原子吸收光谱法；

———第5部分：氟量的测定  离子选择电极法；

———第6部分：氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法；

———第7部分：水分量的测定  重量法；

———第8部分: 氧化铍、三氧化二铁、氧化钙、磷量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为YS/T 254 的第8部分。

- 本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分为首次制定。

- 本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本部分起草单位：新疆有色金属研究所、五矿铍业股份有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、富蕴恒盛铍业有限责任公司。

本部分主要起草人：

引言

铍精矿、绿柱石主要生产工业氧化铍、铍铜合金、高纯氧化铍、金属铍等。铍是制造核武器、核反应堆、卫星、导弹的关键部件的重要元素，我国已形成铍采选冶核加工的完整体系。YS/T 254.8旨在通过实验研究增加测定氧化铍、三氧化二铁、氧化钙、五氧化二磷，更加精密度高、快速、准确的一套分析方法。

YS/T 254《铍精矿、绿柱石化学分析方法》分为以下部分：

———第1部分：氧化铍量的测定  磷酸盐重量法；

———第2部分：三氧化二铁量的测定  EDTA滴定法、磺基水杨酸分光光度法；

———第3部分：磷量的测定  磷钼钒酸分光光度法；

———第4部分：氧化锂量的测定  火焰原子吸收光谱法；

———第5部分：氟量的测定  离子选择电极法；

———第6部分：氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法；

———第7部分：水分量的测定  重量法；

———第8部分: 氧化铍、三氧化二铁、氧化钙、磷量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为YS/T 254 的第8部分。

本文件完善了铍精矿、绿柱石生产产业链，对提高铍精矿、绿柱石产品质量，扩大应用领域、开拓产品市场具有重要意义。

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第8部分：氧化铍、三氧化二铁、氧化钙、磷量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

警示——铍具有全身性的毒性作用。本文件并未指出所有可能出现的安全问题。使用本文件的人员应有正规实验室工作的经验。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合有关国家法规规定的条件。

一  氧化铍、三氧化二铁的测定

1.1 范围

本部分规定了铍精矿、绿柱石中氧化铍、三氧化二铁含量的测定方法。

本部分适用于铍精矿、绿柱石中氧化铍、三氧化二铁含量的测定。测定范围：氧化铍0.50%～10.00%，三氧化二铁0.50%～10.00%。

1.2  方法提要

试料用氟化氢铵-氢氟酸分解，加硝酸、硫酸冒烟除氟后，在盐酸介质中，于电感耦合等离子体原子发射光谱法进行氧化铍、三氧化二铁含量的测定。

1.3  试剂

1.3.1  氟化氢铵。

1.3.2  硫酸（1+1）。

1.3.3  氢氟酸（ρ1.13g/mL）。

1.3.4  硝酸（ρ1.42g/mL）。

1.3.5  盐酸溶液（1+1）。

1.3.6  氧化铍标准贮存溶液：称取0.1000g预先在105℃～110℃烘2h并置于干燥器中冷却至室温的氧化铍[w(BeO)≥99.9%]，置于铂皿中，加入3mL硫酸（ρ1.84g/mL）、10mL氢氟酸（1.3.3），在砂浴上加热溶解，蒸至冒三氧化硫白烟5min～10min，冷至室温，加少量水使之溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL相当于100μg氧化铍。

1.3.7  三氧化二铁标准贮存溶液：称取1.0000g预先在105℃～110℃烘2h并置于干燥器中冷却至室温的三氧化二铁[w(Fe2O3)≥99.9%]，置于250mL烧杯中，加入30mL盐酸（1.3.5），盖上表皿，低温加热至完全溶解，取下，冷至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL相当于1000μg三氧化二铁。

1.3.8  三氧化二铁标准溶液：移取50.00mL三氧化二铁标准贮存溶液（1.3.7），置于500mL容量瓶中，以水稀释刻度，摇匀。此溶液为1mL相当于100μg三氧化二铁。

1.3.9  氩气（体积分数≥99.99%）。

1.4  仪器

电感耦合等离子发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

1.5  试样

1.5.1  铍精矿、绿柱石应通过筛孔为0.074mm的筛网。

1.5.2  试样预先在105℃～110℃烘干2h，置于干燥器中冷却至室温备用。

1.6  分析步骤

1.6.1  试料

称取0.100g试样，精确至0.0001g。

1.6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

1.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

1.6.4  测定

1.6.4.1  将试料（1.6.1）置于50mL铂皿中，加入3g氟化氢铵（1.3.1），5mL氢氟酸（1.3.3），置于电炉上缓慢加热分解，并蒸干将氟化氢铵赶尽，取下，冷却。

1.6.4.2  用少量水吹洗铂皿壁，加入1mL硝酸（1.3.4），2mL硫酸（1.3.2），置于沙盘上蒸至冒浓的白烟，冷却，用少量水吹洗铂皿壁，冷却。

1.6.4.3  加入约25mL水，低温加热，使盐类完全溶解，溶液清亮后，取下，冷却至室温。

1.6.4.4  将溶液移入100mL容量瓶中，加入1mL盐酸（1.3.5）用水稀释至刻度，混匀。

1.6.4.5  氧化铍、三氧化二铁含量＞1.0%时，移取溶液（1.6.4.4）10.00mL，置于100mL容量瓶中，加入1mL盐酸（1.3.5）、用水稀释至刻度，混匀。

1.6.4.6  在电感耦合等离子体发射光谱仪上，于313.042nm、259.940nm波长处，测定试液及随同试料空白的发射强度。从工作曲线上计算经空白校正的氧化铍、三氧化二铁的质量浓度。

1.6.5  工作曲线的绘制

1.6.5.1  分别移取0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL氧化铍标准溶液（1.3.6）、三氧化二铁标准溶液（1.3.8），分别置于一组100mL容量瓶中，加入1.0mL硝酸（1.3.5）用水稀释至刻度，混匀。

1.6.5.2  将标准系列溶液在电感耦合等离子体发射光谱仪上，于313.042nm、259.940nm波长处，测定氧化铍、三氧化二铁的发射强度。以氧化铍、三氧化二铁的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

1.7  分析结果计算

氧化铍、三氧化二铁含量以氧化铍、三氧化二铁的质量分数wx计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wx=(ρ−ρ0)⋅V0⋅V1×10−6m⋅V2×100  ………………………………（1）

式中：

ρ——自工作曲线上计算得到试液中氧化铍、三氧化二铁的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——自工作曲线上计算得到空白试液中氧化铍、三氧化二铁的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

m ——试料质量，单位为克（g）；

V0 ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——测试试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2  ——移取试液的体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后两位。数字修约按GB/8170执行。

1.8  精密度

1.8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围，这两次测试结果的绝对差值不超过重复性（r），超过重复性（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1重复性限

| wBeO/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r /% |  |  |  |
| wFe2O3/% |  |  |  |
| r /% |  |  |  |

1.8.2  允许差

实验室之间分析结果差值应不大于表2所列允许差。

表2允许差

| 氧化铍质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.50～2.00 |  |
| ＞2.00～4.00 |  |
| ＞4.00～8.00 | 0.25 |
| ＞8.00～10.00 | 0.30 |
| 三氧化二铁质量分数/% | 允许差/% |
| 0.50～1.00 | 0.05 |
| ＞1.00～3.00 | 0.15 |
| ＞3.00～10.00 | 0.20 |

二  氧化钙的测定

2.1  范围

本部分规定了铍精矿、绿柱石中氧化钙含量的测定方法。

本部分适用于铍精矿、绿柱石中氧化钙含量的测定。测定范围：氧化钙0.05%～4.00%，

2.2  方法提要

试料用氟化氢铵-氢氟酸分解，加高氯酸冒烟除氟后，在盐酸介质中，于电感耦合等离子体原子发射光谱法进行氧化钙的测定。

2.3  试剂

2.3.1  氟化氢铵（优级纯）。

2.3.2  高氯酸（ρ1.67g/mL）。

2.3.3  氢氟酸（ρ1.13g/mL）（优级纯）。

2.3.4  盐酸（1+1）（优级纯）。

2.3.5  氧化钙标准贮存溶液：称取1.7850g预先在300℃～400℃灼烧1.5h并置于干燥器中冷却至室温的碳酸钙[w(CaCO3)≥99.9%]，置于250mL烧杯中。加入100mL水，盖上表皿，从杯嘴慢慢加入30mL盐酸（2.3.4），加热至碳酸钙全部溶解，煮沸驱除二氧化碳，冷却至室温，用水吹洗表皿，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL相当于1000μg氧化钙。

2.3.6  氧化钙标准溶液 ：移取100.00mL氧化钙标准贮存溶液（2.3.5），置于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL相当于100μg 氧化钙。

2.3.7  氩气（体积分数≥99.99%）。

2.4  仪器

电感耦合等离子发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

2.5  试样

2.5.1  铍精矿、绿柱石应通过筛孔为0.074mm的筛网。

2.5.2  试样预先在105℃～110℃烘干2h，置于干燥器中冷却至室温备用。

2.6  分析步骤

2.6.1  试料

称取0.100g试样，精确至0.0001g。

2.6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

2.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

2.6.4  测定

2.6.4.1 将试料（2.6.1）置于50mL铂皿中，加入2g氟化氢铵（2.3.1），5mL氢氟酸（2.3.3），置于电炉上缓慢加热分解，并蒸干将氟化氢铵赶尽，取下，冷却。

2.6.4.2 加入2mL盐酸（2.3.4），用少量水吹洗铂皿壁，加入1mL高氯酸（2.3.2），置于电炉上蒸至冒浓的高氯酸白烟，用少量水吹洗铂皿壁，置于电炉上蒸至高氯酸白烟冒尽，取下，冷却。

2.6.4.3 加入2mL盐酸（2.3.4）置于电炉上蒸干。取下，冷却。加入2mL盐酸（2.3.4），约25mL水，置于砂浴上加热，使盐类完全溶解，溶液清亮后，取下，冷却至室温。

2.6.4.4 将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.6.4.5 氧化钙含量＞1.0%时，移取溶液（2.6.4.3）10.00mL，置于50mL容量瓶中，加入0.5mL盐酸（2.3.4）、用水稀释至刻度，混匀。

2.6.4.6 在电感耦合等离子体发射光谱仪上，于393.366nm波长处，测定试液及随同试料空白的发射强度。从工作曲线上计算经空白校正的氧化钙的质量浓度。

2.6.5 工作曲线的绘制

2.6.5.1 移取0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL氧化钙（2.3.6）置于一组100mL容量瓶中，加入1.0mL盐酸（2.3.4）用水稀释至刻度，混匀。

2.6.5.2 将标准系列溶液在电感耦合等离子体发射光谱仪上，于393.366nm波长处，测定氧化钙的发射强度。以氧化钙的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

2.7  分析结果计算

氧化钙含量以氧化钙的质量分数wCaO计，数值以%表示，按公式（2）计算：

wCaO=(ρ−ρ0)⋅V0⋅V1×10−6m⋅V2×100  ………………………………（2）

式中：

ρ——自工作曲线上计算得到试液中氧化钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——自工作曲线上计算得到空白试液中氧化钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

m ——试料质量，单位为克（g）；

V0 ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——测试试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——移取试液的体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后两位。数字修约按GB/8170执行。

2.8  精密度

2.8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围，这两次测试结果的绝对差值不超过重复性（r），超过重复性（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得。

表3重复性限

| wCaO/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r /% |  |  |  |

2.8.2  允许差

实验室之间分析结果差值应不大于表4所列允许差。

表4允许差

| 氧化钙质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.05～0.10 | 0.02 |
| ＞0.10～0.40 | 0.07 |
| ＞0.40～0.80 | 0.10 |
| ＞0.80～1.50 | 0.15 |
| ＞1.50～2.00 | 0.20 |

三  磷的测定

3.1  范围

本部分规定了铍精矿、绿柱石中磷含量的测定方法。

本部分适用于铍精矿、绿柱石中磷含量的测定。测定范围：0.010%～2.00%；

3.2  方法提要

试料用氟化氢铵-氢氟酸分解，加硫酸冒烟除氟后，在盐酸介质中，于电感耦合等离子体原子发射光谱法进行磷的测定。

3.3  试剂

3.3.1  氟化氢铵。

3.3.2  硫酸（1+1）。

3.3.3  氢氟酸（ρ1.13g/mL）。

3.3.4  盐酸溶液（1+1）。

3.3.5  磷标准贮存溶液：称取0.2197g预先在105℃～110℃烘2h并置于干燥器中冷却至室温的磷酸二氢钾[w(KH2PO4)≥99.9%]，置于250mL烧杯中，加水溶解，移入500mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL相当于100μg磷。

3.3.6  氩气（体积分数≥99.99%）。

3.4  仪器

电感耦合等离子发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

3.5  试样

3.5.1  铍精矿、绿柱石应通过筛孔为0.074mm的筛网。

3.5.2  试样预先在105℃～110℃烘干2h，置于干燥器中冷却至室温备用。

3.6  分析步骤

3.6.1  试料

称取0.100g试样，精确至0.0001g。

3.6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

3.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

3.6.4  测定

3.6.4.1  将试料（3.6.1）置于50mL铂皿中，加入2g氟化氢铵（3.3.1），5mL氢氟酸（3.3.3），置于电炉上缓慢加热分解，并蒸干将氟化氢铵赶尽，取下，冷却。

3.6.4.2  加入2mL硫酸（3.3.2），用少量水吹洗铂皿壁，置于电炉上蒸至冒白烟1min，冷却，用少量水吹洗铂皿壁，冷却。

3.6.4.3  加入1mL盐酸（3.3.4），加入25mL水，低温加热，使盐类完全溶解，溶液清亮后，取下，冷却至室温。

3.6.4.4  将溶液按表5移入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.6.4.5  在电感耦合等离子体发射光谱仪上，于177.495nm波长处，测定试液及随同试料空白的发射强度。从工作曲线上计算经空白校正的磷的质量浓度。

表5 试样质量分数及定容体积

| 磷的质量分数/% | 容量瓶/mL | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.010～0.10 | 50 | / |
| ＞0.10～0.40 | 100 | / |
| ＞0.40～2.00 | 100 | 10.00 |

3.6.5 工作曲线的绘制

3.6.5.1 按表6分别移取磷标准溶液（3.3.7），分别置于一组100mL容量瓶中，加入1.0mL盐酸（3.3.4）用水稀释至刻度，混匀。

3.6.5.2 将标准系列溶液在电感耦合等离子体发射光谱仪上，于177.495nm波长处，测定磷的发射强度。以磷的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

表6  试样质量分数及标准系列溶液

| 磷的质量分数/% | 移取磷标准贮存溶液体积/mL | 标准溶液质量浓度µ/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.010～0.10 | 0、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00 | 0、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00 |
| ＞0.10～2.00 | 0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 | 0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 |

3.7  分析结果计算

磷含量以磷的质量分数wp计，数值以%表示，按公式（3）计算：

wp=(ρ−ρ0)⋅V0⋅V1×10−6m⋅V2×100  ………………………………（3）

式中：

ρ——自工作曲线上计算得到试液中磷的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——自工作曲线上计算得到空白试液中磷的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

m ——试料质量，单位为克（g）；

V0 ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——测试试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——移取试液的体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后两位。数字修约按GB/8170执行。

3.8  精密度

3.8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围，这两次测试结果的绝对差值不超过重复性（r），超过重复性（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得。

表7重复性限

| wp/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r /% |  |  |  |

3.8.2  允许差

实验室之间分析结果差值应不大于表6所列允许差。

表8允许差

| 磷质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.010～0.10 | 0.006 |
| ＞0.10～0.50 | 0.05 |
| ＞0.50～2.00 | 0.07 |

四  试样报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——所使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

精密度试验原始数据

精密度数据是由4家实验室对3个不同水平的样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的样品在重复性条件下独立测定11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| BeO | 1 | 1 | 8.21 | 8.21 | 8.31 | 8.20 | 7.98 | 8.11 | 8.09 | 8.26 | 8.04 | 8.08 | 8.09 |
|  |  | 2 | 9.58 | 9.77 | 9.69 | 9.55 | 9.68 | 9.79 | 9.63 | 9.60 | 9.55 | 9.77 | 9.67 |
|  |  | 3 | 5.49 | 5.42 | 5.39 | 5.54 | 5.50 | 5.56 | 5.45 | 5.46 | 5.42 | 5.34 | 5.43 |
|  | 2 | 1 | 8.11 | 8.01 | 8.23 | 7.89 | 7.95 | 7.87 | 7.93 | 8.21 | 8.15 | 7.94 | 8.07 |
|  |  | 2 | 9.51 | 9.46 | 9.63 | 9.41 | 9.58 | 9.39 | 9.67 | 9.52 | 9.35 | 9.69 | 9.44 |
|  |  | 3 | 5.25 | 5.29 | 5.48 | 5.55 | 5.37 | 5.31 | 5.34 | 5.29 | 5.21 | 5.33 | 5.43 |
|  | 3 | 1 | 8.20 | 8.28 | 8.17 | 8.19 | 8.07 | 8.29 | 8.37 | 8.14 | 8.21 | 8.34 | 8.09 |
|  |  | 2 | 9.89 | 9.84 | 9.88 | 9.91 | 9.57 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 9.87 | 9.78 | 9.61 |
|  |  | 3 | 5.47 | 5.46 | 5.49 | 5.42 | 5.53 | 5.49 | 5.51 | 5.67 | 5.67 | 5.62 | 5.41 |
|  | 4 | 1 | 8.20 | 8.00 | 8.27 | 8.28 | 8.00 | 7.99 | 8.00 | 8.32 | 8.07 | 8.22 | 8.18 |
|  |  | 2 | 9.69 | 9.62 | 9.70 | 9.70 | 9.87 | 9.91 | 9.45 | 9.70 | 9.89 | 9.88 | 9.58 |
|  |  | 3 | 5.26 | 5.37 | 5.35 | 5.30 | 5.27 | 5.53 | 5.47 | 5.52 | 5.29 | 5.42 | 5.53 |
| Fe2O3 | 1 | 1 | 5.17 | 5.22 | 5.19 | 5.10 | 5.13 | 5.20 | 5.08 | 5.20 | 5.09 | 5.15 | 5.21 |
|  |  | 2 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 1.34 | 1.30 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.29 | 1.35 |
|  |  | 3 | 8.40 | 8.43 | 8.51 | 8.46 | 8.68 | 8.56 | 8.59 | 8.46 | 8.72 | 8.64 | 8.58 |
|  | 2 | 1 | 4.95 | 5.12 | 5.27 | 4.94 | 5.18 | 5.06 | 4.91 | 5.16 | 5.24 | 5.17 | 4.93 |
|  |  | 2 | 1.52 | 1.55 | 1.47 | 1.57 | 1.46 | 1.49 | 1.42 | 1.49 | 1.57 | 1.48 | 1.43 |
|  |  | 3 | 8.77 | 8.64 | 8.59 | 8.67 | 8.73 | 8.61 | 8.72 | 8.76 | 8.65 | 8.61 | 8.58 |
|  | 3 | 1 | 5.17 | 5.25 | 5.15 | 5.30 | 5.39 | 5.29 | 5.16 | 5.37 | 5.24 | 5.17 | 5.36 |
|  |  | 2 | 1.34 | 1.30 | 1.22 | 1.33 | 1.26 | 1.24 | 1.32 | 1.21 | 1.23 | 1.37 | 1.29 |
|  |  | 3 | 8.30 | 8.25 | 8.29 | 8.16 | 8.32 | 8.30 | 8.15 | 8.31 | 8.29 | 8.15 | 8.32 |
|  | 4 | 1 | 5.15 | 5.26 | 5.31 | 5.19 | 5.35 | 5.46 | 5.34 | 5.39 | 5.35 | 5.28 | 5.20 |
|  |  | 2 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.40 | 1.43 | 1.42 | 1.47 | 1.42 | 1.47 | 1.42 | 1.42 |
|  |  | 3 | 8.50 | 8.56 | 8.58 | 8.62 | 8.86 | 8.75 | 8.74 | 8.76 | 8.49 | 8.69 | 8.77 |
| CaO | 1 | 1 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.63 | 1.61 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.70 | 1.73 | 1.72 |
|  |  | 2 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
|  |  | 3 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
|  | 2 | 1 | 1.52 | 1.49 | 1.63 | 1.48 | 1.66 | 1.57 | 1.55 | 1.63 | 1.52 | 1.46 | 1.59 |
|  |  | 2 | 0.99 | 0.89 | 0.94 | 1.05 | 0.90 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 1.02 |
|  |  | 3 | 1.15 | 1.18 | 1.01 | 1.21 | 1.07 | 1.24 | 1.11 | 1.07 | 1.16 | 1.19 | 1.10 |
|  | 3 | 1 | 1.80 | 1.87 | 1.78 | 1.91 | 1.93 | 1.85 | 1.90 | 1.89 | 1.82 | 1.90 | 1.89 |
|  |  | 2 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.10 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 1.06 | 1.00 | 1.06 | 1.10 |
|  |  | 3 | 1.13 | 1.17 | 1.13 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 1.17 |
|  | 4 | 1 | 1.69 | 1.69 | 1.76 | 1.72 | 1.78 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
|  |  | 2 | 1.05 | 1.02 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.00 | 1.06 | 1.07 | 1.03 |
|  |  | 3 | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.10 |
| P | 1 | 1 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.029 |
|  |  | 2 | 0.316 | 0.322 | 0.318 | 0.317 | 0.324 | 0.311 | 0.306 | 0.311 | 0.314 | 0.316 | 0.317 |
|  |  | 3 | 0.071 | 0.070 | 0.071 | 0.069 | 0.072 | 0.070 | 0.070 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.070 |
|  | 2 | 1 | 0.031 | 0.030 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.033 |
|  |  | 2 | 0.311 | 0.318 | 0.314 | 0.313 | 0.310 | 0.317 | 0.315 | 0.314 | 0.312 | 0.314 | 0.315 |
|  |  | 3 | 0.061 | 0.062 | 0.063 | 0.062 | 0.060 | 0.061 | 0.062 | 0.064 | 0.061 | 0.063 | 0.063 |
|  | 3 | 1 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.034 |
|  |  | 2 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
|  |  | 3 | 0.077 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.077 |
|  | 4 | 1 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.030 |
|  |  | 2 | 0.304 | 0.298 | 0.304 | 0.312 | 0.306 | 0.300 | 0.303 | 0.310 | 0.313 | 0.300 | 0.303 |
|  |  | 3 | 0.071 | 0.072 | 0.070 | 0.072 | 0.071 | 0.069 | 0.072 | 0.068 | 0.071 | 0.072 | 0.069 |