ICS 77.120.99

CCS H 14

中华人民共和国国家标准

稀土铁合金化学分析方法

第6部分：钨、钼、钛量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis method for rare earth ferroalloy－

Part 6:Determination of tungsten molybdenum and titanium contents

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（审定稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

GB/T 26416.6—202X

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 26416《稀土铁合金化学分析方法》的第6部分。GB/T 26416已经发布了以下部分：

——第1部分：稀土总量的测定；

——第2部分：稀土杂质含量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、镍、锰量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定　重铬酸钾滴定法；

——第5部分：氧量的测定　脉冲-红外吸收法；

——第6部分：钼、钨、钛量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；

——第8部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第9部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：虔东稀土集团股份有限公司、赣州艾科锐检测技术有限公司、赣州有色冶金研究所有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、北矿检测技术有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、定南大华新材料资源有限公司、包头华美稀土高科有限公司。

本文件主要起草人：温斌、江媛、邹世辉、罗盈盈、刘荣丽、张文娟、王贵超、阮桂色、李淑萍、黄南生、都业俭。

引　　言

本文件所指稀土铁合金为铁与一种或多种稀土元素组成的中间合金，一般采用熔盐电解法或熔配法制得，主要作为添加剂用于钕铁硼永磁材料、磁致伸缩材料、光磁记录材料等磁性材料或作为脱氧剂、添加剂等用于钢铁冶炼。化学成分是稀土铁合金的重要考核指标。 本次修订GB/T 26416《稀土铁合金化学分析方法》系列标准，整合了行业标准XB/T 616-2012《钆铁合金化学分析方法》、XB/T 621-2016《钬铁合金化学分析方法》、XB/T 623-2018《铈铁合金化学分析方法》、XB/T 624-2018《钇铁合金化学分析方法》等，建立针对目前所有实现规模化生产的稀土铁合金（包括镧铁、铈铁、镧铈铁、钕铁、镝铁、钆铁、钬铁和钇铁等）生产、应用中需要考核的指标的化学分析方法标准，包括稀土总量、稀土杂质含量、非稀土杂质含量的检测等。根据检测对象和检测手段的不同以及基体的差异等，本系列标准包括5个修订部分和4个制定部分。各个部分通过明确标准的适用范围，规范试剂、材料、试验设备和步骤，并经过多家实验室反复多次的试验和验证给出精密度数据，增强了不同试验室间数据的一致性和可比性，为稀土铁合金的品质核查建立严谨、规范的标准化工作基础。

本文件主要采用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-OES），通过近似基体匹配的方式，实现对稀土铁合金中非稀土杂质钼、钨、钛含量的测定。近似基体匹配方式具有有效解决物性干扰、消除盐效应、拓展测定下限、操作简便快捷等特点。本文件编制过程中，考虑了样品分解硝酸和氢氟酸用量、硝酸酸度对信号强度的抑制效应、谱线选择、共存元素的干扰（谱图干扰）、铁基体效应，同时兼顾了各种能力实验室的使用需求，具有准确、简单、快速、成本低的特点。

稀土铁合金化学分析方法

第6部分：钨、钼、钛量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

本文件规定了稀土铁合金（镧铁合金、铈铁合金、镧铈铁合金、钕铁合金、镝铁合金、钆铁合金、钬铁合金、钇铁合金）中钨、钼、钛含量的测定方法。

本文件适用于稀土铁合金（镧铁合金、铈铁合金、镧铈铁合金、钕铁合金、镝铁合金、钆铁合金、钬铁合金、钇铁合金）中钨、钼、钛含量的测定。测定元素及范围（质量分数）：钨 0.010%～0.20%；钼 0.0050%～0.10%；钛 0.0050%～0.10%。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4　原理

试料用硝酸、氢氟酸溶解，氟化分离稀土基体，以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 5　试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级及以上蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.1　焦硫酸钾。

5.2　氢氧化钠（优级纯）。

5.3　硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.4　氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

5.5　硝酸（1+1）。

5.6　氨水（1+3；优级纯）。

5.7　硫酸（5+95）。

5.8　硼酸溶液（50 g/L）。

5.9　钨标准贮存溶液：称取0.126 1 g经110 ℃烘干1 h并在干燥器中冷却至室温的氧化钨（纯度>99.99%）置于50 mL塑料烧杯中，加20 mL水及2.0 g氢氧化钠（5.2）溶解完全，移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钨。

5.10　钼标准贮存溶液：称取0.150 0 g经110 ℃烘干1 h并在干燥器中冷却至室温的氧化钼（纯度>99.99%）置于50 mL塑料烧杯中，加20 mL氨水（5.6）溶解完全，移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钼。

5.11　钛标准贮存溶液：称取0.166 9 g经850 ℃灼烧1 h并在干燥器中冷却至室温的二氧化钛（纯度>99.99%）置于50 mL铂金坩埚中，加入3 g～4 g焦硫酸钾（5.1）于650 ℃～700 ℃熔融至红色透明，取出稍冷，将其放入400 mL烧杯中，加入100 mL硫酸（5.7），低温加热浸取，用硫酸（5.7）洗出坩埚，溶液冷却至室温移入200 mL塑料容量瓶中，用硫酸（5.7）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含500 µg钛。

5.12　混合标准溶液：分别移取10 mL钨标准贮存溶液（5.9）、5 mL钼标准贮存溶液（5.10）和10 mL钛标准贮存溶液（5.11）于500 mL塑料容量瓶中，加25 mL氢氟酸（5.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20 µg钨、10 µg钼和10 µg钛。

5.13　氩气（体积分数≥99.99%）。

6　仪器设备

6.1 电子天平：分度值0.1 mg。

6.2 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

在仪器正常工作状态下，凡达到下列指标均可使用。

——分辨率：小于0.006 nm（200 nm处）；

——重复性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，连续10次测量标准溶液，计算10次测量值的相对标准偏差（RSD）≤1.5 %；

——稳定性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，在不少于2 h内，间隔15 min以上，重复6次测量标准溶液，计算6次测量值的相对标准偏差（RSD）≤2.0 %。

7　样品

将试样制备成粉末或小粒状，真空密封，置于干燥器中备用。

8　试验步骤

8.1　试料

称取1.0 g样品（7），精确至0.000 1 g。

8.2　平行试验

平行做两份试验。

8.3　空白试验

随同试料做空白试验。

8.4　分析试液的制备

8.4.1　将试料（8.1）置于200 mL塑料烧杯中，用水润湿样品，加入10 mL硝酸（5.5），低温加热溶解至清亮，加入50 mL水，待加热至近沸，加入2 mL氢氟酸（5.4），保温10 min，放置冷却至室温，移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。待沉淀下沉后，用双层慢速滤纸干过滤。

8.4.2　移取10.00 mL试液（8.4.1）于100 mL塑料容量瓶中，加入10 mL硼酸溶液（5.8），5 mL 硝酸（5.3），稀释至刻度，混匀，待用。

注：HF进样系统不加硼酸溶液。

8.5　系列标准溶液的配制

移取0 mL、0.5 mL、1 mL、2 mL、5 mL、10 mL混合标准溶液（5.12）于6个100 mL塑料容量瓶中，补加0.2 mL（4滴）氢氟酸（5.4），10 mL硼酸溶液（5.8），5 mL 硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。系列标准溶液浓度见表1。

表1　系列标准溶液浓度

单位为微克每毫升

| 系列标准溶液序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 1.0 | 2.0 |
| Mo | 0 | 0.050 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.0 |
| Ti | 0 | 0.050 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.0 |

注：HF进样系统不加硼酸溶液。

8.6　测定

8.6.1　各推荐分析谱线见表2。

表2　推荐分析谱线波长

单位为 纳米

| 测定元素 | 波长 |
| --- | --- |
| W | 207.912、209.475 |
| Mo | 202.030、281.615 |
| Ti | 337.280、338.377、334.941、336.122 |

8.6.2　工作曲线的绘制

在选定仪器工作条件下，将系列标准溶液（8.5）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。以待测元素光信号强度为纵坐标，系列标准溶液质量浓度为横坐标，绘制工作曲线，线性相关系数应≥0.9995。

8.6.3　空白试液的测定

在工作曲线（8.6.2）符合测定的要求后，将空白试验用溶液（8.3）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出空白试液中待测元素的质量浓度。

8.6.4　分析试液的测定

在工作曲线（8.6.2）符合测定的要求后，将分析试液（8.4.2）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出分析试液中待测元素的质量浓度。

9　试验数据处理

待测元素含量以待测元素的质量分数计，按公式（1）计算：

wx=(ρ1−ρ0)V0V2×10−6mV1×100%  …………………………………（1）

式中：

ρ1 ——计算机输出的分析试液中各元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0 ——计算机输出的空白溶液中各元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0 ——试液（8.4.1）的总体积，单位为毫升（mL）；

V2——分析试液（8.4.2）的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液（8.4.1）的体积，单位为毫升（mL）。

两次平行测定结果的绝对差值不大于表3相应重复性限时，取其平均值为测定结果，结果保留2位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

- 精密度

10.1　精密度原始数据及统计

精密度数据是在2022年，由7家实验室对6种稀土铁合金中钼、钨、钛含量的6个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对6种稀土铁合金中钼、钨、钛含量的每个水平在重复性条件下独立测定11次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

10.2　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3　重复性限

| 元素 | 质量分数% | 重复性限(r)% |
| --- | --- | --- |
| Mo | 0.0066 | 0.0006 |
|  | 0.013 | 0.001 |
|  | 0.016 | 0.002 |
|  | 0.040 | 0.003 |
|  | 0.070 | 0.004 |
|  | 0.090 | 0.004 |
| W | 0.014 | 0.001 |
|  | 0.034 | 0.003 |
|  | 0.080 | 0.004 |
|  | 0.14 | 0.01 |
|  | 0.18 | 0.02 |
| Ti | 0.0085 | 0.0006 |
|  | 0.016 | 0.002 |
|  | 0.050 | 0.003 |

表3　重复性限（续）

| 元素 | 质量分数% | 重复性限(r)% |
| --- | --- | --- |
| Ti | 0.076 | 0.005 |
|  | 0.095 | 0.006 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr﹐Sr为重复性限标准偏差。 |  |  |

10.3　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4　再现性限

| 元素 | 质量分数% | 再现性限(R)% |
| --- | --- | --- |
| Mo | 0.0066 | 0.0007 |
|  | 0.013 | 0.002 |
|  | 0.016 | 0.002 |
|  | 0.040 | 0.003 |
|  | 0.070 | 0.005 |
|  | 0.090 | 0.005 |
| W | 0.014 | 0.002 |
|  | 0.034 | 0.003 |
|  | 0.080 | 0.005 |
|  | 0.14 | 0.010 |
|  | 0.18 | 0.02 |
| Ti | 0.0085 | 0.0011 |
|  | 0.016 | 0.003 |
|  | 0.050 | 0.005 |
|  | 0.076 | 0.007 |
|  | 0.095 | 0.011 |
| 注：再现性限(R )为2.8×SR﹐SR为再现性限标准偏差。 |  |  |