国家标准《硅单晶中氮含量的测定 二次离子质谱法》

编制说明（送审稿）

一、工作简况

1.立项目的和意义

在硅单晶生长过程中，通常故意引入氮，其目的有：（1）增加单晶生长过程中无缺陷区域的V/G允许值，其中，V是指生长速率，G为晶体在固液界面处的温度梯度；（2）增加在氢气和氩气中退火后有效区域的深度和体微缺陷的浓度；（3）减小退火后晶体形成的颗粒（COP）的尺寸；（4）增加在温度降低工艺下氧在衬底外延层的沉积量。二次离子质谱仪（SIMS）能够检测未退火的硅抛光片中的氮含量，可以检测直拉硅单晶中氮的体含量。另一方面，SIMS能够检测p＋（B）和n＋（Sb）型用于外延的硅衬底中氮的总体含量，这种情况下，由于自由电子被吸附无法用红外光谱法检测。

随着我国半导体工业的迅速发展，对硅单晶中的氮进行规范、精确地测定越来越重要，本标准适用于对硅单晶中氮含量的测试，可用于工艺控制、研发和材料验收等目的。标准中规定的二次离子质谱法可以克服传统的红外光谱法、电子核磁共振法、深能级透射光谱法和带电粒子活性分析法对氮测试的局限性，并使二次离子质谱法测试实现标准化，进而促进我国半导体工艺控制、产品研发水平的提高，且对于增强我国半导体材料与器件产品的国际竞争力有重要的意义。

2.任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2020年第二批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2020]37号）的要求，由中国电子科技集团公司第四十六研究所负责制定《硅单晶中氮杂质含量的测定  二次离子质谱法》，计划编号为20202892-T-469，要求完成时间2022年8月。

经过原国标委工业一部、工业二部认可，半导体材料标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口，具体见标委工二函[2014]22号。

3.主要工作过程

3.1 起草阶段

本标准的制定工作由中国电子科技集团公司第四十六研究所承担。《硅单晶中氮含量的测定 二次离子质谱法》项目正式立项后，起草单位即组织成立了标准起草工作组，讨论并形成了制定工作计划及任务分工。2020年9月，起草工作组完成国家标准《硅单晶中氮含量的测定  二次离子质谱法》的讨论稿，并提交至全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会秘书处。

2020年10月14日，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会在江苏省昆山市组织召开了《硅单晶中氮含量的测定  二次离子质谱法》的讨论会，有研半导体材料有限公司、天津中环领先半导体有限公司等15家单位的20余位专家参与了会议，提出了“增加试剂和材料章条，写明液氮或液氦的要求”等修改意见。

2020年11月-2021年7月，编制组结合讨论会意见、试验测试情况对标准稿件进行修改形成了征求意见稿及编制说明。

3.2 征求意见阶段

2021年8月12日，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会同时将本标准征求意见稿及编制说明在国家标准化管理委员会的“国家标准化业务管理平台”上挂网，向社会公开征求意见。编制组同时将标准征求意见稿发函相关单位征求意见。共收到了“建议将英文名称中Test method for nitrogen content in monocrystalline silicon 改为Determination of nitrogen content in silicon single crystal”等19条意见，采纳17条，未采纳2条，按照采纳的意见修改后形成了预审稿。

2021年10月14日，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会在乌鲁木齐主持召开了《硅单晶中氮含量的测定  二次离子质谱法》的预审会，有研半导体材料有限公司、上海合晶硅材料有限公司、全国半导体材料标准化分技术委员会等6家单位的9人参加了本次会议，提出了标准样品中增加“如果有有证标准样品，采用有证标准样品，若无有证标准样品，则通过离子注入法制备”、“公式中增加‘单位为XXX’”等7条意见，全部予以采纳。

4.标准承研单位概况及起草人所做的工作

牵头单位中国电子科技集团公司第四十六研究所是中国主要的半导体材料研发生产单位，经过几十年的发展，研究方向几乎涵盖全部半导体材料，包括硅、锗、碳化硅、氮化镓等，建立了多条主流半导体材料生产线，其中包括硅单晶片、锗单晶片、GaAs单晶片等。中国电子科技集团公司第四十六研究所质检中心始建于1988年，现有工作人员38人，本科以上学历人员占90%以上，获得计量认证证书、国家实验室资质授权证书、实验室认可证书。质检中心长期从事电子材料的物理性能、化学成分、结构与表面特性的测试工作。在不断强化技术实力和科研工作的基础上，质检中心也十分重视标准化研究以及国家、行业标准的制修订工作，积极承担标准化项目。质检中心拥有两台二次离子质谱仪，是国内唯一能够提供全面的二次离子质谱测试技术的单位，有丰富的操作、试验经验，可以为《硅单晶中氮含量的测定  二次离子质谱法》标准的制定提供充分的验证报告。质检中心拥有一批高素质的专业人才，曾制（修）订二次离子质谱相关的标准10余项，有丰富的制（修）订标准的经验。

本文件的主要起草单位为中国电子科技集团公司第四十六研究所、有色金属技术经济研究院有限责任公司等，其中中国电子科技集团公司第四十六研究所为牵头单位，组织了标准起草和试验工作，有色金属技术经济研究院有限责任公司对标准各环节的稿件进行了审查修改，确保标准符合GB/T 1.1的要求，XXX参与了标准起草，在标准研制过程中积极反馈意见，为标准文本的完善做出了贡献。

马农农、何友琴、陈潇、刘立娜、何烜坤组织协调标准起草，开展试验复验工作；XXX参与标准文本质量的审查、修改和意见反馈等。

二、标准编制原则及确定主要内容的确定依据

1、编制原则

1) 本标准编制主要依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的统一规定和要求进行编写。

2) 考虑用户的当前使用要求及以后技术发展的潜在使用要求。

3) 考虑国内生产企业的生产、测试现状及技术发展趋势。

- 确定标准主要内容的依据

相关的国外先进标准有SEMI MF 2139-1103 Test method for measuring Nitrogen concentration in silicon substrates by secondary ion mass spectrometry ,本标准起草过程中参照标准SEMI MF 2139-1103，结合实际测试经验确定了各项技术内容。

2.1 范围的确定

SIMS测氮的原理如下：

在高真空（真空度优于5×10-7 Pa）条件下，铯离子源产生的一次离子，经过加速、纯化、聚焦后，轰击硅单晶样品表面，溅射出多种粒子。将其中的离子（即二次离子）引出，通过质谱仪将不同质荷比的离子分开，记录不同速率条件下样品中氮元素（14N28Si-）与主元素硅（28Si-，29Si-或者30Si-）的离子强度。利用相对灵敏度因子法定量，计算出硅单晶中氮元素的含量以及仪器的背景氮含量。

单晶硅中通常会重掺锑、砷、磷三种元素中的一种或几种以改变硅的电学性能，当锑、砷、磷的掺杂浓度小于0.2%（1×1020cm-3，以原子数计）时，样品基体仍然是硅，可以用二次离子质谱采用灵敏度因子法测试硅中氮含量，但是当锑、砷、磷的掺杂浓度超过0.2%时，基体不能再当作硅了，而二次离子质谱定量法的前提是试样和标样的主要基体成分相同。此时就不宜采用二次离子质谱法定量了。

本文件规定了硅单晶中氮含量的二次离子质谱测试方法。根据文献资料以及目前主流仪器的试验经验得出，使用该方法测试的检测下限能达到1×1014 cm-3，但当仪器性能下降，特别是真空系统性能变差的情况下，或者是仪器在近期测试过氮含量很高的样品（例如GaN)后,测试的检测下限都会有所上升。所以在范围规定了“本文件适用于锑、砷、磷的掺杂浓度＜0.2%（1×1020cm-3，以原子数计）的硅单晶中氮含量的测试，测试范围为不小于1×1014cm-3。”

2.2 规范性引用文件

将本标准中直接引用到的文件GB/T 14264《半导体材料术语》、GB/T 22461《表面化学分析  词汇》、GB/T 32267《分析仪器性能测定术语》列入了第二章。

2.3 术语和定义

本标准中引用了GB/T 14264《半导体材料术语》、GB/T 22461《表面化学分析  词汇》、《GB/T 32267  分析仪器性能测定术语》中关于一次离子、二次离子、相对灵敏度因子等术语的定义。

2.4干扰因素

本标准中干扰因素包括环境、测试的元素、真空度、样品架、标准样品的标称浓度及均匀性等因素，说明如下：

2.4.1表面硅氧化物中含有氮，可能影响氮含量的测试结果。将样品放置到仪器中后，利用大束流、大面积的一次离子对样品表面进行扫描，以除去样品表面自然氧化层及表面沾污，从而保证了测试区域的洁净，所以制样环境也不需要对洁净度有要求。

2.4.2 从SIMS仪器样品室和固定装置上吸附到样品表面的氮可能影响氮含量的测试结果。二次离子质谱仪存在记忆效应，假如测试过含氮量高的样品，在二次离子质谱仪（SIMS）样品室内和固定装置上存在高浓度的氮会吸附到样品表面，干扰氮的测试。

2.4.3当测试氮的时候采用质量数为42的14N28Si离子时，碳会以12C30Si形式引入干扰，可以通过测试12C28Si予以消除。

2.4.4 因为空气的主要成分就是氮，所以样品室的真空度会直接影响氮的测试结果。可以通过烘烤仪器以及样品架来改善真空度。

2.4.5 样品架窗口面如果变形，导致窗口内的样品表面不平整，分析时其表面与离子收集光学系统的倾斜度会发生变化，则会降低测试的准确度和精密度。

2.4.6二次离子质谱法的特点是测试低含量（优于ppm水平）的杂质浓度，所以要求样品分析面必须进行抛光以除去表面沾污，通常表面粗糙度越大，表面沾污越厉害，对测试的准确度和精密度的影响越大。

2.4.7 因为二次离子质谱的定量法是采用相对灵敏度因子法，通过标准样品的氮含量和相对灵敏度因子，计算待测样品中氮的含量，所以标准样品中氮的含量标称值直接影响待测样品的含量测试值，同时标准样品的不均匀性会直接影响待测样品测试结果的准确性。

2.5仪器设备

本方法主要采用二次离子质谱仪（SIMS）进行检测，通常电负性小的元素宜采用氧离子源作为一次离子源，电负性大的元素宜采用铯离子源作为一次离子源，本方法中氮元素是电负性大的元素，所以要求仪器必须配备铯一次离子源，而且仪器分析室的真空度优于5×10-7Pa，才能确保本方法的检测限。

本方法中装有样品的样品架需要烘烤，所以需要配备一个温度能满足100℃±10℃的烘箱。

本方法中需要对标准样品浓度曲线的深度定标，所以需要有测试SIMS溅射坑深度的仪器，常用的有触针式表面轮廓仪。

2.6 样品

2.6.1对于样品表面的要求：样品的测试表面必须平坦光滑，一般经过腐蚀抛光或化学机械抛光。二次离子质谱法的特点是测试低含量（优于ppm水平）的杂质浓度，所以样品对分析面进行抛光以除去表面沾污，表面粗糙度Ra=2nm时表面沾污基本都能去除了，表面粗糙度越小，SIMS深度剖析的深度分辨率越高，所以规定表面粗糙度Ra≤2nm。

2.6.2样品尺寸的要求：样品不要求都是同样的大小，但根据该仪器配备的样品架的结构情况，要求样品典型尺寸是边长5mm～10mm的近似正方形，总厚度为0.5mm～2.0mm。

2.6.3规定标准样品应满足：硼含量低于1×1017cm-3的硅单晶，注入14N，氮的分布不均匀性不大于5%。建议注入的能量为200keV，注入的剂量为1×1014cm-2。

目前国际标准机构还没有硅中氮的标准样品出售。作为标准样品，氮浓度至少要高于背景浓度2个数量级以上，否则误差太大，但目前掺杂的工艺很难实现掺杂高含量的氮，所以氮的标准样品行业内通常是由离子注入的方法获得。用二次离子质谱法测出离子注入样品中氮含量的高斯分布曲线，根据注入剂量，溅射总深度等参数计算出峰值浓度，作为标准样品中氮的含量。随着科技的进步，将来某天可能会有硅中氮的标准样品出售，所以为了严谨起见，在标准样品这条添加“如果有被鉴定过的标准样品或者是可以溯源的二次标准样品，应采用此类标准样品，如没有，则通过离子注入法制备获得。”

氮有两种同位素14N和15N，原理上是都可以用来测试，但实际测试时因为15N的丰度很小，不到1%，所以测试时信号很弱，使检测限上升两个量级，导致测试没有意义，不建议采用。

氮含量的分布不均匀性一般通过测试样片中心及距中心半径的1/2的互相垂直的两直线上各点的各元素含量，如图1，用计算得到的相对标准偏差作为不均匀性结果。

图1 标准样品各元素含量不均匀性测试点示意图

根据SEMI MF 2139-1103，经过查阅资料及多次的试验验证得出：硼含量高于1×1017 cm-3时，硼的质量数（11B29Si＋10B30Si）会干扰碳（12C28Si）的质量数，从而进一步干扰氮的测试（具体计算见2.7），硼浓度低于1×1017 cm-3时则对氮测试影响可以忽略不计。所以要求标准样品中硼含量低于1×1017 cm-3。

2.7 试验步骤

2.7.1样品装载及准备说明

装载样品时，一次装入的样品包括：一个标准样品，一个或多个待测样品。本方法不需要独立的空白样品，因为拉平效应能够将氮的体浓度同仪器的背景浓度区分开来。

样品表面如果不够干燥，放到仪器样品仓里会影响真空度，而硅中氮的测试对真空度的要求很高，所以要求将装有样品的样品架放在100℃±10℃的烘箱中烘烤1h，然后再放入仪器。

根据SEMI MF 2139-1103要求，标准样品应该是硼含量低于1×1017cm-3的硅单晶，注入14N离子，可选择注入的能量为200keV，注入的剂量为1×1014cm-2。

2.7.2仪器调试说明

如果需要冷却装置，则将液氮或者液氦装入冷阱。按照仪器说明书开启仪器，设定所需的仪器参数且调校离子光学系统，确保一次离子束流和质谱仪的稳定性。

2.7.3样品测定中的说明

因为标准样品是离子注入样品，根据相对灵敏度因子的计算公式，需要知道标准样品中SIMS测试坑的深度，所以标准样品在分析全部结束后，需要使用表面轮廓仪测量该标准样品中的SIMS坑深。

硅中氮的测试中，碳元素对氮元素的干扰是一直存在的，如果测试的样品中硼的浓度低于1×1017cm-3，只需要检测负二次离子12C28Si-，14N28Si-，和主元素信号（28Si-或29Si-或30Si-或30Si2-）。从测得的质量数42的计数率（counts/s）中减去测得的质量数为40的计数率（counts/s）的0.0341倍，也就是减去碳元素对氮元素的干扰，得到校正的质量数为42相对应于真正的N（14N28Si-）的计数率。具体计算过程如下：

定义质量数为40的碳（12C28Si）的计数率为1，根据12C、13C、28Si、29Si、30Si各同位素在自然界中的丰度，计算得出质量数为42的碳（12C30Si+13C29Si）的计数率＝0.0335＋0.0006＝0.0341。如果硼的浓度大于等于1×1017cm-3，还要检测11B28Si-负离子，从碳的校正计数率里减去0.0583倍质量数为39的计数率以扣除硼的干扰。具体计算过程如下：

定义质量数为39的硼（11B28Si＋10B29Si）的计数率为1，那么质量数为40的硼（11B29Si＋10B30Si）的计数率=0.0583。

分析测试样品的时候，可以选择两种溅射速率以优化检测能力，通过改变扫描面积来实现，一个保证溅射速率最大，一个提供小的溅射速率，但分析面积维持不变。保持测试样品时用电子倍增器记录的负离子的计数率低于1×105counts/s，因为电子倍增器的计数率超过1×105counts/s就接近饱和了，使计数不再线性。

2.8试验数据的处理

二次离子质谱定量方法一般采用相对灵敏度因子法。

当试样和标样的主要基体成分相同的前提下，各种低含量元素的浓度即使在ppb到1%范围内变化也不影响相对灵敏度因子的恒定性，所以采用相对灵敏度因子法定量。本方法中使用的标准样品是离子注入样品，给出了离子注入硅标准样品中氮的相对灵敏度因子、硅样品中氮杂质元素含量以及背景氮含量的计算公式。

2.9精密度的计算

因为SIMS测试是一个破坏性的测试，所以不能对同一个样品的同一个较小区域反复测试，只能对同一个样品（不均匀性不大于5%）的10个比较接近的区域分别进行氮含量的测试得出精密度。再现性要求在不同实验室间进行，而二次离子质谱仪国内保有量比较少，而且做痕量分析，仪器有记忆效应，有些单位仪器测试过其他样品，再测试硅材料误差大，并且测试费用非常高，测试周期长，因此本方法只与埃文思公司开展了实验室间比对测试。

从验证结果中得出本方法的重复性（相对标准偏差）小于10%，具体见“三、主要试验和验证的分析、综述”。

三、主要试验和验证的分析、综述

3.1 同一实验室两台不同型号的二次离子质谱仪对Si中N含量的测试

用标准中描述的方法对两个Si样品（1#和5#)中的N含量进行了测试，试验条件相同：Cs+一次离子束，引出能量为10kev，使用大扫描面积、小速率溅射，除去样品表面自然氧化层及表面沾污，保证测试区域的洁净，再使用小扫描面积大速率溅射，再回到大扫描面积溅射，每个样品测试10个相邻位置。

标准样品由离子注入法获得，注入14N离子，注入的能量为200keV，注入的剂量为1×1014cm-2，N的峰值浓度（原子数）为9.0×1018 cm-3。按照标准中所述公式计算出每个样品中N含量值，分别计算得出N含量的平均值、标准偏差、相对标准偏差（RSD）等，详见表1、表2和表3。

表1  编号为1#Si和5#Si样品中N含量测试结果汇总表

| 测试位置 | IMS-4f型 二次离子质谱仪 测试结果(cm-3) |  | IMS-4fe7型二次离子质谱仪 测试结果(cm-3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 5# | 1# | 5# |
| 1 | 7.1×1014 | 2.9 ×1015 | 7.1×1014 | 3.0×1015 |
| 2 | 6.8×1014 | 3.0×1015 | 6.9×1014 | 3.2×1015 |
| 3 | 6.7×1014 | 3.0×1015 | 6.7×1014 | 3.1×1015 |
| 4 | 7.2×1014 | 3.1×1015 | 7.3×1014 | 3.3×1015 |
| 5 | 7.0×1014 | 3.0×1015 | 7.0×1014 | 3.2×1015 |
| 6 | 6.9×1014 | 2.8×1015 | 7.1×1014 | 3.0×1015 |
| 7 | 6.6×1014 | 3.1×1015 | 6.8×1014 | 3.2×1015 |
| 8 | 6.5×1014 | 3.0×1015 | 6.8×1014 | 3.1×1015 |
| 9 | 6.8×1014 | 2.9×1015 | 6.7×1014 | 3.1×1015 |
| 10 | 6.7×1014 | 2.9×1015 | 7.2×1014 | 3.2×1015 |
| 平均值 | 6.8 ×1014 | 3.0×1015 | 7.0×1014 | 3.1×1015 |
| 标准偏差 | 2.2×1013 | 9.0×1013 | 2.1×1013 | 1.0×1014 |
| 相对标准偏差 RSD（%） | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
| 背景浓度 | 1.0×1014 | 1.0×1014 | 1.0×1014 | 1.0×1014 |

3.2同一实验室两台不同型号的二次离子质谱仪对Si中N含量的测试比对分析

用标准中描述的方法对两个Si样品（1#和5#)中的N杂质含量进行了测试，测试仪器为：中国电子科技集团公司第四十六研究所的IMS-4f和IMS-4fe7型二次离子质谱仪，两台仪器分别由不同的试验人员操作。对比结果见表2。

表2 同一实验室不同型号的二次离子质谱仪测试的同一Si样品中N含量结果汇总

| 仪器型号 | 1#（(cm-3) | 5#（(cm-3) |
| --- | --- | --- |
| IMS-4f型 | 6.8×1014 | 3.0×1015 |
| IMS-4fe7型 | 7.0×1014 | 3.1×1015 |
| 平均值 | 6.9×1014 | 3.05×1015 |
| 标准偏差 | 1.4×1013 | 7.0×1013 |
| 相对标准偏差 RSD（%） | 2 | 2.3 |

结果表明：采用不同仪器，用二次离子质谱法测试Si 中N杂质含量的方法可行，且RSD小于10%，结果重复性好。

3.3不同实验室间不同型号二次离子质谱仪对同一Si样品中N含量的比对

不同实验室不同型号的二次离子质谱仪，用标准中描述的方法对1#和5#硅样品中的N杂质进行了测试。实验分别在美国埃文思材料公司（EAG）和中国电子科技集团公司第四十六研究所完成。

通常情况下，两个实验室的测量结果与其不确定度的一致性用归一化偏差En进行评价。依据GB/T 28043-2011《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》，利用En值评价实验室间比对的能力验证，见公式（1）。

Error: Reference source not foundError: Reference source not found……………………………………（1）

其中：

x—实验室1的测试结果；

X—实验室2的测试结果；

—实验室1的扩展不确定度；

—实验室2的扩展不确定度。

根据两个实验室的测试结果及测试扩展不确定度值，计算En值，若En≤1，则判定参加者的比对结果为满意。

表3 不同实验室测试同一Si样品（1#和5#）中N含量的比较

| 实验室 |  | EAG实验室 | 四十六所 | 平均值 | En值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 1# | 6.7×1014 | 7.0×1014 | 6.9×1014 | 0.51 |
|  | 5# | 2.9×1015 | 3.1×1015 | 3.0×1016 | 0.71 |

结果分析：两个实验室的实验结果基本一致，En值均小于1，表明比对结果满意。

- 标准水平分析

本标准为国内首次制定，技术内容参照国外先进标准SEMI MF 2139-1103，结合国内实际测试需求及经验确定了各项技术参数。

本标准的制定，克服了传统的红外光谱法、电子核磁共振法、深能级透射光谱法和带电粒子活性分析法对氮测试的局限性，使二次离子质谱法测试实现标准化，对硅单晶制备技术的提高以及硅产业的发展起到巨大的推动作用，进而促进我国半导体工艺控制、产品研发水平的提高，对于增强我国半导体材料与器件产品的国际竞争力有重要的意义。

本标准为推荐性国家标准，达到国际一般水平。

五、与现行法律、法规及强制性国家标准协调配套情况

本标准不违反国家现行的有关法律、法规，与现行的国家标准、国家军用标准、行业标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

在本标准编制过程中，没有出现重大分歧意见。

七、作为推荐性或强制性标准的建议

建议将本标准作为推荐性国家标准发布实施。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，建议由归口单位、主编单位组织标准宣贯会，对标准文本进行解读，促进标准的有效实施。

九、废止现行有关标准的建议

由于国家标准体系中以前没有此类标准，所以本标准颁布后，无需废止任何现行有关标准。

十、其他应予说明的事项

本标准是测试硅单晶中的杂质元素，与杂质的化学和电学特性无关，未涉及专利问题，建议作为推荐性国家标准供大家使用，若对结果有疑义，以供需双方商议的测试方法为准。

标准编制组

2022年5月