前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

- 本文件起草单位：中国电子科技集团公司第四十六研究所……

- 本文件主要起草人：马农农、何友琴、陈潇、刘立娜、何烜坤……

硅单晶中氮含量的测定  二次离子质谱法

  - 范围

本文件规定了硅单晶中氮含量的二次离子质谱测试方法。

本文件适用于锑、砷、磷的掺杂浓度＜0.2%（1×1020cm-3，以原子数计）的硅单晶中氮含量的测试，测试范围为不小于1×1014cm-3。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 22461  表面化学分析  词汇

GB/T 32267  分析仪器性能测定术语

  - 术语和定义

GB/T 14264、GB/T 22461和GB/T 32267界定的术语和定义适用于本文件。

  - 原理

在高真空（真空度优于5×10-7 Pa）条件下，铯离子源产生的一次离子，经过加速、纯化、聚焦后，轰击硅单晶样品表面，溅射出多种粒子。将其中的离子（即二次离子）引出，通过质谱仪将不同质荷比的离子分开，记录不同速率条件下样品中氮元素（14N28Si-）与主元素硅（28Si-或者29Si-或者30Si-）的离子强度。利用相对灵敏度因子法定量，计算出硅单晶中氮元素的含量以及仪器的背景氮含量。

  - 干扰因素

5.1 表面硅氧化物中的氮可能影响氮含量的测试结果。

5.2 从SIMS仪器样品室和固定装置上吸附到样品表面的氮可能影响氮含量的测试结果。

5.3 测试氮的时候采用质量数为42的14N28Si离子，碳会以12C30Si形式干扰氮含量的测试。

5.4 样品室的真空度会影响氮含量测试结果的准确度。

5.5 在样品架窗口范围内的样品分析面应平整，以保证每个样品移动到分析位置时，其表面与离子收集光学系统的倾斜度不变，否则会降低测试的准确度。

5.6测试的准确度随着样品表面粗糙度的增大而显著降低，应通过对样品表面化学机械抛光或者化学腐蚀抛光降低表面粗糙度。

5.7 标准样品中氮元素含量的不均匀性会影响测试结果的准确度。

5.8 标准样品中氮元素标称含量的偏差会导致测试结果的偏差。

  - 试验条件

温度范围15℃～25℃，相对湿度不大于75%。

  - 试剂和材料

液氮或液氦。

  - 仪器设备

8.1  二次离子质谱仪

扇形磁场二次离子质谱仪（SIMS），应配备有铯一次离子源、能检测负二次离子的电子倍增器、法拉第杯检测器和样品架。仪器分析室的真空度优于5×10-7 Pa，质量分辨率优于300。样品架用于装载样品，应能使样品的分析面处于同一平面并垂直于引出电场（一般5000 V±500 V）。

8.2  烘箱

用于烘烤装载了样品的样品架。

8.3  触针式表面轮廓仪

用于校正标准样品浓度曲线的深度坐标。或者用其他类似设备测试SIMS测试坑的深度。

  - 样品

9.1  通用要求

样品的分析面应平坦光滑，表面粗糙度（Ra）不大于2 nm。样品尺寸应适合放入样品架内，典型尺寸为边长5mm～10mm的近似正方形，厚度为0.5 mm～2.0 mm。

9.2  标准样品

如果有被鉴定过的标准样品或者是可以溯源的二次标准样品，应采用此类标准样品，如没有，则通过离子注入法制备获得（建议注入14N离子，注入的能量为200keV，注入的剂量为1×1014cm-2）。

硅单晶标准样品，其硼含量应小于1×1017cm-3，氮元素的分布不均匀性不大于5%。

注：通过测试样品中心及距中心1/2半径距离的互相垂直的两直线端点的氮含量，5点测试结果的相对标准偏差可作为分布不均匀性。

9.3  测试样品

测试样品应符合9.1的要求。

  - 试验步骤

10.1  样品装载及准备

将样品装入二次离子质谱仪的样品架，检查确认样品平坦地放在窗口背面，并尽可能多地覆盖窗口。一次装入的样品包括硅单晶标准样品和测试样品。

将装有样品的样品架放在100℃±10℃的烘箱中烘烤1h后，直接装入二次离子质谱仪内。

10.2  仪器调试

如果需要冷却装置，则将液氮或者液氦装入冷阱。按照仪器说明书开启仪器，设定所需的仪器参数且调校离子光学系统，确保一次离子束流和质谱仪的稳定性。

10.3  样品测定

10.3.1将样品架导入分析室后，等待一段时间，直到分析室真空度恢复到正常水平（优于5×10-7 Pa）。

10.3.2对标准样品，使用铯一次离子束，检测负二次离子14N28Si-，检测在剖析的中间阶段或结束的时候的主元素负离子（28Si-或者29Si-或者30Si-）。分析全部结束后，再使用触针式表面轮廓仪测量该标准样品中SIMS测试坑的深度。

10.3.3 移动样品架到合适的位置，对中测试样品在靠近窗口中心的地方进行溅射，开始SIMS剖析。

10.3.4 如果测试的样品中硼的含量低于1×1017cm-3，只检测负二次离子12C28Si-，14N28Si-，和主元素信号（28Si-或者29Si-或者30Si-）。如果硼的含量大于等于1×1017cm-3，还要检测11B28Si-负离子。

10.3.5 分析测试样品的时候，选择两个扫描面积，一个保证溅射速率最大，一个提供小的溅射速率。选择适当的光阑或其它的方式使在改变一次束扫描面积的情况下，分析面积能维持不变。保持测试样品时用电子倍增器记录的负离子的计数率低于1×105counts/s。

10.3.6 将一次束调到中间，用能产生一个低的溅射速率的扫描面积开始SIMS剖析。继续剖析，直到20个数据点以上，并且所有的信号能提供相对稳定的强度。

10.3.7 改变扫描面积，增加信号强度。在这种扫描条件下继续剖析收集至少20个数据点。

10.3.8 改变扫描面积回到初始的条件。

10.3.9 如果硼含量低于1×1017 cm-3，那么从测得的质量数42的计数率（counts/s）中减去测得的质量数为40的计数率（counts/s）的0.0341倍，得到校正的质量数为42相对应于真正的N（14N28Si-）的计数率。

10.3.10 如果硼含量大于1×1017cm-3，从碳的校正计数率里减去0.0583倍质量数为39的计数率以扣除硼的干扰。

  - 试验数据处理

11.1  一个已知杂质面密度的标准材料的SIMS剖析曲线上某元素在基体中的RSF按公式（1）计算：

………………………………………..（1）

式中：

RSF——将离子强度比转换为浓度的相对灵敏度因子，单位为每立方厘米（cm-3） ；

D——杂质的面密度，单位为每平方厘米（cm-2）；

n——剖析曲线上的数据周期；

Im——主元素同位素的二次离子强度，单位为计数/秒（counts/s）；

d——溅射深度，单位为厘米（cm）；

SIi——杂质同位素二次离子强度总和（整个剖析深度的计数率），单位为计数/秒（counts/s）；

Ib——杂质同位素固定的背景强度，单位为计数/秒（counts/s）。

11.2  每个测试样品的氮的体浓度[N]和背景氮浓度[Nb]按公式（2）和(3)计算：

………………………………… （2）

式中：

[N]——测试样品的体浓度，单位为每立方厘米（cm-3）。

RSF——将离子强度比转换为浓度的相对灵敏度因子，单位为每立方厘米（cm-3）；

In——高溅射速率条件下二次离子14N28Si-的强度，单位为计数/秒（counts/s）；

ISi——高溅射速率条件下主元素硅(例如30Si-)的二次离子强度，单位为计数/秒（counts/s）；

IN——低溅射速率的条件下二次离子14N28Si-的强度，单位为计数/秒（counts/s）；

ISI——低溅射速率条件下主元素硅(例如30Si-)的二次离子强度，单位为计数/秒（counts/s）。

………………………….….………（3）

式中：

[Nb]——高溅射速率下背景氮浓度对检测到的氮浓度的贡献，单位为每立方厘米（cm-3）；

RSF——将离子强度比转换为浓度的相对灵敏度因子，单位为每立方厘米（cm-3）；

In——高溅射速率条件下二次离子14N28Si-的强度，单位为计数/秒（counts/s）；

ISi——高溅射速率条件下主元素硅(例如30Si-)的二次离子强度，单位为计数/秒（counts/s）；

[N]——测试样品的体浓度，单位为每立方厘米（cm-3）。

  - 精密度

选取2片硅单晶样品，分别选取10个测试位置，在同一实验室采用二次离子质谱仪按照本文件规定的方法对样品中的氮含量分别进行测试。该方法单一实验室对硅中氮含量测试的相对标准偏差不大于10%。

  - 试验报告

试验报告应至少包括以下内容：

- 样品来源及编号；

- 标准样品和测试样品的编号；

- 测试样品的取样位置；

- 测试样品氮的体浓度值;

- 快速扫描的时候氮的仪器背景浓度；

- 本文件编号；

- 使用的仪器型号；

- 试验条件；

- 操作者及测试日期。

# Text boxes

ICS 77.040

CCS H 17

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

硅单晶中氮含量的测定 二次离子质谱法

Determination of nitrogen content in silicon single crystal—Secondary ion mass spectrometry method

（送审稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

GB/T XXXXX-XXXX

中华人民共和国国家标准