富钇富集物化学分析方法十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

编制说明（预审稿）

虔东稀土集团股份有限公司

艾科锐检测技术有限公司

2022年05月20日

《富钇富集物化学分析方法十五个稀土元素氧化物配分量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》

1. 工作简况
2. 任务来源

2020年8月，国家标准化管理委员会下达第二批推荐性国家标准计划的通知-国标委发【2020】37号文件，其中国家标准《富钇富集物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》制订计划下达，项目由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口，由虔东稀土集团股份有限公司负责起草，项目计划编号为2021-0435T-XB，周期为24个月。

2.项目背景

富钇富集物作为稀土上游冶炼分离的中间产品，它和其它稀土矿产品一样，是重单一稀土分离的原料。富钇富集物进一步分离后形成单一稀土产品包括：钇、钬、铒、铥镱镥富集物等。对富钇富集物来说，十五个稀土元素氧化物配分量数据是反映其产品经济价值的重要指标，也是下游分离企业确定分离回收生产工艺的重要指标。目前由于国内稀土分离企业的十五种稀土元素的分离能力或者分离需求不同，富钇富集物配分量的测定没有统一的分析方法，主要参照GB/T 18882.1-2008《离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物配分量的测定》等。由于所测稀土产品不同，所侧重的主体成分也不一样，标准适用范围以及研究内容也相应有所变化。

因此，一个有效准确的分析方法，显得至关重要。而行业标准《富钇富集物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》即是针对富钇富集物中十五个稀土元素氧化物配分量的测定而提出的分析方法。通过该标准的制定来满足实际生产及控制的需求，使得检测实验室在其检测活动中也将有规范的行标方法可循，间接地促进稀土产业的发展。

3.项目编制组单位简况

3.1编制组成员单位

编制组由虔东稀土集团股份有限公司、江阴加华新材料资源有限公司、江西理工大学、赣州稀土友力科技开发有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、定南大华新材料资源有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司共八家单位组成。

本项目组起草人员长期从事化学分析检测工作，擅长电感耦合等离子体质谱、电感耦合等离子体光谱等设备的应用及方法开发，多次参与标准的制修订工作，能够保证本项目计划的顺利完成。

3.2负责起草单位简介

**虔东稀土集团股份有限公司**：是本项目负责起草单位，虔东稀土集团股份有限公司，始创于1988年，致力于稀土资源及其应用产品开发和产业化，是稀土基础材料、稀土功能材料及应用、稀土加工装备等领域的高科技企业。 公司已建立了较完整的科研、试验、生产、检测体系，具有国内先进水平的稀土分离、金属、磁性材料、结构陶瓷、发光材料、催化剂材料、资源回收和加工设备制造等生产线。公司已形成集稀土基础材料、稀土功能材料、稀土应用产品和稀土加工装备制造为一体的稀土应用开发产业链。公司自创办以来，紧紧依靠科技进步，先后组织实施了国家“863计划”、国家“星火计划”、国家“火炬计划”、国家“重点新产品”、国家“创新基金计划”等70多项国家、省、市级新产品的研制和开发项目。公司已获得各类专利127件，其中有效发明专利48件，主持国家和行业标准30余件。公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO16949、安全生产标准化、知识产权标准化体系、AEO认证、CNAS认证，是国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、江西省陶瓷材料重点实验室、省级示范院士工作站等国家、省级科研、人才平台。公司先后被评为“全国优秀民营科技企业”、“国家级高新技术企业”、“全国两化融合示范企业”、“国家技术创新示范企业”、“全国工业品牌培育示范企业”、“江西省‘百强企业’”、“赣州市市长质量奖”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“江西省资源节约 先进集体”、“江西省信息化工作先进单位”、“光彩之星”、“企业文化建设优秀单位”、 “‘十五’制造业信息化重点示范企业”、“‘十五’期间“安全生 产先进单位”、“中国质量诚信企业”等荣誉称号。公司以“创造价值、成就希望、奉献社会”为宗旨，以“勤奋、务实、创新、发展”为精神，凭借在行业领先的技术水平及市场拓展能力，面向全球稀土市场提供高性能增值产品和多元化解决方案，力争为社会发展提供最好的稀土应用产品和服务！

虔东稀土集团股份有限公司在标准修订过程中，负责提出标准修订的试验方案、试验报告，负责统一样品的制备与发放，汇总精密度数据，并进行数据处理，随后与其他标准参加单位共同形成标准征求意见稿，进行广泛的意见征集，并负责在标准预审会、审定会上进行项目介绍与答辩，最终形成报批稿，协助稀土标准化技术委员会秘书处完成标准的报批工作。

3.3参与起草单位简介

**江阴加华新材料资源有限公司**：是本项目的一验单位。阴加华新材料资源有限公司位于长江之滨的江阴市利港镇南。公司成立于1993年，公司注册资本1280万美元，是中外合资企业。许可经营项目：生产稀土产品、氧化锆及锆盐产品（不含工业盐）。 公司是属于冶炼行业专业生产高纯单一稀土氧化物及稀土共沉物产品的企业，采用国内领先的联动萃取工艺，现有各类规格的产品100多种，公司申请各种专利有70多项，其中发明专利有10多项，专利产品有：高性能磷酸laCeTb、超高纯氧化钇、小粒度大比表面积氧化钇、低钍高振密度氧化镥等10个产品，其它特色产品主要有低铁高纯氧化镧与氧化钇系列产品，所有产品质量在国际国内均处于领先水平。为了满足稀土产品的质量控制、满足环境与安全检测的要求，公司检测实验室按国际17025标准建立实验室管理体系，取得江苏省进出口检验检疫局的认证，2005年通过了国家认可委的国家实验室认可，同年被国家发改委认可为国家稀土标准样品研制单位。检测实验室独立起草了18项稀土国家标准分析方法和7个国家产品标准、2项基础标准，2个行业产品标准，合作制、修订国家标准和行业产品标准40多个。成功研制了3个系列的国家级标准样品，目前仍承担着多项国家稀土标准及相关课题的起草、研究工作（稀土行业冶炼产品能耗国家标准由我公司负责制定）。

**江西理工大学**：是本项目的一验单位。江西理工大学分析测试中心是具有独立开展检测业务活动的分析测试机构，自2003年成立以来， 已拥有总价值约6,000万元的先进大中型分析测试仪器，总面积约2000平方米，在成分与结构分析方面的仪器设备已基本配套， 并于2006年通过资质认定(计量认定)，中心具有雄厚的师资力量与技术力量，是为学校教学、科研提供分析测试服务的公共大平台，也是分析测试技术、方法的研发中心和培养高层次人才的重要实验基地。同时它面向社会开放，积极为地方的科研、经济建设服务。目前，中心拥有等离子体发射光谱仪、等离子体质谱仪、X荧光光谱仪、场发射扫描电子显微镜、高分辨透射电子显微镜、多晶X射线衍射仪、单晶衍射仪、热分析系统、激光共焦拉曼光谱、多功能材料物理特性测量系统等40余台的各类大型分析仪器和试验装置。主要分析测试业务范围包括：无机物和有机物成份与结构分析、表面分析、微区形貌及成份分析、热分析和物性测定分析以及未知物质和复杂体系的分离、鉴定等分析测试服务。 测试中心特别在稀土元素的检测方面，做了大量的工作。能够从开采、提取生产到冶炼，以及后面的稀土新材料，提供全面的检测服务。可以测定微量到超高纯的稀土元素产品的成分检测和稀土新材料的表面结构、微区分析和磁性能等的检测。特别是超高纯稀土元素的检测，是中心在稀土检测领域首次完成不需分离，直接测定。基于中心对学校科研和生产单位稀土元素检测过去所做过的工作，江西理工大学分析测试中心有能力保证项目顺利完成。

**赣州稀土友力科技开发有限公司**：是本项目的二验单位。赣州稀土友力科技开发有限公司成立于2011年7月，注册资本2亿元，为中国南方稀土集团有限公司下属子公司，是全国设计生产能力排名前列的稀土废料回收加工企业，承担了国家南方离子型稀土中试基地、钕铁硼废料综合回收利用两个科研项目，具备1000吨/年高性能钕铁硼永磁材料及6000吨/年钕铁硼废料综合利用的生产处理能力。赣州稀土友力科技开发有限公司位于中国稀金谷的核心区域，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系的三体系认证，拥有发明专利一项、实用新型发明专利六项，是一家响应国家号召构建资源节约、环保节能的国家级高新技术企业。公司主营业务为离子型稀土分离与二次资源利用新技术、新工艺、新设备、新产品的研究开发与技术服务，稀土产品、钕铁硼磁性材料、钕铁硼废料的加工和销售，稀土中试设备的销售，主要产品有氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、钕铁硼永磁材料等，在业界广受好评。

**益阳鸿源稀土有限责任公司**：是本项目的二验单位。益阳鸿源稀土有限责任公司始建于1988 年，当时以包头稀土研究院为技术支撑而建立。1992年投产，1994年产品进入国际市场，是中国南方规模较大的稀土材料生产、出口基地之一，集南、北方分离技术优势、深加工、科研为一体的稀土高新技术企业。公司致力于稀土产品创新和精深加工，尤以镧、铈轻稀土产品开发与生产为特色，在行业中具有独到优势，致力成为全球最大的特色铈产品供应商。公司通过了ISO 9001质量管理、ISO 14001环境管理、ISO 45001职业健康安全管理体系认证，是国家商务部认定的稀土出口资质企业，通过了国家工信部稀土行业准入和国家环保部稀土企业环保核查。公司是中国稀土行业协会常务理事单位、中国五矿化工进出口商会稀土分会常务理事单位。

**中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司**：是本项目的二验单位。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）始建于1961年，1997年9月在上海证券交易所上市，成为全国首家稀土上市公司，是我国稀土行业的龙头企业，也是中国乃至世界最大的稀土产业基地。经过50多年的发展，北方稀土已拥有40余家控股、参股公司，分布全国10个省市自治区，逐步构建起从稀土选矿、冶炼、深加工到终端应用的完整产业链条，公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品，其中，稀土原料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属，是下游稀土功能材料及新材料产品生产加工企业的主要生产原料；稀土功能材料产品包括稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料，主要用于生产制造所属产业领域内的应用产品，如磁体、抛光粉（液）、镍氢电池、荧光粉、催化剂等；稀土终端应用产品包括镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED 灯珠、稀土永磁电机。

**定南大华新材料资源有限公司**：是本项目的二验单位。五矿稀土集团有限公司下属直管企业,成立于2004年。公司年分离产能4400吨南方离子型稀土矿，主要生产14种高纯单一稀土化合物及2种共沉产品，10种产品的纯度大于99.99%，其中高纯氧化镧、高纯氧化钇（纯度≥99.999%）为公司的“拳头”产品，主要出口美国、日本、韩国、欧盟等发达国家和地区。产品质量在同行业中居于前位，相关产品在高纯光学材料市场中占有率较高。定南大华注重科技创新，拥有多项专利和专有技术，2012-2014年参与并完成了国家863和973项目，2018年成为高新技术企业。2022年2月18日取得国家实验室认可（CNAS）的资格。2021年12月23日，定南大华正式成为中国稀土集团下属企业。“十四五”期间，定南大华将通过稀土矿料液净化技术、沉淀废水回收利用、氨皂化剂绿色循环、无组织废气零排、自动化智能化改造等绿色冶炼计划完成改造升级，实现年产4400吨的冶炼分离目标，建设成为绿色冶炼分离的标杆型企业。

**赣州湛海新材料科技有限公司**：是本项目的二验单位。赣州湛海新材料科技有限公司（以下简称“公司”）成立于2001年，2008年按照“招拍挂”程序在赣州市水西有色冶金基地取得生产用地；2010年8月股东转换并施工生产建设；2012年公司完成生产线及相应环保、办公、生活等设施建设，形成年产稀土氧化物684吨的生产能力。2019年公司由赣州湛海工贸有限公司更名为赣州湛海新材料科技有限公司。近年来公司积极响应国家产业转型升级战略部署，结合企业实际，主动转变发展模式，大力研究和开发超高纯度及特殊物性指标的纳米特性稀土系列产品。产品主要应用于功能晶体、集成电路、红外探测、燃料电池、陶瓷电容器、新能源材料、原子能和军工、合金、特种玻璃、发光材料、5G新材料等领域。产品质量稳定、承担氧化钆等多个产品的国家&行业标准。

4.主要工作过程

4.1起草阶段

2021年4月26日～4月29日全国稀土标准化技术委员会在湖南省长沙市召开“稀土标准论证会暨2021年第一次稀土标准工作会议” 会议完成了13项国家、行业标准和外文版项目的任务落实。

2021年7月2日稀土标委[2021] 24号文“关于发送2021年第一次、第二次全国稀土标准工作会议标准计划任务落实情况的通知” 确定负责起草单位为虔东稀土集团股份有限公司；一验单位为江阴加华新材料资源有限公司、江西理工大学；二验单位为赣州稀土友力科技开发有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、定南大华新材料资源有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司。会议确定了《富钇富集物化学分析方法十五个稀土元素氧化物配分量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》系列标准研制时间表，2022年8月召开审定会。

虔东稀土集团股份有限公司接受任务后，立即成立了《富钇富集物化学分析方法十五个稀土元素氧化物配分量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》研发小组。

2022年2月8日，完成了统一样品的制备。统一样品情况——氧化富钇6个（编号分别是1#、2#、3#、4#、6#）；碳酸富钇1个（编号7#）。

2022年3月11日，组织各参与单位，建立意见交流群。

2022年4月7日，完成了统一样品邮寄。

2022年4月9日，虔东稀土集团股份有限公司（艾科锐检测技术有限公司）完成了《富钇富集物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》方法研究报告，并在标准验证群内发送给验证单位。

2022年4月12日，完成了验证单位统一样品签收确认。

2022年5月6日，定南大华新材料资源有限公司，返回验证报告。

2022年5月9日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司，返回验证报告。

2022年5月12日，江阴加华新材料资源有限公司，返回验证报告。

2022年5月16日，江西理工大学、赣州稀土友力科技开发有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司，返回验证表报告。

2022年5月17日，益阳鸿源稀土有限责任公司，返回验证表报告。

截止2022年5月17日，各验证单位陆续完成标准的验证工作并返回验证报告。

在验证过程中，各验证单位提出意见如下标1：

表1 验证单位意见

| 序号 | 标准章条/编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.20 | 钇标准配制时应直接准确称取0.1885克、0.1680克、0.1360克、0.1080克、0.7400克用（1+1）盐酸溶清后进100ml容量瓶，再按标准要求分别分取。 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 会议讨论 |  |
| 2 | 3.21 | 氩气（>99.99%)建议改成 [φ（Ar）≥99.99%] | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 不采纳 | 标准文本-是体积分数 |
| 3 | 6.4.2 | 加2-3mL水润湿”水量太少，建议填写“适量” | 定南大华新材料资源有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 6.6.1 | 建议增加钇的分析线437.494nm，钕的分析线406.109nm | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 不采纳 | Nd线跟Sm线太接近了，有干扰;Y新增了320.332线 |
| 5 | 结果与讨论 | 为使样品溶解更加清亮，结果稳定性更好，建议溶解样品时盐酸在理论值上适当过量。 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 采纳 | 样品溶解酸用量的选择- 选择10 mL |
| 6 | 结果与讨论 | 考察不同的酸量对样品溶解程度影响，表4中单位（%）所标位置不合适，建议更改 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 精密度实验 | 统一样品数据表11-16整体没有单位，需要完善加单位（%） | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 采纳 |  |

综合各验证单位反馈的意见，起草单位对讨论稿及研究报告进行修改完善，形成了《富钇富集物化学分析方法十五个稀土元素氧化物配分量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》（征求意见稿）。

4.2 征求意见阶段

2022年5月17日，研究试验、征求意见稿、征求意见汇总处理表通过微信的形式，发送至国标（北京）检验认真有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、四川省乐山锐丰冶金有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、广东省科学院工检中心、福建长汀金龙稀土有限公司、江西南方稀土高技术股份有限公司、等单位进行意见征集。

2022年5月18日，国标（北京）检验认真有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司，返回意见。

2022年5月19日，赣州晨光稀土新材料有限公司、广东省科学院工检中心，返回意见。

2022年5月20日，四川省乐山锐丰冶金有限公司，返回意见。

截至2022年5月XX日，收到微信回复的单位数XX个，微信回复并有建议或意见的单位数XX个，详见《征求意见稿 意见汇总处理表》。

2022年5月XX日，《富钇富集物化学分析方法十五个稀土元素氧化物配分量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》在中国有色金属标准质量信息网上公开征求意见。

4.3 预审阶段

二、标准编制原则

本标准起草过程中遵循以下原则：

1.规范性原则：本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的；

三、标准主要内容的确定依据

本标准为制订标准，在标准的制订过程中主要对以下几个方面进行了确认：

1样品溶解酸用量的选择

考察不同的酸量对样品溶解程度的影响，称取5#统一样品0.2g（精确至0.0001g），按照6.4.1进行操作，结果见表2。

 表2 %

|  |  |
| --- | --- |
| 元素 | HCl |
| 2mL | 5mL | 10mL | 15mL |
| La | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Ce | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| Pr | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Nd | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Sm | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Eu | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Gd | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Tb | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Dy | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| Ho | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.36 |
| Er | 6.55 | 6.58 | 6.56 | 6.54 |
| Tm | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| Yb | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| Lu | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Y | 88.93 | 88.90 | 88.95 | 88.97 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5#（2mL盐酸）** | **5#（5mL盐酸）** |
| **C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\d8e462a79179bcd472c5599afc48432.jpg** | **C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\47c56593521d0e3f911c25841f2368c.jpg** |
| **5#（10mL盐酸）** | **5#（15mL盐酸）** |
| **C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\f75479eb189031c9bd47afec2f51bf5.jpg** | **C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\adba2fcd1410172aafe1f569c65bd35.jpg** |

从表2可以看出，加2mL~15mL盐酸均能分解样品，但从图中可以看到，加2mL盐酸和5mL盐酸溶解时，样品较浑浊，而加10mL盐酸和15mL盐酸溶解时，样品溶液明显更加清亮，综合考虑样品的溶解情况和结果的稳定性，故试验选择盐酸用量为10mL。

2 酸度的影响

用空白实验样品进行酸度试验，试验发现随着盐酸酸度的增大, 各元素信号强度有下降的趋势,强度值如表3所示，综合考虑样品溶解的要求及溶液中盐酸酸度对信号强度的抑制效应，将本方法的盐酸酸度定为5%。

表3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度值谱线 | 2%盐酸 | 5%盐酸 | 10%盐酸 |
| La 379.477 | 17574.645 | 17438.618 | 17300.500 |
| Ce 413.380 | 21492.568 | 21270.733 | 20940.605 |
| Pr 422.293 | 19917.362 | 19581.682 | 19377.054 |
| Nd 401.225 | 23293.059 | 23189.220 | 22979.294 |
| Sm 428.078 | 18217.690 | 18116.687 | 17990.333 |
| Eu 412.974 | 16178.911 | 16026.593 | 15850.925 |
| Gd 310.050 | 19326.636 | 19055.593 | 18944.466 |
| Gd 342.246 | 22227.772 | 22185.097 | 22127.072 |
| Tb 332.440 | 27430.615 | 27392.061 | 27262.735 |
| Dy 353.170 | 13105.612 | 13087.233 | 13041.054 |
| Ho 345.600 | 20627.662 | 20575.033 | 20502.849 |
| Er 369.265 | 3582.390 | 3544.348 | 3477.200 |
| Tm 313.125 | 2519.064 | 2494.204 | 2488.509 |
| Yb 289.138 | 14209.094 | 13932.593 | 13887.617 |
| Lu 261.542 | 6152.207 | 5828.420 | 5614.468 |
| Y 371.029 | 3280.622 | 3161.828 | 3087.067 |

3 分析谱线的选择

对标准溶液1#，2#，6#采用轮廓扫描对各被测元素的预选分析线作轮廓图，选出基体干扰，稀土杂质元素干扰，共存非稀土杂质元素干扰小，信背比大，峰型好的分析谱线。

|  |  |
| --- | --- |
| Y379.478 | Y320.332 |
| F:\FUY\La379.478.bmp | 图表  描述已自动生成 |
| La379.478 | Ce413.380 |
| F:\FUY\La379.478.bmp | F:\FUY\Ce413.380.bmp |
| Pr422.293 | Nd401.225 |
| F:\FUY\Pr422.293.bmp | F:\FUY\Nd401.225.bmp |
| Sm428.079 | Eu412.970 |
| F:\FUY\Sm428.079.bmp | F:\FUY\Eu412.970.bmp |
| Gd310.050 | Tb332.440 |
| F:\FUY\Gd310.050.bmp | F:\FUY\Tb332.440.bmp |
| Dy353.170 | Ho345.600 |
|  | F:\FUY\Ho345.600.bmp |
| Er369.265 | Tm313.125 |
| F:\FUY\Er369.265.bmp | F:\FUY\Tm313.125.bmp |
| Yb289.138 | Lu261.542 |
| F:\FUY\Yb289.138.bmp | F:\FUY\Lu261.542.bmp |

4 共存非稀土杂质元素干扰

富钇富集物化学成分中主要非稀土杂质元素有硅、铁、钙、镁、铝、钠等，用标准系列溶液（6.4）做校准曲线，分别将5 µg/mL的硅、钙、镁、铝溶液和10 µg/mL铁、钠溶液在所选择的待测元素的分析谱线上进行测量。见表4。

表4

|  |  |
| --- | --- |
| 考察元素及分析线/nm | 共存元素对为以上浓度时各分析谱线被干扰浓度/µg/mL |
| Si | Fe | Ca | Mg | Al | Na |
| La 379.477 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Ce 413.380 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Pr 422.293 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Nd 401.225 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Sm 428.078 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Eu 412.974 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Gd 310.050 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Tb 332.440 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Dy 353.170 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Ho 345.600 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Er 369.265 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Tm 313.125 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Yb 289.138 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Lu 261.542 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| Y 371.029 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |

结论：实验结果得知5 µg/mL的硅、钙、镁、铝和10µg/mL铁、钠杂质元素对各待测元素测定无明显干扰。

5 共存稀土元素干扰

用标准系列溶液（2.5.4）做校准曲线，分别将镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝各5 µg/mL的氧化物溶液，铥、镥各10 µg/mL的氧化物溶液，钬、铒、镱各30 µg/mL和钇200 µg/mL的氧化物溶液在所选择的待测元素的分析谱线上进行测量，得到的浓度见表5。

表5共存稀土元素对待测元素的影响



结论：实验结果得知高含量的共存稀土元素对各待测元素的测定无明显干扰。

6检出限及方法测定限

在选定的测定条件下，用标准曲线对200 µg/mL氧化钇基体溶液进行11次的测定，计算各元素的标准偏差，以其3倍的标准偏差计算检出限,以其10倍的标准偏差,计算其测定下限。见表6

表6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 标准偏差% | 检出限% | 测定下限 % |
| La2O3 | 0.0005 | 0.002 | 0.0050 |
| CeO2 | 0.0025 | 0.007 | 0.025 |
| Pr6O11 | 0.0087 | 0.026 | 0.087 |
| Nd2O3 | 0.0010 | 0.003 | 0.010 |
| Sm2O3 | 0.0020 | 0.006 | 0.020 |
| Eu2O3 | 0.0006 | 0.002 | 0.0060 |
| Gd2O3 | 0.0006 | 0.002 | 0.0060 |
| Tb4O7 | 0.0035 | 0.010 | 0.035 |
| Dy2O3 | 0.0005 | 0.002 | 0.0050 |
| Ho2O3 | 0.0028 | 0.008 | 0.028 |
| Er2O3 | 0.0007 | 0.002 | 0.0070 |
| Tm2O3 | 0.0010 | 0.003 | 0.010 |
| Yb2O3 | 0.0005 | 0.002 | 0.0050 |
| Lu2O3 | 0.0005 | 0.002 | 0.0050 |
| Y2O3 | / | / | / |

在选定的测定条件下，用标准曲线对空白溶液进行11次的测定，计算各元素的标准偏差，以其3倍的标准偏差计算检出限,以其10倍的标准偏差,计算其测定下限,结合实际需要与200 µg/mL氧化钇基体溶液测定的结果,给出最终测定下限；见表7。

表7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 标准偏差% | 检出限% | 测定下限 % | 最终测定下限 % |
| La2O3 | 0.0004 | 0.001 | 0.0040 | 0.10 |
| CeO2 | 0.0026 | 0.008 | 0.026 | 0.10 |
| Pr6O11 | 0.0083 | 0.025 | 0.082 | 0.10 |
| Nd2O3 | 0.0017 | 0.005 | 0.015 | 0.10 |
| Sm2O3 | 0.0030 | 0.009 | 0.029 | 0.10 |
| Eu2O3 | 0.0003 | 0.001 | 0.0030 | 0.10 |
| Gd2O3 | 0.0023 | 0.007 | 0.022 | 0.10 |
| Tb4O7 | 0.0032 | 0.010 | 0.032 | 0.10 |
| Dy2O3 | 0.0004 | 0.001 | 0.0040 | 0.10 |
| Ho2O3 | 0.0024 | 0.007 | 0.023 | 0.10 |
| Er2O3 | 0.0010 | 0.003 | 0.010 | 0.10 |
| Tm2O3 | 0.0011 | 0.003 | 0.010 | 0.10 |
| Yb2O3 | 0.0004 | 0.002 | 0.0040 | 0.10 |
| Lu2O3 | 0.0005 | 0.002 | 0.0050 | 0.10 |
| Y2O3 | 0.0042 | 0.012 | 0.036 | / |

7 标准加入回收实验

称取1# 统一样品0.2000g置于100 mL烧杯中，加入10 mL水，加10 mL盐酸(3.2) 和1mL过氧化氢（3.1），置于电炉上低温溶解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。将试液准确分取5.00 mL于3个100 mL的容量瓶中，分别加入待测元素（加入量见表8），再加入5 mL盐酸(3.2)，以水稀释至刻度，混匀，进行加标回收实验。

表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 本底 /µg/mL | 加入量 /µg/mL | 测定值 /µg/mL | 回收率 /% | 加入量 /µg/mL | 测定值 /µg/mL | 回收率 /% | 加入量 /µg/mL | 测定值 /µg/mL | 回收率 /% |
| La2O3 | 0.12 | 0.50  | 0.622 | 100.4 | 2.00  | 2.10 | 99.0 | 3.50 | 3.53 | 97.4 |
| CeO2 | 0.06 | 0.50  | 0.562 | 100.4 | 2.00  | 2.04 | 99.0 | 3.50 | 3.54 | 99.4 |
| Pr6O11 | 0.11 | 0.50  | 0.627 | 103.4 | 2.00  | 2.11 | 100.0 | 3.50 | 3.52 | 97.4 |
| Nd2O3 | 0.13 | 0.50  | 0.631 | 100.2 | 2.00  | 2.11 | 99.0 | 3.50 | 3.57 | 98.3 |
| Sm2O3 | 0.15 | 0.50  | 0.651 | 100.2 | 2.00  | 2.15 | 100.0 | 3.50 | 3.59 | 98.3 |
| Eu2O3 | 0.11 | 0.50  | 0.603 | 98.6 | 2.00  | 2.08 | 98.5 | 3.50 | 3.59 | 99.4 |
| Gd2O3 | 0.12 | 0.50  | 0.618 | 99.6 | 2.00  | 2.14 | 101.0 | 3.50 | 3.61 | 99.7 |
| Tb4O7 | 0.12 | 0.50  | 0.627 | 101.4 | 2.00  | 2.11 | 99.5 | 3.50 | 3.57 | 98.6 |
| Dy2O3 | 0.13 | 0.50  | 0.629 | 99.8 | 2.00  | 2.14 | 100.5 | 3.50 | 3.63 | 100.0 |
| Ho2O3 | 2.65 | 2.00 | 4.61 | 98.0 | 5.00  | 7.75 | 102.0 | 10.00 | 12.74 | 100.9 |
| Er2O3 | 3.35 | 2.00 | 5.28 | 96.5 | 10.00  | 13.51 | 101.6 | 20.00 | 23.39 | 100.2 |
| Tm2O3 | 0.17 | 0.50 | 0.677 | 101.4 | 2.00  | 2.26 | 104.5 | 5.00 | 5.19 | 100.4 |
| Yb2O3 | 0.50 | 2.00 | 2.46 | 97.5 | 5.00  | 5.52 | 100.4 | 10.00 | 10.27 | 97.7 |
| Lu2O3 | 0.25 | 0.50 | 0.755 | 101.0 | 2.00  | 2.29 | 102.0 | 5.00 | 5.23 | 99.6 |
| Y2O3 | 63.90 | 80.00 | 141.36 | 96.82 | 50.00 | 113.85 | 99.9 | 10.00 | 73.67 | 97.7 |

结论: 测定结果表明,各元素回收率在96～105%之间，结果满意。

8 精密度实验

为了考察本方法的精密度，对1#、2#、3#、5#、6#、7#统一样品分别进行了11次重复测定，统计平均值和相对标准偏差，统计结果见附件A。

9 结论

本方法确定了电感耦合等离子体法测定富钇富集物中十五个稀土元素氧化物配分量测定的最佳分析条件，除氧化钇外其余14个稀土元素的测定下限定为<0.10%。方法准确可靠，精密度和准确度均能满足分析的要求，建议推荐为国家标准方法。

四、标准中涉及的专利情况

本标准不涉及专利和知识产权问题。

五、标准预期达到的社会效益等情况

1 标准编写的目的和意义

富钇富集物作为稀土上游冶炼分离的中间产品，它和其它稀土矿产品一样，是重单一稀土分离的原料。富钇富集物进一步分离后形成单一稀土产品包括：钇、钬、铒、铥镱镥富集物等。对富钇富集物来说，十五个稀土元素氧化物配分量数据是反映其产品经济价值的重要指标，也是下游分离企业确定分离回收生产工艺的重要指标。目前由于国内稀土分离企业的十五种稀土元素的分离能力或者分离需求不同，富钇富集物配分量的测定没有统一的分析方法，主要参照GB/T 18882.1-2008《离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物配分量的测定》等。由于所测稀土产品不同，所侧重的主体成分也不一样，标准适用范围以及研究内容也相应有所变化。

通过该标准的制定来满足实际生产及控制的需求，使得检测实验室在其检测活动中也将有规范的行标方法可循，间接地促进稀土产业的发展。

2 标准预期的作用和效益

本文件编制过程中，考虑了样品的均匀性、样品分解酸用量及共存离子的干扰情况，选择了合适仪器条件和分析谱线，从而确定了测定富钇富集物中十五个稀土元素氧化物配分量的最佳条件，该方法具有操作简便快捷、精密度和准确度高的优点。

本文件颁布执行后，将在国内形成对富钇富集物中十五个稀土元素氧化物配分量测定的统一的分析测试标准，对于增加各机构检测数据之间的可靠性和可比性，助力钕铁硼回收料贸易的发展发挥着十分重要的作用。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

本文件为我国首次制定。经查询，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准属于富钇富集物中十五个稀土元素氧化物配分量的测定方法标准，领域内没有强制性国家标准。本标准与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。

本文件与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本文件起草过程中未发生重大的分歧意见。

九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。