中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.1—202X

钨基高比重合金化学分析方法

第2部分：铁、镍、铜量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemial Analysis Methods of Tungsten Base，High-density Alloy

— Part 2 Determination of Iron, Nickel, Copper Content

— Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometr

（预审稿）

202×-××-××发布

- 202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS 77.120.99

- CCS H 14

YS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T XXXX《钨基高比重合金化学分析方法》的第2部分。 YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：钨含量的测定 辛克宁重量法；

——第2部分：铁、镍、铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：铝、镁、钙含量的测定 电感耦合等离子体质谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、。

本文件主要起草人：。

- 引    言

钨基高比重合金由于具有密度高、硬度大、熔点高，出色的耐磨性、高极限抗拉强度、耐高温、同时又具有足够的韧性以及热膨胀系数小、可焊性好等一系列优异的物理、力学性能而在尖端科学领域、国防工业和民用工业中都得到了广泛应用：在航天航空工业中用作陀螺转子、惯性件、飞机配重件；在军事上用作穿甲弹、导弹弹头、在电气工业中用作压电热镦粗砧块材料、触头材料；在压铸工业中用作压铸模材料等。研究表明，高比重合金的理化性能与其化学成分之间有着密切联系：高比重合金中镍是活化元素，可以降低烧结温度；铜或铁的加入可以减小钨在镍中的溶解度，有效阻止形成β脆性相，提高合金的强度和韧性。

YS/T XXXX 拟由以下3个部分组成：

——第1部分：钨含量的测定 辛克宁重量法；

——第2部分：铁、镍、铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：铝、镁、钙含量的测定 电感耦合等离子体质谱法。

本文件的制定为钨基高比重合金中铜、铁和镍含量的测定提供了重要依据，填补了国内外空白，对于提高检测结果的可靠性和可比性、把控产品质量、减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷、助力钨基高比重合金产业化发展具有十分重要的作用。在一定程度上能够加强产品质量基础，为质量升级提供支撑。

钨基高比重合金化学分析方法

第2部分：铁、镍、铜量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

警示—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本部分规定了钨基高比重合金中铁、镍、铜含量的测定方法。

本部分方法适用于高比重合金中铁、镍、铜含量的测定。测定范围见表1。

表1  测定范围

| 元素 | 测定范围 w/% |
| --- | --- |
| 铁 | 0.50~5.0 |
| 镍 | 1.0~8.0 |
| 铜 | 1.0~5.0 |

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682-2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

样品经氢氟酸和硝酸分解后，在稀酸介质中，按优化的仪器工作条件，在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，采用工作曲线法测定铁、镍、铜的含量。

- 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上的试剂。

5.1水，符合GB/T 6682，三级。

5.2硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.3氢氟酸，（ρ=1.14 g/mL）。

5.4高纯钨，（质量分数≥99.99%）。

5.5氩气（纯度≥99.995%）。

5.6铜标准贮存溶液

称取0.1000 g金属铜（质量分数99.99%以上），置于300 mL烧杯中，缓慢加入20 mL（1+1）硝酸，盖上表面皿，低温加热至完溶解，取下，冷却，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，移取10.00 mL到100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg铜。

5.7铁标准贮存溶液

称取0.1000 g金属铁（质量分数99.99%以上），置于300 mL烧杯中，加入20 mL（1+1）硝酸，加热至完全溶解，取下，冷却，移入100 mL塑料容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，移取10.00 mL到100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg铁。

5.8镍标准贮存溶液

称取0.1000 g金属镍（质量分数99.99%以上），置于300 mL烧杯中，缓慢加入20 mL硝酸，盖上表面皿，低温加热至完溶解，取下，冷却，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 μg镍（5.8.a）。移取10.00 mL到100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg镍（5.8.b）。

- 6  仪器

6.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪：仪器的实际分辨率在200 nm处光谱分辨率应小于0.007 nm，400 nm处光谱分辨率应小于0.01 nm；测量10次最高浓度的标准溶液的净光强，计算其标准偏差，其相对标准偏差应小于1％。

6.1.1 分析谱线

推荐的分析谱线见表2。

表2  分析谱线推荐

| 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- |
| 铁 | 238.204, 259.940 |
| 镍 | 231.604 |
| 铜 | 327.395, 324.754 |

6.1.2 仪器最小光谱带宽

谱线的半高宽不大于0.030nm。

6.1.3 仪器的短期稳定性

被测元素最大质量浓度溶液连续测量10次，其发射光绝对强度的相对标准偏差应小于1%。

6.1.4 工作曲线的线性

工作曲线的线性，其相关系数应大于0.999。

- 7  样品

7.1 样品的制备

样品为厚度不大于1mm的碎屑。

- 8  试验步骤

8.1  试料

称取0.10 g的样品（7），精确至0.0001 g。

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4  试料处理

称取0.1000g样品（7），精确至0.0001g，置于150mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水湿润，加入5mL氢氟酸(5.3)，滴加5mL硝酸(5.2)，待剧烈反应停止后，于电炉上加热至溶解完全，取下冷却，以纯水洗入250mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.5  工作曲线标准溶液配制

工作曲线标准溶液：称取7份0.036g钨基体（5.4）于一组100 mL聚四氟乙烯烧杯中，按步骤8.4将其溶解完全，取下冷却至室温，转移到100ml塑料容量瓶中。依次加入0.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL 、20.00 mL、25.00 mL铜标准贮存溶液（5.6）、铁标准贮存溶液（5.7）和0.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL镍标准贮存溶液（5.8.a）、2.00 mL 、3.00 mL、4.00 mL镍标准贮存溶液（5.8.b），用水稀释至刻度，混匀。使各元素的质量浓度同表3所列一致。

表3 工作曲线

| 元素 | 标准系列元素浓度/μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| Cu | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Fe | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Ni | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |

8.6  测定

将系列标准溶液（8.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，在选定的仪器测定条件下，测量系列标准溶液中钨元素的发射强度。以钨的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。工作曲线线性r≥0.999时，进行试液（8.4）的测定，检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出铁、镍、铜元素的质量浓度。

- 9  试验数据处理

杂质元素含量以质量分数w计，按公式（1）计算：

w=(ρ−ρ0)⋅V×10−6m×100%…………………………（1）

式中：

ρ——自工作曲线上查得分析试液中杂质元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得空白溶液中杂质元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液定容体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

10  精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度实验原始数据参见附录A。在表1给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1 重复性限

| 元素 | Fe | Ni | Cu |
| --- | --- | --- | --- |
| w/% | 0.85 | 1.82 | 1.54 |
| r/% | 0.066 | 0.078 | 0.065 |
| w/% | 3.34 | 3.21 | 3.30 |
| r/% | 0.081 | 0.10 | 0.090 |
| w/% | / | 6.42 | / |
| r/% | / | 0.12 | / |
| w/% | / | 5.50 | / |
| r/% | / | 0.10 | / |
| w/% | / | 3.43 | / |
| r/% | / | 0.060 | / |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度实验原始数据参见附录A。在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2再现性限

| 元素 | Fe | Ni | Cu |
| --- | --- | --- | --- |
| w/% | 0.85 | 1.82 | 1.54 |
| R /% | 0.077 | 0.12 | 0.10 |
| w/% | 3.34 | 3.21 | 3.30 |
| R /% | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| w/% | / | 6.42 | / |
| R /% | / | 0.15 | / |
| w/% | / | 5.50 | / |
| R /% | / | 0.16 | / |
| w/% | / | 3.43 | / |
| R /% | / | 0.13 | / |

- 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

a）试验对象；

b）本文件编号；

c）分析结果及其表示；

d）与基本分析步骤的差异；

e）观察到的异常现象；

f）试验日期。