标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：铅精矿化学分析方法 第11部分：汞量的测定 原子荧光光谱法和固体进样直接法

标准项目负责起草单位：防城海关综合技术服务中心、株洲冶炼集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司

承办人：黎香荣 电话： 13807703937

2022年7月6日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | 建议题目“固体进样直接法”改为“固体进样直接测定法” | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 不采纳 | 题目前部分已经有“汞含量的测定” |
| 2 | 草案 | 按照GB/T1.1-2020做了格式和编辑性修改 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 3 | 前言 | 对前言部分进行补充 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 4 | 引言 | 增加了引言部分 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 5 | 3术语和定义 | 增加了术语和定义 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 6 | 4.2及5.2试剂与材料 | 方法1和方法2中汞标准工作溶液的配制方式不同，建议标准工作溶液配制方式统一，可参考方法2。 | 上海海关 | 采纳 |  |
| 7 | 4.2.8 | 4.2.8中所用试剂氯化汞，为剧毒物质，采购和保管要求都较高，是否可以增加使用市售的汞标准溶液替代。 | 上海海关 | 采纳 |  |
| 8 | 4.4 | 方法1是否增加样品的规定？ 并确定样品干燥温度。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 方法1增加样品的规定，并规定干燥温度为60℃。1、依据ASTM标准：用于测汞的矿产品样品干燥温度不高于60℃。2、尽管通过测试40批次样品60℃干燥与105℃干燥，测定结果没有明显差异，但是不排除样品代表性的问题（没有测到含有易挥发汞化合物的样品）。 |
| 9 | 4.4 | 方法1是否增加样品的规定？ 并确定样品干燥温度。 | 湖南有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 10 | 4.4 | 方法1是否增加样品的规定？ 并确定样品干燥温度。 | 陕西东岭冶炼有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 4.4 | 方法1是否增加样品的规定？ 并确定样品干燥温度。 | 五矿铜业（湖南）有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 4.4 | 方法1是否增加样品的规定？ 并确定样品干燥温度。 | 云铜西南铜业分公司 | 采纳 |  |
| 13 | 4.4 | 方法1是否增加样品的规定？ 并确定样品干燥温度。 | 阳谷祥光铜业分公司 | 采纳 |  |
| 14 | 4.5.1 | “称取0.10 g试样（4.4）”与4.4样品不一致 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 表1 | 根据表1称样量和稀释倍数，0.0001%-0.001%范围内的样品，最终测定溶液浓度为0.1ppb-1ppb。而标准曲线浓度是1-25ppb，无法覆盖检测范围，建议标曲中增加低浓度的点。 | 上海海关 | 采纳 |  |
| 16 | 4.7 | 精密度数据是在2006年由*家实验室对汞含量的6个不同水平样品进行共同试验确定的。参与实验室数量不明 | 上海海关 | 采纳 |  |
| 17 | 5.5.3.2 | 是否增加样品舟部分 | 深圳海关 | 采纳 |  |
| 18 | 5.5.4.2 | “分别吸取100 μL汞系列标准工作溶液（5.5.4.1）于样品舟中”更改为“分别吸取100 μL汞系列标准工作溶液（5.5.4.1）于预铺好活性炭的样品舟中” | 仪器厂商 | 采纳 | 通过加备注说明 |
| 19 | 5.7 | 重复性限与再现性限是否与汞含量结果的有效数字一致 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 不采纳 | 重复性限与再现性限与结果的小数位数一致 |
| 20 | 6 | 增加6 试验报告 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 21 | A.1 | 塞曼型测汞仪参考测量条件 可直接写目标温度 | 仪器厂商 | 采纳 |  |
| 22 | 附录B | 增加附录B（方法2精密度试验原始数据） 但是由于方法1起草时间为2006年，原始数据获取有困难，暂时没有补充 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 23 |  | 进行编辑性修改，没有技术性修改 | 东途矿产检测有限公司 | 采纳 |  |
| 24 |  | 回函无意见 | 天津海关 |  |  |
| 25 |  | 回函无意见 | 河南豫光金铅集团有限公司 |  |  |
| 26 |  | 回函无意见 | 中金岭南凡口铅锌矿 |  |  |
| 27 |  | 未回函 | 湖南航天天新材料检测有限责任公司 |  |  |
| 28 |  | 未回函 | 中铝沈阳有色金属加工有限公司 |  |  |
| 29 |  | 未回函 | 水口山有色金属集团有限公司 |  |  |
| 30 |  | 未回函 | 中金丹霞冶炼厂 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：19；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：12；

（4）没有回函的单位数：4。