国家标准《多晶硅表面金属杂质含量的测定 酸浸取-电感耦合等离子质谱法》编制说明（预审稿）

- 工作简况

- 项目的必要性简述

由于多晶硅表面金属杂质含量是其技术指标中的重要指标之一，其含量严重制约多晶硅少数载流子寿命、光伏太阳能电池光电转换效率及电子器件性能，因此必须严格控制，为了探究控制多晶硅表面金属杂质含量分布和不同工序存在的不同杂质引入源，逐一监测多晶硅表面金属含量，其检测结果的准确性至关重要。

目前的GB/T 24582-2009《 酸浸取-电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质》方法，于2009年发布，按照原标准内容操作时，原方法对样品的前处理步骤过于繁琐，样品前处理需要进一步细化，操作步骤也需要优化改进，另外原标准在分析结果计算公式中对稀释因子的规定不明确。所以需要结合近年来的分析经验对上述方面进行优化、完善、更正确保检测结果的准确性，以适用于目前行业发展形势。

2、任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（国标委发(2021)）12号）的要求，《多晶硅表面金属杂质含量的测定 酸浸取-电感耦合等离子质谱法》由亚洲硅业（青海）股份有限公司牵头负责修订，计划编号：20210891-T-469，要求于2022年完成。

3、主要工作过程

3.1、起草阶段

自任务下达后，2020年12月亚洲硅业（青海）股份有限公司分析中心成立了《多晶硅表面金属杂质含量的测定 酸浸取-电感耦合等离子质谱法》标准起草小组，项目小组根据标准制定遵循的原则，立即开展了相关国内外资料、标准的整理和研讨工作。同时组织相关技术人员进行了测定分析方法的实验工作，初步确立了操作步骤的优化、操作的改进，以提升分析结果的稳定性，进一步对标准进行修订。最终按照方法标准的编制原则、框架要求和国家的法律法规，编制完成《多晶硅表面金属杂质含量的测定 酸浸取-电感耦合等离子质谱法》国家标准讨论稿。

3.2、征求意见阶段

3.3、报批阶段

4、标准主要起草单位和工作组成员及其所做的工作

亚洲硅业（青海）股份有限公司秉承“推广光伏产业、发展绿色能源”的时代责任感，利用青海当地丰富的水电和光照资源，扎根西部，以降低光伏发电成本，提高光伏产品质量为己任，引进国际先进的改良西门子法，建设年产20000多吨高纯多晶硅生产项目。公司“工艺创新为核心，持续提高产品质量的质量管理模式”与2018年7月获得青海省政府质量奖。并公司所属分析中心拥有三十万级、十万级、千级、局部百级的洁净分析环境。检测设备齐全，在化学检测领域拥有电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、气相色谱仪、气相质谱联用仪、傅立叶变换红外光谱仪、傅立叶变换低温红外光谱仪、红外碳硫分析仪、手持式X荧光光谱仪、单点少子寿命测试仪、正置金相显微镜、自动烟尘（气）测试仪等先进的进口检测设备为公司的原料、中控样品及成品的检测和质量保证提供了可靠性及先进的硬件保障。同时分析中心在2013年5月被青海省政府授予“青海省多晶硅重点实验室”并于同年8月获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。因此亚洲硅业（青海）股份有限公司具备该标准修订及相关实验条件和分析能力。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分： 化学分析方法》的要求进行编写。标准中简述了方法提要，确定了测定范围、所用试剂、样品、试验步骤、试验数据处理等技术内容。

该方法原理是多晶硅样品用硝酸、氢氟酸、水的混合液（1：1：10）浸取一定的时间，利用电感耦合等离子质谱仪（ICP/MS）测定浸取液中待分析金属元素的含量。

- 1.多晶硅块表面金属杂质浸取方案优化

原标准中要求将6块3cm×3cm×3cm样品放入PTFE瓶中，每个瓶中加入250mL浸取酸混合物（1：1：1：50）HNO3: HF: H2O2: H2O没过样品块，并用PTFE盖子密封。将密封瓶放在通风橱中的电热板上并在70℃左右加热60min，用PTFE夹子取出每块样品，用去离子水淋洗表面，淋洗液收集至瓶中。将浸取液倒入一个敞口瓶中，并在110℃～150℃的电热板上加热至干。后加入2mL5%HNO3溶解浸取残渣，放置20分钟溶解所有的盐类，定溶检测。

- 目前此方法在运行过程中发现有如下的局限性：

- 客户对样品的尺寸要求：目前下游厂家对多晶硅尺寸的要求逐渐减小，同时前期样品较大，操作不便利，且面积相对于片状面积更小，因此建议将原标准中要求取六块样品，每块尺寸约为3cm×3cm×3cm，重量为约50g，样品总重量约为300g，至少三块应该有生长外表面。建议调整为取三块样品，每块尺寸约为3cm×3cm×1cm片状，重量为约20g，样品总重量约为60g，三块样品中至少两块应该有生长外表面。

- 浸取酸混合物的比例：通过实验验证原标准浸取酸混合物（1：1：1：50）HNO3: HF: H2O2: H2O不能将多晶硅表面沾污的金属完全浸取干净，经过大量实验验证得出浸取酸混合物为（1：1：10）HNO3: HF: H2O效果明显，建议调整为此比例后浸取。

- 3、浸取方式：原浸取方式为样品浸泡在浸取酸中在70℃左右加热60min，最后需要将浸取液在110℃～150℃的电热板上加热至干，后再定量检测，此处理方式整个过程耗时较长，存在样品污染的可能性较大，检测中发现数据稳定性较一般，综合以上情况建议调整为将样品浸泡在浸取酸中，在70℃左右加热浸泡30min后，不需要蒸干，直接上机检测。

2.浸取酸比例确定

表1不同比例浸取酸浸泡后第一次检测数据

| 实验方法 | 样品 编号 | 元素含量（ng/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Cr | Ni | Cu | Zn | Na | Al | K | Ca |
| 样品1 （A）HNO3：HF：H2O2：H2O=1：1：1：2 | 样1 | 3.49 | 1.15 | 0.56 | 0.54 | 1.14 | 1.55 | 1.84 | 0.51 | 16.44 |
|  | 样2 | 3.58 | 0.95 | 0.51 | 0.62 | 1.29 | 1.42 | 1.96 | 0.59 | 15.72 |
|  | 样3 | 3.40 | 0.94 | 0.62 | 0.61 | 1.06 | 1.49 | 1.77 | 0.64 | 15.83 |
|  | 样4 | 2.77 | 1.06 | 0.53 | 0.58 | 0.98 | 1.37 | 1.72 | 0.53 | 14.91 |
|  | 样5 | 4.26 | 1.19 | 0.49 | 0.49 | 1.08 | 1.43 | 1.83 | 0.57 | 15.07 |
|  | 平均值 | 3.50 | 1.06 | 0.54 | 0.57 | 1.11 | 1.45 | 1.82 | 0.57 | 15.59 |
| 样品2 （B）HNO3：HF：H2O2：H2O=1：1：1：5 | 样1 | 4.68 | 1.15 | 0.52 | 0.45 | 1.17 | 1.28 | 1.67 | 0.54 | 16.42 |
|  | 样2 | 4.92 | 0.97 | 0.47 | 0.49 | 1.08 | 1.39 | 1.79 | 0.60 | 15.81 |
|  | 样3 | 3.97 | 0.86 | 0.42 | 0.51 | 1.14 | 1.44 | 1.72 | 0.67 | 15.15 |
|  | 样4 | 4.52 | 1.08 | 0.56 | 0.57 | 0.91 | 1.27 | 1.94 | 0.64 | 14.92 |
|  | 样5 | 3.76 | 1.14 | 0.51 | 0.46 | 0.97 | 1.34 | 1.88 | 0.61 | 14.87 |
|  | 平均值 | 4.37 | 1.04 | 0.50 | 0.50 | 1.05 | 1.34 | 1.80 | 0.61 | 15.43 |
| 样品3 （C）HNO3：HF：H2O2：H2O=1：1：1：10 | 样1 | 2.76 | 1.28 | 0.46 | 0.57 | 0.95 | 1.38 | 2.05 | 0.62 | 14.92 |
|  | 样2 | 3.46 | 1.27 | 0.43 | 0.47 | 1.24 | 1.52 | 2.09 | 0.72 | 16.29 |
|  | 样3 | 4.32 | 1.02 | 0.55 | 0.45 | 0.80 | 1.22 | 1.76 | 0.55 | 15.82 |
|  | 样4 | 4.21 | 1.35 | 0.51 | 0.52 | 0.89 | 1.08 | 1.69 | 0.57 | 17.87 |
|  | 样5 | 4.09 | 1.44 | 0.50 | 0.55 | 1.09 | 1.41 | 1.84 | 0.66 | 15.46 |
|  | 平均值 | 3.77 | 1.27 | 0.49 | 0.51 | 0.99 | 1.32 | 1.89 | 0.62 | 16.07 |
| 样品4 (D) HNO3：HF：H2O2：H2O=1：1：1：50 | 样1 | 1.68 | 0.86 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 10.46 |
|  | 样2 | 1.15 | 1.04 | 0.34 | 0.53 | 0.49 | 0.68 | 0.94 | 0.62 | 11.18 |
|  | 样3 | 1.47 | 0.85 | 0.39 | 0.49 | 0.57 | 0.72 | 0.67 | 0.51 | 10.77 |
|  | 样4 | 1.95 | 0.97 | 0.44 | 0.56 | 0.68 | 0.79 | 0.61 | 0.53 | 10.51 |
|  | 样5 | 1.22 | 0.83 | 0.32 | 0.51 | 0.61 | 0.91 | 0.82 | 0.46 | 10.63 |
|  | 平均值 | 1.49 | 0.91 | 0.38 | 0.51 | 0.58 | 0.74 | 0.72 | 0.53 | 10.71 |

结论：D比例浸取酸检测时Fe、Ni、Zn、Na、Al、Ca明显偏低。A、B、C比例采用不同浓度浸取酸浸泡时各杂质元素含量相当。A、B、C、D分别采用不同浓度浸取酸浸泡时Cr、Cu、K杂质元素含量相当。A比例中硅基体明显偏高，酸比例偏高多晶硅溶解，进一步引入多晶硅中体金属杂质。综上：HNO3：HF：H2O2：H2O=1：1：1：10时为最优浸取酸比例。

表2  C比例浸取液浸泡后第二次检测数据

| 实验方法 | 样品 编号 | 元素含量（ng/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Cr | Ni | Cu | Zn | Na | Al | K | Ca |
| 样品2 （C）HNO3：HF：H2O2：H2O=1：1：1：10 | 样1 | 0.036 | 0.026 | <0.010 | 0.012 | <0.010 | <0.010 | 0.015 | <0.010 | 0.34 |
|  | 样2 | 0.035 | 0.018 | 0.018 | 0.014 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.013 | 0.26 |
|  | 样3 | 0.031 | 0.024 | 0.017 | <0.010 | <0.010 | 0.012 | <0.010 | <0.010 | 0.22 |
|  | 平均值 | 0.034 | 0.023 | 0.018 | 0.013 | <0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.27 |
| 样品3 （C）HNO3：HF：H2O2：H2O=1：1：1：10 | 样1 | 0.018 | <0.010 | 0.015 | <0.010 | <0.010 | 0.013 | <0.010 | <0.010 | 0.25 |
|  | 样2 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | <0.010 | 0.011 | <0.010 | 0.29 |
|  | 样3 | 0.023 | 0.012 | <0.010 | 0.014 | 0.014 | <0.010 | <0.010 | 0.012 | 0.24 |
|  | 平均值 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.26 |
| 样品4 （C）HNO3：HF：H2O2：H2O=1：1：1：10 | 样1 | 2.46 | 0.025 | 0.12 | 0.035 | 0.35 | 0.59 | 0.97 | 0.023 | 5.06 |
|  | 样2 | 2.95 | 0.032 | 0.086 | 0.051 | 0.41 | 0.51 | 1.16 | 0.036 | 4.82 |
|  | 样3 | 2.22 | 0.027 | 0.11 | 0.028 | 0.31 | 0.53 | 1.11 | 0.031 | 4.74 |
|  | 平均值 | 2.54 | 0.028 | 0.11 | 0.038 | 0.36 | 0.54 | 1.08 | 0.030 | 4.87 |

结论：1.样品2、3经B、C比例浸取酸浸取的样品再次经C比例浸取酸浸取检测杂质元素接近检出限，说明在一次浸泡中表面金属杂质已全部溶解在浸泡液中。

2.样品4二次浸泡后杂质元素明显偏高，表明一次浸泡中此比例的混酸浓度太低，杂质元素未完全溶解。综上：再次验证混酸比例HNO3：HF：H2O2：H2O=1：1：1：10能够完全溶解硅料表金属杂质。

3.双氧水作用试验

自一批硅料中选取3*3*1cm的硅料用于试验，分别采用HNO3：HF：H2O2：H2O=1：1：1：10和HNO3：HF：H2O=1：1：10浸泡30min进行杂质元素的检测确定浸取液中是否需要加入双氧水。

表3 浸取酸中加双氧水和不加双氧水浸泡后检测数据

| 实验方法 | 样品 编号 | 元素含量（ng/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Cr | Ni | Cu | Zn | Na | Al | K | Ca |
| 样品3 HNO3：HF：H2O2：H2O=1：1：1：10 | 样1 | 2.76 | 1.28 | 0.46 | 0.57 | 0.95 | 1.38 | 2.05 | 0.62 | 14.92 |
|  | 样2 | 3.46 | 1.27 | 0.43 | 0.47 | 1.24 | 1.52 | 2.09 | 0.72 | 16.29 |
|  | 样3 | 4.32 | 1.02 | 0.55 | 0.45 | 0.80 | 1.22 | 1.76 | 0.55 | 15.82 |
|  | 样4 | 4.21 | 1.35 | 0.51 | 0.52 | 0.89 | 1.08 | 1.69 | 0.57 | 17.87 |
|  | 样5 | 4.09 | 1.44 | 0.50 | 0.55 | 1.09 | 1.41 | 1.84 | 0.66 | 15.46 |
|  | 平均值 | 3.77 | 1.27 | 0.49 | 0.51 | 0.99 | 1.32 | 1.89 | 0.62 | 16.07 |
| 样品5 HNO3：HF：H2O=1：1：10 | 样1 | 4.28 | 0.91 | 0.52 | 0.51 | 1.08 | 1.28 | 1.85 | 0.59 | 15.27 |
|  | 样2 | 3.59 | 1.24 | 0.44 | 0.62 | 1.13 | 1.34 | 1.73 | 0.61 | 16.13 |
|  | 样3 | 4.12 | 1.36 | 0.46 | 0.44 | 0.94 | 1.11 | 1.62 | 0.70 | 15.74 |
|  | 样4 | 4.27 | 1.17 | 0.60 | 0.55 | 0.96 | 1.36 | 1.91 | 0.64 | 14.85 |
|  | 样5 | 3.86 | 1.25 | 0.49 | 0.49 | 1.05 | 1.31 | 1.77 | 0.61 | 15.29 |
|  | 平均值 | 4.02 | 1.19 | 0.50 | 0.52 | 1.03 | 1.28 | 1.78 | 0.63 | 15.46 |
| 偏差 |  | 0.26 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.11 | 0.01 | -0.62 |
| 相对偏差% |  | 6.79 | -6.76 | 2.45 | 1.95 | 3.82 | -3.18 | -5.83 | 0.96 | -3.83 |

结论：取消试剂双氧水，各杂质元素检测数据相对偏差小于10%，并且浸泡液中的硝酸同样有氧化作用，因此可以考虑取消双氧水。

- 浸取时间确定试验

- 自一批硅料中选取3*3*1cm的硅料用于试验，采用HNO3：HF：H2O=1：1：10分别浸取30min和60min检测杂质元素确定浸取时间。

表4 浸取试验比对试验数据

| 实验方法 | 样品 编号 | 元素含量（ng/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Cr | Ni | Cu | Zn | Na | Al | K | Ca |
| 样品6 （加热30min） HNO3：HF：H2O=1：1：10 | 样1 | 5.24 | 0.84 | 0.32 | 0.42 | 0.84 | 1.21 | 1.84 | 0.62 | 12.68 |
|  | 样2 | 5.91 | 0.95 | 0.36 | 0.51 | 0.91 | 1.08 | 1.72 | 0.72 | 12.75 |
|  | 样3 | 5.84 | 0.81 | 0.29 | 0.47 | 0.97 | 1.26 | 1.79 | 0.55 | 13.40 |
|  | 平均值 | 5.66 | 0.87 | 0.32 | 0.47 | 0.91 | 1.18 | 1.78 | 0.63 | 12.94 |
| 样品7 （加热60min） HNO3：HF：H2O=1：1：10 | 样1 | 5.25 | 0.88 | 0.35 | 0.45 | 0.87 | 1.19 | 1.72 | 0.69 | 12.93 |
|  | 样2 | 5.95 | 0.74 | 0.37 | 0.490 | 0.81 | 1.07 | 1.70 | 0.66 | 13.42 |
|  | 样3 | 5.34 | 0.83 | 0.33 | 0.440 | 0.95 | 1.08 | 1.81 | 0.61 | 13.48 |
|  | 平均值 | 5.51 | 0.82 | 0.35 | 0.46 | 0.88 | 1.11 | 1.74 | 0.65 | 13.28 |
| 偏差 |  | -0.15 | -0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.04 | 0.02 | 0.33 |
| 相对偏差% |  | -2.65 | -5.77 | 8.25 | -1.43 | -3.31 | -5.92 | -2.24 | 3.70 | 2.58 |

结论：加热浸泡30min与60min比对数据相对偏差小于10%，因此浸泡过程确定为30min。这样既能减少分析时间又能避免样品长时间处理过程中可能发生的污染。

综合以上实验结论，最终确定样品采用浸取酸混合物为（1：1：10）HNO3: HF: H2O，在70℃加热板上浸泡30min后进行检测试验。

- 根据讨论会会议要求进行不同浓度浸取液浸泡样品后溶液中硅含量

- 为了验证不同浓度的浸取液对样品腐蚀能力，间接反馈浸取液浸取硅料表面杂质的能力，特进行实验，选取三块表面积和质量相同的方硅芯样品，在不同浓度的浸取液下按照表金属检测前处理方式浸泡后检测溶液中硅含量见下表：

| 样品信息 | Si (ug/g) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样1 | 样2 | 样3 | 样4 |
| 浸取液浓度 1：1：5 | 2.666 | 3.076 | 3.496 | 2.414 |
| 浸取液浓度 1：1：10 | 2.808 | 3.078 | 2.476 | 1.922 |
| 浸取液浓度 1：1：50 | 0.826 | 1.037 | 1.138 | 1.359 |

结论：其中1：1：5 与1：1：10两种浓度的浸取液浸泡样品后检测溶液中的硅含量变化不是很明显，但1：1：50浓度硅含量较前两种浸取液减少，侧面验证目前标准中的浸取液浓度能否满足检测要求。

- 6.检出限确认

- 按浸取酸1：1：10（HNO3: HF: H2O）比例，在相同条件下参考样品前处理方式后检测空白内各杂质元素含量，见下表：

| 编号 | 元素含量（pg/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | Cr | Ni | Cu | Zn | Na | Al | K | Ca |
| 1 | 8.75 | 33.1 | 23.2 | 29.3 | 29.1 | 2.40 | 3.53 | 1.46 | 62.4 |
| 2 | 9.84 | 34.3 | 21.5 | 31.4 | 33.0 | 3.88 | 3.84 | 2.18 | 56.3 |
| 3 | 11.8 | 34.3 | 18.2 | 31.4 | 32.0 | 3.12 | 4.58 | 1.27 | 62.9 |
| 4 | 8.07 | 35.9 | 24.3 | 30.5 | 32.0 | 2.78 | 5.29 | 2.75 | 58.7 |
| 5 | 8.69 | 36.7 | 20.4 | 30.4 | 32.7 | 3.74 | 6.53 | 3.14 | 61.3 |
| 6 | 9.06 | 30.2 | 19.6 | 35.5 | 29.9 | 3.35 | 6.04 | 3.05 | 62.5 |
| 7 | 11.1 | 36.4 | 18.5 | 41.5 | 31.5 | 3.66 | 4.97 | 1.08 | 63.8 |
| 8 | 8.98 | 43.8 | 25.4 | 34.1 | 35.1 | 3.40 | 3.53 | 2.82 | 65.6 |
| 9 | 10.1 | 34.6 | 16.0 | 31.1 | 27.5 | 4.13 | 5.86 | 3.97 | 68.9 |
| 10 | 9.34 | 38.5 | 16.4 | 33.3 | 22.7 | 4.92 | 5.29 | 1.38 | 56.8 |
| 11 | 11.5 | 32.4 | 23.2 | 36.9 | 35.6 | 3.60 | 5.67 | 4.39 | 58.3 |
| 平均值 | 9.75 | 35.47 | 20.60 | 33.21 | 31.01 | 3.54 | 5.01 | 2.50 | 61.59 |
| 标准偏差 | 1.25 | 3.55 | 3.17 | 3.60 | 3.66 | 0.67 | 1.03 | 1.12 | 3.84 |
| 检出限(pg/g) | 3.74 | 10.65 | 9.51 | 10.81 | 10.98 | 2.02 | 3.09 | 3.37 | 11.51 |
| 检出限(ng/g) | 0.0037 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.0020 | 0.0031 | 0.0034 | 0.012 |

- 表5多晶硅表金属检测方法空白检测数据

综合上述空白检测数据，铬镍铜锌钙元素检出限为0.01ng/g左右，其余各元素小于0.01ng/g，综合拟定各元素检出限为0.01ng/g。

- 方法的精密度验证

由亚洲硅业（青海）股份有限公司组织《多晶硅表面金属杂质含量的测定 酸浸取-电感耦合等离子体质谱法》实验室间比对，评价多晶硅表面金属杂质含量的重复性，作为标准文本的精密度要求。2022年6月发起精密度验证试验，分别准备太阳能级和电子级多晶硅样品送往10家实验室检测，通过数据分析，1从太阳能级多晶硅表面金属Z比分数图看，230个检测检测结果中，15个数据有问题,超过 Z≥2的比例为6.52%，不超过10%，结果满意。从电子级多晶硅表面金属Z比分数图看，310个检测检测结果中，22个数据有问题,超过 Z≥2的比例为7.83%，不超过10%，结果满意。

根据各家测试结果对不同元素求取相对标准偏差后，对结果分析最终确定实验室内和实验室间相对标准偏差范围见表1和表2

表1%

| 元素 | Na | Mg | Al | K | Ca | Cr | Fe | Ni | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室内RSD | 1.7~16 | 1.6~6.7 | 2.4~15 | 3.2~19 | 1.1~18 | 3.5~6.7 | 2.9~10 | 12.2~17 | 3.4~16 | 2.6~16 |
| 实验室间RSD | 7.1 | 4.6 | 4.5 | 7.7 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 15 | 7.5 | 9.2 |

表2%

| 元素 | Na | Mg | Al | K | Ca | Cr | Fe | Ni | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室内RSD | 5.6~23 | 3.0~18 | 4.4~7.6 | 4.8~29 | 1.6~20 | 6.0~22 | 5.0~16 | 9.9~27 | 4.1~24 | 2.5~28 |
| 实验室间RSD | 15 | 11 | 5.7 | 13 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 17 | 8.4 | 9.4 |

三、标准水平分析

四、与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系

本标准属于多晶硅生产行业多晶硅表面金属杂质的分析方法标准，与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和实验工作，在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议及其理由

本标准为多晶硅表面金属杂质的测定方法标准，适用于多晶硅表面金属杂质的测定，建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

本标准为多晶硅表面金属杂质的测定方法标准，适用于多晶硅表面金属杂质的测定，为使标准能更好地发挥作用，提高各企业生产包装过程中多晶硅表面金属杂质控制。建议针对标准《多晶硅表面金属杂质含量的测定 酸浸取-电感耦合等离子质谱法》制定切实可行的贯彻措施，使各相关单位的质检部门充分掌握标准中所规定的检测方法，让标准在多晶硅生产过程中得以广泛推广。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

八、代替或废止现行有关标准的建议

本标准是对GB/T 24582-2009《酸浸取-电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质》的修订替换。

标准编制组

2022年8月