稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法

预审稿编制说明

包头稀土研究院

2022年8月

《稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》

国家标准修订

编制说明

- 一、工作简况

- 1.1 任务来源

2013年内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司牵头起草的《稀土系AB5型贮氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》已发布实施了8年，为了完善稀土储氢合金PCI的测试方法，通过与内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司沟通包头稀土研究院在2020年7月提出对该标准进行修订的申请，重点补充稀土储氢合金电化学PCI的测试方法。根据《国家标准化管理委员会关于下达2021 年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2021〕23号）的要求，全国稀土标准化技术委员会于2021 年9 月26 日至29日在山东省济宁市召开了2021 年第四次稀土标准制修订工作会，会议落实了4 项稀土国家标准计划，其中国家标准《稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》的修订即在此次会议上进行任务落实，项目由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口，由包头稀土研究院牵头起草，项目下达编号为20211996-T-469，周期为18个月。

1.2 标准编写的目的和意义

氢能作为清洁高效的可再生新能源而备受关注，我国对氢能的开发和利用非常重视，出台了一些列的政策来支持氢能的开发和利用：《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》《中国制造2025》等将氢能的发展提高到国家战略高度。储氢合金材料是发展氢能技术的重要功能材料，由于其具有安全、高效和循环稳定性好的特点而成为氢储存和利用的首选。

目前储氢合金的应用主要包括两个领域：一个是电化学储氢即用于镍氢电池负极材料，另一个是固态储氢，如：储氢罐、氢气净化分离、氢压缩机和制热致冷等。

储氢合金材料的发展经历了AB5、La-Mg-Ni和La-Y-Ni三代。目前我国已成为储氢合金和镍氢电池的生产大国，国内储氢合金市场需求量约为9000吨/年。随着各国家禁售燃油车计划的公布，给新能源汽车、动力电池以及储氢合金都带来了新的机遇。目前储氢合金全球市场需求量约为18000吨/年，仍有增长的趋势。

压力-组成等温线（PCI）特征对储氢合金在镍氢电池中性能的发挥起着至关重要的作用，特别是储氢合金的放氢平台压力对镍氢电池的放电平台和自放电性能有着重要的影响。而国内储氢合金生产和研究单位测试PCI曲线所采用的方法和测试条件不尽相同，因此测量结果可对比性不强，不利于下游应用企业对储氢合金的评价和电池的设计，也不利于储氢合金的推广应用。为了解决这一问题，建立完善、客观、规范的储氢合金吸放氢压力-组成等温线（PCI）测试方法标准显得尤为重要。

PCI曲线可通过气固反应法测定，也可以通过电化学方法测定，对于平衡氢压低于0.1MPa的储氢合金两种方法均可应用，测量结果一致。就实验方法而言，气固反应法设备复杂，必须有一套高压高真空装置，一次只能测定一个样品，实验周期相对较长，所需样品质量在2~5 g，并且实验耗材成本较高。电化学方法设备简单，只要求将储氢合金制成电极即可，可多个样品同时进行测定，实验周期相对较短，所需样品质量小于1g。由于镍氢电池对储氢合金平台压的基本要求是小于0.1MPa，因此所有用于镍氢电池负极材料的合金均可采用电化学方法测量。据了解，目前许多单位采用电化学方法测试储氢合金的PCI曲线，如有研工程技术研究院有限公司、钢铁研究总院、河北工业大学、内蒙古科技大学、鄂尔多斯应用技术学院、安阳师范学院等，但各家测试时所采用的合金粉与羰基镍的比例不同、程序设置以及容量和电压的选取不尽相同，导致测试结果存在差异，因此有必要补充PCI曲线的电化学测试方法。为进一步提高贮氢合金负极材料的储氢性能提供评价依据，最终为储氢合金负极材料的生产控制改进提供有益的参考。

1.3 主要参加单位情况

本文件由包头稀土研究院、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、安泰环境工程技术有限公司、中稀（山东）稀土开发有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研工程技术研究院有限公司、广东省科学院资源利用与稀土开发研究所、鄂尔多斯应用技术学院八家单位共同编制。

包头稀土研究院成立于1963年，直属原冶金工业部。1992年进入包钢（集团）公司，是全国最大的综合性稀土科技研发机构。本院是以稀土资源的综合开发、利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及在高新技术领域的应用、稀土提升传统产业的技术水平、稀土分析检测、稀土情报信息为研究重点的，多专业、多学科的综合性研发机构。本院拥有国家级“稀土冶金及功能材料国家工程研究中心”、“白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室”、“国家新材料测试评价平台行业中心-稀土新材料行业”、“北方稀土国家企业技术中心”、“稀土材料国际科技合作基地”；内蒙古自治区级“内蒙古希苑稀土功能材料工程技术研究中心”、“内蒙古自治区稀土生产力促进中心”、“内蒙古自治区稀土高温冶金工程技术研究中心”以及“内蒙古自治区铌冶金工程实验室”。包头稀土研究院理化检测中心是本院的重要组成部分，拥有中国合格评定国家认可实验室认证（CNAS）、内蒙古技术监督局的计量认证（CMA）、全国分析检测人员能力培训和考核中心（NTC）等资质。主要从事稀土矿石、合金、金属、化合物及稀土新材料的检测工作，同时承接黑色金属、有色金属、选冶、新材料、土壤、铝材和生物样品的分析检测工作，为包头市、内蒙古地区稀土产品进出口以及国内外各企业、贸易公司服务，出色地完成了大量国内外委托的检测业务。建院以来承担50%以上的国家稀土标准分析方法的研究和标准样品的研制工作，在国内稀土产品检测领域地位突出。截止目前，理化检测中心完成国家稀土标准分析方法的相关起草工作100多项，曾获七五、八五攻关科研奖，多次获得中国有色金属工业科学技术二、三等奖等荣誉。包头稀土研究院在标准起草方面具有良好的基础，能够保证本项目的顺利进行。包头稀土研究院从条件试验方案设计到测试与分析、测试条件的确定、精密度的实验分析到各家实验结果的统计分析做了大量的工作。

内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司是一家以储氢合金的研发、生产和销售为主的高新技术企业。公司秉承“求真务实，高能高效”的企业精神和“优质高效，赢得顾客满意；改进创新，促进企业发展”的质量方针，以先进的技术、科学的管理、周到的服务、良好的信誉立足市场。公司现有员工130名，其中大专以上学历100余名，拥有多名高级职称、中级职称、工人技师。公司在科研项目申报立项、审查验收、技术管理、新产品开发管理等方面都建立了较为完善的管理制度。公司检测中心拥有国外进口的、世界一流的检测分析设备，在产品的生产控制和质量检测上，提供最可靠的分析检测报告，能够有效保证产品质量。公司曾牵头起草稀土储氢材料国家标准2项，在标准起草方面有丰富的经验。2018年公司顺利通过稀土高新区企业标准化良好企业验收，在企业标准化及标准体系建设方面有良好的基础。该单位是本项目的验证单位，参加了本标准中稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法的电化学测试方法的条件试验研讨、验证和稳定性验证试验，提供了相应的数据验证支撑。

安泰环境工程技术有限公司为中国钢研科技团有限公司（以下简称“中国钢研”）下属三级科技型子企业，是中国钢研的氢能业务承接单位。中国钢研是国务院国资委直属的大型科技型央企，是国家首批103家创新型企业试点单位之一，拥有中国科学院、中国工程院院士11人，国家级有突出贡献中青年专家29人，依托于中国钢研建立的国家工程中心、国家实验室等国家级研发机构21个，国家级产业技术创新战略联盟6个。安泰环境成立5年来，承担各类研发项目24项，获研究经费超过6000万，所形成的成果获省部级奖励7项，世界行业协会产品奖1项，获专利授权33项，软著9项，主持/参与国家标准2项。公司已获得高新技术企业认证、工信部两化融合管理体系贯标认证、国家技术标准创新基地（氢能）共建单位，国家绿色工厂认证、节能环保产业创新示范单位。该单位是本项目的验证单位，对本标准中的电化学PCI测试方法的建立及稳定性验证提供了相应的数据验证支撑，同时，也在项目整体实施过程中，对条件试验方案的设计和实施特别是数据处理方面给出很好的建议，在整个标准的研发及起草编制工作中发挥了非常重要的作用。

中稀（微山）稀土新材料有限公司,原微山钢研稀土材料有限公司，成立于2011年12月，坐落于微山县经济开发区，注册资本金13142.67万元，现有职工55人，主要从事稀土储氢合金、稀土永磁速凝片研发、生产、销售。隶属于新成立的中国稀土集团有限公司所属中国稀有稀土股份有限公司。该单位是本项目研究中的验证单位，并积极进行数据检测的验证，在标准研发工作中发挥了重要作用。

国标（北京）检验认证有限公司是国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构。国标（北京）检验认证有限公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。该单位是本项目研究中的验证单位，对本标准中的电化学PCI检测方法的建立及稳定性验证提供了相应的数据验证支撑，在整个标准的研发及起草工作中发挥了重要的作用。

有研工程技术研究院有限公司（以下简称有研工研院）是国务院国资委管理的中央企业有研科技集团有限公司（以下简称有研集团）的二级全资子公司。2018年1月11日在北京市怀柔科学城注册成立， 2019年10月被认定为国家级高新技术企业，2020年4月入选国务院国资委“科改示范企业”。主要从事有色金属新材料战略高技术和前沿技术研发，产业化关键技术和行业共性技术开发，中试生产和成果孵化转化。拥有有色金属材料制备加工国家重点实验室、智能传感功能材料国家重点实验室、国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心、军用有色金属材料多品种小批量科研生产基地等四个国家级创新平台，担负国家第二批“大众创业、万众创新”示范基地的建设任务。下设有色金属结构材料事业部、先进电子材料事业部、新能源与生态环境材料事业部、特种加工技术与装备事业部和新材料应用技术中心五大研发主体。有研工研院下属单位历史上先后为“两弹一星”、“神舟飞船”、“载人航天”、“探月工程”等国家重点工程和有色金属行业提供了一大批新材料、新工艺、新技术和新设备，为我国有色金属工业体系建立和国防建设提供了强有力的科技支撑。面向未来，有研工研院将秉承“创业求实，创新致远”的企业精神，努力为我国战略性新兴产业、有色金属行业共性技术、国防军工发展做出新的更大贡献。该单位是本项目的验证单位，参加了本标准中电化学PCI检测方法的稳定性验证试验，提供了相应的数据验证支撑，同时，在征求意见时也提出很好的建议，在整个标准的研发及起草工作中发挥了非常重要的作用。

广东省科学院资源利用与稀土开发研究所，隶属于广东省科学院。依托本研究所建有稀有金属分离与综合利用国家重点实验室、广东省矿产资源开发及综合利用重点实验室、广东省稀土开发及应用研究重点实验室等平台，是我国稀有、稀散金属研究与学术活动的领头单位，是我国稀有金属矿产资源综合利用、稀土绿色提取及稀土功能材料研究的重要基地。研究所面向国家重大战略需求和学科发展，围绕稀有金属矿产资源、二次资源的开发和综合利用，进行基础理论、应用基础理论和工程化技术方面的研究，解决其中出现的共性理论和技术难题。在环保领域，研究所开展金属危废源头减量与高效利用、固体废物减量化与绿色资源化利用、工业油泥的高效资源化利用、材料加工固废和废水资源化利用、工业高盐有机废水的深度处理、城市生活垃圾有机废水处理等领域的研究及工程化技术。在稀土功能材料领域，研究所围绕稀土光功能材料、稀土磁性材料、稀土储氢材料 、稀土催化材料，开展基础、应用基础及应用技术研究，破解制约我国经济发展和国家安全的技术瓶颈。该单位是本项目的验证单位，在标准起草过程中提出了很多宝贵的意见和建议，为本项目的顺利实施奠定理论基础。

鄂尔多斯应用技术学院是我国地方高校转型发展过程中教育部批准成立的第一所以“应用技术”命名的本科院校。建筑面积26.1万平方米,教学科研仪器设备资产总值14529.74万元。学院致力于培养地区经济社会发展所需要的应用型、技术技能型人才。现有11个教学系部，2个教辅单位，开设材料化学等23个本科专业，涵盖理学、艺术学、管理学、法学的学科专业体系。储氢材料研发团队拥有多名全国稀土标准化委员会委员，国家技术标准创新基地（稀土）专家，稀土新材料测试评价中心专家。自2001年起从事储氢材料研究、生产和标准建设工作。主持内蒙古自治区和鄂尔多斯市科技计划项目各1项；主持北方稀土科技项目《低钴高性价比倍率型合金的产业化开发》等多项产业化及标准项目，获得内蒙古自治区科学技术进步奖二等奖1项，发表论文20余篇，授权发明专利10余项。该单位是本项目研究中的验证单位，对本标准中的贮氢合金电化学性能三电极体系检测方法的建立及稳定性验证提供了相应的数据验证支撑，在整个标准的研发及起草工作中发挥了重要的作用。该单位是本项目的验证单位，在标准起草过程中提出了很多宝贵的意见和建议，为本项目的顺利实施奠定理论基础。

在上述起草及验证单位的共同努力下，国家标准《稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》必将顺利、高质量地完成。

1.4主要工作过程

1.4.1 起草阶段

全国稀土标准化技术委员会于2021 年9 月26 日至29日在山东省济宁市召开了2021年第四次稀土标准制修订工作会，会议落实了4 项稀土国家标准计划，其中国家标准《稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》的修订即在此次会议上进行任务落实。会议确定负责起草单位为包头稀土研究院；内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、安泰环境工程技术有限公司、中稀（山东）稀土开发有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研工程技术研究院有限公司、广东省科学院资源利用与稀土开发研究所、鄂尔多斯应用技术学院等单位参与该方法起草和验证工作。在任务落实会上确认由内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司为本项目提供公共试验用样品。会议初步确定了项目的时间进度安排，预计在2022年8月召开预审会。

包头稀土研究院接受任务后，立即成立了国家标准《稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》研发小组，通过总结以往对储氢合金的研究经验及调研相关生产厂家和研究单位对储氢合金研究用的测试方法，同时借鉴2021年完成审定工作的行业标准《金属氢化物-镍电池负极用稀土贮氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法》，经过梳理讨论初步形成《稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》的检测方法构成及装配检测过程，经过和各参与研制单位的主要研究人员沟通后，2021年10月15日初步形成稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的电化学测试方法的研究试验方案。

2021年10月8日，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司将试验用的公共样品送到包头稀土研究院。收到后，包头稀土研究院对试验用样品进行初步检验并登记后，将试验用的样品于2021年11月20日分别寄送给各参与单位准备试验。包头稀土研究院按照条件试验方案进行条件试验，2021年12月30日完成条件试验的测试开始进行结果的处理与分析，形成测试报告确认最佳测试条件。2022年1月10日牵头单位将试验报告发给一验单位内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司和安泰环境工程技术有限公司进行条件试验的验证，2022年2月25日一验单位完成条件试验的验证工作并将测试结果与牵头单位进行对比，发现测试结果一致性较好。2022年3月30日包头稀土研究院将确认的精密度试验方案发给各参与单位进行精密度试验。2022年7月底收集到大部分检测数据。包头稀土研究院对已收集到的实验数据进行初步的数理统计分析后，各参与单位的检测数据有效可用，并能符合数理统计要求，证明方法准确可靠。

2022年8月初，包头稀土研究院对试验数据进行整理，完成了国家标准《稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》的征求意见稿，将征求意见稿发给各研制单位及部分相关单位征求意见的基础上，初步修改调整了征求意见稿的相关内容，形成了现在的预审稿，并撰写了方法研究报告。

1.4.2 征求意见阶段

2021年6月下旬开始，在初步完成国家标准《稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》（征求意见稿）的基础上，为了更好地完善预审稿的内容，及时将该初步完成的征求意见稿发给各参与单位及其他相关的单位进行预审稿的征求意见工作。内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、鄂尔多斯应用技术学院、安泰环境工程技术有限公司、有研工程技术研究院有限公司、广东省科学院资源利用与稀土开发研究所、中稀（山东）稀土开发有限公司等各参与单位都给出了非常中肯的意见和建议。在参与单位之外，又将征求意见稿发给12个相关单位征求意见，已有10家单位回复，其中内蒙古科技大学、中国科学院赣江创新研究院、扬州大学、甘肃稀土新材料有限公司、四会市达博文实业有限公司提出了非常好的意见及建议，深圳豪鹏电池科技有限公司、江苏赛尔电池有限公司、河北工业大学、安阳师范学院、太原科技大学等各单位回复无意见。另有一些单位目前还没有反馈意见。具体的反馈意见和建议情况见意见汇总处理表。在对反馈意见进行整理汇总的基础上，对征求到的意见和建议与各参与单位的老师们分别进行分析讨论，采纳了其中部分意见和建议，并同时对征求意见稿进行相应的修改，形成目前的预审稿版本。另有部分建议留待会议上进行多单位专家进行讨论后进行定夺。

- 二、标准编制原则

本文件起草过程中遵循以下原则：

2.1 符合性

1）以满足国内稀土储氢材料的实际生产、使用需要为原则，提高标准的适用性。

2）按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

2.2 先进性

本文件建立了稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法，重点是在原有气固测试法方法的基础上补充电化学测试方法，气固测试法的适用范围为0.01MPa~5MPa而部分储氢合金的放氢平台压力低于0.01MPa导致无法测试，因此补充电化学测试方法进而完善储氢合金压力-组成等温线（PCI）测试方法，应用范围更广，普适性更强，体现了检测技术的进步，适应稀土产业的发展，符合国家政策法规、导向，符合目前国内贮氢合金材料的生产和用户需求情况。本文件规定的内容遵循充分满足市场要求原则、指导生产的原则。通过标准的实施，提高稀土储氢材料的生产技术水平，促进相关技术的进步，为国内相关产业提供技术指导，满足用户的需求，促进稀土储氢行业的不断发展，对国内稀土生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。

2.3 适用性

本文件以满足我国稀土储氢合金材料的实际检测需求为原则，宜于应用，能够更好的满足客户对多种不同放氢平台压力样品的检测需求。

- 标准主要内容、确定依据及主要试验（或验证）情况分析

3.1  标准主要内容

本文件正文部分共分为6部分，其中第1、2部分为规范性一般要素，包括范围、规范性引用文件，第3、4、5、6部分为规范性技术要素。

第1部分为范围：本文件规定了稀土系储氢合金的压力-组成等温线（PCI）测试方法。

本文件适用于稀土系储氢合金的压力-组成等温线（PCI）测试。

本文件包含2个测试方法：方法1气固反应法，方法2电化学法。方法1测定范围：0.01MPa~5MPa；方法2测定范围：0~0.1MPa。

当两个方法的测试结果不一致时，以方法1作为仲裁方法。

第2部分为规范性引用文件，将本文件中涉及到的相关标准进行说明。

第3部分为术语和定义：本文件没有需要界定的术语和定义。

第4部分为方法1气固反应法（原标准内容）：4.1阐述了气固反应法的检测方法和原理。4.2规定了4.4测试章节需要用到的各种仪器设备与材料清单，本部分中只规定和列出了潜在影响实际试验效果的关键必备设备及其具体参数的要求，对于试验台、口罩、手套等与试验开展相关且必须的共性或公知要求，不在本部分列出。4.3为试样，规定了本文件4.4部分测试章节需要用到的试样的制备和粒度要求。4.4为测试部分，详细规定了样品的称量、设备的检漏、样品反应室容积的测定、仪器的参数设定、压力零点设定、活化及平衡化处理和PCI测试步骤，是本文件中核心章节。本章节按照时间序和操作流程序的方式进行编排，重点关注试验步骤的科学性、规范性、可操作性。4.5给出了测试数据的计算方法、PCI曲线的绘制和特征参数的取值计算方式并进行了详细说明。4.6为在标准规定测试范围内的精密度要求。

第5部分为本次修订重点补充的方法2电化学法：5.1阐述了电化学法的检测方法和原理。5.2规定了5.7测试章节所需用到的仪器设备及相关参数要求。5.3给出了测试装置和说明。5.4详细规定了5.7测试章节所需用到的试剂和材料，列出了潜在影响实际试验效果的关键试剂材料及其具体参数的要求，对于试验台、口罩、手套等与试验开展相关且必须的共性或公知要求，不在本部分列出。5.5规定了样品的粒径要求。5.6详细描述了工作电极的制备过程。5.7重点规范了测试装置的装配和测试系统的建立，为样品的测试做好准备。5.8重点规定了PCI的测试参数设置和测试流程以及数据的处理。5.9对采用电化学方法测试PCI的所获得的各参数的精密度要求。

第6部分检测报告，规定了报告所包含的必备要求内容，包括样品名称、活化条件、氢气纯度、测试温度、压力-组成等温线、最大吸氢量、吸放氢平台压力、滞后系数、斜率因子、测试日期、测试人、其它必要事项及可能影响结果的情况。

3.2 确定依据

1969年，荷兰飞利浦实验室Zijlstra等发现SmCo5合金具有较好的可逆吸放氢性能，在2 MPa下吸氢，在降低压力时又可放出氢气，形成了氢化物固态储氢的新方法。随后发现LaNi5合金具有更好的吸放氢性能，在室温下即可快速吸放氢。20世纪90年代初，LaNi5合金作为镍氢电池的负极活性材料先后在日本和中国实现了产业化，此后稀土储氢合金材料产业得到了快速的发展。2010年，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司牵头起草了标准号为GB/T 26412-2010《金属氢化物-镍电池负极用稀土系AB5型贮氢合金粉》的国家标准，对镍氢电池用AB5型储氢合金的牌号、电化学性能（比容量、循环寿命、300mA•g-1放电容量）、激光粒度分布和密度、PCI特性化学成分以及各个性能指标的测试方法进行了规范和限定，并对测试的取样方法、检验结果判定、标志、包装、运输和储存方面进行了规范与统一。1997年，日本开发出具有超晶格结构的高容量La-Mg-Ni系储氢合金，此后国内对La-Mg-Ni系储氢合金进行了大量的研究并将其推向市场，目前已实现小规模应用。伴随着该类型合金的产业化， 2015年鞍山鑫普储能材料有限公司牵头起草了GB/T 31963-2015《金属氢化物-镍电池负极用稀土镁系超晶格储氢合金》国家标准，根据电化学性能对产品进行了分类，对不同Mg含量的产品成分进行了限定，并对各种类型合金的电化学性能（75mA•g-1容量、循环寿命）、激光粒度和密度、PCI特性、相结构以及各个参数的试验方法进行了规范，为该类型储氢合金的生产和销售提供了良好的标准基础。两个稀土储氢材料产品标准中均有PCI特性的指标要求，因此2013年内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司牵头起草了GB/T29918-2013《稀土系AB5型贮氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》其适用范围涵盖了稀土系AB5型贮氢合金锭和贮氢合金粉的压力-组成等温线测试，测试温度范围25℃~70℃，测试压力范围0.01MPa~5MPa。

关于检测方法的确定：目前对于稀土储氢合金的PCI曲线既可通过气固反应法测定，也可以通过电化学方法测定，对于平衡氢压低于0.1MPa的储氢合金两种方法均可应用，测量结果一致。就实验方法而言，气固反应法设备复杂，必须有一套高压高真空装置，一次只能测定一个样品，实验周期相对较长，所需样品质量在2~5 g，并且实验耗材成本较高。电化学方法设备简单，只要求将储氢合金制成电极即可，可多个样品同时进行测定，实验周期相对较短，所需样品质量小于1g。由于镍氢电池对储氢合金平台压的基本要求是小于0.1MPa，因此所有用于镍氢电池负极材料的合金均可采用电化学方法测量。稀土储氢合金PCI的测试，一般是储氢合金生产企业在生产过程中进行测试，通过放氢平台压力的检测来判断产品生产的稳定性。由于气固反应法测试设备昂贵，电池厂家普遍不具备检测能力，部分厂家采用电化学方法进行合金PCI的检测。同时，GB/T29918-2013《稀土系AB5型贮氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》中只有气固反应法，且压力测试范围无法全面覆盖稀土储氢材料，同时该标准发布实施已有8年，有必要对该标准进行修订和完善。电化学方法测试PCI曲线所采用的测试装置与储氢合金电化学性能测试方法所采用的装置基本一致，因此确定本文件中的测试装置的制备和组装时，借鉴了部分《金属氢化物 镍电池负极用储氢合金电化学性能的测定  三电极体系法》中对模拟电池体系的一般方法。在PCI电化学测试步骤和结果计算方面主要结合近几年的文献调研，并与行业内各单位进行充分沟通交流的基础上，形成本文件中的电化学测试步骤和氢压与吸氢量的计算方法。同时，针对各具体参数的计算主要根据GB/T29918-2013《稀土系AB5型贮氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》中的规定进行计算。数据的精密度确定主要根据GB/T 6379.2-2004 《重复性限和再现性限的确定》和GB/T 10092-2009 《数据的统计处理和解释 测试结果的多重比较》两个标准中的规定和算法进行分析，最终确定数据的精密度。

有鉴于此，本文件结合稀土储氢合金材料的特性，补充了适用于吸放氢平台压力为0~0.1MPa的样品压力-组成等温线（PCI）的测试方法标准。

- 3.3  主要试验（或验证）情况

- 3.3.1样品及检测项目总体情况简介

3.3.1.1样品情况

本标准研制项目的测试样品由内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司提供。内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司提供的样品有La-Mg-Ni和AB5两个系列，分别包括高容量、长寿命、低成本三大类，共6种样品，具体明细见下表：

表3.1 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司提供样品明细表

| 类型 | 型号 | 编号 | 重量（克） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB5 | 低成本 | LaNi5-1 | 50 |  |
|  | 长寿命 | LaNi5-2 | 50 |  |
|  | 高容量 | LaNi5-3 | 50 |  |
| La-Mg-Ni | 高容量 | La-Mg-Ni-1 | 50 |  |
|  | 长寿命 | La-Mg-Ni-2 | 50 |  |
|  | 低成本 | La-Mg-Ni-3 | 50 |  |

由于本标准主要是研制储氢合金PCI测试的电化学检测方法，不涉及到储氢合金样品种类的规定，所以初步选出6种样品中的4种典型样品：高容量La-Mg-Ni-1、长寿命La-Mg-Ni-2、低成本La-Mg-Ni-3和低成本LaNi5-1进行电化学PCI条件试验和精密度测试，如后期发现有数据需要增加时再启用其他种类样品。

- 3.3.1.2 不同样品的检测项目

本标准研制项目中电化学测试PCI曲线，反映出的PCI参数包括：最大吸氢量、放氢平台压力、斜率因子和滞后系数。具体检测样品及PCI参数如下：

表3.2电化学PCI参数明细表

| 样品型号 | 样品批号 | 检测项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大吸氢量 | 放氢平台压力 | 斜率因子 | 滞后系数 |
| 高容量 | La-Mg-Ni-1 | √ | √ | √ | √ |
| 长寿命 | La-Mg-Ni-2 | √ | √ | √ | √ |
| 低成本 | La-Mg-Ni-3 | √ | √ | √ | √ |
| 低成本 | LaNi5-1 | √ | √ | √ | √ |
| 长寿命 | LaNi5-2 |  |  |  |  |
| 高容量 | LaNi5-3 |  |  |  |  |

3.3.2试验验证单位情况简介

参加本项目验证试验的单位有包头稀土研究院、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、安泰环境工程技术有限公司、中稀（山东）稀土开发有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研工程技术研究院有限公司、广东省科学院资源利用与稀土开发研究所和鄂尔多斯应用技术学院共8家单位。其中包头稀土研究院为主要试验单位，对本标准启用的四种样品的电化学PCI进行条件试验，并进行5次精密度试验，以验证本项目拟建立的检测方法的可靠性、重复性及稳定性。内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、安泰环境工程技术有限公司为一验单位，对主试验单位的条件试验和精密度试验进行验证。中稀（山东）稀土开发有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研工程技术研究院有限公司、广东省科学院资源利用和稀土开发研究所和鄂尔多斯应用技术学院五家单位为二验单位，只需对每种样品的5次精密度试验进行验证，经过对不同单位每种样品不同参数的计算结果进行比对分析后，验证不同参与单位间测试结果的一致性。

3.3.3 约定检测条件

通过文献调研和与各单位技术人员进行充分交流，发现在合金的压力-组成等温线（PCI）的电化学测试方法中主要有三种条件影响测试测试结果：（1）由于充放电过程会存在自放电现象，致使充放电过程完成后的电压平台并不代表真实平衡电压且电压不稳定。在充放电后静置一段时间，会得到更为稳定和准确的电压曲线。（2）在合金的压力-组成等温线（PCI）的电化学测试方法中，充放电时间会影响PCI曲线数据的平滑度及准确性。（3）充放电电流对压力-组成-温度曲线图的平衡电压、平台压、压力滞后等信息读取有很大的影响。

为了确定本检测方法中充放电后电压平衡时间的范围，在相同测试条件充放电后，设定平衡时间分别为10min、15min、20min及30min的对比试验。对比样品在不同充放电时间（5min、10min、15min及20min）下的PCI曲线。对比样品在充放电电流（6mA、12mA、18mA及24mA）下的PCI曲线，通过对以上三种条件试验结果的分析筛选最佳的测试条件，进行后续精密度试验。

3.3.3.1测试装置的确定

测试装置主要采用三电极模拟电池测试系统，包括三部分：工作电极用电解池、辅助电极用电解池、参比电极用电解池，原理上只要包含工作电极、辅助电极及参比电极用的三个电解池即可。但由于要检测的是贮氢合金负极的电化学性能，所以要求其辅助电极Ni(OH)2正极的放电容量要远高于贮氢合金负极的放电容量，以减少正极在检测过程中的影响。同时，参照《金属氢化物-镍电池负极用稀土储氢合金电化学性能测试-三电极体系法》行业标准中对装置的要求确定测试装置，测试装置如图1所示。

1—氢氧化亚镍辅助电极，2—储氢合金工作电极，3—Hg/HgO/6mol/L参比电极，4—6mol/L KOH电解液

图1 约定的验证测试装置示意图

3.3.3.2 工作电极的准备

（1）称量

准确称取样品0.18g-0.22g精确至0.0001g，羰基镍粉0.78g-0.82g精确至0.001g，在玛瑙研钵中混合均匀（混合时间不少于3min）。

- （2） 压片

将称量样品放入粉末压制成型模具中，在20MPa的压力下保持3min，得到Φ15±2mm、厚度1±0.5mm的负极圆片，再次称重，根据公式（1）计算出活性物质的有效质量。

注：在0.18g-0.22g范围内视为有效试样。

……………………………………………………………………（1）

式中：

—— 储氢合金粉样品的质量，单位为克（g）；

—— 羰基镍粉的质量，单位为克（g）；

—— 负极圆片的质量，单位为克（g）；

- （3） 包覆泡沫镍

将泡沫镍对折，负极圆片放在对折后的泡沫镍中间包覆，使用小型压片机在1MPa的压力下保持1min，负极圆片周边应有2-3mm泡沫镍空边。

注：保证泡沫镍紧密包覆住负极圆片。

- （4）成型

泡沫镍

储氢合金负极圆片

泡沫镍

镍带极耳

一端点焊的金属镍带作为负极极耳，工作电极成型图见图2。

图2 工作电极成型图

3.3.3.3 装配

（1）装电极

（a）将工作电极放置在电解池图1中位置2，极片中心正对鲁金毛细管口，保持距离鲁金毛细管2mm±0.5mm，将极耳引出电解池。

（b）将参比电极放置在电解池图1中位置3，参比电极侧面小圆孔正对鲁金毛细管，引出电极的连接金属丝。

（c）将2个辅助电极分别放置在电解池图1中位置1，将极耳引出电解池。

（2）加电解液

向电解池中加入电解液至电解池高度2/3处并超出工作电极、辅助电极及参比电极侧面小圆孔。

（3）固定极耳

将工作电极所在的电解池口与辅助电极所在的电解池口用耐碱瓶塞堵住并固定极耳。

- （4）建立测试系统

将工作电极的极耳与充放电测试仪相应负极的电流和电位导线连接，辅助电极极耳与充放电测试仪相应的正极电流导线连接，参比电极与充放电测试仪的正极电位线连接，将电解池放置至于恒温水浴槽中。

3.3.3.4 测试参数的确定

- （1）活化

将测试系统静置24h，设置充电电流密度（IA）65mA•g-1，充电6.0h；搁置10min；设置放电电流密度（IA）65mA•g-1，放电至相对于Hg/HgO/6mol•L-1KOH参比电极的截止电位为-0.6V；搁置时间为10min；充放电循环5个周期。

- （2）恒流充电

设置放电电流12mA（60 mA•g-1），对测试系统恒流放电，放电截止电位0.1V；搁置10min；设置充电电流12mA（60 mA•g-1），充电时间为10min；搁置15min；重复以上充电步骤，重复次数根据材料的容量来确定；过充量20%；

（3）恒流放电

设置放电电流12mA（60 mA•g-1），放电时间为10min，放电截止电位0.1V，放电后搁置15min；重复以上放电步骤，重复次数根据材料的容量来确定。

3.3.3.5 数据处理

（1）充电电位和容量获得

通过测试软件导出每个搁置周期的截止电位和每个充电周期的容量，计算每个充电周期的累计容量。如：第一个充电周期容量记为C1，第二个充电周期的容量记为C2，则第一个充电周期累计容量为C1，第二个充电周期累计容量为C1+C2，依此类推。

（2）放电电位和容量获得

通过测试软件导出每个搁置周期的截止电位和每个放电周期的容量，计算放电容量总和Cd总，然后计算每个放电周期累计放电剩余容量。如：第一个放电周期容量记为Cd1，第二个放电周期容量记为Cd2，则第一个放电周期累计放电剩余容量为Cd总-Cd1，第二个放电周期累计放电剩余容量为Cd总-Cd1-Cd2，依此类推。

- （3）试验数据处理

将获得的充电电位和容量、放电电位和容量根据附录一的相应测试温度的公式进行换算，分别得出吸放氢过程的氢压和相应的吸氢量，绘制PCI曲线图。

- 四、标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

4.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的标准。本文件达到了国内先进水平。

4.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，本文件与现有标准及制定中的标准协调配套。

- 五、预期达到的社会效益、经济效益等情况

5.1 经济效益

随着社会的发展和科技的进步，能源和环境已成为当今世界的主题，氢能的开发利用是解决人类的能源问题以及环境问题最有效、最可行的途径之一。目前氢能应用的瓶颈是如何储存和运输，因此如何使储氢成本进一步降低，储氢密度进一步提高，并且使储氢介质能够以较快的速度吸放氢是亟需解决的关键问题。固态储氢是新一代储氢技术，它储氢密度大、安全性好。稀土系储氢合金是能够使该项技术实现产业化应用的关键材料。截止目前，稀土系储氢合金已经实现产业化应用20多年，但在新能源时代到来的今天，它作为氢能利用的储氢载体和重要功能材料，仍然具有广阔的发展空间和应用前景，尤其是在镍氢电池被用作新能源汽车的重要动力源后，整个稀土系储氢合金和镍氢电池行业又面临着一个重要的发展机遇。加快完善储氢合金的相关标准对发展稀土系储氢合金和镍氢电池行业具有重要意义。

本课题研究所补充的电化学测试法简便易行，原有气固反应法设备复杂，必须有一套高压高真空装置，一次只能测定一个样品，实验周期相对较长，所需样品质量在2~5 g，并且实验耗材成本较高。电化学方法设备简单，只要求将储氢合金制成电极即可，可多个样品同时进行测定，实验周期相对较短，所需样品质量小于1g。能够明显提高测试效率并降低测试成本。为进一步提高稀土储氢合金的性能提供评价依据，最终为稀土储氢合金的生产工艺改进提供有益的参考。在制定材料测试标准化的基础上，能更为有效地指导厂商对产品进行工艺参数方面的改进和改善，使相关的研发企业少走弯路，更为有效地进行新材料与新产品的开发和制造，同时，研发成本将得到有效地缩减。

5.2 社会效益

稀土储氢合金材料的发展符合重点发展产业要求，是未来氢能及储能电池中所采用的关键材料之一，规范材料的PCI测试方法是研发及规模化生产稀土储氢合金材料的前提和基础，对其进行测试方法的标准化是极其必要的。本文件建立了稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法，重点补充了电化学测试方法，弥补了原有PCI测试方法范围不全的问题，应用范围更广，普适性更强，体现了检测技术的进步，适应稀土产业的发展，符合国家政策法规、导向，符合目前国内稀土储氢合金材料的生产和用户需求情况。本文件规定的内容遵循充分满足市场要求原则、指导生产的原则。通过标准的实施，提高储氢合金材料的生产技术水平，促进相关技术的进步，为国内相关产业提供技术指导，满足用户的需求，对国内稀土生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。

此外，稀土系储氢合金是目前技术最成熟、产业化最为广泛、市场销量最大的储氢合金，而我国是稀土资源大国，制定统一的、规范的储氢合金产品标准和检测标准有利于发挥我国的稀土资源优势，有利于我国稀土资源的合理配置，对加快国民经济的发展也会起到很好的促进作用。

- 六、标准中涉及专利的知识产权的说明

无。

- 七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

- 九、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性国家标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

本文件反映了稀土储氢合金压力-组成等温线（PCI）的具体测试方法，建议发布后6个月实施。

- 十一、废止现行有关标准的建议

无。

- 十二、其他应予说明的事项

无。

《稀土系储氢合金压力-组成等温线（PCI）的测试方法》标准编制组

2022年8月21日