中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—20XX

钨及钨合金板表面碳含量测定方法

Method for determination of the carbon content on the surface of tungsten and tungsten alloy plates

（征求意见稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

CCS H 14

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本文件起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、宝钛集团有限公司、国核锆铪理化检测有限公司、国合通用测试评价认证股份公司。

- 本文件主要起草人：王宽、张哲、赵娟、吴宇、张嘉伟、张梦霓、王长华、罗策、刘若彤。

钨及钨合金板表面碳含量测定方法

- 1  范围

本文件规定了钨及钨合金板表面碳含量的测定方法。

本文件适用于钨及钨合金板表面碳含量的测定。测定范围：0.005 mg/dm2～0.05 mg/dm2。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17433  冶金产品化学分析基础术语

- 3  术语和定义

GB/T 17433界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  原理

在氧气气氛中，将钨及钨合金板加热到一定温度。试料表面碳被氧化成二氧化碳，随载气（氧气）进入红外检测器，检测器输出信号，计算系统根据样品表面积计算表面碳含量，结果以单位面积含碳量显示。

- 5  试剂或材料

5.1  标准物质/标准样品。

5.2  石英舟。

5.3  载气：氧气（体积分数不小于99.99 %）。

- 6  仪器设备

多相碳水测定仪（包括载气净化系统、管式炉、红外检测系统）。测量条件见附录A。

- 7  样品

取样尺寸宜为（50 mm～100 mm）×（10 mm～23 mm）×（0.1 mm～0.5 mm）的长方形薄片样品。

- 8  试验步骤

- 8.1  仪器准备

按仪器制造商的要求装配好所有部件，按要求连接电源、载气（5.7）。

- 8.2  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使各项指标达到设定值并处于正常稳定状态。

- 8.3  仪器检漏

利用仪器检漏程序确定仪器无漏气现象。

- 8.4  空白检测

将石英舟（5.2）放入石英管内，平行测定3次～5次，取平均值，进行空白补偿。空白值不大于0.00005 mg。

- 8.5  仪器校准

平行测定3次～5次标准物质/标准样品（5.1），取平均值，进行仪器校准。平均值应与标准值相符，单个测定值不应超出标准物质/标准样品证书给定的不确定度范围。

- 8.6  样品分析

8.6.1  测定样品（7）尺寸，精确到1 mm，计算得到样品表面积。

8.6.2  开启加样门，迅速将置于石英舟（5.2）中的样品（7）放入石英管内，立即关闭加样门，进行样品分析。仪器根据所输入的样品表面积自动计算，直接显示样品表面碳含量。

- 9  实验数据处理

样品表面碳含量以单位面积含碳量计，单位为毫克每平方分米（mg/dm2），结果保留到小数点后三位，按GB/T 8170的规定修约。

- 10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录B。

表1  重复性限

| wC mg/dm2 | r mg/dm2 |
| --- | --- |
| 0.005 | 0.003 |
| 0.037 | 0.015 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录B。

表2  再现性限

| wC mg/dm2 | R mg/dm2 |
| --- | --- |
| 0.005 | 0.004 |
| 0.037 | 0.017 |

- 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附  录  A

（资料性）

仪器测量条件

- A.1  加热温度

不低于600 ℃。

- A.2  分析时间

一般为90 s。

- A.3  比较器水平

一般为1%。

附  录  B

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据由5家实验室对2个不同水平样品进行共同试验确定。每个实验室对每个水平样品的表面碳含量在重复性条件下独立测定7次。测定的原始数据见表B.1。

表B.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | w/%（n=7） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
|  | 2 | 0.038 | 0.037 | 0.042 | 0.032 | 0.036 | 0.032 | 0.040 |
| 2 | 1 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
|  | 2 | 0.030 | 0.038 | 0.042 | 0.034 | 0.037 | 0.033 | 0.043 |
| 3 | 1 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
|  | 2 | 0.043 | 0.032 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.046 | 0.033 |
| 4 | 1 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
|  | 2 | 0.046 | 0.042 | 0.033 | 0.036 | 0.035 | 0.043 | 0.031 |
| 5 | 1 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
|  | 2 | 0.043 | 0.035 | 0.037 | 0.045 | 0.034 | 0.038 | 0.031 |