铜精矿化学分析方法

第12 部分：氯含量的测定

方法2：电位滴定法

编制说明

（送 审 稿）

大冶有色设计研究院有限公司

2022年9月

一、工作简况

一） 任务来源

2021年7月国标委下发的«国家标准化管理委员会关千下达2021年推荐性国家标准修订计划及相关标准外文版计划的通知(国标委发[2021] 19号文件)，全国有色金属标准化技术委员会于2021年10月27日于江苏省常州市召开了《铜精矿化学分析方法第12部分：氟和氯含量的测定离子色谱法和电位滴定法》等3家国家标准任务落实会议，项目下划号20211898-T-610。会议确定《铜精矿化学分析方法第12部分：氟和氯含量的测定离子色谱法和电位滴定法》由大冶有色设计研究院有限公司牵头起草，计划完成年限2022年。

二）试验方法概况

2.1 项目的必要性简述

铜精矿是生产电解铜的主要原料，由于铜精矿本身含氯量较高；我国进口的部分铜精矿在运输过程中有时会遭到海水溅湿；其它杂矿成分又较复杂等因素，使得铜冶炼原料的氯含量偏高。对铜精矿中氯离子含量的控制是铜精炼步骤中一个非常重要的技术指标，因为其不但污染环境，腐蚀管道设备，还影响产品质量。因此，对铜精矿中氯离子含量进行测定意义重大。

2.2 项目的可行性简述

目前，氯离子含量的测定方法有莫尔法、离子选择电极法、比浊法、离子色谱法、电位滴定法等。原国家标准方法《铜精矿化学分析方法第12部分：氟和氯的测定 离子色谱法》GB/T3884.12-2010，试样经硫酸分解，基中氟、氯随水蒸气逸出与样品分离，经吸收液吸收，用离子色谱法测定。但此分析方法氯量测定范围最高为0.50%。本方案提出在原方法基础上新增方法2，采用碱熔-自动电位滴定法测定样品中氯含量的方法。其中，自动电位滴定法以其操作简便、灵敏度和准确度高等优点，已被广泛应用于高硫金属矿、铁矿石、铜精矿等中氯离子含量的测定。

试验系统地研究了样品分解、仪器参数选择、测定介质及酸度、干扰离子等因素，并对此方法进行了精密度、准确度试验，建立了自动电位滴定法法测定铜精矿中0.050 %~4.00 %氯量的方法：以含量高低分段移取不同量待测液提高分析方法的准确性，适用性和可操作性，以满足市场贸易结算的需求，结果满意。

2.3 标准的适用范围

本方法适用于铜精矿中氯量的测定。测定范围为：0.050%～4.00 %。

2.4 拟要解决的主要问题

解决铜精矿中氯较高含量测定无标准可执行，无检测依据。方法不统一，导致贸易时常有争议。

2.5 国内外标准情况

目前所采用的国标GB/T3884.12-2010系列铜精矿化学分析方法测定范围最高为0.50%，已逐渐不能满足国际国内市场对铜精矿检测快速分析的需求，采用碱熔-自动电位滴定法测定样品中氯含量的方法。国际标准ISO 15661  Copper and nickel sulfide ores and concentrates — Determination of total chlorine content — Alkaline fusion and potentiometric titration method。目前在FDIS阶段，尚未出版。

- 三）项目编制组单位变化情况

2021年10月27日全国有色金属标准化技术委员会在江苏省常州市组织召开了《铜精矿化学分析方法 第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法》标准任务落实会议，会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。确定起草单位为大冶有色设计研究院有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、黑龙江紫金铜业有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、中国检验认证集团广西有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、防城海关综合技术服务中心、湖南有色金属研究院有限责任公司、广东省韶关市质量计量监督检测所、金隆铜业有限公司，其中黑龙江紫金铜业有限公司因其公司设备原因，放弃了验证工作。

- 四）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

4.1 主要参加单位情况

大冶有色设计研究院有限公司（以下简称公司）是大冶有色金属有限责任公司的全资子公司，独立法人，是国家认定的高新技术企业，是大冶有色金属集团控股有限公司技术中心的主体。主要从事矿产品分析测试、环保检测、安全检测等业务，拥有CNAS和CMA资质。参与国际、国内和行业标准的起草，主持起草的国际标准铜、铅、锌精矿中砷和镉量的测定4项，国家标准铜精矿分析方法和银化学分析方法系列标准2大项，行业系列标准6大项，参加起草的分析检测方面的标准达30多项。实验室拥有丰富工作经验的技术人员和科研团队，具有较强的检测分析操作经验和深入研究的能力，拥有制定该方法必需的环境、设备。2015年被中国有色标准化技术委员会确定为“国际标准创新研发示范基地”。1995年通过湖北省检验检测机构资质认定（CMA），2009年通过中国合格评定国家认可实验室（CNAS）资格。

4.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 主要起草单位及工作职责

| 编号 | 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 主起草，负责项目申报，立项。负责提出标准修订的试验方案、试验报告，负责统一样品的制备与发放，汇总精密度数据，并进行数据处理，随后与其他标准参加单位共同形成标准征求意见稿，进行广泛的意见征集，并负责在标准预审会、审定会上进行项目介绍与答辩，最终形成报批稿，协助有色标准化技术委员会秘书处完成标准的报批工作。 |
| 2 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 一验单位，提供试验样品，负责对主起草单位试验报告中方法条件试验、精密度、准确度试验进行验证 |
| 3 | 江西铜业股份有限公司 | 一验单位，提供试验样品，负责对主起草单位试验报告中方法条件试验、精密度、准确度试验进行验证 |
| 4 | 北矿检测技术有限公司 | 一验单位，负责对主起草单位试验报告中方法条件试验、精密度、准确度试验进行验证 |
| 5 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 一验单位，提供试验样品，负责对主起草单位试验报告中方法条件试验、精密度、准确度试验进行验证 |
| 6 | 昆明冶金研究院有限公司 | 一验单位，提供试验样品，负责对主起草单位试验报告中方法条件试验、精密度、准确度试验进行验证 |
| 7 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 二验单位，负责对主起草单位试验报告方法的精密度试验进行验证 |
| 8 | 郴州市产商品质量监督检验所 | 二验单位，负责对主起草单位试验报告方法的精密度试验进行验证 |
| 9 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 二验单位，负责对主起草单位试验报告方法的精密度试验进行验证 |
| 10 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 二验单位，负责对主起草单位试验报告方法的精密度试验进行验证 |
| 11 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 二验单位，负责对主起草单位试验报告方法的精密度试验进行验证 |
| 12 | 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 二验单位，负责对主起草单位试验报告方法的精密度试验进行验证 |
| 13 | 防城海关综合技术服务中心 | 二验单位，负责对主起草单位试验报告方法的精密度试验进行验证 |
| 14 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 二验单位，负责对主起草单位试验报告方法的精密度试验进行验证 |
| 15 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 二验单位，负责对主起草单位试验报告方法的精密度试验进行验证 |
| 16 | 金隆铜业有限公司 | 二验单位，负责对主起草单位试验报告方法的精密度试验进行验证 |

五） 主要工作过程

5.1 预研阶段

2019年-2020年，起草单位对铜精矿中氯的含量范围及集团内外各企业所用方法以电话和视频会议形式进行了全面调研，确定了含量范围，和初步方案，经过为期2年的试验和生产实际应用，确定方案准确度高，精密度好，于是向全国有色金属标准化技术委员会提交了立项建议书。

5.2 立项阶段

2020年11月大冶有色设计研究院有限公司向全国有色金属标准化技术委员会重金属分标委全体委员会提交了国家标准《铜精矿化学分析方法 第12部分：氟和氯含量的测定离子色谱法和电位滴定法》修订项目建议书、标准草案及标准立项可研报告等材料，全体委员会议论证结论为同意国家标准立项。由秘书处组织委员现场投票，投票通过后转报国标委，并挂网向社会公开征求意见。

5.3 起草阶段

2021年10月27日，国家标准化管理委员会下达了修订《铜精矿化学分析方法 第12部分：氟和氯含量的测定离子色谱法和电位滴定法》国家标准的任务（国标委发[2021]91号），计划号20211898-T-610。

2021年10月27日于江苏省常州市召开了《铜精矿化学分析方法第12部分：氟和氯含量的测定离子色谱法和电位滴定法》等3家国家标准任务落实会议，确定由大冶有色设计研究院有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、中国检验认证集团广西有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司 等16家单位参与起草修订。

2021年11月，大冶有色设计研究院有限公司《铜精矿化学分析方法第12部分：氟和氯含量的测定离子色谱法和电位滴定法》标准编制小组，确定编制组成员，落实试验任务分工，确定标准编审原则。

2021年12月~2022年3月，设计试验方案，收集合适的试验统一样品，进行方法试验。

2022年3~5月，完成试验报告。并将试验样品和试验报告寄给有关验证单位，进行方法的验证试验和讨论稿征求意见工作。

- 5.4 征求意见阶段

1）预审会

2022年7月21日至23日全国有色金属标准化技术委员会在洛阳召开了《铜及铜合金扁线》等29项重金属标准工作会议，会上对国家标准《铜精矿化学分析方法 第12部分 氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法 方法2：电位滴定法》计划号[2021]19号20211898-T-610的标准预审稿、试验报告及验证报告进行分析和讨论，并安排了系列标准研究的后续工作。铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、福建紫金矿冶测试技术有限公司 等十余家单位的四十余位代表参加会议。对标准主要提出了以下意见：

| 序号 | 标准章 条款编号 | 意见内容 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.5 | 混合熔剂的烘干所需时间能否写明 | 采纳 |  |
| 2 | 5.4 | 本方法是否对粒度有要求，如有请指明 | 采纳 |  |
| 3 | 方法草案 | 添加溴酚蓝指示剂的浓度及配制方法。 | 采纳 |  |
| 4 | 3.10 | 银标准滴定溶液的标定是准确移5.00mL(0.01mol/L)的氯标准溶液进行标定，消耗标准滴定溶液体积约5ml左右,从消耗标准滴定溶液体积看，标准滴定溶液体积消耗太少。为了减少滴定上引入误差，建议移取10.00mL。 | 未采纳 | 1.目前自动电位滴定仪滴定精度均很高，可准确滴定。 2.本实验室对比了准确移取5.00mL、10.00mL氯标准溶液(0.01mol/L)进行标定，标定结果在要求误差范围内。 |
| 5 | 6.4.2 | 样品浸取完后是先过滤，洗涤沉淀至无氯离子，于电热板上低温蒸发至50ml，再定容，移取。这一过程可能存在：一是氯离子是否保证全部被洗净，二是洗涤的体积不易控制，于电热板上低温蒸发至50ml，容易造成氯的损失，并且耗时长。建议浸取完后直接定容于100ml容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，再过滤，移取。既提高了工作效率，又保证了结果的准确度。 | 未采纳 | 1浸取后直接定容，有大量的半熔物同时进入容量瓶，占有一定体积，待测液准确体积无法确定。 2大量半熔物沉淀进入容量瓶冷却静置后会结块，粘粘在容量瓶底部不易洗出且对容量瓶有一定的损伤。 |
| 6 | 试验报告中 | 在用新星牌慢速滤纸过滤时会有穿滤的情况出现，若滤液不清亮有沉淀物则会影响定容体积，从而影响结果，尤其是氯含量高的结果，因此可以考虑多加一层滤纸过滤。 | 未采纳 | 1据了解其他验证单位试验情况，试验过程中未发现穿滤现象。 2按试验报告中熔剂配比用量出现穿滤的可能性不是很大 |
| 7 | 试验报告中 | 氯含量低于0.70%时，由于滴定体积不超过20.00mL,可省略定容移液的步骤，过滤之后的溶液可直接滴定，减少实验耗时，而且试验比对发现结果一致。 | 未采纳 | 1全量测定酸化需大量的硝酸，体积过大，加入乙醇体积不确定 2存在一部分基体效应阳离子浓度过高影响电位变化，导致无法识别等当点或提前、延迟等当点识别，影响测定结果。 |
| 8 | 试验报告中 | 建议比较 经典艾氏卡试剂（Na2CO3+MgO）半熔法，供实验室多个选择 | 未采纳 | 1经查阅大量文献，半熔法普遍采用(Na2CO3+ZnO)混合熔剂。 2.通过Cl方法研究通过各个条件试验，试样分析精密度等试验表明(Na2CO3+ZnO)熔剂对氯熔出量很高，分析结果准确可靠。 |
| 9 | 试验报告中 | 每个样品都有大量沉淀，沉淀是否吸附氯？建议补充沉淀吸附试验 | 未采纳 | 1.经典的沉淀滴定方法莫尔法就是根据氯与银反应生成氯化银原理测定氯离子。 2.经试验报告中条件试验，加标回收试验，方法比对试验表明沉淀对氯吸附量很小。 |
| 10 | 试验报告中 | 7号样品溶解完全后，样品本身为黄色，掩盖了指示剂的颜色，不好辨识颜色变化，本室用PH计调节。分取10mL则可以 | 采纳 | 7号样品加入指示剂后为黄绿色用稀硝酸调至黄色，有明显的颜色变化。 |
| 11 | 试验报告中 | 7号样品分取10mL进行测量 | 采纳 | 对已知大概含量的样品可分取10mL或5mL进行测定。 |
| 12 | 试验报告中 | 高含量的Cl测定，可以减少分取体积，建议移取10mL或5mL进行测量。 | 采纳 | 同上11 |
| 13 | 方法草案 | 自动电位滴定仪的参数设置应该在文本里5.3.1中描述。 | 未采纳 | 各单位仪器品牌型号不同，仪器参数不同。 |
| 14 | 试验报告中 | 高含量Cl相应增大转速，防止AgCl吸附Cl。 | 采纳 | 可适当增大，但不能过大，过大会使溶液形成漩涡不符合滴定要求且易使溶液飞溅。滴定速率应和标准滴定溶液标定速率保持一致。 |
| 15 | 试验报告中 | 增加补充实验 浸取方法选择试验：方案2：试样经高温半熔后热水浸取后连同沉淀一起直接定容于100ml容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，干过滤，再分取酸化测定。 | 采纳 | 补充试验数据见试验报告 |

根据会议精神，会后标准编制小组对征求意见稿和编制说明进行了认真修改、补充、完善，形成了送审稿、意见汇总表及编制说明。

2）发函征求意见：共发征求意见函 15份，其中用户单位8份，科研院所2份，经销商1份， 检验院所3份， 大专院校1份， 回函15份，回函有意见或建议的单位5份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》，详细内容见附件二

5.5 审查阶段

1）技术专家审查

2022年9月26日-28日全国有色金属标准化技术委员会在太原召开《铜精矿化学分析方法   第12部分 氟和氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法 方法2：电位滴定法》国家标准审定会。大冶有色设计研究院有限公司等  个单位  多名代表参会。会议对标准送审稿、试验报告及验证报告进行审定。

审定委员会认真听取了标准起草人对标准文本、标准编制说明、技术内容和相关资料的介绍，对提交审定的标准的文本格式、技术内容、编制说明等进行了认真审定和充分讨论，并提出修改意见。具体内容见审定会会议纪要。

2）委员审查阶段：

2022年 * 月* 日，全国有色金属标准化技术委员会在*省*市召开了全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会年会。全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会（SAC/TC243/SC2）全体委员大会应到会委员共计  名，实际到会委员 * 名。与会委员对该标准制修订程序、征求意见的过程、以及技术内容的确定等多方面进行了审查。

与会 * 名委员全体投票通过，同意该标准《送审稿》及和《送审稿编制说明》通过审查。

5.6 报批阶段

标准编制组按照审查意见对标准文本进一步完善后，于 2022年**月最终形成《报批稿》和《报批稿编制说明》，提交到有色标委会秘书处。

- 二、准编写原则和编写格式

一）符合性

本标准是根据本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》的要求进行编写的。

二）适用性和先进性

编制本标准的目的是以能满足《锌精矿化学分析方法   第25部分 铟含量的测定  火焰原子吸收光谱法》准确快速测定要求为基础。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。

- 标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

见附件1 试验报告和附件2 数据汇总处理表

- 标准中涉及到的专利

本标准不涉及相关专利。

- 预期达到的社会效益

锌精矿中铟含量是贸易结算的重要指标，准确测定锌精矿中铟含量具有重要的指导意义，经国内标准查新，现行GB/T 8151锌精矿化学分析方法系列标准项目中，没有铟的分析方法，无法满足市场贸易结算的要求。研究制定锌精矿中铟的测定，对市场贸易结算，指导冶炼生产，具有很重要的现实性和必要性。

本文通过研究发现，锌精矿中基体锌在一定浓度范围内会干扰测定，因此采用不同的方法处理对于不同铟含量的样品，建立了火焰原子吸收光谱法测定锌精矿中0.002 0%~0.120%铟量的方法：低含量的铟采用乙酸丁酯萃取分离基体富集铟，消除了基体元素干扰，提高分析方法的准确性，下延了方法的检测下限；高含量的铟则通过直接稀释测定，简化操作。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

无

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细，标准的格式和表达等方面完全执行现行的国家标准和相关法规，符合GB/T 1.1的有关规定。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议颁布本标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

无

- 废止现行有关标准的建议

无

- 其他应予说明的事项

无

大冶有色设计研究院有限公司

2022年9月

附件1：试验报告

附件2：补充试验

附件3：实验数据处理

附件1：试验报告

铜精矿化学分析方法

第12部分 氯含量的测定

方法2：电位滴定法

0  前  言

根据会议要求本方案提出在原方法基础上新增方法2，采用碱熔-自动电位滴定法测定样品中氯含量的方法。其中，自动电位滴定法以其操作简便、灵敏度和准确度高等优点，且测定范围宽，已被广泛应用于高硫金属矿、铁矿石、铜精矿等中氯离子含量的测定。在原标准方法试验内容保持不变的情况下，增加补充了“浸取方法选择试验：方案2”，现对增加补充内容进行实验验证（红色标记部分）。

一.试验部分

1  测定范围

本部分规定了铜精矿中氯量的测定方法。

本部分适用于铜精矿中氯量的测定。测定范围：0.050 %～4.00 %。

2  方法提要

试料与无水碳酸钠-氧化锌混合熔剂混合均匀后经高温焙烧，用沸水浸取半熔物，过滤分离大量基体元素，在乙醇-水介质中于自动电位滴定仪等当点模式进行滴定，根据消耗的银标准滴定溶液的体积计算氯的含量。

3  试剂

试剂为分析纯，除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

3.1 符合GB/T 6682 规定的一级水及以上的超纯水。

3.2 无水乙醇。

3.3 无水碳酸钠 （其中含氯Cl≤0.001%）

3.4 氧化锌 （其中含氯Cl ≤0.001%）

3.5 无水碳酸钠-氧化锌混合熔剂：由5份无水碳酸钠（3.3）加2份氧化锌（3.4）研细，混匀，105 ℃烘干干燥器中冷却后装入原试剂瓶中密封备用。

3.6 硝酸( ρ=1.42 g/mL)，优级纯。

3.7 硝酸(1+1)。

3.8 氯标准溶液（0.01 mol/L）：准确称取0.5844 g预先在550 ℃灼烧2 h并冷至室温的基准氯化钠，于150 mL烧杯中，加入少量水，搅拌，使之溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。

3.9 氯标准溶液：准确称取1.6485 g预先在550 ℃灼烧2 h并冷至室温的基准氯化钠，于150 mL烧杯中，加入少量水，搅拌，使之溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀，此溶液1 mL含氯1 mg。

3.10 银标准滴定溶液（约0.01 mol/L）

配制：称取1.07 g金属银（Ag≥99.9%），于200 mL烧杯中，加入15 mL HNO3（3.7），盖上表面皿，微热溶解，冷却后，移入1000 mL棕色容量瓶中，再加入6 mL HNO3（3.7），用水稀释到刻度，混匀。

银标准滴定溶液的标定：准确移取5.00 mL（3.8） 氯标准溶液置于100 mL的塑料滴定杯中，加入1滴溴酚蓝指示剂，滴加硝酸（3.7）中和至试液显黄色，加入乙醇30 mL，加离子水至60 mL，按仪器操作程序在选定的参数下，插入银环复合电极，在电磁搅拌下，用银标准滴定溶液（3.10）在等当点模式下进行滴定， 记录消耗的银标准溶液体积V，按式（1）计算银标准溶液的浓度。随同做空白试验。

c=c1×V1V−V0        …………………………（1）

式中：

c — 银标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c1— 氯标准溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V — 滴定终点时消耗银标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V1 — 移取氯标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0— 空白滴定终点时消耗银标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）。

3.11 溴酚蓝指示剂（1%）：准确称取1.0g溴酚蓝溶于100mL无水乙醇中，混匀，转入棕色滴瓶中，贴标签备用。

4　仪器设备

4.1 自动电位滴定仪。

4.2 电极：银环复合电极。

4.3 电子天平（精度：0.0001 g 和 精度：0.00001 g）

5　样品

5.1 试样粒度应不大于100 μm。

5.2 试料应在100 ℃～105 ℃的烘箱中烘1 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

6　试验步骤

6.1 试料

称取0.50 g试样（5），精确至0.0001 g。

6.2 平行试验

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于预先铺有3g混合熔剂（3.5）的50 mL瓷坩埚中，搅拌混匀，上面再覆盖1 g混合熔剂（3.5），将瓷坩埚置入高温炉内，从低温起熔融，温度达到750 ℃后焙烧30 min，取出冷却。

6.4.2 瓷坩埚内加入约30 mL左右的热水用玻璃棒研磨搅拌浸取5 min左右，以倾泻法用慢速定性滤纸过滤于250 mL烧杯中，热水洗涤坩埚内半熔物及坩埚使半熔物全部转移至漏斗中，用热水少量多次洗涤沉淀至无氯离子[用银标准溶液0.01 mol/L检验]，使滤液体积大约150 mL，盖上表面皿，置于电热板上低温蒸发浓缩至大约50 mL，用少量水冲洗表面皿及杯壁，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2*瓷坩埚内加入约30 mL左右的热水用玻璃棒研磨搅拌浸取5 min左右，置于电热板上低温加热浸取10 min左右，取下冷至室温，将溶液连同沉淀一起移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，干过滤。

6.4.3 按表1分取待测溶液（6.4.2）于塑料滴定杯中，加入1滴溴酚蓝指示剂，用硝酸（3.7）中和至试液显黄色，此时溶液为弱酸性（pH=3.0~4.6），加入30 mL无水乙醇，用水按表1稀释至相应的测定体积。

6.4.4 按仪器操作程序在选定的参数下，插入银环复合电极，在电磁搅拌下，用银标准滴定溶液（3.10）在等当点模式下进行滴定，记录消耗的银标准滴定溶液的体积。

表1   试液分取体积

| 氯含量 / % | 分取体积 V/mL | 测定试液体积 V/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.05~ 0.50 | 50 | 100 |
| ≥0.50 ~ 4.00 | 20 | 60 |

6.5　试验数据处理

氯的含量以氯的质量分数Cl计，按式（2）计算：

w(Cl)=c×(V2−V01)×M×V3×10-3m0×V4×100       …………………………（2）

式中：

c — 银标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2 — 滴定中消耗银标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V01— 空白试验中消耗银标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

M — 氯的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol),[M(Cl）=35.453]；

V3— 试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V4— 试液分取体积，单位为毫升（mL）；

m0 — 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后2位。含量小于0.10%的表示到小数点后3位。

- 结果与讨论

1 仪器工作参数

（说明：本试验中仪器条件选择根据本测试中心仪器具体情况选择，其他验证单位可根据各自实验室仪器情况选择仪器最优条件，根据各自不同型号仪器的功能选择验证参数）。

本试验考察了自动电位滴定仪的两种工作模式，DET-U动态电位滴定模式和MET-U 等体积电位滴定模式对被测元素滴定突跃的影响，准确移取1.00 mL 氯标准溶液（3.9）各7份分别置于两组100 mL塑料滴定杯中，加入1滴溴酚蓝指示剂，滴加硝酸（3.7）中和至试液显黄色，加入乙醇30 mL，加去离子水至60 mL刻度，将复合银电极插入溶液，电磁搅拌，使用DET-U动态电位滴定模式和MET-U 等体积电位滴定模式在选定最优测量参数下分别进行等当点滴定，随同做空白试验，记录消耗银标准体积数，并计算氯的含量。结果见表2：

表2   两种滴定模式测试

|  | 动态电位滴定模式 |  | 等体积电位滴定模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消耗银标准体积数V/mL | Cl测定值 /mg | 消耗银标准体积数 V/mL | Cl测定值 /mg |
| 试液空白 | 0.06162 | - - | 0.05021 | - - |
| 移取1mg Cl (CAg=0.009998mol/L) | 3.08752 | 1.0726 | 2.86928 | 0.9992 |
|  | 3.08371 | 1.0712 | 2.87345 | 1.0007 |
|  | 2.82115 | 0.9781 | 2.87878 | 1.0026 |
|  | 3.09517 | 1.0753 | 2.88025 | 1.0031 |
|  | 3.17015 | 1.1018 | 2.87231 | 1.0003 |
|  | 2.82361 | 0.9790 | 2.87789 | 1.0023 |
|  | 2.87591 | 0.9976 | 2.86971 | 0.9994 |
| 平均值/mg | - - | 1.0394 | - - | 1.0011 |
| RSD / % | - - | 5.04 | - - | 0.16 |

由试验结果可看出，动态电位滴定模式测定结果稳定平行性较差，低含量测定误差较大，等体积电位滴定模式测定结果稳定，相对标准偏差远远小于动态模式，因本试验测定范围为0.050 %～4.00 %，跨度较大，为了使测定结果更为精确，故本试验选用等体积电位滴定模式进行试验。

2 等体积电位滴定模式主要滴定参数选择

由于铜精矿中氯离子含量在0.050 %～4.00 %范围内，跨度较大，为了更好地涵盖不同含量氯离子测定的准确性，因此考察优化了主要滴定参数（滴定体积增加量，信号漂移，电位评估）

2.1 滴定体积增加量选择

固定信号漂移值为10.0 mV/min,电位评估为10.0 mV，将体积增加量分别设置为0.01、0.02、0.03、0.05、0.08、0.10 mL,准确移取1.00 mL氯标准溶液(3.9),按照试验步骤（3.10）银标准滴定溶液的标定步骤进行试验，取其平均值。结果见表3:

表3  体积增加量（n=3）

| 体积增加量/mL 测定值 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯测定平均值 /mg | 无等当点 | 1.0236 | 1.0065 | 1.0009 | 1.0251 | 1.0522 |
| 相对误差 / % | - - | 2.36 | 0.65 | 0.090 | 2.51 | 5.22 |

结果表明，体积增加量在0.01 mL时，无法识别等当点，0.02~0.03 mL时，滴定耗时很长，曲线波动较大，相对误差较大，不适于滴定高含量样品，0.08、0.10 mL的滴定曲线很平滑，但相对误差较大。说明体积增加量过大或过小都会影响滴定终点的准确判断，从而影响测试结果的准确性，因此最终选取0.05 mL进行体积增加量试验。

2.2 信号漂移选择

固定体积增加量值为0.05 mL,电位评估为10.0 mV，将信号漂移值分别设置为5.0、10.0、20 mV/min,准确移取1.00 mL氯标准溶液(3.9)，按照试验步骤（3.10）银标准滴定溶液的标定步骤进行试验，取其平均值，结果见表4：

表4  信号漂移（n=3）

| 信号漂移mV/min | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯测定平均值/mg | 0.9996 | 1.0003 | 1.0007 |
| 耗时 /min | 12.53 | 8.10 | 6.14 |

试验结果表明：信号漂移与滴定耗时呈反比关系，随着信号漂移的降低，滴定耗时倍增，结合最佳体积增加量，同时考虑测试效率，最终将信号漂移设置为10 mV/min。

2.3 电位评估选择

固定信号漂移值为10.0 mV/min，体积增加量值为0.05 mL,将电位评估分别设置为5.0、10.0、15.0、20.0 mV,准确移取1.00 mL氯标准溶液(3.9)，按照试验步骤（3.10）银标准滴定液的标定步骤进行试验，取其平均值。结果见表5：

表5  电位评估 （n=3）

| 等当点识别值/mV | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滴定现象 | 等当点识别提前，再连续滴定时又出现多个等当点，无法准确判断滴定终点 | 可准确滴定 | 可准确滴定 | 可准确滴定 |

试验结果表明：电位评估定义了等当点识别标准，为了避免等当点识别标准过低或滴定过程中出现等当点过多等原因造成目标值未出现前，等当点个数达到设定值，而导致试验失败，一般选择较高一些的值为等当点识别值。综合本实验整体考虑选择15.0 mV。

3 待测溶液体积及搅拌速率的选择

电位滴定时需保证电极探头浸没在溶液中，同时搅拌转子不能触及点击探头，以防损伤电极，故控制待测溶液体积在60~70 mL之间，可同时满足以上两者要求。准确移取1.00 mL氯标准溶液（3.9），按照试验步骤（3.10）银标准滴定液的标定步骤进行试验，取其平均值。试验情况见表6：

表6 转速对测定影响(n=3)

| 搅拌速率（%） | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cl测定值/mg | 0.6202 | 0.9997 | 1.0011 | 1.0006 | 0.9998 | 1.0011 | 1.0092 |
| 滴定现象 | 搅拌速度太慢，电位识别缓慢，曲线趋于直线，无法测定，导致终点提前 | 滴定曲线波动较大 | 滴定曲线波动较大 | 滴定曲线平滑 | 滴定曲线平滑 | 滴定曲线平滑，搅拌时待测液出现旋涡 | 搅拌太快，溶液易飞溅出去，滴定过程dMV波动较大，曲线不平滑，有较大的波动 |

由试验结果可看出，测定平均值在0.9997~1.0092 mg范围内，表明当搅拌速率过低或者过高时,对滴定有影响。分析其主要原因为:搅拌速率过低或者过高均会导致出现局部离子浓度过浓或滴定过程环境不稳定情况,从而使电极的信号响应不稳定,最终导致数据重现性差。试验选定速率5%。

4 银标准滴定溶液浓度的选择

试验考察了银标准滴定溶液浓度对测定的影响。准确移取0.10 mL，2.00 mL氯标准溶液（3.9），按照试验步骤（3.10）银标准滴定液的标定步骤进行试验，取其平均值。在银标准滴定溶液浓度分别为0.0050、 0.010 、0.020 mol/L时进行测定，测定结果见表7。

表7  Ag标准滴定溶液浓度选择 (n=3）

| Ag标准滴定液浓度mol/L | 0.0050 | 0.010 | 0.020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100μg氯测定平均值 /μg | 116 | 98 | 103 |
| 2mg氯测定平均值/mg | 2.1758 | 2.0025 | 2.0090 |

由试验结果可看出,当银标准滴定溶液浓度过低时,突跃迟缓,会出现拖尾现象,导致测定结果偏高，重复性较差，当银标准溶液浓度较高时,很小的滴定过量就会造成测定结果出现较大的误差，不利于低含量试样的测定。从试验数据重复性，滴定耗时及消耗银标准滴定溶液体积等方面考虑，本试验选用0.010 mol/L浓度的银标准滴定溶液。

5 滴定酸度的选择

为了保护电极，延长电极使用寿命，有利于AgCl沉淀生成，用稀硝酸和稀氢氧化钠溶液调节由20 mL超纯水与0.10 mL、0.50 mL、2.0mL氯标准溶液（3.9）组成的测试溶液的pH值，加乙醇至60 mL，按照试验步骤（3.10）银标准滴定液的标定步骤进行试验，取其平均值。其测试结果见表8：

表8  不同pH值下氯离子测试结果（n=3）

| pH值 | Cl测定平均值/μg（理论值：100μg） | Cl测定平均值/μg（理论值： 500μg） | Cl测定平均值/mg（理论值： 2.0mg） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH=1.0 | 105 | 508 | 1.9995 |
| pH=2.0 | 104 | 508 | 1.9997 |
| pH=3.0 | 102 | 504 | 2.0002 |
| pH=4.0 | 100 | 502 | 2.0005 |
| pH=5.0 | 100 | 503 | 1.9989 |
| pH=6.0 | 103 | 504 | 2.0003 |
| pH=7.0 | 97 | 499 | 1.9982 |
| pH=8.0 | 80 | 391 | 1.9369 |
| pH=9.0 | 85 | 410 | 1.8352 |
| pH=10.0 | 无法识别等当点 | 382 | 1.6543 |

由试验结果可看出：溶液PH=1.0~7.0范围内曲线宊越明显，当溶液pH=8.0~9.0范围时，滴定结果重现性差，等当点识别不稳定，结果偏差大，pH≥10.0时，出现无法识别等当点，可能出现Ag+与OH-发生反应生成Ag2O沉淀使滴定无法进行。结果表明氯离子测定最佳pH值在1.0~7.0范围内，本试验用指示剂溴酚蓝（指示范围PH 3.0~4.6，颜色由黄变蓝）来控制滴定pH值为3.0~5.0，在此范围内。

6 滴定介质的选择

试验考察比较了水、乙醇-水两种不同滴定介质对滴定突跃的影响，控制滴定介质为水时，滴定突跃不明显；当滴定介质为乙醇-水时，电极终点响应迅速，突跃点峰值明显，分析原因可能是因为有机溶剂的加入降低了氯化银的溶解度，故而使电位更加稳定，突跃更加明显，故选择乙醇-水为滴定介质。

7 乙醇用量的选择

准确移取0.10 mL，0.50 mL、2.0mL氯标准溶液（3.9），按照（3.10）银标准滴定液的标定试验步骤改变乙醇加入量进行乙醇用量试验，取其平均值。试验情况见表9：

表9   乙醇用量选择（n=3）

| 加入乙醇量 / mL | Cl测定平均值/μg（理论值：100μg） | Cl测定平均值/μg（理论值：500μg） | Cl测定平均值/mg（理论值： 2.0mg） | ΔE /mV | 空白试验 消耗Ag标液体积 /mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 104 | 508 | 1.9989 | 26.4 | 无等当点 |
| 10 | 101 | 503 | 1.9992 | 32.7 | 0.08974 |
| 20 | 100 | 499 | 1.9988 | 50.7 | 0.06136 |
| 30 | 99 | 501 | 2.0003 | 76.7 | 0.06061 |
| 40 | 100 | 497 | 2.0002 | 90.6 | 0.06187 |
| 50 | 99 | 498 | 1.9994 | 110.9 | 无等当点 |
| 60 | 101 | 498 | 1.9997 | 133.4 | 无等当点 |

由试验结果可看出，乙醇的的加入使低电位变得更低，高电位变得更高，随着乙醇加入量的增加电位变化增加，突跃更明显，将60 mL纯水，50 mL乙醇，60 mL纯乙醇作为空白试液滴定时无法识别等当点，乙醇加入量控制在20 mL ~40 mL范围内，使其占被测溶液总体积的1/3~2/3范围为宜，结果较稳定准确，为了提高测试精度，移取50mL待测液时加入乙醇35mL，其余选择乙醇加量为30 mL。

8 方法检出限

准确称取4 g熔剂（3.5）置于50 mL瓷坩埚中，按试验步骤（6.4）进行试验，平行测定11次，以11次空白值标准偏差3倍对应的值为检出限，结果见表10：

表10 方法检出限(μg)

| 氯测定值（μg） | 35.3, 38.8, 33.9, 37.2, 34.3, 34.5, 36.8, 35.1, 37.9, 38.1, 34.4 |
| --- | --- |
| 平均值（μg） | 36.0 |
| 标准偏差S（μg） | 1.77 |
| 检出限（μg） | 5.31 |

9 试样分解方式试验

9.1 样品前处理方式选择

对铜精矿试验样品，分别采用不同的前处理方法进行试验，其情况见表11：

表11  样品前处理方式

| 处理方式 | 试验现象 |
| --- | --- |
| 方法一：硝酸（1+1）温水浴中溶解 | 曲线突跃较小，存在某些高基体元素的干扰，且读数漂移严重 |
| 方法二：无水碳酸钠高温半熔法 | 使用此法熔融基准物氯化钠时用热水较易，熔融试样样品经高温焙烧后，样品结块严重，热水浸取时不易分散。试验样品测试结果重现性较差。 |
| 方法三：无水碳酸钾高温半熔法 | 试剂空白较高，高温焙烧后结块严重，不易浸取，试验样品测试结果重现性较差。 |
| 方法四：无水碳酸钠+硝酸钾 高温半熔法 | 使用此法熔融基准物氯化钠时用浸取较易，熔融铜精矿样品经高温焙烧后，样品结块严重，热水浸取时不易分散。试验样品测试重现性较差。 |
| 方法五：混合试剂 （5份Na2CO3+2份ZnO）半熔法 | ZnO熔点高可预防Na2CO3在灼烧时熔合，使试剂保持松散状态，易于热水浸取，试验样品测试结果理想。 |

铜精矿中存在大量的铜、铁，银等金属元素及硫、硅等非金属元素。采用方法一溶解样品，不分离基体，用银标准溶液滴定，曲线突跃较小，考虑样品中高含量银对滴定有所影响，读数漂移严重。为了使滴定曲线突跃明显，提高测定的灵敏度，选用碱半熔法分解试样。方法二、方法三、方法四半熔法分解样品时经高温焙烧后，样品均出现严重结块现象，热水浸取时不易分散，试验样品测试结果重现性较差。方法五加入ZnO，可使熔剂经高温焙烧后依然保持松散状态，易于热水浸取，也可有效的除硫，过滤分离大部分高基体元素。试验样品测定结果稳定。故选用方法五作为本试验的前处理方法。

9.2 混合试剂Na2CO3与ZnO配比试验

考虑到混合试剂Na2CO3与ZnO不同配比可能对试样中氯的熔出测定有影响，在半熔法一般使用的艾氏卡试剂基础上适当改变Na2CO3与ZnO的配比。选取2#，4#，7# 3个试验样品用不同配比的混合熔剂焙烧后按试验步骤（6.4）进行试验，取其平均值。结果见表12：

表12 混合熔剂配比(n=3)

| 混合熔剂配比 | 3+1 | 3+2 | 5+1 | 5+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#试样 氯测定值/% | 0.139 | 0.141 | 0.138 | 0.142 |
| 4#试样 氯测定值/% | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.17 |
| 7#试样 氯测定值/% | 4.36 | 4.43 | 4.46 | 4.47 |
| 试验现象 | 氧化锌比例小时碳酸钠在灼烧时易熔合，杂质较高的试样有轻微结块现象 | 研磨混合过程易粘在研钵上 | 氧化锌比例小时碳酸钠在灼烧时易熔合，杂质较高的试样有轻微结块现象 | 以此比例混合使试剂保持松散状态，易于热水浸取，试验样品测试结果理想 |

由试验结果可看出，混合试剂Na2CO3与ZnO配比对试样中氯的熔出量影响不是很大，从熔剂的性质，试验的易操作性，铜精矿的矿性等综合考虑选用5份Na2CO3与2份ZnO混合试剂作为本试验的熔剂。

9.3 焙烧温度的选择

焙烧温度的选择直接影响氯的熔出量，考虑到实际样品成分复杂性，在不同温度下氯的熔出量可能存在差异，本试验选用基准氯化钠（准确称取0.066g）和2#，4#，7#试验样品(0.50g)用混合熔剂在600℃、650℃、750℃、800℃、850 ℃六个不同温度焙烧30 min进行试验，按试验步骤（6.4）进行试验，取其平均值。结果见表13:

表13  焙烧温度的选择(n=3)

| 焙烧温度/℃ | 600 | 650 | 750 | 800 | 850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准氯化钠氯测定值/% | 3.95 | 3.98 | 4.02 | 3.99 | 4.01 |
| 2#试样 氯测定值/% | 0.139 | 0.142 | 0.142 | 试样有结块 | - - |
| 4#试样氯测定值/% | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 试样有结块 | - - |
| 7#试样氯测定值/% | 4.27 | 4.41 | 4.45 | 4.42 | - - |

由上表看出：向混合试剂中加入基准氯化钠，在600℃、650℃、750℃、800℃、850℃时回收率均能达到99.5%及以上。试验表明，试样在温度为600℃~800℃焙烧后氯的熔出量高，且基本恒定，温度为600℃~750℃焙烧后测定结果重现性最好，800 ℃下焙烧2#，4#样品部分烧结，不易被热水浸取， 850 ℃下焙烧样品严重烧结，无法被热水浸取，为了使试样充分分解，本试验选择750℃作为焙烧温度。

9.4焙烧时间的选择

焙烧时间的长短对氯的熔出量有一定的影响，为了充分保证经高温焙烧时熔剂能有效地完全分解样品，又能除去大量的干扰基体，使硫及硫化物充分转化为硫酸盐，保证氯的熔出量恒定，我们用2#，4#，7# 3个试验样品选择焙烧时间为10、20、30、40、50min 5个时间段在750 ℃进行试验。按试验步骤（6.4）进行试验，取其平均值。结果见表14:

表14  焙烧时间的选择（n=3）

| 焙烧时间/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#试样 氯测定值 /% | 0.167 | 0.152 | 0.142 | 0.141 | 0.139 |
| 4#试样 氯测定值 /% | 1.207 | 1.197 | 1.165 | 1.162 | 1.166 |
| 7#试样 氯测定值 /% | 4.46 | 4.32 | 4.45 | 4.39 | 4.41 |

试验表明：在750℃焙烧10min～20min后，2#，4#含硫较高的样品由于熔融分解时间较短硫未能全部转化，对滴定分析带来正误差，使结果稍偏高，在750℃焙烧30min以后，样品中氯的熔出量较高基本恒定，且不结块，形成疏松的沉淀，使被测物易于用水提取。综合整个试验流程时长考虑，选定高温炉到温750 ℃时30 min作为焙烧时间。

9.5混合熔剂用量的选择

混合试剂的用量决定了试样经高温焙烧时是否能充分有效地完全分解样品，使试样中氯的能否全部熔出，除去大量的干扰基体，本试验选择试验样2#，4#，7# 3个试验样以0.50 g试样量加入不同量混合熔剂焙烧，按试验步骤（6.4）进行试验，取其平均值。结果见表15：

表15  混合熔剂用量的选择（n=3）

| 混合熔剂用量/g | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#试样 测定值/% | 0.139 | 0.143 | 0.143 | 0.145 | 0.142 |
| 4#试样 测定值/% | 1.08 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | 1.17 |
| 7#试样 测定值/% | 4.18 | 4.36 | 4.43 | 4.44 | 4.45 |

试验表明：称样量与熔剂比例为1:6～1:10时能使试样充分有效地分解，试样中的氯熔出量恒定，同时也可除去大量的干扰基体，使测定结果稳定可靠。称样量与熔剂比例低于1：6，对低含量样品影响不大，高含量样品结果稍偏低，为了整体试验便捷性和试剂空白考虑，本试验统一选择3 g混合熔剂来充分和试样混匀后，加盖1 g，共4 g混合熔剂焙烧分解试样。

9.6 试样称样量试验

选取2#，4#，7# 3个试验样品各称取0.25 g ，0.5 g，1.0 g，1.5 g试样置于预先铺有3 g混合熔剂的瓷坩埚中，搅拌使试样与熔剂充分混匀后，加盖1 g熔剂，置于高温炉750℃焙烧30 min，按试验步骤（6.4）进行试验，取其平均值。结果见表16：

表16  称样量 （n=3）

| 试样编号 | Cl离子含量 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 称样量0.25 g | 称样量0.50 g | 称样量1.0 g | 称样量1.50 g |
| 2# | 0.134 | 0.138 | 0.141 | 0.140 |
| 4# | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.08 |
| 7# | 4.44 | 4.45 | 4.44 | 4.32 |

从上表可以看出，试样量为0.25 g～1.5 g时，样品测定结果基本一致，根据本试验测定范围从0.05 %~4.0 %，滴定消耗银标准滴定溶液体积过小，会增大误差，滴定时间较长超过30 min，生成的大量的AgCl沉淀可能会附着在银电极上，使电极识别不灵敏，从而使等当点识别提前或延后带来误差，同时考虑测定后废液废渣对环境污染尽可能小，故选择称样量为0.50g。

9.7  待测试液分取量试验

选取2#，4#，7# 3个试验样品，将试样按试验步骤（6.4.1、6.4.2）处理好后，准确移取10 mL，20 mL, 50 mL待测试液（6.4.2）按试验步骤（6.4.3）进行试验，取其平均值。结果见表17：

表17   待测试液分取量(n=3)

| 试样编号 | Cl离子含量 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 mL | 20 mL | 50 mL |
| 2# | 0.138 | 0.141 | 0.143 |
| 4# | 1.10 | 1.16 | 1.12 |
| 7# | 4.35 | 4.45 | 滴定时间过长 |

从上表可以看出，待测试液分取量为10 mL，20 mL，50 mL时，样品测定结果基本一致，氯离子高含量试样分取50 mL时，滴定体积过大，为了涵盖整个试验测定范围，利于对未知氯离子含量的试样快速测定，本试验在初步测定时统一选择待测试液分取量为20 mL，含量低于0.10 %时可选择分取50 mL进行测定。

10  试料共存元素干扰试验

为了验证铜精矿样品中铜、铁、锌、铅、镍、铝、镁、钙、铋、银等元素对试验全过程氯含量测定的影响，试样在焙烧前加入一定量的各元素按照试验步骤（6.4）进行试验。

10.1 单元素干扰试验

称取一定量基准氯化钠（称取量按表中称取值的大致值，例：表中基准NaCl加入量为5.12 mg，可称取5.00 mg左右，基准NaCl加入量为66.08 mg，可称取66.00 mg左右，按每次实际称取量计算其中氯的含量值）焙烧前按表18分别加入含干扰元素的化合物。各元素按试验步骤（6.4）进行试验，取其平均值，随同做各化合物试剂空白试验。结果见表18：

表18  试样全过程单元素干扰试验（n=3）

| 干扰元素化合物 | 化合物中各元素含量/mg | 基准NaCl加入量/mg | 加入基准NaCl含氯量 /mg | 测得量/mg | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CuS | Cu 640 | 5.12 | 3.11 | 3.08 | -0.96 |
|  |  | 66.08 | 40.08 | 39.9 | -0.45 |
| FeS | Fe 300 | 5.19 | 3.15 | 3.08 | -2.22 |
|  |  | 66.05 | 40.07 | 40.05 | -0.05 |
| PbSO4 | Pb 140 | 5.19 | 3.15 | 3.09 | -1.9 |
|  |  | 66.05 | 40.07 | 39.74 | -0.82 |
| Al2O3 | Al2O3 60 | 5.31 | 3.22 | 3.18 | -1.24 |
|  |  | 66.11 | 40.10 | 40.03 | -0.17 |
| CaCO3 | CaO 80 | 5.27 | 3.20 | 3.14 | -1.88 |
|  |  | 66.25 | 40.19 | 39.91 | -0.7 |
| MgO | MgO 60 | 5.24 | 3.18 | 3.11 | -2.2 |
|  |  | 66.23 | 40.18 | 39.96 | -0.55 |
| SiO2 | SiO2 160 | 5.02 | 3.04 | 2.99 | -1.64 |
|  |  | 66.16 | 40.13 | 40.12 | -0.02 |
| Cr2O3 | Cr 40 | 5.11 | 3.10 | 3.03 | -2.26 |
|  |  | 66.12 | 40.11 | 40.09 | -0.05 |
| Co2O3 | Co 0.5 | 5.35 | 3.24 | 3.3 | 1.85 |
|  |  | 66.35 | 40.25 | 40.66 | 1.02 |
| Sb2O3 | Sb 6 | 5.27 | 3.20 | 3.12 | -2.5 |
|  |  | 66.57 | 40.38 | 40.45 | 0.17 |
| Bi2O3 | Bi 15 | 5.21 | 3.16 | 3.11 | -1.58 |
|  |  | 66.49 | 40.33 | 40.53 | 0.5 |
| SnO2 | Sn 6 | 4.93 | 2.99 | 2.95 | -1.34 |
|  |  | 66.43 | 40.30 | 40.53 | 0.57 |
| As2O3 | As 36 | 5.06 | 3.07 | 3.02 | -1.63 |
|  |  | 66.18 | 40.15 | 40.15 | 0 |
| AgS | Ag 5 | 5.33 | 3.23 | 3.16 | -2.17 |
|  |  | 66.36 | 40.26 | 40.19 | -0.17 |

试验表明：上述各单元素以化合物形式存在时经高温用混合试剂（3.5）焙烧后，用热水浸取过滤分离大量基体后对使用电位滴定法测定氯含量影响不大，相对误差在±3.0%以内。

10.2 混合共存元素干扰试验

称取一定量基准氯化钠（称取量按表中称取值的大致值，例：表中基准NaCl加入量为5.18mg，可称取5.00mg左右，基准NaCl加入量为66.35 mg，可称取66.00 mg左右，按每次实际称取量计算其中氯的含量值）焙烧前按表18同时加入含干扰元素的化合物CuS、FeS、AgS、PbSO4、Al2O3、CaCO3、MgO、SiO2、Cr2O3、Co2O3、Sb2O3、Bi2O3、SnO2、As2O3混合均匀。按试验步骤（6.4）进行试验，取其平均值，随同做各化合物试剂空白试验。结果见表19：

表19  试样全过程混合共存元素干扰试验(n=3)

| 基准NaCl加入量 /mg | 加入基准NaCl含氯量 /mg | 干扰元素加入量 | 测得量/mg | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.76 | 1.07 | Cu: 640 mg ， Fe: 300 mg | 1.03 | -3.74 |
|  |  | Pb: 140 mg Al2O3: 60 mg |  |  |
| 5.18 | 3.14 | CaO: 80 mg MgO: 60 mg | 3.08 | -1.91 |
|  |  | SiO2 : 160mg Cr： 6.5mg |  |  |
|  |  | Co : 0.5mg Sb : 6 mg |  |  |
| 66.35 | 40.14 | Bi : 15mg Sn : 6mg | 39.95 | -0.47 |
|  |  | As : 36mg Ag : 5mg |  |  |

试验表明：上述各元素化合物同时存在时经高温用混合试剂（3.6）焙烧后，用热水浸取过滤分离大量基体后对使用电位滴定法测定氯含量影响不大，相对误差在±5.0%以内。

11   精密度试验

将7个试验样品按照试验分析步骤（6.4~6.5）进行精密度试验，每个样品重复测定11份，计算平均值、标准偏差、相对标准偏差。试验结果见表20：

表20   精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果 /% | 平均值 /% | SD | RSD /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0533，0.0534，0.0559，0.0539，0.0539，0.0533，0.0531，0.0526，0.0495，0.0522，0.0550 | 0.053 | 0.0016 | 3.06 |
| 2# | 0.138，0.138，0.142，0.138，0.136，0.142，0.146，0.144，0.141，0.139，0.143 | 0.14 | 0.0028 | 2.00 |
| 3# | 0.610，0.616，0.623，0.630，0.617，0.618，0.615，0.624，0.630，0.628，0.613 | 0.62 | 0.0070 | 1.13 |
| 4# | 1.171，1.165，1.148，1.160，1.160，1.167，1.155，1.152，1.175，1.169，1.178 | 1.16 | 0.00995 | 0.82 |
| 5# | 2.112，2.126，2.121，2.114，2.107，2.119，2.085，2.100，2.129，2.117，2.130 | 2.11 | 0.0134 | 0.63 |
| 6# | 3.283，3.274，3.289，3.305，3.267，3.276，3.235，3.258，3.307，3.299，3.271 | 3.28 | 0.0214 | 0.65 |
| 7# | 4.423，4.448，4.469，4.456，4.451，4.461，4.447，4.472，4.408，4.481，4.504 | 4.46 | 0.0263 | 0.59 |

12 回收率试验

选取基准氯化钠和2个试验样品，加入一定量的基准物氯化钠，按照本方法所规定处理样品，进行加标回收试验，分析结果见表21：

表21  加标回收试验

| 试样编号 | 试验次数 | 基准NaCl加入量/mg | 加入氯量/mg | 试样氯含量/mg | 加标后氯测定量/mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 1 | 2.93 | 1.78 | 1.40 | 3.17 | 99.44 |
|  | 2 | 3.2 | 1.94 |  | 3.32 | 98.97 |
|  | 3 | 2.84 | 1.72 |  | 3.1 | 98.84 |
|  | 1 | 5.17 | 3.14 | 1.40 | 4.51 | 99.04 |
|  | 2 | 5.19 | 3.14 |  | 4.51 | 99.04 |
|  | 3 | 5.18 | 3.14 |  | 4.48 | 98.09 |
|  | 1 | 7.39 | 4.48 | 1.40 | 5.87 | 99.78 |
|  | 2 | 7.25 | 4.4 |  | 5.85 | 101.14 |
|  | 3 | 7.12 | 4.32 |  | 5.74 | 100.46 |
| 4# | 1 | 18.99 | 11.52 | 11.60 | 22.92 | 98.26 |
|  | 2 | 19.05 | 11.56 |  | 23.03 | 98.88 |
|  | 3 | 18.93 | 11.48 |  | 22.76 | 97.21 |
|  | 1 | 37.8 | 22.93 | 11.60 | 34.32 | 99.08 |
|  | 2 | 37.76 | 22.91 |  | 34.07 | 98.08 |
|  | 3 | 37.69 | 22.86 |  | 33.96 | 97.81 |
|  | 1 | 56.44 | 34.24 | 11.60 | 45.19 | 98.10 |
|  | 2 | 56.99 | 34.57 |  | 45.73 | 98.73 |
|  | 3 | 56.67 | 34.38 |  | 45.65 | 99.04 |

13 方法比对试验

将电位滴定法结果与离子色谱法测定结果进行了对比，结果见表22。（建议有离子色谱仪的验证单位可做下方法比对试验，离子色谱法采用高温水解处理样品方法）

表22  方法比对试验

| 样品名称 | 电位滴定法测定结果（平均值）/% | 高温水解-离子色谱法测定结果（两次平行测定）/% |
| --- | --- | --- |
| 1# | 0.053 | 0.051 |
| 2# | 0.14 | 0.13 |
| 3# | 0.62 | 0.55 |
| 4# | 1.16 | 1.14 |
| 5# | 2.11 | 2.05 |
| 6# | 3.28 | 3.23 |

试验表明，电位滴定法与高温水解-离子色谱法测定结果基本一致。

三．结论

试验结果表明：本文件具有较强的适用性、科学性和可操作性，本文件规定的内容，满足国家现行的法律法规的要求。建议本标准作为推荐性国家标准发布。

附录：铜精矿样品均匀性检验报告

每个水平样九宫格取个水平9点共27点，每个样品按标准称0.50g,用电位滴定法测定Cl的含量，进行样品均匀性检验；每个样品平行测定三次。

Cl 的测定值及F检验结果

| 水平j | Cl测定值xij |  |  |  |  |  | ni（ - ）2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 0.0533 | 0.0534 | 0.0559 | 0.0542 | 4.34E-06 | 0.0546 | 4.8E-07 |
| 1-2 | 0.0559 | 0.0539 | 0.0533 | 0.0544 | 3.70667E-06 |  | 1.63333E-07 |
| 1-3 | 0.0539 | 0.0533 | 0.0545 | 0.0536 | 9.9E-07 |  | 3E-06 |
| 1-4 | 0.0531 | 0.0526 | 0.0561 | 0.0529 | 1.06875E-05 |  | 9.1875E-06 |
| 1-5 | 0.0522 | 0.0551 | 0.0564 | 0.0522 | 0.00002605 |  | 0.00001728 |
| 1-6 | 0.057 | 0.0599 | 0.0551 | 0.0573 | 1.16867E-05 |  | 2.24133E-05 |
| 1-7 | 0.0561 | 0.0564 | 0.0547 | 0.0557 | 1.64667E-06 |  | 3.85333E-06 |
| 1-8 | 0.0576 | 0.0551 | 0.0573 | 0.0567 | 3.72667E-06 |  | 1.28133E-05 |
| 1-9 | 0.0535 | 0.0565 | 0.0537 | 0.0546 | 5.62667E-06 |  | 3.33333E-09 |
| 2-1 | 0.138 | 0.138 | 0.142 | 0.139 | 1.06667E-05 | 0.142 | 2.13333E-05 |
| 2-2 | 0.138 | 0.136 | 0.142 | 0.139 | 1.86667E-05 |  | 3.33333E-05 |
| 2-3 | 0.146 | 0.144 | 0.141 | 0.144 | 1.26667E-05 |  | 8.33333E-06 |
| 2-4 | 0.139 | 0.143 | 0.143 | 0.142 | 1.06667E-05 |  | 3.33333E-07 |
| 2-5 | 0.149 | 0.145 | 0.151 | 0.148 | 1.86667E-05 |  | 0.000120333 |
| 2-6 | 0.141 | 0.136 | 0.146 | 0.141 | 5E-05 |  | 3E-06 |
| 2-7 | 0.139 | 0.15 | 0.148 | 0.146 | 6.86667E-05 |  | 4.03333E-05 |
| 2-8 | 0.134 | 0.145 | 0.143 | 0.141 | 6.86667E-05 |  | 5.33333E-06 |
| 2-9 | 0.136 | 0.135 | 0.145 | 0.139 | 6.06667E-05 |  | 3.33333E-05 |
| 3-1 | 0.61 | 0.616 | 0.623 | 0.616 | 8.46667E-05 | 0.620 | 4.03333E-05 |
| 3-2 | 0.63 | 0.617 | 0.618 | 0.622 | 0.000104667 |  | 8.33333E-06 |
| 3-3 | 0.615 | 0.624 | 0.63 | 0.623 | 0.000114 |  | 2.7E-05 |
| 3-4 | 0.628 | 0.613 | 0.619 | 0.620 | 0.000114 |  | 0 |
| 3-5 | 0.611 | 0.631 | 0.614 | 0.619 | 0.000232667 |  | 5.33333E-06 |
| 3-6 | 0.624 | 0.615 | 0.619 | 0.619 | 4.06667E-05 |  | 1.33333E-06 |
| 3-7 | 0.616 | 0.629 | 0.609 | 0.618 | 0.000206 |  | 0.000012 |
| 3-8 | 0.613 | 0.624 | 0.625 | 0.621 | 8.86667E-05 |  | 1.33333E-06 |
| 3-9 | 0.619 | 0.623 | 0.624 | 0.622 | 0.000014 |  | 0.000012 |
| 4-1 | 1.171 | 1.165 | 1.148 | 1.161 | 0.000284667 | 1.167 | 9.63333E-05 |
| 4-2 | 1.16 | 1.16 | 1.167 | 1.162 | 3.26667E-05 |  | 6.53333E-05 |
| 4-3 | 1.155 | 1.152 | 1.175 | 1.161 | 0.000312667 |  | 0.000120333 |
| 4-4 | 1.178 | 1.162 | 1.165 | 1.168 | 0.000144667 |  | 5.33333E-06 |
| 4-5 | 1.17 | 1.182 | 1.165 | 1.172 | 0.000152667 |  | 8.53333E-05 |
| 4-6 | 1.188 | 1.167 | 1.175 | 1.177 | 0.000224667 |  | 0.000280333 |
| 4-7 | 1.162 | 1.162 | 1.176 | 1.167 | 0.000131 |  | 0 |
| 4-8 | 1.177 | 1.163 | 1.176 | 1.172 | 0.000122 |  | 7.5E-05 |
| 4-9 | 1.156 | 1.161 | 1.172 | 1.150 | 0.000667333 |  | 0.000901333 |
| 5-1 | 2.112 | 2.126 | 2.121 | 2.120 | 0.000100667 | 2.137 | 0.000901333 |
| 5-2 | 2.129 | 2.117 | 2.13 | 2.125 | 0.000104667 |  | 0.000408333 |
| 5-3 | 2.136 | 2.143 | 2.169 | 2.149 | 0.000604667 |  | 0.000456333 |
| 5-4 | 2.118 | 2.127 | 2.155 | 2.133 | 0.000744667 |  | 4.03333E-05 |
| 5-5 | 2.135 | 2.141 | 2.139 | 2.138 | 1.86667E-05 |  | 5.33333E-06 |
| 5-6 | 2.152 | 2.12 | 2.096 | 2.123 | 0.001578667 |  | 0.000616333 |
| 5-7 | 2.129 | 2.129 | 2.141 | 2.133 | 9.6E-05 |  | 4.8E-05 |
| 5-8 | 2.16 | 2.151 | 2.164 | 2.158 | 8.86667E-05 |  | 0.001365333 |
| 5-9 | 2.108 | 2.166 | 2.178 | 2.151 | 0.002802667 |  | 0.000560333 |
| 6-1 | 3.252 | 3.262 | 3.276 | 3.263 | 0.000290667 | 3.275 | 0.000408333 |
| 6-2 | 3.283 | 3.274 | 3.289 | 3.282 | 0.000114 |  | 0.000147 |
| 6-3 | 3.305 | 3.267 | 3.276 | 3.283 | 0.000788667 |  | 0.000176333 |
| 6-4 | 3.265 | 3.258 | 3.307 | 3.283 | 0.00150675 |  | 0.00016875 |
| 6-5 | 3.258 | 3.237 | 3.264 | 3.253 | 0.000402 |  | 0.001452 |
| 6-6 | 3.298 | 3.285 | 3.262 | 3.285 | 0.000698 |  | 0.0003 |
| 6-7 | 3.263 | 3.266 | 3.262 | 3.264 | 8.66667E-06 |  | 0.000385333 |
| 6-8 | 3.289 | 3.274 | 3.286 | 3.283 | 0.000126 |  | 0.000192 |
| 6-9 | 3.287 | 3.263 | 3.281 | 3.277 | 0.000312 |  | 1.2E-05 |
| 7-1 | 4.423 | 4.448 | 4.469 | 4.447 | 0.001060667 | 4.452 | 8.53333E-05 |
| 7-2 | 4.456 | 4.451 | 4.461 | 4.456 | 5E-05 |  | 4.8E-05 |
| 7-3 | 4.447 | 4.472 | 4.408 | 4.442 | 0.002080667 |  | 0.000280333 |
| 7-4 | 4.481 | 4.504 | 4.415 | 4.467 | 0.004268667 |  | 0.000645333 |
| 7-5 | 4.449 | 4.465 | 4.422 | 4.445 | 0.000944667 |  | 0.000133333 |
| 7-6 | 4.433 | 4.49 | 4.502 | 4.475 | 0.002718 |  | 0.001587 |
| 7-7 | 4.472 | 4.453 | 4.43 | 4.452 | 0.000884667 |  | 3.33333E-07 |
| 7-8 | 4.449 | 4.433 | 4.451 | 4.444 | 0.000194667 |  | 0.000176333 |
| 7-9 | 4.461 | 4.429 | 4.432 | 4.441 | 0.000624667 |  | 0.000385333 |

均匀性检验数据

| 样品编号 | SS1 | MS1 | SS2 | MS2 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.91942E-05 | 8.64927E-06 | 6.91942E-05 | 8.64927E-06 | 2.274 |
| 2 | 0.000265667 | 3.32083E-05 | 0.000999333 | 5.55185E-05 | 1.872 |
| 3 | 0.000107667 | 1.34583E-05 | 0.000999333 | 5.55185E-05 | 0.242 |
| 4 | 0.001629333 | 0.000203667 | 0.002072333 | 0.00011513 | 1.769 |
| 5 | 0.004401667 | 0.000550208 | 0.006139333 | 0.000341074 | 1.613 |
| 6 | 0.00324175 | 0.000405219 | 0.00424675 | 0.000235931 | 1.718 |
| 7 | 0.003341333 | 0.000417667 | 0.012826667 | 0.000712593 | 0.586 |

在显著性水α=0.05下，临界值F0.05（8,18）=2.510。本实验7个水平样F值均<F0.05（8,18）,所以本试验中7个水平样的检测结果不存在显著性差异，样品是均匀的。

附件2：补充试验

预审会后补充试验数据

根据预审会专家建议，补充试验如下：

浸取方法选择试验：方案二：试样经高温半熔后热水浸取后连同沉淀一起直接定容于100ml容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，干过滤，再分取酸化测定。

选取1#，2#，4#，7# 4个试验样品按以下步骤进行试验。

操作步骤： 将试料（6.1）置于预先铺有3g混合熔剂（3.5）的50 mL瓷坩埚中，搅拌混匀，上面再覆盖1 g混合熔剂（3.5），将瓷坩埚置入高温炉内，从低温起熔融，温度达到750 ℃后焙烧30 min，取出冷却。瓷坩埚内加入约30 mL左右的热水用玻璃棒研磨搅拌浸取5 min左右，置于电热板上低温加热浸取10 min左右，取下冷至室温，将溶液连同沉淀一起移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，干过滤。再分取酸化测定。测定结果见表1

表1大冶有色方法二实验数据

| 样品编号 | 测定结果 /% | 平均值 /% | SD | RSD /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0552，0.0534，0.0553，0.0594，0.0569，0.0587，0.0561，0.0547，0.0495，0.0578，0.0591 | 0.056 | 0.0029 | 5.18 |
| 2# | 0.140,0.147,0.147,0.139，0.138,0.142,0.149，0.148,0.142,0.142,0.150 | 0.14 | 0.0043 | 2.98 |
| 4# | 1.151，1.155，1.158,1.149，1.155,1.156，1.182,1.082,1.096,1.156,1.169 | 1.15 | 0.030 | 2.61 |
| 7# | 4.447,4.459,4.443,4.408,4.502,4.513,4.363, 4.450,4.439,4.398，4.407 | 4.44 | 0.044 | 0.99 |

实验结果表明，两种样品浸取处理方法均可准确测定铜精矿中氯，而方案二较方案一操作简单，分析时间缩短，故优先选择方案二作为样品浸取方法。

表2中金岭南方法二实验数据

| 样品编号 | 测定结果（%） | 平均值（%） | SD | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0589, 0.0537, 0.0546, 0.0538, 0.0545 | 0.055 | 0.0022 | 3.92 |
| 2# | 0.134, 0.145， 0.143, 0.136, 0.135 | 0.14 | 0.0050 | 3.63 |
| 4# | 1.115, 1.097, 1.132, 1.113, 1.143 | 1.12 | 0.018 | 1.59 |
| 7# | 4.116, 4.247, 4.159, 4.211, 4.235 | 4.19 | 0.055 | 1.31 |

同意起草方结论，两种浸取方案均可准确测定铜精矿中氯，而方案二较方案一操作简单，分析时间缩短，故优先选择方案二作为样品浸取方法。

表3铜陵有色方法二实验数据

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.141，0.153，0.149，0.156，0.139，0.141，0.149，0.140，0.149，0.146，0.153，0.152，0.140，0.157 | 0.148 | 0.0063 | 4.29 |
| 4# | 1.142,1.150,1.152,1.141,1.141,1.148,1.155,1.145,1.151,1.154,1.156,1.159,1.152,1.152 | 1.15 | 0.0057 | 0.50 |
| 7# | 4.326,4.350,4.359,4.361,4.374,4.348,4.356,4.360,4.339,4.292,4.336,4.363,4.361,4.325 | 4.35 | 0.0213 | 0.49 |

同意起草方结论，两种浸取方案均可准确测定铜精矿中氯，而方案二较方案一操作简单，分析时间缩短，故优先选择方案二作为样品浸取方法。

表4江西铜业方案二实验数据

| 样品编号 | 测定结果（%） | 平均值（%） | SD | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.171, 0.180, 0.189, 0.163, 0.176 | 0.18 | 0.0097 | 5.54 |
| 4# | 1.17, 1.06, 1.20, 1.15, 1.10 | 1.14 | 0.056 | 4.92 |
| 7# | 4.16, 4.36, 4.20, 4.11, 4.18 | 4.20 | 0.094 | 2.25 |

同意起草方结论，两种浸取方案均可准确测定铜精矿中氯，而方案二较方案一操作简单，分析时间缩短，故优先选择方案二作为样品浸取方法。

表5 北矿检测方案二实验数据

| 样品编号 | 测定结果（%） | 平均值（%） | SD | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.151, 0.144, 0.142, 0.139, 0.146 | 0.14 | 0.0045 | 3.12 |
| 4# | 1.179, 1.164, 1.185, 1.172, 1.197 | 1.18 | 0.0126 | 1.07 |
| 7# | 4.399, 4.414, 4.387, 4.393, 4.372 | 4.39 | 0.015 | 0.35 |

同意起草方结论，两种浸取方案均可准确测定铜精矿中氯，而方案二较方案一操作简单，分析时间缩短，故优先选择方案二作为样品浸取方法。

表6 昆明冶金研究院有限公司

| 样品编号 | 测定结果 /% | 平均值 /% | SD | RSD /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0522，0.0562，0.0532，0.0519，0.0522，0.0574，0.0553，0.0516，0.0566，0.0549 | 0.054 | 0.0022 | 4.06 |
| 2# | 0.145,0.149，0.139,0.139，0.143,0.149,0.141，0.148,0.140,0.139 | 0.14 | 0.0040 | 2.80 |
| 4# | 1.106，1.135，1.148,1.104，1.150,1.134，1.100,1.157,1.144,1.144 | 1.13 | 0.021 | 1.86 |
| 7# | 4.452,4.493,4.410，4.418,4.429，4.429，4.,414,4.521, 4.455,4.526 | 4.46 | 1.86 | 0.99 |

同意起草方结论，两种浸取方案均可准确测定铜精矿中氯，而方案二较方案一操作简单，分析时间缩短，故优先选择方案二作为样品浸取方法。

附件3：实验数据处理

1  背景

为了确定《铜精矿化学分析方法 第12部分  氯含量的测定  方法2：电位滴定法》中氯量测定方法的重复性与再现性，16个实验室对7个水平的锌精矿样品进行了协同试验。根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。

2  各实验室实验数据

2.1大冶有色设计研究院有限公司

2.1.1 精密度试验

将7个试验样品按照实验报告中试验步骤（6.4~6.5）进行精密度试验，每个样品重复测定11份，计算平均值、标准偏差、相对标准偏差。试验结果见表1：

表1  精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果 /% | 平均值 /% | SD | RSD /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0533，0.0534，0.0559，0.0539，0.0539，0.0533，0.0531，0.0526，0.0495，0.0522，0.0550 | 0.053 | 0.0016 | 3.06 |
| 2# | 0.138，0.138，0.142，0.138，0.136，0.142，0.146，0.144，0.141，0.139，0.143 | 0.14 | 0.0028 | 2.00 |
| 3# | 0.610，0.616，0.623，0.630，0.617，0.618，0.615，0.624，0.630，0.628，0.613 | 0.62 | 0.0070 | 1.13 |
| 4# | 1.171，1.165，1.148，1.160，1.160，1.167，1.155，1.152，1.175，1.169，1.178 | 1.16 | 0.00995 | 0.82 |
| 5# | 2.112，2.126，2.121，2.114，2.107，2.119，2.085，2.100，2.129，2.117，2.130 | 2.11 | 0.0134 | 0.63 |
| 6# | 3.283，3.274，3.289，3.305，3.267，3.276，3.235，3.258，3.307，3.299，3.271 | 3.28 | 0.0214 | 0.65 |
| 7# | 4.423，4.448，4.469，4.456，4.451，4.461，4.447，4.472，4.408，4.481，4.504 | 4.46 | 0.0263 | 0.59 |

2.1.2 回收率试验

选取基准氯化钠和2个试验样品，加入一定量的基准物氯化钠，按照本方法所规定处理样品，进行加标回收试验，分析结果见表2 。

表2   加标回收试验

| 试样编号 | 试验次数 | 基准NaCl加入量/mg | 加入氯量/mg | 试样氯含量/mg | 加标后氯测定量/mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 1 | 2.93 | 1.78 | 1.40 | 3.17 | 99.44 |
|  | 2 | 3.2 | 1.94 |  | 3.32 | 98.97 |
|  | 3 | 2.84 | 1.72 |  | 3.1 | 98.84 |
|  | 1 | 5.17 | 3.14 | 1.40 | 4.51 | 99.04 |
|  | 2 | 5.19 | 3.14 |  | 4.51 | 99.04 |
|  | 3 | 5.18 | 3.14 |  | 4.48 | 98.09 |
|  | 1 | 7.39 | 4.48 | 1.40 | 5.87 | 99.78 |
|  | 2 | 7.25 | 4.4 |  | 5.85 | 101.14 |
|  | 3 | 7.12 | 4.32 |  | 5.74 | 100.46 |
| 4# | 1 | 18.99 | 11.52 | 11.60 | 22.92 | 98.26 |
|  | 2 | 19.05 | 11.56 |  | 23.03 | 98.88 |
|  | 3 | 18.93 | 11.48 |  | 22.76 | 97.21 |
|  | 1 | 37.8 | 22.93 | 11.60 | 34.32 | 99.08 |
|  | 2 | 37.76 | 22.91 |  | 34.07 | 98.08 |
|  | 3 | 37.69 | 22.86 |  | 33.96 | 97.81 |
|  | 1 | 56.44 | 34.24 | 11.60 | 45.19 | 98.10 |
|  | 2 | 56.99 | 34.57 |  | 45.73 | 98.73 |
|  | 3 | 56.67 | 34.38 |  | 45.65 | 99.04 |

结论：试验结果表明，本方法测定铜精矿中氯的含量，精密度高准确度好，氯离子精密度RSD在0.59 %~3.06%，方法回收率为97.21%～101.14 %。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

2.2北矿检测技术有限公司试验报告

按照试验步骤测定1# ~7#样品中氯含量，氯离子精密度结果见表3。按试验步骤对2#、4#样品加入一定量的基准物氯化钠进行加标回收试验，加标量与试样中氯量接近。结果见表4。

表3  北矿检测精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0570 | 0.0599 | 0.0581 | 0.0601 | 0.0564 | 0.0612 | 0.0576 | 0.0625 | 0.0583 | 0.0545 | 0.0568 | 0.0584 | 3.99 |
| - 2# | 0.149 | 0.145 | 0.151 | 0.141 | 0.136 | 0.146 | 0.139 | 0.150 | 0.148 | 0.144 | 0.143 | 0.145 | 3.27 |
| - 3# | 0.619 | 0.600 | 0.611 | 0.631 | 0.614 | 0.596 | 0.608 | 0.624 | 0.605 | 0.619 | 0.626 | 0.614 | 1.81 |
| - 4# | 1.178 | 1.162 | 1.165 | 1.200 | 1.170 | 1.182 | 1.165 | 1.188 | 1.167 | 1.175 | 1.194 | 1.177 | 1.09 |
| - 5# | 2.136 | 2.143 | 2.169 | 2.118 | 2.127 | 2.155 | 2.135 | 2.141 | 2.139 | 2.149 | 2.162 | 2.143 | 0.70 |
| - 6# | 3.301 | 3.355 | 3.281 | 3.276 | 3.320 | 3.317 | 3.326 | 3.335 | 3.292 | 3.350 | 3.344 | 3.318 | 0.83 |
| - 7# | 4.359 | 4.335 | 4.326 | 4.366 | 4.386 | 4.409 | 4.385 | 4.384 | 4.367 | 4.395 | 4.415 | 4.375 | 0.64 |

表4  北矿检测加标回收率实验

| 试样编号 | 试验次数 | 基准NaCl加入量/mg | 加入氯量/mg | 试样氯含量/mg | 加标后氯测定量/mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 1 | 2.55 | 1.55 | 1.45 | 3.02 | 101.51 |
|  | 2 | 2.58 | 1.56 |  | 2.99 | 98.42 |
|  | 3 | 2.66 | 1.61 |  | 3.05 | 99.18 |
|  | 1 | 5.15 | 3.12 | 1.45 | 4.55 | 99.25 |
|  | 2 | 5.00 | 3.03 |  | 4.45 | 98.93 |
|  | 3 | 5.05 | 3.06 |  | 4.56 | 101.54 |
|  | 1 | 7.25 | 4.40 | 1.45 | 5.86 | 100.29 |
|  | 2 | 7.33 | 4.45 |  | 5.84 | 98.75 |
|  | 3 | 7.20 | 4.37 |  | 5.79 | 99.39 |
| 4# | 1 | 19.11 | 11.59 | 11.77 | 23.11 | 97.84 |
|  | 2 | 19.25 | 11.68 |  | 23.66 | 101.84 |
|  | 3 | 19.37 | 11.75 |  | 23.51 | 99.93 |
|  | 1 | 38.22 | 23.18 | 11.77 | 35.07 | 100.52 |
|  | 2 | 38.15 | 23.14 |  | 34.28 | 97.29 |
|  | 3 | 38.01 | 23.05 |  | 34.39 | 98.12 |
|  | 1 | 57.85 | 35.09 | 11.77 | 46.10 | 97.85 |
|  | 2 | 57.99 | 35.17 |  | 46.55 | 98.89 |
|  | 3 | 57.80 | 35.06 |  | 47.77 | 102.69 |

结论：本试验数据表明：电位滴定法测定铜精矿中Cl-（0.050 %～4.00 %）是可行的。样品用无水碳酸钠-氧化锌混合熔剂经高温焙烧后，用沸水浸取半熔物，过滤分离大量基体元素，在乙醇-水溶液中用银标准滴定溶液于电位滴定仪上根据电位突跃进行等当点滴定，根据氯与银反应生成氯化银原理计算对应的氯量。氯离子精密度RSD在0.64 %~3.99 %，方法回收率为97.29 %～102.69 %。方法操作简便、其准确度高，精密度好，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.3 昆明冶金研究院有限公司试验报告

按照试验步骤测定1# ~7#样品中氯含量，氯离子精密度结果见表5。按试验步骤对2#、4#样品加入一定量的基准物氯化钠进行加标回收试验，加标量与试样中氯量接近。结果见表6。

表5  昆明冶金精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0564 | 0.0548 | 0.0570 | 0.0529 | 0.0568 | 0.0544 | 0.0541 | 0.0545 | 0.0535 | 0.0565 | 0.0537 | 0.055 | 2.73 |
| - 2# | 0.135 | 0.137 | 0.134 | 0.139 | 0.136 | 0.137 | 0.134 | 0.150 | 0.134 | 0.136 | 0.133 | 0.136 | 1.54 |
| - 3# | 0.626 | 0.628 | 0.599 | 0.609 | 0.621 | 0.610 | 0.608 | 0.616 | 0.629 | 0.602 | 0.626 | 0.616 | 1.75 |
| - 4# | 1.114 | 1.123 | 1.120 | 1.111 | 1.160 | 1.122 | 1.126 | 1.137 | 1.133 | 1.136 | 1.111 | 1.127 | 1.29 |
| - 5# | 2.100 | 2.164 | 2.152 | 2.120 | 2.096 | 2.129 | 2.129 | 2.141 | 2.160 | 2.151 | 2.164 | 2.137 | 1.13 |
| - 6# | 3.258 | 3.237 | 3.204 | 3.242 | 3.245 | 3.231 | 3.298 | 3.285 | 3.232 | 3.301 | 3.260 | 3.254 | 0.93 |
| - 7# | 4.509 | 4.464 | 4.455 | 4.484 | 4.478 | 4.509 | 4.498 | 4.481 | 4.437 | 4.536 | 4.495 | 4.486 | 0.62 |

表6  昆明冶金加标回收试验

| 试样编号 | 试验次数 | 基准NaCl加入量/mg | 加入氯量/mg | 试样氯含量/mg | 加标后氯测定量/mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 1 | 3.03 | 1.84 | 1.36 | 3.21 | 100.54 |
|  | 2 | 2.98 | 1.81 | 1.36 | 3.15 | 98.90 |
|  | 3 | 2.87 | 1.74 | 1.36 | 3.08 | 98.85 |
|  | 1 | 5.21 | 3.16 | 1.36 | 4.48 | 98.73 |
|  | 2 | 5.31 | 3.22 | 1.36 | 4.52 | 98.14 |
|  | 3 | 5.11 | 3.10 | 1.36 | 4.52 | 101.94 |
|  | 1 | 7.42 | 4.50 | 1.36 | 5.86 | 100.00 |
|  | 2 | 7.22 | 4.38 | 1.36 | 5.72 | 99.54 |
|  | 3 | 7.09 | 4.30 | 1.36 | 5.73 | 101.63 |
| 4# | 1 | 19.06 | 11.56 | 11.27 | 22.78 | 99.57 |
|  | 2 | 19.02 | 11.54 | 11.27 | 23.05 | 102.08 |
|  | 3 | 18.85 | 11.43 | 11.27 | 22.74 | 100.35 |
|  | 1 | 38.06 | 23.09 | 11.27 | 34.66 | 101.30 |
|  | 2 | 37.88 | 22.98 | 11.27 | 34.12 | 99.43 |
|  | 3 | 37.98 | 23.04 | 11.27 | 34.02 | 98.74 |
|  | 1 | 56.44 | 34.24 | 11.27 | 45.81 | 100.88 |
|  | 2 | 57.02 | 34.59 | 11.27 | 45.66 | 99.42 |
|  | 3 | 56.47 | 34.25 | 11.27 | 45.55 | 100.09 |

结论：试验结果表明，本方法测定铜精矿中氯的含量，精密度高准确度好，氯离子精密度RSD在0.62 %~2.73%，回收率在98.73%～102.08%之间。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.4 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司试验报告

按照试验步骤测定1# ~7#样品中氯含量，氯离子精密度结果见表7。按试验步骤对2#、4#样品加入一定量的基准物氯化钠进行加标回收试验，加标量与试样中氯量接近。结果见表8。

表7  中金岭南精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0589 | 0.0537 | 0.0546 | 0.0538 | 0.0545 | 0.0536 | 0.0556 | 0.0546 | 0.0567 | 0.0543 | 0.0564 | 0.055 | 3.10 |
| - 2# | 0.134 | 0.145 | 0.143 | 0.136 | 0.135 | 0.133 | 0.148 | 0.149 | 0.142 | 0.143 | 0.139 | 0.14 | 3.57 |
| - 3# | 0.586 | 0.596 | 0.612 | 0.665 | 0.605 | 0.611 | 0.618 | 0.603 | 0.613 | 0.624 | 0.665 | 0.62 | 3.70 |
| - 4# | 1.102 | 1.097 | 1.112 | 1.113 | 1.089 | 1.111 | 1.125 | 1.156 | 1.120 | 1.171 | 1.179 | 1.13 | 2.99 |
| - 5# | 2.056 | 2.084 | 2.089 | 2.121 | 2.113 | 2.128 | 2.120 | 2.126 | 2.224 | 2.168 | 2.174 | 2.13 | 2.40 |
| - 6# | 3.133 | 3.148 | 3.182 | 3.156 | 3.194 | 3.152 | 3.180 | 3.182 | 3.167 | 3.193 | 3.167 | 3.17 | 0.62 |
| - 7# | 4.111 | 4.116 | 4.115 | 4.159 | 4.247 | 4.189 | 4.222 | 4.115 | 4.122 | 4.138 | 4.107 | 4.15 | 1.09 |

表8  中金岭南加标回收试验

| 试样编号 | 试验次数 | 基准NaCl加入量/mg | 加入氯量/mg | 试样氯含量/mg | 加标后氯测定量/mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 1 | 3.02 | 1.83 | 1.397 | 3.109 | 96.34 |
|  | 2 | 3.15 | 1.91 | 1.410 | 3.278 | 98.73 |
|  | 3 | 2.91 | 1.77 | 1.403 | 3.002 | 94.61 |
|  | 1 | 5.02 | 3.05 | 1.399 | 4.469 | 100.44 |
|  | 2 | 5.11 | 3.10 | 1.407 | 4.068 | 90.26 |
|  | 3 | 5.23 | 3.17 | 1.410 | 4.235 | 92.47 |
|  | 1 | 7.19 | 4.36 | 1.407 | 5.806 | 100.68 |
|  | 2 | 7.20 | 4.37 | 1.396 | 5.276 | 91.50 |
|  | 3 | 7.32 | 4.44 | 1.403 | 5.570 | 95.33 |
| 4# | 1 | 19.12 | 11.60 | 11.13 | 22.48 | 98.90 |
|  | 2 | 19.01 | 11.53 | 11.14 | 22.52 | 99.34 |
|  | 3 | 19.23 | 11.67 | 11.17 | 22.02 | 96.41 |
|  | 1 | 37.91 | 23.00 | 11.17 | 33.89 | 99.18 |
|  | 2 | 37.83 | 22.95 | 11.20 | 34.52 | 101.08 |
|  | 3 | 37.74 | 22.89 | 11.16 | 33.66 | 98.85 |
|  | 1 | 56.86 | 34.49 | 11.15 | 45.73 | 100.20 |
|  | 2 | 56.64 | 34.36 | 11.14 | 45.00 | 98.90 |
|  | 3 | 56.97 | 34.56 | 11.13 | 44.85 | 98.16 |

与起草单位试验结论一致。

2.5 铜陵有色金属集团控股有限公司试验报告

按照试验步骤测定1# ~7#样品中氯含量，氯离子精密度RSD在0.26 %~3.34 %，结果见表9。按试验步骤对2#、4#样品加入一定量的基准物氯化钠进行加标回收试验，加标量与试样中氯量接近。结果见表10。

表9  铜陵有色精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0544 | 0.0529 | 0.0548 | 0.0513 | 0.0495 | 0.0497 | 0.0507 | 0.0505 | 0.0531 | 0.0528 | 0.0530 | 0.052 | 3.34 |
| - 2# | 0.142 | 0.135 | 0.137 | 0.139 | 0.137 | 0.138 | 0.137 | 0.137 | 0.146 | 0.141 | 0.141 | 0.14 | 2.22 |
| - 3# | 0.618 | 0.608 | 0.616 | 0.604 | 0.601 | 0.610 | 0.603 | 0.610 | 0.605 | 0.611 | 0.611 | 0.61 | 0.83 |
| - 4# | 1.152 | 1.151 | 1.093 | 1.151 | 1.166 | 1.163 | 1.157 | 1.167 | 1.163 | 1.148 | 1.140 | 1.15 | 1.72 |
| - 5# | 2.096 | 2.096 | 2.106 | 2.100 | 2.092 | 2.090 | 2.094 | 2.089 | 2.102 | 2.097 | 2.088 | 2.10 | 0.26 |
| - 6# | 3.233 | 3.226 | 3.242 | 3.219 | 3.224 | 3.246 | 3.217 | 3.232 | 3.206 | 3.223 | 3.193 | 3.22 | 0.45 |
| - 7# | 4.267 | 4.272 | 4.249 | 4.227 | 4.244 | 4.245 | 4.218 | 4.275 | 4.256 | 4.273 | 4.270 | 4.25 | 0.44 |

表10  铜陵有色加标回收试验

| 试样编号 | 试验次数 | 基准NaCl加入量/mg | 加入氯量/mg | 试样氯含量/mg | 加标后氯测定量/mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 1 | 3.24 | 1.97 | 1.40 | 3.35 | 99.50 |
|  | 2 | 3.42 | 2.08 |  | 3.46 | 99.54 |
|  | 3 | 3.06 | 1.86 |  | 3.25 | 99.77 |
|  | 1 | 5.52 | 3.35 | 1.40 | 4.71 | 99.14 |
|  | 2 | 5.75 | 3.49 |  | 4.85 | 99.18 |
|  | 3 | 5.14 | 3.12 |  | 4.57 | 101.11 |
|  | 1 | 7.09 | 4.30 | 1.40 | 5.92 | 103.79 |
|  | 2 | 7.44 | 4.52 |  | 5.88 | 99.39 |
|  | 3 | 7.40 | 4.49 |  | 5.90 | 100.14 |
| 4# | 1 | 18.61 | 11.30 | 11.50 | 22.64 | 99.31 |
|  | 2 | 18.11 | 10.99 |  | 22.44 | 99.77 |
|  | 3 | 19.06 | 11.57 |  | 23.06 | 99.96 |
|  | 1 | 38.78 | 23.54 | 11.50 | 34.95 | 99.74 |
|  | 2 | 34.11 | 20.70 |  | 31.87 | 98.96 |
|  | 3 | 35.21 | 21.37 |  | 32.95 | 100.24 |
|  | 1 | 53.33 | 32.37 | 11.50 | 43.68 | 99.56 |
|  | 2 | 55.76 | 33.85 |  | 45.31 | 99.92 |
|  | 3 | 18.61 | 11.30 |  | 22.64 | 99.31 |

与起草单位试验结论一致。

2.6 江西铜业股份有限公司试验报告

按照试验步骤测定1# ~7#样品中氯含量，氯精密度结果见表11。按试验步骤对2#、4#样品加入一定量的基准物氯化钠进行加标回收试验，加标量与试样中氯量接近。结果见表12。

表11  江西铜业精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0685 | 0.0598 | 0.0678 | 0.0582 | 0.0581 | 0.0616 | 0.0649 | 0.0576 | 0.0600 | 0.0591 | 0.0603 | 0.061 | 6.31 |
| - 2# | 0.168 | 0.177 | 0.180 | 0.171 | 0.165 | 0.179 | 0.172 | 0.163 | 0.168 | 0.171 | 0.166 | 0.17 | 3.33 |
| - 3# | 0.639 | 0.611 | 0.643 | 0.618 | 0.622 | 0.627 | 0.629 | 0.631 | 0.625 | 0.616 | 0.619 | 0.63 | 1.55 |
| - 4# | 1.166 | 1.153 | 1.182 | 1.160 | 1.171 | 1.163 | 1.151 | 1.173 | 1.166 | 1.163 | 1.179 | 1.17 | 0.83 |
| - 5# | 2.160 | 2.113 | 2.086 | 2.127 | 2.142 | 2.103 | 2.155 | 2.143 | 2.155 | 2.131 | 2.138 | 2.13 | 1.09 |
| - 6# | 3.356 | 3.294 | 3.293 | 3.367 | 3.383 | 3.263 | 3.388 | 3.326 | 3.318 | 3.296 | 3.287 | 3.32 | 1.28 |
| - 7# | 4.236 | 4.251 | 4.280 | 4.356 | 4.233 | 4.266 | 4.231 | 4.296 | 4.277 | 4.301 | 4.316 | 4.28 | 0.91 |

表12  江西铜业加标回收试验

| 试样编号 | 试验次数 | 加入氯量/mg | 试样氯含量/mg | 加标后氯测定量/mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 1 | 1.82 | 1.7 | 3.51 | 99.45 |
|  | 2 | 1.76 |  | 3.45 | 99.43 |
|  | 3 | 1.94 |  | 3.61 | 98.45 |
|  | 1 | 3.26 |  | 4.91 | 98.47 |
|  | 2 | 3.52 | 1.7 | 5.21 | 99.72 |
|  | 3 | 3.31 |  | 5.01 | 100.00 |
|  | 1 | 4.48 | 1.7 | 6.17 | 99.78 |
|  | 2 | 4.4 |  | 6.13 | 100.68 |
|  | 3 | 4.32 |  | 5.99 | 99.31 |
| 4# | 1 | 10.98 | 11.6 | 22.49 | 99.18 |
|  | 2 | 11.18 |  | 22.63 | 98.66 |
|  | 3 | 11.02 |  | 22.5 | 98.91 |
|  | 1 | 21.84 | 11.6 | 33.08 | 98.35 |
|  | 2 | 22.36 |  | 33.57 | 98.26 |
|  | 3 | 22.66 |  | 33.86 | 98.23 |
|  | 1 | 34.12 | 11.6 | 45.08 | 98.12 |
|  | 2 | 34.68 |  | 45.66 | 98.21 |
|  | 3 | 34.16 |  | 45.05 | 97.92 |

结论：试验结果表明，本方法测定铜精矿中氯的含量，精密度高准确度好，氯离子精密度RSD在0.92 %~ 7.00 %，回收率在97.92 %～100.68 %之间。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.7中国有色桂林矿产地质研究院有限公司验证报告

对7个铜精矿样品按照实验步骤进行验证试验，平行测定11次，计算其相对标准偏差。验证结果见表13。

表13  中国有色桂林矿产地质研究院有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0535 | 0.0505 | 0.0531 | 0.0529 | 0.0559 | 0.0536 | 0.0533 | 0.0529 | 0.0546 | 0.0519 | 0.0556 | 0.053 | 2.81 |
| - 2# | 0.137 | 0.135 | 0.133 | 0.131 | 0.132 | 0.136 | 0.133 | 0.137 | 0.138 | 0.130 | 0.131 | 0.13 | 2.09 |
| - 3# | 0.619 | 0.623 | 0.624 | 0.632 | 0.620 | 0.625 | 0.623 | 0.628 | 0.621 | 0.643 | 0.622 | 0.63 | 1.10 |
| - 4# | 1.155 | 1.163 | 1.142 | 1.160 | 1.149 | 1.158 | 1.151 | 1.170 | 1.160 | 1.167 | 1.159 | 1.16 | 0.70 |
| - 5# | 2.161 | 2.148 | 2.165 | 2.136 | 2.158 | 2.166 | 2.150 | 2.161 | 2.156 | 2.169 | 2.192 | 2.16 | 0.65 |
| - 6# | 3.283 | 3.299 | 3.305 | 3.276 | 3.251 | 3.291 | 3.327 | 3.289 | 3.268 | 3.299 | 3.282 | 3.29 | 0.61 |
| - 7# | 4.449 | 4.465 | 4.422 | 4.433 | 4.490 | 4.502 | 4.472 | 4.453 | 4.430 | 4.470 | 4.425 | 4.46 | 0.61 |

结论：试验结果表明，样品精密度RSD在0.61%～2.81%之间，该方法稳定，准确可靠，满足方法要求。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.8郴州市产商品质量监督检验所验证报告

对7个铜精矿样品按照实验步骤进行验证试验，平行测定11次，计算其相对标准偏差。验证结果见表14。

表14  郴州市产商品质量监督检验所精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0732 | 0.0697 | 0.0663 | 0.0736 | 0.0684 | 0.0715 | 0.0726 | 0.0689 | 0.0714 | 0.0719 | 0.0711 | 0.071 | 3.15 |
| - 2# | 0.158 | 0.154 | 0.156 | 0.152 | 0.149 | 0.157 | 0.155 | 0.153 | 0.154 | 0.155 | 0.156 | 0.15 | 1.62 |
| - 3# | 0.651 | 0.612 | 0.617 | 0.625 | 0.638 | 0.619 | 0.642 | 0.611 | 0.624 | 0.635 | 0.641 | 0.63 | 2.14 |
| - 4# | 1.163 | 1.164 | 1.165 | 1.162 | 1.163 | 1.154 | 1.174 | 1.152 | 1.159 | 1.153 | 1.159 | 1.16 | 0.55 |
| - 5# | 2.111 | 2.109 | 2.115 | 2.119 | 2.116 | 2.117 | 2.107 | 2.101 | 2.132 | 2.142 | 2.116 | 2.12 | 0.54 |
| - 6# | 3.271 | 3.273 | 3.275 | 3.276 | 3.271 | 3.269 | 3.284 | 3.291 | 3.271 | 3.279 | 3.276 | 3.28 | 0.20 |
| - 7# | 4.449 | 4.433 | 4.451 | 4.442 | 4.449 | 4.452 | 4.461 | 4.429 | 4.432 | 4.436 | 4.432 | 4.44 | 0.24 |

结论：试验结果表明，样品精密度RSD在0.20%～3.15%之间，该方法稳定，准确可靠，满足方法要求。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.9中国检验认证集团广西有限公司验证报告

对7个铜精矿样品按照实验步骤进行验证试验，平行测定11次，计算其相对标准偏差。验证结果见表15。

表15  中国检验认证集团广西有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0541 | 0.0512 | 0.0501 | 0.0529 | 0.0538 | 0.0503 | 0.0491 | 0.0501 | 0.0519 | 0.0540 | 0.0521 | 0.052 | 3.57 |
| - 2# | 0.135 | 0.130 | 0.141 | 0.135 | 0.131 | 0.134 | 0.137 | 0.139 | 0.136 | 0.142 | 0.138 | 0.14 | 2.76 |
| - 3# | 0.608 | 0.611 | 0.615 | 0.609 | 0.613 | 0.623 | 0.621 | 0.613 | 0.626 | 0.611 | 0.617 | 0.62 | 0.96 |
| - 4# | 1.191 | 1.199 | 1.152 | 1.179 | 1.160 | 1.178 | 1.182 | 1.142 | 1.161 | 1.162 | 1.160 | 1.17 | 1.47 |
| - 5# | 2.089 | 2.131 | 2.121 | 2.128 | 2.140 | 2.131 | 2.129 | 2.101 | 2.121 | 2.090 | 2.151 | 2.12 | 0.94 |
| - 6# | 3.310 | 3.341 | 3.301 | 3.321 | 3.279 | 3.300 | 3.321 | 3.361 | 3.310 | 3.290 | 3.321 | 3.31 | 0.68 |
| - 7# | 4.481 | 4.420 | 4.461 | 4.401 | 4.441 | 4.390 | 4.409 | 4.438 | 4.451 | 4.431 | 4.469 | 4.44 | 0.65 |

结论：试验结果表明，样品精密度RSD在0.65%～3.57%之间，该方法稳定，准确可靠，满足方法要求。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.10山东恒邦冶炼股份有限公司验证报告

对7个铜精矿样品按照实验步骤进行验证试验，平行测定11次，计算其相对标准偏差。验证结果见表16。

表16  山东恒邦冶炼股份有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0541 | 0.0511 | 0.0516 | 0.0531 | 0.0512 | 0.0526 | 0.0511 | 0.0602 | 0.0587 | 0.0572 | 0.0531 | 0.054 | 4.78 |
| - 2# | 0.148 | 0.139 | 0.155 | 0.151 | 0.145 | 0.138 | 0.141 | 0.146 | 0.140 | 0.130 | 0.145 | 0.14 | 3.71 |
| - 3# | 0.615 | 0.609 | 0.609 | 0.619 | 0.616 | 0.572 | 0.651 | 0.625 | 0.607 | 0.576 | 0.624 | 0.61 | 2.47 |
| - 4# | 1.186 | 1.205 | 1.208 | 1.160 | 1.169 | 1.185 | 1.172 | 1.154 | 1.192 | 1.156 | 1.148 | 1.18 | 1.49 |
| - 5# | 2.160 | 2.005 | 2.135 | 2.131 | 2.089 | 2.124 | 2.108 | 2.090 | 2.108 | 2.166 | 2.178 | 2.12 | 1.62 |
| - 6# | 3.302 | 3.265 | 3.257 | 3.233 | 3.241 | 3.336 | 3.270 | 3.261 | 3.241 | 3.236 | 3.234 | 3.26 | 0.71 |
| - 7# | 4.410 | 4.401 | 4.419 | 4.435 | 4.429 | 4.384 | 4.273 | 4.384 | 4.418 | 4.372 | 4.408 | 4.39 | 0.67 |

结论：试验结果表明，样品精密度RSD在0.67%～4.78%之间，该方法稳定，准确可靠，满足方法要求。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.11福建紫金矿冶测试技术有限公司验证报告

对7个铜精矿样品按照实验步骤进行验证试验，平行测定11次，计算其相对标准偏差。验证结果见表17。

表17  福建紫金矿冶测试技术有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0544 | 0.0536 | 0.0546 | 0.0531 | 0.0521 | 0.0537 | 0.0523 | 0.0538 | 0.0535 | 0.0533 | 0.0535 | 0.053 | 1.42 |
| - 2# | 0.147 | 0.139 | 0.143 | 0.146 | 0.143 | 0.149 | 0.144 | 0.142 | 0.144 | 0.151 | 0.144 | 0.14 | 2.31 |
| - 3# | 0.640 | 0.609 | 0.617 | 0.603 | 0.617 | 0.602 | 0.621 | 0.617 | 0.619 | 0.620 | 0.619 | 0.62 | 1.66 |
| - 4# | 1.170 | 1.155 | 1.173 | 1.154 | 1.154 | 1.158 | 1.152 | 1.154 | 1.151 | 1.168 | 1.148 | 1.16 | 0.73 |
| - 5# | 2.093 | 2.098 | 2.099 | 2.099 | 2.102 | 2.101 | 2.110 | 2.083 | 2.109 | 2.102 | 2.096 | 2.10 | 0.35 |
| - 6# | 3.260 | 3.249 | 3.276 | 3.271 | 3.256 | 3.256 | 3.237 | 3.263 | 3.267 | 3.270 | 3.242 | 3.26 | 0.38 |
| - 7# | 4.453 | 4.475 | 4.408 | 4.450 | 4.430 | 4.507 | 4.398 | 4.437 | 4.474 | 4.461 | 4.505 | 4.45 | 0.79 |

结论：试验结果表明，样品精密度RSD在0.35%～2.31%之间，该方法稳定，准确可靠，满足方法要求。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.12中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司验证报告

对7个铜精矿样品按照实验步骤进行验证试验，平行测定11次，计算其相对标准偏差。验证结果见表18。

表18  中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0521 | 0.0498 | 0.0548 | 0.0529 | 0.0505 | 0.0537 | 0.0508 | 0.0544 | 0.0534 | 0.0512 | 0.0527 | 0.050 | 3.15 |
| - 2# | 0.153 | 0.151 | 0.151 | 0.154 | 0.156 | 0.155 | 0.151 | 0.152 | 0.150 | 0.150 | 0.153 | 0.15 | 1.32 |
| - 3# | 0.643 | 0.651 | 0.636 | 0.643 | 0.649 | 0.645 | 0.651 | 0.638 | 0.646 | 0.644 | 0.635 | 0.64 | 0.87 |
| - 4# | 1.157 | 1.152 | 1.157 | 1.152 | 1.159 | 1.161 | 1.159 | 1.159 | 1.161 | 1.153 | 1.156 | 1.16 | 0.29 |
| - 5# | 2.094 | 2.110 | 2.094 | 2.110 | 2.110 | 2.109 | 2.116 | 2.118 | 2.115 | 2.108 | 2.112 | 2.11 | 0.38 |
| - 6# | 3.253 | 3.254 | 3.241 | 3.261 | 3.250 | 3.247 | 3.258 | 3.270 | 3.271 | 3.247 | 3.236 | 3.25 | 0.34 |
| - 7# | 4.378 | 4.396 | 4.395 | 4.375 | 4.401 | 4.395 | 4.384 | 4.398 | 4.400 | 4.408 | 4.380 | 4.39 | 0.25 |

结论：试验结果表明，样品精密度RSD在0.25%～3.15%之间，该方法稳定，准确可靠，满足方法要求。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.13防城海关综合技术服务中心验证报告

对7个铜精矿样品按照实验步骤进行验证试验，平行测定11次，计算其相对标准偏差。验证结果见表19。

表19  防城海关综合技术服务中心精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0612 | 0.0618 | 0.0594 | 0.0587 | 0.0587 | 0.0591 | 0.0605 | 0.0611 | 0.0606 | 0.0609 | 0.0598 | 0.060 | 1.79 |
| - 2# | 0.146 | 0.148 | 0.143 | 0.141 | 0.155 | 0.143 | 0.147 | 0.152 | 0.152 | 0.143 | 0.147 | 0.15 | 3.44 |
| - 3# | 0.657 | 0.648 | 0.657 | 0.659 | 0.653 | 0.649 | 0.643 | 0.661 | 0.646 | 0.659 | 0.662 | 0.65 | 1.00 |
| - 4# | 1.200 | 1.190 | 1.201 | 1.206 | 1.214 | 1.208 | 1.188 | 1.197 | 1.201 | 1.183 | 1.192 | 1.20 | 0.78 |
| - 5# | 2.304 | 2.306 | 2.311 | 2.287 | 2.293 | 2.278 | 2.301 | 2.296 | 2.285 | 2.229 | 2.291 | 2.29 | 0.97 |
| - 6# | 3.529 | 3.551 | 3.569 | 3.473 | 3.537 | 3.511 | 3.531 | 3.479 | 3.513 | 3.468 | 3.531 | 3.52 | 0.93 |
| - 7# | 4.592 | 4.570 | 4.632 | 4.659 | 4.690 | 4.621 | 4.593 | 4.589 | 4.637 | 4.639 | 4.625 | 4.62 | 0.75 |

结论：试验结果表明，样品精密度RSD在0.75%～3.44%之间，该方法稳定，准确可靠，满足方法要求。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.14湖南有色金属研究院有限责任公司验证报告

对7个铜精矿样品按照实验步骤进行验证试验，平行测定7次，计算其相对标准偏差。验证精密度结果见表20。

表20  湖南有色金属研究院有限责任公司精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0532 | 0.0519 | 0.0526 | 0.0496 | 0.0541 | 0.0502 | 0.0513 | 0.0520 | 0.0514 | 0.0520 | 0.0530 | 0.052 | 2.49 |
| - 2# | 0.149 | 0.156 | 0.152 | 0.154 | 0.150 | 0.152 | 0.154 | 0.154 | 0.155 | 0.145 | 0.158 | 0.15 | 2.37 |
| - 3# | 0.646 | 0.631 | 0.655 | 0.648 | 0.651 | 0.629 | 0.643 | 0.649 | 0.642 | 0.639 | 0.653 | 0.64 | 1.32 |
| - 4# | 1.152 | 1.163 | 1.165 | 1.155 | 1.161 | 1.158 | 1.155 | 1.154 | 1.163 | 1.160 | 1.158 | 1.16 | 0.36 |
| - 5# | 2.110 | 2.113 | 2.092 | 2.118 | 2.113 | 2.103 | 2.105 | 2.091 | 2.118 | 2.101 | 2.082 | 2.10 | 0.57 |
| - 6# | 3.265 | 3.258 | 3.271 | 3.252 | 3.248 | 3.250 | 3.256 | 3.254 | 3.262 | 3.251 | 3.257 | 3.26 | 0.21 |
| - 7# | 4.395 | 4.375 | 4.398 | 4.382 | 4.403 | 4.387 | 4.392 | 4.351 | 4.394 | 4.385 | 4.363 | 4.38 | 0.36 |

结论：试验结果表明，样品精密度RSD在0.22%～3.10%之间，该方法稳定，准确可靠，满足方法要求。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.15金隆铜业有限公司验证报告

对7个铜精矿样品按照实验步骤进行验证试验，平行测定11次，计算其相对标准偏差。验证结果见表21。

表21  金隆铜业有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0541 | 0.0579 | 0.0571 | 0.0579 | 0.0590 | 0.0589 | 0.0610 | 0.0591 | 0.0521 | 0.0510 | 0.0541 | 0.057 | 5.73 |
| - 2# | 0.140 | 0.146 | 0.148 | 0.145 | 0.143 | 0.140 | 0.144 | 0.137 | 0.141 | 0.147 | 0.145 | 0.14 | 2.43 |
| - 3# | 0.648 | 0.646 | 0.648 | 0.647 | 0.652 | 0.648 | 0.649 | 0.646 | 0.647 | 0.649 | 0.649 | 0.65 | 0.26 |
| - 4# | 1.160 | 1.162 | 1.145 | 1.155 | 1.148 | 1.160 | 1.160 | 1.145 | 1.156 | 1.153 | 1.168 | 1.16 | 0.63 |
| - 5# | 2.101 | 2.087 | 2.105 | 2.111 | 2.096 | 2.092 | 2.085 | 2.111 | 2.111 | 2.107 | 2.105 | 2.11 | 0.46 |
| - 6# | 3.266 | 3.249 | 3.215 | 3.246 | 3.250 | 3.246 | 3.252 | 3.262 | 3.241 | 3.244 | 3.241 | 3.25 | 0.40 |
| - 7# | 4.383 | 4.336 | 4.328 | 4.363 | 4.305 | 4.302 | 4.307 | 4.346 | 4.334 | 4.344 | 4.361 | 4.34 | 0.60 |

结论：试验结果表明，样品精密度RSD在0.26%～5.73%之间，该方法稳定，准确可靠，满足方法要求。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

2.16广东省韶关市质量计量监督检测所验证报告

对7个铜精矿样品按照实验步骤进行验证试验，平行测定7次，计算其相对标准偏差。验证结果见表22。

表22  广东省韶关市质量计量监督检测所精密度实验结果

| - 编号 | - 氯含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 0.0539 | 0.0545 | 0.0520 | 0.0523 | 0.0546 | 0.0539 | 0.0519 | 0.0546 | 0.0551 | 0.0539 | 0.0544 | 0.054 | 2.18 |
| - 2# | 0.131 | 0.125 | 0.129 | 0.136 | 0.133 | 0.134 | 0.132 | 0.125 | 0.130 | 0.122 | 0.126 | 0.13 | 2.75 |
| - 3# | 0.618 | 0.611 | 0.619 | 0.626 | 0.614 | 0.627 | 0.613 | 0.592 | 0.606 | 0.611 | 0.601 | 0.61 | 1.64 |
| - 4# | 1.155 | 1.168 | 1.173 | 1.153 | 1.154 | 1.162 | 1.170 | 1.200 | 1.220 | 1.180 | 1.190 | 1.18 | 1.83 |
| - 5# | 2.136 | 2.129 | 2.117 | 2.125 | 2.120 | 2.115 | 2.154 | 2.203 | 2.211 | 2.215 | 2.205 | 2.16 | 1.61 |
| - 6# | 3.220 | 3.212 | 3.228 | 3.217 | 3.259 | 3.246 | 3.229 | 3.221 | 3.229 | 3.217 | 3.219 | 3.23 | 0.43 |
| - 7# | 4.465 | 4.437 | 4.429 | 4.462 | 4.443 | 4.458 | 4.459 | 4.442 | 4.446 | 4.451 | 4.447 | 4.45 | 0.26 |

结论：试验结果表明，样品精密度RSD在0.29%～2.54%之间，该方法稳定，准确可靠，满足方法要求。适用于铜精矿中0.050%~4.00% 氯含量的测定，可作为国家标准进行推广应用。

与起草单位试验结论一致。

- 精密度的确定依据

- 1.试验数据统计

对各试验室内数据按6732.2进行精密度数据统计。

- 单元平均值的计算

- 表23  单元平均值

| 实验室pi 水平 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大冶1 | 0.0533 | 0.141 | 0.620 | 1.164 | 2.115 | 3.279 | 4.456 |
| 北矿2 | 0.0584 | 0.145 | 0.614 | 1.177 | 2.143 | 3.318 | 4.375 |
| 昆冶3 | 0.0550 | 0.137 | 0.616 | 1.127 | 2.137 | 3.254 | 4.486 |
| 铜陵4 | 0.0521 | 0.139 | 0.609 | 1.150 | 2.095 | 3.224 | 4.254 |
| 桂院5 | 0.0534 | 0.134 | 0.625 | 1.158 | 2.160 | 3.288 | 4.456 |
| 郴州6 | 0.0708 | 0.154 | 0.629 | 1.161 | 2.117 | 3.276 | 4.442 |
| 广西7 | 0.0517 | 0.136 | 0.615 | 1.169 | 2.121 | 3.314 | 4.435 |
| 山东8 | 0.0540 | 0.143 | 0.619 | 1.176 | 2.129 | 3.261 | 4.394 |
| 资金9 | 0.0534 | 0.145 | 0.617 | 1.158 | 2.099 | 3.259 | 4.454 |
| 黄埔10 | 0.0524 | 0.152 | 0.644 | 1.157 | 2.109 | 3.253 | 4.392 |
| 防城11 | 0.0602 | 0.147 | 0.654 | 1.198 | 2.289 | 3.517 | 4.622 |
| 金隆12 | 0.0566 | 0.143 | 0.648 | 1.156 | 2.101 | 3.247 | 4.337 |
| 江铜13 | 0.0614 | 0.171 | 0.625 | 1.166 | 2.132 | 3.318 | 4.277 |
| 中金14 | 0.0552 | 0.141 | 0.610 | 1.132 | 2.125 | 3.169 | 4.149 |
| 湖南15 | 0.0519 | 0.153 | 0.644 | 1.159 | 2.104 | 3.257 | 4.384 |
| 韶关16 | 0.0537 | 0.129 | 0.613 | 1.175 | 2.152 | 3.227 | 4.449 |

- 单元离散度的计算

表24  单元标准差

| 实验室pi 水平 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大冶1 | 1.630E-03 | 3.075E-03 | 7.004E-03 | 9.553E-03 | 1.340E-02 | 2.143E-02 | 2.634E-02 |
| 北矿2 | 2.329E-03 | 4.735E-03 | 1.109E-02 | 1.277E-02 | 1.494E-02 | 2.743E-02 | 2.804E-02 |
| 昆冶3 | 1.458E-03 | 4.781E-03 | 1.082E-02 | 1.441E-02 | 2.427E-02 | 3.031E-02 | 2.779E-02 |
| 铜陵4 | 1.822E-03 | 3.145E-03 | 5.307E-03 | 2.071E-02 | 5.646E-03 | 1.522E-02 | 1.946E-02 |
| 桂院5 | 1.544E-03 | 2.809E-03 | 6.890E-03 | 8.078E-03 | 1.417E-02 | 2.009E-02 | 2.680E-02 |
| 郴州6 | 2.232E-03 | 2.505E-03 | 1.346E-02 | 6.358E-03 | 1.147E-02 | 6.573E-03 | 1.060E-02 |
| 广西7 | 1.849E-03 | 3.763E-03 | 5.913E-03 | 1.814E-02 | 1.973E-02 | 2.248E-02 | 2.876E-02 |
| 山东8 | 3.237E-03 | 6.861E-03 | 1.347E-02 | 2.071E-02 | 3.127E-02 | 3.218E-02 | 4.465E-02 |
| 资金9 | 7.568E-04 | 3.349E-03 | 1.023E-02 | 8.432E-03 | 7.377E-03 | 1.235E-02 | 3.526E-02 |
| 黄埔10 | 1.651E-03 | 2.014E-03 | 5.569E-03 | 3.330E-03 | 7.926E-03 | 1.102E-02 | 1.079E-02 |
| 防城11 | 1.077E-03 | 4.472E-03 | 6.542E-03 | 9.315E-03 | 2.225E-02 | 3.260E-02 | 3.486E-02 |
| 金隆12 | 3.231E-03 | 3.409E-03 | 1.700E-03 | 7.366E-03 | 9.623E-03 | 1.315E-02 | 2.596E-02 |
| 江铜13 | 3.876E-03 | 5.700E-03 | 9.720E-03 | 9.731E-03 | 2.333E-02 | 3.916E-02 | 3.903E-02 |
| 中金14 | 1.622E-03 | 5.608E-03 | 8.812E-03 | 2.872E-02 | 3.046E-02 | 1.965E-02 | 4.908E-02 |
| 湖南15 | 1.305E-03 | 3.613E-03 | 8.483E-03 | 4.228E-03 | 1.182E-02 | 6.973E-03 | 1.571E-02 |
| 韶关16 | 1.136E-03 | 4.388E-03 | 1.033E-02 | 2.115E-02 | 3.948E-02 | 1.403E-02 | 1.119E-02 |

4  一致性和离群值的检查

4.1  柯克伦检验

查表，对n=11（柯克伦检验没有n=11时的临界值可查询，按n=6时的临界值进行离群值的排除），p=16，科克伦检验1%临界值为0.246 ，5%临界值为0.208

表25 第一次柯克伦检验

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 | 水平7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smax实验室 | 13 | 8 | 14 | 14 | 8 | 11 | 14 |
| Smax | 3.88E-03 | 6.86E-03 | 2.54E-02 | 3.02E-02 | 4.77E-02 | 3.26E-02 | 4.91E-02 |
| Smax2 | 1.502E-05 | 4.70727E-05 | 0.0006466 | 0.0009136 | 0.002275455 | 0.001062673 | 0.002409164 |
| ∑Smax2 | 7.032E-05 | 0.000283164 | 0.002165764 | 0.003451509 | 0.009369745 | 0.008312691 | 0.013835036 |
| C=Smax2/∑Smax2 | 0.214 | 0.166 | 0.299 | 0.265 | 0.243 | 0.128 | 0.174 |
| 岐离值（Y/N） | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | Y | Y | N | N | N |

第一次柯克伦检验显示，水平3、水平4实验室14 的值为离群值，舍去；水平1的第13实验室为岐离值，水平5的第8实验室为岐离值，保留；水平2、水平6、水平7的数据无岐离值和离群值。剔除第14实验室的水平3、水平4数据后进行第二次柯克伦检验。

查表，对n=11（柯克伦检验没有n=11时的临界值可查询，按n=6时的临界值进行离群值的排除），p=15，科克伦检验1%临界值为0.259 ，5%临界值为0.220

表26 第二次柯克伦检验

| 实验室i | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- |
| Smax实验室 | 8 | 16 |
| Smax | 2.20E-02 | 2.11E-02 |
| Smax2 | 0.000483964 | 0.0004472 |
| ∑Smax2 | 0.001519164 | 0.002537909 |
| C=Smax2/∑Smax2 | 0.319 | 0.176 |
| 岐离值（Y/N） | Y | N |
| 离群值（Y/N） | Y | N |

第二次柯克伦检验显示，水平3实验室8的值为离群值，舍去；水平4的数据无岐离值和离群值。剔除第8实验室的水平3、数据后进行第三次柯克伦检验。

查表，对n=11（柯克伦检验没有n=11时的临界值可查询，按n=6时的临界值进行离群值的排除），p=14，科克伦检验1%临界值为0.274 ，5%临界值为0.232

表27第三次 柯克伦检验

| 实验室i | 水平3 |
| --- | --- |
| Smax实验室 | 6 |
| Smax | 1.35E-02 |
| Smax2 | 0.000181055 |
| ∑Smax2 | 0.0010352 |
| C=Smax2/∑Smax2 | 0.175 |
| 岐离值（Y/N） | N |
| 离群值（Y/N） | N |

第三次柯克伦检验显示，水平3数据无岐离值和离群值。

4.2  格拉布斯检验

查表，对p=16，格拉布斯检验1%临界值为2.852，5%临界值为2.585。检验结果见表28.

表28  格拉布斯检验

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 | 水平7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0558 | 0.144 | 0.627 | 1.163 | 2.133 | 3.279 | 4.398 |
| S | 0.0049387 | 0.00988160 | 0.01488314 | 0.01569322 | 0.0460748 | 0.0745009 | 0.10825296 |
| 最大均值 | P6, 0.071 | P13, 0.17 | P11, 0.65 | P11 , 1.20 | P11, 2.29 | P11, 3.52 | P11, 4.62 |
| 最小均值 | P7, 0.052 | P16, 0.13 | P4, 0.61 | P3, 1.13 | P4, 2.09 | P14, 3.17 | P14, 4.15 |
| Gmax | 3.025 | 2.685 | 1.839 | 2.225 | 3.394 | 3.199 | 2.076 |
| Gmin | 0.833 | 1.519 | 1.197 | 2.334 | 0.807 | 1.485 | 2.296 |
| 歧离值（Y/N） | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| 离群值（Y/N） | Y | N | N | N | Y | Y | N |

进行格拉布斯检验，格拉布斯检验显示，实验室6的水平1 的平均值为离群值，实验室11的水平5、水平6的为离群值，剔除。实验室13的水平2的平均值为岐离值，保留。

，，

5  Sr、SR、r与R的计算

表29 Sr、SR、r与R的计算

|  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 | 水平7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值m | 0.055 | 0.14 | 0.63 | 1.16 | 2.12 | 3.26 | 4.40 |
| Sr2 | 4.36E-06 | 1.77E-05 | 7.39E-05 | 0.000169 | 0.000407 | 0.000464 | 0.000865 |
| SL2 | 5.54E-06 | 2.4133E-05 | 8.739E-05 | 0.000215 | 0.0005178 | 0.000591 | 0.0011791 |
| SR2 | 9.90E-06 | 4.1831E-05 | 0.0001613 | 0.000384 | 0.0009246 | 0.001055 | 0.0020438 |
| Sr | 0.00209 | 0.00421 | 0.0086 | 0.0130 | 0.0202 | 0.021543 | 0.0294056 |
| SR | 0.00315 | 0.0065 | 0.0127 | 0.0196 | 0.0304 | 0.0325 | 0.0452 |
| r | 0.0059 | 0.012 | 0.024 | 0.037 | 0.057 | 0.061 | 0.083 |
| R | 0.0089 | 0.018 | 0.036 | 0.056 | 0.086 | 0.092 | 0.13 |