国家标准《硅片表面光泽度的测试方法》

编制说明（送审稿）

- 工作简况

1.1  标准立项目的和意义

硅片表面的光泽度作为评价硅片表面质量的指标之一，逐渐被各半导体厂重视并加以控制。集成电路用大尺寸硅片的后道器件工艺制程中，不可避免地会使用到通过硅片背面进行工艺温度探测以及控温的制程设备，例如常见的HDPCVD薄膜沉积设备等。在这些设备上加工器件产品时，工艺温度的探测值和最终实际工艺功率/温度的输出会受到硅片背面光泽度的影响，硅片背面光泽度不一致会导致设备的实际制程温度出现偏差，进而导致产品参数的偏差，例如在HDPCVD薄膜沉积制程中，硅片背面光泽度不一致会导致薄膜沉积速率、薄膜厚度、薄膜中掺杂元素含量等参数的明显偏差，而这些薄膜参数的偏差又会直接导致集成电路器件产品的关键技术指标（例如击穿电压、漏电特性等等）的差异性和不稳定性，进而影响产品质量，所以对硅片表面光泽度（特别是背面光泽度）需要进行严格的控制。

国内外对硅片的表面光泽度测试没有明确的标准；国际上在其他行业中有ISO2813，对应GB/T 9754 《色漆和清漆不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽度的检测》；美国材料试验协会有制定ASTM D523：《镜面光泽度的标准试验方法》对镜面光泽度试验方法标准进行统一，但是主要的应用及示例均为漆膜、大理石板、塑料材料等，不涉及半导体材料。国内国标及推荐国标中光泽度测量针对的适用行业也都是建筑、塑料、建材、大理石板、清漆涂料等，也不涉及半导体。

本标准的应用，可为各企业在光泽度这一影响器件性能的技术参数的测量方法上提供统一的依据，便于生产方和使用方直接对产品规格提出具体要求，测试位置及晶向对应性明确；减少比对、协商的不确定性，可直接量化。

1.2  任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达第一批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2020]53号）的要求，由浙江金瑞泓科技股份有限公司负责国家标准《硅片表面光泽度的测试方法》的制定工作，计划编号为20204891-T-469。

经过原国标委工业一部、工业二部认可，半导体材料标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口，具体见标委工二函[2014]22号，已上传制修订系统。

1.3  主要工作过程

1.3.1  起草阶段

本项目在下达计划后，组织了专门的标准编制小组，进行了设备、用户要求、相关标准应用等方面的调研和收集；与同行、设备商进行了充分的沟通。结合多年的硅片光泽度测试实践，按照国家标准的格式要求起草了本标准，并于2021年3月形成了标准讨论稿。

2021年3月25日，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会组织，在山东省德州市召开了《硅片表面光泽度的测试方法》标准第一次工作会议（讨论会），共有南京国盛电子有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司等28个单位36位专家参加了本次会议。与会专家对标准讨论稿进行了逐条讨论，并对规范性引用文件、干扰因素、试验条件、校准等提出了修改意见。会后编制组根据讨论会意见对标准稿件进行了修改，并制定了试验方案开展试验验证。

讨论会后，并按项目计划，于2021年5月中旬完成样片准备、牵头单位测试、以及巡回测试方案确定工作，随即开展巡回测试。2021年6月至8月，根据编制组根据德州会议意见，结合巡回测试试验结果，将修改后的征求意见稿发函至行业主要相关的单位广泛征求意见。收到4家单位的反馈意见，其中有建议的有2家。征求意见的单位包括主要的生产、经销、使用、科研、检验等，征求意见单位广泛且具有代表性。

2021年8月，编制组对收集到的意见进行整理，形成了意见汇总表，并在此基础上对标准征求意见稿进行修改形成了预审稿。

1.3.2  征求意见阶段

受疫情影响，2022年6月17日，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会组织召开了《硅片表面光泽度的测试方法》标准第二次工作会议（预审会）线上会议。会上专家们对该标准征求意见稿进行了逐条讨论，并提出了修改意见，具体意见见意见汇总表。

2022年7月到9月，将修改稿发相关单位征求意见，收到15家单位的反馈意见，其中有建议的有2家。征求意见的单位包括主要的生产、经销、使用、科研、检验等，征求意见单位广泛且具有代表性。

2022年9月，编制组对收集到的意见进行整理，形成了意见汇总表，并在此基础上对标准征求意见稿进行修改形成了送审稿。

1.3.3 审查阶段

1.4  项目主要完成单位及完成人做的工作

牵头单位浙江金瑞泓科技股份有限公司于2000年6月在宁波保税区成立，经过二十年的发展，已成为国内硅抛光片和硅外延片主要供应商之一，具有从单晶制备到硅外延片、再到分立器件制备一整套的工艺流程，在国内具有良好声誉。年产硅外延片200万片以上，硅抛光片更是高达600万片，供应覆盖国内外市场，是国内硅片加工经验最丰富的企业之一。同时，浙江金瑞泓科技股份有限公司积极参与国家标准和行业标准的制修订工作，具备承担标准编制任务的能力。

本文件的主要起草单位中浙江金瑞泓科技股份有限公司组织了标准起草和试验复验工作，金瑞泓科技（衢州）有限公司、天津中环领先材料技术有限公司、有研半导体材料有限公司、浙江海纳半导体有限公司、上海合晶硅材料股份有限公司、洛阳麦斯克电子材料有限公司参与了复验工作并在标准研制过程中积极反馈意见，对标准各环节的稿件进行了修改，确保标准符合GB/T 1.1的要求，为标准文本的完善做出了贡献。

本文件主要起草人张海英、李琴、梁兴勃牵头起草标准、试验复验，孙燕、由佰玲、潘金平、林松青、宁永铎、韩建超、陈卫群参与了标准复验或是完善标准文本质量。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1  编制原则

2.1  适用性原则：根据国内各硅片厂家实际生产的具体情况和用户需求，以及目前使用的设备情况，制定本标准的适用范围、测试原理、干扰因素以及校准、试验步骤等内容，满足国内外厂家及客户的需求。

2.2  规范性原则：标准在格式上严格按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

2.3  参照ISO 2813《色漆与清漆-非金属漆膜20°、60°和85°镜像光泽的测定》确定了标准中的测试原理、环境、校准等章节。

2.2  确定标准主要内容的依据

2.2.1  光泽度定义

光泽度是在一组几何规定条件下对材料表面反射光的能力进行评价的物理量。在规定的光源和接收角的条件下，从物体镜向方向反射的光通量与折射率为1.567的抛光黑玻璃上镜向方向反射的光通量之比定义为光泽度，光泽度通常以数值计，单位为（GU）。

注：为了测定镜向光泽度，对于20°、60°和85°几何角度采用折射率为1.567的完善抛光黑玻璃规定其光泽度值为100

2.2.2  方法原理的确定

光泽度计利用光反射原理对试样的光泽度进行测量。即在规定入射角和规定光束的条件下照射试样，得到镜向反射角方向的光束。我们通常说的光泽是指“镜向光泽”，所以光泽度计，有时也叫镜向光泽度计。

光泽度计由光源、透镜、接收器和显示仪表等组成，光源射出一束光经过透镜L1到达被测面P，被测面将光反射到透镜L2，透镜L2将光束会聚到位于光阑B处的光电池处，光电池进行光电转换后，将电信号送往处理电路进行处理，后仪器显示测量结果（图1）；测量仪器制造应符合ISO 2813或GB/T 9754的要求，校准和检定应符合JJG 696的要求。

图1、光泽度测试光路示意图

根据光泽度的定义，表面光泽度Gs（θ）应按照下述公式（1）进行计算：

Gs(θ)=ϕsϕosGOS(θ)…………………………………（1）

式中：

GS（θ）——光泽度，单位GU

θ——入射角

ΦS——相对于设定入射角 θ 的样品表面反射光通量

ΦOS——相对于设定入射角 θ 的标准表面反射光通量

GOS（θ）——所采用的标准表面光泽度，单位GU

2.2.3  测试范围

本方法适用于表面平整的硅片。硅片包括切割片、研磨片、腐蚀片、抛光片；常规需进行光泽度测试的是研磨或化学腐蚀后平坦度较高的硅片。试样最好为完整硅片，碎片测试面积太小影响测试，碎片不能确认参考面方向，晶向相对位置不明确，影响测试结果准确性。

2.2.4  干扰因素

根据测试原理和实践，我们给出了干扰因素，以提示标准的使用者。

1）环境的影响是所有电子和光学测试的普遍要求，光泽度测试主要干扰是结露；需保持环境干燥，温差变化小；要求湿度小于80%；温度（22±5）℃。

2）背面光泽度受晶向影响，不同方向测试，得到的光泽度结果不同；要明确晶向与测试位置。

3）校准时有漏光，测试角度选择错误，影响接收的光通量从而影响测试的准确性。

4）光泽度计校准板沾污、光源不稳定影响标准值从而影响测试准确性。

5）样品测试区域的气孔、拉丝不良、较多的颗粒、表面沾污覆盖、化学腐蚀产生的雾会影响光反射效果，其测试结果不能代表正常区域的光泽度。

2.2.5  校准

光泽度仪通常带有1块工作板用于设备验证，通常为自动校准。

2.3  试验过程与数据处理

2.3.1  试验测试及数据

通过对硅腐蚀片，抛光面的实测,确定了本方法的精密度。详见附件的试验报告。

2.3.2  试验误差分析及讨论

光泽度测量过程中，默认光源的光是很稳定的，不会发生变化。光源发光效率波动会导致光电池接收光强的波动，继而影响转换电路信号的强弱，最终影响光泽度测量结果。

光泽度是与标准表面光泽度进行比较的相对量，如果选用的标准板不准确，测量结果就会存在偏差。

测量样品时，光泽度计测量口径并未被完全覆盖，由于漏光，就会导致光线对检测结果的干扰，从而使得光泽度计测量结果不准确。

- 标准水平分析

本方法没有相应的国际和国内标准，本标准的制定填补了硅片制备过程中抛光片背面处理的监控测试依据。标准中主要内容，特别是干扰因素、校准和测试过程等都是编制组在多年的实践中积累的经验。在精密度方面，后续对单个实验室和实验室间的巡回测试再提供数据重复性、再现性，进而评价该标准的标准水平。

- 与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系

本标准与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。

- 代替或废止现行有关标准的建议

本标准为新颁布标准。

- 其他需要说明的事项

无。

- 预期效果

本标准的制定将有利于硅片表面光泽度的测试规范，有利于行业的统一和对产品质量的把控，也有利于与国际先进水平产品接轨，该标准的制定与实施也将促进集成电路国有化的研究与发展。

标准编制组

2022年9月