中华人民共和国工业和信息化部有色金属计量技术规范

JJFZ（有色金属）XXXX—2022

铜合金冲刷腐蚀试验机校准规范

（送审稿）

Calibration specification for

Copper  alloy erosion corrosion testing machine

2023-xx-xx发布

2023-xx-xx实施

中国人民共和国工业和信息化部 发布

铜合金冲刷腐蚀试验机校准规范

Calibration specification for Copper  alloy erosion corrosion testing machine

JJFZ（有色金属）XXXX—2022

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

参加起草单位：广东省科学院工业分析检测中心

西安汉唐分析检测有限公司

中铝材料应用研究院有限公司

西南铝业（集团）有限责任公司

国合通用测试评价认证股份公司

本规范委托有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

李成（国标（北京）检验认证有限公司）

樊志罡（国标（北京）检验认证有限公司）

参加起草人：

xxx（xxx）

目录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1 流速流量计的速度分段及其相对误差	1

4.2 温度系统	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准	2

6 校准项目和校准方法	2

6.1 校准项目	2

6.2 校准方法	5

7 校准结果表达	5

8 复校时间间隔	6

附录A校准原始记录参考格式...................................................7

附录B校准证书内页参考格式...................................................8

附录C铜合金冲刷腐蚀试验机流速校准测量结果不确定度评定示例...................9

附录D铜合金冲刷腐蚀试验机温度校准测量结果不确定度评定示例..................12

- 引   言

本规范是以JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1101《通用计量术语及定义》和JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》、GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法、GB/T 11086 铜及铜合金术语、GB/T 16545 金属和合金的腐蚀 腐蚀试样上腐蚀产物的清除、JG/T 494-2016 建筑及市政工程用净化海砂中的要求为基础性系列规程进行编写。

- 铜合金冲刷腐蚀试验机校准规范

- 1 范围

本校准规范适用于铜合金冲刷腐蚀试验机（以下简称试验机）的校准。

其他形式的铜合金冲刷腐蚀试验机也可参照本规范进行校准。

- 2 引用文件

JJF1030 恒温槽技术性能测试规范；

GB/T 11826 转子式流速仪；

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

- 3 概述

- 铜及铜合金海水冲刷腐蚀试验机主要用于铜合金海水冲刷腐蚀性能的测定。

- 旋转圆盘试验设备示意图如图1所示。

图1 旋转圆盘试验设备示意图

注：1--电机；2--传动带；3--齿轮；4--泄气口；5--密封垫；6--支架；

7--试样架；8--试样架立柱；9--外壳；10--旋转盘；11--加热器。

- 4 计量特性

- 流速计

表1 流速计的技术指标

| 速度级m/s | 最大允许值/% |  |
| --- | --- | --- |
|  | 示值相对误差 | 示值重复性相对误差 |
| （0.5~1.5） | ±5.0 | 5.0 |
| （＞1.5~3.5） | ±4.0 | 4.0 |
| （＞3.5） | ±3.0 | 3.0 |

- 4.2 温控系统

表2 温度测量系统误差参数

| - 参数名称 | - 温度（室温~60）℃ |
| --- | --- |
| - 偏差 | - ±1℃ |
| - 均匀度 | - ±0.5℃ |
| - 波动度 | - 1℃ |
| - 注 1：对计量特性另有要求的温度系统，按有关技术文件规定的要求进行校准。 - 注 2：以上指标要求不用于合格性判定，仅供参考。 |  |

- 5 校准条件

- 5.1 环境条件

- 试验机应在（10~35）℃室温，相对湿度不大于80%的条件下校准，校准过程中温度波动不大于2℃。

- 5.2 测量标准

- 表3 测量标准

| - 设备名称 | - 测量范围 | - 最大允许误差 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 旋桨式便携式流速仪 | - （0.06~5.00）m/s | - ±0.65% | - 旋桨耐高温度≥80℃ |
| - 温度传感器 | - （0~100）℃ | - A级 | - 防水式四线制铂电阻 |
| - 温度显示/记录仪 | - （0~100）℃ | - ±0.05℃ | - 分辨力不低于0.01℃ - 稳定性：0.02℃/30min |
| - 注：校准时可选用上述测量标准，也可以选用测量不确定度符合要求的测量装置。 |  |  |  |

- 6

6.1 校准项目

表4 校准项目

| 序号 | 校准项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流速示值相对误差 | （1~5）m/s |
| 2 | 流速重复性相对误差 | / |
| 3 | 温度偏差 | / |
| 4 | 温度均匀度 | / |
| 5 | 温度波动度 | / |

6.2 校准方法

- 6.2.1 流速的校准

6.2.1.1 开始校准工作前应对校准设备做必要的检查，确保运行安全和校准数据准确可靠。

6.2.1.2 被校流速仪应采用固定方式安装在测杆上，测杆在支承套座上的固定都必须牢固可靠。

6.2.1.3 被校的流速仪信号导线应紧贴测杆，并予以固定使扰动水流程度为最小。

- 6.2.2 流速校准点的选择

6.2.2.1 校准点应尽量按平均分布选取，也可依据客户要求进行选择。

6.2.2.2 测点速度间隔取0.5m/s，最大不超过1m/s。

- 6.2.3 流速校准方法

6.2.3.1 将标准流速仪放置于试验机内部，为避免扰动水流标准流速仪与被校流速仪应呈水平相对位置放置。

6.2.3.2 启动试验机，待稳定后分别对标准流速仪和被校流速仪进行读数，每2min至少记录所有测试点的转速值一次，在10min内至少记录5次。亦可根据用户校准需求确定时间间隔和记录数据，并在原始记录和校准证书中进行说明。

- 6.2.4 温度的校准

6.2.4.1 校准温度点一般应选择设备使用范围的上限、下限及中间点，也可根据试验方法中的要求选择具体试验温度点。

- 6.2.4.2 传感器布点位置

在工作空间的几何中心以及距工作内胆壁不小于直径1/10位置，在不影响旋转圆盘转动的情况下分别在工作区域的上、下、左、右布置测温点（1、2、3、4），如图2所示，亦可根据实际工作区域进行布点。

图2 温度传感器布点示意图

6.2.4.3 校准通常在空载状态下进行。为防止温度传感器被腐蚀，校准前应将腐蚀性介质更换为水介质，液面高度应满足试验要求。按6.2.4.2布放温度传感器，注意使传感器有合适的浸没深度，将试验机的温度控制器设定至所需校准的温度，使试验机的温度示值稳定在标称温度上。待稳定10min后开始读数，每2min至少记录所有测试点的温度值一次，在30min内至少记录15次。亦可根据用户需求确定时间间隔和记录数据，并在原始记录和校准证书中进行说明。

- 6.2.5 校准数据的处理

- 6.2.5.1 转速示值相对误差和示值重复性相对误差

计算每个校准点5次测量的算术平均值。并由下式计算示值相对误差和示值重复性相对误差。

δ=υa−υbυb×100%              （1）

b=υbmax−υbminυb×100%         （2）

式中：δ−−−−流速示值相对误差，%；

υa−−−−被校流速仪示值，ms；

υb−−−−标准流速仪示值，ms；

b−−−−流速重复性相对误差，%；

υbmax−−−−标准流速最大值，ms；

υbmin−−−−标准流速最小值，ms。

6.2.5.2 温度偏差

按下列公式计算各测试点i的温度上偏差和温度下偏差。

Δtimax=timax−tN            （3）

Δtimin=timin−tN             （4）

式中：Δtimax−−−−测试点i的温度上偏差，℃；

Δtimin−−−−测试点i的温度下偏差，℃；

timax−−−−测试点i在规定时间内n次测量的最高温度，℃；

timin−−−−测试点i在规定时间内n次测量的最低温度，℃；

tN−−−−校准标称温度，℃；

- 取所有测试点中Δtimax和Δtimin绝对值最大者作为温度上偏差和温度下偏差。

- 6.2.5.3 温度波动度

- 在6.2.4.3的n次测量中，计算同一测试点在n次测量中测得的最高温度和最低温度之差（共i个），最大值的一半，并冠以“±”号，作为温度波动度。

- Δt=±max（timax−timin）2           （5）

- 式中：Δti−−−−温度波动度，℃；

- timax−−−−测试点i在n次测量中的最高温度，℃；

- timin−−−−测试点i在n次测量中的最低温度，℃；

- 6.2.5.4 温度均匀度

- 在6.2.4.3的n次测量中，取各个测试点在同一次测量中测得的最高温度和最低温度之差（共n个）的平均值作为温度均匀度。

- Δtu=j=1n（tjmax−tjmin）n              （6）

- 式中：Δtu−−−−温度均匀度，℃；

- tjmax−−−−各测试点在第j测得的最高温度，℃；

- tjmin−−−−各测试点在第j测得的最低温度，℃；

- n−−−−测量次数。

- 7 校准结果表达

- 经校准的试验机出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

- a）标题“校准证书”；

- b）实验室的名称和地址；

- c）实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点；

- d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- e）客户的名称和联络信息；

- f）被校对象的描述和明确标识；

- g）进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期和证书发布日期；

- h）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- i）本次校准所用的测量标准和溯源性及有效性说明；

- j）校准环境的描述；

- k）校准结果及其测量不确定度的说明（给出整个测量范围校准结果测量不确定度的最大值）；

- l）校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- m）校准人和核验人签名；

- n）附录

- o）校准声明：仅对被校对象有效；未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

- 校准原始记录参考格式见附录A，校准证书参考格式见附录B。

- 8

- 复校时间间隔的长短取决于其使用情况，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间，建议复校时间间隔为1年。

- 附录A

铜合金冲刷腐蚀试验机校准记录参考格式

校准原始记录

证书编号：             样品接收日期：          校准日期：         证书发布日期：

委托单位：                                         校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 制造厂 |  |  | 环境条件 |  | ℃ %RH |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |
| 标准器信息 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 | 证书编号 | 编号 | 准确度等级/不确定度 |  | 有效期 |

| 1 流速校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 校准值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值相对误差（%） |  | 示值重复性 相对误差（%） |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 平均值 |  |  |  |  |
| 1-标准流速（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-被校流速（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-标准流速（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-被校流速（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-标准流速（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-被校流速（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量结果的不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 温度校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定值 （ ） | 实测值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | Max |  | Min |  |
| 温度上偏差： |  |  |  |  |  |  | 温度均匀度： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度下偏差： |  |  |  |  |  |  | 温度波动度： |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量结果的不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

铜合金冲刷腐蚀试验机校准证书内页参考格式

证书编号:

| 1 流速校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准流速平均值（ ） |  | 被校流速平均值（ ） |  | 示值相对误差（%） |  |  | 示值重复性 相对误差（%） |  |
| 测量结果的不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 温度校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定值 （ ） | 温度上偏差（ ） |  | 温度下偏差（ ） |  |  | 温度波动度（ ） |  | 温度均匀度（ ） |
| 测量结果的不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C

- 铜合金冲刷腐蚀试验机

- 流速校准的测量结果不确定度评定示例

- 1 概述

  - 评定依据

- JJFZ（有色金属）XXXX-2022铜合金冲刷腐蚀试验机校准规范

  - 测量标准

- 标准流速仪测量范围：（0.06~5.00）m/s；最大允许误差：±0.65%。

  - 测量方法

- 将标准流速仪放置于试验机内部，为避免扰动水流标准流速仪与被校流速仪应呈水平相对位置放置。启动试验机，待稳定后分别对标准流速仪和被校流速仪进行读数，每2min至少记录所有测试点的转速值一次，在10min内至少记录5次。

1.4 测量模型

δ=υa−υbυb×100%

1.5 灵敏系数

c1=∂δ∂υa=1  c2=∂δ∂υb=−1

- 2 测量不确定度的来源分析

根据测量模型，铜合金冲刷腐蚀试验机流速示值误差测量结果的不确定度来源主要是：

1）被校流速仪重复性引入的不确定度分量u1

2）标准流速仪重复性引入的不确定度分量u2

3）被校流速仪分辨力引入的不确定度分量u3

4）标准流速仪分辨力引入的不确定度分量u4

5）被校流速仪说明书中所示的最大允许误差引入的不确定度分量u5

6）标准流速仪说明书中所示的最大允许误差引入的不确定度分量u6

7）标准与被校流速仪放置位置偏差引入的不确定度分量u7

- 3 测量不确定评定

3.1 被校流速仪重复性引入的不确定度分量u1

根据试验方法要求，在3.5m/s点进行测量，连续测量10次，得到测量列如下表：

| 测 量 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 量值 | 3.68 | 3.63 | 3.62 | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 3.63 | 3.62 | 3.61 | 3.64 |
| 标 准偏 差 | s=i=1n（xi−x）2n−1=0.02ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据校准规范得知，每次校准均对流速进行5次测量，则

u1=s5=0.0089msu1=0.00893.5×100%=0.26%

3.2 标准流速仪重复性引入的不确定度分量u2

根据试验方法要求，在3.5m/s点进行测量，连续测量10次，得到测量列如下表：

| 测量 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 3.52 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.60 | 3.61 | 3.58 |
| 标 准偏 差 | s=i=1n（xi−x）2n−1=0.03ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据校准规范得知，每次校准均对流速进行5次测量，则

u2=s5=0.013m/su2=0.0133.5×100%=0.37%

3.3 被校流速仪分辨力引入的不确定度分量u3

被校流速仪的分辨力为0.01m/s，半宽度为0.01/2，则

u3=0.01×0.29=0.0029ms

3.4 标准流速仪分辨力引入的不确定度分量u4

被校流速仪的分辨力为0.01m/s，半宽度为0.01/2，则

u4=0.01×0.29=0.0029ms

因流速仪分辨力所引入的不确定度分量远小于重复性所引入的不确定度分量，分辨力所引入的不确定度分量忽略不计，则

u3=0，u4=0

3.5 被校流速仪说明书中所示的最大允许误差引入的不确定度分量u5

根据仪器出厂说明书可知，仪器最大允许误差为±1.5%，假设均匀分布，则

u5=1.5%3=0.0087%

3.6 标准流速仪说明书中所示的最大允许误差引入的不确定度分量u6

根据仪器出厂说明书可知，仪器最大允许误差为±0.5%，假设均匀分布，则

u6=0.5%3=0.0029%

3.7 标准与被校流速仪放置位置偏差引入的不确定度分量u7

在实际测量中，将标准与被校流速仪分别调换位置，测量结果所产生的变化，小于流速仪的重复性误差，则

u7=0

- 4 合成标准不确定度计算

uc=u12+u22+u52+u62=0.45%

- 5 扩展不确定度计算

按惯例，取包含因子k=2，扩展不确定度的表达式为：

Urel=k⋅uc=0.45×2≈0.9%

- 附录D

- 铜合金冲刷腐蚀试验机

- 温度校准的测量结果不确定度评定示例

- 1 概述

- 1.1 评定依据

- JJFZ（有色金属）XXXX-2022铜合金冲刷腐蚀试验机校准规范

- 1.2 测量标准

- 温湿度巡检仪测量范围：（0~300）℃；最大允许误差：±0.05℃。

- 1.3测量方法

- 在工作空间的几何中心以及距工作内胆壁不小于直径1/10位置，在不影响旋转圆盘转动的情况下分别在工作区域的上、下、左、右布置测温点（1、2、3、4）。将试验机的温度控制器设定至所需校准的温度，使试验机的温度示值稳定在标称温度上，围绕着标称温度作上下变化的稳定状态，待稳定10min后开始读数。

1.4 测量模型

Δti=ti−tN

式中：Δti−−−−温度偏差，℃；

ti−−−−−实测温度，℃；

tN−−−−标称温度，℃。

1.5 灵敏系数

c1=∂Δti∂ti=1  c2=∂ti∂tN=−1

- 2 测量不确定度的来源分析

根据测量模型，铜合金冲刷腐蚀试验机温度示值误差测量结果的不确定度来源主要是：

1）被校试验机温度重复性引入的不确定度分量u1

2）被校试验机温度分辨力引入的不确定度分量u2

3）温湿度巡检仪标准不确定度引入的不确定度分量u3

4）温湿度巡检仪温度示值分辨力引入的标准不确定度分量u4

- 3 测量不确定评定

3.1 被校试验机温度重复性引入的不确定度分量u1

根据试验方法要求，在40℃点进行测量，连续测量10次，得到测量列如下表：

| 测 量 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 量 值 | 40.1 | 40.2 | 40.3 | 40.4 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.5 | 40.4 |
| 标 准偏 差 | s=i=1n（xi−x）2n−1=0.13℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据校准规范得知，每次校准均对流速进行15次测量，则

u1=S15=0.03℃

3.2 被校试验机温度分辨力引入的不确定度分量u2

被校试验机的分辨力为0.1℃，半宽度为0.1/2，则

u2=0.1×0.29=0.029℃

3.3 温湿度巡检仪标准不确定度引入的不确定度分量u3

由温度巡检仪的校准证书可知，其扩展不确定度为：U=0.05℃ （k=2），则

u3=0.052=0.025℃

3.4 温湿度巡检仪分辨力引入的不确定度分量u4

温湿度巡检仪的分辨力为0.01℃，半宽度为0.01/2，则

u4=0.01×0.29=0.0029℃

因巡检仪分辨力所引入的不确定度分量远小于重复性所引入的不确定度分量，分辨力所引入的不确定度分量忽略不计，则

u4=0

- 4 合成标准不确定度计算

uc=u12+u22+u32=0.05℃

- 5 扩展不确定度计算

按惯例，取包含因子k=2，扩展不确定度的表达式为：

U=k⋅uc=0.05×2=0.10℃