ICS 71.100.10

CCS H30

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 581.19-202X

氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法第19部分：元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Determination of chemical contents and physical properties of aluminium floride —

Part 19：Determination of elements content —

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

(送审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 581《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法》的第19部分。YS/T 581已经发布了以下部分：

——第1部分：重量法测定湿存水含量；

——第2部分：烧减量的测定；

——第3部分：氟含量的测定；

——第4部分：EDTA容量法测定铝含量；

——第5部分：火焰原子吸收光谱法测定钠含量；

——第6部分：钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量；

——第7部分：邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量；

——第8部分：硫酸钡重量法测定硫酸根含量；

——第9部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量；

——第10部分：X射线荧光光谱分析法测定硫含量；

——第11部分：试样的制备和贮存；

——第12部分：粒度分布的测定  筛分法；

——第13部分：安息角的测定；

——第14部分：松装密度的测定；

——第15部分：游离氧化铝含量的测定；

——第16部分：X射线荧光光谱分析法测定元素含量；

——第17部分：流动性的测定；

——第18部分：X射线荧光光谱分析（压片）法测定元素含量。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、多氟多新材料股份有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、中铝材料应用研究院有限公司、贵州省分析测试研究院、新疆众和股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

本文件为首次发布。

引  言

YS/T 581.19《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第19部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》是氟化铝化学分析方法的系列标准之一，该系列标准共有19部分，在氟化铝生产过程中、实验室间分析比对及生产设备和工艺的改进等多领域应用广泛。

YS/T 581.19《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第19部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》是有色行业氟化铝生产过程中质量控制的重要标准，也是有色行业分析检测的基础标准之一。该标准基于先进成熟的光谱检测技术，查阅国际标准和国外先进国家或组织发布的标准均没有相同内容和规范。

本文件条款详细，有助于分析检测领域相关人员参照执行，为分析氟化铝中的元素含量提供重要依据。

氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第19部分：元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 1  范围

本文件规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氟化铝中铝、钠、铁、锌、磷、钙、锂含量的方法。

本文件适用于氟化铝中铝、钠、铁、锌、磷、钙、锂含量的测定，测定范围见表1。

表1 测定范围

| 元素 | 质量分数ωx /% | 元素 | 质量分数ωx/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 30.00～35.00 | P | 0.0050～0.060 |
| Na | 0.020～0.60 | Ca | 0.0050～0.050 |
| Fe | 0.0050～0.10 | Li | 0.0050～0.050 |
| Zn | 0.0010～0.010 | —— | —— |

2  规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和实验方法。

- GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定。

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

试样用焦硫酸钾熔融至除尽氟，用盐酸浸取熔融物，试液引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪，以氩等离子体光源激发，测定试样中元素含量，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

- 5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中使用符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1 焦硫酸钾（优级纯）。

5.2 铝（ωAl≥99.99%）。

5.3 盐酸（1+1）。

5.4 铝基体溶液（10 mg/mL）：称取10.00 g铝（5.2）置于1000 mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为350 mL盐酸（5.3），缓慢加热至完全溶解，加入数滴过氧化氢（ρ1.10 g/mL），加热至溶解完全后取下，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

5.5 焦硫酸钾基体溶液Ⅰ：称取2.5 g焦硫酸钾（5.1）置于300 mL烧杯中，盖上表皿，加入80 mL水，缓慢加热至完全溶解，取下，冷却，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

5.6 焦硫酸钾基体溶液Ⅱ：分别称取6份1.25 g焦硫酸钾（5.1）置于6个300 mL烧杯中，盖上表皿，加入50 mL水，缓慢加热至完全溶解，取下，冷却，分别移入6个100 mL容量瓶中，待用。

5.7 标准贮存溶液（1000μg/mL）：优先使用有证国家标准物质，或按照附录A的规定配制。

5.8 标准溶液Ⅰ：移取10.00 mL标准贮存溶液（5.7），置于100 mL容量瓶中，与标准贮存溶液保持一致酸度，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液浓度为100 μg/mL（用时稀释）。

5.9 标准溶液Ⅱ：移取5.00mL标准溶液Ⅰ（5.8），置于100 mL容量瓶中，与标准贮存溶液保持一致酸度，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液浓度为5.0μg/mL（用时稀释）。

注：多元素标准溶液的配制原则：互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰的元素应分组配制。

6  仪器设备

6.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。仪器应满足下列条件：

——分光室具有抽真空或驱气等功能以保证测试波长在200nm以下元素测试信号稳定。

——仪器的分辨率小于 0.005nm(200nm处)。

6.2 铂皿：100 mL。

6.3 烘箱：可控温度110 ℃±5 ℃。

6.4 高温炉：可控温度750 ℃±10 ℃。

- 6.5 干燥器：内盛硅胶。

7  样品

样品研磨通过74 μm标准筛，置于烘箱（6.3）中于110 ℃±5 ℃干燥2 h，取出，置于干燥器（6.5）中，冷却至室温，备用。

8  试验步骤

8.1 试料

称取0.20 g样品（7），精确至0.0001 g。

8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4 试液制备

8.4.1 将试料（8.1）置于铂皿中，加入2.5 g焦硫酸钾（5.1），置于高温炉（6.4）中，从室温升至750 ℃后熔融30 min，取出铂皿，稍冷，加入30 mL水和5 mL盐酸（5.3），低温加热至熔块溶解完全，取下稍冷，将溶液移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2 根据试料中元素的含量，按表2移取试液（8.4.1）于相应容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。

表2 分取试液体积及定容体积

| 质量分数ωx/% | 分取试液体积/mL | 定容体积/mL | 稀释倍数R |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0010～0.60 | —— | 200 | 1 |
| 30.00～35.00 | 5.00 | 100 | 40 |

8.5 系列标准溶液的配制

8.5.1 铝工作曲线的配制：移取0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL标准溶液Ⅰ（5.8）于一组100 mL容量瓶中，分别加入5.0 mL焦硫酸钾基体溶液Ⅰ（5.5），加入10 mL盐酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2 其他元素工作曲线的配制

8.5.2.1 当0.0010%≤质量分数ωx≤0.050%时，移取0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL 、5.00mL、10.00 mL标准溶液Ⅱ（5.9）于6个焦硫酸钾基体溶液Ⅱ（5.6）的100 mL容量瓶中，加入3.5 mL 铝基体溶液（5.4），加入10 mL盐酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2.2 当0.050%＜质量分数ωx≤0.60%时，移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL 、5.00mL、10.00 mL标准溶液Ⅰ（5.8）于5个焦硫酸钾基体溶液Ⅱ（5.6）的100 mL容量瓶中，加入3.5 mL 铝基体溶液（5.4），加入10 mL盐酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。

8.6  测定

8.6.1 推荐的各元素分析线见表3。

表3 推荐元素分析线

| 元素 | 波长/nm | 元素 | 波长/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 396.15 | P | 178.28 |
| Na | 589.59 | Ca | 393.36 |
| Fe | 259.94 | Li | 670.78 |
| Zn | 213.85 | —— | —— |

8.6.2 将系列标准溶液（8.5.1或8.5.2）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，选择仪器合适的分析条件，在各元素选定的波长处，测定系列标准溶液中各元素的强度，当待测元素的工作曲线线性相关系数≥0.9995时，测定试液（8.4.2）中待测元素的强度，在相应的工作曲线上查得试液中被测元素的质量浓度，计算其含量。

9  试验数据处理

氟化铝中各待测元素的质量分数以ωX计，按公式（1）计算：

ω(X)=(c−c0)×V×R×10−6m0×100%…………………………（1）

式中：

C—自工作曲线上查得被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

C0—自工作曲线上查得空白试验溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V—测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0—试料的质量，单位为克（g）；

R—稀释系数。

计算结果≥1.00%时，保留小数点后两位；计算结果＜1.00%时，保留两位有效数字。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

10  精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4 重复性限

| 元素 | 质量分数ωx/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- |
| Al | 30.54 | 0.38 |
|  | 32.27 | 0.45 |
|  | 34.71 | 0.50 |
| Ca | 0.0081 | 0.0010 |
|  | 0.047 | 0.0045 |
| Na | 0.029 | 0.0015 |
|  | 0.14 | 0.0075 |
|  | 0.57 | 0.015 |
| Fe | 0.0049 | 0.0005 |
|  | 0.022 | 0.0015 |
|  | 0.074 | 0.0020 |
| Li | 0.0073 | 0.0005 |
|  | 0.023 | 0.0025 |
| P | 0.010 | 0.0010 |
|  | 0.058 | 0.0020 |
| Zn | 0.0019 | 0.0002 |
|  | 0.0073 | 0.0003 |

10.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5再现性限

| 元素 | 质量分数ωx/% | 再现性限R/% |
| --- | --- | --- |
| Al | 30.54 | 0.50 |
|  | 32.27 | 0.55 |
|  | 34.71 | 0.60 |
| Ca | 0.0081 | 0.0030 |
|  | 0.047 | 0.0050 |
| Na | 0.029 | 0.0025 |
|  | 0.14 | 0.010 |
|  | 0.57 | 0.020 |
| Fe | 0.0049 | 0.0007 |
|  | 0.022 | 0.0020 |
|  | 0.074 | 0.0025 |
| Li | 0.0073 | 0.0008 |
|  | 0.023 | 0.0030 |
| P | 0.010 | 0.0015 |
|  | 0.058 | 0.0030 |
| Zn | 0.0019 | 0.0004 |
|  | 0.0073 | 0.0005 |

11 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准(包括发布或出版年号)；

——所使用的方法(如果标准中包括几个方法)；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

标准贮存溶液的制备

A.1 铝标准贮存溶液 （1 mg/mL）：

准确称取1.000 g金属铝（Al≥99.99%）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，加入30 mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.2 钠标准贮存溶液 （1 mg/mL）：

准确称取2.5400 g于500 ℃～600 ℃灼烧至恒重的氯化钠（基准试剂），溶于水，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（贮存于聚乙烯瓶中）。

A.3 铁标准贮存溶液（1mg/mL）：

准确称取1.0000 g高纯铁（Fe≥99.99%）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，加入40 mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.4  磷标准贮存溶液(1 mg/mL):

准确称取4.3940 g于105 ℃±5 ℃干燥至恒重的磷酸二氢钾（基准试剂）置于400 mL烧杯中，溶于水，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（贮存于聚乙烯瓶中）。

A.5 钙标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取2.4971 g碳酸钙（基准试剂）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，加入20 mL水，滴加盐酸（1+1）至完全溶解并过量20 mL，煮沸数分钟，冷却，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀（贮存于聚乙烯瓶中）。

A.6 锂标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取5.3228 g碳酸锂（光谱纯）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入125 mL硝酸（1+9），加热至溶解完全，煮沸数分钟，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（贮存于聚乙烯瓶中）。

A.7 锌标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取1.0000 g金属锌（Zn≥99.99 %）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，加入40 mL盐酸（1+1）缓慢加热至完全溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。