CCS

中华人民共和国国家标准

GB/T 6609.35—202X

代替GB/T 6609.35—2009

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第35部分：比表面积的测定 氮吸附法

Chemical analysis methods and determination of physical performance of alumina—Part 35: Determination of specific surface area—Nitrogen adsorption method

（ISO 8008:2005，Aluminium oxide primarily used  for  the  production  of aluminium -	Determination of specific surface area by nitrogen adsorption，MOD）

（送审稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

ICS 71.100.10

CCS H 30

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》的第35部分。GB/T 6609已经发布了以下部分：

——第1部分：微量元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分：300℃和1000℃质量损失的测定；

——第3部分：钼蓝光度法测定二氧化硅含量；

——第4部分：邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量；

——第5部分：氧化钠含量的测定；

——第6部分：氧化钾含量的测定；

——第7部分：二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛含量；

——第8部分：二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬含量；

——第9部分：新亚铜灵光度法测定氧化铜含量；

——第10部分：苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒含量；

——第11部分：火焰原子吸收光谱法测定一氧化锰含量；

——第12部分：氧化锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量；

——第14部分：镧-茜素络合酮分光光度法测定氟含量；

——第15部分：硫氰酸铁光度法测定氯含量；

——第16部分：姜黄素分光光度法测定三氧化二硼含量；

——第17部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量；

——第18部分：N,N-二甲基对苯二胺分光光度法测定硫酸根含量；

——第19部分：氧化锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第20部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化镁含量；

——第21部分：丁基罗丹明B分光光度法测定三氧化二镓含量；

——第22部分：取样；

——第23部分：试样的制备和贮存；

——第24部分：安息角的测定；

——第25部分：松装和振实密度的测定；

——第26部分：有效密度的测定 比重瓶法；

——第27部分：粒度分析 筛分法；

——第29部分：吸附指数的测定；

——第30部分：微量元素含量的测定 波长色散 X射线荧光光谱法；

——第31部分：流动角的测定；

——第32部分：α-三氧化二铝含量的测定 X-射线衍射法；

——第33部分：磨损指数的测定；

——第34部分：三氧化二铝含量的计算方法；

——第35部分：比表面积的测定 氮吸附法；

——第36部分：流动时间的测定；

本文件修改采用ISO 8008：2005《主要生产铝的氧化铝 比表面积的测定 氮吸附法》。

本文件与ISO 8008：2005相比，在结构上有较多调整，两个文件之间的结构编号变化对照一览表见附录B。

本文件与ISO 8008：2005相比，存在较多技术差异，在所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直单线（〡）进行了标示。这些技术差异及其原因一览表见附录C。

本文件代替GB/T 6609.35-2009《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第35部分：比表面积的测定  氮吸附法》，与GB/T 6609.35-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

a)  更改了样品比表面积测试范围（见第1章，2009年版的第1章）；

b)  更改了称样量范围（见第7章，2009年版的第5章）

c)  更改了样品脱气温度（见8.2.2，2009年版的6.2.2）；

d)  更改了相对压力取值范围（见8.1.1，2009年版的6.1.2）；

e)  删除了附录B（见2009年版的附录B）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、XXX、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2009年首次发布为GB/T 6609.35-2009《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第35部分：比表面积的测定 氮吸附法》；

——本次为第一次修订。

引    言

氧化铝是铝工业的主要原材料，在铝工业领域标准体系中，GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》系列标准是其中非常重要的部分，在保证氧化铝产品质量方面发挥着重要的作用，该系列方法标准服务于氧化铝和电解铝生产、贸易结算等，为我国铝工业高质量发展提供技术支撑。

GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》系列标准包含了元素含量、松装密度、粒度分布、磨损指数、流动时间等指标的测定。

GB/T 6609.35规定了氧化铝比表面积的测定方法。本次修订按照氧化铝产品现状扩大比表面积的测定范围，根据检测效果完善样品脱气处理温度，完善相对压力取点范围，确定了样品称量范围。

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第35部分：比表面积的测定  氮吸附法

1  范围

本文件规定了氧化铝比表面积（SSA）的测定方法。

本文件适用于氧化铝比表面积的测定，测定范围：50.0m2/g～150.0m2/g。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6609.22  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 取样

GB/T 6609.23  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 试样的制备和贮存

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法原理

将样品在真空或流动氮气下于300 ℃脱气2 h，称量样品质量，依据液氮沸点时样品表面吸附氮气的能力，使用仪器测定样品吸附量，按照BET吸附理论计算样品的比表面积。

5  试剂或材料

5.1  液氮：在101.3 kPa下的沸点为－196 ℃。

警示：处理低温液体时要特别小心。

5.2  氮气：＞99.99 %（体积分数）。

5.3  其他气体：由仪器生产商指定。

5.4  氧化铝标准样品：SSA值在50 m2/g～150 m2/g范围内，推荐使用GBW 13911。

6  仪器设备

6.1  比表面积分析仪：在-196 ℃时能使氮气发生吸附，能够进行单点或多点分析。

6.2  脱气装置：能加热升温至300 ℃，在流动氮气或保持＜ 20 Pa的真空压力下对样品进行脱气。样品管应包含密封装置，以防止脱气后的样品与空气接触。

6.3  电子天平：精度0.0001 g。

7  样品

样品应按照GB/T 6609. 22的规定进行取样，并按照GB/T 6609. 23的规定对样品进行制备和贮存。

8  试验步骤

8.1  仪器准备

8.1.1  设置比表面积分析仪的操作参数。多点测试：相对压力（P/P0）为0.05～0.30。单点测试：相对压力为0.30。

8.1.2  根据仪器生产商的要求测定氮气在-196℃下的饱和蒸汽压（P0），或由大气压力计算而得。

8.1.3  测试前将样品管清洗干净，推荐采用超声波清洗。

8.2  比表面积的测定

8.2.1  用电子天平（6.3）称量清洁干燥的样品管，包括其密封装置，精确至0.0001 g（）。

8.2.2  将0.2 g～1.0g样品（7）装入样品管中。将样品管装入脱气装置中（6.2），采用流动氮气或真空脱气方法在300℃下脱气2h。将样品管从脱气装置的加热源脱离，冷却至室温。在此过程中保持流动氮气或真空状态，若使用真空脱气，应用氮气进行回填。

8.2.3  从脱气装置中取出样品管，密封称量，精确至0.0001g（）。

8.2.4  将脱气后样品质量录入设备，按照仪器生产商推荐的步骤进行比表面积的测试。

9  试验数据处理

按公式（1）计算样品的比表面积，单位为平方米每克（m2/g）：

···························································（1）

式中：

——样品的总表面积，单位为平方米（m2）

——空样品管和密封装置的质量，单位为克（g）；

——样品管、密封装置和脱气后样品的质量，单位为克（g）。

数值修约按照GB/T 8170规定执行，表示到小数点后一位。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下，单点法获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于2.0 m2/g，以大于2.0 m2/g的情况不超过5%为前提，多点法获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于2.5 m2/g，以大于2.5 m2/g的情况不超过5%为前提。

10.2  再现性

在再现性条件下，单点法获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于3.0 m2/g，以大于3.0 m2/g的情况不超过5%为前提，多点法获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于4.0 m2/g，以大于4.0 m2/g的情况不超过5%为前提。

11  检验报告

检验报告应包含下列信息：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版的年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本试验步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附  录  A

（资料性）

单点法和多点法BET测定SSA值的差异

对比表面积测定来说，单点法和多点法之间的差异一般在1 m2/g～3m2/g之间。BET公式单点法是对原理的简化，导致其结果较多点法的结果偏低。假定被分析材料的常数C是已知的，则此差异可以计算出来。在BET公式中，常数C是与表面和吸附质之间的反应能相关的因子。对单点法，假定C是很大的（大于100），从而引起BET公式简化。直线的截距变为零，其斜率的倒数就是单分子层的体积。简化可以使BET公式在单一偏压下测定吸附质的体积得到解决。

使用单点法公式计算SSA值所引起的差异由公式（A.1）进行计算：

相对偏差（%）＝100﹛1-Cx/[Cx+（1-x）]﹜……………………（A.1）

式中：

x——单点测量时的偏压；

C——多点公式中吸附质/表面反应能因子。

对冶金级氧化铝，C通常在100～200之间。

因此，对C＝150和x＝0.3，70m2/g级别的偏差是1.5%。单点分析结果比多点分析结果低1.1m2/g。

附录A

（资料性）

本文件与ISO 8008:2005结构编号对照情况

表A.1给出了本文件与ISO 8008:2005结构编号对照一览表。

表A.1 本文件与ISO 8008:2005结构编号对照情况

| 本文件结构编号 | ISO 8008:2005结构编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | - |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| - | 6.1 |
| 7.1 | 6.2 |
| 7.2 | 6.3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 9 |

附录B

（资料性）

本文件与ISO 8008:2005技术差异及其原因

表B.1给出了本文件与ISO 8008:2005技术差异及其原因的一览表。

表B.1 本文件与ISO 8008:2005技术差异及其原因

| 本文件结构编号 | 技术差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测定范围为50.0m2/g～150.0m2/g | 我国产品检测需要 |
| 4 | 脱气温度为300℃ | 设备可以满足，缩短检测时间 |
| 7 | 推荐称样量为0.2 g～1.0g | 根据原理计算，指导性更强 |
| 10 | 修改了精密度的数值 | 根据复验数据计算，结合实际情况确定 |