标准验证意见汇总处理表

标准项目名称：《锡及锡合金分析方法光电直读光谱法》

主要起草人：

标准项目负责起草单位：云南锡业股份有限公司                2023年2月6日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 描迹或ICAL（智能标准化），建议改为描迹或智能标准化（ICAL） | 上海斯派克分析仪器公司 | 采纳 | 根据GB/T1.1-2020中10.3.5英文对应词位于术语之后。 |
| 2 | 3.7 | 通过测量控制样品的元素强度（“强度”是否应该改为“含量”，因为类型标准化测试的时候输出的是元素含量） | 北京康普锡威科技有限公司 | 不采纳 | 这是GB/T14203-2016通则中引用文字，与其保持一致。 |
| 3 | 5.3 | 还要考虑选用的铸模是否方便浇铸和取出（将“取出”改为“脱模”） | 北京康普锡威科技有限公司 | 采纳 | 在浇铸的过程中，样品从磨具中取出的过程就是脱模，用脱模更合适。 |
| 4 | 6.1 | 激发间隙保护气体，氩气(纯度大于99.995%)或按仪器说明书选用 修改为：激发间隙保护气体，高纯氩气(纯度大于99.999%)或按仪器说明书选用 由于纯度低会影响测试结果 | 北京康普锡威科技有限公司 | 不采纳 | GB/T14203-2016通则6.2内容里有保证氩气的纯度不小于99.995%，有的基体合金氩气纯度大于99.995%也可以用。 |
| 5 | 附录A | 表A.1 A.2增加备注：具体测试参数以设备厂家设定为主 | 北京康普锡威科技有限公司 | 采纳 | 因附录A表A.1 A.2是参考参数，增加备注更合适。 |
| 6 |  | GB/T 14203-2016 火花放电原子发射光谱分析法通则，标准引用去掉年号 | 昆明冶金研究院有限公司 | 采纳 | 本文件引用的标准，标准年号变了也适用。 |
| 7 | 5.1 | 方法名称建议更改为“锡及锡合金光电直读原子发射光谱法” | 昆明冶金研究院有限公司 | 不采纳 | 因方法名称也是该项目在标委会里计划项目的名称，需保留。 |
| 8 | 6.3 | 6.2，6.3，6.4条建议调整至“3 术语和定义，6.3建议删除。 | 昆明冶金研究院有限公司 | 采纳 | 6.2，6.3，6.4条也属于3术语和定义范畴 |
| 9 | 3 | 删除“GB/T 14203-2016界定的术语和定义适用于本文件“ | 明冶金研究院有限公司 | 不采纳 | 本文件引用的是该标准的术语和定义。 |
| 10 | 7.2 | 增加对固体试样或产品试样的取样方法 | 明冶金研究院有限公司 | 不采纳 | 因产品种类多，生产工艺不一样，取样方法也不一样，还涉及技术保密。 |
| 11 | 8 | 分析步骤条理不清晰，建议参照GB/T7999-2015写法 | 明冶金研究院有限公司 | 采纳 | GB/T7999-2015写法更清晰。 |
| 12 | 9 | 定量值的表示“改为”数据处理“，语言重新整理。 | 明冶金研究院有限公司 | 不采纳 | 本文件依据GB/T14203-2016通则10.6的表示，与通则一致。 |
| 13 | 表A.1 | 该表参数明显不合理，且为某厂家光谱仪的参数有排他性，建议删除。 | 明冶金研究院有限公司 | 采纳 | 表A.1只是参考参数，删除也可以。 |
| 14 | 前言 | 第一句建议更改为“本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。删除“请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。” | 明冶金研究院有限公司 | 采纳 | 标准中不涉及专利 |
| 15 | 1 | 本文件描述了”更改为“本文件规定了”。 | 明冶金研究院有限公司 | 采纳 | 规定比描述更适合 |
|  | 无意见单位 | 个旧市凯盟工贸有限公司、国家铜铝冶炼及加工产品质量检验检测中心（山东）、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、山东品冠检测技术服务有限公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司 |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 8个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3 个；

（4）没有回函的单位数：0 个。