ICS 71.100.10

CCS H30

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 273.12 -202X

代替YS/T 273.12-2006

冰晶石化学分析方法和物理性能测定

第12部分：氧化钙含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite-

Part12: Determination of calcium oxide content —

Flame atomic absorption spectrometric method

(预审稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前    言

- 本文件是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》的第12部分，YS/T 273 已发布了如下部分：

——第1部分：湿存水含量的测定  重量法；

——第2部分：灼烧减量的测定  重量法；

——第3部分：氟含量的测定；

——第4部分；铝含量的测定  EDTA容量法；

——第5部分：钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第6部分：二氧化硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第7部分：三氧化二铁含量的测定  邻二氮杂菲分光光度法；

——第8部分：硫酸根含量的测定  硫酸钡重量法；

——第9部分：五氧化二磷含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第10部分：游离氧化铝含量的测定  重量法；

——第11部分：钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第12部分：钙含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：试样的制备和贮存；

——第14部分：元素含量的测定  X射线荧光光谱法；

——第15部分：镁含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第16部分：锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第17部分：元素含量的测定  ICP-AES法；

——第18部分：物相定性分析  X—射线衍射法。

本文件代替YS/T 273.12-2006《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分 火焰原子吸收法测定氧化钙含量》，与YS/T 273.12-2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了氧化钙的测量范围，由“≤1.25%”修改为“0.0050% ~ 3.00%。”（见1，2006年版的第1章）

——修改了氯化镧溶液的配置，由“氯化镧配置”修改为由“氧化镧”配置；（见5.5，2006年版的第3.5）

——修改了铝基体溶液的配置方法，删除了“加入一滴汞助溶”；（见5.6，2006版的第3.6）

——修改了试料加热方式，由“砂浴上加热”修改为“电炉低温加热”；（见8.4.1，2006

版的第6.4.1）

——修改了根据氧化钙的质量分数进行试液处理步骤；（见8.4.2表1，2006版的6.4.2表1）

——修改了系列标准溶液中工作曲线的配制；（见8.5，2006版的6.5）

——将精密度中允许差修改为再现性限；（见10.2，2006版的8.2）

- ——删除“质量保证与控制”，增加了“实验报告”。（见11，2006版的第9章）

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本文件起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、岛津仪器有限公司、南山铝业有限公司、内蒙古霍煤鸿骏有限公司、多氟多化工股份有限公司、昆明冶金有限公司。

- 本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

- 本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- ——2006年第一次起草YS/T 273.12-2006《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量》；

——本次为第一次修订。

引   言

冰晶石是铝电解生产中的主要原材料。在铝工业标准体系中，冰晶石检测方法系列标准是非常重要的部分，在保证冰晶石质量方面发挥着重要作用。该系列方法标准服务于冰晶石生产、贸易结算、分析比对、电解铝生产等领域，为我国冰晶石工产业高质量发展提供技术支撑。

YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》系列标准包含了湿存水、氟、铝、钠、二氧化硅、三氧化二铁等指标的测定。

YS/T 273.12规定了冰晶石中氧化钙含量的测定方法。本次修订修改了测定范围。

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第12部分：氧化钙含量的测定

火焰原子吸收光谱法

- 警示—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。（是否有必要）

1  范围

本文件规定了冰晶石中氧化钙含量的测定方法。

本文件适用于冰晶石中氧化钙含量的测定。测定范围（质量分数）：0.0050%～3.00％。

2  规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义

4  原理

试样用高氯酸赶氟，加热至高氯酸烟冒尽后用盐酸和水溶解，在氯化镧存在下，于原子吸收光谱仪波长422.7nm处，以空气—乙炔火焰进行氧化钙量测定。

5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1  高氯酸（ρ1.67 g/mL）。

5.2  盐酸（1＋1）。

5.3  钠溶液（7.5 mg/mL）：称取9.50 g高纯氯化钠，以水定容于500 mL容量瓶中。

5.4  钠溶液（1.5 mg/mL）：移取20 mL钠溶液（5.3）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.5  氯化镧溶液（40 g/L）：称取23.4560 g氧化镧（高纯）于300 mL烧杯中，分次加入总量约75 mL盐酸（5.2），在电炉上低温加热，使氧化镧溶解完全，冷却后移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.6  铝溶液（4 mg/mL）：称取4.00g经酸洗的高纯铝，置于500 mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为120 mL的盐酸（5.2），待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.7  铝溶液（0.8 mg/mL）：移取20 mL铝溶液（5.6）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.8  氧化钙标准贮存溶液：称取0.8924 g预先于105℃烘干的碳酸钙（基准试剂），置于250 mL烧杯中，盖上表皿，加50 mL水后，加10 mL盐酸（5.2）微热，待反应完全后，冷却，移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.00 mg氧化钙。

5.9  氧化钙标准溶液：移取25.00 mL氧化钙标准贮存溶液（5.8）于500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50 μg氧化钙。

6  仪器设备

原子吸收光谱仪，附钙的空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标均可使用。

——特征浓度：在与测量试样的基体相一致的溶液中，氧化钙的特征浓度应不大于0.10 μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高的浓度标准溶液平均吸光度的0.5％。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度差值与最低段吸光度差值之比不小于0.7。

7  样品

样品应符合YS/T 273.13中3.3的要求。

8  分析步骤

8.1  试料

称取0.20 g样品（7），精确至0.0001g。

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于150 mL铂皿中，加入少量水润湿样品，加入7 mL高氯酸（5.1），在电炉上低温上加热，待高氯酸烟冒尽，取下稍冷后，加入40 mL～50 mL水和2 mL盐酸（5.2），放电炉上低温加热至盐类溶解，冷却。

8.4.2  根据试料中氧化钙的质量分数按表1处理。

表1

| 氧化钙的质量分数/％ | 定容体积/mL | 分取体积/mL | 稀释体积/mL | 补加盐酸（5.1）体积/mL | 氯化镧溶液（5.5）加入量/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050～0.25 | 100 | —— | —— | —— | 10 |
| ＞0.25～3.00 | 100 | 5 | 100 | 2 | 4 |

8.4.3  将随同试料所做的空白试验溶液(8.3)及根据试料中氧化钙的质量分数而制备的试液（8.4.2）于原子吸收光谱仪波长422.7nm处，用空气—乙炔火焰，以水调零，测量其吸光度，从工作曲线上查得相应的氧化钙量。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1 氧化钙质量分数为0.0050%～0.25％时：

移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、7.00 mL、10.00 mL氧化钙标准溶液（5.9）分别置于一组100 mL容量瓶中，各加入8 mL钠溶液（5.3），8 mL铝溶液（5.6），2 mL盐酸（5.2），10 mL氯化镧溶液（5.5），以水稀释至刻度，混匀。

8.5. 2 氧化钙质量分数为＞0.25％～3.00％时：

移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL氧化钙标准溶液（5.9）分别置于一组100 mL容量瓶中，各加入2 mL钠溶液（5.4），2 mL铝溶液（5.7），2 mL盐酸（5.2），4 mL氯化镧溶液（5.5），以水稀释至刻度，混匀。

8.5.3 使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长422.7 nm处，以水调零，测定系列标准溶液溶液的吸光度，减去系列标准溶液中 “零浓度”溶液（不加氧化钙的标准溶液）的吸光度，以氧化钙的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

氧化钙含量以氧化钙的质量分数w计，按公式（1）计算。

···············（1）

式中：

c ——自工作曲线上查得的氧化钙浓度，单位为毫克每毫升（μg/mL）；

c0 ——自工作曲线上查得随同试样所做空白试验溶液中氧化钙浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V0 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——测量时试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

当结果≥1.00%时，保留小数点后两位；当结果＜1.00%，结果保留两位有效数字，数值修约执行GB/T 8170的规定。

10  精密度

10.1  重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2

| ωCaO/% | 0.0061 | 0.048 | 0.385 | 0.714 | 2.176 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0006 | 0.004 | 0.030 | 0.044 | 0.15 |

10.2  再现性限

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按以下表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3

| ωCaO/% | 0.0061 | 0.048 | 0.385 | 0.714 | 2.176 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0011 | 0.0066 | 0.051 | 0.075 | 0.25 |

11  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试样；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。